## T.1 Mindestanforderungen
Mindestanforderungen
Pos. | Technische Merkmale und Leistungsumfang | Einheit | Spalte bitte ausfüllen
Allgemeine Anforderungen
1 | Das Gesamtsystem inkl. Peripherie entspricht den gesetzlichen Anforderungen gemäß der 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie sowie der 2014/30/EU EMV Richtlinie und trägt das CE-Kennzeichen | ja/nein
2 | Bei den Geräten inkl. Peripherie handelt es sich um Neuware | ja/nein
3 | Zum Betrieb erforderliche Komponenten der Geräte werden zur Verfügung gestellt (Kabel usw.) | ja/nein
4 | Lieferung an eine zentrale Anlieferstelle ist im Angebot enthalten | ja/nein
1. Laborkühlschrank (Nutzvolumen < 150 L)
5 | Energieverbrauch ≤ 170 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
6 | Nutzinhalt ca. 100-150 L | ja/nein
7 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
8 | Weiße Tür und Seitenwände | ja/nein
9 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 80 - 83 / 59 - 61 / 60 - 62 | ja/nein
10 | Digitale Temperaturanzeige im Frontgehäuse | ja/nein
11 | Elektronische Temperatursteuerung, stufenlos wählbar von mind. +3°C bis +15°C | ja/nein
12 | optisches und akustisches (quittierbar) Alarmsignal bei Temperaturabweichung (Grenzen einstellbar) | ja/nein
13 | Netzausfallalarm bei Netzrückkehr | ja/nein
14 | Potenzialfreier Ausgang für Störmeldung an Zentrale Leitstelle | ja/nein
15 | 3 Glas-Einschübe mit je ca. 40 kg Belastbarkeit | ja/nein
16 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
17 | Kühlsystem: dynamisch | ja/nein
18 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 300 cm | ja/nein
19 | Explosionsgeschützer Innenraum gem. EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) | ja/nein
2. Labortiefkühlschrank (Nutzvolumen < 100 L)
20 | Energieverbrauch ≤ 190 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
21 | Nutzinhalt ca. 65 – 90 L | ja/nein
22 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
23 | Weiße Tür und Seitenwände | ja/nein
24 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 80 - 83 / 59 - 61 / 60 - 62 | ja/nein
25 | Digitale Temperaturanzeige im Frontgehäuse | ja/nein
26 | Elektronische Temperatursteuerung, stufenlos wählbar von mind. -15°C bis -25°C | ja/nein
27 | optisches und akustisches (quittierbar) Alarmsignal bei Temperaturabweichung (Grenzen einstellbar) | ja/nein
28 | Netzausfallalarm bei Netzrückkehr | ja/nein
29 | Potenzialfreier Ausgang für Störmeldung an Zentrale Leitstelle | ja/nein
30 | 3 Schubfächer mit je ca. 24 kg Belastbarkeit | ja/nein
31 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
32 | Abtauverfahren: Low-Frost/ Manuell | ja/nein
33 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 300 cm | ja/nein
34 | Explosionsgeschützer Innenraum gem. EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) | ja/nein
3. Laborkühlschrank (Nutzvolumen < 340 L)
35 | Energieverbrauch ≤ 430 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
36 | Nutzinhalt ca. 280 - 340 L | ja/nein
37 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
38 | Weiße Tür und Seitenwände | ja/nein
39 | Außenmaße in cm (H / B / T): Ca. 185 / 59 - 61 / 62 - 66 | ja/nein
40 | Digitale Temperaturanzeige im Frontgehäuse | ja/nein
41 | Elektronische Temperatursteuerung, stufenlos wählbar von mind. +3°C bis +16°C | ja/nein
42 | optisches und akustisches (quittierbar) Alarmsignal bei Temperaturabweichung (Grenzen einstellbar) | ja/nein
43 | Netzausfallalarm bei Netzrückkehr | ja/nein
44 | Potenzialfreier Ausgang für Störmeldung an Zentrale Leitstelle | ja/nein
45 | 5 Glas-Einschübe mit je ca. 40 kg Belastbarkeit | ja/nein
46 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
47 | Kühlsystem: dynamisch | ja/nein
48 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 300 cm | ja/nein
49 | Explosionsgeschützer Innenraum gem. EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) | ja/nein
4. Labortiefkühlschrank (Nutzvolumen < 300 L)
50 | Energieverbrauch ≤ 400 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
51 | Nutzinhalt ca. 230 - 300 L | ja/nein
52 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
53 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
54 | Außenmaße in cm (H / B / T): Ca. 185 / 59 - 61 / 62 - 66 | ja/nein
55 | Digitale Temperaturanzeige im Frontgehäuse | ja/nein
56 | Elektronische Temperatursteuerung, stufenlos wählbar von mind. -15°C bis -25°C | ja/nein
57 | optisches und akustisches (quittierbar) Alarmsignal bei Temperaturabweichung (Grenzen einstellbar) | ja/nein
58 | Netzausfallalarm bei Netzrückkehr | ja/nein
59 | Potenzialfreier Ausgang für Störmeldung an Zentrale Leitstelle | ja/nein
60 | 5 Glas-Einschübe mit je ca. 40 kg Belastbarkeit | ja/nein
61 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
62 | Abtauverfahren: Low-Frost/ Manuell | ja/nein
63 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 300 cm | ja/nein
64 | Explosionsgeschützer Innenraum gem. EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) | ja/nein
5. Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 60 cm)
65 | Energieeffizienzklasse mind. D | ja/nein
66 | Energieverbrauch ≤ 80 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
67 | Nutzinhalt ca. 120-150 L | ja/nein
68 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
69 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
70 | Außenmaße in cm (H / B / T): 81 - 85 / 59 - 61 / 58 - 62 | ja/nein
71 | Digitale Temperaturanzeige | ja/nein
72 | 4 Glas-Abstellflächen | ja/nein
73 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
74 | Standgerät sowohl freistehend als auch unterschubfähig (dekoranpassung nicht notwendig) mit Frontbelüftung | ja/nein
75 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
76 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
77 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
78 | LED Beleuchtung | ja/nein
79 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
6. Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 55 cm)
80 | Energieeffizienzklasse mind. C | ja/nein
81 | Energieverbrauch ≤ 60 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
82 | Nutzinhalt ca. 100 -150 L | ja/nein
83 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
84 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
85 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 81 -85 / 54 - 56 / 58 - 63 | ja/nein
86 | Digitale Temperaturanzeige | ja/nein
87 | 4 Glas-Abstellflächen | ja/nein
88 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
89 | Standgerät sowohl freistehend als auch unterschubfähig (dekoranpassung nicht notwendig) mit Frontbelüftung | ja/nein
90 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
91 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
92 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
93 | LED Beleuchtung | ja/nein
94 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
7. Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 60 cm, dekorfähig)
95 | Energieeffizienzklasse mind. D | ja/nein
96 | Energieverbrauch ≤ 75 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
97 | Nutzinhalt ca. 110 -150 L | ja/nein
98 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
99 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
100 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 81 -85 / 59 - 60 / 54 - 57 | ja/nein
101 | Unterbaufähig (dekorfähig) | ja/nein
102 | 3 Glas-Abstellflächen | ja/nein
103 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
104 | Einschubfähig durch Frontbelüftung | ja/nein
105 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
106 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
107 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
108 | LED-Beleuchtung | ja/nein
109 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
8. Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 50 cm, dekorfähig)
110 | Energieeffizienzklasse mind. E | ja/nein
111 | Energieverbrauch ≤ 90 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
112 | Nutzinhalt ca. 90 -150 L | ja/nein
113 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
114 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
115 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 81 - 85 / 49 - 50 / 55 -57 | ja/nein
116 | Unterbaufähig (dekorfähig) | ja/nein
117 | 3 Glas-Abstellflächen | ja/nein
118 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
119 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
120 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
121 | LED-Beleuchtung | ja/nein
122 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
9. Mini Kühlschrank
123 | Energieeffizienzklasse mind. E | ja/nein
124 | Energieverbrauch ≤ 85 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
125 | Nutzinhalt ca. 40 – 70 L | ja/nein
126 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
127 | Weiße Tür und Seitenwände | ja/nein
128 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 45 - 55 / 40 - 50 / 45 - 50 | ja/nein
129 | 1 Abstellfläche, 1 Türfach | ja/nein
130 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
10. Tiefkühlschrank - 20°C (Nutzvolumen < 120 L)
131 | Energieeffizienzklasse mind. C | ja/nein
132 | Energieverbrauch ≤ 120 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
133 | Nutzinhalt ca. 90 – 120 L | ja/nein
134 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
135 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
136 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 80 - 86 / 58 - 61 / 60 -62 | ja/nein
137 | Sternenkennzeichnung: **** | ja/nein
138 | Digitale Temperaturanzeige | ja/nein
139 | Temperaturbereich mind. -15 °C bis -25 °C | ja/nein
140 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
141 | 4 Schubfächer | ja/nein
142 | Abtauverfahren: Low-Frost/ Manuell | ja/nein
143 | Standgerät sowohl freistehend als auch unterschubfähig (dekoranpassung nicht notwendig) mit Frontbelüftung | ja/nein
144 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
11. Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach
145 | Energieeffizienzklasse mind. D | ja/nein
146 | Energieverbrauch ≤ 120 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
147 | Nutzinhalt Kühlteil: ca. 90 – 120 L / Gefrierteil: 10 - 20 L | ja/nein
148 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
149 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
150 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 81 - 85 / 59 - 61 / 60 - 62 | ja/nein
151 | Sternenkennzeichnung: **** | ja/nein
152 | 3 Glas - Abstellflächen | ja/nein
153 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
154 | Standgerät sowohl freistehend als auch unterschubfähig (dekoranpassung nicht notwendig) mit Frontbelüftung | ja/nein
155 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
156 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
157 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
158 | LED-Beleuchtung | ja/nein
159 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
12. Kühl-Gefrierkombination
160 | Energieeffizienzklasse mind. C | ja/nein
161 | Energieverbrauch ≤ 170 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
162 | Nutzinhalt Kühlteil: ca. 200 - 260 L / Gefrierteil: 90 - 140 L | ja/nein
163 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
164 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
165 | Außenmaße in cm (H / B / T): Ca. 200 / 59 - 61 / 60 - 68 | ja/nein
166 | Sternenkennzeichnung: **** | ja/nein
167 | Digitale Temperaturanzeige | ja/nein
168 | Kühlteil: 3 Glas-Abstellflächen / Gefrierteil: 3 - 4 Schubfächer | ja/nein
169 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
170 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
171 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
172 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
173 | LED-Beleuchtung | ja/nein
174 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
13. Geschirrspülmaschine (Breite 60 cm, unterbaufähig)
175 | Energieeffizienzklasse A | ja/nein
176 | Energieverbrauch ≤ 60 kWh/ 100 Zyklen | ja/nein
177 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
178 | Farbe weiß | ja/nein
179 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 79 - 82 / 59 - 60 / 55 - 60 | ja/nein
180 | Unterbaufähig | ja/nein
181 | Bedienteil außen | ja/nein
182 | Wasserschutzsystem | ja/nein
183 | Wasserzulaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
184 | Wasserablaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
185 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
14. Geschirrspülmaschine (Breite 60 cm, freistehend)
186 | Energieeffizienzklasse A | ja/nein
187 | Energieverbrauch ≤ 60 kWh/ 100 Zyklen | ja/nein
188 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
189 | Farbe weiß | ja/nein
190 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 79 - 85 / 59 - 61 / 57 - 61 | ja/nein
191 | Freistehend | ja/nein
192 | Bedienteil außen | ja/nein
193 | Wasserschutzsystem | ja/nein
194 | Wasserzulaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
195 | Wasserablaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
196 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
15. Geschirrspülmaschine (Breite 45 cm, freistehend)
197 | Energieeffizienzklasse mind. E | ja/nein
198 | Energieverbrauch ≤ 70 kWh/ 100 Zyklen | ja/nein
199 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
200 | Farbe weiß | ja/nein
201 | Außenmaße in cm (H / B / T): ca. 79 - 85 / 44 - 46 / 57 - 61 | ja/nein
202 | Freistehend | ja/nein
203 | Wasserschutzsystem | ja/nein
204 | Wasserzulaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
205 | Wasserablaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
206 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
15. Mikrowelle
207 | Leistungsaufnahme ≤ 1300 W | ja/nein
208 | Funktionen: Aufärmen und Auftauen, ohne Grillfunktion | ja/nein
209 | Garleistung: Mind. 800W, mind. 5 Leistungsstufen | ja/nein
210 | Farbe: Edelstahloptik oder weiß | ja/nein
211 | Glas - Drehteller inklusive | ja/nein
212 | Innenabmessungen in cm (H / B / T): Mind. 30 x 30 x 20 | ja/nein
Schulung / Einweisung
213 | Im Angebot ist eine fachliche Einweisung für mindestens sechs Servicetechniker in den Umgang und Bedienung der Geräte enthalten | ja/nein
214 | Für fachliche Fragen der Anwender steht kurzfristig ein Ansprechpartner zur Verfügung | ja/nein

## T.2 Preisblatt
Preisblatt OV006-26 Kühl-, Gefrierschränke sowie Mikrowellen und Geschirrspülmaschinen
1. Die Bieter werden gebeten, ihre Einzelpreise in die hierfür vorgesehene Spalte einzutragen. Die Excel-Datei ist so konfiguriert, dass der Gesamtpreis automatisiert berechnet wird. 2. Für sämtliche angeforderten Produkte sind Preise anzugeben. Angebote, die keine vollständigen Preisangaben enthalten, gelten als unvollständig und können im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt werden. 3. Der Gesamtpreis ergibt sich aus den Bedarfen des UKE der Jahre 2024 und 2025 als geschätzten 2 Jahresbedarf.
Rubrik | Position | Bezeichnung | UKE Bedarf 2024 und 2025 (geschätzter 2 Jahresbedarf) | Einzelangebotspreis /Stck. netto | Gesamtpreis netto
Kühlschrank | 1 | Laborkühlschrank (Nutzvolumen < 150 L) | 7 |  | 0
Tiefkühlschrank | 2 | Labortiefkühlschrank -20°C (Nutzvolumen < 100 L) | 4 |  | 0
Kühlschrank | 3 | Laborkühlschrank (Nutzvolumen < 340 L) | 12 |  | 0
Tiefkühlschrank | 4 | Labortiefkühlschrank -20°C (Nutzvolumen < 300 L) | 10 |  | 0
Kühlschrank | 5 | Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 60 cm) | 7 |  | 0
Kühlschrank | 6 | Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 55 cm) | 12 |  | 0
Kühlschrank | 7 | Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 60 cm, dekorfähig) | 7 |  | 0
Kühlschrank | 8 | Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 50 cm, dekorfähig) | 2 |  | 0
Kühlschrank | 9 | Mini Kühlschrank | 8 |  | 0
Tiefkühlschrank | 10 | Tiefkühlschrank -20°C (Nutzvolumen < 120 L) | 2 |  | 0
Kühl-/Gefrierkombi | 11 | Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach | 5 |  | 0
Kühl-/Gefrierkombi | 12 | Kühl-/Gefrierkombination | 17 |  | 0
Geschirrspüler | 13 | Geschirrspülmaschine (Breite 60 cm, unterbaufähig) | 5 |  | 0
Geschirrspüler | 14 | Geschirrspülmaschine (Breite 60 cm, freistehend) | 33 |  | 0
Geschirrspüler | 15 | Geschirrspülmaschine (Breite 45 cm, freistehend) | 4 |  | 0
Mikrowelle | 16 | Mikrowelle | 79 |  | 0
|  |  |  | Umsatzvolumen netto | 0