Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

Auenstraße 6

82467 Garmisch-Partenkirchen

Leistungsverzeichnis / Leistungsbeschreibung

Stationäre OP-Tische und Zubehör

'...................................................................................'

Bieter

'...................................................................................'

Ort, Datum

| Inhaltsverzeichnis |  |
| --- | --- |

| 1 |  | Vorbemerkungen.................................................................................... |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 |  | Stationärer OP-Tisch und Anbauteile................................................... |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1 |  | Stationäre OP-Tisch-Säule und Zubehör.............................................. |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 |  | Anbauteile und Zubehör........................................................................ |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3 |  | Optionales Gleitschienenzubehör........................................................ |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4 |  | Weitere notwendige Leistungen und Wartungsvertrag...................... |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4.1 |  | Weitere notwendige Leistungen........................................................... |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4.2 |  | Gewährleistung und Wartungsvertrag................................................. |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z | Zusammenstellung................................................................................ |  | 19 |

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 1 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

| 1 |  | Vorbemerkungen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Allgemeine Leistungsbeschreibung |  |
| --- | --- | --- |

Lieferzeiträume:

Der Austausch der OP-Tische im Bestand soll voraussichtlich im 4. Quartal 2026 (November) erfolgen.

Der Ausführungszeitraum bzw. die Montage muss mit dem Haus vorher koordiniert bzw. abgestimmt werden.

Für die Maßnahme werden die OP-Säle nach und nach in vorheriger Absprache mit dem Klinikum außer Betrieb genommen.

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Anforderungen sind zwingend einzuhalten. Vom Leistungsverzeichnis abweichende Angebote werden ausgeschlossen.

Angebotswertung

Das Angebot wird nach 60 % Preis und 40 % Technik/Bedienerfreundlichkeit bewertet. Die Wertung der Technik erfolgt anhand einer Bewertungsmatrix, welche mit den LV-Unterlagen versandt wird.

Die Bewerbungsmatrix ist ausgefüllt mit abzugeben.

Anforderung Polster Patientenlagerungsflächen:

Für alle Patientenlagerungsflächen gilt eine Polsterstärke von mind. 60 mm.

Die viskoelastischen Polster sind zur Dekubitusprophylaxe geeignet, elektrisch leitfähig, abnehmbar, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig.

Durchsprache der Anbauteile

Nach Vergabe sollen die Anbauteile vom zukünftigen AN nochmals mit den Nutzern abgestimmt werden, damit die Anforderungen der Nutzer ideal durch die Tische des AN erfüllt werden.

|  | Hinweise Medizintechnik |  |
| --- | --- | --- |

CE-Kennzeichnung

Die CE- Kennzeichnung nach dem Medizinproduktedurchführungsgesetz sind als Anlage der Angebotsabgabe beizufügen.

Das angebotene Produkt muss zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und vom Hersteller noch vollumfänglich mit Ersatzteilen und Software-Updates unterstützt werden. Produkte, deren Hersteller den Support bereits eingestellt hat oder für die bereits ein offizieller Nachfolger als ‚neue Generation‘ beworben wird, sind ausgeschlossen

Werkstoffauswahl und Ausführungsstandards

Die angebotenen Systeme und alle Werkstoffe der angebotenen Produkte sind so auszuwählen, dass sie den hygienischen und technologischen Anforderungen eines deutschen Krankenhauses entsprechen, alle einschlägigen Normen einhalten sowie gegen Korrosion dauerhaft geschützt sind.

Hohe Betriebssicherheit, servicefreundliche Bedienung und Ausstattung aller zu benutzenden und zu wartenden Teile werden vorausgesetzt. Dabei sind alle einschlägigen Bestimmungen der ortsansässigen Gesundheits- und Überwachungsbehörden sowie die einschlägigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 2 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

Rollen von Fahrgestellen, Wagen usw. dürfen keine Abfärbungen auf dem Bodenbelag hinterlassen. Sie müssen abschraubbar befestigt sein. Sämtliche Oberflächen müssen desinfektionsmittelbeständig sein.

Farbwahl

Die Farbwahl erfolgt in Abstimmung mit dem AG und den Architekten. Grundlage ist das Standardfarbwahlkonzept des Herstellers, sofern es in der Leistungsbeschreibung nicht anders angegeben wird. Materialproben und Farbmusterkarten sind  ggf. auf Anforderung nachzureichen.

Angebotsbeilagen

Das Angebot muss mit auf die Leistungsbeschreibung abgestimmten Prospekten oder gleichwertigen Unterlagen belegt werden. In die rechte obere Ecke des Prospektes sind die Positionsnummern der Leistungsbeschreibung einzutragen .

Maßangaben in der Leistungsbeschreibung

Circa- Angaben im Leistungsverzeichnis sind mit einer Abweichung der Maße von maximal +/- 10% definiert. Mindest- und Maximalangaben dürfen nicht unter- bzw. überschritten werden.

Spedition

Erfolgt die Lieferung durch eine Spedition, so hat der Auftragnehmer die Ware selbst in Empfang zu nehmen.

Behördliche Genehmigung und Abnahme

Der Auftragnehmer hat alle für die Inbetriebnahme erforderlichen behördlichen Abnahmen der zuständigen Behörden, Prüfzeugnisse, Bescheinigungen, etc. zu beantragen und vor der Durchführung des gemeinsamen Funktionstestes dem Auftraggeber vorzulegen. Die Objektüberwachung der Fachplanung erhält jeweils eine Ausfertigung der schriftlichen Unterlagen.

Ausführung und bauseitige Schnittstelle

Sämtliche Geräte, die an bauseitige Leitungen anzuschließen sind, sind komplett mit den erforderlichen Anschlussleitungen und Verbindungselementen (Flansche, Steckverbindungen, etc.) zu liefern. Der Anschluss an die Leistungen oder andere bauseitige Leitungen erfolgt über den AN. Ist der AN wegen fehlender Konzession oder fehlendem qualifizierten Fachpersonal nicht befugt, den Anschluss selbst vorzunehmen, so hat er eine entsprechende Firma mit dem Anschluss zu beauftragen. Diese Kosten sind mit den angebotenen Einzelpreisen abgegolten.

Alle geräteseitigen Kabelführungen sind verdeckt innerhalb der Konstruktionsprofile vorzusehen. Die Durchdringungsbohrungen sind mit eingeklebten Gummitüllen vorzusehen. Wenn die Kabel nicht bereits in der Fertigung eingelegt werden, sind für die Montage Zugdrähte einzuführen.

In Bereichen mit offenen Konstruktionsprofilen, wo eine verdeckte Kabelführung nicht möglich ist, sind die Kabel geschützt in eigenen Kabelführungen mit möglichst kleinem Querschnitt unterzubringen.

Die Abzweigdosen bzw. Steuerdosen sind unsichtbar in Verkleidungsbereichen zu montieren. Grundsätzlich ist die gesamte Kabelführung mit Dosenlagen als Planunterlage zur Freigabe vorzulegen.

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 3 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

Bohren

Beim Bohren von Dübellöchern ist zu beachten, dass in Stützen und Deckenbereichen die Bewehrungseisen zum Teil sehr dicht liegen. Für die Dübelbefestigung in der Zugzone sind ausschließlich für die Zugzonen zugelassene Dübel zu verwenden.

Lärm- und Staubarbeiten

Lärm- und staubintensive Arbeiten sind immer mit der Bauleitung mindestens zwei Tage vorher abzuklären. Die Staubentwicklung ist auf ein Mindestmaß zu beschränken und es sind immer Maschinen mit Staubabsaugungen zu verwenden. Gegebenenfalls ist mehrmals täglich die Umgebung in Absprache mit dem Reinigungsdienst zu reinigen.

Montagearbeiten

Sämtliche gelieferte Einrichtungen und Geräte sind betriebsfertig bzw. gebrauchsfertig zu montieren. Sind für die Montage neben Kleinteilen auch Befestigungskonstruktionen wie z. B. Zwischendeckenkonstruktionen oder Montagerahmen erforderlich, so sind diese vom Bieter bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen.

| 1.1 |  | Stationärer OP-Tisch und Anbauteile |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1 |  | Stationäre OP-Tisch-Säule und Zubehör |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1.1 |  | OP-Tischsäule inkl. Netzteil |  |
| --- | --- | --- | --- |

Die OP-Tischsäule inkl. Netzteil dient zur Aufnahme von OP-Tischplatten. Die OP-Tischsäule ist mittels einer Bodeneinbauplatte fest im Boden verankert und drehbar gelagert.

Elektromotorische Verstellung aller 3 Grundfunktionen (Höhe, Kantung, Trendelenburg / Antitrendelenburg).

Elektronische Überwachung und automatische Nullstellung der Säule beim Start des Übernahmevorgangs der Tischplatte, der sowohl kopf- als auch fußseitig erfolgen kann inkl. selbstständige Verriegelung der Tischplatte auf der Säule.

Bedienung der Säulen- und Tischplattenfunktionen über Infrarot / Funk- Fernbedienung, optional Kabelfernbedienung. Mit individueller Codierung und somit verwechslungssicher zu anderen OP-Tischsäulen.

Die Speicherung von mind. 10 Tischlagerungspositionen ist gegeben.

Zusätzliches Bedienpaneel an der Säule mit Statusanzeigen bündig in die Säulenverkleidung eingelassen.

Stromversorgung der OP-Tischsäule über Trafoeinheit.

Akkupufferung extern oder in der OP-Tischsäule integriert.

A. Technische Daten:

- zulässiges Patientengewicht: mind. 250 kg ohne Einschränkungen bei der elektromotorischen Verstellung der Lagerungsflächen

- Schutzklasse: II

- Schutzgrad: IPX 4

- Patientenableitstrom nach EN 60601-1: gemäß CF

- Höhe der Säule: zwischen 490 mm - 1.200 mm

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 4 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

- Säule drehbar um: mind. 350°

- Längsverschiebbarkeit der OP-Platten: mind. 300 mm, elektromotorisch

- Trendelenburg /Antitrendelenburg: ca. +/- 45°, elektromotorisch

- Kantung: mind. +/- 25°, elektromotorisch

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 6 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1.2 |  | OP-Tisch, Bodeneinbauplatte |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung

- Bodeneinbauplatte zur Montage auf dem Rohfußboden, mit Abdeckplatte, Leerrohranschlussstücke bis zum OP-Tableau. Die Position der Leerrohranschlüsse in der bestehenden Bodeneinbauplatte ist nach Auftragsvergabe durch den AN zu prüfen

- Zum bündigen Einbau mit Oberkante Fertigfußboden (OKFFB).

- Lieferung und Montage der neuen Bodeneinbauplatte sowie die Montage der Tischsäule inkl. Anschluss der Motor- und Steuerleitung im OP-Wandtableau und OP-Tisch-Zubehör sind zu kalkulieren.

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 6 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1.3 |  | IR/Funk-Fernbedienung |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zur Bedienung aller Verstellfunktionen der OP-Tischsäule und der Lagerflächen mit verwechselungssicherer Codierung. Der Ladevorgang des Akkus erfolgt in Ladeeinheit unter Pos. 1.1.1.4

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 6 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 5 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

| 1.1.1.4 |  | Ladegerät für IR-/Funk-Fernbedienung - Tableaueinbau |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ladegerät zum Laden der IR-/Funk-Fernbedienung, welches in einem bereits vorhandenen OP-Tableau verbaut werden soll

Diese Ladegeräte sind mit den neuen OP-Tisch-Systemen zu liefern.

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 6 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1.5 |  | kabelgebundene Fernbedienung |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zur Bedienung aller Verstellfunktionen der OP-Tischsäule und der Lagerflächen. Die Fernbedienung muss an allen OP-Tischsäulen, welche Bestandteil des Leistungsverzeichnisses sind, uneingeschränkt angeschlossen werden können. Diese soll als Ausfallkonzept dienen, sofern die IR/Funk-Fernbedienung nicht verwendet werden kann

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 1 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1.6 |  | Externe Lagerflächenansteuerung inkl. Ladegerät |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zur Verstellung der elektromotorischen Funktionen der OP-Tischplatte inclusive Trendelenburg/Antitrendelenburg.

Stromversorgung unabhängig von der OP-Tischsäule über integrierte wiederaufladbare Akkus.

Dient zur Lagerung der Patienten in der Ein- Ausleitung sowie der Konfiguration der OP-Tischplatte.

Adaption über Steckanschluss in der Tischplatte, einhängbar an Normschiene.

Aufladen der Akkus über Ladeeinheit durch einfaches Aufsetzen.

Inkl. Ladegerät zum Aufladen der Akkus für externe Lagerflächenansteuerung; freistehend oder zur Wandmontage

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 6 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage dem Angebot beizufügen.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 1 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1.1 Stationärer OP-Tisch und Anbauteile |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.2 |  | Anbauteile und Zubehör |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.2.1 |  | Universaltischplatte L900 mm, elektromotorisch |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung

Die Basistischplatte des modularen Tischplattensystems besteht aus Sitzplatte und unterer Rückenplatte. Diese kann durch individuelle Kombinationen mit weiteren Tischplattenkomponenten auf die jeweiligen chirurgischen Anforderungen abgestimmt und ausgebaut werden.

Elektromotorische Verstellung von unterer Rücken- und Beinplatte.

Tischplattenrahmen, Koppelstellen und Normschienen aus desinfektionsmittelbeständigem, leicht zu reinigendem und rostfreiem Material.

B. Technische Daten

Länge (Koppelstelle - Koppelstelle): mind. 900 mm,

Verstellbereich untere Rückenplatte

Verstellbereich Beinplattenaufnahme

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 14 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.2 |  | Beinplattenpaar 4-teilig |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung

Modulare Komponente des OP-Tischplattensystems mit Doppelspreizgelenk bei vollständiger Durchleuchtbarkeit;

Koppelstellen und Normschienen sowie Polster aus desinfektionsmittelbeständigem, leicht zu reinigendem und rostfreiem Material.

Unterschenkelplatte abnehmbar

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 7 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

B. Technische Daten

Länge (Koppelstelle - Ende): Mind. 750 mm

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 13 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.3 |  | Kopfplatte mit Einfachgelenk, manuell |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung

Mit Neigungsverstellung, gefertigt aus rostfreiem Material.

Mit Gleitschienen ausgestattet

Mit Aufnahme für Röntgenkassette

B. Technische Daten

Breite: Mind. 500 mm

Länge: Mind. 250 mm

Verstellung: mind. +30°/- 30°

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 14 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.4 |  | Verlängerungsplatte |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung

Modulare Komponente des OP-Tischplattensystems zur Verlängerung der Lagerfläche

Koppelstellen und Normschienen aus desinfektionsmittelbeständigem, leicht zu reinigendem und rostfreiem Material.

Mit Aufnahme für Röntgenkassette

B. Technische Daten

Breite: Mind. 500 mm

Länge: Mind. 250 mm

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 8 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 2 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.5 |  | Kopfhelm für Schulteroperation |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung Kopfhelm

Druckentlastung durch weiche Polstereinlage; Seitenteile flexibel anpassbar; Für verschiedene Kopfumfänge einsetzbar;

Stabile Fixierung des Kopfes; 2 Befestigungsgurte im Lieferumfang enthalten, Anbringbar an Normschienenschnittstelle

B. Ausführung Ansteckadapter für Tischplatte

zur Aufnahme von des zuvor beschriebenen Kopfhelmes mit 3-gelekinger Kopfkalottenaufnahme

Sicherung gegen versehentliches Herausziehen

C. Ausführung Befestigungsstück

Konstruktion zur Aufnahme einer Kopfplatte.

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 2 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.6 |  | Zubehörlagerungswagen |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung

Transportwagen zur Aufbewahrung der Lagerungsplattem (auch CFK) und weiterer Zubehörteile

Zur Aufnahme von Drahtkörben geeignet.

Tragende Struktur aus desinfektionsmittelbeständigem, leicht zu reinigendem Material.

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 9 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

'................................................................................................'

|  | 1 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.7 |  | Transporter mit Trendelenburg- und Höhenverstellung |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A. Ausführung |  |

- OP-Lagerflächentransporter mit Trendelenburg- Antitrendelenburg-Lagerung. Höhenverstellung über Pedal

- Mit zentraler auf alle 4 Laufrollen wirkende Feststellbremse sowie 1 zusätzliche absenkbare Laufrolle zur Fahrtrichtungsstabilisation.

- Antistatisch aus desinfektionsmittelbeständigen, leicht zu reinigenden und rostfreien Materialien.

- Sicherheitsmechanismus für Übergabe der OP-Tischplatte an die OP-Tischsäule.

B. Technische Daten

- zulässiges Patientengewicht: Mind. 200 kg

- Trendelenburg /Antitrendelenburg: mind. +/- 10°

- Hub mind. 150 mm

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 15 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.8 |  | Universaltischplatte für Unfallchirurgie und Orthopädie (Extensionstischplatte) inkl. Zubehör |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung:

Zur Befestigung an Universaltischplatte.

Geeignet zur Frakturversorgung der unteren Extremitäten, Becken und Schenkelhals sowie für Hüftendoprothetik.

Aus desinfektionsmittelbeständigem, leicht zu reinigendem und rostfreiem Material.

Die intraoperative Durchleuchtung ist zu sichern. Ein Lagerflächentransport mit Extensionseinheit ist zu garantieren.

Funktionsfähiges Extensionsansteckgerät bestehend aus:

1 x Flexible Extensionseinheit, adaptierbar an Universaltischplatte; modularer Aufbau.

Extensionsansteckgerät bestehend aus folgenden Komponenten bzw. ist eine gleichwertige funktionsfähige Ausführung anzubieten:

- Trapezförmige Beckenplatte mit seitlichen Ausgleichsstücken

- 1 Satz Extensionsholme/Ausziehholme in kurzer + langer Ausführung

- Schenkelhals-Gegenzugstab, mit Polsterrolle; strahlendurchlässig

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 10 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

- Zugspindelaggregat inkl. Aufnahme

- 1x Extensionsfußfixierung

- 1x Beinhalter nach Goepel

- weiteres Zubehör, welches zwingend für Extensionsmaßnahmen benötigt wird, ist in einem separaten Schreiben aufzuführen

B. Zubehör

- 1x Beinplattenpaar zur präoperativen Lagerung der Beine bei Extensionslagerungen; schnell entriegelbar

- 1x Fahrgestell zur Aufnahme des Extensionssystems.

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 1 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.9 |  | Kopflagerung CFK |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung

Der Kopf muss flexibel über mehrere, verstellbare Gelenke zu lagern sein.

Befestigung der Konstruktion an Pos.1.2.10 muss möglich sein

Aus CFK gefertigt und zur Verwendung mit Carbon-Tischplatte geeignet.

Strahlungsdurchlässig

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'........................................'

|  | 1 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.10 |  | Tischplattensegment Carbon |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung

Das Carbon-Tischplattensegment muss zur Befestigung an den angebotenen Universaltischplatten geeignet sein. Durchleuchtung ohne metallische Strukturen. Inkl. Klettband.

B. Techn. Daten

Länge: min.900 mm

Mit dem Anstecken des Tischplattensegmentes muss eine durchleuchtbare und frei von metallischen Strukturen befindende Fläche von mind. 1.700mm zur Verfügung stehen.

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 11 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

Wenn zur Erfüllung dieser Anforderung (durchleuchtbare Fläche von mind. 1.700 mm) eine Vollcarbonplatte notwendig sein sollte, dann ist diese an dieser Stelle inkl. der notwendigen Lafetten anzubieten.

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'........................................'

|  | 2 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.11 |  | Tischplattensegment Carbon kurz |  |
| --- | --- | --- | --- |

A. Ausführung

Das Carbon-Tischplattensegment muss zur Befestigung an den angebotenen Universaltischplatten geeignet sein. Durchleuchtung ohne metallische Strukturen. Inkl. Klettband.

B. Techn. Daten

Länge: min.900 mm

Breite ca. 600/400mm; Schwalbenschwanzförmig verlaufen

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'........................................'

|  | 1 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1.2 Anbauteile und Zubehör |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.3 |  | Optionales Gleitschienenzubehör |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.3.1 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Narkosebogen |  |

A. Ausführung

Zur Aufnahme der Sterilabdeckung

Isolierte Vertikalstange

Höhenverstellbar über Befestigungskloben

Befestigung an Gleitschiene mit Befestigungskloben

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 12 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 4 |  | St |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.2 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Armlagerung, Paar |  |

A. Ausführung

Zur Lagerung des Armes während der Operation geeignet

Individuelle Positionierung des Stützpolster in Höhe und Länge

Polster ist leicht konkav ausgeführt zur besseren Anpassung an den Arm

inkl. Gurten zur sicheren Fixierung des Armes

Länge des Polsters ca. 450 mm

Befestigung an Gleitschiene mit Befestigungskloben

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 15 |  | Paar |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.3 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Seitenstützen, Paar, verstellbar, kurz |  |

A. Ausführung

Zur seitlichen Unterstützung/Abstützung des Patienten auf der Liegefläche

Flexible Positionierung des Stützpolster über einen Montagearm der in Höhe und Länge verstellbar ist

Horizontal schwenkbar

Das Polster lässt sich am Montagearm/Adapter frei bewegen

Polster ist leicht konkav ausgeführt zur besseren Anpassung an den Körper

Polstergröße ca. 100 x 210mm

Befestigung an Gleitschiene mit Befestigungskloben

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 13 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'........................................'

|  | 22 |  | St |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.4 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Körpergurt |  |

A. Ausführung

mit Klettverschluss

Stufenlos einstellbar

2 halbe Gurte, einer lang, einer kurz

Breite x Länge: 120 x 1.500 mm

Gurt waschbar

Montage an einer Geräteschiene mit einem Metallgurthalter

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 15 |  | St |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.5 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beinhalter nach Göpel |  |

A. Ausführung

Beinhalterkloben nach Göpel zur Befestigung an Normschiene je für linken und rechten Beinhalter

Beinhalter mit integrierter Gasfederunterstützung bei der Verstellung und Einhandverstellung

Beinhalterschale inkl. sämtlichen benötigten Zubehör.

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 14 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

'................................................................................................'

|  | 2 |  | St |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.6 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beinhalter Adipositas |  |

A. Ausführung

Beinhalterkloben zur Befestigung an Normschiene je für linken und rechten Beinhalter

Beinhalterschale extrabreit wg. adipösen Patienten

Mit Gasfederunterstützung.

Einfach Positionseinstellung.

Mit Einhandbedienung.

Markierungen für Positionseinstellungen

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 1 |  | Paar |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.7 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rückenplatte für Schulteroperationen |  |

A. Ausführung

Zur Lagerung der Patienten bei Schultereingriffen in Beach Chair Position.

- Mit Adapter für Kopflagerungszubehör wie Kopfkalotte, Kopfhelm oder Kopfplatte (

- Mindestens zwei, auch bei bereits positioniertem Patienten, abnehmbare Schultersegmente mit festem Mittelsteg für freien OP-Zugang.

- Verschiedene Ausgleichspolster für linke und rechte Seite zur Stabilisierung der Patienten sind mit anzubieten.

- Auf- und Abwärtsbewegung erfolgt durch motorische Verstellung.

- Seitenstütze zur seitlich sichernden Lagerung der Patienten integriert und abnehmbar.

- Mit einfach zu bedienender, wartungsfreier Koppelstelle.

- Tragende Struktur aus desinfektionsmittelbeständigem, leicht zu reinigendem Material.

B. Zubehör:

- 1x Fahrgestell zur Aufnahme der Rückenplatte, Kopfhelm, platzsparende Ausführung

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 15 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 1 |  | St |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.8 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Armfessel |  |

A. Ausführung

Zur Hochlagerung des Armes während der Operation geeignet

waschbar

Individuelle Positionierung des Stützpolster in Höhe und Länge

inkl. passender Halterung wie z. B. Narkosebogen

Befestigung an Gleitschiene mit Befestigungskloben

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'................................................................................................'

|  | 1 |  | St |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.9 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Infusionshalter |  |

A. Allgemeine Anforderungen

Gefordert ist ein fahrbarer Infusionsständer mit 2 Haken.

B. Technische Daten

- Einhandhöhenverstellung ca. 850 - 1.300 mm

- sichere Arbeitslast pro Haken ca. 2 kg

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 16 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

'................................................................................................'

|  | 15 |  | St |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.10 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Armhalter mit Schnellfixierung lateral |  |

A. Ausführung

Zum Befestigen an Normschienen durch frontales Aufsetzen.

360° schwenkbar.

Tragende Struktur aus rostfreiem Edelstahl.

Flexible Einstellmöglichkeit über 3 Gelenke

Inklusive Gurt.

B. Technische Daten

Abmessungen (Länge): ca. 500 mm

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'........................................'

Ebene / Räume:

Ebene:

Räume:

|  | 2 |  | St |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.11 |  | Eventualposition |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Radialkloben, zusätzlich zu den angebotenen Komponenten |  |

A. Ausführung

Zur Befestigung von Zubehören an der Gleitschiene.

Schnelle Radialverstellung.

Gleichzeitiges Fixieren des Zubehörs und der Radialverstellung; Maschinelle Reinigung.

Aufnahme von Standardstangen.

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Angebotener Hersteller und Typ

(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):

'........................................'

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 17 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

|  | 1 |  | St |  | .................... |  | nur E-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1.3 Optionales Gleitschienenzubehör |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.4 |  | Weitere notwendige Leistungen und Wartungsvertrag |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.4.1 |  | Weitere notwendige Leistungen |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.4.1.1 |  | Einweisung Personal |  |
| --- | --- | --- | --- |

Diese Schulungen sind (inklusive Reise- und Übernachtungskosten für den/die Mitarbeiter des Auftragnehmers). Die Schulungen erfolgen beim Auftragnehmer.

A. Anwenderschulung

Die Anwender der Geräte sind in die Bedienung der gelieferten Einrichtungen und Geräte nach MPDG bzw. MPBetreibV einzuweisen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet hierzu eine geschulte Person abzustellen und anhand der Bedienungsanleitung solange einzuweisen, bis eine fehlerfreie Bedienung gewährleistet ist. Über die Einweisung sind Protokolle zu führen, die den Inhalt und Umfang der Einweisung dokumentieren. Die Protokolle sind von dem Einweisenden und den eingewiesenen Personen zu unterzeichnen.

Applikationstraining vor Ort inklusive Einweisung von 3 Werktagen bei Inbetriebnahme und 1 weiterer Werktag zur Nachschulung 6 bis 12 Wochen nach Inbetriebnahme.

1 Tag Applikationstraining pro Jahr vor Ort während der Laufzeit des Wartungsvertrags, sofern ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde.

B. Technikerschulung

Das Personal der Medizintechnik ist in die Technik der angebotenen Geräte einzuweisen. Hierzu gehören die Erläuterungen der Fehleranzeigen und der Maßnahmen zur Fehlerbehebung. Dieses Training erfolgt bei Inbetriebnahme. Darüber hinaus sind 2 kostenfreie Technikerschulungen im Angebot enthalten.

|  | 1 |  | psch |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4.1.2 |  | Dokumentation zur Abgabe |  |
| --- | --- | --- | --- |

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit der förmlichen Abnahme weiterhin folgende Unterlagen in elektronischer Form (z. B. PDF) zu übergeben:

- Bedienungsanleitungen

- Wartungsanweisungen

- Service Manuals

- Ersatzteilkatalog

|  | 1 |  | psch |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1.4.1 Weitere notwendige Leistungen |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 18 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

| 1.4.2 |  | Gewährleistung und Wartungsvertrag |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Gewährleistung und Wartungsvertrag |  |
| --- | --- | --- | --- |

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate.

Der AG schließt mit dem AN einen Wartungsvertrag ab, der wie folgt anzubieten ist:

Angebot über kontinuierliche Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aller Geräte- und Systemteile, welche im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind.

Folgende Leistungen des Auftragnehmers müssen mindestens im Wartungspreis enthalten sein:

- Inspektion zur Festlegung des Ist-Zustandes

- Instandsetzung bei Inspektionsdurchführung

- Austausch von Verschleißteilen nach Herstellerangaben (inkl. Austausch von Batterien/Akkus)

- Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) und MTK nach MPDG / MedBetreibV

- Arbeitszeit während der Regelarbeitszeit

- Fahrt-, Nebenkosten und Spesen

- Entsorgung der alten Ersatzteile/Verschleißteile

- Regelarbeitszeit 8:00 bis 17 Uhr von Montag bis Freitag

- Reaktionszeit zwischen Eingang der Störungsmeldung und dem Beginn des Serviceeinsatzes vor Ort beträgt 8 Stunden (bezogen auf die Regelarbeitszeit)

- Automatische Aktualisierung der Gerätesoftware (Service-Release), ggf. inklusive notwendiger Bedienungsanweisungen und notwendiger Anwendereinweisungen

- mind. einmal jährlicher Termin zur Anwendereinweisung (Einweisung von mind.10 Anwendern)

- Der Auftraggeber erhält alle relevanten Serviceberichte und Prüfprotokolle im PDF-Format

Gefordert wird ein Wartungsvertrag während und nach der Gewährleistung für eine Laufzeit von insgesamt 10 Jahren. Für den Zeitraum der Gewährleistung ist der Preis für die entsprechende Wartung im EP unter Kapitel 1.1-1.3 enthalten. Die Wartung im Anschluss (3. bis 10. Jahr) wird gesondert vergütet:

1. Wartungsvertrag für 3. Jahr (1 Jahr nach der Gewährleistung): '........................................' €/netto

2. Wartungsvertrag für 4. Jahr (2 Jahre nach der Gewährleistung): '........................................' €/netto

3. Wartungsvertrag für 5. Jahr (3 Jahre nach der Gewährleistung): '........................................' €/netto

4. Wartungsvertrag für 6. Jahr (4 Jahre nach der Gewährleistung): '........................................' €/netto

5. Wartungsvertrag für 7. Jahr (5 Jahre nach der Gewährleistung): '........................................' €/netto

6. Wartungsvertrag für 8. Jahr (6 Jahre nach der Gewährleistung): '........................................' €/netto

7. Wartungsvertrag für 9. Jahr (7 Jahre nach der Gewährleistung): '........................................' €/netto

| 17.08.2026 |  |  |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 19 von 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-KH |  |  |  |  |  |  |  | OP-Tische Z-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position |  | Beschreibung |  |  |  | Menge |  |  |  | Einh |  | EP |  |  |  | GP |  |

8. Wartungsvertrag für 10. Jahr (8 Jahre nach der Gewährleistung): '........................................' €/netto

Der Gesamtpreis für die Wartung ist die Summe aus Punkt 1. bis 8.:

1 St	'........................................' €/netto

Ein Musterwartungsvertrag inklusive Vertragsbedingungen ist als Anlage beizufügen.

|  | 1 |  | GP |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1.4.2 Gewährleistung und Wartungsvertrag |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

Informatorische Preisangaben (fließen nicht in die Wertung ein):

Auf nicht im angebotenen Wartungsvertrag enthaltene Ersatzteile werden wie folgt Rabatt gewährt:

_____ % auf den Listenpreis

Auf nicht im angebotenen Wartungsvertrag enthaltene Arbeitszeit wird wie folgt Rabatt gewährt:

_____ % auf den Listenpreis

Auf nicht im angebotenen Wartungsvertrag enthaltene Reiseszeit wird wie folgt Rabatt gewährt:

_____ % auf den Listenpreis

| Zusammenstellung |  |
| --- | --- |

| 1.1 |  | Stationärer OP-Tisch und Anbauteile |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 |  | Anbauteile und Zubehör |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3 |  | Optionales Gleitschienenzubehör |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4.1 |  | Weitere notwendige Leistungen |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4.2 |  | Gewährleistung und Wartungsvertrag |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Summe |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | zzgl. MwSt ......... % |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Gesamtsumme |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

Hinweis: Der Wertungspreis wird ermittelt, indem von der o.g. Gesamtsumme die angebotene Vergütung für die Rücklieferungen (siehe Anlage Rückkaufliste Bestandsgeräte) abgezogen wird.