# Leistungsbeschreibung

### Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung Alle mit dem Angebot abgegebenen Preise müssen Festpreise sein. Sie enthalten u.a. die Kosten für: - die Anlieferung frei Verwendungsstelle - Einbringung und betriebsbereite Übergabe - die Kosten für die Verpackung - die Versicherungskosten - Abholung und Entsorgung des Altgerätes Änderungen an den Vergabeunterlagen führen generell zum Ausschluss des Bieters. Mit der Angebotsabgabe versichert der Bieter, dass die angebotene Leistung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe den gültigen Rechtsnormen und gesetzlichen Vorschriften, wie z. B. DIN-Vorschriften, den europäischen Normen und dem Medizinproduktegesetz entspricht. Ziel der Ausschreibung: Der Auftraggeber beabsichtigt die Beschaffung eines 2-türigen Wasserstoffperoxid-Gas-Plasma-Sterilisators in Durchreicheausführung zur Aufbereitung thermolabiler und feuchtigkeitsempfindlicher Medizinprodukte. Das Gerät wird in der AEMP eingesetzt und muss die sichere, normgerechte und rückstandsfreie Sterilisation komplexer Instrumente gewährleisten, darunter flexible Endoskope, englumige Instrumente, robotische 3D-Optiken sowie hochwertige Instrumente mit optischen, elektronischen oder Ultraschallkomponenten. Der Sterilisator muss zwingend eine räumliche Trennung von unreiner und reiner Seite ermöglichen und über zwei voneinander unabhängige, gegen Fehlbedienung gesicherte Türen verfügen. Die Durchreichefunktion ist ein verpflichtendes Muss-Kriterium und dient der hygienischen Prozesssicherheit sowie der Einhaltung der strukturellen Anforderungen an moderne AEMP-Arbeitsabläufe. Gleichwertigskeitsformel: Die Bezugnahme auf das System STERRAD™ 100NX AllClear (2-türig) dient ausschließlich der eindeutigen Beschreibung der geforderten technischen, funktionalen und qualitativen Eigenschaften. Angebote mit gleichwertigen Sterilisationssystemen sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit ist durch geeignete Unterlagen (z. B. technische Datenblätter, Validierungsberichte, Herstellerfreigaben, Prüfprotokolle) nachzuweisen. Ein angebotener Sterilisator gilt nur dann als gleichwertig, wenn er sämtliche in den A-Kriterien definierten Muss-Anforderungen vollständig erfüllt. Das Nichterfüllen eines A-Kriteriums führt zum Ausschluss des Angebots.

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Allgemein / Soll-Kriterien: |  |  |
|  | Das angebotene Gerät erfüllt vollständig die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß MDR (EU 2017/745) sowie den gesetzlichen Vorgaben des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes (MPDG). Dies umfasst insbesondere die Anforderungen an Sicherheit, Risikomanagement, klinische Bewertung, technische Dokumentation und Kennzeichnung. Für das angebotene Gerät liegt eine gültige EU-Konformitätserklärung vor. Das Gerät trägt ein CE-Konformitätskennzeichen gemäß Artikel 19 und 20 MDR. Die Konformität muss durch eine benannte Stelle bestätigt sein. Die CE-Dokumentation ist mit dem Angebot vorzulegen. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein Anlage-Nr. …………… | A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Ausstattung / Technische-Soll-Kriterien: |  |  |
|  | Das Gerät muss zwingend in 2-türiger Durchreicheausführung geliefert werden. Die beiden Türen müssen räumlich getrennte Bereiche (unrein/rein) verbinden und eine hygienisch sichere Materialschleuse bilden. Eine 1-türige Ausführung ist ausgeschlossen. Die Türsteuerung muss automatisch verhindern, dass die reine Seite geöffnet werden kann, solange die unreine Seite geöffnet ist oder ein Zyklus läuft. | O Ja / O Nein | A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Das Gerät verfügt über automatische Schiebetüren, die während des Sterilisationsprozesses sicherheitsverriegelt sind. Die Türmechanik muss so ausgelegt sein, dass ein Öffnen während eines laufenden Zyklus technisch ausgeschlossen ist. Die Bedienung muss ergonomisch, berührungslos oder mit minimalem Kraftaufwand möglich sein. Die Türen der unreinen und reinen Seite sind gegen gleichzeitiges Öffnen gesichert. Das System muss eine automatische, manipulationssichere Verriegelung besitzen, die verhindert, dass beide Türen gleichzeitig geöffnet werden können. Dies dient der Vermeidung von Kreuzkontamination und ist für AEMP-Hygienekonzepte zwingend erforderlich. Das Gerät verfügt über eine Sterilisationskammer mit einem Volumen von ca. 100 Litern. Das Volumen muss ausreichend sein, um typische AEMP-Beladungen, komplexe Instrumentensets sowie robotische Optiken sicher aufzunehmen. Angabe Kammervolumen: ………………….. L Die Sterilisationskammer ist mit zwei Ablageböden ausgestattet, wobei der obere Ablageboden herausnehmbar sein muss. Dies ermöglicht flexible Beladungskonfigurationen und die Aufnahme größerer Instrumente oder Sets. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Die Ablageböden müssen mindestens die Maße 400 × 600 mm aufweisen. Diese Mindestgröße ist erforderlich, um standardisierte AEMP-Beladungsträger, Container und Siebe sicher platzieren zu können. Angabe Maße: ……………………………. mm Das Gerät muss in der Lage sein, mindestens zwei daVinci®-Xi-Optiken pro Charge sicher und validiert aufzubereiten. Dies umfasst 0°- und 30°-Optiken sowie 12-mm-Optiken. Die Validierung muss durch Herstellerangaben oder Prüfberichte belegt sein. Die maximale Sterilisationstemperatur darf 55 °C nicht überschreiten. Dies ist zwingend erforderlich, um thermolabile und feuchtigkeitsempfindliche Medizinprodukte sicher aufzubereiten, ohne Materialschäden zu verursachen. Angabe Temperatur: ……………………… °C Die maximale Zykluszeit darf 60 Minuten nicht überschreiten. Dies umfasst den vollständigen Sterilisationsprozess inklusive Plasmaphase. Eine kurze Zykluszeit ist für die Prozesssicherheit und die AEMP-Durchsatzplanung essenziell. Angabe Minuten: …………………………. Min. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein Anlage-Nr. ……………. O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Es müssen mindestens drei validierte Sterilisationsprogramme verfügbar sein, die unterschiedliche Beladungsarten (z. B. Standard-Instrumente, komplexe Instrumente, robotische Instrumente, englumige Instrumente) abdecken. Folgende Programme müssen vorhanden sein und durch den Hersteller validiert sein. - Plasma Duo - Plasma Express - Plasma Standard - Plasma Flex Der Sterilisationsprozess muss vollständig validierbar sein gemäß DIN EN ISO 14937. Dies umfasst die Validierung der Prozessparameter, der Sterilisationswirkung, der Beladungsmuster und der Reproduzierbarkeit. Vor jedem Zyklus muss eine automatische Feuchteprüfung der Beladung erfolgen. Das System muss erkennen, ob die Beladung trocken genug ist, um eine sichere H₂O₂-Sterilisation zu gewährleisten. Bei Feuchteerkennung muss der Zyklus automatisch abgebrochen werden. Das Gerät muss eine automatische Selbstdiagnose aller relevanten Systemkomponenten durchführen. Dies umfasst Sensoren, Pumpen, H₂O₂-Zufuhr, Drucksysteme, Türmechanik und Elektronik. Fehler müssen vor Zyklusstart erkannt und angezeigt werden. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Die H₂O₂-Konzentration muss während des gesamten Prozesses photometrisch überwacht werden. Bei Unterschreitung der erforderlichen Konzentration muss ein automatischer Zyklusabbruch erfolgen. Die Messung muss kontinuierlich und manipulationssicher erfolgen. Das Gerät muss über eine rückstandsfreie Plasmaphase verfügen, die das eingesetzte Wasserstoffperoxid vollständig in Sauerstoff und Wasser zerlegt. Nach Zyklusende dürfen keine toxischen Rückstände auf den Instrumenten verbleiben. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Bedienung & Dokumentation-Soll-Kriterien: |  |  |
|  | Das Gerät muss auf der Beladeseite über einen Touchscreen mit einer Mindestgröße von 10 Zoll verfügen. Die Bedienoberfläche muss eine intuitive, grafische Benutzerführung ermöglichen, die alle relevanten Prozessschritte, Warnhinweise und Statusmeldungen klar darstellt. Die Anzeige muss auch mit Handschuhen zuverlässig bedienbar sein. Das Gerät muss auf der Entladeseite ebenfalls über einen Touchscreen mit mindestens 10 Zoll verfügen. Dieser muss alle relevanten Informationen zur Chargenfreigabe, zum Zyklusstatus und zu Fehlermeldungen anzeigen. Die Bedienung muss unabhängig von der Beladeseite möglich sein. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Das Gerät muss über eine Benutzerverwaltung mit Rollenrechten verfügen. Mindestens folgende Rollen müssen vorhanden sein: Benutzer, Leitung, Technik. Jede Rolle muss unterschiedliche Berechtigungen besitzen (z. B. Starten von Zyklen, Freigaben, technische Einstellungen). Die Benutzerverwaltung muss manipulationssicher sein. Der Zyklusverlauf muss grafisch dargestellt werden. Dazu gehören: Restlaufzeit, aktuelle Prozessphase, Temperatur, Druck, H₂O₂-Status, Fehlermeldungen und Hinweise. Die Darstellung muss auf beiden Seiten (rein/unrein) verfügbar sein. Das Gerät muss über einen integrierten Drucker verfügen, der automatisch Chargenprotokolle ausgibt. Die Ausdrucke müssen mindestens folgende Informationen enthalten: Zyklusnummer, Datum/Uhrzeit, Programmtyp, Chargenstatus, Prozessparameter, Benutzerkennung. Alle Zyklusdaten müssen im Gerät gespeichert werden können. Die Speicherkapazität muss ausreichend sein, um mindestens 10.000 Zyklen oder 2 Jahre Betriebszeit zu dokumentieren. Die Daten müssen manipulationssicher abgelegt werden. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Die Zyklusdaten müssen über USB und Ethernet exportierbar sein. Das Exportformat muss CSV sein, um die Weiterverarbeitung in AEMP-Dokumentationssystemen zu ermöglichen. Der Export muss ohne Spezialsoftware möglich sein. Das Gerät muss an ein zentrales AEMP-Dokumentationssystem angebunden werden können. Die Schnittstelle muss standardisierte Datenformate unterstützen (z. B. CSV, HL7, proprietäre Schnittstellen). Die Kompatibilität mit dem vorhandenen System des Auftraggebers ist nachzuweisen. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein Anlage-Nr. ……………. | A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Chargenfreigabe & Sicherheit-Soll-Kriterien: |  |  |
|  | Das Gerät muss eine parametrische Chargenfreigabe ermöglichen. Die Freigabe muss auf der Auswertung der im Prozess gemessenen physikalischen Parameter basieren (z. B. H₂O₂-Konzentration, Druck, Temperatur, Prozesszeit). Die Freigabe darf nicht ausschließlich auf Indikatoren beruhen. Das System muss hierfür ein unabhängiges Monitoring-System (z. B. IMS) oder ein gleichwertiges Verfahren bereitstellen. | O Ja / O Nein | A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Für das Gerät müssen validierte Lumengrenzen vorliegen. Diese müssen die sichere Aufbereitung englumiger Instrumente gewährleisten. Die Validierung muss durch den Hersteller oder unabhängige Prüfinstitute erfolgen und folgende Angaben enthalten: maximal validierte Länge, minimaler und maximaler Innendurchmesser, Materialkompatibilität. Das Gerät muss mit allen in der Kompatibilitätsliste aufgeführten Medizinprodukten kompatibel sein. Die Kompatibilität muss durch die jeweiligen Hersteller-IFU (Instructions for Use) nachgewiesen werden. Die Freigaben müssen vollständig, aktuell und eindeutig sein. Das Nichterfüllen eines einzelnen Eintrags führt zum Ausschluss. Der Sterilisationsprozess muss eine nachgewiesene Wirksamkeit gegenüber infektiösen Prionen gemäß KRINKO/BfArM-Empfehlung besitzen. Die Wirksamkeit muss durch Prüfberichte oder Herstellerangaben belegt sein. Der Prozess darf keine Rückstände hinterlassen, die die Patientensicherheit beeinträchtigen könnten. | O Ja / O Nein Dokumentation Anlage-Nr. …………………….. O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Kompatibilitätsliste Medizinprodukte Alle aufgeführten Medizinprodukte müssen vom Hersteller des angebotenen Sterilisators freigegeben sein (IFU-Nachweis). Das Nichterfüllen eines einzelnen Eintrags führt zum Ausschluss. Hersteller; Artikel-Nr.; Bezeichnung; Bieterangabe. Arrow; unbekannt-02; Quadripolares EPU-Kabel; O Ja / O Nein. Bard; 07JM3405; Herzkatheter-Kabel; O Ja / O Nein. Bard; EP 030701; Herzkatheter-Kabel 4-polig; O Ja / O Nein. Bard; GF0H4858; Herzkatheter-Kabel; O Ja / O Nein. Biosense Webster; 39F-41R; Herzkatheter-Kabel 10-polig; O Ja / O Nein. Intuitive Surgical; 311464-05; Da Vinci Optik 0°; O Ja / O Nein. Intuitive Surgical; 311465-05; Da Vinci Optik 30°; O Ja / O Nein. Intuitive Surgical; 370890; Da Vinci Optik 12 mm 0°; O Ja / O Nein. Intuitive Surgical; 370891; Da Vinci Optik 12 mm 30°; O Ja / O Nein. Iris Medical; 12932; Intraokulare Lasersonde; O Ja / O Nein. Karl Storz; 11282 BN1; Neuro-Fiberskop; O Ja / O Nein. Olympus; URF-P5; Flexibles Ureteroskop; O Ja / O Nein. Olympus; URF-V3; Flexibles Video-URS; O Ja / O Nein. Raumedic; 094328; ICP-Temperaturkabel; O Ja / O Nein. Redel; 39F-23R; Herzkatheterkabel; O Ja / O Nein. Richard Wolf; 7305.001; Fiber-Urethro-Cystoskop; O Ja / O Nein. Richard Wolf; 7325.172; Fiber-Urethro-Renoskop; O Ja / O Nein. Richard Wolf; 7356071; Sensor-URS Cobra-Vision; O Ja / O Nein. Toshiba / Canon; PLT-308 P; Ultraschallscanner; O Ja / O Nein. |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Service & Support / Wartung & Revalidierung B-Kriterien, 20% Wertung – erreichbare Punkte 36: |  |  |
|  | Der Anbieter soll: - über ein flächendeckendes Servicenetz in Deutschland verfügen - qualifizierte, speziell für H₂O₂-Gas-Plasma-Sterilisatoren geschulte Techniker einsetzen - Originalersatzteile verwenden - eine technische Hotline bereitstellen (mind. AEMP-Betriebszeiten, 24/7 wünschenswert) - eine kurze Reaktionszeit bis zum Eintreffen eines Technikers gewährleisten - Schulungen für Anwender und Technik anbieten Bewertung erfolgt anhand folgender Angaben: Unterkriterium; Beschreibung (sehr kompakt); Bieterangabe; Bewertung. Reaktionszeit; Zeit bis Techniker vor Ort; ……… h; 0–8 Punkte. Anzahl Servicetechniker; Qualifizierte Techniker im Umkreis von Leipzig (ca. 100km); ……… St.; 0–4 Punkte. Hotline; Erreichbarkeit & Qualifikation; O Ja / O Nein + Kurzinfo; 0–4 Punkte. Schulungen; Umfang & Qualität der Schulungen; Kurzinfo; 0–4 Punkte. |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Wartungspreise pro Jahr (netto) Wartung inkl. aller Nebenleistungen ServiceKIT, DGUV V4-Prüfung und Beurteilung nach Instandhaltung (Inhalt ServiceKIT: Bitte Beschreibung beilegen – Anlage-Nr. ……………… Jahr; Preis netto. 2027; …………… €. 2028; …………… €. 2029; …………… €. 2030; …………… €. 2031; …………… €. Bewertung: Preisbewertung nach relativer Bewertung (Bestbieter = 8 Punkte). Revalidierungspreise pro Revalidierung (netto) Revalidierung inkl. aller Nebenleistungen gemäß Erstvalidierung Jahr; Preis netto. 2027; …………… €. 2028; …………… €. 2029; …………… €. 2030; …………… €. 2031; …………… €. Bewertung: Preisbewertung nach relativer Bewertung (Bestbieter = 8 Punkte). |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Service & Support / Wartung & Revalidierung B-Kriterien, 20% Wertung – erreichbare Punkte 36: Bewertungsmethodik Reaktionszeit (0–8 Punkte) ≤ 4 h 8 Punkte 4–6 h 6 Punkte 6–8 h 4 Punkte 8–12 h 2 Punkte 2 h 0 Punkte Anzahl Servicetechniker (0–4 Punkte) ≥ 20 4 Punkte 15–19 3 Punkte 10–14 2 Punkte 5–9 1 Punkt 5 0 Punkte Hotline (0–4 Punkte) 24/7 + qualifiziert 4 Punkte AEMP-Zeiten + qualifiziert 3 Punkte AEMP-Zeiten, einfache Hotline 2 Punkte nur Bürozeiten 1 Punkt Keine Hotline 0 Punkte 6.4 Schulungen (0–4 Punkte) Anwender + Technik + Zertifikate 4 Punkte Anwender + Technik 3 Punkte nur Anwender 2 Punkte nur Technik 1 Punkt Keine Schulungen 0 Punkte 6.5 Preisbewertung Wartung / Revalidierung (je 0–8 Punkte) Bestbieter erhält 8 Punkte. Alle anderen proportional: Punkte = 8 × (Niedrigster Preis / Angebotspreis) |  |  |

Ausschreibungsblankett

| Leistungsbeschreibung | Stück | Einzelpreis | Gesamtpreis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H₂O₂-Gas-Plasma-Sterilisator inkl. Zubehör, Validierung, Lieferung und Einweisung gemäß Leistungsbeschreibung Hersteller: …………………………………………………………………………………… Modell / Typ: ………………………………………… ………………………………………… Softwareversion: ………………………………………… ………………………………………… Lieferumfang: • Ausbau und Entsorgung des Altgeräts • Lieferung und Einbringung des rollbaren Neugeräts • Positionierung in der vorhandenen Stellfläche gemäß Skizze • Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme • Funktionsfertige Übergabe inkl. Anwenderschulung | 1 | …………… €, netto | …………… €, brutto |  |
| Für die angebotene und beschriebene Leistung übernimmt der Bieter die Gewähr der Vollständigkeit. D.h., Leistungen, die sich bei der Ausführung zwangsläufig ergeben bzw. dazu gehören oder erforderlich werden können sind mit einzukalkulieren und zu beschreiben, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht eindeutig erwähnt sind. Alle angegebenen Preise sind Festpreise. Eventuell entstehende Nebenkosten werden durch den Auftraggeber nicht separat erstattet. |  |  |  |  |
| Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift: |  |  |  |  |

Bedingungen Papierform.

- Wird das Dokument an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt dieses als nicht abgegeben. Beachten Sie bitte auch die geforderten Unterschriften in den Vertragsunterlagen.

Bedingungen Elektronische Form:

- Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden.