# Leistungsbeschreibung

### Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung Alle mit dem Angebot abgegebenen Preise müssen Festpreise sein. Sie enthalten u.a. die Kosten für: - die Anlieferung frei Verwendungsstelle - Einbringung und betriebsbereite Übergabe - die Kosten für die Verpackung - die Versicherungskosten - Abholung und Entsorgung des Altgerätes Änderungen an den Vergabeunterlagen führen generell zum Ausschluss des Bieters. Mit der Angebotsabgabe versichert der Bieter, dass die angebotene Leistung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe den gültigen Rechtsnormen und gesetzlichen Vorschriften, wie z. B. DIN-Vorschriften, den europäischen Normen und dem Medizinproduktegesetz entspricht. Ziel der Ausschreibung: Die Klinik und Poliklinik für Urologie beabsichtigt im Rahmen einer technologischen Modernisierung die Beschaffung eines leistungsstarken Lasersystems für endourologische Anwendungen. Ziel ist die Implementierung einer multifunktionalen Laserplattform, die das gesamte Spektrum der endourologischen Eingriffe abdeckt, einschließlich: - Lithotripsie (Dusting und Fragmentierung) - Behandlung von Urethrastrikturen - Resektion und Ablation von Urotheltumoren - laserbasierte Enukleation der Prostata Das System muss für den klinischen Routinebetrieb geeignet sein und eine hohe Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten.

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Allgemein / Soll-Kriterien: |  |  |
|  | Das angebotene Gerät stimmt mit den grundlegenden Anforderungen aus Anhang 1 der Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte) überein bzw. stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der EU-Medizinprodukte Verordnung (EU) 2017/745 überein und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben des MPDG. Es gibt für das angebotene Gerät eine EU-Konformitätserklärung und das Gerät trägt das CE-Konformitätskennzeichen nach Artikel 19 und 20 MDR oder entsprechend der Übergangsregelungen des MPDG. Das angebotene Gerät erfüllt die Anforderungen aus der DIN EN IEC 60601-2-22.2020 (Medizinische elektrische Geräte Teil 2-22: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale für chirurgische, kosmetische, therapeutische und diagnostische Lasergeräte) | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Ausstattung / Technische Soll-Kriterien: |  |  |
|  | Laserquelle Das System ist als Hochleistungslaser ausgelegt und basiert auf einer Laserquelle im Bereich von ca. 2000–2100 nm. (z. B. Holmium:YAG- oder Thulium-basierte Systeme). | O Ja / O Nein | A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Endourologische Eignung Das System ist für die Steintherapie mit flexiblen und rigiden Ureterorenoskopen geeignet. Kühlsystem Das System verfügt über einen internen, geschlossenen Wasserkreislauf zur Kühlung. Eine externe Wasserkühlung ist nicht zulässig. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Maximale Durchschnittsleistung Das System stellt eine maximale Durchschnittsleistung von mindestens 100 W bereit, geeignet für laserbasierte Prostataenukleation und Tumorablation. Minimale Pulsenergie Das System ermöglicht eine minimale Pulsenergie von ≤ 0,1 J für feines Dusting mit geringer Retropulsion. Maximale Pulsenergie Das System ermöglicht eine maximale Pulsenergie von mindestens 4,0 J zur Fragmentierung harter Konkremente. Maximale Pulsfrequenz Das System unterstützt eine maximale Pulsfrequenz von mindestens 80 Hz | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein Angabe: …………… Hz | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Pulsmodulation Das System verfügt über eine fortschrittliche Pulsmodulation, die eine gezielte Anpassung der Pulsspitzenleistung ermöglicht. Dies dient der Minimierung der Retropulsion bei der Steintherapie sowie der präzisen Schnittführung und optimalen Hämostase bei Weichteileingriffen. Angabe der verfügbaren Pulsmodi (z. B. Dusting, Fragmentierung, Ablation, Enukleation): …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… | O Ja / O Nein | A-Kriterium Informativ |
|  | Steuerung & Ergonomie Das System verfügt über einen Multifunktions-/Fußschalter, der mindestens 3 Funktionen (z. B. Standby/Ready sowie zwei unterschiedliche Leistungseinstellungen/Modi) direkt per Fußdruck ansteuert. Integrierte Anwenderprogramme (Presets) zur automatisierten Parameterwahl für Weichgewebe (Prostata, Blase) und Lithotripsie (Dusting, Fragmentierung). | O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Automatisierte Fasererkennung beim Anschließen der Laserfaser zur Vermeidung von Fehlparametrierung. Zugangsschutz gegen unbefugte Benutzung (z. B. PIN-Code) zur Gewährleistung eines schlüssellosen Betriebs. Das Gerät ist auf antistatischen, feststellbaren Rollen montiert und gewährleistet eine sichere Manövrierbarkeit im OP. Integriertes Touch-Display mit einer Bildschirmdiagonale von mindestens 10 Zoll zur übersichtlichen Darstellung aller relevanten Parameter. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Technische Anforderungen an Laserfasern Kompatible Laserfasern: Das System ist mit marktüblichen Fasern kompatibel; keine proprietären Zwangsbindungen. Unterstützte Faserdurchmesser: mind. 200 µm, 272 µm, 365 µm, 550 µm. Automatische Fasererkennung. Geeignet für flexibles URS (kleiner Biegeradius). | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preisabfrage Einwegfasern (Zuschlagskriterium) Gilt für alle Bieter, die Einwegfasern anbieten. Bewertungssystem: Der günstigste Einzelpreis erhält 100 Punkte. Alle anderen Angebote erhalten Punkte proportional zum günstigsten Preis. |  |  |
|  | Fasertyp: Einwegfaser 200 µm Einwegfaser 272 µm Einwegfaser 365 µm Einwegfaser 365 µm | Einzelpreis ……………… €/netto Einzelpreis ……………… €/netto Einzelpreis ……………… €/netto Einzelpreis ……………… €/netto |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preisabfrage Mehrwegfasern (Zuschlagskriterium) Gilt für alle Bieter, die Mehrwegfasern anbieten. Bewertungssystem: Der niedrigste Preis-pro Zyklus erhält 100 Punkte. Alle anderen Angebote erhalten Punkte proportional zum günstigsten Preis-pro Zyklus. |  |  |
|  | Fasertyp: Mehrwegfaser 200 µm Anschaffungspreis ………… ……. € / netto max. Nutzungszyklen: …………… Einwegfaser 272 µm Anschaffungspreis ………… ……. € / netto max. Nutzungszyklen: …………… Einwegfaser 365 µm Anschaffungspreis ………… ……. € / netto max. Nutzungszyklen: …………… Einwegfaser 365 µm Anschaffungspreis ………… ……. € / netto max. Nutzungszyklen: …………… | Preis pro Zyklus ……………… €/netto Preis pro Zyklus ……………… €/netto Preis pro Zyklus ……………… €/netto Preis pro Zyklus ……………… €/netto |  |

Bieter, die ausschließlich Einwegfasern oder ausschließlich Mehrwegfasern anbieten, werden nicht benachteiligt. Für die nicht angebotene Kategorie wird der Bieter neutral bewertet (100 Punkte), sofern die angebotene Kategorie vollständig bewertet werden kann.

Das bedeutet:

- Bieter A bietet nur Einweg →

  - Einweg wird normal bewertet

  - Mehrweg wird neutral = 100 Punkte gesetzt

- Bieter B bietet nur Mehrweg →

  - Mehrweg wird normal bewertet

  - Einweg wird neutral = 100 Punkte gesetzt

- Bieter C bietet beides →

  - beide Kategorien werden bewertet

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Aufbereitung & Hygieneanforderungen Alle für den Anwender erreichbaren Teile/Komponenten müssen wisch desinfizierbar sein. Mit dem Angebot ist die Anlage 8 „Anerkennung der Desinfektionsmittelliste“ einzureichen. Mit dem Angebot ist eine Aufbereitungsanleitung gemäß ISO 17664 vorzulegen. Mit dem Angebot ist eine detaillierte Aufstellung einzureichen, welche Teile des Gerätes aufbereitet/sterilisiert werden müssen und welche Voraussetzungen hierfür notwendig sind. Mit dem Angebot ist die Anlage 9 „Checkliste Risikoanalyse und Bewertung neuer Medizinprodukte“ einzureichen. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein Anlage: ………………. O Ja / O Nein Anlage: ………………. O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
| Technische Wertung Um die Qualität bzw. Funktionalität der angebotenen Geräte überprüfen zu können, führt der Auftraggeber eine verifizierende und wertende Teststellung durch. Diese Art der Teststellung dient der Überprüfung der in den schriftlichen Angeboten gemachten Angaben, d.h. anhand der Resultate der Teststellung werden die Angaben auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Diese Bewertung geht in die Wertungsmatrix, siehe Punkt 8 – Zuschlagskriterien und deren Wichtung, ein. |  |  |  |
| B-Kriterien (Bewertungskriterien für die Teststellung) erreichbare Punkte 80 = 20 % Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche / Bewertung der Struktur, Klarheit und intuitiven Bedienbarkeit der UI. - 10 Punkte Sehr klare, logisch aufgebaute Oberfläche, alle Parameter schnell auffindbar. - 5 Punkte Grundsätzlich verständlich, aber teilweise verschachtelte Menüs oder unklare Symbole. - 0 Punkte: Unübersichtlich, schwer navigierbar, sicherheitsrelevante Parameter schlecht auffindbar. Touch-Display & Bedienlogik / Bewertung der Reaktionszeit, Menüführung, Bedienkomfort. - 10 Punkte Sehr schnelle Reaktion, flüssige Bedienung, logisch aufgebaute Menüstruktur. - 5 Punkte Reaktionszeit akzeptabel, Bedienung teilweise träge oder unlogisch. - 0 Punkte Verzögerungen, unklare Bedienlogik, erschwerte Nutzung im OP. |  |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
| Presets & Parameterwahl / Bewertung Qualität und Praxistauglichkeit der voreingestellten Modi (Dusting, Fragmentierung, Ablation, Enukleation). - 10 Punkte Sehr gut abgestimmte Presets, klinisch sinnvoll, minimieren Nachjustierungen. - 5 Punkte Presets vorhanden, aber nur bedingt praxistauglich. - 0 Punkte Keine Presets oder klinisch ungeeignet. Benutzerprofile / Bewertung Möglichkeit zur Speicherung individueller Nutzerprofile. - 10 Punkte Mehrere Profile speicherbar, schnell abrufbar, klar strukturiert. - 5 Punkte Profile vorhanden, aber eingeschränkt nutzbar. - 0 Punkte Keine Benutzerprofile verfügbar. Dokumentation & Exportfunktionen / Bewertung Export von Parametern, Protokollen, Nutzungsdaten. - 10 Punkte Umfangreiche Exportfunktionen (z. B. USB, Netzwerk), klare Protokolle. - 5 Punkte Basisfunktionen vorhanden, aber eingeschränkt. - 0 Punkte Keine Export- oder Dokumentationsfunktionen. Fehlermeldungen & Sicherheitshinweise / Bewertung Verständlichkeit, Sichtbarkeit und Reaktionslogik. - 10 Punkte Sehr klare Warnungen, eindeutige Handlungsempfehlungen, farbliche Hervorhebung. - 5 Punkte Warnungen vorhanden, aber teilweise unklar. - 0 Punkte Fehlermeldungen schwer verständlich oder sicherheitskritisch. |  |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
| Start-Up / Shutdown / Bewertung Startzeit, Stabilität, Zuverlässigkeit. - 10 Punkte Sehr kurze Startzeit, stabile Software, keine Verzögerungen. - 5 Punkte Startzeit akzeptabel, gelegentliche Verzögerungen. - 0 Punkte Lange Startzeit oder instabile Software. Gesamtbedienbarkeit im OP / Bewertung Gesamteindruck des OP-Teams während der Teststellung. - 10 Punkte Sehr gute Bedienbarkeit, hohe Akzeptanz bei Ärzten und Pflege. - 5 Punkte Bedienbarkeit ausreichend, kleinere Einschränkungen. - 0 Punkte Bedienbarkeit unzureichend, relevante Einschränkungen im OP-Ablauf. Eine Bewertung der Angebote kann nur erfolgen, wenn diese Testung durch den Bieter gewährleistet wird. Ist dies nicht der Fall wird das Angebot ausgeschlossen. |  |  |  |

Ausschreibungsblankett

| Leistungsbeschreibung | Stück | Einzelpreis | Gesamtpreis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasersystems für endourologische Anwendungen incl. Zubehör gemäß Leistungsbeschreibung Hersteller: …………………………………………………………………………………… Modell / Typ: ………………………………………… ………………………………………… Softwareversion: ………………………………………… ………………………………………… | 1 | …………… €, netto | …………… €, brutto |  |
| Für die angebotene und beschriebene Leistung übernimmt der Bieter die Gewähr der Vollständigkeit. D.h., Leistungen, die sich bei der Ausführung zwangsläufig ergeben bzw. dazu gehören oder erforderlich werden können sind mit einzukalkulieren und zu beschreiben, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht eindeutig erwähnt sind. Alle angegebenen Preise sind Festpreise. Eventuell entstehende Nebenkosten werden durch den Auftraggeber nicht separat erstattet. |  |  |  |  |
| Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift: |  |  |  |  |

Bedingungen Papierform.

- Wird das Dokument an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt dieses als nicht abgegeben. Beachten Sie bitte auch die geforderten Unterschriften in den Vertragsunterlagen.

Bedingungen Elektronische Form:

- Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden.

Service

Die Instandhaltung des gelieferten Vertragsgegenstandes soll in enger Zusammenarbeit mit der hauseigenen Medizintechnik erfolgen. Es muss sichergestellt werden, dass die an dem Vertragsgegenstand zum Einsatz kommenden Servicetechniker ausreichend mit den technischen Weiterentwicklungen, aber auch in dem Programm bzw. steuerungstechnischen Entwicklungen auf dem aktuellen Stand durch den Hersteller gehalten werden.

Angebotsbearbeitung / Kundendienst

Zuständiger Bearbeiter dieses Angebotes:

| Name |  |
| --- | --- |
| Telefon / Fax |  |
| Email |  |

Zuständige Kundendienststelle (Servicestützpunkt) des Anbieters für die

Reparatur und Wartung der angebotenen Leistungen am Vertragsgegenstand

| Name |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Telefon / Fax |  |

Ausbildungszertifikate sind im Anhang beizulegen.

Reaktionszeit des Kundendienstes zur technischen Behebung von Störungen

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Reaktionszeit von max. 8 Stunden ab schriftlicher Benachrichtigung | Ο ja / Ο nein | A-Kriterium |

Standort der nächsten Geschäftsstelle des Herstellers

| Adresse | …… …… …… …… |
| --- | --- |

Ersatzteile / Gerätestammkarte

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Der Bieter versichert, dass Ersatzteile über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach Inbetriebnahme des Gerätes bezogen werden können. Voraussetzung: - Vorlage eines Nachweises zum rechtzeitigen Zugang des Informationsschreibens zur Produkteinstellung - Angebot des Nachfolgemodells max. zum gleichen Preis | Ο ja / Ο nein Ο ja / Ο nein Ο ja / Ο nein | A-Kriterium A-Kriterium I-Kriterium |

Für das gelieferte medizintechnische Gerät ist eine vom Universitätsklinikum Leipzig AöR, Abteilung Medizintechnik, zur Verfügung gestellte Gerätestammkarte mit technischen Angaben auszufüllen (Medizinproduktebuch) und dort die Anwenderunterweisung zu dokumentieren.

Bemerkungen des Bieters:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

Einweisung / Schulung für das medizinische Personal

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Der Bieter gewährleistet eine vollumfängliche Unterweisung des medizinischen Personals des Klinikums in Bedienung und Anwendung der kompletten Anlage, damit diese in kürzester Zeit in der Lage versetzt wird, selbstständig die Bedienung der Anlage zu übernehmen. | Ο ja / Ο nein | A-Kriterium |
| Der Bieter sichert darüber hinaus jährlich eine Auffrischungsschulung des Klinikpersonals auf Anforderung der Medizintechnik des Klinikums zu. Angabe der Kosten | Ο ja / Ο nein ………………………€ | A-Kriterium Informativ |

Einweisung / Schulung für das medizintechnische Personal

| Es wird eine Serviceschulung der Mitarbeiter der Medizintechnik des Klinikums als eine „Inhouse-Schulung“ am Standort kostenfrei angeboten. Maximal 4 Personen. | Ο ja / Ο nein | A-Kriterium |
| --- | --- | --- |
| Dauer der Service-Schulung (in Stunden) | …………………….h | Informativ |
| Der Bieter sichert darüber hinaus jährlich eine technische Serviceschulung der Mitarbeiter der Medizintechnik des Klinikums im Schulungszentrum des Anbieters auf Anforderung zu. Angabe der Kosten | Ο ja / Ο nein ………………………€ | Informativ Informativ |
| Werden durch diese Serviceschulung die Voraussetzungen für das medizintechnische Krankenhauspersonal geschaffen, die Instandhaltung und Kontrollen gem. MPBetreibV § 7 und § 11 durchzuführen? | Ο ja / Ο nein | Informativ |

Musterformulare für die Wartung gemäß Herstellervorgaben sind dem Angebot beizulegen, Anlage-Nr.: …………………

Serviceleistungen

Für das gelieferte Medizinprodukt und dessen Komponenten.

Angaben zu wiederkehrenden Maßnahmen

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Intervall der Wartungen (in Monaten) | …………………M | Informativ |
| Intervall der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen bzw. Kontrollen (in Monaten) | …………………M | Informativ |

Kosten für Serviceeinsatz auf Anforderung (ohne Vertragsbindung)

Komplettkosten für An- und Abreise (Fahrtkosten einschl. aller Nebenkosten wie Lohn, Auslöse etc., unabhängig von Transportmittel, Entfernung und Zeitaufwand, keine Tarifübersichten, Reisekostenauflistungen, km-Pauschalen etc.).

Nach jedem Service-Einsatz ist für alle am Ort erbrachten Leistungen eine schriftliche Dokumentation „Servicereport“ zu erstellen und in der Abt. Medizintechnik zu hinterlegen. Die Bestätigung der durchgeführten Leistungen erfolgt schriftlich (per Unterschrift) durch den Anwender vor Ort.

|  |  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplettkosten für An- und Abreise (ohne MwSt. in €) |  | ………………..…€ | Kostenbewertung |
| Servicetechniker-Stundensätze vor Ort | Einsatzzeit | Preis ohne MwSt. in € | Bewertung |
| Montag bis Freitag |  | ……………………€ | Kostenbewertung |
| Samstag |  | ……………………€ | Kostenbewertung |
| Sonn- und Feiertag |  | …………………….€ | Kostenbewertung |

Musterformulare für die Wartung sind dem Angebot beizulegen, 
Anlage-Nr.: …………………

Kostenentwicklung in den Folgejahren

Zubehör, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial

Der Bieter legt eine Ersatzteil-, Verschleißteil- und Verbrauchsmaterialpreisliste für das angebotene Gerät bei.

| Nachlass auf Ersatzteile Nachlass auf Verschleißteile Nachlass auf Verbrauchsmaterialien (in % zum Listenpreis) Angabe Preisliste-/en-Nummer: Gültigkeit der Preisliste-/en von 24 Monaten ab Leistungserbringung | …………………….. % …………………….. % …………………….. % …………………….. Ο ja / Ο nein | Informativ Informativ Informativ Informativ A-Kriterium |
| --- | --- | --- |
| Angaben zu Laufzeiten von regelmäßig auszuwechselnden gerätegebundenen Ersatzeilen: Teil: ……………………………………………………......................... Turnus: …………………………………………………………….. Kosten: …………………………………………………………….. Teil: ……………………………………………………............ Turnus: ……………………………………………………………. Kosten: ……………………………………………………………. Die aufgeführten Kosten gehen für den Zeitraum von zwei Jahren in die Preisbewertung ein. |  | Kostenbewertung |

Der Bieter bestätigt, dass die oben getroffenen Aussagen wie auch Preisangebote des Vertrages, ihre Gültigkeit mit Unterzeichnung bei Ablauf der Garantie bzw. Gewährleistungszeit behalten.

Ort / Datum:		 …………………………………………….

Unterschrift:		…………………………………………….

Firmenstempel:	…………………………………………….

Bedingungen Papierform.

- Wird das Dokument an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt dieses als nicht abgegeben. Beachten Sie bitte auch die geforderten Unterschriften in den Vertragsunterlagen.

Bedingungen Elektronische Form:

- Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden.