# Leistungsbeschreibung

### Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung Alle mit dem Angebot abgegebenen Preise müssen Festpreise sein. Sie enthalten u.a. die Kosten für: - die Anlieferung frei Verwendungsstelle - Einbringung und betriebsbereite Übergabe - die Kosten für die Verpackung - die Versicherungskosten - Abholung und Entsorgung des Altgerätes Änderungen an den Vergabeunterlagen führen generell zum Ausschluss des Bieters. Mit der Angebotsabgabe versichert der Bieter, dass die angebotene Leistung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe den gültigen Rechtsnormen und gesetzlichen Vorschriften, wie z. B. DIN-Vorschriften, den europäischen Normen und dem Medizinproduktegesetz entspricht. Ziel der Ausschreibung: Die Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie beabsichtigt im Rahmen einer technologischen Modernisierung die Beschaffung eines leistungsstarken Lasersystems für dermatologische, fraktionierte und ablative Anwendungen im Bereich der MKG-Chirurgie. Ziel ist die Implementierung einer multifunktionalen Laserplattform, die das gesamte Spektrum der klinisch relevanten Er:YAG-basierten Eingriffe abdeckt, einschließlich: - Ablative und subablative Haut- und Schleimhautbehandlungen - Fraktionierte Lasertherapien zur Hautregeneration, Narbenbehandlung und Oberflächenoptimierung - Präzise Gewebeablation im Rahmen minimalinvasiver Eingriffe im Gesichts- und Kopf-Hals-Bereich - Koagulation und kontrollierte thermische Modulation von Weichgewebe Das System muss für den klinischen Routinebetrieb geeignet sein und eine hohe Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten.

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Allgemein / Soll-Kriterien: |  |  |
|  | Das angebotene Gerät stimmt mit den grundlegenden Anforderungen aus Anhang 1 der Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte) überein bzw. stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der EU-Medizinprodukte Verordnung (EU) 2017/745 überein und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben des MPDG. Es gibt für das angebotene Gerät eine EU-Konformitätserklärung und das Gerät trägt das CE-Konformitätskennzeichen nach Artikel 19 und 20 MDR oder entsprechend der Übergangsregelungen des MPDG. Das angebotene Gerät erfüllt die Anforderungen aus der DIN EN IEC 60601-2-22.2020 (Medizinische elektrische Geräte Teil 2-22: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale für chirurgische, kosmetische, therapeutische und diagnostische Lasergeräte) | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Ausstattung / Technische Soll-Kriterien: |  |  |
|  | Laserquelle Das System basiert auf einer Er.YAG-Laserquelle im Bereich von ca. 2940 nm, geeignet für ablative und fraktionierte dermatologische und chirurgische Anwendungen. | O Ja / O Nein | A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Maximale Pulsenergie Mindestens 1,0 J Erforderlich für tiefergehende Ablation und chirurgische Anwendungen. Minimale Pulsenergie ≤ 0,1 J Ermöglicht präzise, oberflächliche Ablation ohne thermische Schädigung. Pulsdauer Variable Pulsdauer (Short-Pulse bis Long-Pulse) Notwendig für unterschiedliche Gewebeeffekte (Ablation vs. Koagulation). Fraktionierter Modus Das System unterstützt fraktionierte Ablation. Zwingend für ästhetische und rekonstruktive Anwendungen. Spotgrößen Mindestens 1-12 mm Erforderlich für variable Behandlungsfelder. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Pulsmodulation Das System verfügt über eine fortschrittliche Pulsmodulation zur gezielten Anpassung der thermischen Eindringtiefe, Ablationstiefe und Koagulation. Erforderlich für sichere und reproduzierbare chirurgische Eingriffe. Angabe der verfügbaren Pulsmodi (z. B. Ablation, Koagulation, Fractional, Smooth-Modus): …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… | O Ja / O Nein | A-Kriterium Informativ |
|  | Steuerung & Ergonomie Das System verfügt über einen Multifunktions-/Fußschalter, der mindestens 3 Funktionen (z. B. Standby/Ready sowie zwei unterschiedliche Leistungseinstellungen/Modi) direkt per Fußdruck ansteuert. Integrierte Anwenderprogramme (Presets) zur automatisierten Parameterwahl für Ablation, Fractional, Peeling und Koagulation. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Integriertes Touch-Display mit einer Bildschirmdiagonale von mind. 10“ zur übersichtlichen Darstellung aller relevanten Parameter. Zugangsschutz gegen unbefugte Benutzung (z. B. PIN-Code). Das Gerät ist auf antistatischen, feststellbaren Rollen montiert und gewährleistet eine sichere Manövrierbarkeit im OP. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Handstücke & Zubehör Das System verfügt über ein ablatives Handstück (z. B. R11-Typ oder äquivalent), geeignet für präzise Ablation von Haut- und Schleimhautstrukturen. Das Handstück muss für chirurgische und dermatologische Ablationsverfahren geeignet sein und eine homogene Energieverteilung gewährleisten. Das System beinhaltet ein fraktioniertes Handstück zur Durchführung fraktionierter Lasertherapien (z. B. Narbenbehandlung, Hautregeneration, Oberflächenoptimierung). Das Handstück muss eine definierte fraktionierte Spotmatrix erzeugen und variable Eindringtiefen ermöglichen. | O Ja / O Nein Angabe: ………………. O Ja / O Nein Angabe: ………………. | A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Dem System liegen mindestens zwei Laserschutzbrillen bei, geeignet für die Er.YAG-Wellenlänge (ca. 2940 nm), zur sicheren Anwendung im OP- und Behandlungsbereich. Angabe: - Schutzstufe / optische Dichte (OD): ……………………………………… - Zertifizierter Wellenlängenbereich: ……………………………………… - Normenkonformität (z. B. EN 207): ……………………………………… - Modell / Typ / Hersteller: ……………………………………… - Anzahl der gelieferten Brillen: ……………………………………… Die Schutzbrillen müssen den geltenden Normen entsprechen und ausreichenden Schutz vor direkter und diffuser Strahlung bieten. | O Ja / O Nein | A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Aufbereitung & Hygieneanforderungen Alle für den Anwender erreichbaren Teile/Komponenten müssen wisch desinfizierbar sein. Mit dem Angebot ist die Anlage 8 „Anerkennung der Desinfektionsmittelliste“ einzureichen. Mit dem Angebot ist eine Aufbereitungsanleitung gemäß ISO 17664 vorzulegen. Mit dem Angebot ist eine detaillierte Aufstellung einzureichen, welche Teile des Gerätes aufbereitet/sterilisiert werden müssen und welche Voraussetzungen hierfür notwendig sind. Mit dem Angebot ist die Anlage 9 „Checkliste Risikoanalyse und Bewertung neuer Medizinprodukte“ einzureichen. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein Anlage: ………………. O Ja / O Nein Anlage: ………………. O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
| Technische Wertung Um die Qualität bzw. Funktionalität der angebotenen Geräte überprüfen zu können, führt der Auftraggeber eine verifizierende und wertende Teststellung durch. Diese Art der Teststellung dient der Überprüfung der in den schriftlichen Angeboten gemachten Angaben, d.h. anhand der Resultate der Teststellung werden die Angaben auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Diese Bewertung geht in die Wertungsmatrix, siehe Punkt 8 – Zuschlagskriterien und deren Wichtung, ein. |  |  |  |
| B-Kriterien (Bewertungskriterien für die Teststellung) erreichbare Punkte 80 = 20 % Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche - 10 Punkte Sehr klare, logisch aufgebaute Oberfläche; alle Parameter schnell auffindbar. - 5 Punkte Grundsätzlich verständlich, aber teilweise verschachtelt. - 0 Punkte: Unübersichtlich, sicherheitsrelevante Parameter schwer auffindbar. Touch-Display & Bedienlogik - 10 Punkte Sehr schnelle Reaktion, flüssige Bedienung. - 5 Punkte Akzeptabel, gelegentlich träge. - 0 Punkte Verzögerungen, unklare Bedienlogik. |  |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
| Presets & Parameterwahl - 10 Punkte Sehr gut abgestimmte Presets, klinisch sinnvoll. - 5 Punkte Vorhanden, aber nur bedingt praxistauglich. - 0 Punkte Keine oder ungeeignete Presets Benutzerprofile. - 10 Punkte Mehrere Profile speicherbar, klar strukturiert. - 5 Punkte Eingeschränkt nutzbar. - 0 Punkte Keine Profile. Dokumentation & Exportfunktionen - 10 Punkte Umfangreiche Exportfunktionen (USB, Netzwerk). - 5 Punkte Basisfunktionen vorhanden - 0 Punkte Keine Exportfunktionen. Fehlermeldungen & Sicherheit - 10 Punkte Sehr klare Warnungen, eindeutige Handlungsempfehlungen. - 5 Punkte Teilweise unklar. - 0 Punkte Schwer verständlich oder sicherheitskritisch. |  |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
| Start-Up / Shutdown - 10 Punkte Sehr kurze Startzeit, stabile Software. - 5 Punkte Akzeptabel - 0 Punkte Lange Startzeit oder instabil. Gesamtbedienbarkeit im OP / Bewertung Gesamteindruck des OP-Teams während der Teststellung. - 10 Punkte Sehr gute Bedienbarkeit, hohe Akzeptanz. - 5 Punkte Ausreichend. - 0 Punkte Relevante Einschränkungen Eine Bewertung der Angebote kann nur erfolgen, wenn diese Testung durch den Bieter gewährleistet wird. Ist dies nicht der Fall wird das Angebot ausgeschlossen. |  |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Preisabfrage Laserschutzbrillen (Zuschlagskriterium - verpflichtend, preislich bewertet) Diese Preisabfrage gilt für zusätzliche Laserschutzbrillen für die Er:YAG-Wellenlänge (ca. 2940 nm). Die Brillen müssen den Anforderungen der Leistungsbeschreibung entsprechen. Bewertungssystem: Der günstigste Preis pro Stück erhält 100 Punkte. Alle anderen Angebote erhalten Punkte proportional zum günstigsten Preis. Artikel; Stück; Einzelpreis €/brutto; Gesamtpreis €/brutto. Zusätzliche Laserschutzbrille Er.YAG; 1; …………… €; …………… €. Zusätzliche Laserschutzbrillen Er.YAG; 5; …………… €; …………… €. Zusätzliche Laserschutzbrillen Er.YAG; 10; …………… €; …………… €. |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Preisabfrage Zubehör (Ablationsspitzen, fraktionierte Aufsätze, Handstück-Fenster) (Zuschlagskriterium – verpflichtend preislich bewertet) Diese Preisabfrage gilt für Zubehörteile, die im klinischen Alltag regelmäßig benötigt werden und herstellerabhängig variieren. Bewertungssystem: Der günstigste Preis pro Stück erhält 100 Punkte. Alle anderen Angebote erhalten Punkte proportional zum günstigsten Preis. Artikel; Stück; Einzelpreis €/brutto; Gesamtpreis €/brutto. Ablationsspitzen (Er:YAG-kompatibel); 1; …………… €; …………… €. Ablationsspitzen (Er:YAG-kompatibel); 5; …………… €; …………… €. Ablationsspitzen (Er:YAG-kompatibel); 10; …………… €; …………… €. Fraktionierte Aufsätze / Matrizen; 1; …………… €; …………… €. Fraktionierte Aufsätze / Matrizen; 5; …………… €; …………… €. Fraktionierte Aufsätze / Matrizen; 10; …………… €; …………… €. Handstück-Fenster / Schutzgläser; 1; …………… €; …………… €. Handstück-Fenster / Schutzgläser; 5; …………… €; …………… €. Handstück-Fenster / Schutzgläser; 10; …………… €; …………… €. |

Ausschreibungsblankett

| Leistungsbeschreibung | Stück | Einzelpreis | Gesamtpreis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Er.YAG-Lasersystem inkl. ablativem Handstück, fraktioniertem Handstück, Fußschalter, Laserschutzbrillen und Zubehör gemäß Leistungsbeschreibung Hersteller: …………………………………………………………………………………… Modell / Typ: ………………………………………… ………………………………………… Softwareversion: ………………………………………… ………………………………………… | 1 | …………… €, netto | …………… €, brutto |  |
| Für die angebotene und beschriebene Leistung übernimmt der Bieter die Gewähr der Vollständigkeit. D.h., Leistungen, die sich bei der Ausführung zwangsläufig ergeben bzw. dazu gehören oder erforderlich werden können sind mit einzukalkulieren und zu beschreiben, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht eindeutig erwähnt sind. Alle angegebenen Preise sind Festpreise. Eventuell entstehende Nebenkosten werden durch den Auftraggeber nicht separat erstattet. |  |  |  |  |
| Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift: |  |  |  |  |

Bedingungen Papierform.

- Wird das Dokument an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt dieses als nicht abgegeben. Beachten Sie bitte auch die geforderten Unterschriften in den Vertragsunterlagen.

Bedingungen Elektronische Form:

- Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden.

Service

Die Instandhaltung des gelieferten Vertragsgegenstandes soll in enger Zusammenarbeit mit der hauseigenen Medizintechnik erfolgen. Es muss sichergestellt werden, dass die an dem Vertragsgegenstand zum Einsatz kommenden Servicetechniker ausreichend mit den technischen Weiterentwicklungen, aber auch in dem Programm bzw. steuerungstechnischen Entwicklungen auf dem aktuellen Stand durch den Hersteller gehalten werden.

Angebotsbearbeitung / Kundendienst

Zuständiger Bearbeiter dieses Angebotes:

| Name |  |
| --- | --- |
| Telefon / Fax |  |
| Email |  |

Zuständige Kundendienststelle (Servicestützpunkt) des Anbieters für die

Reparatur und Wartung der angebotenen Leistungen am Vertragsgegenstand

| Name |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Telefon / Fax |  |

Ausbildungszertifikate sind im Anhang beizulegen.

Reaktionszeit des Kundendienstes zur technischen Behebung von Störungen

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Reaktionszeit von max. 8 Stunden ab schriftlicher Benachrichtigung | Ο ja / Ο nein | A-Kriterium |

Standort der nächsten Geschäftsstelle des Herstellers

| Adresse | …… …… …… …… |
| --- | --- |

Ersatzteile / Gerätestammkarte

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Der Bieter versichert, dass Ersatzteile über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach Inbetriebnahme des Gerätes bezogen werden können. Voraussetzung: - Vorlage eines Nachweises zum rechtzeitigen Zugang des Informationsschreibens zur Produkteinstellung - Angebot des Nachfolgemodells max. zum gleichen Preis | Ο ja / Ο nein Ο ja / Ο nein Ο ja / Ο nein | A-Kriterium A-Kriterium I-Kriterium |

Für das gelieferte medizintechnische Gerät ist eine vom Universitätsklinikum Leipzig AöR, Abteilung Medizintechnik, zur Verfügung gestellte Gerätestammkarte mit technischen Angaben auszufüllen (Medizinproduktebuch) und dort die Anwenderunterweisung zu dokumentieren.

Bemerkungen des Bieters:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

Einweisung / Schulung für das medizinische Personal

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Der Bieter gewährleistet eine vollumfängliche Unterweisung des medizinischen Personals des Klinikums in Bedienung und Anwendung der kompletten Anlage, damit diese in kürzester Zeit in der Lage versetzt wird, selbstständig die Bedienung der Anlage zu übernehmen. | Ο ja / Ο nein | A-Kriterium |
| Der Bieter sichert darüber hinaus jährlich eine Auffrischungsschulung des Klinikpersonals auf Anforderung der Medizintechnik des Klinikums zu. Angabe der Kosten | Ο ja / Ο nein ………………………€ | A-Kriterium Informativ |

Einweisung / Schulung für das medizintechnische Personal

| Es wird eine Serviceschulung der Mitarbeiter der Medizintechnik des Klinikums als eine „Inhouse-Schulung“ am Standort kostenfrei angeboten. Maximal 4 Personen. | Ο ja / Ο nein | A-Kriterium |
| --- | --- | --- |
| Dauer der Service-Schulung (in Stunden) | …………………….h | Informativ |
| Der Bieter sichert darüber hinaus jährlich eine technische Serviceschulung der Mitarbeiter der Medizintechnik des Klinikums im Schulungszentrum des Anbieters auf Anforderung zu. Angabe der Kosten | Ο ja / Ο nein ………………………€ | Informativ Informativ |
| Werden durch diese Serviceschulung die Voraussetzungen für das medizintechnische Krankenhauspersonal geschaffen, die Instandhaltung und Kontrollen gem. MPBetreibV § 7 und § 11 durchzuführen? | Ο ja / Ο nein | Informativ |

Musterformulare für die Wartung gemäß Herstellervorgaben sind dem Angebot beizulegen, Anlage-Nr.: …………………

Serviceleistungen

Für das gelieferte Medizinprodukt und dessen Komponenten.

Angaben zu wiederkehrenden Maßnahmen

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Intervall der Wartungen (in Monaten) | …………………M | Informativ |
| Intervall der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen bzw. Kontrollen (in Monaten) | …………………M | Informativ |

Kosten für Serviceeinsatz auf Anforderung (ohne Vertragsbindung)

Komplettkosten für An- und Abreise (Fahrtkosten einschl. aller Nebenkosten wie Lohn, Auslöse etc., unabhängig von Transportmittel, Entfernung und Zeitaufwand, keine Tarifübersichten, Reisekostenauflistungen, km-Pauschalen etc.).

Nach jedem Service-Einsatz ist für alle am Ort erbrachten Leistungen eine schriftliche Dokumentation „Servicereport“ zu erstellen und in der Abt. Medizintechnik zu hinterlegen. Die Bestätigung der durchgeführten Leistungen erfolgt schriftlich (per Unterschrift) durch den Anwender vor Ort.

|  |  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplettkosten für An- und Abreise (ohne MwSt. in €) |  | ………………..…€ | Kostenbewertung |
| Servicetechniker-Stundensätze vor Ort | Einsatzzeit | Preis ohne MwSt. in € | Bewertung |
| Montag bis Freitag |  | ……………………€ | Kostenbewertung |
| Samstag |  | ……………………€ | Kostenbewertung |
| Sonn- und Feiertag |  | …………………….€ | Kostenbewertung |

Musterformulare für die Wartung sind dem Angebot beizulegen, 
Anlage-Nr.: …………………

Kostenentwicklung in den Folgejahren

Zubehör, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial

Der Bieter legt eine Ersatzteil-, Verschleißteil- und Verbrauchsmaterialpreisliste für das angebotene Gerät bei.

| Nachlass auf Ersatzteile Nachlass auf Verschleißteile Nachlass auf Verbrauchsmaterialien (in % zum Listenpreis) Angabe Preisliste-/en-Nummer: Gültigkeit der Preisliste-/en von 24 Monaten ab Leistungserbringung | …………………….. % …………………….. % …………………….. % …………………….. Ο ja / Ο nein | Informativ Informativ Informativ Informativ A-Kriterium |
| --- | --- | --- |
| Angaben zu Laufzeiten von regelmäßig auszuwechselnden gerätegebundenen Ersatzeilen: Teil: ……………………………………………………......................... Turnus: …………………………………………………………….. Kosten: …………………………………………………………….. Teil: ……………………………………………………............ Turnus: ……………………………………………………………. Kosten: ……………………………………………………………. Die aufgeführten Kosten gehen für den Zeitraum von zwei Jahren in die Preisbewertung ein. |  | Kostenbewertung |

Der Bieter bestätigt, dass die oben getroffenen Aussagen wie auch Preisangebote des Vertrages, ihre Gültigkeit mit Unterzeichnung bei Ablauf der Garantie bzw. Gewährleistungszeit behalten.

Ort / Datum:		 …………………………………………….

Unterschrift:		…………………………………………….

Firmenstempel:	…………………………………………….

Bedingungen Papierform.

- Wird das Dokument an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt dieses als nicht abgegeben. Beachten Sie bitte auch die geforderten Unterschriften in den Vertragsunterlagen.

Bedingungen Elektronische Form:

- Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden.