Leistungsverzeichnis Kapillartrenn- und Sequenziersystem ### Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung Alle mit dem Angebot abgegebenen Preise müssen Festpreise sein. Sie enthalten u.a. die Kosten für: - notwendige kurzzeitige Zwischenlagerung - die Anlieferung frei Verwendungsstelle (Raum/Etage) - die Kosten für die Verpackung - die Versicherungskosten - Installation durch Techniker - Erstschulung / Einweisung des Bedienpersonals Änderungen an den Vergabeunterlagen führen generell zum Ausschluss des Bieters. Mit der Angebotsabgabe versichert der Bieter, dass die angebotene Leistung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe den gültigen Rechtsnormen und gesetzlichen Vorschriften, wie z. B. DIN-Vorschriften, den europäischen Normen und dem Medizinproduktegesetz entspricht sowie das CE-Kennzeichen. Soweit diese anwendbar sind, verpflichtet sich der Lieferant alle Bestimmungen gemäß relevanter Normen (IVDD bzw. IVDR, MPBetreibV, etc.) einzuhalten und den daraus verbindlichen Pflichten nachzukommen. Gegenstand dieser Vergabe ist ein Neues Gerätesystem, welches noch nicht benutzt wurde und in dieser Ausführung immer noch hergestellt wird. Es sind keine Gebrauchtgeräte oder Refurbished Gerätesysteme zugelassen. Wertungskriterien: Kriterienart A (A): Ausschluss oder K.O. Kriterium Die Nichterfüllung (Nichtanbieten) einer, als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung, führt zum Ausschluss des Angebotes. Wird das Angebot übergeben, müssen die A-Kriterien zu 100% erfüllt sein. Die Angaben werden durch die zu übergebenden Datenblätter und Beschreibungen zu den Positionen untersetzt und bestätigt. Kriterienart I (I): informatives Kriterium Dieses Kriterium hat rein informativen Charakter und fliest nicht in die Punktebewertung ein

| Pos. | Leistungsvorgabe und –abfrage | Bewertungs-kriterium | Ja / Nein | Bemerkungen / Geforderte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ausstattung / Soll-Kriterien: |  |  |  |
|  | Für das Institut für Humangenetik soll 1 Kapillartrenn- und Sequenziersystem angeschafft werden. Das Gerät besitzt folgende Mindestanforderungen: |  |  |  |
|  | Modell: ____________________________ |  |  |  |
| 1 | Allgemeiner Leistungsumfang |  |  |  |
| 1.1 | 24-Kapillarsysteme | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 1.2 | Automatisierte Abarbeitung von bis zu 1536 Proben über einen Autosampler | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 1.3 | 96well Platten und 384well Platten nutzbar | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 1.4 | Automatisches Befüllen der Trennkapillaren mit Polymer | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 1.5 | Innen unbeschichtete Kapillaren, Beschichtung erfolgt durch Injektion des Trennpolymers | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 1.6 | Verwendung von Kapillaren unterschiedlicher Trennlänge (36 cm und 50 cm) | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 1.7 | Graduelle Temperierung der Kapillaren von 18 – 65 °C | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 1.8 | Einsatz von mindestens 3 Polymeren mit unterschiedlichem Viskositätsgrad | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 1.9 | Hochwertige CCD-Kamera | A-Kriterium | О Ja О Nein | Bitte Beschreibung als Anlage LV Pos 1.9 beilegen |
| 1.10 | Anregung durch einen Laser | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 1.11 | Gleichzeitige Probenbestückung für Sequenzierung und Fragmentanalyse | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 2 | Software Sequenzierung |  |  |  |
| 2.1 | Software für die Sequenzierungsanalyse | A-Kriterium | О Ja О Nein | Bitte Beschreibung als Anlage LV Pos 2.1 beilegen |
| 2.2 | Anzeige von Basen, Definieren und Anzeigen von gemischten Basen | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 2.3 | Berechnen und Anzeigen von Qualitätswerten | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 2.4 | Erzeugen von Ausgabedateien in den Formaten ABI (.seq), FASTA (.seq), Phred (.phd.1) und Standardchromatogramm (.scf) | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 3 | Software Fragmentanalyse |  |  |  |
| 3.1 | Software für die Fragmentanalyse | A-Kriterium | О Ja О Nein | Bitte Beschreibung als Anlage LV Pos 3.1 beilegen |
| 3.2 | wichtigste Fragmentanalyse-Workflows zur Genotypisierung wie AFLPTM, LOH, Mikrosatelliten- und SNapShotTM-Analyse | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 4 | Lieferung / Installation / Garantie |  |  |  |
| 4.1 | Installations-Kit für Sequenzierung und Fragmentanalyse | A-Kriterium | О Ja О Nein | Bitte Beschreibung als Anlage LV Pos 4.1 beilegen |
| 4.2 | Lieferung frei Verwendungsstelle | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 4.3 | inkl. Aufstellung / Montage / Installation und Rücknahme des Verpackungsmaterials | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 4.4 | Einweisung des Bedienpersonals / 1 Tag Schulung | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 4.5 | Garantie 12 Monate ab fachtechnischer Abnahme, vor-Ort-Service Inklusive kostenlose Gerätewartung ( am Ende der Garantiezeit) | A-Kriterium | О Ja О Nein |  |
| 4.6 | Garantie-Erweiterung um 12 Monate (kostenfrei*) | Informativ | О Ja О Nein | Wenn nein, bitte Preis angeben: _____________ |
| 4.7 | Lieferzeit | Informativ |  | __________ KW / 2026 |

AUSSCHREIBUNGSBLANKETT

| Leistungsbeschreibung | Stück | Gesamtpreis exkl. MwSt. | Gesamtpreis inkl. MwSt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapillartrenn- und Sequenziersystem Modell: _______________ | 1 | ……………………..€ | …………………..€ |
| Zahlung innerhalb 30 Tagen nach Rechnungseingang netto. 100% nach fachtechnischer Abnahme Für die angebotene und beschriebene Leistung übernimmt der Bieter die Gewähr der Vollständigkeit. D.h., Leistungen, die sich bei der Ausführung zwangsläufig ergeben bzw. dazu gehören oder erforderlich werden können sind mit einzukalkulieren und zu beschreiben, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht eindeutig erwähnt sind. Alle angegebenen Preise sind Festpreise. Eventuell entstehende Nebenkosten werden durch den Auftraggeber nicht separat erstattet. Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift: Bedingungen Elektronische Form: - Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden. |  |  |  |

Service

Die Instandhaltung des gelieferten Vertragsgegenstandes soll in enger Zusammenarbeit mit der hauseigenen Medizintechnik erfolgen. Es muss sichergestellt werden, dass die an dem Vertragsgegenstand zum Einsatz kommenden Servicetechniker ausreichend mit den technischen Weiterentwicklungen, aber auch in dem Programm bzw. steuerungstechnischen Entwicklungen auf dem aktuellen Stand durch den Hersteller gehalten werden.

Angebotsbearbeitung / Kundendienst

Zuständiger Bearbeiter dieses Angebotes:

| Name |  |
| --- | --- |
| Telefon / Fax |  |
| Email |  |

Zuständige Kundendienststelle (Servicestützpunkt) des Anbieters für die

Reparatur und Wartung der angebotenen Leistungen am Vertragsgegenstand

| Name |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Telefon / Fax |  |

Ausbildungszertifikate sind im Anhang beizulegen

Reaktionszeit des Kundendienstes zur technischen Behebung von Störungen

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Reaktionszeit von max. 48 h ab schriftlicher Benachrichtigung (Mo. – Fr.) | Ο ja / Ο nein | Informativ |
| Veranschlagter Zeitraum von 1 Woche zur Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit oder Bereitstellung eines kostenfreien Reparaturüberbrückungsgerätes (Bei Ausfall von mehr als 4 Wochen) | Ο ja / Ο nein | Informativ |

Standort der nächsten Geschäftsstelle des Herstellers

| Adresse |  |
| --- | --- |

Ersatzteile / Gerätestammkarte

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Der Bieter versichert, dass Ersatzteile über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach Produkteinstellung der Geräte bezogen werden können. Voraussetzung: Vorlage eines Nachweises zum rechtzeitigen Zugang des Informationsschreibens zur Produkt- einstellung | Ο ja / Ο nein Ο ja / Ο nein | A-Kriterium A-Kriterium |
| Veranschlagter Zeitraum von 1 Woche für Ersatzteillieferungen oder Bereitstellung eines kostenfreien Reparaturüberbrückungsgerätes (bei Ausfall von mehr als 4 Wochen) | Ο ja / Ο nein | Informativ |

Für das gelieferte medizintechnische Gerät ist eine vom Universitätsklinikum Leipzig AöR, Abteilung Medizintechnik, zur Verfügung gestellte Gerätestammkarte mit technischen Angaben auszufüllen (Medizinproduktebuch) und dort die Anwenderunterweisung zu dokumentieren.

Bemerkungen des Bieters:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

Einweisung / Schulung für das medizinische Personal

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Der Bieter gewährleistet eine vollumfängliche Unterweisung des medizinischen Personals / Nutzer des Klinikums in Bedienung und Anwendung der kompletten Anlage, damit diese in kürzester Zeit in der Lage versetzt wird, selbstständig die Bedienung der Anlage zu übernehmen. | Ο ja / Ο nein | - Kriterium |
| Der Bieter sichert darüber hinaus jährlich eine Auffrischungsschulung des Klinikpersonals auf Anforderung der Medizintechnik des Klinikums zu. Angabe der Kosten | Ο ja / Ο nein* *……………………€ | Informativ |

Einweisung / Schulung für das medizintechnische Personal

| Es wird eine Serviceschulung der Mitarbeiter der Medizintechnik des Klinikums als eine „Inhouse-Schulung“ am Standort kostenfrei angeboten. Maximal 8 Personen. | Ο ja / Ο nein | Informativ |
| --- | --- | --- |
| Dauer der Service-Schulung (in Stunden) | …………………….h | Informativ |
| Der Bieter sichert darüber hinaus jährlich eine technische Serviceschulung der Mitarbeiter der Medizintechnik des Klinikums im Schulungszentrum des Anbieters auf Anforderung zu. Angabe der Kosten | Ο ja / Ο nein ………………………€ | Informativ Informativ |
| Werden durch diese Serviceschulung die Voraussetzungen für das medizintechnische Krankenhauspersonal geschaffen, die Instandhaltung und Kontrollen durchzuführen? | Ο ja / Ο nein | Informativ |

Kosten für Serviceeinsatz auf Anforderung (ohne Vertragsbindung)

Komplettkosten für An- und Abreise (Fahrtkosten einschl. aller Nebenkosten wie Lohn, Auslöse etc., unabhängig von Transportmittel, Entfernung und Zeitaufwand, keine Tarifübersichten, Reisekostenauflistungen, km-Pauschalen etc.).

Nach jedem Service-Einsatz ist für alle am Ort erbrachten Leistungen eine schriftliche Dokumentation „Servicereport“ zu erstellen und in der Abt. Medizintechnik zu hinterlegen. Die Bestätigung der durchgeführten Leistungen erfolgt schriftlich (per Unterschrift) durch den Anwender vor Ort.

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Komplettkosten für An- und Abreise (ohne MwSt. in €) | ………………..……€ | Informativ |

| Servicetechniker-Stundensätze vor Ort | Einsatzzeit | Preis ohne MwSt. in € | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| Montag bis Freitag |  | ……………………….€ | Informativ |
| Samstag |  | ……………………….€ | Informativ |
| Sonn- und Feiertag |  | ……………………….€ | Informativ |

Kosten für Wartung auf Anforderung (ohne Vertragsbindung)

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Preis pro Wartung (ohne MwSt. in €) | ……..……………€ | Informativ |

Kostenentwicklung in den Folgejahren

Zubehör, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial

Der Bieter legt eine Ersatzteil-, Verschleißteil- und Verbrauchsmaterialpreisliste für das angebotene Gerät bei.

| Nachlass auf Ersatzteile Nachlass auf Verschleißteile Nachlass auf Verbrauchsmaterialien (in % zum Listenpreis) Angabe Preisliste-/en-Nummer: Gültigkeit der Preisliste-/en von 24 Monaten ab Leistungsabnahme | …………………….. % …………………….. % …………………….. % …………………….. Ο ja / Ο nein | Informativ Informativ Informativ Informativ A-Kriterium |
| --- | --- | --- |

Der Bieter bestätigt, dass die oben getroffenen Aussagen wie auch Preisangebote des Vertrages, ihre Gültigkeit mit Unterzeichnung bei Ablauf der Garantie bzw. Gewährleistungszeit behalten.

Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift

Bedingungen Elektronische Form:

- Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare

Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und

Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden.