# Leistungsbeschreibung

### Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung Alle mit dem Angebot abgegebenen Preise müssen Festpreise sein. Sie enthalten u.a. die Kosten für: - die Anlieferung frei Verwendungsstelle - Einbringung und betriebsbereite Übergabe - die Kosten für die Verpackung und Versicherung - Demontage und fachgerechte Entsorgung der vorhandenen Sterilisatoren (Hinweis: Die Demontage erfolgt sequentiell, jeweils ein Gerät, um die Arbeitsfähigkeit der AEMP sicherzustellen.) Änderungen an den Vergabeunterlagen führen generell zum Ausschluss des Bieters. Mit der Angebotsabgabe versichert der Bieter, dass die angebotene Leistung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe den gültigen Rechtsnormen und gesetzlichen Vorschriften entspricht, insbesondere: - DIN EN 285 (Großsterilisatoren) - DIN EN ISO 17665 (Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge) - Medizinproduktegesetz / MDR - einschlägige europäische Normen - CE-Konformität Dokumentation: Für das Projekt sowie die abschließende Übergabe der Anlage sind sämtliche Unterlagen elektronisch bereitzustellen. Die vollständige Dokumentation ist im Format PDF (.pdf) zu liefern; technische Zeichnungen sind im Format DWG (.dwg) einzureichen. Ziel der Ausschreibung: Der Auftraggeber beabsichtigt die Beschaffung von drei Dampfsterilisatoren in Durchreicheausführung mit einer Kammergröße von 4 StE, einschließlich Zubehör, Validierung, Lieferung, Einbringung, Schulung sowie der sequentiellen Demontage und fachgerechten Entsorgung der vorhandenen Sterilisatoren. Die vorhandenen Geräte haben den technischen Lastwechsel erreicht und müssen ersetzt werden, um eine sichere, normgerechte und reproduzierbare Sterilisation weiterhin gewährleisten zu können. Die neuen Anlagen werden in der AEMP eingesetzt und müssen eine hygienisch sichere Trennung zwischen unreinem und reinem Bereich ermöglichen sowie alle Anforderungen an moderne Sterilisationsprozesse erfüllen, insbesondere: - validierbare Dampfsterilisation gemäß DIN EN ISO 17665 - Prozessführung gemäß DIN EN 285 - sichere Dokumentation und Rückverfolgbarkeit - reproduzierbare Sterilisationszyklen - ergonomische und sichere Bedienung - Kompatibilität mit 4 StE-Beladung und zugehörigem Zubehör Die Durchreichefunktion ist ein verpflichtendes Muss-Kriterium und dient der hygienischen Prozesssicherheit sowie der Einhaltung der strukturellen Anforderungen an moderne AEMP-Arbeitsabläufe.

### Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Gleichwertigskeitsformel:

Die Bezugnahme auf das System Selectomat Compact dient ausschließlich der eindeutigen Beschreibung der geforderten technischen, funktionalen und qualitativen Eigenschaften.

Angebote mit gleichwertigen Dampfsterilisatoren sind zugelassen.

Die Gleichwertigkeit ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen, z. B.: 

- technische Datenblätter
- Herstellerfreigaben
- Validierungsberichte
- Prüfprotokolle
- Prozessbeschreibungen

Eine angebotene Anlage gilt nur dann als gleichwertig, wenn sie sämtliche in den A-Kriterien definierten Muss-Anforderungen vollständig erfüllt. Das Nichterfüllen eines A-Kriteriums führt zum Ausschluss des Angebots.

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Allgemein / Soll-Kriterien: |  |  |
| A1 A2 A3 | Die Anlage muss alle geltenden europäischen Sicherheits-, Hygiene- und Leistungsanforderungen erfüllen und über eine gültige CE-Konformitätserklärung verfügen. Die Einhaltung aller relevanten Normen (z. B. DIN EN 285, DIN EN ISO 17665) ist nachzuweisen. Die Anlage muss zwingend zweitürig in Durchreicheausführung ausgeführt sein und eine hygienisch sichere Trennung zwischen unreinem und reinem Bereich gewährleisten. Eine eintürige Ausführung ist ausgeschlossen. Die Türsteuerung muss eine manipulationssichere Verriegelungslogik besitzen, die parallele Türöffnungen verhindert. Die reine Seite darf erst nach vollständigem Prozessabschluss freigegeben werden. | O Ja / O Nein Anlage-Nr. …………… O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Ausstattung / Technische-Soll-Kriterien Kammer & Kapazität: |  |  |
| B1 B2 | Die Kammer muss für eine 4 StE-Beladung geeignet sein (z. B. Kammergröße ca. 600 × 600 × 1200 mm oder gleichwertig). Die Anlage muss mindestens eine vollständige 4 StE-Beladung pro Charge aufnehmen können. Die Beladung muss stabil und reproduzierbar positionierbar sein. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
| B3 | Die Kammer muss aus korrosionsbeständigem Edelstahl (mindestens 1.4404 oder gleichwertig) gefertigt sein. | O Ja / O Nein | A-Kriterium |
|  | Ausstattung / Technische-Soll-Kriterien Sterilisationsprozess: |  |  |
| C1 C2 C3 C4 C5 C6 | Die Anlage muss eine validierbare Dampfsterilisation gemäß DIN EN ISO 17665 gewährleisten. Die Temperatur-, Druck- und Zeitführung muss präzise und dokumentierbar sein. Ein automatischer Lecktest gemäß DIN EN 285 muss vorhanden sein. Ein Bowie-Dick-Testprogramm muss vorhanden sein. Die Trocknung muss über ein Vakuumtrocknungssystem erfolgen, das eine dokumentierte Restfeuchtekontrolle ermöglicht. Alle relevanten Prozessparameter müssen grafisch dargestellt werden (Temperatur, Druck, Zeit, Restlaufzeit, Fehlermeldungen). Chargendaten müssen via Ethernet und USB im CSV-Format exportierbar sein. Die Daten müssen manipulationssicher gespeichert werden. Zusätzlich müssen die exportierten CSV-Daten vollständig kompatibel mit der im Haus eingesetzten Software EuroSDS des Herstellers NEXUS IBH sein und dort ohne weitere Konvertierung verarbeitet werden können. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
| C7 C8 C9 | Die Anlage muss die Sattdampfqualität gemäß DIN EN 285 sicherstellen (Trockengehalt, Nichtkondensierbare Gase, Überhitzung). Die Anlage muss über eine leistungsfähige Vakuumpumpe verfügen, die die erforderlichen Vorvakuumzyklen gemäß DIN EN 285 sicherstellt. Die Türdichtung muss automatisch überwacht werden und darf nur bei korrektem Sitz den Prozessstart zulassen. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Ausstattung / Technische-Soll-Kriterien Dampferzeugung: |  |  |
| D1 | Die Anlage muss über eine interne Dampferzeugung verfügen. | O Ja / O Nein | A-Kriterium |
|  | Ausstattung / Technische-Soll-Kriterien Zubehör: |  |  |
| E1 E2 E3 | Es müssen 4 Transportwagen für 4 StE-Beladung verfügbar sein. Es müssen 4 Beschickungswagen für 4 StE-Beladung verfügbar sein. Alle Zubehörkomponenten müssen aus Edelstahl mindestens 1.4301 oder gleichwertig bestehen. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Ausstattung / Technische-Soll-Kriterien Validierung: |  |  |
| F1 F2 | Der Anbieter muss eine vollständige Erstvalidierung (IQ, OQ, PQ) durchführen, inkl. Messungen, Prüfungen und Dokumentationen. Messungen gemäß DIN EN 285 (Temperatur, Druck, Sattdampfqualität) müssen durchgeführt und dokumentiert werden. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Eignungsanforderungen (A-Kriterien) mit Anlage-Nr. und Nachweisregel / Referenzen |  |  |
| A-E1 A-E2 A-E3 A-E4 A-E5 A-E6 | Der Bieter muss mindestens drei Referenzen über Lieferung, Installation und erfolgreiche Inbetriebnahme von Dampfsterilisatoren in Krankenhäusern oder vergleichbaren Einrichtungen vorlegen. Die Lieferung und Inbetriebnahme der Referenzanlagen muss innerhalb der letzten fünf Jahre erfolgt sein. Die gelieferten Geräte müssen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nachweislich noch in Betrieb sein. Die Referenzanlagen müssen seit mindestens zwei Jahren störungsfrei im Regelbetrieb laufen. Die Referenzen müssen Anlagen mit vergleichbarer Kapazität und technischer Ausstattung betreffen (z. B. 4 StE, Durchreiche, interne Dampferzeugung). Jede Referenz muss folgende Angaben enthalten: Einrichtung/Betreiber, Ansprechpartner, Inbetriebnahmedatum, Gerätetyp/Kapazität, Bestätigung störungsfreier Betrieb, Beschreibung der Integration in bestehende Prozesse. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

Hierfür ist die Anlage 4 - Angaben zum Nachweis des Bieters über Referenzen - zu verwenden und ordnungsgemäß auszufüllen.

Die Nachweise sind durch schriftliche Bestätigungen der jeweiligen Betreiber oder durch formale Referenzschreiben zu erbringen. Alternativ können Wartungsprotokolle, Validierungsberichte oder Abnahmeprotokolle eingereicht werden, sofern daraus die geforderten Angaben eindeutig hervorgehen.

Die Referenzen müssen vom Bieter selbst oder einem wirtschaftlich und technisch vollständig eingegliederten Unternehmensteil erbracht worden sein. Eine bloße gesellschaftsrechtliche Beteiligung, Markenübernahme oder der Erwerb einer Firma ohne vollständige Integration von Personal, Know-how und technischen Ressourcen genügt nicht.

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Service & Support / Wartung & Revalidierung B-Kriterien (20 % Wertung) - erreichbare Punkte: 36 |  |  |
|  | Der Anbieter soll: - über ein flächendeckendes Servicenetz in Deutschland verfügen - qualifizierte, speziell für Dampfsterilisatoren geschulte Techniker einsetzen - Für alle Service- und Wartungsleistungen sind Originalersatzteile zu verwenden. - Es muss eine technische Hotline bereitgestellt werden (mindestens während der AEMP- Betriebszeiten; 24/7 ist wünschenswert). - Der Anbieter soll eine kurze Reaktionszeit bis zum Eintreffen eines Technikers gewährleisten und Schulungen für Anwender und Technik anbieten. Die Bewertung erfolgt gemäß den nachfolgenden Unterkriterien: Unterkriterium; Beschreibung (sehr kompakt); Bieterangabe; Bewertung. Reaktionszeit; Zeit bis Techniker vor Ort; ………… h; 0–8 Punkte. Anzahl Servicetechniker; Qualifizierte Techniker im Umkreis Leipzig (ca. 100 km); ………… St.; 0–4 Punkte. Hotline; Erreichbarkeit & Qualifikation; O Ja / O Nein + Kurzinfo; 0–4 Punkte. Schulungen; Umfang & Qualität der Schulungen; Kurzinfo; 0–4 Punkte. |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Wartungspreise pro Jahr (netto) Wartung inkl. aller Nebenleistungen: ServiceKIT, DGUV V4-Prüfung und Beurteilung nach Instandhaltung (Inhalt ServiceKIT: Bitte Beschreibung beilegen – Anlage-Nr. ……………) Jahr; Preis netto. 2027; …………… €. 2028; …………… €. 2029; …………… €. 2030; …………… €. 2031; …………… €. Bewertung: Preisbewertung nach relativer Bewertung (Bestbieter = 8 Punkte) Revalidierungspreise pro Jahr (netto) Revalidierung inkl. aller Nebenleistungen gemäß Erstvalidierung Jahr; Preis netto. 2027; …………… €. 2028; …………… €. 2029; …………… €. 2030; …………… €. 2031; …………… €. Bewertung: Preisbewertung nach relativer Bewertung (Bestbieter = 8 Punkte) |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Anga- ben/Bemerkungen an- gebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Aus- schluss. |  |
|  | Service & Support / Wartung & Revalidierung B-Kriterien, 20% Wertung – erreichbare Punkte 36: Bewertungsmethodik Reaktionszeit (0–8 Punkte) ≤ 4 h 8 Punkte 4–6 h 6 Punkte 6–8 h 4 Punkte 8–12 h 2 Punkte 2 h 0 Punkte Anzahl Servicetechniker (0–4 Punkte) ≥ 20 4 Punkte 15–19 3 Punkte 10–14 2 Punkte 5–9 1 Punkt 5 0 Punkte Hotline (0–4 Punkte) 24/7 + qualifiziert 4 Punkte AEMP-Zeiten + qualifiziert 3 Punkte AEMP-Zeiten, einfache Hotline 2 Punkte nur Bürozeiten 1 Punkt Keine Hotline 0 Punkte - Schulungen (0–4 Punkte) Anwender + Technik + Zertifikate 4 Punkte Anwender + Technik 3 Punkte nur Anwender 2 Punkte nur Technik 1 Punkt Keine Schulungen 0 Punkte - Preisbewertung Wartung / Revalidierung (je 0–8 Punkte) Bestbieter erhält 8 Punkte. Alle anderen proportional: Punkte = 8 × (Niedrigster Preis / Ange- botspreis) |  |  |

Ausschreibungsblankett

| Leistungsbeschreibung | Stück | Einzelpreis | Gesamtpreis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dampfsterilisator (4 StE, Durchreiche) inkl. Zubehör, Validierung, Lieferung und Einweisung gemäß Leistungsbeschreibung Hersteller: …………………………………………………………………………………… Modell / Typ: ………………………………………… ………………………………………… Softwareversion: ………………………………………… ………………………………………… Lieferumfang: • Demontage und fachgerechte Entsorgung der Bestandsanlage • Lieferung und Einbringung der neuen Dampfsterilisatoren • Positionierung in der vorhandenen Stellfläche • Anschlussarbeiten (Wasser, Dampf, Elektro, Abwasser) • Inbetriebnahme inkl. Parametrierung aller Programme • Funktionsfertige Übergabe • Anwenderschulung (Bedienung & Sicherheit) • Techniker-Schulung (Wartung & Fehlersuche) • Vollständige Erstvalidierung (IQ, OQ, PQ) inkl. Prüfprotokolle | 3 | ………… €, netto | …………… €, brutto |  |
| Für die angebotene und beschriebene Leistung übernimmt der Bieter die Gewähr der Vollständigkeit. D.h., Leistungen, die sich bei der Ausführung zwangsläufig ergeben bzw. dazu gehören oder erforderlich werden können sind mit einzukalkulieren und zu beschreiben, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht eindeutig erwähnt sind. Alle angegebenen Preise sind Festpreise. Eventuell entstehende Nebenkosten werden durch den Auftraggeber nicht separat erstattet. |  |  |  |  |
| Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift: |  |  |  |  |

Bedingungen Elektronische Form:

- Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden.