Leistungsbeschreibung für die Lieferung, Installation und Einweisung von Next Generation Sequenzierer (short-read) ### Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung Alle mit dem Angebot abgegebenen Preise müssen Festpreise sein. Sie enthalten u.a. die Kosten für: - notwendige kurzzeitige Zwischenlagerung - die Anlieferung frei Verwendungsstelle (Raum/Etage) - die Kosten für die Verpackung - die Versicherungskosten - Installation durch Techniker - Erstschulung Änderungen an den Vergabeunterlagen führen generell zum Ausschluss des Bieters. Mit der Angebotsabgabe versichert der Bieter, dass die angebotene Leistung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe den gültigen Rechtsnormen und gesetzlichen Vorschriften, wie z. B. DIN-Vorschriften, den europäischen Normen und dem Medizinproduktegesetz entspricht sowie das CE- Kennzeichen. Soweit diese anwendbar sind verpflichtet sich der Lieferant alle Bestimmungen gemäß relevanter Normen (IVDD bzw. IVDR, MPBetreibV, etc.) einzuhalten und den daraus verbindlichen Pflichten nachzukommen. Gegenstand dieser Vergabe ist ein Neues Gerätesystem, welches noch nicht benutzt wurde und in dieser Ausführung immer noch hergestellt wird. Es sind keine Gebrauchtgeräte oder Refurbished Gerätesysteme zugelassen. Wertungskriterien: Kriterienart A (A): Ausschluss oder K.O. Kriterium Die Nichterfüllung (Nichtanbieten) einer, als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung, führt zum Ausschluss des Angebotes. Wird das Angebot übergeben, müssen die A-Kriterien zu 100% erfüllt sein. Die Angaben werden durch die zu übergebenden Datenblätter und Beschreibungen zu den Positionen untersetzt und bestätigt. Kriterienart I (I): informatives Kriterium Dieses Kriterium hat rein informativen Charakter und fliest nicht in die Punktebewertung ein.

| Pos. | Leistungsvorgabe und –abfrage | Stück | Wertungs-kriterium |  | GP [€] netto Bitte ausfüllen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerätesystem bestehend aus: |  |  |  |  |  |
| 1 | Next Generation Sequenzierer (short-read) Benchtopgerät Breite x Tiefe x Höhe in mm Gewicht in kg (vollbestückt, inkl. Reagenzien) Lautstärke im Betrieb unter 70dB(A) LAN- Anbindung möglich | 1 | A Kriterium A Kriterium Informativ A Kriterium A Kriterium | Ο ja / Ο nein Modell Ο ja / Ο nein Ο ja / Ο nein | ___________€ ___________ ___x____x___ __________kg ________dB(A) |
| 1.1 | Unterstützung der Leseweiten: 2x75bp / 2x150bp / 2x300bp |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.2 | Beladen der Sequenzierlanes mit unterschiedlichen Librarypools ohne manuelle Intervention |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.3 | Möglichkeit zur Untersuchung von Proteinen, RNA-Transkripten auf Einzelzellebene |  | Informativ | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.4 | Durchsatzflexibilität der Flowcell zwischen 22,5 GB und 450 GB |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.5 | Amplifizierung der Librarymoleküle auf der Flowcell mittels Rolling Circle Mechanismus zur Reduktion von Fehlerraten |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.6 | Möglichkeit zur Erstellung von benutzerdefinierten Leseweiten für Forward- Reverse-Read |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.7 | Möglichkeit zum gleichzeitigen und unabhängigen Starten von zwei Flowcells |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.8 | Postenrichment Schritt hybridisierungsbasierter Assays (Exome, Targeted Panels) muss direkt auf der Flowcell durchgeführt werden können, für eine Reduktion der Analysezeit und Hands-on-Pipettierzeit |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.9 | Anteil der optischen Duplikate soll unter 1% liegen |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.10 | Möglichkeit zum Erreichen von Q50-Werten über 70% |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.11 | Möglichkeit zum Erreichen von Q30-Werten - bei 2x75 bp und 2x150 bp Läufen über 90% - bei 2x300 bp Läufen über 85% |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 1.12 | Die Sequenziertechnologie soll auf der ABC-Technologie erfolgen |  | A Kriterium | Ο ja / Ο nein |  |
| 2 | Consumable Starter Kit (Verbrauchsmaterialien für die Inbebtriebahme) | 1 | A Kriterium | Ο ja / Ο nein | ___________€ |
| 3 | Transport, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme, Performance Run 6 (Key) User Schulungen | 1 | A Kriterium | Ο ja / Ο nein | ___________€ |
| 4 | Liefertermin und Installation 12 Wochen nach Bereitstellung der unterschriebenen Dokumente |  | Informativ | Ο ja / Ο nein | _________KW |
| 5 | Garantie 12 Monate ab fachtechnischer Abnahme, vor-Ort-Service, inklusive Softwareupdates Inklusive kostenlose Geräte- wartung (Ende der Garantiezeit) | 1 | A Kriterium Informativ | Ο ja / Ο nein Ο ja / Ο nein |  |
|  | Garantie-Erweiterung (kostenfrei*) |  | Ο ja |  | ____________Monate GESAMT: ____________Monate |
|  |  |  | Ο nein* |  | * Aufpreis: ____________ €/Netto 12 Monate |
|  | GESAMT € / netto: |  |  |  |  |
|  | 19% MWST: |  |  |  |  |
|  | GESAMT € / brutto: |  |  |  |  |

______________________________________________

Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift

Hinweis:

Bedingungen Papierform:

- Wird das Dokument an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt dieses als nicht abgegeben. Beachten Sie bitte auch die geforderten Unterschriften in den Vertragsunterlagen.

Bedingungen Elektronische Form:

- Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden.

Service

Die Instandhaltung des gelieferten Vertragsgegenstandes erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Medizintechnik. Es muss sichergestellt werden, dass die an dem Vertragsgegenstand zum Einsatz kommenden Servicetechniker ausreichend mit den technischen Weiterentwicklungen, aber auch in dem Programm bzw. steuerungstechnischen Entwicklungen auf dem aktuellen Stand durch den Hersteller gehalten werden.

Angebotsbearbeitung / Kundendienst

Zuständiger Bearbeiter dieses Angebotes:

| Name |  |
| --- | --- |
| Telefon / Fax |  |
| Email |  |

Zuständige Kundendienststelle (Servicestützpunkt) des Anbieters für die

Reparatur und Wartung der angebotenen Leistungen am Vertragsgegenstand

| Name |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Telefon / Fax |  |

Ausbildungszertifikate sind im Anhang beizulegen

Reaktionszeit des Kundendienstes zur technischen Behebung von Störungen

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Reaktionszeit von max. 48 h ab schriftlicher Benachrichtigung (Mo. – Fr.) | Ο ja / Ο nein | A-Kriterium |
| Veranschlagter Zeitraum von 1 Woche zur Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit | Ο ja / Ο nein | A-Kriterium |

Standort der nächsten Geschäftsstelle des Herstellers

| Adresse |  |
| --- | --- |

Ersatzteile / Gerätestammkarte

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Der Bieter versichert, dass Ersatzteile über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach Produkteinstellung der Geräte bezogen werden können. Voraussetzung: - Vorlage eines Nachweises zum rechtzeitigen Zugang des Informationsschreibens zur Produkt- einstellung | Ο ja / Ο nein Ο ja / Ο nein | A-Kriterium A-Kriterium |
| Veranschlagter Zeitraum von 1 Woche für Ersatzteillieferungen | Ο ja / Ο nein | A-Kriterium |

Für das gelieferte medizintechnische Gerät ist eine vom Universitätsklinikum Leipzig AöR, Abteilung Medizintechnik, zur Verfügung gestellte Erfassungsformular mit technischen Angaben auszufüllen (Medizinproduktebuch) und die Einweisung zu dokumentieren.

Bemerkungen des Bieters:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

Einweisung / Schulung für das medizinische Personal

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Der Bieter gewährleistet eine vollumfängliche Unterweisung des medizinischen Personals des Klinikums in Bedienung und Anwendung der kompletten Anlage, damit diese in kürzester Zeit in der Lage versetzt wird, selbstständig die Bedienung der Anlage zu übernehmen. | Ο ja / Ο nein | - Kriterium |
| Der Bieter sichert darüber hinaus jährlich eine Auffrischungsschulung des Klinikpersonals auf Anforderung der Medizintechnik des Klinikums zu. Angabe der Kosten | Ο ja / Ο nein ……………………€ | Informativ |

Serviceleistungen

Für das gelieferte Medizinprodukt und dessen Komponenten.

Angaben zu wiederkehrenden Maßnahmen

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Intervall der Wartungen (in Monaten) | _______________M | Informativ |
| Intervall der vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Kontrollen (in Monaten) | _______________M | Informativ |
| Intervall der vorgeschriebenen messtechnischen Kontrollen (in Monaten) | _______________M | Informativ |
| Ausfallzeit des Gerätes während der Wartung / Kontrolle, (in Stunden) | ________________h | Informativ |

Kosten für Vollservice (mit Vertragsbindung für ein Gerätesystem)

Komplettkosten für Verbrauchs- und Ersatzteile, An- und Abreise (Fahrtkosten einschl. aller Nebenkosten wie Lohn, Auslöse etc., unabhängig von Transportmittel, Entfernung und Zeitaufwand, keine Tarifübersichten, Reisekostenauflistungen, km-Pauschalen etc.).

Vollservicevertrag für 1 Jahr (ab dem 2. Betriebsjahr) - Vertragsbindung

Im Preis sind einzurechnen:

- alle vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungsarbeiten, insbesondere notwendige Software-
  Updates am Gerätestandort, die für einen störungsfreien Betrieb des Medizinproduktes erforderlich

sind

- alle Fahrt- und Nebenkosten

- alle sicherheitstechnischen Kontrollen und sonstige Prüfungen am Gerätestandort

- alle bei Wartung verwendeten Wartungsteile und Betriebsmittel

- schriftliche Dokumentation aller erbrachten Leistungen sowie deren schriftliche Bestätigung
  (Unterschrift) durch den Anwender vor Ort

- Softwareänderungen sind der Abt. Medizintechnik zu dokumentieren und dem Klinikpersonal
  per Einweisung zu vermitteln

- Prüfprotokolle und Serviceberichte sind der Abt. Medizintechnik des Universitätsklinikum
  Leipzig AöR elektronisch zu zusenden, das Datenformat ist mit der Abt. Medizintechnik
  abzustimmen.

- alle Serviceeinsätze im Reparaturfall inklusive aller Fahrt- und Nebenkosten

- inklusive aller Ersatzteile während der Reparatur

- ggf. Bereitstellung von Leihgeräten während der Reparatur oder Wartung

|  |  | Angaben |  | Bewertung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preis für Vollservicevertrag (ohne MwSt. in €) |  | ……..……………€ |  | Informativ |  |
| Preis für Vollservicevertrag 2. bis 8. Betriebsjahr (ohne MwSt. in €) |  | ……..……………€ |  | Informativ |  |
| Preis für Vollservicevertrag 9. bis 12. Betriebsjahr (ohne MwSt. in €) |  | ……..……………€ |  | Informativ |  |

Nach jedem Service-Einsatz ist für alle am Ort erbrachten Leistungen eine schriftliche Dokumentation „Servicereport“ zu erstellen und in der Abt. Medizintechnik zu hinterlegen. Die Bestätigung der durchgeführten Leistungen erfolgt schriftlich (per Unterschrift) durch den Anwender vor Ort.

Kosten für Teilservice (mit Vertragsbindung für ein Gerätesystem)

Teilservicevertrag für 1 Jahr (ab dem 2. Betriebsjahr) - Vertragsbindung

Im Preis sind einzurechnen:

- alle vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungsarbeiten, insbesondere notwendige Software-
  Updates am Gerätestandort, die für einen störungsfreien Betrieb des Medizinproduktes erforderlich

sind

- alle Fahrt- und Nebenkosten

- alle sicherheitstechnischen Kontrollen und sonstige Prüfungen am Gerätestandort

- alle bei Wartung verwendeten Wartungsteile und Betriebsmittel

- schriftliche Dokumentation aller erbrachten Leistungen sowie deren schriftliche Bestätigung
  (Unterschrift) durch den Anwender vor Ort

- Softwareänderungen sind der Abt. Medizintechnik zu dokumentieren und dem Klinikpersonal
  per Einweisung zu vermitteln

- Prüfprotokolle und Serviceberichte sind der Abt. Medizintechnik des Universitätsklinikum
  Leipzig AöR elektronisch zu zusenden, das Datenformat ist mit der Abt. Medizintechnik
  abzustimmen.

- alle Instandsetzungsarbeiten sowie Softwareupdates des Systems ohne Ersatzteile und Verbrauchsmaterial

|  | Angaben |  |  | Bewertung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preis für Teilservicevertrag (ohne MwSt. in €) | ……..……………€ |  |  | Informativ |  |
| Preis für Teilservicevertrag 2. bis 8. Betriebsjahr (ohne MwSt. in €) | ……..……………€ |  |  | Informativ |  |
| Preis für Teilservicevertrag 9. bis 12. Betriebsjahr (ohne MwSt. in €) | ……..……………€ |  |  | Informativ |  |

Nach jedem Service-Einsatz ist für alle am Ort erbrachten Leistungen eine schriftliche Dokumentation „Servicereport“ zu erstellen und in der Abt. Medizintechnik zu hinterlegen. Die Bestätigung der durchgeführten Leistungen erfolgt schriftlich (per Unterschrift) durch den Anwender vor Ort.

Betriebswartungsvertrag für 1 Jahr (ab dem 2. Betriebsjahr) - Vertragsbindung

Im Preis sind einzurechnen:

- alle vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungsarbeiten, insbesondere notwendige Software-
  Updates am Gerätestandort, die für einen störungsfreien Betrieb des Medizinproduktes erforderlich

sind

- alle Fahrt- und Nebenkosten

- alle sicherheitstechnischen Kontrollen und sonstige Prüfungen am Gerätestandort

- alle bei Wartung verwendeten Wartungsteile und Betriebsmittel

- schriftliche Dokumentation aller erbrachten Leistungen sowie deren schriftliche Bestätigung
  (Unterschrift) durch den Anwender vor Ort

- Softwareänderungen sind der Abt. Medizintechnik zu dokumentieren und dem Klinikpersonal
  per Einweisung zu vermitteln

- Prüfprotokolle und Serviceberichte sind der Abt. Medizintechnik des Universitätsklinikum
  Leipzig AöR elektronisch zu zusenden, das Datenformat ist mit der Abt. Medizintechnik
  abzustimmen.

- Serviceeinsatz im Reparaturfall erfolgt auf Anforderung (siehe Kosten für Serviceeinsatz auf
  Anforderung ohne Vertragsbindung)

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Preis für Prüf-/Servicevertrag (ohne MwSt. in €) | ……..……………€ | Informativ |
| Preis für Prüf-/Servicevertrag 2. bis 8. Betriebsjahr (ohne MwSt. in €) | ……..……………€ | Informativ |
| Preis für Prüf-/Servicevertrag 9. bis 12. Betriebsjahr (ohne MwSt. in €) | ……..……………€ | Informativ |

Im Auftragsfall müssen mindestens die beschriebenen Prüf- und Wartungsleistungen enthalten sein.

Mit vertraglicher Bindung, muss die Wartungs- und Reparaturzeit an dem Auftragsgegenstand von Montag bis Freitag, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Angebotspreis enthalten sein.

Kosten für Serviceeinsatz auf Anforderung (ohne Vertragsbindung)

Nach jedem Service-Einsatz ist für alle am Ort erbrachten Leistungen eine schriftliche Dokumentation „Servicereport“ zu erstellen und in der Abt. Medizintechnik zu hinterlegen. Die Bestätigung der durchgeführten Leistungen erfolgt schriftlich (per Unterschrift) durch den Anwender vor Ort.

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Komplettkosten für An- und Abreise (ohne MwSt. in €) | ………………..……€ | Informativ |

| Servicetechniker-Stundensätze vor Ort | Einsatzzeit | Preis ohne MwSt. in € | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| Montag bis Freitag |  | ……………………….€ | Informativ |
| Samstag |  | ……………………….€ | Informativ |
| Sonn- und Feiertag |  | ……………………….€ | Informativ |

Kosten für Wartung auf Anforderung (ohne Vertragsbindung)

|  | Angaben | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Preis pro Wartung (ohne MwSt. in €) | ……..……………€ | Informativ |

Kostenentwicklung in den Folgejahren

Zubehör, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial

Der Bieter legt eine Ersatzteil-, Verschleißteil- und Verbrauchsmaterialpreisliste für das angebotene Gerät bei.

| Nachlass auf Ersatzteile Nachlass auf Verschleißteile Nachlass auf Verbrauchsmaterialien (in % zum Listenpreis) Angabe Preisliste-/en-Nummer: Gültigkeit der Preisliste-/en von 24 Monaten ab Leistungsabnahme | …………………….. % …………………….. % …………………….. % …………………….. Ο ja / Ο nein | Informativ Informativ Informativ Informativ A-Kriterium |
| --- | --- | --- |

Der Bieter bestätigt, dass die oben getroffenen Aussagen wie auch Preisangebote des Vertrages, ihre Gültigkeit mit Unterzeichnung bei Ablauf der Garantie bzw. Gewährleistungszeit behalten.

Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift

Bedingungen Papierform.

- Wird das Dokument an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt dieses als nicht abgegeben. Beachten Sie bitte auch die geforderten Unterschriften in den Vertragsunterlagen.

Bedingungen Elektronische Form:

- Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden

genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden.