# Leistungsbeschreibung

### Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung Alle mit dem Angebot abgegebenen Preise müssen Festpreise sein. Sie enthalten u.a. die Kosten für: - die Anlieferung frei Verwendungsstelle - Einbringung und betriebsbereite Übergabe - die Kosten für die Verpackung und Versicherung Änderungen an den Vergabeunterlagen führen generell zum Ausschluss des Bieters. Mit der Angebotsabgabe versichert der Bieter, dass die angebotene Leistung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe den gültigen Rechtsnormen und gesetzlichen Vorschriften entspricht, insbesondere: - MDR (EU 2017/745) - MPDG - DIN EN ISO 15883-1 - DIN EN ISO 15883-4 - KRINKO/BfArM-Empfehlung zur Aufbereitung von Medizinprodukten Dokumentation: Für das Projekt sowie die abschließende Übergabe der Anlage sind sämtliche Unterlagen elektronisch bereitzustellen. Die vollständige Dokumentation ist im Format PDF (.pdf) zu liefern; technische Zeichnungen sind im Format DWG (.dwg) einzureichen. Ziel der Ausschreibung: Der Auftraggeber beabsichtigt die Beschaffung von zwei automatischen Aufbereitungsgeräten für TEE-Sonden, Modell Soluscope Serie TEE oder gleichwertig, zur schnellen, validierten und dokumentierten Aufbereitung von transösophagealen Ultraschallsonden. Die Geräte werden eingesetzt: - 1 × AEMP - 1 × Herzkatheterlabor Ein vollständiger Aufbereitungszyklus darf maximal 14 Minuten dauern. Die Geräte müssen die sichere, normgerechte und rückstandsfreie Aufbereitung gewährleisten und vollständig kompatibel mit den IFU der jeweiligen Sondenhersteller sein.

### Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Gleichwertigskeitsformel:

Die Bezugnahme auf das System Soluscope Serie TEE dient ausschließlich der eindeutigen Beschreibung der geforderten technischen, funktionalen und qualitativen Eigenschaften.

Gleichwertige Systeme sind zugelassen.

Die Gleichwertigkeit ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen (technische Datenblätter, Validierungsberichte, Herstellerfreigaben, Prüfprotokolle).

Ein angebotenes Aufbereitungsgerät für TEE-Sonden gilt nur dann als gleichwertig, wenn es sämtliche A-Kriterien vollständig erfüllt. Das Nichterfüllen eines A-Kriteriums führt zum Ausschluss.

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Allgemein / Soll-Kriterien: |  |  |
| A1 A2 A3 A4 | Das angebotene Gerät erfüllt vollständig die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß MDR (EU 2017/745) und MPDG. Für das angebotene Gerät liegt eine gültige EU-Konformitätserklärung vor. CE-Kennzeichen gemäß MDR Art. 19/20. Das Gerät ist vollständig konform zur DIN EN ISO 15883-1 und DIN EN ISO 15883-4. Der Aufbereitungsprozess erfüllt die KRINKO/BfArM-Empfehlung zur Aufbereitung von Medizinprodukten. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein Anlage-Nr. …………… O Ja / O Nein Anlage-Nr. …………… O Ja / O Nein Anlage-Nr. …………… | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |
|  | Technische Ausführung – Prozessführung Soll-Kriterien: |  |  |
| B1 B2 B3 B4 | Automatisches Aufbereitungsgerät für TEE-Sonden gemäß DIN EN ISO 15883-4. Zykluszeit ≤ 14 Minuten (Reinigung, Desinfektion, Spülung, Trocknung, Dokumentation). Das Gerät verfügt über validierte Prozessschritte: Reinigung, Desinfektion, Spülung, Trocknung, Dokumentation. Kompatibilität mit allen gängigen TEE-Sonden (IFU-Nachweis). | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
| B5 B6 | Das Gerät arbeitet rückstandsfrei; keine toxischen Rückstände nach Prozessende. Vollständige Trocknung der Sonden gemäß KRINKO/BfArM. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium |
|  | IT-Schnittstellen / Dokumentation / Daten-export / Soll-Kriterien: |  |  |
| IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 | Das Gerät muss alle Prozess- und Chargendaten vollständig, manipulationssicher und revisionssicher speichern. Zyklusdaten müssen via Ethernet und USB im CSV-Format exportierbar sein. Die exportierten CSV-Daten müssen vollständig kompatibel mit der im Haus eingesetzten Software EuroSDS (NEXUS IBH) sein. Automatisierter Datenexport muss möglich sein (Netzwerkfreigabe oder definierter Exportpfad). Grafische Darstellung aller relevanten Prozessparameter muss vorhanden sein. Eindeutige Chargen-ID, kompatibel mit EuroSDS. Benutzerverwaltung mit Rollen/Berechtigungen. Softwareversion muss angegeben werden; Updates müssen dokumentiert sein. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Erstausstattung Verbrauchsmaterial + Zubehör (im Gerätepreis enthalten) Soll-Kriterien: |  |  |
| C1 C2 | Der Bieter liefert eine vollständige Erstausstattung an Verbrauchsmaterialien und Zubehör für beide Geräte (AEMP + Herzkatheterlabor). Die Erstausstattung ist im Gerätepreis enthalten. Die Erstausstattung umfasst alle Adapter, Halterungen, Prozesskassetten, Anschlüsse sowie alle Start-Verbrauchsmaterialien für mindestens 50 Zyklen pro Gerät. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium |

Detailtabelle Erstausstattung (im Gerätepreis enthalten)

| Erstausstattung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Adapter | Alle benötigten Adapter für TEE-Sonden |
| Halterungen | Halterungen für beide Geräte |
| Prozesskassetten | Vollständige Ausstattung |
| Sondenanschlüsse | Alle notwendigen Anschlüsse für alle kompatiblen TEE-Sonden |
| Transportbehälter (optional, falls systembedingt) | Transportbehälter für sichere Sondenlogistik |
| Start-Prozesschemie | Für mindestens 50 Zyklen pro Gerät |
| Start-Kartuschen | Für mindestens 50 Zyklen pro Gerät |
| Start-Filter | Für mindestens 50 Zyklen pro Gerät |
| Start-Reinigungsmittel | Für mindestens 50 Zyklen pro Gerät |
| Start-Desinfektionsmittel | Für mindestens 50 Zyklen pro Gerät |

Verbrauchsmaterialien – laufender Betrieb (Preisabfrage)

(Erstausstattung ist bereits im Gerätepreis enthalten)

| Verbrauchsmaterial | Artikelnummer | Jahresbedarf | Preis netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozesschemie | … | … | … |
| Filter | … | … | … |
| Kartuschen | … | … | … |
| Reinigungsmittel | … | … | … |
| Desinfektionsmittel | … | … | … |

Verbrauchsmaterialien laufender Betrieb (Preisbewertung)

Bewertung: Bestbieter = 8 Punkte, alle anderen proportional.

Punkte = 8 × (Niedrigster Preis / Angebotspreis)

| Unterkriterium | Beschreibung | Bieterangabe | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Verbrauchsmaterialien – laufender Betrieb | Jahresverbrauchskosten (Summe aus Prozesschemie, Filter, Kartuschen, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel) | ………………. € | 0–8 |

Zubehör – Preisabfrage (nur für Nachkauf, NICHT laufender Betrieb)
nur Informativ, ohne Bewertung

| Zubehör | Artikelnummer | Stückpreis netto |
| --- | --- | --- |
| Adapter | … | … |
| Halterungen | … | … |
| Prozesskassetten | … | … |
| Transportbehälter | … | … |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Kompatibilitätsliste TEE-Sonden |  |  |
|  | Hersteller; Modell; Bezeichnung; Bieterangabe. Philips; X7-2t; TEE-Sonde; O Ja / O Nein. Philips; X8-2t; TEE-Sonde; O Ja / O Nein. GE; 6Tc; TEE-Sonde; O Ja / O Nein. GE; 9T; TEE-Sonde; O Ja / O Nein. Siemens; V7M; TEE-Sonde; O Ja / O Nein. Canon; PST-30BT; TEE-Sonde; O Ja / O Nein. Hitachi; EUP-TEE; TEE-Sonde; O Ja / O Nein. Mindray; TEE-2D; Standard TEE-Sonde; O Ja / O Nein. Mindray; TEE-3D; 3D-TEE-Sonde (falls systembedingt); O Ja / O Nein. Mindray; Pediatric TEE; Pädiatrische TEE-Sonde; O Ja / O Nein. |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Validierung |  |  |
| D1 D2 D3 D4 | Erstvalidierung gemäß DIN EN ISO 15883-4 ist vollständig im Lieferumfang enthalten. Die Validierung umfasst Funktionsprüfung, Prozessvalidierung, mikrobiologische Validierung und Dokumentation. Revalidierung erfolgt jährlich oder gemäß Herstellerangabe. Der Bieter bestätigt die Verfügbarkeit eines zertifizierten Validierungsdienstes. Der Bieter stellt vollständige Validierungsberichte, Prüfprotokolle und Messergebnisse zur Verfügung. Validierung erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß DIN EN ISO 15883-4 und KRINKO/BfArM. | O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein O Ja / O Nein | A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium A-Kriterium |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Service & Support / Wartung & Revalidierung B-Kriterien, 20 % Wertung – erreichbare Punkte 36: |  |  |
|  | Der Anbieter soll ein hohes Maß an technischer Zuverlässigkeit, Servicequalität und Reaktionsgeschwindigkeit gewährleisten. Die Qualität des technischen Supports ist entscheidend für die Betriebssicherheit der AEMP und des Herzkatheterlabors und beeinflusst maßgeblich: - die Gesamtbetriebskosten, - die Anlagenverfügbarkeit, - die Prozesssicherheit, - die Lebensdauer der TEE-Aufbereitungsgeräte Bewertet werden: - Serviceorganisation, - Reaktionszeiten, - Qualifikation des Personals, - Hotline-Erreichbarkeit, - Schulungsangebote, - Wartungs- und Revalidierungskosten. |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Qualitative Service-Kriterien Der Anbieter soll: - über ein flächendeckendes Servicenetz in Deutschland verfügen - qualifizierte, speziell für TEE-Aufbereitungsgeräte geschulte Techniker einsetzen - ausschließlich Originalersatzteile verwenden - eine technische Hotline bereitstellen (mindestens während der AEMP-Betriebszeiten; 24/7 wünschenswert) - kurze Reaktionszeiten bis zum Eintreffen eines Technikers gewährleisten - Schulungen für Anwender und Technik anbieten Pos.; Beschreibung; Bieter- angabe; Bewertung. Reak- tionszeit; Zeit bis Techniker vor Ort. Bewertet wird die durchschnittliche Zeitspanne zwischen Störungsmeldung und Eintreffen eines qualifizierten Technikers. Kürzere Reaktionszeiten erhöhen die Anlagenverfügbarkeit und reduzieren Ausfallkosten.; ………… h; 0–8 Punkte. Anzahl Servicetechniker; Qualifizierte Techniker im Umkreis von Leipzig (100 km). Bewertet wird die Anzahl lokal verfügbarer Techniker, da diese maßgeblich die Reaktionszeit und Servicequalität beeinflusst.; ………… St.; 0–4 Punkte. Hotline; Erreichbarkeit & Qualifikation. Bewertet wird die zeitliche Verfügbarkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und fachliche Kompetenz der Hotline.; O Ja / O Nein Kurzinfo; 0–4 Punkte. Schulungen; Umfang & Qualität der Schulungen. Bewertet werden Umfang, Zielgruppen (Anwender/Technik) und Zertifizierungsmöglichkeiten.; Kurzinfo; 0–4 Punkte. |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Bewertungsmethodik – detaillierte Punktelogik Reaktionszeit (0–8 Punkte) Reaktionszeit; Punkte. ≤ 4 h; 8. 4–6 h; 6. 6–8 h; 4. 8–12 h; 2. > 12 h; 0. Anzahl Servicetechniker im Umkreis von Leipzig (0–4 Punkte) Anzahl Techniker; Punkte. ≥ 20; 4. 15–19; 3. 10–14; 2. 5–9; 1. < 5; 0. Hotline (0–4 Punkte) Hotline-Qualität; Punkte. 24/7 + qualifiziert; 4. AEMP-Zeiten + qualifiziert; 3. AEMP-Zeiten, einfache Hotline; 2. nur Bürozeiten; 1. keine Hotline; 0. |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Schulungen Schulungsumfang; Punkte. Anwender + Technik + Zertifikate; 4. Anwender + Technik; 3. nur Anwender; 2. nur Technik; 1. keine Schulungen; 0. |
|  | Wartungspreise pro Jahr (0-8 Punkte) Wartung inkl. aller Nebenleistungen, ServiceKIT, DGUV-V4-Prüfung und Beurteilung nach Instandhaltung. Jahr; Preis netto. 2027; …………… €. 2028; …………… €. 2029; …………… €. 2030; …………… €. 2031; …………… €. Revalidierungspreise pro Jahr (0–8 Punkte) Revalidierung inkl. Aller Nebenleistungen gemäß Erstvalidierung. Jahr; Preis netto. 2027; …………… €. 2028; …………… €. 2029; …………… €. 2030; …………… €. 2031; …………… €. |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | geforderte Angaben/Bemerkungen angebotene Spezifikation | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alle mit "A" gekennzeichneten Fragen sind A-Kriterien und müssen am Tag der Angebotsabgabe erfüllt werden! Das Nichterfüllen führt zum Ausschluss. |  |
|  | Bewertungsmethodik – Wartung / Revalidierung Der Bestbieter erhält je 8 Punkte. Alle anderen proportional: Punkte = je 8 x (Niedrigster Preis / Angebotspreis) |  |  |

Ausschreibungsblankett

| Leistungsbeschreibung | Stück | Einzelpreis | Gesamtpreis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatisches Aufbereitungsgerät für TEE-Sonden gemäß Leistungsbeschreibung inkl. Zubehör, Validierung, Lieferung, Einbringung und Einweisung Hersteller: …………………………………………………………………………………… Modell / Typ: ………………………………………… ………………………………………… Softwareversion: ………………………………………… ………………………………………… Lieferumfang: Der angebotene Gesamtpreis umfasst alle Leistungen, die für die vollständige betriebsbereite Übergabe erforderlich sind: - Lieferung der neuen TEE-Aufbereitungsgeräte - Einbringung an die Verwendungsstelle - Positionierung am vorgesehenen Aufstellort - Anschlussarbeiten (Wasser, Abwasser, Elektro) - Inbetriebnahme inkl. Parametrierung aller Programme - Funktionsfertige Übergabe - Anwenderschulung (Bedienung & Sicherheit) - Techniker-Schulung (Wartung & Fehlersuche) - Vollständige Erstvalidierung gemäß DIN EN ISO 15883-4 | 2 | ………… €, netto | …………… €, brutto |  |
| Für die angebotene und beschriebene Leistung übernimmt der Bieter die Gewähr der Vollständigkeit. D.h., Leistungen, die sich bei der Ausführung zwangsläufig ergeben bzw. dazu gehören oder erforderlich werden können sind mit einzukalkulieren und zu beschreiben, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht eindeutig erwähnt sind. Alle angegebenen Preise sind Festpreise. Eventuell entstehende Nebenkosten werden durch den Auftraggeber nicht separat erstattet. |  |  |  |  |
| Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift: |  |  |  |  |

Bedingungen Papierform.

- Wird das Dokument an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt dieses als nicht abgegeben. Beachten Sie bitte auch die geforderten Unterschriften in den Vertragsunterlagen.

Bedingungen Elektronische Form:

- Das Dokument ist in Textform nach § 126b BGB zu übermitteln. § 126b BGB fordert eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist. Die zu übermittelnden Unterlagen und Formulare müssen dementsprechend nicht unterschrieben werden.