## Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung – Rotationsrheometer
Hinweis für Bieter: Bei quantitativen Anforderungen ist der tatsächlich angebotene Wert mit Einheit anzugeben. A-Kriterien sind in Spalte F mit Ja/Nein zu bestätigen; Nachweise bzw. Datenblattstellen bitte in Spalte G angeben.
Legende: A = Ausschlusskriterium ¦ B = Bewertungskriterium ¦ I = Informationsangabe
Hersteller / Modell
Gesamtpreis brutto
Lieferzeit
Angebotsdatum
Ansprechpartner
Anwendungsprofil: Rheologische und mechanische Charakterisierung weicher Materialien, insbesondere Hydrogele, biologische Proben und weiche Polymere. Schwerpunkt ca. 2–20 kPa, erweiterter Zielbereich ca. 0,5–100 kPa. Besonderer Wert wird auf eine langfristig modular erweiterbare Forschungsplattform gelegt.
Nr. | Typ | Kriterium | Anforderung / Beschreibung | Bieterangabe / angebotener Wert | Erfüllt? | Nachweis / Fundstelle | Bemerkung | Prüfergebnis
Pos. 1 – Allgemeine Leistungen, Lieferung und Service | Allgemeine Leistungen, Lieferung und Service
1 | A | Lieferung | Lieferung des vollständigen Rheometersystems frei Verwendungsstelle einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen Komponenten, Zubehör- und Kleinteile. |  |  |  |  | OFFEN
2 | A | Installation / Inbetriebnahme | Aufstellung, qualitätsgesicherte Installation, vollständige Inbetriebnahme und betriebsbereite Übergabe durch den Auftragnehmer. |  |  |  |  | OFFEN
3 | A | Schulung / Einweisung | Theoretische und praktische Schulung des Betreiberpersonals einschließlich Durchführung typischer Messungen an weichen Materialien/Hydrogelen. |  |  |  |  | OFFEN
4 | A | Sicherheit / Konformität | Alle Komponenten erfüllen die zum Zeitpunkt der Lieferung einschlägigen gesetzlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen. Erforderliche Konformitätsnachweise sind vorzulegen. |  |  |  |  | OFFEN
5 | A | Dokumentation | Vollständige Dokumentation zu Gerät, Zubehör, Software, Betrieb, Wartung und Sicherheit in deutscher oder englischer Sprache. |  |  |  |  | OFFEN
Pos. 2 | Rheometer System und Messperformance
6 | A | Gerätetyp | Rotationsrheometer für oszillatorische und rotatorische Messungen. |  |  |  |  | OFFEN
7 | A | Regelmodi | Messungen mit kontrollierter Schubspannung, Scherrate und Deformation (Stress-, Shear-Rate- und Strain-Control) bzw. funktional gleichwertigen Regelstrategien. |  |  |  |  | OFFEN
8 | A | Minimales oszillatorisches Drehmoment | Minimales oszillatorisches Drehmoment ≤ 5 nNm. |  |  |  |  | OFFEN
9 | A | Drehmomentauflösung | Drehmomentauflösung ≤ 0,1 nNm. |  |  |  |  | OFFEN
10 | A | Maximales Drehmoment | Maximales Drehmoment ≥ 200 mNm. |  |  |  |  | OFFEN
11 | A | Winkel-/Positionsauflösung | Winkel-/Positionsauflösung ≤ 3 nrad oder funktional gleichwertig. |  |  |  |  | OFFEN
12 | A | Frequenzbereich | Oszillatorische Messungen bis mindestens 100 Hz müssen möglich sein. |  |  |  |  | OFFEN
13 | A | Gap-/Positionskontrolle | Reproduzierbare Spaltkontrolle mit automatischer Nullspaltbestimmung bzw. gleichwertiger Funktion sowie automatischer Kompensation temperaturbedingter Änderungen des Messspalts. |  |  |  |  | OFFEN
14 | A | Messmodi | Mindestens Amplitude Sweep, Frequency Sweep, Time Sweep, Creep/Recovery und Steady Shear/Flow Curve; temperaturabhängige Messprogramme müssen möglich sein. |  |  |  |  | OFFEN
15 | A | Anwendungsbereich | Das System muss zur reproduzierbaren rheologischen Charakterisierung weicher Hydrogele, biologischer Proben und weicher Polymere geeignet sein. Relevanter Zielbereich ca. 0,5–100 kPa; Schwerpunkt ca. 2–20 kPa. |  |  |  |  | OFFEN
16 | A | Normalkraftmessung | Integrierte Normal-/Axialkraftmessung mit geregelter Normalkraft bzw. funktional gleichwertiger automatischer Spaltregelung. |  |  |  |  | OFFEN
17 | A | Normalkraftbereich | Normalkraftmessbereich mindestens 0,001 N bis 50 N oder funktional gleichwertig. |  |  |  |  | OFFEN
18 | A | Normalkraftauflösung | Normalkraftauflösung ≤ 0,5 mN. |  |  |  |  | OFFEN
19a | A | Druckluftaufbereitung / Filterung (falls erforderlich) | Falls das angebotene System Druck- oder Trockenluft benötigt, müssen alle für den vorgesehenen Betrieb erforderlichen Filter-, Trocknungs- und Aufbereitungskomponenten Bestandteil des Angebots sein. Erforderlicher Betriebsdruck, Volumenstrom und Gasqualität sind anzugeben. |  |  |  |  | OFFEN
Pos. 3 | Temperatur, Probenumgebung und Messgeometrien
20 | A | Temperaturführung | Temperierung am Messsystem mindestens im Bereich 4–50 °C mit Rampen- und Halteprogrammen; typische Arbeitstemperatur 37 °C. |  |  |  |  | OFFEN
21 | A | Temperaturstabilität | Temperaturstabilität bzw. -abweichung ≤ ±0,1 °C oder funktional gleichwertig. |  |  |  |  | OFFEN
22 | A | Temperiertechnik | Peltier-Temperierung oder funktional gleichwertige Technologie. Kühlung auf 4 °C muss unter den angegebenen Aufstellbedingungen möglich sein. |  |  |  |  | OFFEN
23 | A | Verdunstungsschutz | Wirksamer Verdunstungsschutz für längere Messungen wässriger Proben ist Bestandteil des Lieferumfangs. |  |  |  |  | OFFEN
24 | A | Kondensationsschutz | Geeignete Lösung zum Schutz vor Kondensation/Tropfenbildung bei gekühlten Messungen bis 4 °C. |  |  |  |  | OFFEN
25 | A | Parallelplattengeometrie | Mindestens eine Parallelplattengeometrie im Bereich ca. 20–25 mm, geeignet für Hydrogele und kleine Probenvolumina. |  |  |  |  | OFFEN
26 | A | Anti-Slip | Mindestens eine für weiche Hydrogele geeignete strukturierte, raue oder anderweitig Anti-Slip-fähige Messgeometrie ist im Lieferumfang enthalten. |  |  |  |  | OFFEN
27 | B | Zusätzliche Geometrien | Weitere praxisrelevante Messgeometrien und Plattengrößen für unterschiedliche Probenarten und -volumina sind verfügbar. |  |  |  |  | BEWERTUNG
28 | B | Kegel-Platte / Zylinder | Kegel-Platten- und/oder Zylindergeometrien für Flüssigkeiten bzw. Vorstufenmaterialien sind verfügbar. |  |  |  |  | BEWERTUNG
29 | B | Vane-Geometrie | Vane-Tooling bzw. vergleichbare Geometrien für fragile oder heterogene Gele sind verfügbar. |  |  |  |  | BEWERTUNG
30 | A | Probenhandling | Geeignete Hilfsmittel und Funktionen für reproduzierbares Beladen, Zentrieren und Trimmen der Proben. |  |  |  |  | OFFEN
31 | A | Modulare Plattform | Das Rheometersystem muss als langfristig modular erweiterbare Forschungsplattform ausgeführt sein. Zusätzliche Messgeometrien, Temperiersysteme und Messmodule müssen nachrüstbar sein. |  |  |  |  | OFFEN
32 | A | Tribologie | Eine spätere Erweiterung um ein herstellerseitig vorgesehenes System für tribologische Untersuchungen muss möglich sein. |  |  |  |  | OFFEN
33 | B | Messungen unter Flüssigkeit | Eine Erweiterung für rheologische Messungen an Hydrogelen/biologischen Proben unter Wasser, Puffer oder vergleichbaren Flüssigkeiten ist verfügbar. |  |  |  |  | BEWERTUNG
34 | B | Rheo-optische Erweiterung | Eine Erweiterung für optisch gekoppelte rheologische Untersuchungen, z. B. Rheo-Mikroskopie oder funktional vergleichbare Verfahren, ist verfügbar. |  |  |  |  | BEWERTUNG
35 | B | Weitere gekoppelte Verfahren | Weitere gekoppelte oder ergänzende Materialcharakterisierungsverfahren, z. B. UV-Curing, Grenzflächenrheologie, dielektrische/optische Verfahren oder vergleichbare Module, sind verfügbar. |  |  |  |  | BEWERTUNG
36 | B | Erweiterungsportfolio | Breite und langfristige Verfügbarkeit eines dokumentierten, herstellerseitig unterstützten Zubehör- und Erweiterungsportfolios für Forschungsanwendungen. |  |  |  |  | BEWERTUNG
Pos. 4 | Software, Hardware und Datenmanagement
37 | A | Hardware | PC mit Windows 11 und Monitor sowie allen für die Gerätesteuerung erforderlichen Schnittstellen. |  |  |  |  | OFFEN
38 | A | Steuerungssoftware | Software zur vollständigen Steuerung des Rheometers und der angeschlossenen Komponenten. |  |  |  |  | OFFEN
39 | A | Automatisierbare Messsequenzen | Frei definierbare bzw. automatisierbare Messsequenzen, z. B. 4 °C → 37 °C → Time Sweep → Frequency Sweep. |  |  |  |  | OFFEN
40 | A | Datenauswertung | Auswertung mindestens von G′, G″, tan δ, Viskosität, Fließkurven, Gelierungskinetik und Creep/Recovery. |  |  |  |  | OFFEN
41 | A | Rohdatenexport | Rohdaten und relevante Metadaten müssen in einem offenen, weiterverarbeitbaren Format exportierbar sein, mindestens CSV oder gleichwertig. |  |  |  |  | OFFEN
42 | A | Reporting | Erstellung, Speicherung und Export von Messprotokollen/Reports. |  |  |  |  | OFFEN
43 | I | Softwarelizenz | Lizenzmodell, Anzahl nutzbarer Arbeitsplätze sowie alle laufenden Lizenz- und Updatekosten sind vollständig anzugeben. |  |  |  |  | INFO
44 | B | Software / Bedienkomfort | Bedienkonzept, automatische Zubehör-/Geometrieerkennung, geführte Workflows, Vorlagen und Möglichkeiten zur Standardisierung von Messabläufen sind darzustellen. |  |  |  |  | BEWERTUNG
45 | B | Softwareupdates | Bedingungen und Kosten der Softwarepflege und Updates über mindestens fünf Jahre sind darzustellen. |  |  |  |  | BEWERTUNG
46 | A | Kalibrierung / Verifikation | Kalibrier- bzw. Verifikationskonzept zur Qualitätssicherung für mindestens Drehmoment, Normalkraft, Temperatur und Gap/Position. |  |  |  |  | OFFEN
47 | B | Service / Support | Servicekonzept einschließlich Hotline, Reaktionszeiten, Vor-Ort-Service und fachlicher Applikationsunterstützung. |  |  |  |  | BEWERTUNG
48 | B | Garantie / Wartung | Garantiezeit, Wartungsplan und Bedingungen für optionale Wartungsverträge sind anzugeben. |  |  |  |  | BEWERTUNG
49 | A | Ersatzteilversorgung | Ersatzteil- und Serviceverfügbarkeit für mindestens 10 Jahre nach Lieferung bzw. Produktabkündigung. |  |  |  |  | OFFEN
50 | B | Ausfallmanagement | Reparaturzeiten sowie Möglichkeit und Bereitstellungszeit eines Ersatz-/Leihgeräts sind anzugeben. |  |  |  |  | BEWERTUNG
51 | I | Umgebungsbedingungen | Das Labor ist nicht klimatisiert; im Sommer können Raumtemperaturen über 30 °C auftreten. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich ist anzugeben. |  |  |  |  | INFO
52 | A | Druckluft / externe Medien | Am Aufstellort steht ggf. keine zentrale Druckluftversorgung zur Verfügung. Falls Druckluft oder ein anderes Druckgas erforderlich ist, muss eine für den vorgesehenen Dauerbetrieb geeignete autarke Versorgungslösung Bestandteil des Angebots sein. Druck, Volumenstrom, Gasqualität, Geräuschentwicklung, Wärmeabgabe und Platzbedarf sind anzugeben. |  |  |  |  | OFFEN
53 | I | Elektroanschluss | Standardmäßig stehen 230 V / 16 A zur Verfügung. Abweichende Anforderungen sind vollständig anzugeben. |  |  |  |  | INFO
54 | I | Platzbedarf | Abmessungen, Gewicht und erforderlicher Aufstell-/Arbeitsraum des Gesamtsystems sind anzugeben. |  |  |  |  | INFO

## Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien – Rotationsrheometer
Bereich | Gewichtung | Unterkriterium | Punkteschema | Max. Punkte | Hinweis
Preis | 60 % | 5-Jahres-Wertungspreis | (niedrigster Wertungspreis / Wertungspreis des Angebots) × 60 | 60 | Anschaffung + alle zwingenden Komponenten + zwingende Software-/Wartungs-/Medienkosten der ersten 5 Jahre.
Technische Qualität | 15 % | Proben- und Messhandling | 0 P: nur Mindestfunktionen; 2 P: mindestens 2 zusätzliche dokumentierte Funktionen zur Vereinfachung/Automatisierung von Beladen, Zentrieren, Trimmen, Gap- oder Zubehörhandling; 4 P: mindestens 4 solche Zusatzfunktionen. | 4 | Nur nachgewiesene, im Angebot enthaltene Funktionen werden berücksichtigt.
Technische Qualität |  | Software / Automatisierung | 0 P: Mindestanforderungen; 2 P: frei konfigurierbare Mehrschritt-Sequenzen und wiederverwendbare Vorlagen; 4 P: zusätzlich automatische Zubehör-/Geometrieerkennung oder funktional gleichwertige standardisierte Workflows. | 4
Technische Qualität |  | Temperatur-/Probenumgebung | 0 P: Mindestanforderungen; 1 P: erweiterter Temperaturbereich über 4–50 °C hinaus oder zusätzliche automatisierte Verdunstungs-/Kondensationskontrolle; 3 P: beide Merkmale. | 3
Technische Qualität |  | Datenmanagement | 0 P: Mindestexport; 1 P: strukturierte Metadaten und mindestens ein zusätzliches offenes Exportformat; 2 P: zusätzlich Netzwerk-/Mehrplatzfunktion oder dokumentierte Schnittstelle zur automatisierten Weiterverarbeitung. | 2
Technische Qualität |  | Zusätzliche Geometrien | 0 P: keine zusätzliche Geometriekategorie; 1 P: Kegel-Platte/Zylinder oder Vane verfügbar; 2 P: beide Kategorien verfügbar. | 2 | Bezug zu Pos. 27–29.
Modularität | 15 % | Tribologie | 0 P: eine Standard-Tribologieerweiterung; 1 P: mindestens 2 dokumentierte tribologische Konfigurationen/Geometrien; 3 P: mindestens 3. | 3 | Nachrüstbare Tribologielösung bleibt Mindestanforderung Pos. 32.
Modularität |  | Messungen unter Flüssigkeit | 3 P: herstellerseitig unterstützte Immersions-/Unterflüssigkeitslösung verfügbar; sonst 0 P. | 3 | Bezug zu Pos. 33.
Modularität |  | Rheo-optische Verfahren | 3 P: Rheo-Mikroskopie oder funktional gleichwertige optisch gekoppelte Lösung verfügbar; sonst 0 P. | 3 | Bezug zu Pos. 34.
Modularität |  | Weitere gekoppelte Verfahren | 3 P: mindestens zwei weitere relevante Erweiterungskategorien; 1 P: eine; 0 P: keine. | 3 | Bezug zu Pos. 35.
Modularität |  | Langfristige Plattformbreite | 0 P: weniger als 3 dokumentierte Erweiterungskategorien; 1 P: mindestens 3; 3 P: mindestens 5 Kategorien. | 3 | Kategorien z. B. Tribologie, Immersion, rheo-optisch, UV-Curing, Grenzflächenrheologie, dielektrisch/optisch.
Service / Lifecycle | 5 % | Garantie / Service / Ausfallmanagement | 0 P: Mindestanforderungen; 2 P: ≥24 Monate Garantie und dokumentierter Vor-Ort-Service in Deutschland; 5 P: ≥36 Monate Garantie, dokumentierter Vor-Ort-Service und Ersatz-/Leihgerätoption. | 5 | Bezug zu Pos. 47, 48 und 50.
Lieferzeit | 5 % | Lieferung inkl. Installation | ≤4 Wochen: 5 P ¦ >4–8 Wochen: 3 P ¦ >8–12 Wochen: 1 P ¦ >12 Wochen: 0 P | 5