## Spezifikation_final
Az.: Beschaffung eines konfokalen Laser-Scanning-Mikroskops
Leistungsverzeichnis – Konfokales Laser-Scanning-Mikroskop (LSM)
A | Ausschluss- kriterium | muss vollständig erfüllt werden | Gelbe Felder | vom Bieter auszufüllen | Gleichwertigkeitsklausel: Gleichwertige technische Lösungen sind zulässig, sofern Funktion, Leistung und vollständige Systemkompatibilität nachvollziehbar nachgewiesen werden. Die Bewertung erfolgt anhand der veröffentlichten funktionalen Kriterien; herstellerspezifische Produktbezeichnungen sind nicht gefordert.
B | Bewertungs-kriterium | abgestufte Punktevergabe; technische Summe max. 80 Punkte | Blaue Felder | automatisch berechnete Bewertungspunkte
I | Information | Angabe dient Planung, Vergleichbarkeit und Abnahme | Grüne Felder | Nachweis, Positionsverweis und Erläuterung
Nr. | Typ | Anforderung / Leistungsmerkmal | Bieterangabe bzw. Bewertung | Mindestanforderung / Bewertungsmaßstab | Punkte | Nachweis / Bemerkungen
Pos. 1 – Allgemeine Leistungen, Lieferung und Service
1 | A | Lieferung, vollständige Montage, Installation, Systemintegration, Inbetriebnahme und Funktionsprüfung sämtlicher angebotener Komponenten sind Bestandteil des Angebots. | Bitte auswählen | ja | 0
2 | A | Das Gesamtsystem erfüllt die einschlägigen EU-Sicherheitsanforderungen. CE-Konformität, elektrische Sicherheit, Laserschutz und erforderliche Sicherheitskennzeichnungen sind nachzuweisen. | Bitte auswählen | ja | 0
3 | I | Alle technischen, räumlichen und baulichen Voraussetzungen einschließlich Abmessungen, Stromversorgung, Druckluft, Gasversorgung, Wärmeabgabe und Klimatisierung sind vollständig anzugeben. | Angabe erforderlich | Information | 0
4 | A | Ausführliche technische Dokumentation, Bedienungs- und ggf. Wartungsunterlagen sowie eine vollständige Komponenten- und Lizenzliste werden in deutscher oder englischer Sprache bereitgestellt. | Bitte auswählen | ja | 0
5 | A | Vor-Ort-Einweisung und Applikationsschulung für mindestens fünf Personen im Umfang von mindestens einem Arbeitstag sind enthalten. | Bitte auswählen | ja | 0
6 | A | Die Gewährleistungs- bzw. Garantiezeit beträgt mindestens zwölf Monate ab erfolgreicher Abnahme. | Bitte auswählen | ja | 0
7 | B | Garantieumfang, Serviceorganisation und langfristige Gerätebetreuung. | Bitte auswählen | 12 Monate/Mindestservice: 0 P; 24 Monate: 2 P; ≥36 Monate: 5 P | 0
8 | A | Ein qualifizierter technischer Service und Applikationssupport für Deutschland bzw. Mitteleuropa stehen zur Verfügung. Ansprechpartner und übliche Reaktionszeiten sind anzugeben. | Bitte auswählen | ja | 0
9 | I | Alle regelmäßig anfallenden Kosten nach der Abnahme, insbesondere Softwarepflege, Updates, Serviceverträge, Laser- oder Detektorwartung und Verbrauchsmaterialien, sind getrennt auszuweisen. | Angabe erforderlich | Information | 0
Pos. 2 – Mikroskop, Scanner, Laser, Detektion und Fokus
10 | A | Inverses, vollständig motorisiertes Forschungsmikroskop mit konfokalem Punkt-Scanning-System für Fluoreszenz- und Durchlichtbildgebung. | Bitte auswählen | ja | 0
10a | A | Konfokale Mehrkanal-Zeitserien, Z-Stapel und Mehrpositionsaufnahmen müssen unter stabilen Live-Cell-Bedingungen mit Temperatur-/CO₂-Regelung und Fokus-/Driftkompensation möglich sein. | Bitte auswählen | ja
11 | A | Anregung für übliche biomedizinische Fluorophore: Laserlinien bei ca. 405, 488, 561 und 633–640 nm (Toleranz jeweils ±10 nm), mit schneller Schaltung und reproduzierbarer, kontinuierlicher Leistungsregelung. | Bitte auswählen | ja | 0
12 | I | Verfügbare bzw. nachrüstbare Anregungsmöglichkeiten oberhalb von 680 nm sind anzugeben. | Angabe erforderlich | Information | 0
13 | A | Mindestens drei unabhängig nutzbare, hochsensitive Fluoreszenz-Detektionskanäle oder eine funktional gleichwertige Mehrkanaldetektion. Detektionsfenster müssen anwenderseitig anpassbar sein; Digitalisierung mindestens 12 Bit. | Bitte auswählen | ja | 0
14 | B | Detektion und Mehrfarbenfähigkeit im regulären konfokalen Betrieb. | Bitte auswählen | Mindestanforderung: 0 P; 4-Farben-Workflow mit flexibel einstellbaren Detektionsfenstern: 2 P; zusätzlich erweiterte Low-Light-/Photon-Counting-/High-Dynamic-Range-Funktion oder funktional gleichwertig: 5 P | 0
15 | A | Detektor für laserbasiertes Durchlicht; Hellfeld sowie mindestens eine kontrastverstärkende Durchlichtmethode, z. B. DIC oder Phasenkontrast. | Bitte auswählen | ja | 0
16 | A | Galvanometrisches Scanning für hochqualitative quantitative Aufnahmen; maximale Bildgröße mindestens 4096 × 4096 Pixel. Z-Stapel, Zeitserien und sequenzielle Mehrkanalaufnahme sind möglich. | Bitte auswählen | ja | 0
17 | A | Bildrate bei 512 × 512 Pixeln von mindestens 8 vollständigen Bildern pro Sekunde in einem für biologische Fluoreszenzaufnahmen nutzbaren Modus. | Bitte auswählen | ja | 0
18 | B | Maximale vollständige Bildrate bei 512 × 512 Pixeln in einem angebotenen konfokalen bzw. auflösungsverbesserten Routine-Modus. | Bitte auswählen | 8–14 Bilder/s: 0 P; 15–24 Bilder/s: 3 P; ≥25 Bilder/s: 6 P | 0
19 | A | Konventionelle konfokale Auflösung bei geeigneter Optik: lateral ≤250 nm und axial ≤700 nm. | Bitte auswählen | ja | 0
20 | A | Integriertes und vollständig lizenziertes Verfahren zur reproduzierbaren Auflösungsverbesserung über die konventionelle konfokale Auflösung hinaus. Hardware- und softwarebasierte Verfahren sind zulässig, sofern die Leistungsfähigkeit nachvollziehbar belegt wird. | Bitte auswählen | ja | 0
21 | B | Erreichbare laterale Auflösung des angebotenen integrierten Verfahrens unter spezifizierten Bedingungen; Nachweis durch Herstellerdaten. | Bitte auswählen | >180 nm: 0 P; ≤180 nm: 4 P; ≤150 nm: 8 P; ≤120 nm: 12 P | 0
22 | A | Hardwaregestützte Fokus- bzw. Z-Drift-Kompensation für mehrstündige Live-Cell- und Mehrpositionsaufnahmen. | Bitte auswählen | ja | 0
23 | B | Leistungsfähigkeit und Flexibilität der hardwaregestützten Fokus-/Driftkompensation. | Bitte auswählen | Mindestanforderung: 0 P; kontinuierliche Korrektur für Standardgefäße und Mehrpositionsaufnahmen: 3 P; zusätzlich für unterschiedliche Glas-/Polymerböden sowie Perfusions-/Mikrofluidikanwendungen spezifiziert: 6 P | 0
24 | A | Motorisierter, softwaregesteuerter XY-Tisch mit Positionslisten, Kachelung und reproduzierbarer Mehrpositionsaufnahme; geeignet für Objektträger, Petrischalen und Multiwell-Platten. | Bitte auswählen | ja | 0
25 | A | Schnelle, präzise Z-Verstellung durch Piezo-, Galvo- oder funktional gleichwertiges System mit einem Verfahrweg von mindestens 300 µm. | Bitte auswählen | ja | 0
26 | B | Verfahrweg des schnellen Z-Systems. | Bitte auswählen | 300–499 µm: 0 P; 500–999 µm: 1 P; ≥1000 µm: 3 P | 0
27 | B | Stabilisierung bzw. Überwachung der Laserleistung oder eine funktional gleichwertige Lösung zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit quantitativer Messungen. | Bitte auswählen | nicht enthalten / nicht angegeben: 0 P; stabilisierte oder überwachte Laserleistung bzw. gleichwertige Funktion: 2 P | 0
28 | A | Schnittstellen zur zeitlich definierten Synchronisation externer Geräte, mindestens digitale Trigger-Ein- und/oder -Ausgänge; Art und Anzahl sind anzugeben. | Bitte auswählen | ja | 0
Pos. 3 – Optik, Objektive und Übersichtsbildgebung
29 | A | Motorisierter Objektivrevolver mit mindestens sechs Positionen. | Bitte auswählen | ja | 0
30 | A | Objektivsatz für breite biomedizinische Anwendungen, mindestens bestehend aus: Übersichtsobjektiv ≤10×; trockenes 20×-Objektiv mit NA ≥0,70; Wasser- oder Multiimmersionsobjektiv im Bereich 20× bis 40× mit NA ≥0,80 und Arbeitsabstand ≥0,50 mm; Ölobjektiv 60×/63× mit NA ≥1,40. | Bitte auswählen | ja | 0
31 | B | Über die Mindestanforderung hinausgehende Eignung und Qualität des Objektivsatzes für Übersicht, Live-Cell, dicke 3D-Proben und hochauflösende Bildgebung. | Bitte auswählen | Mindestobjektivsatz: 0 P; zusätzliche hochwertige 3D-/Live-Cell-Optik: 4 P; besonders breiter apochromatischer Satz für Übersicht, Live-Cell, 3D und hohe Auflösung: 8 P | 0
32 | A | Für Organ-on-Chip-Anwendungen muss mindestens ein konfokaltaugliches Long-Working-Distance-Objektiv im Bereich 20× bis 40× mit NA ≥0,60, freiem Arbeitsabstand ≥1,0 mm und geeigneter optischer Korrekturmöglichkeit für Glas- oder Polymerböden bis mindestens 1,0 mm enthalten sein. Kompatibilität mit Fokusstabilisierung, Z-Stapeln und Live-Cell-Aufnahmen ist nachzuweisen. | Bitte auswählen | ja | 0
33 | B | Erweiterte Eignung des Organ-on-Chip-Objektivs für dickere Glas- oder Polymerböden. Bewertet wird der nach Herstellerangabe korrigierbare Bodenstärkenbereich bei einem für konfokale Fluoreszenz nutzbaren Objektiv mit NA ≥0,60. | Bitte auswählen | Korrektur bis 1,00–1,19 mm: 0 P; bis 1,20–1,49 mm: 2 P; bis ≥1,50 mm: 5 P | 0
34 | A | Weitfeld-Fluoreszenzbeleuchtung oder funktional gleichwertiger Übersichtsmodus für die Probenorientierung mit geeigneten Spektralbereichen mindestens für DAPI/Hoechst, GFP/FITC und RFP/TRITC. | Bitte auswählen | ja | 0
34a | A | Das System muss neben der konfokalen Bildgebung eine kamera-basierte Fluoreszenz- und Durchlichtbildgebung für Live-Cell-Anwendungen ermöglichen. Hierfür muss eine geeignete digitale Mikroskopkamera integriert sein. Automatisierte Mehrkanal-Zeitrafferaufnahmen in Fluoreszenz und Durchlicht/Phasenkontrast bzw. DIC müssen unter Nutzung der angebotenen Inkubations-, Fokus- und XY-Steuerung möglich sein. | Bitte auswählen | ja
34b | B | Bewertet werden Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Automatisierung der kamera-basierten Live-Cell-Bildgebung sowie die Möglichkeit automatisierter Mehrpositions- und Multiwell-Zeitrafferaufnahmen. | Bitte auswählen | Mindestanforderung erfüllt: 0 P; voll integrierte wissenschaftliche Monochromkamera für empfindliche Fluoreszenz-Zeitraffer einschließlich Mehrkanal-, Mehrpositions-/Multiwell-Aufnahmen und Nutzung der Fokusstabilisierung: 4 P; zusätzlich schneller Low-Light-Workflow mit hardwaregestützter Synchronisation/Triggerung und nahtlosem Wechsel zwischen kamera- und konfokaler Aufnahme innerhalb derselben Steuerungssoftware: 8 P | 0
35 | B | Digitale Übersichtsbildgebung und Dokumentation außerhalb der konfokalen Punktaufnahme. | Bitte auswählen | keine separate digitale Übersicht: 0 P; digitale Übersicht/Dokumentation vorhanden: 1 P; zusätzlich softwaregestützte Auswahl und direkte Übernahme von Aufnahmebereichen in den konfokalen Workflow: 2 P | 0
36 | A | Durchlichtbeleuchtung für Hellfeld oder funktional gleichwertigen Modus und mindestens eine kontrastverstärkende Methode. Erforderliche Komponenten sind vollständig enthalten. | Bitte auswählen | ja | 0
37 | B | Automatisierte optische Anpassung an wechselnde Probenbedingungen, z. B. motorischer Korrekturring und/oder automatische Immersionszufuhr. | Bitte auswählen | keine Zusatzfunktion: 0 P; eine Funktion: 2 P; beide Funktionen oder funktional gleichwertige Gesamtlösung: 4 P | 0
38 | I | Für jedes Objektiv sind Vergrößerung, numerische Apertur, Arbeitsabstand, Immersionsmedium, Deckglaskorrektur/Bodenstärkenbereich und nutzbarer Spektralbereich anzugeben. | Angabe erforderlich | Information | 0
Pos. 4 – Live-Cell, Inkubation und mechanische Stabilität
39 | A | Vollständige, lichtdichte Inkubationslösung für Live-Cell-Mikroskopie mit stabiler Temperaturregelung bei 37 °C, CO₂-Regelung um 5 % und Möglichkeit zur Befeuchtung bzw. Feuchtestabilisierung. | Bitte auswählen | ja | 0
40 | B | Eignung der Inkubationslösung für Mikrofluidik-, Perfusions-, Sensorik- und Organ-on-Chip-Systeme. | Bitte auswählen | nur probennahe/geschlossene Kammer oder keine geeigneten Durchführungen: 0 P; Durchführungen und Bauraum vorhanden, jedoch eingeschränkte Zugänglichkeit: 3 P; großzügige Inkubationslösung mit geeigneten Durchführungen und freiem Zugang für Schläuche/Kabel bei voller XY-, Fokus-, Temperatur- und CO₂-Funktion: 6 P | 0
40a | A | Gezielte, softwaregesteuerte Bestrahlung frei definierbarer ROIs muss möglich sein. FRAP, Photoaktivierung und Photokonversion müssen mit geeigneten Fluorophoren ohne zusätzliche Hardware- oder Softwaremodule durchführbar sein. | Bitte auswählen | ja
41 | A | Probenhalter für Objektträger, 35-/60-mm-Petrischalen, Chamber Slides bzw. Deckglaskammern und Standard-Multiwell-Platten sind enthalten. | Bitte auswählen | ja | 0
42 | A | Für das konfigurierte Gesamtsystem geeigneter Antivibrationstisch einschließlich gegebenenfalls benötigtem Kompressor sowie sichere Unterbringung der Elektronik. | Bitte auswählen | ja | 0
43 | A | Das Inkubations- und Fokusstabilisierungssystem ist mit dem schnellen Z-System, den angebotenen Objektiven, Multiwell-Aufnahmen sowie den vorgesehenen Schlauch-/Kabeldurchführungen vollständig kompatibel. | Bitte auswählen | ja | 0
Pos. 5 – Steuerungssoftware, Daten, KI und Infrastrukturintegration
44 | A | Softwaregesteuerte Aufnahme komplexer Experimente über X, Y, Z, Zeit, Wellenlänge/Kanal und mehrere Positionen; einschließlich Kachelung, Z-Stapel, Zeitserien, sequenzieller Aufnahme, ROI-Scan und Autofokus. | Bitte auswählen | ja | 0
45 | A | Vollständige Speicherung der Aufnahmeparameter und Metadaten, insbesondere Laserleistung, Detektoreinstellungen, Scanmodus, Pixelgröße, Z-Schrittweite, Objektiv, Temperatur und Zeitpunkte. | Bitte auswählen | ja | 0
46 | A | Enthaltene Software für 3D-Visualisierung, orthogonale Ansichten, Projektionen und Clipping sowie für Dekonvolution oder funktional gleichwertige Bildrestauration, Kolokalisation und quantitative 2D-/3D-Analyse. | Bitte auswählen | ja | 0
47 | A | Segmentierung, Objektmessung und Stapelverarbeitung mehrerer Datensätze sind ohne zusätzliche, nicht angebotene Pflichtmodule möglich. | Bitte auswählen | ja | 0
48 | B | KI- bzw. Machine-Learning-Unterstützung mit nachvollziehbarem Mehrwert für Bildaufnahme oder Bildanalyse. | Bitte auswählen | keine KI-/ML-Funktion: 0 P; eine Funktion, z. B. Denoising, Segmentierung oder Aufnahmeassistenz: 1 P; mindestens zwei funktional unterschiedliche Funktionen oder Erstellung/Anpassung eigener Modelle: 2 P | 0
49 | A | Datenexport in verbreitete, nicht proprietäre Formate, mindestens TIFF bzw. OME-TIFF oder funktional gleichwertig, sowie Export von Messwerten als CSV. Daten müssen außerhalb des Aufnahmeplatzes betrachtet und weiterverarbeitet werden können. | Bitte auswählen | ja | 0
50 | A | LSM-Steuer- und Akquisitionsrechner einschließlich Monitor und notwendiger Schnittstellen; mindestens 64 GB RAM, dedizierte leistungsfähige GPU mit mindestens 8 GB Grafikspeicher, mindestens 2 TB schneller lokaler SSD-/NVMe-Datenspeicher und geeignete Netzwerkanbindung. Der Rechner dient der Systemsteuerung, Bildaufnahme und primären Datenverarbeitung des LSM; die separate Hochleistungs-Auswertestation für weiterführende 3D-/4D-Analysen ist Gegenstand von Los 2. | Bitte auswählen | ja | 0
51 | B | Leistungsreserven des LSM-Steuer- und Akquisitionsrechners sowie des lokalen Datenmanagements für große 3D-, Mehrkanal- und Zeitreihendatensätze. | Bitte auswählen | Mindestanforderung: 0 P; erweiterte Ausstattung: 2 P; hochleistungsfähige Ausstattung: 4 P | 0
52 | B | Integrierte oder dokumentierte automatisierte Prüfung relevanter Systemparameter, z. B. Laserleistung, Detektorantwort, Scanner oder optische Justage. | Bitte auswählen | manuelle Prüfung/Standardwartung: 0 P; integrierter oder automatisierter Performance-/Kalibrierungscheck: 2 P | 0
53 | I | Laufzeit, Übertragbarkeit und Anzahl aller Softwarelizenzen sowie Kosten für Updates, Wartung und zusätzliche Auswerteplätze sind vollständig anzugeben. | Angabe erforderlich | Information | 0
Pos. 6 – Abnahme und Lieferzustand
54 | A | Das System wird vollständig funktionsfähig, kalibriert und ohne zusätzlich erforderliche Pflichtkomponenten oder Pflichtlizenzen geliefert. | Bitte auswählen | ja | 0
55 | A | Die Abnahme erfolgt anhand eines vorab vereinbarten Protokolls. Dabei werden die im Angebot zugesicherten Leistungsmerkmale einschließlich Laserlinien, Detektionskanäle, Auflösungsmodus, Fokusstabilität, XY-/Z-Funktion, Inkubation, Organ-on-Chip-relevanter Objektivfunktionen, Softwarelizenzen und Datenausgabe geprüft. | Bitte auswählen | ja | 0
56 | I | Lieferzeit, Installationsdauer und frühestmöglicher Schulungstermin sind verbindlich anzugeben. | Angabe erforderlich | Information | 0
Technische Gesamtpunktzahl |  |  |  |  | 0 | max. 80 Technikpunkte
Erfüllung der Ausschlusskriterien |  |  |  |  | noch unvollständig
Verbindliche Budgetobergrenze / Höchstpreis brutto in € |  |  | 652803.84
Pauschaler Angebotspreis brutto in € |  |  | vom Bieter auszufüllen
Preiswertung |  |  | max. 20 Punkte; Preisformel: 20 × (niedrigster wertbarer Angebotspreis / Angebotspreis des Bieters)
Gesamtwertung |  |  | max. 100 Punkte = 80 Technik + 20 Preis
Vergabehinweis: Angebote oberhalb der vor Veröffentlichung festgelegten Budgetobergrenze werden nicht in die Zuschlagswertung einbezogen. Unterhalb der Budgetobergrenze erfolgt die Preiswertung mit maximal 20 Punkten. Die technischen Anforderungen bleiben gegenüber der vorliegenden Fassung unverändert; angepasst wurde nur deren Bepunktung. Die in der Markterkundung durchgeführten Demos werden nicht nachträglich bepunktet. Die im Angebot zugesicherten Leistungsmerkmale werden nach Zuschlag im Rahmen von Installation und Abnahme überprüft.

## Listen_final
JaNein | Garantie6 | Aufloesung14 | Objektiv10 | OoC6 | Inkubation8 | Integration7 | Fokus8 | Speed8 | Detektion6 | Workstation5 | Automation5 | ZHub4 | Overview3 | Laser3 | SysCheck2 | KI2 | Upgrade2 | CameraLive10
Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
ja | 12 Monate / Mindestservice | >180 nm | Mindestobjektivsatz erfüllt | Korrektur bis 1,00–1,19 mm | nur probennahe/geschlossene Kammer oder keine geeigneten Durchführungen | eigenständiger Workflow ohne besondere Integration | Mindestanforderung erfüllt | 8–14 Bilder/s | Mindestanforderung mit 3 nutzbaren Kanälen | Mindestanforderung erfüllt | keine zusätzliche optische Automation | 300–499 µm | keine separate digitale Übersichtsbildgebung | keine spezielle Überwachung/Stabilisierung angegeben | manuelle Prüfung / Standardwartung | keine KI-/ML-Funktion enthalten | keine relevante, belastbar dokumentierte Erweiterungsoption | Mindestanforderung erfüllt
nein | 24 Monate und erweiterter Service | ≤180 nm | zusätzliche hochwertige 3D-/Live-Cell-Optik | Korrektur bis 1,20–1,49 mm | Durchführungen und ausreichender Bauraum vorhanden, jedoch eingeschränkte Zugänglichkeit | standardisierte Daten-/Netzwerkintegration in vorhandene Infrastruktur | kontinuierliche hardwaregestützte Korrektur für Standardgefäße und Mehrpositionsaufnahmen | 15–24 Bilder/s | 4-Farben-Workflow mit flexibel einstellbaren Detektionsfenstern ohne manuellen optischen Umbau | erweiterte Ausstattung | automatischer Korrekturring oder automatische Immersionszufuhr | 500–999 µm | digitale Übersicht/Dokumentation vorhanden | stabilisierte oder überwachte Laserleistung / vergleichbare quantitative Reproduzierbarkeitsfunktion | integrierter oder automatisierter Performance-/Kalibrierungscheck | eine nutzbare KI-/ML-Funktion, z. B. Denoising, Segmentierung oder Aufnahmeassistenz | eine relevante Erweiterungsoption | voll integrierte wissenschaftliche Monochromkamera für empfindliche Fluoreszenz-Zeitraffer einschließlich Mehrkanal-, Mehrpositions-/Multiwell-Aufnahmen und Nutzung der Fokusstabilisierung
| ≥36 Monate und erweiterter Service | ≤150 nm | besonders breiter apochromatischer Satz für Übersicht, Live-Cell, 3D und hohe Auflösung | Korrektur bis ≥1,50 mm | großzügige Inkubationslösung mit Durchführungen und freiem Zugang für Schläuche/Kabel bei voller Funktion | zusätzlich direkte Nutzung vorhandener Auswerte-/Software- oder Zubehörressourcen | zusätzlich für unterschiedliche Glas-/Polymerböden sowie Perfusions-/Mikrofluidikanwendungen spezifiziert | ≥25 Bilder/s | zusätzlich erweiterte Low-Light-/Photon-Counting-/High-Dynamic-Range-Funktion oder funktional gleichwertig | hochleistungsfähige Ausstattung | beide Funktionen oder funktional gleichwertige Gesamtlösung | ≥1000 µm | digitale Übersicht mit softwaregestützter Auswahl und Übernahme von Aufnahmebereichen in den konfokalen Workflow |  |  | mindestens zwei funktional unterschiedliche KI-/ML-Funktionen oder Erstellung/Anpassung eigener Modelle | mindestens zwei relevante Erweiterungsoptionen | zusätzlich schneller Low-Light-Workflow mit hardwaregestützter Synchronisation/Triggerung und nahtlosem Wechsel zwischen kamera- und konfokaler Aufnahme innerhalb derselben Steuerungssoftware
|  | ≤120 nm |  |  |  | weitgehende Integration mit dokumentiert reduziertem Schulungs-, Lizenz-, Administrations- oder Serviceaufwand

## Bewertungslogik_final
Zuschlagswertung – 80 Punkte Technik + 20 Punkte Preis
Kriterium | Max. Punkte | Anteil | Kernnutzen | Herstellerneutrale Ausgestaltung | Nachweis | Hinweis | Zuordnung
Auflösungsverbesserte Bildgebung | 12 | 12 % | Feinstrukturen, quantitative Zellbiologie | Hardware- und softwarebasierte Verfahren zulassen; nach erreichbarer Auflösung bewerten | Herstellerdaten | Keine Marken-/Verfahrensbezeichnung vorgeben | Pos. 21
Objektivsatz | 8 | 8 % | Übersicht, Live-Cell, 3D, hohe Auflösung | NA, Arbeitsabstand und Anwendungseignung statt konkrete Modelle | Objektivdaten | Mindestobjektivsatz separat als A | Pos. 31
Kamera-basiertes Live-Cell-Imaging | 8 | 8 % | Langzeit- und Low-Light-Live-Cell ohne konfokalen Scan | Empfindlichkeit, Automation und Integration des Kamera-Workflows funktional bewerten | Kamera-/Softwaredaten | Basisfunktion ist A | Pos. 34b
Fokus-/Driftstabilisierung | 6 | 6 % | Live-Cell, Multiposition, Mikrofluidik | Funktionale Leistungsfähigkeit statt Markenname | Technische Spezifikation | Basisfunktion ist A | Pos. 23
Geschwindigkeit | 6 | 6 % | Dynamische Live-Cell-Prozesse | Nutzbare vollständige Frames bei 512×512 | Herstellerdaten | Theoretische Linienraten nicht werten | Pos. 18
Inkubation für Mikrofluidik/OoC | 6 | 6 % | Schläuche, Kabel, Sensorik, Perfusion | Bauraum und Durchführungen funktional bewerten | Zeichnung/Technikbeschreibung | Keine bestimmte Kammerkonstruktion benennen | Pos. 40
Detektion / Mehrfarbenfähigkeit | 5 | 5 % | Mehrfarben- und schwache Fluoreszenz | Workflow + Low-Light-Funktion statt reine Detektorzahl | Technische Spezifikation |  | Pos. 14
Garantie / Service | 5 | 5 % | Langfristige Geräteverfügbarkeit | Laufzeit und konkreter Serviceumfang | Vertragsbedingungen | Mindestgarantie ist A | Pos. 7
Organ-on-Chip / dickere Böden | 5 | 5 % | Bildgebung durch dickere Glas-/Polymerböden | Korrigierbare Bodenstärke bei NA ≥0,60 | Herstellerdaten | Grundfunktion bis 1,0 mm ist A | Pos. 33
Workstation / Datenmanagement | 4 | 4 % | Große 3D- und Zeitreihendatensätze | Leistungsreserven statt konkrete PC-Modellnamen | Hardwaredaten |  | Pos. 52
Optische Automation | 4 | 4 % | Reproduzierbarkeit / Multiuser | Korrekturring, Immersion oder gleichwertige Lösung | Technische Beschreibung |  | Pos. 37
Schneller Z-Verfahrweg | 3 | 3 % | 3D-Stacks | Piezo, Galvo oder gleichwertig | Technische Daten |  | Pos. 26
Digitale Übersichtsbildgebung | 2 | 2 % | Schnelle Orientierung / Dokumentation | Kamera oder funktional gleichwertiger Übersichtsworkflow | Technische Beschreibung |  | Pos. 35
Laserleistungsreproduzierbarkeit | 2 | 2 % | Quantitative Messungen | Monitoring, Stabilisierung oder funktional gleichwertig | Technische Beschreibung |  | Pos. 27
Performance-/Kalibrierungscheck | 2 | 2 % | Langfristig vergleichbare Daten | Integriert/automatisiert statt Herstellername | Software-/Servicebeschreibung |  | Pos. 53
KI-/ML-Unterstützung | 2 | 2 % | Effizientere Aufnahme/Auswertung | Nur konkrete nutzbare Funktionen werten | Lizenz-/Funktionsbeschreibung | Bewusst gering gewichtet | Pos. 49
Preis | 20 | 20 % | Wirtschaftlichkeit | Verhältnisformel auf Basis des niedrigsten wertbaren Angebotspreises | Preisblatt | Budgetobergrenze ist Zulässigkeitsgrenze, nicht Bestandteil der Formel | Preiswertung
Kontrollsumme | 100 | muss 100 ergeben

## Zuschlagswertung_80_20
Auswertung – 80 Punkte Technik + 20 Punkte Preis
Budgetobergrenze / Höchstpreis brutto (€) | 652803.84
Niedrigster wertbarer Angebotspreis brutto (€)
Preisformel | 20 × niedrigster wertbarer Angebotspreis / Angebotspreis
Anbieter | Technikpunkte (0–80) | Angebotspreis brutto (€) | Preis zulässig? | Preispunkte (0–20) | Gesamtpunkte (0–100)
Bieter 1
Bieter 2
Bieter 3
Bieter 4
Bieter 5
Bieter 6
Bieter 7
Bieter 8
Bieter 9
Bieter 10
Hinweis
Die Budgetobergrenze muss vor Veröffentlichung verbindlich festgelegt und in den Vergabeunterlagen transparent angegeben werden.
Angebote oberhalb der Budgetobergrenze werden nicht gewertet. Unterhalb der Grenze erhalten alle Angebote Preispunkte nach derselben veröffentlichten Formel.
Die technischen Punkte werden aus dem Leistungsverzeichnis übernommen; maximal 80 Punkte.