## Spezifikation
Az.: Beschaffung eines Real-Time-PCR-Systems (qPCR-System) | [5 empty] | V2, 14.08.2026
Leistungsverzeichnis qPCR | Leistungsverzeichnis qPCR-System
| A = Ausschlusskriterium |  |  | Bitte gelb markierte Zellen ausfüllen (Pflichtfelder)
| I = Informationskriterium (keine Ausschlusswirkung / keine Wertung) |  |  | Feld für Bemerkungen (Angabe freiwillig)
| Pos./ | Beschreibung Equipment | Anforde- | Ausschl. |  | Bemerkungen
Nr. | Kriterium |  | rung | kriterium | Ergebnis
|  |  | erfüllt? | (KO)
| Pos. 1 | Allgemeine Leistungen für das Gesamtsystem
1 | A | Lieferung, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und betriebsbereite Übergabe des vollständigen qPCR-Systems sind Bestandteil des Angebots. | Bitte auswählen | ja
2 | A | Ausführliche technische Dokumentation, Bedienungs- und Wartungsunterlagen sowie eine vollständige Komponenten- und Lizenzübersicht werden in deutscher oder englischer Sprache bereitgestellt. | Bitte auswählen | ja
3 | A | Der Anbieter führt eine Einweisung und Schulung zum System einschließlich Gerätesteuerung, grundlegender Datenanalyse und sicherem Betrieb durch. | Bitte auswählen | ja |  | Umfang und Dauer der Schulung angeben
4 | A | Alle gelieferten Komponenten entsprechen den für den Betrieb in Deutschland geltenden gesetzlichen Sicherheitsanforderungen; erforderliche CE-Kennzeichnungen sind vorhanden. | Bitte auswählen | ja
5 | A | Die Gewährleistungs- bzw. Garantiezeit beträgt mindestens 12 Monate ab erfolgreicher Abnahme. | Bitte auswählen | ja |  | Längere Garantiezeiten bitte angeben
6 | A | Für Deutschland stehen qualifizierter technischer Service und Applikationssupport zur Verfügung. | Bitte auswählen | ja |  | Serviceorganisation und Kontaktweg angeben
7 | A | Alle regelmäßig anfallenden Kosten nach der Abnahme, insbesondere für Softwarepflege/-updates, Kalibrierung, Wartung und erforderliche Verbrauchsmaterialien, werden transparent und getrennt ausgewiesen. | Bitte auswählen | ja
| Pos. 2 | Technische Spezifikationen
8 | A | Plattenbasiertes Real-Time-PCR-System mit mindestens 96 Reaktionspositionen pro Lauf. Systeme im 96-Well- oder 384-Well-Format sind zulässig; ein 384-Well-Format ist keine Mindestanforderung. | Bitte auswählen | ja |  | Angebotenes Plattenformat angeben
9 | A | Der herstellerseitig validierte Reaktionsvolumenbereich umfasst Reaktionsvolumina von 10 µL oder weniger. | Bitte auswählen | ja |  | Validierten Reaktionsvolumenbereich angeben
10 | A | Temperaturbereich mindestens 4–99 °C. Temperaturgenauigkeit und Temperaturuniformität betragen jeweils höchstens ±0,5 °C bzw. besser. | Bitte auswählen | ja |  | Temperaturgenauigkeit und -uniformität angeben
11 | A | Maximale Heiz- und Kühlraten ermöglichen schnelle qPCR-Zyklen; die maximale Rampenrate beträgt mindestens 2,5 °C/s. | Bitte auswählen | ja |  | Heiz- und Kühlrate getrennt angeben
12 | A | Fluoreszenzdetektion mit mindestens fünf unabhängig nutzbaren optischen Kanälen bzw. Multiplex-Nachweis von mindestens fünf Targets pro Well. | Bitte auswählen | ja |  | Anzahl der Kanäle / Multiplex-Kapazität angeben
13 | A | Das System unterstützt sowohl interkalierende Farbstoffchemien (z. B. SYBR Green) als auch Hydrolysesonden und ist mit gängigen qPCR-Fluorophoren kompatibel. | Bitte auswählen | ja |  | Unterstützte Fluorophore / Spektralbereich angeben
14 | A | Der quantitative lineare Dynamikbereich beträgt mindestens 6 log10-Stufen. Sensitivität und vom Hersteller spezifizierte Nachweisgrenze sind anzugeben. | Bitte auswählen | ja |  | Dynamikbereich und Sensitivität angeben
15 | A | Standard-Schmelzkurvenanalysen sind möglich. | Bitte auswählen | ja |  | HRM-Funktionalität, falls vorhanden, zusätzlich angeben
| Pos. 3 | Hardware, Software und Datenmanagement
16 | A | Sämtliche für Gerätesteuerung und Standard-Datenanalyse erforderliche Hardware und Software einschließlich notwendiger Lizenzen sind Bestandteil des Angebots. Ein Stand-alone-Betrieb ohne separaten PC ist ebenfalls zulässig. | Bitte auswählen | ja |  | Mitgelieferte Hardware, Betriebssystem und Lizenzmodell angeben
17 | A | Die Analysesoftware unterstützt mindestens Cq/Ct-Bestimmung, Standardkurven, absolute und relative Quantifizierung, Genexpressionsanalyse sowie Schmelzkurven- und Multiplex-Auswertung. | Bitte auswählen | ja
18 | A | Mess- und Auswertungsergebnisse können in gängigen, weiterverarbeitbaren Formaten exportiert werden; mindestens ein tabellarischer Export (z. B. CSV) sowie ein Berichtsexport sind möglich. | Bitte auswählen | ja |  | Unterstützte Exportformate angeben
19 | A | Betrieb, Datenspeicherung und Standard-Datenanalyse sind ohne verpflichtende Nutzung eines externen Cloud-Dienstes oder eines laufenden Cloud-Abonnements möglich. | Bitte auswählen | ja |  | Lokale Speicher- und Netzwerkoptionen angeben
20 | I | Zusätzliche Funktionen wie Remote-Monitoring, HRM, erweiterte Benutzer-/Rechteverwaltung, Schnittstellen für Automatisierung oder weiterführende Datenanalyse können angeboten werden. | Bitte auswählen | nein |  | Optionale Funktionen beschreiben
| Pos. 4 | Service, Kalibrierung und Betrieb
21 | A | Notwendige Kalibrierungs-, Verifikations- und Wartungsmaßnahmen sowie empfohlene Intervalle und hierfür erforderliche Materialien werden angegeben. | Bitte auswählen | ja |  | Intervalle und ggf. Kosten angeben
22 | A | Service- und Supportkonzept einschließlich üblicher Reaktionszeiten, Wartungsoptionen und Verfügbarkeit von Ersatzteilen bzw. Reparaturservice wird beschrieben. | Bitte auswählen | ja |  | Servicezeiten / Reaktionszeiten angeben
23 | A | Das angebotene System ist mit geeigneten, regulär verfügbaren qPCR-Platten bzw. Verbrauchsmaterialien des angebotenen Formats betreibbar. Zwingend erforderliche proprietäre Verbrauchsmaterialien sind vollständig anzugeben. | Bitte auswählen | ja |  | Verbrauchsmaterialien und ggf. Herstellerbindung angeben
|  | Anzahl nicht erfüllter Ausschlusskriterien |  |  | 0
|  | Verbindliche Budgetobergrenze / Höchstpreis brutto in € | 33140.72
|  | Pauschaler Angebotspreis brutto in € | vom Bieter auszufüllen
Bemerkungen |  | Vergabehinweis | Angebote oberhalb der veröffentlichten Budgetobergrenze sind nicht wertbar. Die Zuschlagswertung erfolgt gemäß den veröffentlichten Preis- und Bewertungsunterlagen.

## ja-nein
Bitte auswählen
ja
nein