## Tabelle1
Stand / Update | 2026-04-01
Bereich / Section | Anlage / Tool | Flächen-/Raumbedarf (BxTxH in Metern) | +Servicebereich, umlaufend 0,6m | Bestands-RR? | Clean room class ISO | Schwingungs- anfäligkeit | Magnetfeld- sensitiv | Laser | Gewicht (Kg) | Strom / Anschluss | Strom / Verbrauch Peak (Normalverbrauch) | PreVac separate kl. Pumpe | PreVac separate große Pumpe | Vac Haus | separater Chiller | Ext. Kühlung Hausanschluss | N2 | CDA | ToxGas | Gase (He,Ar...) | Abwärme (kW) | Kommentare
Lithographie Bestand | [13 empty] | 0
| Raith e-Line Plus E-Beam | 3 x 1,5 x 2 m³ | x | x | high 3-4 | high | x | 0 | ca. 1.300 kg | 230 V, 25A | 4kVA | x | 0 | 0 | x | 100l/h | x | x | 0 | 0 | 1,2kW
| Heidelberg µMLA Laserwriter | 1,5 x 0,8 x 1,1 m³ | x | x | high 3-4 | high |  | x | 580 kg | 230V, 16A | 1kW (0,2kW) | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0,5kW
| Heidelberg DWL66+ Laserwriter | 2,8m x 2,9m x 2,5m | x | x | high 3-4 | high |  | x | ca. 1.200 kg | 230V, 16A | 3,7kVA | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0
| I-Line Stepper | 2,0x2,6x2,5 m³ | 0 | x | high 3-4 | high | 0 | 0 | 5.700kg | 400V | 30kVA | x |  |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 3,7x10^3J/s
| EVG 150 / Belackung | ca. 1,6m x 1,8m x 2,3m | x | x | high 3-4 | normal | 0 | 0 | ca. 1600kg | 400V / 32A | 19kW | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0
| EVG 420 Maskaligner | 1,3 x 0,72 x 0,8 m³ | 0 | x | high 3-4 | normal | 0 | 0 | 205kg | 230V | 1,3kW |  | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
Lithographie geplant | Nassbankbereich Litho | ca. 30m x 2m | 0 | 0 | high 2-3 | 0 | 0 | 0 |  | 230V |  |  |  |  | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |  | Größe hängt von der Weiternutzung des alten Systems ab. Nassbankflächen sollten sich insgesamt verdoppeln. Aufteilung in Grundreinigung und Litho.
Deposition Bestand | Creavac Sputtersystem | 1,250 x 0,65 x 2,05 m³ | x | x | normal (ISO5) | 0 | 0 | 0 | 470kg | 400V | 4kW | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x
| FHR Star300 Sputter-Coater | 7,5 x 5,0 x 2,5 m³ | x | x | (ISO5) | 0 | 0 | 0 | 5.000kg | 400V / 64A | 40kW | x | 0 | 0 | 0 | 80l/min / 1bar | x | x | 0 | x | Wasser 20 kW Air 10kW
| FHR Evaporator | 3,0 x 2,0 x 3,5 m³ | x | x | normal (ISO5) | 0 | 0 | 0 | 1500 kg | 400V / 32A | 24kW | x | 0 | 0 | 0 | 40l/min 6-8bar | x | x | 0 | x | Wasser 8kW Air 3kW
| Oxford AtomFab | ca. 1,5m x 2,5m x 2,6m | x | x | normal (ISO5) | 0 | 0 | 0 | ca. 1000kg | 400V / 25A | 12kW | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x
| Oxford Flexal ALD1 Carbon | ca. 1,4m x 2,1m x 1,9m | x | x | normal (ISO5) | 0 | 0 | 0 | ca. 900kg | 400V / 20A | 13kW | x | x | 0 |  | x | x | x | x | x
| Oxford PlasmaPro ASP ALD2 | ca. 0,9m x 2,1m x 2m | x | x | normal (ISO5) | 0 | 0 | 0 | ca. 1000kg | 400V / 25A | 16kW | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | 0
| Oxford NanoFab PECVD (09.2023) | ca. 1,1m x 2,3m x 1,9m | x | x | normal (ISO5) | 0 | 0 | 0 | ca. 1000 kg | 400V / 32A | 12kW | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0
| Oxford ICPCVD (ELD) | 2.2 x 1.7 m² | x | x | normal (ISO5) | 0 | 0 | 0 | ca. 1300 kg | 400V / 63A | 10-20kW | x | x | 0 |  | ca. 25l/min | x | x | x | x | max. 5.5kW
| MOCVD (neu) | 2 x 2x 2 m³ | x | 0 | normal (ISO5) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | x | 0 |  |  | x | x | x | x
| Oxford ICPCVD Photonik | 0,7 x 1,90 x 2,0 m³ | x | x | normal (ISO5) | 0 | 0 | 0 | 800kg | 400V | 10-20kW | x | x | 0 |  |  | x | x | x | x
(CVD) Öfen | CVD Ofen Siliziumnitrid | 2m x 6m x 3,5m | x | x | (ISO4-5) | 0 | 0 | 0 | viel | 400V |  | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x
| Oxidations-Öfen FOX und TOX | 2m x 6m x 3,5m | x | x | (ISO3-4) | 0 | 0 | 0 | viel | 400V |  | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x
| Jipelec JetFirst RTA | 1m x 1,2m x 1,6m | x | x | (ISO4) | 0 | 0 | 0 | ca. 350kg | 400V / 63A | 30kW | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x
Ätzanlagen Bestand | Oxford RIE1 | 0,75 x 1,8 x 1,8 | x | x | (ISO5) | 0 | 0 | 0 | ca. 1.000Kg | 400 V / 63A |  | x | x | 0 | x | 15lpm | x | x | x | x | 3kW
| Oxford RIE2 | 0,75 x 1,8 x 1,9 | x | x | (ISO5) | 0 | 0 | 0 | ca. 1.000Kg | 400 V / 63A |  | x | x | 0 | x | 15lpm | x | x | x | x | 3kW
| Oxford RIE3 | 0,75 x 1,8 x 1,10 | x | x | (ISO5) | 0 | 0 | 0 | ca. 1.000Kg | 400 V / 63A |  | x | x | 0 | x | 15lpm | x | x | x | x | 3kW
Ätzanlagen geplant | ALE | 2 x 2 x 2 m³ | x | 0 | (ISO5) | 0 | 0 | 0 | ca. 1.000Kg | 400 V / 63A |  | x | x | 0 | x |  | x | x | x | x
| RIE/ICP | 2 x 2 x 2 m³ | x | 0 | (ISO5) | 0 | 0 | 0 | ca. 1.000Kg | 400 V / 63A |  | x | x | 0 | x |  | x | x | x | x
Metrology Bestand | Zeiss Supra SEM | 3,0 x 2,0 x 1,9 m³ | x | x | (ISO6-7) | x | x | 0 | ca. 1000kg | 400V / 32A |  | x | 0 | 0 | x | 70l/h | x | x | 0 | 0 | 3kW
| Bruker Icon AFM | 3 x 2 x 2 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | x |  |  |  | 230V |  | x | 0 |  | 0 | 0 | x | x | 0 | 0
| PerkinElmer Spektrometer Lambda 1050 | 2 x 1 x1 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 |  |  |  | 230V
| Veeco DekTak³ST | 1 x 1 x 2 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 |  |  |  | 230V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Philips Ellipsometer | 2 x 1 x 2 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 |  |  |  | 230V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| J.A. Woollam Spectr. Ellipsometer | 2 x 1 x 2 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 |  |  |  | 230V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horiba Raman-Spktrometer | 2 x 1 x 2 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 |  |  |  | 230V |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Witec Raman Spektrometer (ELD) | 2 x 1 x 1,5 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 |  |  |  | 230V |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Keyence Laserscanning -Mikroskop | 2 x 1 x 1,5 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 |  |  |  | 230V |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Leica INM100 Mikroskop | 0,6 x 1,1 x 0,55 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 | 0 | 0 | 60 | 230V |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Leica INM300 Mikroskop | 0,6 x 1,1 x 0,55 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 | 0 | 0 | 70 | 230V |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Lakeshore CRX-6.5 Probe Station Reinraum | 1 x 1 x 1,5 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 |  |  |  | 230V |  | x |  |  | x |  |  |  | 0
| Lakeshore CRX-6.5 Probe Station HF Labor (ELD) | 2 x 1 x 1,5 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 |  |  |  | 230V |  | x |  |  | x |  |  |  | 0
| Cascade Probe Station + Agilent | 1,5 x 1 x 1,5 m³ | 0 | x | (ISO6-7) | 0 |  |  |  | 230V | [8 empty] | 0
| HF Labor | 5 Tische: je 1 x 1 m², Höhe: deckenhoch | 0 | kein RR | 0 | ja, hat passive Dämpfung, Einfluss Tür | 0 | 1 | pro Tisch ca. 100 kg | 230V | <1 kW | x | 0 | 0 | 0 | 0 | N2-Pistole | ? | 0 | 0 | <1 kW | 5 Messplätze zusammengefasst
Metrology geplant
Opt.Labor | SEM (neu) | 3 x 2 x 2 m³ | x | 0 | (ISO6-7) | x | x | 0 | 1000kg | 400V / 32Amp |  |  |  |  | x | 70l /h | x | x | 0 | 0 | 3kW
| Elipsometer | 2 x 1 x 1 m³ | 0 | 0 | (ISO6-7) |  |  |  |  | 230V
| XRD | 2 x 1 x 1 m³ | 0 | 0 | (ISO6-7)
| AFM | 3 x 1 x 1 m³ | x | 0 | (ISO6-7) |  |  | 0 |  | 230V
| Raman/TRPL | 2 x 1 x 1 m³ | 0 | 0 | (ISO6-7) |  |  |  |  | 230V
Sonstiges Bestand | Wire Bonder (ELD) | 2 x 1 x 1,5m³ | 0 | x | Lab (Metrology) | 0 | 0 | 0
| XYZtec Sigma Bondtester (ELD) | 0,6 x 0,6 x 0,6 m³ | 0 | x | Lab (Metrology) | 0 | 0 | 0 | 85 kg | 230V, 2A
Gloveboxen Bestand
| Glovebox 1 (für Chemielabor) | 2,3m x 2m x 2m | 0 | x | Labor | 0 | 0 | 0 | ca. 300kg | 230V | <3kW | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | Perowskite
| Glovebox 2 (für Chemielabor) | 1,8m x 1m x 1,8m | 0 | x | Labor | 0 | 0 | 0 | 200kg | 230V | <3kW | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Service
| Glovebox neu (für Chemielabor) | 3 x 2 x 2 m³ | x | 0 | Labor | 0 | 0 | 0 | 300kg | 230V | <3kW | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | Perowskite
| Chemieabzug (für Chemielabor) | 4 x 2 x 2 m³ | 0 | 0 | Labor | 0 | 0 | 0 |  | 230V
Chemielabor (Perovskite) |  | ca. 40m² | 0 | 0 | Labor | 0 | 0 | ? | 0 | 230 V / 400V | ? | 0 | 0 | x | ? | 0 | x | x | 0 | 0 |  | 2x Chemieabzug und 3x Gloveboxen