## Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis mit qualitativer Bewertung
Rheometer
Losnummer: Los 2 |  |  | Vergabenummer: 2026-ECA2-2-007_02
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium
Nr. | Kategorie | Kriterium | Anforderung | Art des Kriteriums | Punkte (nur bei B-Kriterium) | Vom Bieter auszufüllen:
[6 empty] | Ja/Nein | ggf. zusätzliche Erläuterungen
1 | Allgemeine Informationen | Auftragsgegenstand | Gegenstand des Auftrags ist die Beschaffung eines modularen Hochleistungs-Rheometersystems zur umfassenden rheologischen Charakterisierung von viskosen Pasten, Pulvern und UV-härtenden Materialien. Das System umfasst neben dem Grundgerät spezialisierte Messmodule sowie die vollständige Integration einer extern steuerbaren LED-Lichtquelle und sämtlicher notwendiger Peripheriegeräte. | I
2 | Grundgerät | Drehmoment | Drehmomentbereich von 0,2 nNm bis mindestens 230 mNm für Messung hochviskoser Pasten, Binder und reaktiver Systeme. | A
3 |  | Max. Oszillationsfrequenz | Mindestens 200 Hz für unmittelbare, anwendungsnahe Strukturinformationen ohne notwendige Zeit-Temperatur-Superposition. | A
4 |  | Normalkraft-Sensorik | Integrierter Sensor mit einer Auflösung von mindestens 0,001 N für Indentations- und Klebrigkeitsmessungen in einem normalkraftbereich von 0,001 bis 50 N. | A
5 |  | Probenraumbeleuchtung | Vollständig integrierte LED-Beleuchtung zur visuellen Kontrolle von Kontaminationen und Randeffekten während der Messung. | A
6 |  | Lagerung | Luftgelagertes Achse zur Minimierung von Reibungseinflüssen. | A
7 | Software | Temperaturkalibrierung | Möglichkeit zur automatisierten, softwaregeführten Temperaturkalibrierung zur Gewährleistung bedienerunabhängiger Genauigkeit. | A
8 | Temperierung | Peltier-System (Standard) | Peltier-temperiertes System für Platte-Platte/Kegel-Platte; Bereich -50 °C bis +220 °C; inkl. aktiv temperierter Haube zur Vermeidung von Gradienten. Kompatibel mit Temperaturbereich der Platte. | A
9 |  | Peltier-System (UV) | Spezielles Peltier-System mit Glas-Unterplatte für UV-Aushärtung; Bereich -20 °C bis +200 °C inkl. aktiv temperierter Haube zur Vermeidung von Gradienten. Kompatibel mit Temperaturbereich der Platte. | A
10 | Applikation | Pulver-Rheologie | Möglichkeit der zukünftigen Erweiterung zur Charakterisierung des Fließverhaltens von Pulvern mittels Ringscherzelle unter kontrollierter Temperatur und Feuchtigkeit. | A
11 |  | DMA-Modus | Möglichkeit der zukünftigen Erweiterung zur dynamisch-mechanischen Analyse in 3-Punkt-Biegung; Max. Kraft 40 N; Max. Def. 600 µm; Dyn. Amplitude 120 µm. | A
12 | Zubehör | Messgeometrien | 1x Platte PP25 (Edelstahl); 1x Untere Messplatte 50 mm (Edelstahl); 3x Float-Glasplatten (UV-Einsatz). | A
13 |  |  | Verbrauchsmaterial: 10 Stk. PP15 Einwegmessplatten und 10 Stk. untere Glasmessplatten für UV Einsatz in geeignetem Druchmesser für zuvor genannte Messungen | A
14 |  | Peripherie | Kompatibles Luftfiltersystem zur Versorgung des Luftlagers sowie passender Umlaufthermostat zur Kühlung der Peltier-Elemente. | A
15 | UV-Lichtquelle | Spezifikation | Hochleistungs-LED-Punktstrahlquelle mit einer Peak-Wellenlänge von 450 bis 460 nm zur Initiierung von Aushärtungsreaktionen im sichtbaren Blaulichtbereich mit einer geeigneten Lichtaustrittsfläche zur Beleuchtung eines Probendurchmessers von mind. 12 mm inkl. Steuereinheit. Die Lichtquelle muss eine Mindestleistung von 55 mW/cm^2 an der Probe erreichen. | A
16 |  | Integration | Mechanischer Halter zur stabilen Montage des LED-Lampenkopfes direkt unter der Glas-Messplatte. | A
17 |  | Schnittstellen / Trigger | Schnittstelle zur aktiven Steuerung und zeitlichen Triggerung der Lichtquelle direkt aus der Steuerungssoftware inkl. Dokumentation in den Messprotokollen. | A
18 |  | Sicherheit | Abdeckung zum Schutz des Benutzers vor UV-Licht während der Bedienung des Geräts. Zusätzlich müssen zwei UV-Schutzbrillen mitgeliefert werden. | A
19 | UV-Messtechnik | Kalibrier und Messsensor | Externes, digitales Strahlungsmessgerät (Radiometer) zur präzisen Bestimmung der Bestrahlungsstärke am Probenort im genannten Wellenlängenbereich. Der Messkopf muss eine kompakte Bauform aufweisen, um Messungen im eng tolerierten Messspalt oder unter der Glasplatte zu ermöglichen. Volle Kompatibilität zur Steuereinheit der Lichtquelle zwecks Datenübertragung ist zwingend erforderlich. | A
20 | Raman Messtechnik | Raman Spektrometersystem | Fasergekoppeltes Tisch-Raman-Spektrometer mit einer Anregungswellenlänge von 785 nm zur Minimierung von Probenfluoreszenz. Das System muss über ein softwaregesteuertes, internes Lasersicherheits-Schaltsystem verfügen. Inklusive einer kontaktlosen Glasfaser-Messsonde mit flexiblem Fokus zur Messung durch die untere Glasmessplatte. | A
21 |  | Erweiterter optischer Zugang (Raman-Ready) | Das Peltier-UV-System muss für die simultane Einkopplung von UV-Licht (460 nm) und einer Raman Sonde optimiert sein. Es muss ein mechanischer Adapter oder ein Strahlteiler-Modul verfügbar sein, das einen störungsfreien Laserfokus durch die Glasplatte ermöglicht, während die UV-Härtung aktiv ist. Der Messpunkt muss mittig im Messbereich liegen. | A
22 |  | Schnittstellen / Trigger | Schnittstelle zur aktiven Steuerung und zeitlichen Triggerung der Raman Sonde direkt aus der Steuerungssoftware inkl. Dokumentation in den Messprotokollen. Die Steuerung, Datenerfassung und synchrone Spektrenaufzeichnung müssen vollständig in die Rheometer-Bediensoftware integriert sein, um rheologische Kennwerte (z. B. G', G'') in Echtzeit und in einem gemeinsamen Datenfile mit den chemischen Spektren (z. B. Umsatzgrad der C=C Doppelbindung) zu korrelieren. | A
23 |  | Sicherheit | Abdeckung zum Schutz des Benutzers vor Laserstrahlen während der Bedienung des Geräts. Zusätzlich müssen zwei Laserschutzbrille für 785 nm mitgeliefert werden. | A
24 | Parallelbetrieb UV Licht und Raman | Kompatibilität | Es müssen die UV-Lichtquelle zur initiierung der Aushärtereaktion und die Raman Sonde parallel während einer Messung betrieben werden können. Beide Messergebnisse müssen in einem gemeinsamen Messprotokoll dokumentiert werden. | A
25 |  | Interferenzfreie UV-Raman-Kopplung | Das Gesamtsystem (Rheometer, UV-Quelle und Raman-Spektrometer) muss eine phasenversetzte, pulsierende Taktung (zeitliche Entkopplung) unterstützen. Die Rheometer-Software muss in der Lage sein, die UV-Lichtquelle und die Raman-Belichtung abwechselnd mehrmals pro Sekunde so zu triggern, dass die Spektrenaufzeichnung ausschließlich in den Dunkelphasen der UV-Lampe erfolgt. Eine gegenseitige optische Beeinflussung oder Sättigung des Raman-Detektors durch das Härtungslicht (460 nm) muss softwareseitig und steuerungstechnisch vollständig ausgeschlossen sein. | A
26 | Software | Software | Bediensoftware zur vollständigen Steuerung des Rheometers. Software zur Erstellung und Verwaltung von Vorlagen und Berichten. Die Software muss Windows 11 kompatibel sein.
27 | Service | Einweisung/Schulung | Seitens des Auftragnehmers muss eine hinreichende Einweisung (unverzüglich nach Inbetriebnahme) und Schulung (für 2 Personen) in die sichere Bedienung und Reinigung des Systems angeboten werden. | A
28 |  | Handbuch/ Bedienungsanleitung | Allgemeine Bedienungsanleitung/ Benutzerhandbuch zur Bediensoftware digital als PDF | A
29 |  | Inbetriebnahme | Vollständige Einbringung, Aufbau, Montage und Inbetriebnahme der Anlage | A
30 |  |  | Anschlussleistungen, welche für die angebotenen Aggregate benötigt werden, sind im Angebot anzugeben. | A
31 |  | Abnahme | siehe Vergabeunterlagen, Ziffer 4.2 | I
32 |  | Wartung/Instandhaltung | Wartungsvereinbarung für die ersten drei Jahre nach Abnahme des Systems, die sämtliche erforderlichen Instandhaltungsarbeiten zur Gewährleistung des störungsfreien Betriebs abdeckt, Dies umfasst: - Reinigung, Setup und Funktionsanalyse der Hardware und Elektronikkomponenten - Austausch von Betriebsmitteln - Überprüfung und Funktionstest der Sicherheitseinrichtungen - Ggf. Hardware-, Softwareaktualisierungen und Datensicherung - Ggf. (DAkkS-)Kalibrierung - Protokoll der Annahmeprüfung und Prüfplakette - Anfahrts- und Reisekosten - Arbeitslohn [optional] | A
33 |  | Ersatzteile | Ersatzteile müssen über einen Zeitraum von 10 Jahren lieferbar sein (soweit aus Sicht des Bieters nicht sichergestellt werden kann, dass die Ersatzteile über diesen Zeitraum lieferbar sind, hat der Bieter die Möglichkeit, der Vergabestelle dies bis 10 Kalendertage über das Vergabeportal mitzuteilen, vgl. die Hinweise zum Fragen- und Antwortenkatalog in Ziffer 2.7 der Vergabeunterlagen) | A
34 |  | Lieferung | siehe Vergabeunterlagen, Ziffer 3.2 und 4.5 | A
35 | Anschaffung | Bewertungspreis (netto) | 150000 | B | 100
36 |  | Ausgewiesene Umsatzsteuer |  | I
Gesamtbewertung |  |  |  |  | 100