## Bewertungsverfahren
MRT 1,5 Tesla Donauwörth
Beschreibung Bewertungsverfahren
Übersicht und Angaben zu Fragetypen und zum Bewertungsverfahren:
Allgemeine Informationen zur Ausschreibung: | Farbe 1 | Farbe 2
Vom Bieter auszufüllende Felder bzw. Excel-Tabellenblätter sind hellgelb oder ocker hinterlegt. | gelb | ocker
Folgende Fragetypen sind im LV zu beantworten: | Typ
Fragetyp "Muss-Kriterium": Entspricht einem Ausschlusskriterium im Sinne einer Mindestanforderung. Muss-Kriterien müssen zwingend erfüllt werden. Die Nichterfüllung einer als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung führt zwingend zum Ausschluss des Angebots. Im Bewertungsverfahren werden für Muss-Kriterien keine Punkte vergeben. | Muss-Kriterium
Fragetyp "Wertungsfrage": Als Wertungsfragen definierte Anforderungen werden mit Punkten bewertet. Das Bewertungsschema wird weiter unten in diesem Tabellenblatt genauer beschrieben. Der Auftragnehmer beschreibt in seinem Angebot, ob und - sofern vom Auftraggeber gefordert - wie er die entsprechende Anforderung erfüllt. Soweit dies vom Auftraggeber nicht anders verlangt wird, ist diese Anforderung dann im Auftragsfall vom Auftragnehmer seiner Beschreibung entsprechend ebenso umzusetzen, wie eine Muss-Anforderung. | Wertungsfrage
Fragetyp "Information": Als Informationsfragen bezeichnete Kriterien werden weder mit Punkten bewertet noch führt eine Nichtbeantwortung zum Ausschluss aus dem Verfahren. | Information
Folgende Antwortkategorien stehen für Muss-Kriterien und Wertungsfragen zur Auswahl: | Antwort
Antwortkategorie "A (inkludiert)": Wählen Sie diese Antwort, wenn die verlangte Funktionalität vorhanden und unangepasst bereitstellbar ist, sowie im Leistungs- und Lieferumfang und damit im Angebotspreis vollständig enthalten ist. | A (inkludiert)
Antwortkategorie "N (fehlt)": Wählen Sie diese Antwort, wenn die Funktionalität nicht vorhanden ist, nicht bereitstellbar ist, nicht anbietbar ist oder die gewünschte Vorgehensweise nicht realisiert werden kann. Bei den "Muss-Kriterien" führt eine Beantwortung mit "N (fehlt)" zum Ausschluss des Angebots. | N (fehlt)
Bei "offenen" Wertungsfragen bitte entsprechenden Punktwert in "Spalte I" eintragen und entsprechende Information in "Spalte K"eintragen | Freitext
Punktevergabe für jede "Wertungsfrage": | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar
Antwort "A (inkludiert)" führt zur vollen Punkteanzahl. | Wertungsfrage | A (inkludiert) | 1
Antwort "N (fehlt)" führt zu null Punkten. | Wertungsfrage | N (fehlt) | 0
Bei Wertungsfragen besteht vereinzelt die Möglichkeit, Freitexte einzutragen. Dies ist der Fall, wenn weder "ja" noch "nein" als Auswahl zur Verfügung steht. Hier sollen in der Spalte I "Punkte oder Kommentar" die erzielten Punkte nach den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses und in Spalte K "Anmerkung des Bieters" der gefragte Wert nach den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses eintragen werden. Der Auftraggeber behält sich vor, die Bepunktung zu prüfen und zu korrigieren. Die Bieter werden über eine abweichende Bepunktung informiert. | Wertungsfrage | Freitext | individuell
Gewichtungen der Kriterien Kapitel
Die auszufüllenden Wertungsfragen werden im Leistungsverzeichnis in einzelne Kriterienkapitel unterteilt. Die erreichten Punkte pro Kriterienkapitel werden im Karteireiter "Leistungspunkte" mit einem fixen Gewichtungsfaktor pro erreichter Punktesumme multipliziert. Die Gewichtungsfaktoren können pro Kapitel unterschiedlich sein.
Angaben zu Preispositionen
Alle abgefragten Positionen sind mit einem Preis zu hinterlegen. „0,00 €“ Angaben führen zum Ausschluss soweit die jeweilige Position Bestandteil der Konfiguration des Loses ist.
Optionen
Im Leistungsverzeichnis werden Optionen (gekennzeichnet mit O1 bis Ox) abgefragt, die je nach Los entweder fester Bestandteile des Angebotes sind, optional mit angeboten werden können oder kein Teil des Angebotes sind. Die Optionen sind im Tabellenblatt „LV_CT“ unter Nr. 13. sowie im Tabellenblatt „Preisblatt“ unter Punkt 2 aufgeführt.
· Ist das Feld im Tabellenblatt „Preisblatt“ ausgegraut ist die Option für das jeweilige Los nicht relevant und ist nicht mit anzubieten.
· Ist die Option hellgrau hinterlegt, wird diese Option optional abgefragt, der Preis wird jedoch nicht in das Angebot mit eingerechnet. Kann die Option nicht angeboten werden, führt dies nicht zum Ausschluss.
· Ist das Feld rot hinterlegt, wird die Option verpflichtend abgefragt. Der Preis wird in das Angebot mit einberechnet und eine nicht Verfügbarkeit führt zum Ausschluss.
Ist eine Option fester Bestandteil (rote Hinterlegung) oder optional (hellgraue Hinterlegung) im Tabellenblatt „Preisblatt“, sind für diese Option zwingend die definierten MUSS-Kriterien im „LV_CT“ zu erfüllen.

## WR_LOS 1) AV-Lösung PREISBLATT (hidden)
Endpoint-Security ¦ Antiviruslösung
Preisblatt
Endpoint-Security Lösung für Sana Server und Clients zum Schutz vor Schadsoftware
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Gültigkeitszeitraum: 36 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
Posi- tion | Bezeichnung | Minimalmenge 2022-2024 | Schätzmenge 2022-2024 | Maximalmenge 2022-2024 | Einheit | Angebotspreis pro Einheit | Nettoendpreis (Schätzmenge)
0.1 | SaaS Lizenz User-Client | 17500 | 25000 | 32500 |  |  |  | 36 Monte inkl. Wartung - was passiert danach? Anschlusspreis pro Jahr? Renewel?
0.2 | SaaS Lizenz Server | 17500 | 25000 | 32500 |  |  |  | 36 Monte inkl. Wartung - was passiert danach? Anschlusspreis pro Jahr? Renewel?
1.1 | SaaS Lizenz User-Client | 17500 | 24000 | 32500 | Stück | 0 | 0
1.2 | SaaS Lizenz Server | 17500 | 20000 | 32500 | Stück | 0 | 0
1.3 | Wandlung Kauflizenz in SaaS Userlizenz |  | 1000 |  | Stück | 0 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
1.4 | Wandlung Kauflizenz in SaaS Lizenz User-Client |  | 5000 |  | Stück | 0 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
2 | Dienstleistung
2.1 | Plattformberatung |  | 10 |  | PT | 0 | 0 | Für die Plattformberatung wird eine Aufwand von ca. 10 Personentagen angenommen. Soweit die Inhalte der bestehenden Installation übernommen werden können, kann der Aufwand durch den Bieter angepasst werden.
2.2 | Implementierung pro Standort | 15 | 35 | 35 | Stück | 0 | 0 | Die Implementierung ist an insgesamt 39 Standorten ensprechend der Leistungsbeschreibung vorzusehen. Soweit bestehende Installationen aufwandsfrei übernommen werden können, kann die Anzahl durch den Bieter angepasst werden
3 | Herstellerschulung für Administratoren (Online) 3 Stunden pro Schulung mit 5 Teilnehmern | 3 | 15 | 15 | Stück | 0 | 0 | Insgesamt sind YY Adminstratoren auszubilden. Auf das Bestandsprodukt sind derzeit xx Administratoren geschult. Die Anzahl der Schulungen kann durch den Bieter angepasst werden
0
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## WR_LOS 1) AV-Lösung DL-KOSTEN (hidden)
Endpoint-Security
Dienstleistungskosten
Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
Instruktionen:
■ Durch den Bieter sind die gelblichen Felder zu befüllen!
■ Bieten Sie uns bitte Ihre Stundensätze für Dienstleistungen an, die mit dem Service für Ihre Produkte einhergehen können. Ist das optional? Ein weiteres Los? Schätzmenge für Stunden? Welche Dienstleistungen?
■ Ein stichpunktartiges Aufgabenprofil der jeweiligen Fachkraft dokumentieren Sie bitte im Kurz- und Langtext. Aufgaben gehören in den Vertrag und werden vom Auftraggeber vorgegeben.
■ Die Servicestellen müssen in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! Auch das gehört in den Vertrag.
■ Kosten und Pauschalen für Reisen, Übernachtungen, Spesen, etc. sind getrennt aufzuführen.
Auftragnehmerspezifische Dienstleistungen | Aufgabenbeschreibung | Kurztext | Langtext (informativ) | Angebotspreis in € Netto | Basis | Kommentar | Gesamtanzahl der Mitarbeiter
Konditionen für Dienstleistungen | Vorbereitung On-Boarding Workshop | Der zu unterstützende Dienstleister wird vorbereitet: ► Zugriffseinrichtungen ► Erläuterung der Administrationsgrundregeln der Sana ► Erläuterung der Administrationsregeln |  |  | Angebotspreis / Stunde
| Plattformberatung ► Senior Systems Engineer | Technologieberatung zum Ausbau bzw. zur Anpassung der zu installierenden Endpoint-Security-Lösung an die Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtungen, sowie deren Optimierungen: ► Architektur und Design der Endpoint-Security-Lösung, sofern ein neues Produkt zum Einsatz kommt. ► Automatisierung und Schnittstellenbereitstellung bei Einbindung in bestehende Landschaften ► Durchführung von Präsentationen oder Workshops ► Konzepterstellung mittlerer Komplexität ► Steuerung/Koordination von Aufträgen mit min. 2 Dienstleistern ► Erarbeitung von Standards (intern) ► Maßgebliche Beteiligung an der Realisierung von Konzeptionen ► Mitwirkung bei der Einarbeitung oder Weiterentwicklung von Jr SE’s | ► Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und mind. 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung als Senior Engeneer im Endpoint-Security Umfeld ► Sicherer Umgang mit der Endpoint-Security Lösung ► Gute Erfahrung im Design, Aufbau und in der Abnahme ► Kenntnisse im Projektmanagement und PM-Methoden |  | Angebotspreis / Stunde
| Implementierungen an den Standorten (Remote) ► Remote Unterstützung zur Implementierungen der lokalen Anforderungen der Endpoint-Security Lösung ► Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support der Endpoint-Security Lösungen und deren Konfiguration | Remote-Unterstüzung der lokalen Einheiten: ► Remote-Unterstützung bei Implementierungen entsprechend lokaler Anforderungen ► Unterstützung bei Erstellung und Modifikation von Policies und Configs ► Unterstützung beim Troubleshooting ► Erstellung und Pflege der Dokumentation der Systemkonfigurationen ► Analysen und Troubleshooting ► Analysen von System-Logs und Ermittlung potentieller Probleme bei der Verwendung der Endpoint-Security Lösung ► Eigenverantwortliche Klärung technischer und betriebswirtschaftlicher Fragestellungen in Zusammenarbeit mit dem Kunden ► Maßgebliche Beteiligung an der Lösungsrealisierung | ► Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld |  | Angebotspreis / Stunde
| Betriebsunterstützung (Remote) im Zeitfenster Mo-Fr 08:00 - 18:00 h ► Unterstützung zur Stabilisierung des Betriebs ► Senior Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support für die Endpoint-Security Lösung | Remote-Leistungen: ► Betriebsunterstützung Integration Endpoint-Security ► Patch-, Update- und Upgrade- Management ► Service Request und Request for Changes | Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld.
| Betriebsunterstützung (Remote) außerhalb des Zeitfensters Zeitfenster Mo-Fr 08:00 - 18:00 h ► Remote Unterstützung zur Stabiliserung des Betriebs ► Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support für die Endpoint-Security Lösung | Remote-Leistungen: ► Betriebsunterstützung Integration Endpoint-Security ► Patch-, Update- und Upgrade- Management ► Service Request und Request for Changes | Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld. |  | Angebotspreis / Stunde
| Projektmanagement Kontaktperson zur Abstimmung von notwendiger Maßnahmen im Projekt | Erfahrung min 3 Jahre im Managen von IT-Projekten Erfahrung 3 bis 5 Jahre im Endpoint-Security Umfeld Kenntnisse im Projektmanagement und PM-Methoden |  |  | Angebotspreis / Stunde
Nebenkosten | Reisekosten | Pauschale pro km |  |  | € / km
| Übernachtungen | Pauschalbetrag pro Übernachtung |  |  | € / Übernachtung
| Spesen | Pauschalbetrag pro Dienstleistungstag |  |  | € / Dienstleistungstag
NAC ¦ Kriterien 3
NAC ¦ Kriterium 3.1 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.2 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.3 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.4 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.5 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.6 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 3.7
NAC ¦ Kriterium 3.8
NAC ¦ Kriterium 3.9
NAC ¦ Kriterium 3.10
NAC ¦ Kriterien 4
NAC ¦ Kriterium 4.1 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.2 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.2 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.3 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.4 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.5 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.6 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.7 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.8 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.9 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.10 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.11 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.12 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.13 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.14
NAC ¦ Kriterium 4.15
NAC ¦ Kriterium 4.16
NAC ¦ Kriterium 4.17
NAC ¦ Kriterium 4.18
NAC ¦ Kriterium 4.19
NAC ¦ Kriterium 4.20
NAC ¦ Kriterium 4.21
NAC ¦ Kriterium 4.22
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## Leistungsverzeichnis
MRT 1,5 Tesla Donauwörth
Leistungsverzeichnis / technische Anforderungen
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Allgemeine Gerätedaten MRT 1,5 Tesla | 0 | 0 | 1
2. | Gerätebeschreibung | 3 | 0 | 11
3. | Bilderzeugung | 63 | 0 | 18
4. | Systembedienung | 50 | 0 | 11
5. | Akquisition | 10 | 0 | 47
6. | Messdaten-/Bildverarbeitung | 21 | 0 | 78
7. | Befunddokumentation | 5 | 0 | 1
8. | Weitere Ausstattung | 2 | 0 | 7
9. | Sonstiges | 0 | 0 | 1
10. | Integration RIS/KIS/PACS | 0 | 0 | 12
11. | Virensicherheit | 0 | 0 | 3
12. | Einweisungen | 3 | 0 | 11
13. | Installationsbedingungen und Energieverbrauch | 29 | 0 | 0
0 | Bei Stromausfall muss der Patient auf der Tischplatte manuell aus dem Tunnel gezogen werden können. | 0 | 0 | 0
|  | 186 | 0 | 201
Durch den Anbieter auszufüllendes LV | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Allgemeine Gerätedaten MRT 1,5 Tesla | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 0 | 0 | 1
1.01 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen.
1.03 | Lieferzeit nach Auftragserteilung [Wochen] | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Neubau der HF-Kabine in vorhandenem Raum für das neue System. Die Kosten für die Anpassung sind mit im Angebotspreis einzuberechnen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.05 | Ansprechpartner für Auftragsabwicklung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Das System muss über Untersuchungsprotokolle für Kinder und Erwachsene verfügen, die es ermöglichen im Bereich neurologische, abdominelle, orthopädische, onkologische und angiographische Bilder zu erzeugen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | Gerätebeschreibung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 1 | 3 | 0 | 11
2.01 | Tunnel
2.02 | Tunnel mit einer Patientenöffnung mind. 70 cm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.03 | Verfügt das System über eine Tunnelöffnung von ≥ 70 cm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Beleuchteter Patiententunnel oder vergleichbar, kurz beschreiben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.05 | Abdockbarer Patiententisch
2.06 | Abdockbarer Patiententisch, es muss möglich sein, dass ggf. mehrere Tische wechselhaft betrieben werden können. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.07 | Der Patiententisch muss für schwergewichtige Patienten und für Ganzkörperuntersuchungen bis mind 120cm geeignet sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.08 | Für die Lagerung von Patienten (z.B. Intensiv behandelte oder bettlägerige Patienten) bereits in der Vorbereitung, bitte Lösungsmöglichkeit beschreiben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.09 | Belastbarkeit des Patiententisches bis mind. 200 kg ohne Einschränkung der horizontalen und vertikalen Verfahrbarkeit bei der Messung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.10 | Max. Patientengewicht | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Max. Scanlänge 120 cm bis 160 cm 1 Punkt 161 cm bis 180 cam 2 Punkt, , mehr als 181 cm und mehr 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
2.12 | Bei Stromausfall muss der Patient auf der Tischplatte manuell aus dem Tunnel gezogen werden können. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.13 | Lagerungshilfen/Gehörschutz
2.14 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.15 | ▪ Lagerungsmatte, desinfizierbar und geeignet für längere Messzeiten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.16 | Gefordert wird ein umfangreiches Set an Lagerungskissen, -keilen, Polstern, Gurten, Sandsäcken, Kopfhörer, Alarmball | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.17 | ▪ Formbare Kissen, die es ermöglichen, Ellenbogen und Handgelenk zu fixieren | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.18 | Patientennotruf am Magneten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3. | Bilderzeugung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 35 | 63 | 0 | 18
3.01 | Magnet
3.02 | Gerätesystem mit supraleitendem Magneten mit einer Feldstärke 1,5 T | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.03 | Es muss ein FOV von mindestens 50 cm * 50cm * 45 cm vorhanden sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.04 | Homogenität des Magnetfeldes für Kugelvolumen mit maximal d = 40 cm, kleiner 5 ppm gemäß Anforderung der KV. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.05 | Geben Sie die typische Homogenität bei 40 cm FOV an. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.06 | → Typische Homogenität bei 40cm FOV ≤ 3 ppm 5 Punkte, 4 ppm 3 Punkt, 5 ppm 0 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
3.07 | Aktive Abschirmung des Magneten auch während der Messung gegenüber externen Magnetfeldern oder beweglichen Eisenmassen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.08 | Magnetkühlung
3.09 | Die Erstbefüllung mit Helium muss im Angebotspreis enthalten sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.10 | Der Magnet wird mit maximal 20 Litern Helium gekühlt und benötigt kein Quenchrohr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.11 | Das System muss mind. 10 Betriebsjahre ohne Nachfüllung des Heliums funktionieren | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.12 | Bei Stromtotalausfall: nach welcher Zeit erfolgt der interne Quench? Ist für die Wiederinbetriebnahme eine Technikereinsatz erforderlich und wie lange dauert es nach internem Quench bis Betriebsbereitschaft wiederhergestellt ist? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Shim- und Gradientensystem
3.14 | Gradientenfeldstärke, nominal pro Raumachse (nicht als Vektorwert) ≥ 45 mT/m = 5 Punkte,≥ 40 mT/m = 3 Punkte, < 40 mT/m = 0 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
3.15 | Slewrate, nominal pro Raumachse (nicht als Vektorwert) ≥ 200 T/m/s = 5 Punkte, ≥ 150 T/m/s = 3 Punkte, < 150 T/m/s = 0 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
3.16 | Max. Gradientenfeldstärke und maximale Slewrate müssen bei 100% Duty Cycle in einer Messung verfügbar sein | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
3.17 | Max. Bereich für die spektrale Fettsättigung in z-Richtung mit dem angebotenen Shimsystem > 45 cm (bitte angeben) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 | Patientenspezifisches Shimmen des Magneten für anspruchsvolle Anwendungen. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
3.19 | → Beschreibung Sie die Art und Weise des patientenspezifischen Shimmings und die Auswirkungen auf die Messungen. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.20 | Empfangssystem
3.21 | → Steht zum Empfang der Signale eines jeden Spulenelements jeweils ein separater Empfänger zur Verfügung | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
3.22 | → Wenn nein: Wird Multiplexing angewandt? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
3.23 | → → Wenn ja: In welchem Umfang? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.24 | Anzahl der gleichzeitig in einem Scan und einem FoV nutzbaren unabhängigen Receiver-Kanäle. ≥ 64 Kanäle = 5 Punkte, ≥ 48 Kanäle = 3 Punkte, < 48 Kanäle = 0 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
3.23 | Wieviele Kanäle sind am angebotenen Gerät möglich? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.25 | Eine volldigitale oder spulennahe Digitalisierung muss vorhanden sein. Bitte Angabe, wo die Digitalisierung erfolgt (in der Spule oder im Gerät?). | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.26 | Spulensystem
3.27 | Gefordert wird ein integrales Spulenkonzept für höchste Bildqualität, minimale Mess- und Rüstzeiten und wirtschaftliche Erweiterungsmöglichkeiten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.28 | Werden die angeschlossenen Spulen vom System automatisch erkannt? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.29 | Ist es möglich Spulenelemente von unterschiedlichen Spulen zu kombinieren, das heißt gleichzeitige Verwendung von Elementen aus unterschiedlichen Spulen in einem Scan? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
3.30 | Wirbelsäulenspule, im Tisch positioniert | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.31 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.32 | Wie viele Elemente sind vorhanden? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.33 | Anzahl Elemente, die bei einer Messung im FOV (nicht auf die Länge!) in einer Etage gleichzeitig eingesetzt werden können ≥ 12 (bitte angeben) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
3.34 | Bitte eine Anlage beilegen, aus der erkennbar ist, dass die genannte Anzahl der Elemente gleichzeitig im FOV Teilbilder liefern. Es muss erkennbar sein, dass diese Teilbilder auf Basis eines tatsächlich verwertbaren Signal entstanden sind | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.35 | Kopf/Halsspule, kippbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.36 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.37 | Die Spule muss mindestens 16 Elemente haben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.38 | Kann die Kopf/Halsspule mit der WS Spule kombiniert werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
3.39 | 2 Stück Spule für Körper (Abdomen) mit paralleler Bildgebung und für Herzbildgebung geeignet
3.40 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.41 | Die Spule muss mindestens 16 Elemente haben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.42 | Wird mit der angebotenen Spule eine Feet-Head-Abdeckung von > 55cm erreicht? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
3.43 | Die Anwendung/Kombination von 2 Stück Abdomenspulen ist sicher zustellen. In das Angebot sind diese einzukalkulieren und zu liefern | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.44 | Hochflexible Universalspule, klein z.B. für Handgelenk mind. 12 Elemente
3.45 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.46 | Geben Sie die Anzahl der verfügbaren Elemente an. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.47 | → Anzahl der verfügbaren Elemente bis 12 Elemente 0 Punkte, 13 bis 15 Elemente 3 Punkt, ab 16 Elemente 5 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 5 | 0 | 0
3.48 | Es müssen für diese Spule Befestigungsmaterialien mitgeliefert werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.49 | Abmessungen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.50 | Dedizierten Spule für periphere Angiographien mind. 12 Elemente | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.51 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.52 | Geben Sie die Anzahl der verfügbaren Elemente an. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.53 | → Anzahl der verfügbaren Elemente bis 12 Elemente 0 Punkte, 13 bis 15 Elemente 3 Punkt, ab 16 Elemente 5 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 5 | 0 | 0
3.54 | Es müssen für diese Spule Befestigungsmaterialien mitgeliefert werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.55 | Abmessungen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.56 | Mammaspule (Diagnostik)
3.57 | Die Spule muss mindestens 16 Elemente haben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.58 | Es müssen für diese Spule Befestigungsmaterialien mitgeliefert werden. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.59 | Hochflexible Universalspule, mittel z.B. für Ellenbogen/ Oberarm mind. 12 Elemente
3.60 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.61 | → Anzahl der verfügbaren Elemente bis 12 Elemente 0 Punkte, 13 bis 15 Elemente 3 Punkt, ab 16 Elemente 5 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 5 | 0 | 0
3.62 | Es müssen für diese Spule Befestigungsmaterialien mitgeliefert werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.63 | Abmessungen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
4. | Systembedienung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 42 | 50 | 0 | 11
4.01 | Systembedienung und Auswertung auf einer systemoptimierten Bedienkonsole | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.02 | Rekonstruktionsgeschwindigkeit: ≥ 30 B/s oder besser bei 512er Matrix | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.03 | Bedienführung und Gerätedokumentation in deutscher Sprache | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.04 | Automatisierte Atemkommandos und automatische Sprachsteuerung bzw. Information des Patienten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.05 | → Wieviele Sprachen sind verfügbar bis 14 gespeicherte Sprachen Elemente 0 Punkte, ab 15 gespeicherte Sprachen 5 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
4.06 | → Können eigene Aufzeichnungen vorgenommen werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
4.07 | Standardisierte Workflow- und Planungssoftware
4.08 | Stehen folgende Funktionen zur Verfügung sind diese anzubieten: Für die nachfolgend genannte Körperregion standardisierte Untersuchung mit dem Ziel der Beschleunigung und Reproduzierbarkeit von Positionierungs- und Untersuchungsabläufen (u.a. vollautomatische Schichtplanung). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.09 | → für Kopf | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.10 | → Wirbelsäule | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
4.11 | → Gelenke (z.B. Knie, Hüfte, Schulter) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
4.12 | → Abdomen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
4.13 | Kopf
4.14 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.15 | Gibt es eine Positionierungsunterstützung für die Patientenlagerung im ISO-Zentrum? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.16 | automatische Anpassung von Schichtgruppen an die Anatomie mit Hilfe anatomischer Markierungspunkte ohne interaktion durch den Anwender | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.17 | Wirbelsäule
4.18 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.19 | Planungsmodul für die Mehretagenmessung in einem Durchgang zur automatischen Untersuchungsdurchführung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.20 | Automatisierte Wirbel- und Bandscheibenerkennung sowie Kennzeichnung der Wirbelkörper | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.21 | - sagital | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
4.22 | - coronar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
4.23 | - transversal | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
4.24 | Möglichkeit zur automatischen Positionierung der anterioren Sättiger | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
4.25 | 3D-Datensätze können gekrümmt multiplanar automatisch rekonstruiert werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.26 | Gelenke
4.27 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.28 | Für wieviele Gelenkregionen kann die Workflow-unterstützung eingesetzt werden. Unter Gelenkregion verstehen wir z.B. Schulter oder Hüfte oder Knie 1 Gelenkregion 0 Punkte, 2 Regionen 3 Punkte, ab 3 Regionen 5 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
4.29 | Gibt es eine Positionierungsunterstützung des Patienten im ISO-Zentrum? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
4.30 | Automatische Anpassung durch das Gerät ohne Interaktion des Anwenders von Schichtgruppen an die Anatomie mit Hilfe anatomischer Markierungspunkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
4.31 | Abdomen
4.32 | Schritt-für-Schritt-Benutzerführung für eine eine Standard Abdomenuntersuchung vorhanden? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
4.33 | Positionieren des Untersuchungsbereiches im Isozentrum ohne den Lasermarker möglich? Gegebenenfalls Alternative beschreiben. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
4.34 | Automatische Atemkommandos | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.35 | Bitte legen Sie eine Anlage bei, in der die Möglichkeiten der Software ausführlich beschrieben werden | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.36 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
5. | Akquisition | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 6 | 10 | 0 | 47
5.01 | Verfügbare Sequenztechniken
5.02 | Alle gängigen Sequenzen müssen enthalten sein: Spin Echo, Schnelles Spin Echo, Inversion Recovery, Gradienetenecho, EPI, Dixon. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.03 | Verfügbare Messtechniken
5.04 | Einzelschichten (2D, 2D-Multislice) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.05 | → min. Schichtdicke 2D | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.06 | mehrere Schichtstapel (2D Multi-Stack) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.07 | Mehrfachschichten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.08 | Radialschichten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.09 | 3D Volumenanregung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.10 | Mehrere Schichtstapel (3D Multi-Stack/ -Chunk) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.11 | → min. Schichtdicke 3D | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Mehrfachmessung (Dynamik) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.13 | Bildtypen, mindestens Betrags-, Real-, Phasenbilder. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.14 | Messzeitreduktion-Messungen in Half-Fourier-Technik | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.15 | Messzeitverkürzung bei 3D-Messungen durch k-Raum-Strategie. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.16 | Interpolation bei allen 3D-Messungen auch in Schichtrichtung (ZIP Technik). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.17 | Pixelbandbreite (Wasser-Fett-Verschiebung) bei allen Sequenzen zur Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses frei einstellbar. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.18 | Patientenabhängiger Shim. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.19 | Individuelle Definition von Startzeiten der einzelnen Scans bei dynamischen Sequenzen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.20 | High Resolution Diffusion Imaging | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.21 | Durchführung dynamischer, kontrastverstärkter Untersuchungen des Herzens | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.22 | Allgemeine Techniken zur Fettunterdrückung
5.23 | Inversion Recovery | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.24 | Spektrale Fettsättigung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.25 | Adiabatische Spektrale Fettsättigung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.26 | Wasseranregung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.27 | DIXON-Technik
5.28 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.29 | ▪ DIXON-Technik mit TSE/FFE und Gradientenecho | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.30 | Anzahl der erforderlichen Echos für DIXON Technik mind. 2 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.31 | Wieviele Fettpeaks werden für DIXON Technik gemessen bis 2 Peaks 0 Punkte, bis 4 Peaks 3 Punkte, ab 5 Peaks 5 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
5.32 | Kann das gesamte Abdomen mit DIXON Technik in einem Atemstopp untersucht werden ? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
5.33 | Beschleunigungstechniken
5.34 | Parallele Akquisitionstechniken in eine Raumrichtung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.35 | Erweiterte parallele Akquisitionstechniken zur beschleunigten Bildakquisition müssen enthalten sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.36 | → Die Möglichkeiten sind hier aufzuführen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.37 | Techniken für die Routinediagnostik | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.38 | Leistungsfähige modernste Beschleunigungstechniken (wie z.B. Compressed Sensing, Compressed Sense) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.39 | Metallartefaktunterdrückung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.40 | Simultane Anregung mehrerer Schichten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.41 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.42 | Durchführung dynamischer, kontrastverstärkter Untersuchungen des Abdomens | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.43 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.44 | Artefaktunterdrückung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.45 | Flusskompensation, Vorsättigung, physiologische Triggerung, Radiale k-Raum-Auslesung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.46 | Metallartefaktunterdrückung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.47 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.48 | Reduzierung von Suszeptibilitätsartefakten durch Metallimplantate | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.49 | Bitte Methoden darlegen für MR-taugliche Implantate | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.50 | Erweiterte Unterdrückung von Metallartefakten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.51 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.52 | Verbesserte Weichteildarstellung in der Umgebung von Metallimplantaten enthalten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.53 | Erweiterte Unterdrückung von Bewegungsartefakten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.54 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.55 | → Echtzeit Bewegungsunterdrückung muss enthalten sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.56 | → Sequenzen zur Artefaktunterdrückung durch spezielle Abtastung des k -Raumes müssen für verschiedene Gewichtungen vorhanden und eingerechnet sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.57 | Für verschiedene Schichtorientierungen anwendbar. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.58 | Kompatibel mit Paralleler Bildgebungstechnik. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.59 | Technik in verschiedenen Körperregionen anwendbar? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.60 | Moderne Entrauschungstechnik z.B. zur Rauschunterdrückung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.61 | Gefordert wird eine moderne Entrauschtechnik , die lokal variierendes Rauschen adressiert und mit intelligentem Entrauschen (Rauschreduktion durch Erstellen einer Rauschkarte) kombiniert, was zu einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis führt. Legen Sie ein Beispiel bei. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.62 | Bildbeispiel ist beizufügen, folgende Parameter sind anzugeben: Schichtdicke, Anzahl der Schichten, Matrix, FOV, Messzeit. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.63 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.64 | KI-basierte Sequenztechniken z.B. zur Verbesserung der Auflösung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.65 | Gefordert wird ein durch Deep Learning lernfähiges neuronales Rekonstruktionsnetzwerk (KI-Technik) zur Verbesserung der Bildqualität durch Erhöhung der Schärfe und Reduzierung des Gibbs'schen Phänomens (Ringing). Legen Sie ein Beispiel bei. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.66 | Bildbeispiel ist beizufügen, folgende Parameter sind anzugeben: Schichtdicke, Anzahl der Schichten, Matrix, FOV, Messzeit. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.67 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.68 | KI-basierte Sequenztechniken z.B. zur Verbesserung der Bildqualität | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.69 | Gefordert wird ein durch Deep Learning tiefes neuronales Rekonstruktionsnetzwerk (KI-Technik) das mit einer Vielzahl von Datenpaaren trainiert wurde, zur Verbesserung der Bildqualität durch Erhöhung der Schärfe und Reduzierung des Gibbs'schen Phänomens (Ringing). Gefordert wird eine Technik die von Kopf bis Fuß anwendbar ist und mit den modernsten Beschleunigungstechniken wie z.B. PAT und Simultane Mehrschichtanregung (SMS) kombiniert werden kann. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.70 | Bildbeispiel ist beizufügen, folgende Parameter sind anzugeben: Schichtdicke, Anzahl der Schichten, Matrix, FOV, Messzeit. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.71 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.72 | SWI | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.73 | Hochaufgelöste suszeptibilitätsgewichtete 3D-Bildgebung zur Darstellung venöser Gefäße und Blutungen des Gehirns | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.74 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.75 | KI-gestützte Beschleunigung / Entrauschung | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
5.76 | Für welche der im Angebot enthaltenen Sequenztypen ist eine KI-gestützte Beschleunigung/Entrauschung verfügbar (alle = 3 Punkte, einige (bitte nennen) = 0 Punkte) | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.81 | Programm zur Perfusions-Auswertung und Berechnung von hämodynamischen Funktionsbildern wie Mean Transit Time (MTT), relatives CBV (relCBF), Time to Peak (TTP), Time of Arrival (T0) sowie relativer CBF (relCBF). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.82 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
6. | Messdaten-/Bildverarbeitung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 17 | 21 | 0 | 78
6.01 | Allgemeines zur Messdaten-/Bildverarbeitung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.02 | Die geforderten Untersuchungsarten müssen am System möglich sein. Können die erforderten Auswerte- und Rekonstruktionsprogramme direkt am Tomographen erbracht werden oder ist hierfür einen separaten Workstation erforderlich? Diese gehört zum Lieferumfang und ist im Angebot einzukalkulieren. Bitte in einer Anlage ausführen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.03 | Die Auswertungen müssen parallel zum Messbetrieb durchgeführt werden können | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.04 | Systemhardware: Mindestausstattung bzw. bessere Kennwerte: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.05 | ▪ Betriebssystem, mindestens Windows 11 oder Linux basiert, bitte angeben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.06 | ▪ Bildrekonstruktion parallel zum Patientenbetrieb | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.07 | ▪ CD-R, sowie DVD-Brenner inkl. Dicom Viewing Software | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.08 | ▪ 1,3 MP Color mind. 23“ Bildwiedergabegeräte , bitte angeben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.09 | Systemhardware: Mindestausstattung bzw. bessere Kennwerte: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.10 | Folgende Organisations-, Auswerte- und Rekonstruktionsmöglichkeiten müssen enthalten sein: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.11 | Patient Browser, Patientenverwaltung, Registrierung, Planung, Protokollauswahl | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.12 | Nachverarbeitung parallel zum Scanbetrieb, 3D Basis, MPR, MIP, mMIP, 3D-SSD, Addition/Subtraktion von Bildern und Serien,Planen von ROI`s, Ausgabe Werthistogramme für ROI`s, Composing, Bildbeschriftung, Bildfilterung, -drehen, -verschieben, etc. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.13 | Klinisch orientierte Benutzeroberfläche mit ca. 250-300 Messprogrammen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.14 | Automatisiertes Archivieren von vordefinierten Bilddaten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.15 | Bildfilterfunktionen: Niedrigkontrastverstärkung, Hochkontrastverstärkung, Glättungsalgorithmen, Glättungsfilter | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.16 | Bildsortierung , Schichtanwahl und Darstellung, Distanz- und Winkelmessung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.17 | Dokumentation inkl. benutzerdefinierte Filmformate, Dynamische Bildauswertung, Profilschnitte, Bilddrehung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.18 | Fensterlage, Doppelfenster, organspezifische Fenstereinstellungen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.19 | Inverse Bilddarstellung, Histogramme, Bildvergrößerungen, ROI | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.20 | Messplanung, Messung Mittelwert und Standardabweichung, Messung von Entfernungen und Winkeln, Messung von Flächen und Volumina | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.21 | Rekonstruktionsmatrix: 512 und 1024 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.22 | Speicherung eigener Programme für Spezialanwendungen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.23 | Auswertung von Kontrastmittelanreicherungen, Berechnung der Zeit-Dichte-Kurven, Peak Enhanced Bilder, Bildmanipulation (Mittelung, Subtraktion, Umkehrung von Grauwertstufen, Bildspiegelungen). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.24 | UTE (Ultra Short TE-Sequenzen). TE < 0,1 ms = 5 Punkte, TE < 0,5 ms = 3 Punkte, TE > 0,5 ms = 0 Punkte. Geben Sie die minimale TE an. | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
6.25 | Untersuchungsmöglichkeiten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.26 | Folgende Funktionalitäten müssen sowohl für die Akquisition als auch für die Rekonstruktion/Auswertung vorhanden sein: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.27 | Neurologie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.28 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.29 | Diffusion | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.30 | Perfusion | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.31 | ▪ Sind schnelle Gradienten-Echos T2* gewichtete Sequenzen möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.32 | Perfusions-Bildgebung (T1, T2*) und eine automatische Ermittlung der arteriellen Inputfunktion (AIF) und inline Darstellung von rCBV, rCBF, MTT oder TTP | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.33 | Orthopädie / Traumatologie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.34 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.35 | Grundlegende orthopädische Diagnostik von Gelenken und der Wirbelsäule müssen enthalten sein. Beschreiben Sie, gegebenenfalls auf einer Anlage, welche Möglichkeit dieses Grundpaket bietet! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.36 | Gefordert sind umfangreiche Protokolle für die Bildgebung von Gelenken und der Wirbelsäule sowie zur Darstellung von Tumoren und bei Infektionen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.37 | Messprotokolle für Korrektur von Bewegungen und Flussartefakten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.38 | Messprotokolle für die 3D-Darstellung mit isotropen Voxeln von Gelenken und anderen für den o.g. Schwerpunkt relevanten Strukturen mit submillimeter Auflösung in t1, t2 und Protonendichtewichtung, jeweils mit oder ohne Fettunterdrückung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.39 | Benutzerführung und Unterstützung bei Untersuchungen je nach Zustand des Patienten sowie der klinischen Fragestellungen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.40 | Onkologie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.41 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.42 | Grundlegende onkologische Diagnostik zum Nachweis von pathologischen Neubildungen müssen enthalten sein. Beschreiben Sie, gegebenenfalls auf einer Anlage, welche Möglichkeit dieses Grundpaket bietet! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.43 | Diffusions- Sequenzen in der Ganzkörperuntersuchung mit der Möglichkeit einer lokalen Darstellung der Leber | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.44 | Diffusionsmessungen mit frei wählbaren b -Werten | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
6.45 | Internistische/Urologische Diagnostik | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.46 | Grundlegende Diagnostik für Fragestellungen am Körperstamm hinsichtlich Morphologie und Funktion verschiedener Organe müssen enthalten sein. Beschreiben Sie, gegebenenfalls auf einer Anlage, welche Möglichkeit dieses Grundpaket bietet! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.47 | ▪ Hochauflösende MRCP und MR-Urografie in einer Atemphase und/ oder Atem getriggert | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.48 | Untersuchungen des kompletten Abdomens mit hochauflösenden T1 gewichteten dynamischen 2D- und 3D-Sequenzen in einer Atempause (max. 20 s). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.49 | Diffusionsmessungen mit frei wählbaren b-Werten | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
6.50 | Gefäßdiagnostik | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.51 | 2D- und 3D-Inflow mit mitlaufendem Sättigungs-Block (Venen) zur Absättigung nicht gewünschter Gefäße | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.52 | Automatische Signaloptimierung unter Benutzung der Sensitivitätsprofile der verwendeten Spule. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.53 | Technik zur Vergrößerung des Messbereiches (Tisch­Verschiebung). | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
6.54 | Zeitaufgelöste 4-D Angiographie-Sequentzen zur optimalen Darstellung der Peripherie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.55 | MTC zur Unterdrückung von Gewebesignal. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
6.56 | Gating-Technik zur Unterdrückung von Fluss-Artefakten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.57 | Kontrastverstärkte und Inflow-Angiographie mit Fettunterdrückung ohne Messzeitverlängerung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.58 | Optimierte k-Raum-Auslesung in 3D zur Verkürzung der Messzeit. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.59 | Automatische MIP-Berechnung der gesamten Gefäßstruktur. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.60 | Automatisches Zusammenfügen der aus mehreren Etagen einer Untersuchung zu einem nahtlosen Gesamtbild | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.61 | ▪ Gefäßdiagnostik inkl. zeitlich und räumlich hochauflösender 4D-MR-Angiographie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.62 | ▪ Segmentation zur Messung des intraluminalen Gefäßdurchmessers | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.63 | ▪ Erweiterte Gefäßanalyse mit Werkzeugen zur generellen Gefäßanalyse und zur Stentplanung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.64 | ▪ Automatische Gefäßextraktion | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.65 | ▪ Bestimmung der Fläche des Gefäßquerschnitts, | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.66 | ▪ Länge und Winkel des Gefäßes | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.67 | ▪ Darstellung als Volume Rendering oder MIP | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.68 | ▪ Bestimmung der Abwinkelung und dem Lumen des Aneurysma | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.69 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.70 | Mammographie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.71 | Gefordert sind alle verfügbaren herstellerseitigen Messprotokolle für die Bildgebung in der MR-Mammographie: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.72 | Mamma-Untersuchung mit T1-gewichteten-3D-Multi­schicht-Dynamiken für hohe Zeitauflösung bei Kontrastmittelstudien in transversaler Orientierung, mit oder ohne Fett­unter­drückung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.73 | Sequenz für isotrope, hochauflösende T1 Untersuchung bei paralleler Bildgebung, mit oder ohne Fett­unter­drückung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.74 | Grafische Darstellung der Zeitintensitätskurven zur Ana­lyse des Uptakeverhaltens der Gewebe. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.75 | Auswertung von T1-Perfusionsstudien und Berechnung farbiger Parameter-Bildern von Wash-In, Wash-Out und des Kurvenintergrals | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.76 | Silikonsensitive und silikonsuprimierende Sequenz­techniken. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.77 | Ganzkörperdiagnostik/Ganzkörper-MRT | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.78 | Diffusionsgewichtete Bildgebung am ganzen Körper | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.79 | Ist ein Scanbereich ≥ 180 cm möglich? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.80 | Welche Spulenkombination wird eingesetzt? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.81 | → Evtl. zusätzlich erforderliche Ausrüstung gehört zum Lieferumfang | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.82 | → Etwa erforderliche Erfordernisse hinsichtlich der Platzierung des Systems (Tischverschiebung für Ganzkörperbildgebung) müssen bei einem Aufstellungsvorschlag mit berücksichtigt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.83 | Cardio | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.84 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.85 | Geforderte Funktionen: MultiSlice, MultiPhase, Quantitative Flussmessung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.86 | ▪ Cine Bildgebung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.87 | ▪ T1 + T2 Mapping, ECV-Berechnung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.88 | ▪ Herzperfusion | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.89 | ▪ Erweiterte Herzauswertung/4D-Ventrikelanalyse | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.90 | ▪ MR-Kardio-Analyse mit Betrachtungsoption (Viewing) und Protokoll-geführten Workflow, sodass eine nahtlose / direkte Verbindung zwischen den kardiologischen Studien und den entsprechenden Analysen besteht. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.91 | ▪ 2D-Flussmessungen in Cine-Darstellung zu Quantifizierung von bestimmten Klappen oder Gefäßanomalien | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.92 | ▪ Modified Look-Locker Inversion recovery) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.93 | ▪ Phasen-sensitive Inversion Recovery Sequenz (PSIR) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.94 | Ist es möglich die PSIR in freier Atmung durchzuführen? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.95 | Nachverarbeitung/Auswertung für folgende Applikationen:
6.96 | ▪ Flussquantifizierung (flusskodierte Bilder) mit 2D-Phasenkontrast. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.97 | ▪ Flussquantifizierung (flusskodierte Bilder) mit 4D-Phasenkontrast möglich | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.98 | ▪ Analyse der Herzwand (Bewegung, Wandstärke, Verdickungen) sowie Analyse und der Identifikation von Narbengewebe (late enhancement). Es ist möglich über das gesamte Herz schnelle Flächen-Längen-Analysen, automatische Schicht-zu-Schicht-Segmentation durchzuführen vom Anwender bestimmten Konturen zu übernehmen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.99 | ▪ Herzperfusion | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.100 | Pädiatrie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.101 | Untersuchungen an Kindern müssen grundsätzlich möglich sein. Die Untersuchungsprotokolle müssen entsprechend angepasst werden. Entsprechende Bewegungsartefaktunterdrückung muss enthalten sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
7. | Befunddokumentation | Typ | Typ | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 5 | 5 | 0 | 1
7.1 | Befundungsprogramm zur Dokumentation der klinischen Ergebnisse einschl. einer Auswahl relevanter Bilder, Messdaten usw. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.2 | ▪ Besteht die Möglichkeit verschiedene Anwender- oder Untersuchungsspezifische Vorlagen zu erstellen und zu hinterlegen (Mandantenfähigkeit)? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
8. | Weitere Ausstattung | Typ | Typ | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 2 | 2 | 0 | 7
8.01 | Wechselsprechanlage | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.02 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.03 | Muss die Kommunikation aus dem Kontrollraum zum Patienten per Lautsprecher bzw. über Kopfhörer ermöglichen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.04 | Physiologische Triggereinheit | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.05 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.06 | Möglichkeit über EKG, Herzfrequenz und Respiration Messvorgänge zu triggern ( z.B. auch Schnittstelle zu externen Patientenüberwachungsmonitor möglich) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.07 | Monitor/Pulsoximeter MRT-tauglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.08 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.12 | Musikeinspielung | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
8.13 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.14 | Zur Beruhigung von ängstlichen Patienten und Kindern muss es möglich sein Musik über den Patienten Kopfhörer einzuspielen. Ein entsprechender Rekorder gehört zum Ausstattungsumfang. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.15 | Kamerasystem zur Patientenüberwachung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.16 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.17 | Beobachtung der Patienten im Tunnel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
9. | Sonstiges | Typ | Typ | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 0 | 0 | 1
9.01 | Reinigung/ Desinfektion
9.02 | Alle Oberflächen und Gerätebestandteile, die mit dem Patienten in Berührung kommen können müssen desinfizierbar sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
10. | Integration RIS/KIS/PACS | Typ | Typ | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 0 | 0 | 12
10.01 | Im Auftragsfall ist die Integration mit den Herstellern der zu integrierenden Fremdsysteme abzustimmen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.02 | Zum Leistungsumfang gehören alle erforderlichen Zubehöre, Kabel, HUB´s, Keyboard, Maus etc., die für die folgenden Integrationen erforderlich sind | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.03 | Die notwendige RIS bzw. PACS-seitige Schnittstelle wird vom Klinikum zur Verfügung gestellt | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.04 | Datenaustausch mit verfügbaren Systemen über Dicom Worklist | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.05 | Schnittstellen (DICOM 3.0)
10.06 | DICOM 3.0 - Storage (Send/Receive) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.07 | DICOM 3.0 - Query/Retrieve | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.08 | DICOM 3.0 - Worklist | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.09 | DICOM 3.0 - Storage Commitment | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.10 | DICOM 3.0 - MPPS | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.11 | DICOM 3.0 - Structured Reporting und DICOM RDSR | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.12 | Integration in vorhandene Datennetze (RIS, KIS, PACS) ist enthalten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.13 | Anbindung an Philips AVW-Server Version 15 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
11. | Virensicherheit | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 6 | 0 | 0 | 3
11.01 | Alle Rechnerkomponenten, die mit dem klinikseitigen IT-Netz oder einem Modem kommunizieren, müssen mit einem Virenschutz ausgestattet sein. Der zur Anwendung kommenden Virensschutz ist mit dem Auftraggeber im Zuge der Werksplanung / Installationsplanung einvernehmlich abzustimmen und zu dokumentieren. Das Updaten des Virenschutzes erfolgt im Rahmen des Wartungs-/ Instandhaltungsvertrages durch den Auftragnehmer. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
11.02 | Neben einer Absicherung über Virus Pattern ist auch White Listing möglich. Hierfür ist dem Angebot die vorgesehene Konfiguration der White List ausführlich erläutert beizulegen. White Listing ist unter der Voraussetzung zugelassen, dass der Auftraggeber dieses nach einer Prüfung für den Einsatz frei gegeben hat. Im Auftragsfall muss die White List in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber erstellt werden. Außerdem muss es möglich sein, dass der Auftraggeber während des Betriebs des Gerätesystems die White List prüfen und gegebenenfalls entsprechende Aktualisierungen veranlassen kann . | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
11.03 | Die aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Systeme an einem IT-Netzwerk resultierenden Risiken sind zu benennen und zu bewerten. (Auflistung der möglichen Störfälle und Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von Netzwerkrisiken) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
12. | Einweisungen | Typ | Typ | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 3 | 3 | 0 | 11
12.01 | Die Einweisung der Geräte muss abgesprochen werden. In der ersten Woche müssen alle Standarduntersuchungen vermittelt werden. In der zweiten bis dritten Woche will der Auftraggeber mit den Geräten selbständig arbeiten. Ab der vierten Woche muss eine ergänzende Einweisung für die komplexen Untersuchungen erfolgen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.02 | Besteht die Möglichkeit der Hospitation vor Inbetriebnahme an einem Referenzstandort | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
12.03 | Wenn ja, bitte Standort für den angebotenen Gerätetyp benennen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
12.04 | Bitte geben Sie darüber hinaus weitere zusätzlich mögliche Schulungsprogramme für Ärzte und MTRA und den damit verbundenen Kosten an. Bitte diese eventuellen Schulungsprogramme dem Angebot beifügen. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
12.05 | Einweisung MTRA
12.06 | Die einweisende Person muss über eine entsprechende Qualifikation (MTRA oder gleichwertig) verfügen und die deutsche Sprache beherrschen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.07 | Für Einweisung und Applikation müssen die folgenden Personen geschult werden: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.08 | mind. 3 Personen: Basiseinweisung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.09 | mind. 3 Personen: Nachschulung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.10 | 3 Personen : Advanced Applikation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.11 | Wiederholungstraining für 8 Std. beim Kunden - Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
12.12 | Einweisung Ärzte
12.13 | Für Einweisung und Applikation müssen die folgenden Personen geschult werden: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.14 | mind. 3 Personen: Basiseinweisung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.15 | mind. 3 Personen: Nachschulung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.16 | 3 Personen : Advanced Applikation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.17 | Wiederholungstraining für 8 Std. beim Kunden - Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
12.18 | Techniker
12.19 | Für den First-Line-Service durch die Medizintechnik sind Schulungen für zwei Mitarbeiter vorzusehen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.20 | Wiederholungstraining für 8 Std. beim Kunden - Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
13. | Installationsbedingungen und Energieverbrauch | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 29 | 0 | 0
13.01 | Klimatisierung
13.02 | Temperatur in °C | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
13.03 | Umluftkühlung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
13.04 | Klimatisierung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
13.05 | Temperaturbereichänderung für ungestörten Betrieb in ° C / h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
13.06 | Relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation + / - % | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
13.07 | Wärmelast
13.08 | Wärmeabgabe an Außenluft Scanbetrieb im Untersuchungsraum in kW- mehr als 3kW 0 Punkte, 2,5 bis 1,7 - 1 Punkt, 2 bis 1,6 - 2 Punkte, 1,5 und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 0
13.09 | Wärmeabgabe an Außenluft Standby im Kontrollraum in kW- über 2kW 0 Punkte, 1,1 -1,9 kW 2 Punkte, 1 und weniger 4 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 4 | 0 | 0
13.10 | Wärmeabgabean Raumluft Messbetrieb im Technikraum- über 5kW 0 Punkte, 2,5 bis 4,9 kW - 2 Punkte, 2,5kW und weniger 4 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 4 | 0 | 0
13.11 | Wärmeabgabe an Außenluft Standby im Technikraum inklusive erforderlicher Zusatzgeräte in kW- mehr als 3kW 0 Punkte, 2,5 bis 1,7kW - 1 Punkt, 2 bis 1,6kW - 2 Punkte, 1,5 und weniger kW 3 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 0
13.12 | Maximale Wärmeabgabe an Kühlwasserkreislauf (kW) bei Dauerbetrieb mehr als 60kW = 0 Punkte, 60 bis 50 kW = 1 Punkt, 50 bis 40 kW = 2 Punkte, weniger als 40 kW = 3 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 0
13.13 | Erforderliche Kühlwasser-Vorlauftemperatur (°C) weniger als 10°C = 0 Punkte, 10-14°C = 1 Punkt, 15-17°C = 2 Punkte, 18 und mehr °C = 3 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 0
13.14 | Elektroanschluss
13.15 | s Spannung (inkl. mögliche Schwankung) in V | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
13.16 | s Netzabsicherung in A | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
13.17 | s max. Netzinnenwiderstand in Ω | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
13.18 | Energieverbrauch
13.19 | Energieeffizienz der Gesamtanlage nach COCIR | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
13.20 | Energieverbrauch für 24 Std. gemäß COCIR | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
13.21 | Szenario Standbay-Betrieb 0Wh bis 8kWh 3 Punkt, 9kWh bis 11kWh 2 Punkte, größer 11 kWh 0 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 0
13.22 | Szenario Mess Betrieb 0Wh bis 18kWh 3 Punkt, 19kWh bis 22kWh 2 Punkte, 23kWh bis 25 kWh 1Punkt, 26 kWh und mehr 0 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 0
13.23 | Szenario Off weniger als 5kWh 3 Punkt, 5,1kWh bis 6kWh 2 Punkte, 6,1kWh bis 7 kWh 1Punkt, 7,1 kWh und mehr 0 Punkte | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
14. | Angebotspreis | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 0
14.01 | Nettogesamtpreis | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
15. | Optionen (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 0
O1 | Geräuschreduzierte Scan mit reduzierter Slew Rate
O1.1 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O1.2 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 1 |  | 0 | 0 | 0
O2 | Geräuschreduzierter Scan mit optimierten Gradienten
O2.1 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O2.2 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 2 |  | 0 | 0 | 0
O3 | KM freie , EKG getriggerte periphere Angiografie mit Subtraktion
O3.1 | Ist zusätzlich zur KM freien, EKG getriggerten peripheren Angiografie mit Subtraktion auch eine Untersuchung bzw. Auswertung ohne Subtraktion möglich? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O3.2 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O3.3 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 7 |  | 0 | 0 | 0
O4 | Kontrastmittelfreie 3D Angiographie (nicht Time of Flight, nicht Phasenkontrast, Inhance)
O4.1 | Spezielle Sequenzen und Protokolle für nicht-kontrastverstärkte 3D MRA mit hoher räumlicher Auflösung (Inhance, TRANCE, NATIVE o.ä) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O4.2 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O4.3 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 8 |  | 0 | 0 | 0
O5 | Spulenwagen oder vergleichbar
O5.1 | → platzsparende Lagerung/Aufbewahrung der Körperspulen z. B. in einen Spulenwagen oder in anderem vergleichbaren System | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O5.2 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O5.3 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 9 |  | 0 | 0 | 0
O6 | dedizierte Spule für periphere Angiographien
O6.1 | Anzahl der Elemente | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O6.2 | Hat die Spule eine angepasste Geometrie | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O6.3 | Verfügt die Spule über patientennahe Spulenelemente auf der Innenseite der Beine für oberflächennahe, hochauflösende Darstellungen der Gefäße an den Beininnenseiten? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O6.4 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O6.5 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 10 |  | 0 | 0 | 0
O7 | dedizierte starre Kniespule oder vergleichbare Lösung
O7.1 | Die Spule muss mindestens 15 Elemente haben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O7.2 | Bis zu welchem Gelenkumfang einsetzbar? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O7.3 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O7.4 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 11 |  | 0 | 0 | 0
O8 | dedizierte starre Fuß-/Sprunggelenkspule oder vergleichbare Lösung
O8.1 | Die Spule muss mindestens 15 Elemente haben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O8.2 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O8.3 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 12 |  | 0 | 0 | 0
O9 | Spule für Körper (Abdomen) mit paralleler Bildgebung und integrierter EKG-triggerung
O9.1 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O9.2 | Die Spule muss mindestens 16 Elemente haben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O9.3 | Wird mit der angebotenen Spule eine Feet-Head-Abdeckung von > 55cm erreicht? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O9.4 | Die Anwendung/Kombination von 2 Stück Abdomenspulen ist sicher zustellen. In das Angebot sind diese einzukalkulieren und zu liefern | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O9.5 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O9.6 | Nettomehrpreis zum Austausch einer Körperspule Punkt 3.6.3 in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 13 |  | 0 | 0 | 0
O10 | Motorische Unterstüzung für abdockbaren Patiententisch
O10.1 | Ist für den Patiententisch zusätzlich eine motorische Unterstützung zum Fahren durch den Raum erhältlich | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O10.2 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O10.3 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 14 |  | 0 | 0 | 0
O11 | Beatmungsgerät, MRT-tauglich
O11.1 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O11.2 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 15 |  | 0 | 0 | 0
O12 | Kontrastmittelinjektor
O12.1 | Kontrastmittelinjektor vgl. Medrad | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O12.2 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O12.3 | Kann der Kontrastmittelinjektor an das System gekoppelt werden? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O12.4 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 16 |  | 0 | 0 | 0
Note on C69: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Sollte ein ggf. erforderlicher Technikereinsatz auch bepreist werden?
Note on C91: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wie wird das bewertet? Wenn weniger als 12 angeboten werden, soll das zum Ausschluss führen, oder? Oder ist das in Ordnung, es gibt nur eben keine Punkte. Wie wird bei mehr als 12 Elementen bewertet (1 Punkt je zusätzlichem Element?)

## HF_Kabine
MRT 1,5 Tesla Donauwörth
Leistungsverzeichnis / technische Anforderungen HF-Kabine
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
HF Kabine NEU
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | HF-Kabine | 0 | 0 | 4
2. | HF Abschirmungskabine | 0 | 0 | 5
3. | Innenausbau HF Kabine | 0 | 0 | 23
4. | Elektroinstallationen | 0 | 0 | 12
5. | Quenchrohr bei Bedarf, bei Quenchrohr freien Systemen nicht verpflichtend | 0 | 0 | 7
6. | Schallschutztechnische Untersuchung | 0 | 0 | 3
7. | Körperschallentkopplung | 0 | 0 | 3
8. | Angebotspreis | 0 | 0 | 1
|  | 0 | 0 | 58
Durch den Anbieter auszufüllendes LV | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | HF-Kabine | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 4
1.01 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Allgemeine Gerätebeschreibung
1.04 | Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung ist nicht abschließend geklärt, ob die bestehende HF-Kabine vollständig zurückgebaut wird. Für den Fall, dass kein vollständiger Rückbau der bestehenden HF-Kabine erfolgt, hat der Bieter die Planung der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Sämtliche hierfür notwendigen Leistungen sind in der Angebotssumme vollständig zu berücksichtigen. Für den Fall eines vollständigen Rückbaus der bestehenden HF-Kabine hat der Bieter die Planung und Ausführung eines Neubaus einer HF-Kabine vorzusehen. Auch diese Leistungen sind in der Angebotssumme vollständig einzupreisen. Der Angebotspreis ist jeweils für das zum Zeitpunkt der Angebotsabfrage festgelegte Szenario (Anpassung der Bestandskabine oder Neubau) verbindlich anzugeben und gilt für dieses Szenario als maßgeblich. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.05 | Das Angebot beinhaltet die isolierte erdpotentialfreie Aufstellung inkl. Lieferung frei Haus, die gebrauchsfertige Montage der HF - Kabine sowie alle unten aufgeführten Leistungen. - Gesamt-Außenabmessungen (HxBxT): Siehe BegleitformularAbmessung_MRT_Raum PDF und Eingabeplanung_MRT pdf/dwg - Gesamt-Innenabmessungen (HxBxT): 'Siehe BegleitformularAbmessung_MRT_Raum PDF und Eingabeplanung_MRT pdf/dwg - Bodenabsenkung -Siehe BegleitformularAbmessung_MRT_Raum PDF und Eingabeplanung_MRT pdf/dwg in den umliegenden Räumen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.06 | Die kostenlose Lieferung auf die Baustelle, den Transport und den Aufbau der HF -Abschirmkabine sowie eine zusätzliche, zeitversetzte Anreisen für den Magneteintransport (die Einbringung des MRT erfolgt über die Fassade), dem Öffnen und Schließen der Magnet-Einbringöffnung, der späteren Installation des Quenchrohr, der Fertigmontage der HF Kabine und Abnahme der Leistung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.07 | Im Lieferumfang müssen Schallschutz- und Wärmedämmung und Berührungsschutz enthalten sein. Geplant ist die Führung des Quench-Rohres direkt über Fassade. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.08 | Die HF- Kabine ist inkl. Innenausbau anzubieten. Der Schallschutz ist gemäß dem im Lieferumfang enthaltenem Schallschutzgutachten auszuführen. Ausbaubares Deckenpanel ca. 2500mm x 3000mm. Ein patientenfreundliches Designkonzept z.B. mit Fototapete o.ä. soll eingeplant und optional angeboten werden. Der ableitfähige Fußboden wird bauseitig beigestellt und verlegt. Die Kabine ist nach DIN VDE 0100 710 der Anwendungsgruppe I eingestuft. Auswahl aller Oberflächen nach Bemusterung. Die Kabine soll vollflächig auf einem von Auftragnehmer zu liefernden und einzubauenden Sylomerlager platziert werden. Weiter gehört die magnetische Abschirmung in alle Richtungen zum Auftragsumfang. Die Kabine ist allseitig schallentkoppelt einzubauen. Mindestanforderungen an den Schallschutz (Luftschall) Schalldämmmaß für Decke und Wand >56dB(A) sind zu erfüllen.Die HF-Tür ist schwellenlos (überfahrbar) mit Schließung herzustellen. Beobachtungsfenter in Schallschutzausführung. Es sind Anschlussdosen für Sauerstoff, Druckluf, eletrische Anschlüsse, Wave Guides und Anschluss des KM Injektor zu berücksichtigen. Die LED-Beleuchtung (Downlights und Rasterflächenleuchten) sind schaltbar und dimmbar auszuführen. Fluchtwegkennzeichnung über der Tür, einschließlich 10W Akku mit Ladegerät. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.09 | Die Schnittstelle für die Medien Strom, Wasser, IT, GLT / MSR und medizinische Gase ist der Technikraum. Die Klimatechnik und Lüftung wird bauseitig erstellt; Übergabepunkt ist auch hier der Technikraum. Für die Medien bedeutet das, dass die entsprechenden Auslässe in die Kabine zum Auftragsumfang gehören. Angaben zu den technischen Anforderungen sind beizulegen. Die Bauherrschaft stellt die Hausanschlussleitungen bis an diese Schnittstelle bei. Die Verkabelung bis zur Schnittstelle ist Bietersache. Evtl. erforderliche zusätzliche Einrichtungen/Leistungen müssen vom Bieter mit einkalkuliert werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.10 | Die gesamte Planung, Lieferung und Montage inklusive bauseitiger Nebenleistungen sind mit anzubieten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.11 | Die Vorlaufzeit für Lieferung der Kabine ab Freigabe Zeichnungen darf maximal 4 Wochen betragen. Die Werkplanung ist im Entwurf 4 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.12 | Folgende Planunterlagen sind für die Errichtung der Kabine bzw. die Installation des Gerätesystems und des Quenchrohrs beigelegt: (Grundrissbezeichnung aufführen) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | HF Abschirmungskabine | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 5
2.01 | HF Kabine in Modulbauweise bestehend aus Fußboden-, Wand- und Deckenmodulen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.02 | Aus welchem Material besteht die Kabine? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.03 | Füllmaterial für die Bodenmodule und der Spanplattenboden müssen enthalten sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.04 | Geben Sie die Größe der Kabine für das angebotene MRT-Sytem an (BxTxH): | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Module müssen zur Ein-, und Ausbringung des Magneten demontierbar sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.06 | Ist eine Abhängung der HF Kabinendecke erforderlich so ist diese mit isolierten Ringschrauben gemäß den Angaben des Statikers zu bewerkstelligen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.07 | Montagerahmen für Systemfilter | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.08 | erforderliche Bodenabsenkung (in cm) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.01.01 | HF-Tür | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.01.02 | Es ist eine Tür in die Kabine vorzusehen. Nach außen öffnend Türblatt, weiß kunststoffbeschichtet, Ausführung handbetrieben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.01.02 | Lichtes Durchgangsmaß ca. 1.200 x 2.100 mm, Abmaße BxH angeben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.01.03 | Abschließbar von außen, inkl. 3 Schlüsseln und Schloss mit Panikfunktion (Riegel öffnet sich beim betätigen des Griffes) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.01.04 | Schallschutz: >43dB; bitte angeben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.02.01 | HF Beobachtungsfenster | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.02.02 | HF Beobachtungsfenster Fensterrahmen weiß kunststoffbeschichtet mit lichtem Durchblickmaß ca. 2.100 mm x 1.200 mm oder größer, Abmaße BxH angeben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.02.03 | Schallschutz: >45dB; bitte angeben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.03.01 | HF Filter für medizinische Gase (Wave Guide) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.03.02 | Standardisierte Ausführung als Rohrdurchführung für 1x Sauerstoff und 1x Druckluft. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.03.03 | Durchmesser in mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.03.02 | Standardisierte Ausführung als Rohrdurchführung für 1x Narkosegasabsaugung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.03.03 | Durchführung in mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.04.01 | Luftdurchführung für Klimatisierung der HF Kabine Ausführung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.04.02 | Luftdurchführung für Klimatisierung der HF Kabine | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.04.03 | 2 Stück für Zuluft und 2 Stück für Abluft | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.05.01 | HF Filter für Rauchgasabsaugung (1 Stück) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.05.02 | Standardisierte Ausführung als Rohrdurchführung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.05.03 | Durchführung in mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.06.01 | Anschluss des Potentialausgleichs | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.06.02 | Ausführung mit Kabelring zum problemlosen Anschluss eines 6 mm² Erdungskabels | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.07.01 | HF Filter (für die Stromversorgung der HF Abschirmungskabine | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.07.02 | Ausführung mit 8 Durchführungsfiltern (mehrkreisig: 2 Stromkreis SV, 1 Notauskreis, 2 Lichtkreise) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.07.03 | Bitte verwendete HF Filter angeben: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.08.01 | HF Filter für LAN-Anschluss | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.08.02 | Bitte verwendete HF Filter angeben: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.09.01 | HF Filter und Durchführung von Infusionsleitungen/Schläuchen etc. (2 Stück zum Schaltplatz) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.09.02 | Durchmesser ca. 50 - 60 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.10.01 | Unbestückte HF Filterplatte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.10.02 | zum nachträglichen Einbau optionaler HF Filter (Größe?) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.03 | Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.01 | Trennlage der HF Abschirmkabine zum Gebäude | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.11.02 | Ausführung mit 3 mm Bautenschutzmatte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.11.03 | PE Folie darf nicht verwendet werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.12.01 | Kabeltrasse für die Systemverkabelung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.12.02 | Die Spezifikation des Magnetherstellers ist zu berücksichtigen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.12.03 | Das Material ist anzugeben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.04 | Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.01 | Quenchrohrdurchführung falls für den Gerätetyp erforderlich für die HF-dichte Durchführung des Heliums. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.13.02 | Durchmesser (mm) nach Herstellerspezifikation (Vorgabe des MRT-Herstellers). | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.03 | Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
2.14.01 | Spachteln der Bodenplatte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.14.02 | Spachteln der Bodenplatte für die Verlegung eines bauseitigen PVC Belages. Holzspanplatten der Qualität V100, mit Nut und Feder Ausführung müssen auf dem Untergrund befestigt werden. Eine Grundierung bzw. ein Voranstrich ist zu verwenden. Fugen bzw. Plattenstöße müssen mit Ardex-Fix Blitzspachtel aufgefüllt werden. Die Spachtelung muss mit Ardex-Fix Blitzspachtel oder vergleichbar aufgefüllt werden. Die Spachtelung muss eine Schichtdicke von mind. 3 mm vorweisen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1 | Aktuell unter Allgemeinses wird der Bodenbelag bauseitig gestellt und verlegt, aus Gewährleistungsgründen sollte diese Postion teil der Bodenlegerleistung sein (Mit Auftraggeber klären
| Nettogesamtpreis HF Kabine | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt | 11 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3. | Innenausbau HF Kabine | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 23
3.01 | Innenausbau der HF Abschirmungskabine aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, auf Stoß montiert. Plattenstöße stumpf montiert, mit Feder verbunden. Sämtliche Kanten in ABS Ausführung in passendem Farbton. Farbton: Weiß. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.01.01 | Melaminharzbeschichtete Spanplatten in Sonderfarbton (nach RAL Farbkarte) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1 | Mit Kunden abstimmen ob erforderlich, sonst streichen
3.01.02 | Mehrpreis bitte angeben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0 | gerne auch Wertung wenn erforderlich
3.02.01 | Antistatischer Fußbodenbelag inkl. Verlegung nach Herstellerangabe. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1 | Aktuell unter Allgemeinses wird der Bodenbelag bauseitig gestellt und verlegt, daher kann Position entfallen. Wenn nicht gestellt bitte beibehalten
3.02.02 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.02.03 | Belag | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.03.01 | Erstellen von Ausfräsungen für Bodenplatten, Kabelkanal, oder ähnliches | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.03.02 | Bitte Kurzbeschreibung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.04.01 | Rasterdecke mit amagnetischem Traggerüst | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.04.02 | Rasterdecke mit amagnetischem Traggerüst. Rastermaß 600 x 600 mm. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.04.03 | Rasterdecke umlaufend mit Deckenfries versehen. Es sind ausschließlich ganze Deckenplatten zu verwenden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.04.04 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.04.05 | Typ | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.05.01 | Türrahmen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.05.02 | Für vorbeschriebene Tür; Ausschnitt für System-Not- Stopp ist vorzusehen. Farbe ist der Innenwandverkleidung anzupassen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.06.01 | Fensterrahmen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.06.02 | Farbe ist der Innenwandverkleidung anzupassen, alternativ rahmenlos und flächenbündig | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.07.01 | Umbauung der Systemfilterplatte als raumhoher Schrank | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.07.02 | Ausführung mit 4 Türen, die oberen beiden Türen abschließbar. Zwei Fachböden im unterem Bereich. Breite ca. 1500 mm. 2 Lüftungsöffnungen mit Abdeckgitter aus Edelstahl sind im oberen Bereich des Schranks vorzusehen (Aufstellvorschlag Systemanbieter beachten) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.08.01 | Belüftungssystem | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.08.02 | Geschlossenes Lüftungssystem innerhalb der HF Abschirmungskabine in glattwandigen Rohren gemäß DIN 1946-4. Durchmesser der Rohre DN 200, Rohre aus Kunststoff, 4 Dralldiffusoren aus Kunststoff mit Anschlussbox zum Einbau in Deckenraster mit Rastermaß von 600 x 600 mm. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.09.01 | Gasentnahmedosen für medizinischen Sauerstoff 5 bar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.09.02 | 1 Stück Entnahmestellen,inklusive Lieferung der Dosen und Anschluss | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.09.03 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.01 | Gasentnahmedosen für medizinischen Druckluft 5 bar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.10.02 | 1 Stück Entnahmestellen,inklusive Lieferung der Dosen und Anschluss | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.10.03 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.11.01 | Gasentnahmedosen für medizinischen Narkosegasabsaugung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.11.02 | 1 Stück Entnahmestellen,inklusive Lieferung der Dosen und Anschluss | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.11.03 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.12.01 | Spulenregal | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.12.02 | Spulenschrank mit Schiebtüren/Schubladen/ohne Türen, angepasst und abgestimmt an die im Lieferumfang enthaltenen Spulen, Lagerungsmaterilien sowie notwendigen Verbrauchsmaterialien deckenhoch verblendet, mit Fachböden höhenverstellbar Tragkraft/FB=100 kg (die Ausführung ist in Abstimmung mit Nutzer und nach Verbindlichem Vor-Ort-Termin abzustimmen und zu planen) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1 | Mit Kunden abstimmen, ggf separat beauftragen
3.12.03 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettogesamtpreis Innenausbau | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt | 12 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
4. | Elektroinstallationen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 12
4.01 | Elektroinstallation inkl. Verkabelung: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.02 | Zuleitungen zu Steckdosen und Lichtkreisen in Ausführung 3 x 2,5 mm², abgeschirmte Leitung. Not-Aus Schalter in Ausführung 5 x 1,5 mm. 4 Stück LED Rasterflächenleuchten (595x595x10) 24VDC/50W, 4.000k, 4200lm, neutralweiß, dimmbar, inkl. benötigter Elektroausstattung (Netzteile, Vorschaltgeräte, Dimmer). 6 Stück Steckdosen, 1 Stück Potenzialausgleichdose, 1 Stück Vorbereitung für System Not-Ausgleichdose. Die Absicherung ist separat nicht im ERV des MRT zu planen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.01.01 | LED Raumbeleuchtung mit 16 LED Downlights | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.01.02 | Ausführung 8 Stück LED-Downlights (als Decken-Einbaustrahler), Leuchtmittel: Power LED 12W, Lichtfarbe kalt weiß, einschließlich Vorschaltgeräte (LED-Treiber). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.01.03 | Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.02.01 | LED Liegenbeleuchtung mit 4 LED Downlights | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.02.02 | Ausführung 6 Stück LED-Downlights (als Decken-Einbaustrahler), Leuchtmittel: Power LED 12W, Lichtfarbe kalt weiß. einschließlich Vorschaltgeräte (LED-Treiber). Ausführung dreh- und schwenkbar zur optimalen Positionierung der Lichtkegel. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.02.03 | Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.03.01 | Lieferung und Einbau von passenden HF Filtern für LED Beleuchtung aus Position 4.04.01, 4.05.01 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.03.02 | Die verwendeten HF-Filter sind anzugeben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.03.03 | Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.04.01 | Farbige RGB LED-Raumbeleuchtung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.04.02 | Im Deckenfries eingelassene RGB LED-Raumbeleuchtung, Ausführung als durchgängiges Lichtband mit einstellbarer Lichtfarbe inkl. aller notwendigen Materialien und Installationsarbeiten etc. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.04.03 | Nettopreis / laufenden Meter | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.05.01 | Notbeleuchtung mit Batterien | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.05.02 | 230V/7W Netzversorgung, mit Batterien. Gewährleistung von einer Stunde Betriebszeit. Ausführung inkl. Einbau und Verkabelung mit abgeschirmten Leitungen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.06.01 | LAN-Anschlussdose | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.06.02 | 1 Stück mit Lichtwellenleiterzuführung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Nettogesamtpreis Elektroinstallation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt | 13 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
5. | Quenchrohr bei Bedarf, bei Quenchrohr freien Systemen nicht verpflichtend | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 7
5.01.01 | Quenchrohr in Edelstahl-Ausführung V2A; Ø 150 mm (geeignet für angebotenen MRT) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.01.02 | Quenchrohr in Edelstahl-Ausführung V2A mit mind. 2mm Wandstärke. Rohrteile mit Schraub-Flanschen verbunden oder komplett verschweißt. Durchmesser bis max. 150 mm. Zusätzliche galvanische Trennung der Komponenten am Übergang zur HF Abschirmungskabine und am Übergang zum Ausstritt aus dem Gebäude. Innerhalb der HF Abschirmkabine sowie innerhalb des Gebäudes muss das Quenchrohr mit Armaflex oder vergleichbar isoliert werden. Eine Standardkalkulation umfasst 10 lfm. Quenchrohr und zwei 90° Bögen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1 | Klinikspezifika beachten, ggf. anpassen
5.01.03 | Nettopreis / laufenden Meter | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.01.04 | Nettopreis / Bogen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.02.04 | Quenchrohrkompensatoren Ø 150 mm (geeignet für angebotenen MRT) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.02.05 | Sind entsprechend der Herstellervorgaben Kompensatoren erforderlich, so sind diese Bestandteil der Leistung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.02.06 | Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.02.04 | Quenchrohrauslass nach neuester Spezifikation des MRT-Systemlieferanten. Ausführung als DN 250 mm. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.02.05 | Quenchrohrauslass nach neuester Spezifikation des MRT-Systemlieferanten. Ausführung als DN 250 mm. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.02.06 | Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettogesamtpreis Quenchrohr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt | 14 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
6. | Schallschutztechnische Untersuchung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 3
6.01 | Eine schallschutztechnische Untersuchung umfasst: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.02 | Planung von Maßnahmen zur Erhöhung von Luft- und Körperschallübertragung mit den dazu notwendigen Schallmessungen. Ergebniszusammenfassung als Erläuterungsbericht. Die schallschutztechnische Untersuchung ist Basis für die Ausfürung der Schallschutzmaßnahmen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Nettogesamtpreis schallschutztechnische Untersuchung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt | 15 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
7. | Körperschallentkopplung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 3
7.01.01 | Elastische Lagerung der HF Abschirmungskabine | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.01.02 | bestehend aus 12,5 mm starken Sylomer Dämmplatten nach Berechnung mit Ausführung als Kabinenunterlage in verschiedenen Härtegraden je nach Auflage. Kalkulationsgrundlage 40m² | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.01.03 | Nettopreis/m2 | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
7.02.01 | Doppelt elastische Lagerung des Magneten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.02.02 | inkl. Edelstahlplatte (Größe und Gewicht nach Schallgutachten, mind. 1.500kg), Sylomerlagerung nach Gutachten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Nettogesamtpreis Körperschallentkoppelung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt | 16 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
8. | Angebotspreis | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 1
8.01 | Nettogesamtpreis (aus Position 1 bis 7) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt | 81 |  | 0 | 0 | 1
9. | Optionen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 0
O1 | HF Filter für optionale Stromversorgung
O1.1 | wie z.B. Stromkreis ZSV, weiterer Lichtkreis, etc. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O1.2 | Ausführung mit 4 Durchführungsfiltern (für 2 Stromkreise) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O1.3 | bitte verwendeten HF-Filter angeben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O1.4 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 1 |  | 0 | 0 | 0
O2 | erweiterter Schallschutz der HF Türe
O2.1 | Zusätzliche ( zweite Dichtungsebene ) Türblattdichtung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O2.2 | Erhöhung der Massen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O2.3 | Türfüllung mit speziellen Schalldämm Materialien | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O2.4 | Schalldämm-Maß ist anzugeben! | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O2.5 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 2 |  | 0 | 0 | 0
O3 | erweiterter Schallschutz des HF Fensters.
O3.1 | Zusätzliche Isolierglasscheibe | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O3.2 | Schallschutzausführung über Rw = 52 dB. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O3.3 | Schalldämm-Maß ist anzugeben! | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O3.4 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 3 |  | 0 | 0 | 0
O4 | erweiterter Schallschutz der HF Abschirmungskabine
O4.1 | Schallschutzausführung über Rw = 42 dB | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O4.2 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 4 |  | 0 | 0 | 0
O5 | erweiterter Schallschutz der HF Abschirmungskabine (Lärmschutz 2)
O5.1 | Schallschutzausführung über Rw = 50 dB (=Lärmschutzpaket 2) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O5.2 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 5 |  | 0 | 0 | 0
O6 | Weicheisenabschirmung (Berechnung nach Vorgabe des MRT - Herstellers/Lieferanten)
O6.1 | Verwendetes Material : | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O6.2 | Nettopreis pro Tonne inkl. Lieferung und Montage an Wand und Boden: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O6.3 | Nettomehrpreis je t in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 6 |  | 0 | 0 | 0
O7 | Zusätzliche Steckdosen für ZSV in Orange (Option)
O7.1 | 2 Stück als Doppelsteckdose, inkl. Einbau und Verkabelung mit abgeschirmten Leitungen in 3 x 2,5 mm². | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O7.2 | Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O7.3 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 7 |  | 0 | 0 | 0
O8 | Zusätzliche Steckdosen für SV in Grün (Option)
O8.1 | 2 Stück als Doppelsteckdose, inkl. Einbau und Verkabelung mit abgeschirmten Leitungen in 3 x 2,5 mm². | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O8.2 | Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O8.3 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 8 |  | 0 | 0 | 0

## Instandhaltung
MRT 1,5 Tesla
Instandhaltung
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Serviceangebot MRT 1,5 Tesla | 18 | 0 | 6
2. | Service | 0 | 0 | 2
3. | Betriebswartungsvertrag | 0 | 0 | 6
4. | Vollwartungsvertrag | 0 | 0 | 6
5. | Optionen zu Position 4 Vollwartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) | 0 | 0 | 16
6. | Ersatzteilkosten (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) | 0 | 0 | 2
7. | Optionen zu Position 3 Betriebswartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) | 0 | 0 | 17
|  | 18 | 0 | 55
Die Wertung der Muss-Kriterien erfolgen Losweise in Zusammenhang mit den geplanten Indikationen
Durch den Anbieter auszufüllendes LV | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Serviceangebot MRT 1,5 Tesla | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 6 | 18 | 0 | 6
1.01 | Der Service der angebotenen Anlage muss mindestens 10 Jahre komplett gewährleistet sein, inkl. Wartung, Instandsetzung und Ersatzteilverfügbarkeit | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.02 | Die Servicestelle muss in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.03 | Betriebssysteme inkl. Sicherheitsupdates für alle angebotenen Rechnersysteme oder Server müssen über die Laufzeit von 10 Jahren gewartet werden können. Evtl. erforderlicher Ersatz während der Betriebszeit ist mit einzukalkulieren! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.04 | Bezeichnung der zuständigen Servicestelle | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Anschrift | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Service-Hotline -Telefon-Nummer | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Anzahl KD-Techniker in Deutschland für MRT Systeme - 39 und weniger 0 Punkte, 40 bis 50 - 1 Punkt, 51 bis 65 - 3 Punkte, ab 66 - 5 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
1.08 | Bis zu welchem Betriebsjahr können für das angebotenen System Upgrades gewährleistet werden? - 9 Jahre und weniger Ausschluß, 10 bis 12 Jahre 1 Punkt, 13 bis 15 Jahre - 3 Punkte, 16 und mehr Jahre 5 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
1.09 | Reaktionszeit bis Reparatur vor Ort - mehr als 10 Stunden 0 Punkte, 10 bis 8 Stunden - 3 Punkte, 7 bis 5 Stunden - 6 Punkte, 4 und weniger Stunden - 10 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
1.10 | → mit Vollservicevertrag, telefonisch innerhalb 1 Stunde nach Meldung in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | → mit Vollservicevertrag, telefonisch innerhalb von 4 Stunden erfolgt eine Information über die geplante Reaparaturzeit in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | → mit Vollservicevertrag, vor Ort bei Systemausfall innerhalb von 8 Stunden in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | → mit Vollservicevertrag, vor Ort bei Reparatur innerhalb von 12 Stunden in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Entfernung zur nächsten Servicestelle in km | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Sonstige | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Remote-Service: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Für das gesamte System einschließlich des für den Service erforderlichen Remote-Zugangs ist sicherzustellen, dass eine Schädigung durch Virenbefall über das Remotesystem bzw. fremde Datenträger (z.B. von Patienten mitgebrachten Unterlagen) verhindert wird. Entsprechende Software ist Bestandteil des Lieferumfangs. ein regelmäßiger Update-Service ist Bestandteil eines Betriebswartung oder Vollwartungsvertrages. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.18 | Der Zugriff zur Fernwartung wird vom Klinikum per VPN-Tunnel oder SSL/HTTPS-Gateway ermöglicht. Wird dieser Zugang nicht vom Auftragnehmer unterstützt, so ist dies anzugeben. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.19 | Der Bieter gewährleistet, dass die an seine angebotene Service-Leistung gebundenen Vorgaben zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen umgesetzt worden sind. Ein Nachweis durch ein entsprechendes Zertifikat oder eine Auflistung der Maßnahmen istbeizulegen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.20 | Bei Abschluss des Servicevertrags ist zusätzlich eine Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung gemäß Art.28 – EU-DSGVO abzuschließen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | Service | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 2
2.1 | Das Klinikum behält sich vor einen Wartungs- oder Vollservicevertrag abzuschließen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.2 | Die Kosten für einen Vollservicevertrag werden in die Wertung mit einbezogen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3. | Betriebswartungsvertrag |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 6
3.1 | Der Umfang der Inspektionen und Wartungen richtet sich nach den Bestimmungen des Herstellers, inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen, ausgenommen Konstanzprüfung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.2 | Wie oft wird eine Betriebswartung im Jahr durchgeführt? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Folgende Leistungen müssen im Wartungsvertrag enthalten sein: - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern - Arbeitszeit Montag bis Freitag von 8-17 Uhr - Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutz- und Erschwerniszulagen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.4 | Der Vertrag kann mit einer max. Vorlaufzeit von 3 Monaten bei Abbau oder Veräußerung vorzeitig und ohne zusätzliche Bedingungen gekündigt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.5 | Während der Gewährleistungszeit von 24 Monaten ist der Vertrag kostenfrei | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.6 | Kosten Betriebswartungsvertrag ab dem dritten Betriebsjahr pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.7 | maximale Kostensteigerung pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
4. | Vollwartungsvertrag |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 18
4.1 | Die Kosten für einen Vollservicevertrag werden in die Wertung mit einbezogen. Folgende Leistungen müssen im Wartungsvertrag enthalten sein: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.3 | Arbeitszeit Montag bis Freitag von 8-17 Uhr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.4 | Der Umfang der Inspektionen und Wartungen richtet sich nach den Bestimmungen des Herstellers. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.5 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutz- und Erschwerniszulagen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.6 | Instandsetzung der Anlagen einschließlich Remote-Service sowie alle für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen erforderlichen Ersatz- und Verschleißteile. Hierzu zählen auch Verbrauchsteile wie Akku´s, Leuchtmittel und nicht patientenbezogene Gerätefilter. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.7 | Kosten für den Erhalt der Virensicherheit inkl. entsprechendem regelmäßigen Update-Service | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.8 | Kosten für den Erhalt der Betriebsbereitschaft inkl. entsprechendem regelmäßigen Update-Service | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.9 | Kosten für die Absicherung des Magneten Reparaturaustausch aller geforderten Spulen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.10 | ▪ Kosten für den erforderlichen Austausch des Kaltkopfes sowie des Absorbers. Geben Sie an, nach wieviel Jahren mit einem Austausch gerechnet werden muss! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.11 | → Ist im Zusammenhang mit dem Kaltkopfaustausch eine Nachfüllung von Helium erforderlich, so ist diese inkl. der zur Verfügungstellung der technischen Vorrichtung zum Nachfüllen Bestandteil dieses Service-Vertrags | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.12 | Kosten für die Instandhaltung bzw. den Ersatz von Hardware-Komponenten wie Bildschirme und Rechnersysteme (Vollservice) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.13 | Sämtliche Arbeiten sind mit der zuständigen Abteilung für Medizintechnik im Einklang mit den Nutzern rechtzeitig abzustimmen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.14 | Der Vertrag kann mit einer max. Vorlaufzeit von 3 Monaten bei Abbau oder Veräußerung vorzeitig und ohne zusätzliche Bedingungen gekündigt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.15 | ▪ Für später erhältliche Upgrades sind Sonderkonditionen zu gewähren, bitte Prozentsatz hier angeben! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.16 | Während der Gewährleistungszeit von 24 Monaten ist der Vertrag kostenfrei | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.17 | Kosten Vollwartungsvertrag ab dem dritten Betriebsjahr pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.18 | maximale Kostensteigerung pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
5. | Optionen zu Position 4 Vollwartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 16
5.1 | Minderkosten ohne Magnet | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.2 | Minderkosten ohne Spulen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.3 | Mehrkosten Option 1 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.4 | Mehrkosten Option 2 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.5 | Mehrkosten Option 3 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.6 | Mehrkosten Option 4 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.7 | Mehrkosten Option 5 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.8 | Mehrkosten Option 6 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.9 | Mehrkosten Option 7 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.10 | Mehrkosten Option 8 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.11 | Mehrkosten Option 9 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.12 | Mehrkosten Option 10 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.13 | Mehrkosten Option 11 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.14 | Mehrkosten Option 12 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.19 | Arbeitsstunde 17-8 Uhr (Arbeiten, die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.20 | Arbeitsstunde Samstag 8-17 Uhr (Arbeiten, die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.21 | Arbeitsstunde Sonntag 8-17Uhr (Arbeiten, die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.22 | Kosten für Wartung außerhalb der regelhaften Messzeiten (Freitag ab 14:00 Uhr, Samstag) in Form einer Pauschale pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
6. | Ersatzteilkosten (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 2
6.1 | Kaltkopf | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.2 | Spulen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
7. | Optionen zu Position 3 Betriebswartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 17
7.1 | Mehrkosten inkl. Magnet | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.2 | Mehrkosten inkl. Spulen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.3 | Mehrkosten Option 1 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.4 | Mehrkosten Option 2 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.5 | Mehrkosten Option 3 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.6 | Mehrkosten Option 4 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.7 | Mehrkosten Option 5 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.8 | Mehrkosten Option 6 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.9 | Mehrkosten Option 7 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.10 | Mehrkosten Option 8 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.11 | Mehrkosten Option 9 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.12 | Mehrkosten Option 10 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.13 | Mehrkosten Option 11 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.14 | Mehrkosten Option 12 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.17 | Arbeitsstunde 8-17 Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.18 | Arbeitsstunde 17-8 Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.19 | Arbeitsstunde Samstag 8-17 Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
7.20 | Arbeitsstunde Sonntag 8-17Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
7.21 | Kosten für Wartung außerhalb der regelhaften Messzeiten (Freitag ab 14:00 Uhr, Samstag) in Form einer Pauschale pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1

## Referenzstellenbesuch
| MRT 1,5 Tesla Donauwörth | Bieter
Referenzstellenbesuch
Die Bewertung erfolgt je beteiligtem Bieter pro Los
Hinweise zur Bewertung:
Sehr gut entspricht hierbei einem hohen technischen Erfüllungsgrad ohne weitere Zusatzkomponenten oder weiteren Aufwand.
Gut entspricht einem durchschnittlichen Erfüllungsgrad, entspricht nur teilweise den Anforderungen und kann mit Zusatzkomponenten realisiert werden
Befriedigend entspricht einem geringeren technischen Erfüllungsgrad mit technischen Abstrichen
Nr. | Fragestellung | Begründung der Bewertungskommission | Bewertung (bitte unter der entsprechenden Note ein x eintragen) |  |  |  | Maximal-punkte | Erreichte Punkte
|  |  | sehr gut (100%) | gut (70%) | befriedigend (30%) | mangelhaft (0%)
1. | Bedienung
1.01 | Einfache und bedienerfreundliche Oberfläche | [5 empty] | 10 | 0
1.02 | Systemgeführte Bedienung | [5 empty] | 10 | 0
1.03 | Auswahl und Anpassung | [5 empty] | 10 | 0
1.04 | Umfang Anwenderspezifischer Einstellungen | [5 empty] | 10 | 0
1.05 | Automatische Workflow-Funktionen | [5 empty] | 10 | 0
1.07 | Bedienung und Einstellmöglichkeiten der Software | [5 empty] | 10 | 0
2. | Ergonomie
2.01 | Ergonomie des Gesamtsystem | [5 empty] | 10 | 0
2.02 | Geräuschentwicklung | [5 empty] | 10 | 0
2.03 | Umstellungsaufwand auf einen anderen Hersteller | [5 empty] | 10 | 0
3. | Erweiterter Workflow
3.01 | Mitbeobachtung von Assistzpersonal | [5 empty] | 10 | 0
4. | Workflow und Planungssoftware
4.01 | Handhabung der Spulenstecker: (Einhandbedienung, Verriegelung, etc.) | [5 empty] | 10 | 0
4.02 | Workflowunterstützung Kopf (Vollautomatische Unterstützung des Untersuchungsablaufes ,Anpassung der Schichtanzal und Anatomie) | [5 empty] | 10 | 0
4.03 | Workflowunterstützung Gefäßuntersuchungen (Bolustiming, Automatische Atemkomandos, Automatisches Starten der Gefäßangiographie mit Atemkomandos) | [5 empty] | 10 | 0
4.04 | Workflow bei Wirbelsäulenuntersuchungen ( Automatisches anpassen der anterioren Sättiger, Automatische Wirbelkörpererkennung, Nachverarbeitung von 3D Datensätzen) (Einhandbedienung, Verriegelung, etc.) | [5 empty] | 10 | 0
4.05 | Workflowunterstützung bei Gelenksuntersuchungen (Automatische Positionierung , vollautomatische Unterstützung des Untersuchungsablaufes , Anpassung der Schichtanzal und Anatomie) | [5 empty] | 10 | 0
4.06 | Workflow Herzuntersuchung (Schritt-für-Schritt-Benutzerführung für eine eine Standard Herzuntersuchung, automatische Positionierung ins Isozentrum, schrittweise Visualisierung und Planung typischer Herzansichten) | [5 empty] | 10 | 0
4.07 | Workflow Prostatauntersuchungen (Schritt-für-Schritt-Benutzerführung für eine eine Standard Prostatauntersuchung, automatische Positionierung ins Isozentrum, Anpassung der Schichtanzahl und Anatomie ) | [5 empty] | 10 | 0
4.08 | Workflow Abdomenuntersuchungen (Schritt-für-Schritt-Benutzerführung für eine eine Standard Abdomenuntersuchung, automatische Positionierung ins Isozentrum, Anpassung der Schichtanzal und Anatomie, automatsches Starten der dynamischen Untersuchungen) | [5 empty] | 10 | 0
5. | Reinigung / Hygiene
5.01 | Reinigung der Geräte (Gantry und Patiententisch) | [5 empty] | 10 | 0
5.02 | Reinigung der Spulen | [5 empty] | 10 | 0
6. | Vernetzung
6.01 | Dokumentationsmöglichkeiten | [5 empty] | 10 | 0
6.02 | Möglichkeit zur Anbindung an das KIS | [5 empty] | 10 | 0
6.03 | Möglichkeiten zur Live-Übertragung | [5 empty] | 10 | 0
6.04 | Integration von externen Videoinhalten (z.B. Tutor-Einblendungen) | [5 empty] | 10 | 0
7. | Gesamtkonzept
7.01 | Integration in den Workflow der Abteilung | [5 empty] | 10 | 0
7.02 | Einarbeitungskonzept | [5 empty] | 20 | 0
7.03 | Trainingskonzept | [5 empty] | 20 | 0
7.04 | Gesamtkonzept | [5 empty] | 60 | 0
|  | Punkte: |  |  |  |  | 350 | 0
Note on C23: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Das Kriterium ist wegen der offensichtlichen Vorteile für den Bestandsbieter nicht zulässig. Findet sich hier vielleicht ein anderes Kriterium?
Note on C25: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Geht es hier darum, ob diese möglich ist?

## Preisblatt
MRT 1,5 Tesla Donauwörth
Preisblatt
Ausschluss bei fehlenden Optionen - Ausblenden
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
■ rote Felder werden automatissch mit den Angaben des LV befüllt
■ hellgraue Felder Optionalpositionen und werden nicht in den Angebotspreis eingerechnet
■ ausgegraute Felder sind für das jeweilige Los nicht relevant
| Los Einrichtung | 1-1 | MRT 1,5T | 1 | MRT 1,5T
| Standort | Radiologie
| ANGEBOT: JA / NEIN |  | ja
| Geplanter Instalationszeitpunkt | Q2/2027
1. | MRT 1,5 Tesla Donauwörth |  |  |  | 201
1.1 | Hersteller |  | 0
1.2 | Typ |  | 0
1.3 | Angebotspreis | X | 1
1.4 | Klinikspeziefische Installationskosten | X | 0
2. | HF Kabine | opt. |  |  | 58
2.1 | Hersteller |  | 0
2.2 | Typ |  | 0
2.3 | Angebotspreis |  | 81
2.4 | Weitere Optionen mit Preisbindung über 24 Monate nach erteiltem Zuschlag
2.5 | O1 HF Filter für optionale Stromversorgung | opt. | 1 |  | 0
2.6 | O2 erweiterter Schallschutz der HF Türe | opt. | 2 |  | 0
2.7 | O3 erweiterter Schallschutz des HF Fensters | opt. | 3 |  | 0
2.8 | O4 erweiterter Schallschutz der HF Abschirmungskabine | opt. | 4 |  | 0
2.9 | O5 erweiterter Schallschutz der HF Abschirmungskabine (Lärmschutz 2) | opt. | 5 |  | 0
2.10 | O6 Weicheisenabschirmung (Berechnung nach Vorgabe des MRT - Herstellers/Lieferanten) | opt. | 6 |  | 0
2.11 | O7 Zusätzliche Steckdosen für ZSV in Orange (Option) | opt. | 7 |  | 0
2.12 | O8 Zusätzliche Steckdosen für SV in Grün (Option) | opt. | 8 |  | 0
3. | Optionen MRT 1,5T
3.1 | O1 Geräuschreduzierte Scan mit reduzierter Slew Rate | opt. | 1 |  | 0
3.2 | O2 Geräuschreduzierter Scan mit optimierten Gradienten | opt. | 2 |  | 0
3.7 | O3 KM freie , EKG getriggerte periphere Angiografie mit Subtraktion | opt. | 7 |  | 0
3.8 | O4 Kontrastmittelfreie 3D Angiographie (nicht Time of Flight, nicht Phasenkontrast, Inhance) | opt. | 8 |  | 0
3.9 | O5 Spulenwagen oder vergleichbar | opt. | 9 |  | 0
3.5 | O6 dedizierte Spule für periphere Angiographien | opt. | 10 |  | 0
3.6 | O7 dedizierte starre Kniespule | opt. | 11 |  | 0
3.7 | O8 dedizierte starre Fuß-/Sprunggelenkspule | opt. | 12 |  | 0
3.8 | O9 Spule für Körper (Abdomen) mit paralleler Bildgebung und integrierter EKG-triggerung | opt. | 13 |  | 0
3.9 | O10 Motorische Unterstüzung für abdockbaren Patiententisch | opt. | 14 |  | 0
3.7 | O11 Beatmungsgerät, MRT-tauglich | opt. | 15 |  | 0
3.8 | O12 Kontrastmittelinjektor | opt. | 16 |  | 0
4. | Rückkauf Altgerät | X | Neubeschaffung
4.1 | Hersteller
4.2 | Typ
4.3 | Baujahr
4.4 | letzter Röhrenwechsel
4.5 | Rückkaufpreis netto
5. | Zusammenfasssung Investition
5.1 | Gesamtpreis netto |  | Ausschluss
5.2 | klinikindividuelle Nachlass |  | 0%
5.3 | abzüglich klinikindividueller Nachlasss
5.4 | Preis netto (fließt mit 35% in die Gesamtwertung ein) |  | Ausschluss
6. | Lieferzeit in Wochen
6.1 | Montagedauer in Wochen
7. | Instandhaltung |  |  |  | 55
7.1 | Vollwartungsvertrag nach Ablauf der Gewährleistung von 24 Monaten p.a. | X | 0 |  | 1
7.3 | Mehrkosten Option 1 | opt. | 0 |  | 0
7.4 | Mehrkosten Option 2 | opt. | 0 |  | 0
7.9 | Mehrkosten Option 7 | opt. | 0 |  | 0
7.10 | Mehrkosten Option 8 | opt. | 0 |  | 0
7.11 | Mehrkosten Option 9 | opt. | 0 |  | 0
7.12 | Mehrkosten Option 10 | opt. | 0 |  | 0
7.13 | Mehrkosten Option 11 | opt. | 0 |  | 0
7.14 | Mehrkosten Option 12 | opt. | 0 |  | 0
8. | Zusammenfasssung Instandhaltung |  |  |  | 315
8.1 | Gesamtpreis netto |  | Ausschluss
8.2 | klinikindividuelle Nachlass |  | 0%
8.3 | abzüglich klinikindividueller Nachlasss |  | Ausschluss
8.4 | Preis netto ab dem dritten Betriebsjahr |  | Ausschluss
8.5 | Kostensteigerung p.a. ab dem dritten Betriebsjahr |  | 0%
8.6 | Instandhaltungskosten über 10 Jahre (fließt 15% in die Gesamtwertung ein) |  | Ausschluss
9 | Wertungspunkte
9.1 | Max. erreichbare Wertungspunkte MRT 1,5T |  | 186
9.2 | Max. erreichbare Wertungspunkte Instandhaltung |  | 18
9.3 | Max. erreichbare Wertungspunkte |  | 204
10. | Wertungsmatrix
10.1 | Punktwert Leistung |  | 35%
10.2 | Punktwert Investitionskosten |  | 30%
10.3 | Punktwert Instandhaltungskosten |  | 20%
10.4 | Punktwert Referenzstellenbesuch |  | 15%
10.6 | Max. erreichbare Wertungspunkte |  | 100%
11. | Ergänzende informative Abfragen

## WR_LOS 2) SchnStKtr PREISBLATT (hidden)
Endpoint-Security ¦ Schnittstellenkontrolle
Preisblatt
Schnittstellen- und Applikationskontrolle für Sana-IT-Betriebsmittel und zum Schutz vor Schadsoftware
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
■ Der angebotene Rabattsatz ist über die Gesamtlaufzeit (24+12 Monate) festgeschrieben.
■ Für die Beispielprodukte benötigen wir den aktuellen Herstellerlistenpreis (Stichtag - 15.06.2022 ) in der Herstellerwährung, den angebotenen Rabattsatz, den Endpreis in Euro und die erwartete Lieferzeit.
SaaS Variante:
Posi- | Bezeichnung | Minimalmenge | Schätzmenge | Maximalmenge | Einheit | Nettoendpreis pro Einheit | Nettoendpreis (Schätzmenge) | Nettoendpreis (Maximalmenge)
tion |  | 2022-2024 | 2022-2024 | 2022-2024
0.1 | SaaS Lizenz Client/User Lizenz 36 Monate | 11200 | 16000 | 20800 | Stück | 10.5 | 168000 | 218400
0.2 | SaaS Lizenz Server 36 Monate | 3290 | 4700 | 6110 | Stück | 10.5 | 49350 | 64155
1.1 | Neue SaaS Lizenz für Client/User Client | 11200 | 16000 | 20800 | Stück | 10.5 | 168000 | 218400
1.2 | Neue SaaS Lizenz für Server | 3290 | 4700 | 6110 | Stück | 10.5 | 49350 | 64155
1.3 | Wandlung Fremdlizenz in SaaS Client/User Lizenz |  | 4500 |  | Stück | 10.5 | 47250 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
1.4 | Wandlung Fremdlizenz in SaaS Server Lizenz |  | 1500 |  | Stück | 10.5 | 15750 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
2 | Dienstleistung
2.1 | Client-Installation durch eine kompetente Fachkraft an verschiedenen Standorten (Personentage à 8 Stunden) | 1 PT | 100 PT | 150 PT | PT | 1200 | 120000 | 180000 | Für die Plattformberatung wird eine Aufwand von ca. 10 Personentagen angenommen. Soweit die Inhalte der bestehenden Installation übernommen werden können, kann der Aufwand durch den Bieter angepasst werden.
2.2 | Herstellerschulung für Administratoren (Online- oder Präsenzunterricht) zum Erlernen aller für Administratoren relevanten Funktionen, um täglich erforderliche Arbeiten eigenständig durchführen zu können. | 3 | 15 | 20 | Stundensatz | 150 | 2250 | 3000 | Die Implementierung ist an insgesamt 39 Standorten ensprechend der Leistungsbeschreibung vorzusehen. Soweit bestehende Installationen aufwandsfrei übernommen werden können, kann die Anzahl durch den Bieter angepasst werden
[7 empty] | 402600 | 465555
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## Wertungsmatrix
500000
MRT 1,5 Tesla Donauwörth
Wertungsmatrix Beispiel. Die Wertung erfolgt für jedes Los seperat
Bewertungsschema |  | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter 3 |  | Bieter 4 |  | Erläuterung
Bewertungspunkte Leistung |  |  | 134 |  | 100 |  | 120 |  | 90 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhlätnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
PLVmax | 186 |  | 186 |  | 186 |  | 186 |  | 186
Punktwert ungewichtet im Verhältnis PLVmax |  |  | 72.043 |  | 53.7634 |  | 64.5161 |  | 48.3871
Bewertungspunkte Referenzstellenbesuch |  |  | 350 |  | 250 |  | 175 |  | 160 | Der höchste Punktwert geht mit 100%=100 in die abschließende Wertung
PLVmax | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350
Punktwert ungewichtet im Verhältnis PRefmax |  |  | 100 |  | 71.4286 |  | 50 |  | 45.7143
Investitionskosten, netto |  | [€] | 1000000 | [€] | 1250000 | [€] | 1500000 | [€] | 1700000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt, siehe nebenstehend
|  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000
Punktwert Investitionskosten ungewichtet im Verhältnis GP-IK min |  |  | 100 |  | 80 |  | 66.6667 |  | 58.8235
Instandhaltungskosten über 10 Jahre, netto |  | [€] | 1000000 | [€] | 750000 | [€] | 1500000 | [€] | 500000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt, siehe nebenstehend
|  |  | 500000 |  |  |  | 500000 |  | 500000
Punktwert Instandhaltungskosten ungewichtet im Verhältnis GP-IHKmin |  |  | 50 |  | 66.6667 |  | 33.3333 |  | 100
| Gewichtung | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet
Punktwert Leistung | 35% | 72.043 | 25.2151 | 53.7634 | 18.8172 | 64.5161 | 22.5806 | 48.3871 | 16.9355
Punktwert Investitionskosten | 30% | 100 | 30 | 80 | 24 | 66.6667 | 20 | 58.8235 | 17.6471
Punktwert Instandhaltungskosten | 20% | 50 | 10 | 66.6667 | 13.3333 | 33.3333 | 6.6667 | 100 | 20
Punktwert Referenzstellenbesuch | 15% | 100 | 15 | 71.4286 | 10.7143 | 50 | 7.5 | 45.7143 | 6.8571
Gesamtpunktzahl | 100% |  | 80.2151 |  | 66.8648 |  | 56.7473 |  | 61.4397
Rangfolge |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 3