## Bewertungsverfahren
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg
Beschreibung Bewertungsverfahren
Übersicht und Angaben zu Fragetypen und zum Bewertungsverfahren:
Allgemeine Informationen zur Ausschreibung: | Farbe 1
Vom Bieter auszufüllende Felder bzw. Excel-Tabellenblätter sind hellgelb oder ocker hinterlegt. | ocker
Folgende Fragetypen sind im LV zu beantworten: | Typ
Fragetyp "Muss-Kriterium": Entspricht einem Ausschlusskriterium im Sinne einer Mindestanforderung. Muss-Kriterien müssen zwingend erfüllt werden. Die Nichterfüllung einer als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung führt zwingend zum Ausschluss des Angebots. Im Bewertungsverfahren werden für Muss-Kriterien keine Punkte vergeben. | Muss-Kriterium
Fragetyp "Wertungsfrage": Als Wertungsfragen definierte Anforderungen werden mit Punkten bewertet. Das Bewertungsschema wird weiter unten in diesem Tabellenblatt genauer beschrieben. Der Auftragnehmer beschreibt in seinem Angebot, ob und - sofern vom Auftraggeber gefordert - wie er die entsprechende Anforderung erfüllt. Soweit dies vom Auftraggeber nicht anders verlangt wird, ist diese Anforderung dann im Auftragsfall vom Auftragnehmer seiner Beschreibung entsprechend ebenso umzusetzen, wie eine Muss-Anforderung. | Wertungsfrage
Fragetyp "Information": Als Informationsfragen bezeichnete Kriterien werden weder mit Punkten bewertet noch führt eine Nichtbeantwortung zum Ausschluss aus dem Verfahren. | Information
Folgende Antwortkategorien stehen für Muss-Kriterien und Wertungsfragen zur Auswahl: | Antwort
Antwortkategorie "ja": Wählen Sie diese Antwort, wenn die verlangte Funktionalität vorhanden und unangepasst bereitstellbar ist, sowie im Leistungs- und Lieferumfang und damit im Angebotspreis vollständig enthalten ist. | ja
Antwortkategorie "nein": Wählen Sie diese Antwort, wenn die Funktionalität nicht vorhanden ist, nicht bereitstellbar ist, nicht anbietbar ist oder die gewünschte Vorgehensweise nicht realisiert werden kann. Bei den "Muss-Kriterien" führt eine Beantwortung mit "nein" zum Ausschluss des Angebots. | nein
Bei Wertungsfragen besteht vereinzelt die Möglichkeit Freitexte einzutragen. Dies ist der Fall, wenn werder "ja" noch "nein" als Auswahl zur Verfügung steht. | Freitext
Punktevergabe für jede "Wertungsfrage": | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar
Antwort "ja" führt zur vollen Punkteanzahl. | Wertungsfrage | ja | 1
Antwort "nein" führt zu null Punkten. | Wertungsfrage | nein | 0
Bei Wertungsfragen besteht vereinzelt die Möglichkeit, Freitexte einzutragen. Dies ist der Fall, wenn weder "ja" noch "nein" als Auswahl zur Verfügung steht. Hier sollen in der Spalte I "Punkte oder Kommentar" die erzielten Punkte nach den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses und in Spalte K "Anmerkung des Bieters" der gefragte Wert nach den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses eintragen werden. Der Auftraggeber behält sich vor, die Bepunktung zu prüfen und zu korrigieren. Die Bieter werden über eine abweichende Bepunktung informiert. | Wertungsfrage | Freitext | individuell
Gewichtungen der Kriterien Kapitel
Die auszufüllenden Wertungsfragen werden mit einem fixen Gewichtungsfaktor pro Kriterium multipliziert. Die Gewichtungsfaktoren können pro Wertungsfrage unterschiedlich sein und sind hinter jeder Wertungsfrage aufgeführt.
Angaben zu Preispositionen
Alle abgefragten Positionen sind mit einem Preis zu hinterlegen. „0,00 €“ sind zu kommentieren.

## WR_LOS 1) AV-Lösung PREISBLATT (hidden)
Endpoint-Security ¦ Antiviruslösung
Preisblatt
Endpoint-Security Lösung für Sana Server und Clients zum Schutz vor Schadsoftware
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Gültigkeitszeitraum: 36 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
Posi- tion | Bezeichnung | Minimalmenge 2022-2024 | Schätzmenge 2022-2024 | Maximalmenge 2022-2024 | Einheit | Angebotspreis pro Einheit | Nettoendpreis (Schätzmenge)
0.1 | SaaS Lizenz User-Client | 17500 | 25000 | 32500 |  |  |  | 36 Monte inkl. Wartung - was passiert danach? Anschlusspreis pro Jahr? Renewel?
0.2 | SaaS Lizenz Server | 17500 | 25000 | 32500 |  |  |  | 36 Monte inkl. Wartung - was passiert danach? Anschlusspreis pro Jahr? Renewel?
1.1 | SaaS Lizenz User-Client | 17500 | 24000 | 32500 | Stück | 0 | 0
1.2 | SaaS Lizenz Server | 17500 | 20000 | 32500 | Stück | 0 | 0
1.3 | Wandlung Kauflizenz in SaaS Userlizenz |  | 1000 |  | Stück | 0 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
1.4 | Wandlung Kauflizenz in SaaS Lizenz User-Client |  | 5000 |  | Stück | 0 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
2 | Dienstleistung
2.1 | Plattformberatung |  | 10 |  | PT | 0 | 0 | Für die Plattformberatung wird eine Aufwand von ca. 10 Personentagen angenommen. Soweit die Inhalte der bestehenden Installation übernommen werden können, kann der Aufwand durch den Bieter angepasst werden.
2.2 | Implementierung pro Standort | 15 | 35 | 35 | Stück | 0 | 0 | Die Implementierung ist an insgesamt 39 Standorten ensprechend der Leistungsbeschreibung vorzusehen. Soweit bestehende Installationen aufwandsfrei übernommen werden können, kann die Anzahl durch den Bieter angepasst werden
3 | Herstellerschulung für Administratoren (Online) 3 Stunden pro Schulung mit 5 Teilnehmern | 3 | 15 | 15 | Stück | 0 | 0 | Insgesamt sind YY Adminstratoren auszubilden. Auf das Bestandsprodukt sind derzeit xx Administratoren geschult. Die Anzahl der Schulungen kann durch den Bieter angepasst werden
0
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## WR_LOS 1) AV-Lösung DL-KOSTEN (hidden)
Endpoint-Security
Dienstleistungskosten
Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
Instruktionen:
■ Durch den Bieter sind die gelblichen Felder zu befüllen!
■ Bieten Sie uns bitte Ihre Stundensätze für Dienstleistungen an, die mit dem Service für Ihre Produkte einhergehen können. Ist das optional? Ein weiteres Los? Schätzmenge für Stunden? Welche Dienstleistungen?
■ Ein stichpunktartiges Aufgabenprofil der jeweiligen Fachkraft dokumentieren Sie bitte im Kurz- und Langtext. Aufgaben gehören in den Vertrag und werden vom Auftraggeber vorgegeben.
■ Die Servicestellen müssen in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! Auch das gehört in den Vertrag.
■ Kosten und Pauschalen für Reisen, Übernachtungen, Spesen, etc. sind getrennt aufzuführen.
Auftragnehmerspezifische Dienstleistungen | Aufgabenbeschreibung | Kurztext | Langtext (informativ) | Angebotspreis in € Netto | Basis | Kommentar | Gesamtanzahl der Mitarbeiter
Konditionen für Dienstleistungen | Vorbereitung On-Boarding Workshop | Der zu unterstützende Dienstleister wird vorbereitet: ► Zugriffseinrichtungen ► Erläuterung der Administrationsgrundregeln der Sana ► Erläuterung der Administrationsregeln |  |  | Angebotspreis / Stunde
| Plattformberatung ► Senior Systems Engineer | Technologieberatung zum Ausbau bzw. zur Anpassung der zu installierenden Endpoint-Security-Lösung an die Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtungen, sowie deren Optimierungen: ► Architektur und Design der Endpoint-Security-Lösung, sofern ein neues Produkt zum Einsatz kommt. ► Automatisierung und Schnittstellenbereitstellung bei Einbindung in bestehende Landschaften ► Durchführung von Präsentationen oder Workshops ► Konzepterstellung mittlerer Komplexität ► Steuerung/Koordination von Aufträgen mit min. 2 Dienstleistern ► Erarbeitung von Standards (intern) ► Maßgebliche Beteiligung an der Realisierung von Konzeptionen ► Mitwirkung bei der Einarbeitung oder Weiterentwicklung von Jr SE’s | ► Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und mind. 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung als Senior Engeneer im Endpoint-Security Umfeld ► Sicherer Umgang mit der Endpoint-Security Lösung ► Gute Erfahrung im Design, Aufbau und in der Abnahme ► Kenntnisse im Projektmanagement und PM-Methoden |  | Angebotspreis / Stunde
| Implementierungen an den Standorten (Remote) ► Remote Unterstützung zur Implementierungen der lokalen Anforderungen der Endpoint-Security Lösung ► Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support der Endpoint-Security Lösungen und deren Konfiguration | Remote-Unterstüzung der lokalen Einheiten: ► Remote-Unterstützung bei Implementierungen entsprechend lokaler Anforderungen ► Unterstützung bei Erstellung und Modifikation von Policies und Configs ► Unterstützung beim Troubleshooting ► Erstellung und Pflege der Dokumentation der Systemkonfigurationen ► Analysen und Troubleshooting ► Analysen von System-Logs und Ermittlung potentieller Probleme bei der Verwendung der Endpoint-Security Lösung ► Eigenverantwortliche Klärung technischer und betriebswirtschaftlicher Fragestellungen in Zusammenarbeit mit dem Kunden ► Maßgebliche Beteiligung an der Lösungsrealisierung | ► Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld |  | Angebotspreis / Stunde
| Betriebsunterstützung (Remote) im Zeitfenster Mo-Fr 08:00 - 18:00 h ► Unterstützung zur Stabilisierung des Betriebs ► Senior Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support für die Endpoint-Security Lösung | Remote-Leistungen: ► Betriebsunterstützung Integration Endpoint-Security ► Patch-, Update- und Upgrade- Management ► Service Request und Request for Changes | Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld.
| Betriebsunterstützung (Remote) außerhalb des Zeitfensters Zeitfenster Mo-Fr 08:00 - 18:00 h ► Remote Unterstützung zur Stabiliserung des Betriebs ► Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support für die Endpoint-Security Lösung | Remote-Leistungen: ► Betriebsunterstützung Integration Endpoint-Security ► Patch-, Update- und Upgrade- Management ► Service Request und Request for Changes | Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld. |  | Angebotspreis / Stunde
| Projektmanagement Kontaktperson zur Abstimmung von notwendiger Maßnahmen im Projekt | Erfahrung min 3 Jahre im Managen von IT-Projekten Erfahrung 3 bis 5 Jahre im Endpoint-Security Umfeld Kenntnisse im Projektmanagement und PM-Methoden |  |  | Angebotspreis / Stunde
Nebenkosten | Reisekosten | Pauschale pro km |  |  | € / km
| Übernachtungen | Pauschalbetrag pro Übernachtung |  |  | € / Übernachtung
| Spesen | Pauschalbetrag pro Dienstleistungstag |  |  | € / Dienstleistungstag
NAC ¦ Kriterien 3
NAC ¦ Kriterium 3.1 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.2 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.3 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.4 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.5 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.6 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 3.7
NAC ¦ Kriterium 3.8
NAC ¦ Kriterium 3.9
NAC ¦ Kriterium 3.10
NAC ¦ Kriterien 4
NAC ¦ Kriterium 4.1 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.2 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.2 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.3 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.4 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.5 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.6 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.7 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.8 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.9 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.10 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.11 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.12 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.13 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.14
NAC ¦ Kriterium 4.15
NAC ¦ Kriterium 4.16
NAC ¦ Kriterium 4.17
NAC ¦ Kriterium 4.18
NAC ¦ Kriterium 4.19
NAC ¦ Kriterium 4.20
NAC ¦ Kriterium 4.21
NAC ¦ Kriterium 4.22
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## Monoplan_Boden
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg
Leistungsverzeichnis / technische Anforderungen
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Allgemeines | 0 | 0 | 5
2. | C-Bogensystem, bodengebunden | 8 | 0 | 10
3. | Kippbarer Patiententisch für Kardiologie (Trendelenburg-Kippung, Kopf-Fuß) | 0 | 0 | 4
4. | Röntgengenerator | 14 | 0 | 14
5. | Röntgenstrahler und Tiefenblende | 35 | 0 | 9
6. | Bildaufnahmesystem | 18 | 0 | 6
7. | Monitorsystem | 4 | 0 | 12
8. | Maßnahmen zur Dosisoptimierung | 8 | 0 | 11
9. | Auswerte- und Bedienstation im Kontrollraum | 4 | 0 | 8
10. | Software- und Bildbearbeitungsanwendungen | 8 | 0 | 41
11. | Deckenhängender Strahlenschutz | 0 | 0 | 1
12. | Schnittstellen | 3 | 0 | 9
14. | Weitere Ausstattung | 0 | 0 | 3
15. | Einweisungen | 3 | 0 | 12
16. | Instalationsbedingungen und Energieverbrauch | 23 | 0 | 0
17. | Angebotspreis | 0 | 0 | 1
18. | Optionen (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | 0
|  | 128 | 0 | 146
Durch den Anbieter auszufüllendes LV | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Allgemeines | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 5
1.01 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Es ist ein monoplanes Angiographiesystem für den Hybrid-OP für die Durchführung von kardiologischen (inkl. EPU), gefäßmedizinischen, traumachirurgischen, neuroradiologischen und radiologischen Untersuchungen, Interventionen ggf. Embolisationen anzubieten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.04 | Alle Bestandteile des Gesamtsystems müssen so eingebaut werden, dass Patient und Untersucher sowie Assistenzpersonal vom Kontrollraum soweit als möglich beobachtet werden können. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.05 | C-Bogen und Patiententisch müssen für die genannten Untersuchungen geeignet sein und die im Folgenden ausgeführten Bedingungen erfüllen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.06 | Ein hämodynamischer Messplatz ist in die Anlage zu integrieren. Alle erforderlichen Verkabelungen und Befestigungen sind Bestandteil des Angebotes. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.07 | Ein Kontrastmittelinjektor muss integriert werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | C-Bogensystem, bodengebunden | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 8 | 0 | 10
2.01 | Typ | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Die folgenden Bewegungen sollen möglichst schnell mit entsprechendem Kollisionsschutz für C-Bogen, Strahler und Tisch durchgeführt werden können: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.03 | Multidirektionale isozentrische C-Bogen-Projektionen in jeder Kippstellung des Untersuchungsgerätes | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.04 | ▪ C-Bogen-Rotation von ca. LAO 90° bis RAO 90° | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.05 | ▪ C-Bogen-Rotationsgeschwindigkeit bis ca. 25°/s muss möglich sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.06 | C-Bogen-Angulation von ca. cranial 35° bis caudal 35° | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.07 | 3D Rotations-Scan mit EKG-triggerung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.08 | Projektionswinkelsteuerung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.09 | Mind. 180 cm mögliche Patientenabdeckung des Systems- ohne Umlagerung des Patienten, in longitudinaler Richtung. Es muss möglich sein, die Strecke von Leistenpunktion bis zum Cranium ohne Umlagerung abzubilden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.10 | Angulation um die Patientenachse in ° | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | vollmotorischer Rotationsbereich des C-Bogens in Kopfposition CRAN/CAUD von 0° bis 45° muss möglich sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.12 | vollmotorischer Rotationsbereich des C-Bogens in Kopfposition LAO/RAO (in Summe ° maximal) | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Ist die Rotation des C-Bogen bei 3D-Aufnahmen aus den lateralen Arbeitspositionen mind 180°, um eine akkurate Rekonstruktion des kompletten 3D Volumens zu erreichen? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
2.14 | Wird die Projektion bei Rotation des C-Bogens beibehalten | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
2.15 | Es müssen 20 Standard-Projektionen vorwählbar sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3. | Kippbarer Patiententisch für Kardiologie (Trendelenburg-Kippung, Kopf-Fuß) | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 4
3.01 | Tischplatte mit geringer Strahlenabsorption für Anwendungen in der kardiologischen Angiographie, Breite ca. 50 cm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.02 | Die Verschiebung der Tischplatte muss arretierbar und sperrbar sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.03 | Motorische Schrittverschiebung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.04 | Die Verriegelung der Tischplatte muss sowohl elektromagnetisch als auch von Hand möglich sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.05 | Befestigungsschiene o.ä. für patientennahe Bedienung und andere Zubehöre wie Infusionsflaschenhalter etc. ist Bestandteil der Ausstattung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.06 | Der Tisch muss am Fuß oder alternativ die Tischplatte drehbar ausgeführt sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.07 | Der Patiententisch muss für ein Patientengewicht von ca. 250 kg ausgelegt sein und über eine ausreichende Stabilität für den Fall von Reanimationen (Herzdruckmassage usw.) verfügen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.08 | Die Anlage muss über einen Sicherheitsschalter für Tischbewegungen verfügen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.09 | Kollisionsschutz bei allen Bewegungen des Tisches in alle Richtungen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.10 | Abmaße der Tischplatte in mm x mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Längsverfahrbarkeit der Tischplatte in mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Querverfahrbarkeit der Tischplatte in mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Motorische Höhenverstellung von … bis… in mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Max.Tischbelastbarkeit (Patient+Zubehör+CPR) in kg - bis 199 kg 0 Punkte 200kg bis 250kg 1 Punkt, 251kg bis 300kg 2 Punkte, über 300 kg 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
3.15 | Wird bei Kippung des Tisches in Längsrichtung (Trendelenburg-Kippung) die Projektion des C-Bogens beibehalten? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
3.16 | Sind auch weitere anwendungsspezifische Tischplatten für das System erhältlich, die vom Anwender vor Ort ohne Werkzeug ausgewechselt werden können (z.B. breitere Angio- statt schmale CARD- Tischplatte) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
3.17 | inkludiertes Zubehör
3.18 | ▪ Patientenlagerungsmatte aus Schaumstoff auch für längere Untersuchungszeiten, sollten Beeinträchtigungen des Patienten durch Aufliegen vermeidbar sein. Bitte Material angeben. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.19 | ▪ Armauflage für Radialiszugang | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.20 | ▪ Fußschalter für Aufnahme und Durchleuchtung kabellos | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.21 | ▪ Infusionsflaschenhalter | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.22 | ▪ Haltegriffe für den Patienten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.23 | ▪ Armauflagen, beidseits für den Patienten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.24 | ▪ Befestigungsmöglichkeiten für das EKG-Ableitkabel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.25 | ▪ Lagerungshilfen bzw. -kissen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.26 | Der Tisch muss am Fuß oder alternativ die Tischplatte drehbar ausgeführt sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.27 | ▪ 2 Stück Unterkörper-Strahlenschutz, tischmontiert, flexibel, mit Aufsatz Strahlenschutz am oberen Rand, vergleichbar mit Mavig UT 69, bitte beschreiben, beidseits montierbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.28 | → Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.29 | Unterkörper-Strahlenschutz kopfseitig am Tisch montiert. Unterkörper-Strahlenschutz, tischmontiert, flexibel, mit abnehmbarem Aufsatz Strahlenschutz am oberen Rand, auch an der Kopfseite umlaufend, bitte beschreiben und Bildmaterial beilegen! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.30 | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.31 | Patientennahes Modul o.ä. mit Bedienelementen für: ▪ Strahlungsauslösung, Stativbewegungen, Bildsystem und Generatorsteuerung, Bewegungen des Tisches und der C-Bogen, Blenden, Durchleuchtungs- und Aufnahmearten, Bildspeicherung, Bildwiedergabe und Monitordarstellung, Bildnachbearbeitung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
4. | Röntgengenerator | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 14 | 0 | 14
4.01 | Leistung nach DIN 6822 100 kW | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.02 | Angio-, D S A-, kontinuierlicher und gepulster Durchleuchtungsbetrieb muss mit hohen Aufnahmelasten und kürzesten Schaltzeiten (ca. 1 ms) möglich sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.03 | Generator und Röhrenbetriebszustand muss angezeigt werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.04 | Röhrenspannung bis mind. 125 kV muss möglich sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.05 | Unterstützung der Gittersteuerung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.06 | Automatische Leistungsoptimierung mit voll integrierter Regelung der Strahlungsleistung für alle Durchleuchtungs- und Aufnahmearten? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.07 | Zur Verminderung der Strahlenbelastung ist ein gepulster Betrieb: von ca. 3 bis 30 Pulse/s vorzusehen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.08 | Belichtungsregelung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.09 | Automatische Regelung und Belichtung von Einzelaufnahmen und Aufnahmeserien in der Fluoroskopie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.10 | Automatische Optimierung der Generatorspannung auf die aktuelle Objektdichte bei Fluoroskopie und Aufnahmetechnik | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.11 | Anpassung des Röhrenstroms an den Fokus-Detektor-Abstand | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.12 | Können die Generatoreinstellungen über vorprogrammierbare Messfelder gesteuert werden? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
4.13 | es muss möglich sein, folgende Einstellungen (mit Passwort geschützt) an den Organprogrammen manuell zu korrigieren bzw. eigene Organprogramme festzulegen (im Zuge der Verminderung der Dosis-Protokolle durch den Medizinphysikexperten!) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.14 | ▪ kV-ms-Absorptionskurve ▪ mA-Bereich ▪ Dosis ▪ Fokus ▪ Kantenanhebung ▪ Fensterung ▪ Messfeld ▪ Bildfrequenz ▪ Zusätzliche Filter | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.15 | ▪ Fehlermeldung im Störfall | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.16 | Max. kontinuierliche Leistung im gepulsten Durchleuchtungsmodus in kW - bis 1,99kW 0 Punkte, 2kW bis 8 kW 1 Punkt, 8kW bis 10 kW 2 Punkte, ab 10 kW 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
4.17 | Max. Strom im gepulsten Durchleuchtungsmodus im kleinen Fokus in mA - 0,5 mA bis 149mA 0 Punkt, 0,5 mA bis 150mA 1 Punkt, 0,5 mA bis 250mA 2 Punkte, 0,5mA bis mehr als 250mA 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
4.18 | Max. Schaltfrequenz / Pulsfrequenz in P/s - bis 9 P/s 0 Punkte, 10 P/s bis 15 P/s 1 Punkt, 16 P/s bis 30 P/s 2 Punkte, 31p/s und schneller 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
4.19 | Min. Schaltfrequenz / Pulsfrequenz in P/s - 2,5 P/s und schneller = Punkte, 2 p/s 1 Punkte,1,5 P/S bis 1 P/s 2 Punkte, 0,5 P/s und langsamer 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
5. | Röntgenstrahler und Tiefenblende | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 35 | 0 | 9
5.01 | Langlebiger Mehrfokus-Hochleistungsröntgenstrahler für angiographische, elektrophysiologische und interventionelle Untersuchungen mit der Möglichkeit der Abgabe pulsierender Strahlung mit einer Frequenz von ca. 3 bis 30/s. Die Ausführung des Strahlers ist zu beschreiben. Zur Verbesserung der Bildqualität soll einer der Brennflecken möglichst klein sein. Bitte kurz beschreiben. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.02 | Der Röntgenstrahler muss mit einer Überwachungseinheit zum Schutz vor thermischer Überlastung ausgestattet sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.03 | mind. 2 Brennflecken | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.04 | Brennfleckkenngrößen (IEC) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.05 | → 1) (großer Fokus) in Wert - größer als 1,1 - 0 Punkte, 1,1 bis 1,0 - 1 Punkt, 0,9 bis 0,7 - 2 Punkte, 0,6 und kleiner 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.06 | → 1) (großer Fokus) bei 0 W Anodenbezugsleistung (IEC 60613:1989) in kW -kleiner als 40 0 Punkte, 40 bis 50 - 1 Punkt, 51 bis 85 - 2 Punkte, ab 85 - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.07 | → 2) (kleiner Fokus) in Wert -0,6 und größer 0 Punkte, 0,5 - 1 Punkt, 0,4 - 2 Punkte, 0,3 und kleiner - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.08 | → 2) (kleiner Fokus) bei 0 W Anodenbezugsleistung (IEC 60613:1989) in kW - kleiner als 20 0 Punkte, 20 bis 30 - 1 Punkt, 31 bis 40 - 2 Punkte, ab 40 - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.09 | → 2) Max. Röhrenstrom bei gepulster Durchleuchtung auf dem kleinen Fokus in mA - bis 149 0 Punkte, 150 bis 200 - 1 Punkt, 201 bis 250 - 2 Punkte, 251 und höher 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.10 | Wärmekapazität der Anode - < 4 MHU - 0 Punkte, 4 bis 6 MHU - 1 Punkt, > 6 MHU - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.11 | Wärmepapazität Strahler - < 5 MHU - 0 Punkte, 5 bis 9 MHU - 1 Punkt, > 9 MHU - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.12 | Abkühlleistung Anode - < 7 MHU - 0 Punkte7 bis 12 MHU - 1 Punkt, > 12 MHU - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.13 | Wird für eine wesentlich präzisere und schärfere Bilddarstellung und DL-Leistung die moderne Flach-Emitter-Techno-logie mit Fokussierung auf einen kleineren, quadratischen Brennfleck statt der herkömmlichen Glühwendel benutzt. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
5.14 | Geräuschloser Betrieb auch bei längerer Untersuchungs- oder Interventionszeit? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.15 | Kompakte automatische Tiefenblende mit fernbedienbaren semitransparenten Filtern und Rechteckblende | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.16 | Spektralfilterungen zur Strahlenreduktion ohne Beeinträchtigung der Bildqualität mit mind. 0,1 und 0,2 mm Cu bis insgesamt 0,9 mm Cu oder äquivalenten Materialien, bitte beschreiben. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.17 | → Wie groß ist die maximale Anzahl der verfügbaren Cu-Vorfilter? Anzahl -2 Filter und weniger 0 Punkte, 3 Filter - 1 Punkt, 4 Filter - 2 Punkte, 5 und mehr 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.18 | → Können Blendeneinstellungen vorprogrammiert werden? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
5.19 | → können diese halbtransparenten Blenden geometrisch zur Lage des Objektes gedreht werden? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.20 | Ist die strahlungsfreie Positionierung der Blenden am Monitorstandbild möglich? Wenn ja im Last Image Hold? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.21 | Ist es möglich eine visuell kontrollierte Objektrepositionierung ohne Strahlung mit Einblendung des Zentralstrahls auf dem LIH-Bild durchzuführen? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.22 | Kann die Blende bei Aufruf einer gespeicherten C-Bogen-Position repositioniert werden? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
5.23 | Können Flachdetektor und Blende unabhängig von Tisch- / C-Bogenposition ausgerichtet werden, um eine lotrechte Darstellung von Körperteilen zu ermöglichen, die sich nicht in der Flucht des Tisches befinden, z. B. für radialen Zugang bei Koronarangiographien? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
5.24 | Messeinrichtung zur Erfassung des Flächen-Dosis-Produktes für den Strahler bzw. die Gesamtanlage muss vorhanden sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
6. | Bildaufnahmesystem | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 18 | 0 | 6
6.01 | Ein hochauflösender dynamischer Flachdetektor, effektive Detektordiagonale ca. 20" mit einer 2k-Aufnahmematrix und ca. 16 Bit für eine voll digitale Bildkette mit integriertem abnehm- bzw. herausfahrbaren Raster ist Teil der Ausstattung und muss in das Angebot einkalkuliert werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.02 | Umschaltbares Field of View muss enthalten sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.03 | Ist eine Detektordrehung parallel zum Objekt möglich, um z.B. bei Radialiszugang dosisoptimiert arbeiten zu können? Alternativtechniken sind hier auch möglich bitte beschreiben. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
6.04 | C-Bogen Bedienung in Detektorgehäuse integriert für Winkel, Höhe, Position und SID | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
6.05 | In die Verkleidung des Flachdetektors integriertes Laser-kreuz mit tischseitiger Bedienung zur einfacheren, schnelleren und dosissparenderen Positionierung des Patienten. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
6.06 | Pixelgröße über die gesamte Detektorfläche max. 180 in μm | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
6.07 | max. Bildmatrix des Flachdetektors über die gesamte Detektorfläche mind. 2048x2048 Pixel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.08 | Detektor-Bit-Tiefe bei angegebener Bildmatrix, min. 16 Bit | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.09 | Maximale Akquisitionsgeschwindigkeit mind. 30 B/sec | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.10 | Maximale räumliche Auflösung über die gesamte Detektorfläche mind. 2,6 lp/mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.11 | mindestens 3,0 lp/mm Maximale räumliche Auflösung über die gesamte Detektorfläche | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
6.12 | mindestens 3,25 lp/mm Maximale räumliche Auflösung über die gesamte Detektorfläche | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
6.13 | DQE (Detektorquanteneffizienz) bei 70 kV, 21 mmAl, 2,0 μGy? (RQA5) bei 0 LP/mm in % - 64 und weniger 0 Punkte, 65 bis 70 - 1 Punkt, 71 bis 75 - 2 Punkte, 76 und mehr 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
6.14 | Streustrahlenraster ohne Werkzeug auf Knopfdruck oder vergleichbar aus dem Strahlengang entfernbar? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
7. | Monitorsystem | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 4 | 0 | 12
7.01 | Es ist ein Monitorsystem inklusive passendem Deckenstativ anzubieten, welches die geforderten Darstellungen übersichtlich und individuell anpassbar ermöglicht. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.02 | Der Monitor muss diagnostische Befundqualität besitzen und der Raumklasse 2 genügen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.03 | Größe mind. 55" mit einer Auflösung von mind. 3840 x 2160 Pixel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.04 | Blickwinkel mind. 160° | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.05 | mit vollflächiger Schutzscheibe, geeignet zur filmlosen Befundung gemäß DIN 6868-157 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.06 | Es müssen mindestens 18 Signaleingänge zur Verfügung stehen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.07 | Wie viele Sichtgeräte bzw. Signale können mit dem System verwaltet werden? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
7.08 | von Anwender vordefinierbare Layouts müssen Konfigurierbar sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.09 | kann der Anwender das Layout am Tisch ändern, ohne sich unsteril zu machen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
7.10 | Ansteuerung der Monitore über ein Multiswitch oder vergleichbares System zur Übertragung gemischter Signale. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.11 | Fremdsignale müssen mit galvanisch getrennter Signalzuführung integriert werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.12 | Es müssen folgende Darstellungen möglich sein: ▪ Rö.-Live- und Referenzbild ▪ Positionsdaten des Röntgensystems ▪ PACS, Ultraschall-Systeme und weitere Umschaltungen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.13 | Für eine schnelle Einbindung weiterer Signale müssen entsprechende Leer-Rohre oder vergleichbare Lösungen vorgesehen werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.14 | Das Deckenstativ ist höhenverstellbar und drehbar auszulegen, sowie mittels eines Schienensystems auch längsverschiebbar. Kabel müssen weitestgehend verdeckt geführt werden. Spätere Änderungen in der Monitorbelegung müssen einfach realisierbar sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.15 | Gibt es eine technische Lösung, um bei Ausfall des Großbildschirms die Patientensicherheit zu gewährleisten? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
7.16 | Bitte beschreiben Sie diese | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
8. | Maßnahmen zur Dosisoptimierung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 8 | 0 | 11
8.01 | Zur Verringerung der Dosis für Patienten und Personal müssen wirksame Maßnahmen getroffen werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.02 | Erweitertes Dosismanagement zur signifikanten Reduzierung der Strahlenexposition bei optimierter Bildqualität. Es sind alle wirksamen Maßnahmen zur Verringerung der Dosis für Patienten und Personal enthalten. Wirksame Maßnahme sind u.a. Spezialfilter im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb, gepulste Durchleuchtung, DoseRite, Clarity IQ, Care & Clear, OptIQ, BluePrint oder gleichwertige Technologien sowie umfangreiche Maßnahmen der Dosisdokumentation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.03 | Verfügt das System über ein automatisches Echtzeit-Pixelshifting zur Kompensation von Patientenbewegungen? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
8.04 | Vorprogrammierte Durchleuchtungsmodi mit unterschiedlicher Systemdosis vorhanden? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.05 | Vorprogrammierte Aufnahmemodi mit unterschiedlicher Systemdosis vorhanden? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.06 | Lassen sich Aufnahmen auf der Grundlage von Generator-Parametern einer vorhergehenden Durchleuchtungsphase herstellen? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
8.07 | Es müssen Hautdosisgrenzwerte festgelegt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.08 | Wird eine Schwellwert-Überschreitung signalisiert bzw. angezeigt? (optisch/akustisch bzw. Untersuchungs-oder Kontrollraum) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.09 | Der Dosisbericht ist im DICOM-Format darzustellen und muss ins PACS übernommen werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.10 | Kann standardmäßig digital gezoomt werden, um sehr kleine Strukturen bei niedriger Dosis zu differenzieren? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.11 | Ist die Veränderung der Durchleuchtungsprogramme oder deren Anwahl auch unter sterilen Bedingungen am Untersuchungstisch möglich? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.12 | Einfache Veränderung der Dosiswerte für die Durchleuchtung bei konstanter Pulsrate | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.13 | Ist es möglich eine visuell kontrollierte Objektrepositionierung ohne Strahlung mit Einblendung des Zentralstrahls auf dem LIH-Bild durchzuführen? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
9. | Auswerte- und Bedienstation im Kontrollraum | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 4 | 0 | 8
9.01 | Hochleistungs-Auswertestation mit 2 Flachbildschirmen oder alternativ mit einem äquivalenten Großbildschirm in Befundqualität und Festplattenspeicherung zur temporären Archivierung: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.02 | Betriebssystem mindestens Windows 10 oder Linux -Text | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.03 | Kann für verschiedene Oberflächen / Bedienfunktion eine Tastatur-Maus-Kombination verwendet werden, um den Arbeitsplatz übersichtlicher zu gestalten? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
9.04 | Zur Darstellung von Live- und Referenzbild sowie PACS-, Ultraschall- und Überwachungsmonitor-Signalen | Muss-Kriterium |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.05 | Der/die Monitor/e ist/sind geeignet zur filmlosen Befundung gemäß DIN 6868-157 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.06 | Es müssen mindestens 9 Signaleingänge zur Verfügung stehen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.07 | Bildschirmdiagonale mindesten 19" | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.08 | Bildschirmdiagonale 24" | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
9.09 | Bildschirmdiagonale größer 24" | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
9.10 | Anzeige des Dosisflächen-Produkts | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.11 | Der Kontrollraum muss so gestaltet werden, dass die Anordnung der Monitore und Rechnersysteme einen uneingeschränkten Blick auf den Untersuchungsraum zulassen. Dem Angebot ist eine Skizze beizulegen, aus der ersichtlich wird, wie die folgenden Rechnersysteme und zugehörigen Anzeigedisplays und Bedienelemente angeordnet werden können. Die Lösung ist im Auftragsfall mit den Herstellern evtl. zu integrierender Fremdsysteme abzustimmen. Im Kontrollraum bzw. in einem IT-Schrank sollen folgende Rechnersysteme platziert werden: Auswerte- und Bedienstation im Kontrollraum, Steuerrechner Angiographieanlage, Auswerterechner Angiographieanlage, RIS-/KIS-/PACS-Rechner | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.12 | komplett inkl. allen erforderlichen Zubehörs: Kabel, HUB´s, Keyboard, Maus etc. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
10. | Software- und Bildbearbeitungsanwendungen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 8 | 0 | 41
10.01 | Digitale Angiographie (ca. 3 – 30 B/s) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.02 | Echtzeitbildakquisition mit der Möglichkeit der Speicherung einzelner Durchleuchtungsbilder oder -szenen (> 15 s/Szene) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.03 | Digital gepulste Durchleuchtung (ca. 3 – 30 B/s) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.04 | Durchleuchtung und Aufnahme in mehreren Dosisleistungsstufen. -Anzahl | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.05 | Bildmatrix mindestens 1024² x 12 Bit - in Matrix/Bit | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.06 | Bildmatrix 1024² x 14 Bit - in Matrix/Bit | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
10.07 | Bildmatrix 1024² x 16 Bit- in Matrix/Bit | Wertungsfrage |  | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0
10.08 | Last Image Hold | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.09 | Kino-Schleife mit verschiedenen Geschwindigkeiten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.10 | Bildbearbeitung, Speicherung und Wiedergabe von dynamischen Durchleuchtungssequenzen und Einzelbildern | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.11 | Es muss möglich sein, während einer laufenden Untersuchung parallele Auswertungen von zuvor erfolgten Eingriffen zu erledigen. Falls erforderlich ist eine zusätzliche Auswertestation vorzusehen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.12 | Automatische Echtzeit-Verarbeitung mit Kontrastanhebung, Kantenanhebung, Fensterung und Bildfilterung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.13 | Roaming, elektronische Blenden, Zoom / PAN, Digital-Zoom | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.14 | Automatisches Setzen der Strahlenblende für die Durchleuchtungs- oder Aufnahmeszene entsprechend der elektronischen Blende im LIH Bild | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.15 | Fluoroskopie inkl. Roadmapping | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.16 | CO2 Fluoroskopie inkl. Roadmapping | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.17 | CO2 Angiographie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.18 | Roadmapping | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.19 | Digitale Subtraktionsangiographie
10.20 | Digitale Subtraktionsangiographie mit Bildfrequenzen von 0,5 bis 7,5 B/s, bitte angeben | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.21 | Folgende Funktionen müssen möglich sein: Pixelshift automatisch und manuell, Remask, Roadmap, Peak Opacification für Jodkontrast, Landmarking | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.22 | Erweitertes 2D-Roadmapping auf Basis einer Gefäßübersicht bei maximal mit Kontrastmittelgefüllten Gefäßen möglich? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
10.23 | Landmarking | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.24 | Vascular-Analyse | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.25 | s Niedrigdosissubtraktionsmodus | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.26 | ▪ Stenosegradbestimmung- und Quantifizierung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.27 | ▪ Distanz- und Winkelmessung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.28 | ▪ Konturerkennung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.29 | ▪ Referenzdurchmesserbestimmung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.30 | ▪ Kalibriermethoden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.31 | QCA/LVA-Paket | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.32 | Software für die bessere Darstellung von Stents | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.33 | Software für zur Darstellung von Stents in Bewegung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.34 | Software für die Darstellung und Quantifizierung von Stenosen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.35 | 3D-Rotationsangiographie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.36 | Rotationsscan, EKG-getriggert als Voraussetzung für die Weichteildarstellung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.37 | Rotationsscan, ohne EKG-trigger | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.38 | 3D-Rekonstruktion der Kammern und Gefäße des Herzens aus den Projektionsbildern der Rotationsangiographie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.39 | CT-Bildgebung durch Angiographiesystem (Dyna-CT) inkl. 2D und 3D Fusion und Nachverarbeitungssoftware
10.40 | 3D Rotationsangiographie mit mind. 200° Rotationswinkel für Weichteilaufnahmen inkl. automatischer Rekonstruktion | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.41 | Rotationsscan, für die Weichteildarstellung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.42 | Rotationsscan | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.43 | 3D-Rekonstruktion der Gefäße aus den Projektionsbildern der Rotationsangiographie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.44 | 3D - Bildmanipulation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.45 | 3D - Roadmap | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.46 | 2D und 3D Bildfusion mit CT/MRT | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
11. | Deckenhängender Strahlenschutz | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 1
11.01 | 1 Übertischstrahlenschutz, deckenhängend, Schwenk- und drehbar, an gewichtsausgeglichenem Tragarm aus Acrylglas Bleigleichwert 0,5 eq, Größe ca. 900 mm x 750 mm), mit Lamellen vergleichbar mit MAVIG OT54001 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
11.02 | Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
11.03 | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
12. | Schnittstellen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 3 | 3 | 0 | 9
12.01 | DICOM 3.0 - Storage (Send/Receive) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.02 | DICOM 3.0 - Query/Retrieve | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.03 | DICOM 3.0 - Worklist | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.04 | DICOM 3.0 - Storage Commitment | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.05 | DICOM 3.0 - HL7-Schnittstelle | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.06 | DICOM 3.0 - MPPS | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.07 | DICOM 3.0 - Structured Reporting und DICOM RDSR | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.08 | Integration in vorhandene Datennetze (RIS KIS PACS CIS) ist enthalten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.09 | Anbindung an das Dosismanagementsystem | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.10 | zu Bezug 12.08: Ist es möglich mehrere PACS-Archive an das System anzubinden und einen automatischen Transfer aufgrund der Untersuchungsbezeichnung in den Workflow zu übernehmen? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
13. | Virensicherheit | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 0 | 0 | 3
13.01 | Alle Rechnerkomponenten, die mit dem klinikseitigen IT-Netz oder einem Modem kommunizieren, müssen mit einem Virenschutz ausgestattet sein. Der zur Anwendung kommenden Virensschutz ist mit dem Auftraggeber im Zuge der Werksplanung / Installationsplanung einvernehmlich abzustimmen und zu dokumentieren. Das Updaten des Virenschutzes erfolgt im Rahmen des Wartungs-/ Instandhaltungsvertrages durch den Auftragnehmer. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
13.02 | Neben einer Absicherung über Virus Pattern ist auch White Listing möglich. Hierfür ist dem Angebot die vorgesehene Konfiguration der White List ausführlich erläutert beizulegen. White Listing ist unter der Voraussetzung zugelassen, dass der Auftraggeber dieses nach einer Prüfung für den Einsatz frei gegeben hat. Im Auftragsfall muss die White List in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber erstellt werden. Außerdem muss es möglich sein, dass der Auftraggeber während des Betriebs des Gerätesystems die White List prüfen und gegebenenfalls entsprechende Aktualisierungen veranlassen kann . | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
13.03 | Die aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Systeme an einem IT-Netzwerk resultierenden Risiken sind zu benennen und zu bewerten. (Auflistung der möglichen Störfälle und Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von Netzwerkrisiken) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
14. | Weitere Ausstattung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 0 | 0 | 3
14.01 | USV zur Absicherung der Bildrechner und mechanischen Hauptfunktionen für Gerät/Tisch/Bildsystem ohne Not-Durchleuchtung für ca. 10 min, Leistung ca. 15 kVA | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
14.02 | Welche funktionalen Einschränkungen müssen beachtet werden? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
14.03 | Die Anlage muss innerhalb von 5 Minuten wieder voll Einsatzfähig sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
14.04 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
14.05 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
14.06 | Steuerung Raumlicht | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
14.07 | Integrierte Steuerung der Beleuchtung im Untersuchungsraum über ein entsprechendes Interface ist Bestandteil des Angebots | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
14.08 | Eine Wechselsprechanlage zur Kommunikation zwischen Untersuchungs- und Kontrollraum ist Bestandteil der Anlage | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
14.09 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
14.10 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
15. | Einweisungen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 3 | 0 | 12
15.01 | Die Einweisung der Geräte muss abgesprochen werden. In der ersten Woche müssen alle Standarduntersuchungen vermittelt werden. In der zweiten bis dritten Woche will der Auftraggeber mit den Geräten selbständig arbeiten. Ab der vierten Woche muss eine ergänzende Einweisung für die komplexen Untersuchungen erfolgen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.02 | Besteht die Möglichkeit der Hospitation vor Inbetriebnahme an einem Referenzstandort? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
15.03 | Bitte geben Sie darüber hinaus weitere zusätzlich mögliche Schulungsprogramme für Ärzte und MTRA und den damit verbundenen Kosten an. Bitte diese eventuellen Schulungsprogramme dem Angebot beifügen. Bitte Anlage beifügen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
15.04 | Einweisung MTRA
15.05 | Die einweisende Person muss über eine entsprechende Qualifikation (MTRA oder gleichwertig) verfügen und die deutsche Sprache beherrschen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.06 | Für Einweisung und Applikation müssen die folgenden Personen geschult werden: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.07 | mind. 3 Personen: Basiseinweisung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.08 | mind. 3 Personen: Nachschulung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.09 | 3 Personen : Advanced Applikation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.10 | Wiederholungstraining für 8 Std. beim Kunden - Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.11 | Einweisung Ärzte
15.12 | Für Einweisung und Applikation müssen die folgenden Personen geschult werden: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.13 | mind. 3 Personen: Basiseinweisung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.14 | mind. 3 Personen: Nachschulung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.15 | 3 Personen : Advanced Applikation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.16 | Wiederholungstraining für 8 Std. beim Kunden - Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.17 | Techniker
15.18 | Für den First-Line-Service durch die Medizintechnik sind Schulungen für zwei Mitarbeiter vorzusehen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.19 | Medizin Physiker
15.20 | Basiseinweisung inkl. Konstanzprüfung und Geräteapplikation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.21 | Wiederholungstraining für 8 Std. beim Kunden - Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
16. | Instalationsbedingungen und Energieverbrauch | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 23 | 0 | 0
Klimatisierung
16.01 | Temperatur in °C | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.02 | Umluftkühlung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.03 | Klimatisierung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.04 | Temperaturbereichänderung für ungestörten Betrieb in ° C / h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.05 | Relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation + / - % | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Wärmelast
16.06 | Wärmeabgabe an Außenluft Scanbetrieb im Untersuchungsraum in kW- mehr als 2,0 0 Punkte, 2,0 bis 1,5 - 1 Punkt, 1,4 bis 1,0 - 2 Punkte, 0,9 und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
16.07 | Direkte Wärmeabgabe an einen Wärmetauscher auf Basis einer Wasserkühlung möglich? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
16.08 | Wärmeabgabe an Außenluft Standby im Kontrollraum in kW- über 1,0 0 Punkte, 1,0 bis 0,7 - 1 Punkt, 0,6 bis 0,5 - 2 Punkte, 0,4 und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
16.09 | Wärmeabgabe an Außenluft Scanbetrieb im Kontrollraum inklusive erforderlicher Zusatzgeräte in kW- über 3,5 0 Punkte, 3,5 bis 2,5 - 1 Punkt, 2,4 bis 1,0 - 2 Punkte, 0,9 und weniger - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
16.10 | Wärmeabgabe an Außenluft Standby im Technikraum inklusive erforderlicher Zusatzgeräte in kW- über 5,0 0 Punkte, 5,0 bis 3,0 - 1 Punkt, 2,9 bis 2,0 - 2 Punkte, 1,9 und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
16.11 | Wärmeabgabe an Außenluft Scanbetrieb im Technikraum in kW- 16 und mehr 0 Punkte, 15 bis 10 - 1 Punkt, 9 bis 5 - 2 Punkte, 4 und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
Elektroanschluss
16.12 | s Spannung (inkl. mögliche Schwankung) in V | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.13 | s Netzabsicherung in A | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.14 | s max. Netzinnenwiderstand in Ω | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Energieverbrauch
16.15 | Energieeffizienz der Gesamtanlage nach COCIR | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.16 | Energieverbrauch für 24 Std. gemäß COCIR | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.17 | Szenario Idle | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.18 | Szenario Low Power | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.19 | Szenario Off | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.20 | Energieeffizienz des Gesamtsystems (gemäß COCIR SRI, CPV 33111000-1, 33111650 -2) pro Tag bei 12h System-off und 12h Stand-by in kWh 31kWh und mehr 0 Punkte, 25kWh bis 30kWh 1 Punkt, 15kWh bis 24kWh 2 Punkte, 14kWh und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
17. | Angebotspreis | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 1
17.01 | Nettogesamtpreis | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
18. | Optionen (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 0
O1 | Neubau Unterbau der Deckenunterkontruktion für das Monitor-, Strahlenschutz- und Lichtsystem inkl. Einbau
O1.1 | Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O1.2 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 1 |  | 0 | 0 | 0
O2 | Anpassung Bodenrahmen
O2.1 | Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O2.2 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 2 |  | 0 | 0 | 0
O3 | Neubau Bodenrahmen
O3.1 | Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O3.2 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 3 |  | 0 | 0 | 0
O4 | Anpassung Elektrounterverteilung
O4.1 | Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O4.2 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 4 |  | 0 | 0 | 0
O5 | IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Einbindung eines beigestellten fahrbaren/Mobilen Systems
O5.1 | Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O5.2 | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O5.3 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 5 |  | 0 | 0 | 0
O6 | IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Einbindung eine beigestellten Systems, das fest mit der zu liefernden Anlage verbunden ist. Dazu ist eine hygienische unbedenkliche Installation vorzusehen (z.B. hinter Großbildmonitor). Nicht auf dem Fußboden unter der Anlage.
O6.1 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 6 |  | 0 | 0 | 0
O7 | IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Ivus Lieferung durch den Anlagenhersteller
O7.1 | Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O7.2 | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O7.3 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 7 |  | 0 | 0 | 0
O8 | FFR (fraktionelle Flussreserve Druckdraht-Messung)
O8.1 | Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O8.2 | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O8.3 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 8 |  | 0 | 0 | 0
O9 | Neuroradiologisches Paket
O9.1 | Bezeichnung aller enthaltenen Bestandteile bitte bei der geforderten Funktion angeben! | Information
O9.2 | 3D-Roadmapping zur dynamischen Überlagerung von Planungsdaten und 3D-Volumen auf Live-Bildern. | Information
O9.3 | Funktionelle 3D-Bildgebung mit der Darstellung des parenchymalen Blutvolumens | Information
O9.4 | 3D-Stenosequantifizierung und 3D-Stenosemessungen | Information
O9.5 | 3D-Vasculardarstellung inkl. evtl. erforderlicher Kalibrierphantome | Information
O9.6 | 3D-Stentplanung | Information
O9.7 | Analyse und Workflow-Unterstützung zur Versorgung von Aneurysmen | Information
O9.8 | weitere Bestandteile bitte hier aufführen! | Information
O9.9 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 9 |  | 0 | 0 | 0
O10 | 1 Untersuchungs-Leuchten in LED Technik vergleichbar mit LED2SC o. MC Fabr. Mach/Mavig mit 10 sterilisierbaren Handgriffen
O10.1 | Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O10.2 | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O10.3 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 10 |  | 0 | 0 | 0
O11 | USV zur Absicherung der Bildrechner und mechanischen Hauptfunktionen sowie Not-Durchleuchtung, Leistung ca. 40 kVA
O11.1 | Pufferleistung in kVA | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O11.2 | Welche Zeit kann mit Durchleuchtung maximal überbrückt werden in Minuten | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O11.3 | Welche funktionalen Einschränkungen müssen beachtet werden? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O11.4 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O11.5 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 11 |  | 0 | 0 | 0
O12 | Softwareapplikation zur Planung und Durchführung von Embolisationen
O12.1 | Es muss möglich sein, den Verlauf eines ausgewählten Gefäßes aus einem 3D-Datensatz zu extrahieren und dem Aktuellen Live-2D-Bild zu überlagern. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O12.2 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O12.3 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 12 |  | 0 | 0 | 0
O13 | Software zur Unterstützung von Nadelprozeduren bei Ablationen
O13.1 | Planung eines oder mehrerer Nadelpfades basierend auf einem Intraoperativen 3D-Datensatz. Unterstützt in Kombination mit einem Laserkreuz, die Durchführung von Interventionen wie Biopsie, Drainage, Vertebroplastie, Kyphoplastien, Ablationen. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O13.2 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O13.3 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 13 |  | 0 | 0 | 0
O14 | Tischverlängerung auf 3 Meter
O14.1 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O14.2 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 14 |  | 0 | 0 | 0
O15 | Steckdosen, deckenhängend mit Ultraschallsignaleingang zum System
O15.1 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O15.2 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 15 |  | 0 | 0 | 0

## Hämodynamik
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Remscheid
Leistungsverzeichnis / technische Anforderungen Hämodynamischer Messplatz
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Hämodynamischer Messplatz | 0 | 0 | 3
2. | Basiseinheit | 0 | 0 | 6
3. | Hämodynamische Komponenten | 2 | 0 | 22
4. | Herzkatheterisierungs-Software | 11 | 0 | 29
5. | Schnittstellen | 0 | 0 | 2
6. | Zubehör | 0 | 0 | 7
7. | Angebotspreis | 0 | 0 | 1
|  | 13 | 0 | 69
Durch den Anbieter auszufüllendes LV | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Hämodynamischer Messplatz | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 3
1.01 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Allgemeine Gerätebeschreibung
1.04 | Die Implementierung der Messplatzes in die Röntgenanlage ist inkl. aller erforderlichen Verbindungsleitungen, Switche, Schnittstellen, | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.05 | Rechnergestütztes System zur Erfassung, Berechnung, Auswertung, Speicherung (Datenbank) und Ausgabe von hämodynamischen Signalen bzw. Studien sowie demographischen Daten in Korrelation mit dem EKG | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.06 | Neben Standard-Programmen muss möglich sein, in unbegrenzter Zahl eigene Programme zu hinterlegen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | Basiseinheit | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 6
2.01 | Hämo PC mit Betriebssystem und den notwendigen Anwenderprogrammen im Messplatz integriert und Software für hämodynamische Anwendungen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.02 | Zwei TFT-Monitore mindestens 19", Auflösung min.1.280 x 1.024 Pixel für die Auswertung im Kontrollraum | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.03 | Die Darstellungen im Untersuchungsraum müssen über das Monitormanagement der Röntgenanlage erfolgen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.04 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung UPS 1500 / 230V inkl. Galv. Trennung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.05 | Ist die Anbindung an den Bestandsdrucker möglich ? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.06 | Der Druckeranschluss muss gemäß Postscript Level 2 vorbereitet sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3. | Hämodynamische Komponenten | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 2 | 0 | 22
3.01 | Vermessungs- und Berechnungssystem für Hämodynamische Parameter: 12-Kanal-EKG, min. 4 invasive Blutdrücke, 4 Mitteldrücke, SpO2, NIBP | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.02 | Abtastrate bzw. Abtastfrequenz mind. 2000 Hz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.03 | Verstärker für Hämodynamische Messungen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.04 | Universalverstärker auch für Fremdsignale | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
3.05 | Wie viele Signaleingänge sind als Standard enthalten Anzahl | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Druckmessung
3.06 | Die Zuordnug der Messorte zu gewohnten Messalgorithmen muss frei wählbar sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
EKG-Vermessung
3.07 | automatische simultane Vermessung der Kurvenabschnitte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.08 | manuelle Vermessung / manuelle Korrektur von Messpunkten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.09 | Einzelschlaganalysen und Mittelungen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.10 | automatische Zuordnung von Rückzugskurvenabschnitten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.11 | verschiedene intracardiale und Oberflächen EKG-Ableitungen müssen frei kombinierbar sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Berechnung
3.12 | Editierbarkeit der Algorithmen und Formeln für die hämodynamischen Ergebnisse, z.B. Körperoberfläche, Sauerstoffaufnahme usw. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.13 | Nachträglich editierte Werte gehen in die Berechnung mit ein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.14 | Das hämodynamische Ergebnisprotokoll muss mit dem aktuellen Stand der gerade erfassten Werte korrelieren. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.15 | übersichtliches, automat. geführtes Untersuchungsprotokoll mit manuellen Ergänzungsmöglichkeiten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.16 | Druckausgabe muss auch während der Untersuchung möglich sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
EKG-Signalmanagement
3.17 | automatische Online-EKG-Vermessung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.18 | zuschaltbare Nulllagenstabilisierung für schwierige Messbedingungen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.19 | Automatische Arrythmieerkennung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.20 | Bedienungsfreie Signalerfassung: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.21 | Über die Hintergrundspeicherung müssen alle Signale automatisch erfasst, nach der Untersuchung retrospektiv ausgewertet und dokumentiert werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.22 | Die Signalaufzeichnung während der Untersuchung muss auch dann gegeben sein, wenn aufgrund von Notfallsituationen eine Bedienung nicht möglich ist → bedienungsfreie Signalerfassung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.23 | Die Signalaufzeichnung muss weitestgehend störungsarm erfolgen. Notwendige technische Ausrüstung ist Bestandteil des Angebots. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.24 | Die Signalaufzeichnung darf durch die Digitalisierung nicht beinflusst bzw. verfälscht werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
4. | Herzkatheterisierungs-Software | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 11 | 0 | 29
Allgemeines
4.02 | Simultane Erfassung und Vermessung von 6 Drucksignalen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.03 | Abspeichern beliebiger Signalabschnitte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.04 | Abspeichern der gesamten Untersuchung im Hintergrund (full disclosure) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.05 | Einzelzyklen auswertbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.06 | Algorithmen für mind. 6 Standardmeßorte, gibt es automatisierte Setups für Standardmessorte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.07 | Wie viele Messorte sind außerdem möglich? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
4.08 | Diese Messorte können individuell zusätzlich benannt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.09 | Messbereichserkennung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.10 | wird die Messbereichserkennung optisch angezeigt? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
4.11 | Arterielle Druckmessung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.12 | Artrial | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.13 | Ventrikulär | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.14 | Berechnungskriterien:
4.15 | Mittelwertbildung über wählbare und feste Zeit | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.16 | Medianwertbildung über wählbare und feste Zeit | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.17 | Druckgradienten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.18 | Gradienten über beliebige Messorte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.19 | Klappenöffnungsflächen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.20 | R-L Shunts | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.21 | L-R Shunts | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.22 | HZV nach Fick | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.23 | HZV nach Angio | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.24 | HZV nach Thermodilution | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.25 | Widerstandsberechnungen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.26 | Kontraktilitätsbestimmung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.27 | Diastolische Füllungsphase | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.28 | Systolische Austreibungszeit | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.29 | FFR-Messung
4.30 | Eine FFR basierte Druckdrahtmessung muss möglich sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.31 | Ist eine adenosinfreie Druckdrahtmessung möglich? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0
4.32 | Dokumentation
4.34 | Erstellung aller Datenblätter mit Berechnungen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.35 | Chronologischer Report / Ergebnisprotokoll. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.36 | EKG- und Drucksignal-Darstellung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.37 | Die Kurven müssen elektronisch registriert werden, exportiert (z. B. in AVI) und ausgedruckt werden können. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
5. | Schnittstellen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 2
5.01 | Die volle Integration in das KIS zur automatischen Befundübergabe als PDF- Dokument oder alternativ als Textbaustein muss gewährleistet sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.02 | HL 7 Schnittstelle vorhanden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
6. | Zubehör | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 7
Patientenstammkabel
6.01 | strahlendurchlässig, für EKG-Diagnose inkl. 10 x Carbon-Elektrodenleitungen in ausreichender Länge | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
SPO2-Stammkabel
6.02 | in ausreichender Länge und Fingerclipsensor | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.03 | Welche Messmethode (Nellcor, Masimo o.a.) wird verwendet? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
NIBP-Messung
6.04 | inklusive Anschlussschlauch in ausreichender Länge | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.05 | Inklusive Starterset Blutdruckmanschetten (Erw. standard, Erw. klein, Kinder) bitte angeben, was als Standard enthalten ist. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Starterset für Druckmessung bestehend aus:
6.06 | Transducer | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.07 | Monitoranschlusskabel,zweifach | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.08 | Kontaktplatte für Transducer, zweifach | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Starterset für Thermodilution
6.09 | inklusive aller erforderlichen Verbindungs- und Anschlusskabel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
7. | Angebotspreis | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 1
7.01 | Nettogesamtpreis | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1

## Instandhaltung
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg
Instandhaltung
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg | 35 | 0 | 6
2. | Service | 0 | 0 | 2
3 | Betriebswartungsvertrag | 0 | 0 | 5
4. | Vollwartungsvertrag | 0 | 0 | 15
5. | Optionen zu Position 4 Vollwartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | 4
6. | Ersatzteilkosten (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | 4
7. | Optionen zu Position 3 Betriebswartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | 19
|  | 35 | 0 | 28
Durch den Anbieter auszufüllendes LV | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 35 | 0 | 6
1.01 | Der Service der angebotenen Anlage muss mindestens 10 Jahre komplett gewährleistet sein, inkl. Wartung, Instandsetzung und Ersatzteilverfügbarkeit! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.02 | Die Servicestelle muss in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.03 | Betriebssysteme inkl. Sicherheitsupdates für alle angebotenen Rechnersysteme oder Server müssen über die Laufzeit von 10 Jahren gewartet werden können. Evtl. erforderlicher Ersatz während der Betriebszeit ist mit einzukalkulieren! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.04 | Bezeichnung der zuständigen Servicestelle | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Anschrift | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Service-Hotline -Telefon-Nummer | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Anzahl KD-Techniker in Deutschland für Angiographieanlagen - 39 und weniger 0 Punkte, 40 bis 50 - 1 Punkt, 51 bis 65 - 3 Punkte, ab 66 - 5 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
1.08 | Bis zu welchem Betriebsjahr können für das angebotenen System Upgrades gewährleistet werden? - 9 Jahre und weniger Ausschluß, 10 bis 12 Jahre 1 Punkt, 13 bis 15 Jahre - 3 Punkte, 16 und mehr Jahre 5 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
1.09 | Bis zu welchem Betriebsjahr kann für das angebotene System der Service gewährleistet werden? - 9 Jahre und weniger Ausschluß, 10 bis 12 Jahre 3 Punkt, 13 bis 15 Jahre - 6 Punkte, 16 und mehr Jahre 10 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 10 | 0 | 0
1.10 | Reaktionszeit bis Reparatur vor Ort - mehr als 10 Stunden 0 Punkte, 10 bis 8 Stunden - 3 Punkte, 7 bis 5 Stunden - 6 Punkte, 4 und weniger Stunden - 10 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 10 | 0 | 0
1.11 | → mit Vollservicevertrag, telefonisch innerhalb 1 Stunde nach Meldung in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | → mit Vollservicevertrag, telefonisch innerhalb von 4 Stunden erfolgt eine Information über die geplante Reaparaturzeit in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | → mit Vollservicevertrag, vor Ort bei Systemausfall innerhalb von 8 Stunden in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | → mit Vollservicevertrag, vor Ort bei Reparatur innerhalb von 12 Stunden in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Entfernung zur nächsten Servicestelle in km | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Sonstige | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Remote-Service: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Für das gesamte System einschließlich des für den Service erforderlichen Remote-Zugangs ist sicherzustellen, dass eine Schädigung durch Virenbefall über das Remotesystem bzw. fremde Datenträger (z.B. von Patienten mitgebrachten Unterlagen) verhindert wird. Entsprechende Software ist Bestandteil des Lieferumfangs. ein regelmäßiger Update-Service ist Bestandteil eines Betriebswartung oder Vollwartungsvertrages. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.19 | Der Zugriff zur Fernwartung wird vom Klinikum per VPN-Tunnel oder SSL/HTTPS-Gateway ermöglicht. Wird dieser Zugang nicht vom Auftragnehmer unterstützt, so ist dies anzugeben. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.20 | Der Bieter gewährleistet, dass die an seine angebotene Service-Leistung gebundenen Vorgaben zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen umgesetzt worden sind. Ein Nachweis durch ein entsprechendes Zertifikat oder eine Auflistung der Maßnahmen ist beizulegen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.21 | Bei Abschluss des Servicevertrags ist zusätzlich eine Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung gemäß Art.28 – EU-DSGVO abzuschließen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | Service | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 2
2.1 | Das Klinikum behält sich vor einen Wartungs- oder Vollservicevertrag abzuschließen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.2 | Die Kosten für einen Vollservicevertrag werden in die Wertung mit einbezogen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3 | Betriebswartungsvertrag |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 5
3.1 | Der Umfang der Inspektionen und Wartungen richtet sich nach den Bestimmungen des Herstellers, inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen, ausgenommen Konstanzprüfung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.2 | Wie oft wird eine Betriebswartung im Jahr durchgeführt? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Folgende Leistungen müssen im Wartungsvertrag enthalten sein: - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern - Arbeitszeit Montag bis Freitag von 8-17 Uhr - Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutz- und Erschwerniszulagen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.4 | Der Vertrag kann mit einer max. Vorlaufzeit von 3 Monaten bei Abbau oder Veräußerung vorzeitig und ohne zusätzliche Bedingungen gekündigt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.5 | Während der Gewährleistungszeit von 24 Monaten ist der Vertrag kostenfrei | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.6 | Kosten Betriebswartungsvertrag ab dem dritten Betriebsjahr pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
3.7 | maximale Kostensteigerung pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 0% |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | 15
4. | Vollwartungsvertrag |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 15
4.1 | Die Kosten für einen Vollservicevertrag werden in die Wertung mit einbezogen. Folgende Leistungen müssen im Wartungsvertrag enthalten sein: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.3 | Arbeitszeit Montag bis Freitag von 8-17 Uhr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.4 | Der Umfang der Inspektionen und Wartungen richtet sich nach den Bestimmungen des Herstellers. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.5 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutz- und Erschwerniszulagen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.6 | Instandsetzung der Anlagen einschließlich Remote-Service sowie alle für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen erforderlichen Ersatz- und Verschleißteile. Hierzu zählen auch Verbrauchsteile wie Akku´s, Leuchtmittel und nicht patientenbezogene Gerätefilter. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.7 | Kosten für den Erhalt der Virensicherheit inkl. entsprechendem regelmäßigen Update-Service | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.8 | Kosten für die notwendigen Ersatz-Akku´s der unterbrechungsfreien Stromversorgung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.9 | Kosten für den Erhalt der Betriebsbereitschaft inkl. entsprechendem regelmäßigen Update-Service | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.10 | Kosten für den im Vertragszeitraum erforderlichen Austausch von Röntgenstrahlern und Detektoren | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.11 | Kosten für die Instandhaltung bzw. den Ersatz von Hardware-Komponenten wie Bildschirme und Rechnersysteme (Vollservice) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.12 | Sämtliche Arbeiten sind mit der zuständigen Abteilung für Medizintechnik im Einklang mit den Nutzern rechtzeitig abzustimmen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.13 | Der Vertrag kann mit einer max. Vorlaufzeit von 3 Monaten bei Abbau oder Veräußerung vorzeitig und ohne zusätzliche Bedingungen gekündigt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.14 | Sämtliche Arbeiten sind mit der zuständigen Abteilung für Medizintechnik im Einklang mit den Nutzern rechtzeitig abzustimmen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.15 | Kosten Vollwartungsvertrag ab dem dritten Betriebsjahr pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
4.16 | maximale Kostensteigerung pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 0% |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
5. | Optionen zu Position 4 Vollwartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 4
5.1 | Minderkosten ohne Strahler | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
5.2 | Minderkosten ohne Detektor | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
5.6 | Mehrkosten Option 1 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Mehrkosten Option 2 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Mehrkosten Option 3 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Mehrkosten Option 4 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 4 |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Mehrkosten Option 5 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 5 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Mehrkosten Option 6 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 6 |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Mehrkosten Option 7 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 7 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Mehrkosten Option 8 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 8 |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Mehrkosten Option 9 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 9 |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Mehrkosten Option 10 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 10 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Mehrkosten Option 11 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 11 |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Mehrkosten Option 12 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 12 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Mehrkosten Option 13 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 13 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Mehrkosten Option 14 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 14 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Mehrkosten Option 15 | Muss-Kriterium |  | Keine Punkte für Muss-Kriterien | 15 |  | 0 | 0 | 0
5.20 | Arbeitsstunde 17-8 Uhr (Arbeiten, die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
5.21 | Arbeitsstunde Samstag 8-17 Uhr (Arbeiten, die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
5.22 | Arbeitsstunde Sonntag 8-17Uhr (Arbeiten, die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.23 | Kosten für Wartung außerhalb der regelhaften Laborzeiten (Freitag ab 14:00 Uhr, Samstag) in Form einer Pauschale pro Jahr | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
6. | Ersatzteilkosten (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 4
6.1 | Röntgenstrahler | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
6.2 | Detektor | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
6.3 | Fußschalter, kabellos | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
6.4 | Großbildschirm 55" | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
7. | Optionen zu Position 3 Betriebswartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 19
7.1 | Mehrkosten inkl. Strahler | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.2 | Mehrkosten inkl. Detektor | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.6 | Mehrkosten Option 1 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.7 | Mehrkosten Option 2 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.8 | Mehrkosten Option 3 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.9 | Mehrkosten Option 4 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.10 | Mehrkosten Option 5 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.11 | Mehrkosten Option 6 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.10 | Mehrkosten Option 7 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.11 | Mehrkosten Option 8 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.9 | Mehrkosten Option 9 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.10 | Mehrkosten Option 10 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.11 | Mehrkosten Option 11 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.10 | Mehrkosten Option 12 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.11 | Mehrkosten Option 13 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.11 | Mehrkosten Option 14 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.20 | Arbeitsstunde 8-17 Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.21 | Arbeitsstunde 17-8 Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.22 | Arbeitsstunde Samstag 8-17 Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1
7.23 | Arbeitsstunde Sonntag 8-17Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
7.24 | Kosten für Wartung außerhalb der regelhaften Laborzeiten (Freitag ab 14:00 Uhr, Samstag) in Form einer Pauschale pro Jahr | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0

## Bauseitige Leistungen
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg
Bauseitige Leistungen Pinneberg
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg | 100 | 0 | 0
|  | 100 | 0 | 0
Durch den Anbieter auszufüllendes LV. Soweit durch den Auftraggeber bauseitige Leistungen zu erbringen sind, sind diese gewerkebezogen in einer Zusätzlichen Alage aufzuführen | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 100 | 0 | 0
Abwasser-, Wasser,- und Gasversorgung gemäß Anlagengruppe 1 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme- und Kälteversorgung gemäß Anlagengruppe 2 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Lufttechnische Versorgung gemäß Anlagengruppe 3 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Starkstrom Versorgung gemäß Anlagengruppe 4 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Fernmelde- und IT Versorgung gemäß Anlagengruppe 5 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Versorgung gemäß Anlagengruppe 7 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige technische Versorgung gemäß Anlagengruppe 9 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bauliche Anlagen / Umbauten gemäß Anlagengruppe Bau (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Preisblatt
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg
Preisblatt
Ausschluss bei fehlenden Optionen - Ausblenden
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
■ rote Felder werden automatissch mit den Angaben des LV befüllt
■ hellgraue Felder Optionalpositionen und werden nicht in den Angebotspreis eingerechnet
■ ausgegraute Felder sind für das jeweilige Los nicht relevant
| Los Einrichtung | 1 | Senftenberg | 1 | Elmshorn
| Standort | OP Abteilung
| ANGEBOT: JA / NEIN |  | ja
| Geplanter Instalationszeitpunkt | Q4/2026
1. | Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg
1.1 | Hersteller |  | 0 |  | 1
1.2 | Typ |  | 0 |  | 1
1.3 | Angebotspreis | X | 0 |  | 1
1.4 | Klinikspeziefische Installationskosten | X
2 | Hämodynamik
2.1 | Hersteller |  | 0 |  | 1
2.2 | Typ |  | 0 |  | 1
2.3 | Angebotspreis | X | 0 |  | 1
5. | Optionen Angiographieanlage
5.1 | O1Neubau Unterbau der Deckenunterkontruktion | opt. | 1 |  | 0
5.2 | O2 Neubau Bodenrahmen | opt. | 2 |  | 0
5.3 | O3 Anpassung Bodenrahmen | opt. | 3 |  | 0
5.4 | O4 Anpassung Elektrounterverteilung | opt. | 4 |  | 0
5.5 | O5 IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Einbindung eines beigestellten fahrbaren/Mobilen Systems | opt. | 5 |  | 0
5.6 | O6 IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Einbindung eine beigestellten Systems das fest mit der zu liefernden Anlage verbunden ist. Dazu ist eine hygienische unbedenkliche Installation vorzusehen (z.B. hinter Großbildmonitor). Nacht auf dem Fußboden unter der Anlage | opt. | 6 |  | 0
5.7 | O7 IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Ivus Lieferung durch den Anlagenhersteller | opt. | 7 |  | 0
5.8 | O8 FFR | opt. | 8 |  | 0
5.9 | O9 Neuroradiologisches Paket | opt. | 9 |  | 0
5.10 | O10 1 Untersuchungs-Leuchten in LED Technik vergleichbar mit LED2SC o. MC Fabr. Mach/Mavig mit 10 sterilisierbaren Handgriffen | opt. | 10 |  | 0
5.11 | O11 USV zur Absicherung der Bildrechner und mechanischen Hauptfunktionen sowie Not-Durchleuchtung, Leistung ca. 40 kVA | opt. | 11 |  | 0
5.12 | O12 Softwareapplikation zur Planung und Durchführung von Embolisationen | opt. | 12 |  | 0
5.12 | O13 Software zur Unterstützung von Nadelprozeduren bei Ablationen | opt. | 13 |  | 0
5.12 | O14 Tischverlängerung auf 3 Meter | opt. | 14 |  | 0
5.12 | O15 Deckenhängende Steckdosen | opt. | 15 |  | 0
6. | Rückkauf Altgerät | X
6.1 | Hersteller |  | Siemens
6.2 | Typ |  | SIEMENS Artis ZEE Floor
6.3 | Baujahr |  | 2012
6.4 | letzter Röhrenwechsel |  | 2025-01-28
6.5 | Rückkaufpreis netto |  | 0
7. | Zusammenfasssung Investition
7.1 | Gesamtpreis netto |  | Ausschluss
7.2 | klinikindividuelle Nachlass |  | 0%
7.3 | abzüglich klinikindividueller Nachlasss
7.6 | Preis netto (fließt mit 30% in die Gesamtwertung ein) |  | Ausschluss
8. | Lieferzeit un Wochen
8.1 | Montagedauer in Wochen
9. | Instandhaltung
9.1 | Vollwartungsvertrag nach Ablauf der Gewährleistung von 24 Monaten p.a. | X | 0 |  | 1
9.2 | Mehrkosten Option 1 | opt. | 1 |  | 0
9.3 | Mehrkosten Option 2 | opt. | 2 |  | 0
9.4 | Mehrkosten Option 3 | opt. | 3 |  | 0
9.5 | Mehrkosten Option 4 | opt. | 4 |  | 0
9.6 | Mehrkosten Option 5 | opt. | 5 |  | 0
9.7 | Mehrkosten Option 6 | opt. | 6 |  | 0
9.8 | Mehrkosten Option 7 | opt. | 7 |  | 0
9.9 | Mehrkosten Option 8 | opt. | 8 |  | 0
9.10 | Mehrkosten Option 9 | opt. | 9 |  | 0
9.11 | Mehrkosten Option 10 | opt. | 10 |  | 0
9.12 | Mehrkosten Option 11 | opt. | 11 |  | 0
9.13 | Mehrkosten Option 12 | opt. | 12 |  | 0
9.14 | Mehrkosten Option 13 | opt. | 13 |  | 0
9.14 | Mehrkosten Option 14 | opt. | 14 |  | 0
9.14 | Mehrkosten Option 15 | opt. | 15 |  | 0
10. | Zusammenfasssung Instandhaltung |  |  |  | 7
10.1 | Gesamtpreis netto |  | Ausschluss
10.2 | klinikindividuelle Nachlass |  | 0%
10.3 | abzüglich klinikindividueller Nachlasss |  | Ausschluss
10.4 | Preis netto ab dem dritten Betriebsjahr |  | Ausschluss
10.5 | Kostensteigerung p.a. ab dem dritten Betriebsjahr |  | 0%
10.6 | Instandhaltungskosten über 10 Jahre (fließt 15% in die Gesamtwertung ein) |  | Ausschluss
11. | Wertungspunkte
10.1 | Max. erreichbare Wertungspunkte Angiographieanlage |  | 128
10.2 | Max. erreichbare Wertungspunkte Hämodynamik |  | 13
10.3 | Max. erreichbare Wertungspunkte Service |  | 35
10.6 | Max. erreichbare Wertungspunkte |  | 176
11. | Wertungsmatrix
11.1 | Punktwert Leistung |  | 40%
11.2 | Punktwert Investitionskosten |  | 30%
11.3 | Punktwert Instandhaltungskosten |  | 15%
11.4 | Punktwert Referenzstellenbesuch |  | 10%
11.5 | Bauseitige Leistungen: |  | 5%
11.6 | Max. erreichbare Wertungspunkte |  | 100%
12. | Ergänzende informative Abfragen
Berechnung Wartungskosten - Ausblenden
| Jahr 1 |  | 0
| Jahr 2 |  | 0
| Jahr 3 |  | Ausschluss
| Jahr 4 |  | #VALUE!
| Jahr 5 |  | #VALUE!
| Jahr 6 |  | #VALUE!
| Jahr 7 |  | #VALUE!
| Jahr 8 |  | #VALUE!
| Jahr 9 |  | #VALUE!
| Jahr 10 |  | #VALUE!
#VALUE!

## WR_LOS 2) SchnStKtr PREISBLATT (hidden)
Endpoint-Security ¦ Schnittstellenkontrolle
Preisblatt
Schnittstellen- und Applikationskontrolle für Sana-IT-Betriebsmittel und zum Schutz vor Schadsoftware
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
■ Der angebotene Rabattsatz ist über die Gesamtlaufzeit (24+12 Monate) festgeschrieben.
■ Für die Beispielprodukte benötigen wir den aktuellen Herstellerlistenpreis (Stichtag - 15.06.2022 ) in der Herstellerwährung, den angebotenen Rabattsatz, den Endpreis in Euro und die erwartete Lieferzeit.
SaaS Variante:
Posi- | Bezeichnung | Minimalmenge | Schätzmenge | Maximalmenge | Einheit | Nettoendpreis pro Einheit | Nettoendpreis (Schätzmenge) | Nettoendpreis (Maximalmenge)
tion |  | 2022-2024 | 2022-2024 | 2022-2024
0.1 | SaaS Lizenz Client/User Lizenz 36 Monate | 11200 | 16000 | 20800 | Stück | 10.5 | 168000 | 218400
0.2 | SaaS Lizenz Server 36 Monate | 3290 | 4700 | 6110 | Stück | 10.5 | 49350 | 64155
1.1 | Neue SaaS Lizenz für Client/User Client | 11200 | 16000 | 20800 | Stück | 10.5 | 168000 | 218400
1.2 | Neue SaaS Lizenz für Server | 3290 | 4700 | 6110 | Stück | 10.5 | 49350 | 64155
1.3 | Wandlung Fremdlizenz in SaaS Client/User Lizenz |  | 4500 |  | Stück | 10.5 | 47250 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
1.4 | Wandlung Fremdlizenz in SaaS Server Lizenz |  | 1500 |  | Stück | 10.5 | 15750 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
2 | Dienstleistung
2.1 | Client-Installation durch eine kompetente Fachkraft an verschiedenen Standorten (Personentage à 8 Stunden) | 1 PT | 100 PT | 150 PT | PT | 1200 | 120000 | 180000 | Für die Plattformberatung wird eine Aufwand von ca. 10 Personentagen angenommen. Soweit die Inhalte der bestehenden Installation übernommen werden können, kann der Aufwand durch den Bieter angepasst werden.
2.2 | Herstellerschulung für Administratoren (Online- oder Präsenzunterricht) zum Erlernen aller für Administratoren relevanten Funktionen, um täglich erforderliche Arbeiten eigenständig durchführen zu können. | 3 | 15 | 20 | Stundensatz | 150 | 2250 | 3000 | Die Implementierung ist an insgesamt 39 Standorten ensprechend der Leistungsbeschreibung vorzusehen. Soweit bestehende Installationen aufwandsfrei übernommen werden können, kann die Anzahl durch den Bieter angepasst werden
[7 empty] | 402600 | 465555
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## Referenzstellenbesuch
| Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg | Bieter
Referenzstellenbesuch
Die Bewertung erfolgt je beteiligtem Bieter pro Los
Hinweise zur Bewertung:
Sehr gut entspricht hierbei einem hohen technischen Erfüllungsgrad ohne weitere Zusatzkomponenten oder weiteren Aufwand.
Gut entspricht einem durchschnittlichen Erfüllungsgrad, entspricht nur teilweise den Anforderungen und kann mit Zusatzkomponenten realisiert werden
Befriedigend entspricht einem geringeren technischen Erfüllungsgrad mit technischen Abstrichen
Nr. | Fragestellung | Begründung der Bewertungskommission | Bewertung (bitte unter der entsprechenden Note ein x eintragen) |  |  |  | Maximal-punkte | Erreichte Punkte
|  |  | sehr gut (100%) | gut (70%) | befriedigend (30%) | mangelhaft (0%)
1. | Bedienung
1.01 | Einfache und bedienerfreundliche Oberfläche |  | x |  |  |  | 10 | 10
1.02 | Systemgeführte Bedienung |  |  |  | x |  | 10 | 3
1.03 | Auswahl und Anpassung |  |  | x |  |  | 10 | 7
1.04 | Umfang Anwenderspezifischer Einstellungen | [5 empty] | 10 | 0
1.05 | Automatische Workflow-Funktionen | [5 empty] | 10 | 0
1.06 | Auswahl verschiedener Betriebsmodi | [5 empty] | 10 | 0
1.07 | Bedienung und Einstellmöglichkeiten der Software | [5 empty] | 10 | 0
2. | Ergonomie
2.01 | Ergonomie des Gesamtsystem | [5 empty] | 10 | 0
2.02 | Ergonomie der Bedienkonsole | [5 empty] | 10 | 0
2.03 | Möglichkeiten der Bedienung der Bedienskonsole | [5 empty] | 10 | 0
3. | Erweiterter Workflow
3.01 | Aufrufen von PACS bilder im Untersuchungsraum (Interventionsmonitore) | [5 empty] | 10 | 0
4. | Workflow und Planungssoftware
4.02 | Benutzerführung durch das Programm | [5 empty] | 10 | 0
4.04 | automatische Rekonstruktionen | [5 empty] | 10 | 0
5. | Reinigung / Hygiene
5.01 | Reinigung der Geräte (Gantry und Patiententisch) | [5 empty] | 10 | 0
5.02 | Reinigung der Lagerungshilfen | [5 empty] | 10 | 0
6. | Vernetzung
6.01 | Dokumentationsmöglichkeiten | [5 empty] | 10 | 0
6.02 | Möglichkeit zur Anbindung an externe Systeme zur Auswertung der Bilder | [5 empty] | 10 | 0
7. | Gesamtkonzept
7.01 | Integration in den Workflow der Abteilung | [5 empty] | 10 | 0
7.02 | Einarbeitungskonzept | [5 empty] | 20 | 0
7.03 | Trainingskonzept | [5 empty] | 20 | 0
7.04 | Gesamtkonzept | [5 empty] | 60 | 0
7.05 | Umstellungsaufwand auf eine neue Plattform | [5 empty] | 10 | 0
|  | Punkte: |  |  |  |  | 290 | 20

## Wertungsmatrix
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden / Senftenberg
Wertungsmatrix Beispiel. Die Wertung erfolgt für jedes Los seperat
Bewertungsschema |  | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter 3 |  | Bieter 4 |  | Erläuterung
Bewertungspunkte Leistung |  |  | 125 |  | 122 |  | 120 |  | 110 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhlätnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
PLVmax | 176 |  | 176 |  | 176 |  | 176 |  | 176
Punktwert ungewichtet im Verhältnis PLVmax |  |  | 71.0227 |  | 69.3182 |  | 68.1818 |  | 62.5
Investitionskosten, netto |  | [€] | 1000000 | [€] | 1250000 | [€] | 1500000 | [€] | 1700000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt, siehe nebenstehend
|  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000
Punktwert Investitionskosten ungewichtet im Verhältnis GP-IK min |  |  | 100 |  | 80 |  | 66.6667 |  | 58.8235
Instandhaltungskosten über 10 Jahre, netto |  | [€] | 1000000 | [€] | 750000 | [€] | 1500000 | [€] | 500000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt, siehe nebenstehend
|  |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000
Punktwert Instandhaltungskosten ungewichtet im Verhältnis GP-IHKmin |  |  | 50 |  | 66.6667 |  | 33.3333 |  | 100
Bewertungspunkte Referenzstellenbesuch |  |  | 200 |  | 230 |  | 210 |  | 190 | Der höchste Punktwert geht mit 100%=100 in die abschließende Wertung
|  |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230
Punktwert ungewichtet im Verhältnis |  |  | 86.9565 |  | 100 |  | 91.3043 |  | 82.6087
Bewertungspunkte Bauseitige Leistungen |  |  | 83 |  | 29 |  | 73 |  | 55 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhlätnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
PBSmax | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
Punktwert ungewichtet im Verhältnis PLVmax |  |  | 83 |  | 29 |  | 73 |  | 55
| Gewichtung | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet
Punktwert Leistung | 40% | 71.0227 | 28.4091 | 69.3182 | 27.7273 | 68.1818 | 27.2727 | 62.5 | 25
Punktwert Investitionskosten | 30% | 100 | 30 | 80 | 24 | 66.6667 | 20 | 58.8235 | 17.6471
Punktwert Instandhaltungskosten | 15% | 50 | 7.5 | 66.6667 | 10 | 33.3333 | 5 | 100 | 15
Punktwert Referenzstellenbesuch | 10% | 86.9565 | 8.6957 | 100 | 10 | 91.3043 | 9.1304 | 82.6087 | 8.2609
Punktwert Bauseitige Leistungen | 5% | 83 | 4.15 | 29 | 1.45 | 73 | 3.65 | 55 | 2.75
Gesamtpunktzahl | 100% |  | 78.7547 |  | 73.1773 |  | 65.0532 |  | 68.6579
Rangfolge |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 3