## Bewertungsverfahren
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof
Beschreibung Bewertungsverfahren
Übersicht und Angaben zu Fragetypen und zum Bewertungsverfahren:
Allgemeine Informationen zur Ausschreibung: | Farbe 1
Vom Bieter auszufüllende Felder bzw. Excel-Tabellenblätter sind hellgelb oder ocker hinterlegt. | ocker
Folgende Fragetypen sind im LV zu beantworten: | Typ
Fragetyp "Muss-Kriterium": Entspricht einem Ausschlusskriterium im Sinne einer Mindestanforderung. Muss-Kriterien müssen zwingend erfüllt werden. Die Nichterfüllung einer als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung führt zwingend zum Ausschluss des Angebots. Im Bewertungsverfahren werden für Muss-Kriterien keine Punkte vergeben. | Muss-Kriterium
Fragetyp "Wertungsfrage": Als Wertungsfragen definierte Anforderungen werden mit Punkten bewertet. Das Bewertungsschema wird weiter unten in diesem Tabellenblatt genauer beschrieben. Der Auftragnehmer beschreibt in seinem Angebot, ob und - sofern vom Auftraggeber gefordert - wie er die entsprechende Anforderung erfüllt. Soweit dies vom Auftraggeber nicht anders verlangt wird, ist diese Anforderung dann im Auftragsfall vom Auftragnehmer seiner Beschreibung entsprechend ebenso umzusetzen, wie eine Muss-Anforderung. | Wertungsfrage
Fragetyp "Information": Als Informationsfragen bezeichnete Kriterien werden weder mit Punkten bewertet noch führt eine Nichtbeantwortung zum Ausschluss aus dem Verfahren. | Information
Folgende Antwortkategorien stehen für Muss-Kriterien und Wertungsfragen zur Auswahl: | Antwort
Antwortkategorie "ja": Wählen Sie diese Antwort, wenn die verlangte Funktionalität vorhanden und unangepasst bereitstellbar ist, sowie im Leistungs- und Lieferumfang und damit im Angebotspreis vollständig enthalten ist. | ja
Antwortkategorie "nein": Wählen Sie diese Antwort, wenn die Funktionalität nicht vorhanden ist, nicht bereitstellbar ist, nicht anbietbar ist oder die gewünschte Vorgehensweise nicht realisiert werden kann. Bei den "Muss-Kriterien" führt eine Beantwortung mit "nein" zum Ausschluss des Angebots. | nein
Bei Wertungsfragen besteht vereinzelt die Möglichkeit Freitexte einzutragen. Dies ist der Fall, wenn werder "ja" noch "nein" als Auswahl zur Verfügung steht. | Freitext
Punktevergabe für jede "Wertungsfrage": | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar
Antwort "ja" führt zur vollen Punkteanzahl. | Wertungsfrage | ja | 1
Antwort "nein" führt zu null Punkten. | Wertungsfrage | nein | 0
Bei Wertungsfragen besteht vereinzelt die Möglichkeit, Freitexte einzutragen. Dies ist der Fall, wenn weder "ja" noch "nein" als Auswahl zur Verfügung steht. Hier sollen in der Spalte I "Punkte oder Kommentar" die erzielten Punkte nach den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses und in Spalte K "Anmerkung des Bieters" der gefragte Wert nach den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses eintragen werden. Der Auftraggeber behält sich vor, die Bepunktung zu prüfen und zu korrigieren. Die Bieter werden über eine abweichende Bepunktung informiert. | Wertungsfrage | Freitext | individuell
Gewichtungen der Kriterien Kapitel
Die auszufüllenden Wertungsfragen werden mit einem fixen Gewichtungsfaktor pro Kriterium multipliziert. Die Gewichtungsfaktoren können pro Wertungsfrage unterschiedlich sein und sind hinter jeder Wertungsfrage aufgeführt.
Angaben zu Preispositionen
Alle abgefragten Positionen sind mit einem Preis zu hinterlegen. „0,00 €“ sind zu kommentieren.

## WR_LOS 1) AV-Lösung PREISBLATT (hidden)
Endpoint-Security ¦ Antiviruslösung
Preisblatt
Endpoint-Security Lösung für Sana Server und Clients zum Schutz vor Schadsoftware
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Gültigkeitszeitraum: 36 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
Posi- tion | Bezeichnung | Minimalmenge 2022-2024 | Schätzmenge 2022-2024 | Maximalmenge 2022-2024 | Einheit | Angebotspreis pro Einheit | Nettoendpreis (Schätzmenge)
0.1 | SaaS Lizenz User-Client | 17500 | 25000 | 32500 |  |  |  | 36 Monte inkl. Wartung - was passiert danach? Anschlusspreis pro Jahr? Renewel?
0.2 | SaaS Lizenz Server | 17500 | 25000 | 32500 |  |  |  | 36 Monte inkl. Wartung - was passiert danach? Anschlusspreis pro Jahr? Renewel?
1.1 | SaaS Lizenz User-Client | 17500 | 24000 | 32500 | Stück | 0 | 0
1.2 | SaaS Lizenz Server | 17500 | 20000 | 32500 | Stück | 0 | 0
1.3 | Wandlung Kauflizenz in SaaS Userlizenz |  | 1000 |  | Stück | 0 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
1.4 | Wandlung Kauflizenz in SaaS Lizenz User-Client |  | 5000 |  | Stück | 0 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
2 | Dienstleistung
2.1 | Plattformberatung |  | 10 |  | PT | 0 | 0 | Für die Plattformberatung wird eine Aufwand von ca. 10 Personentagen angenommen. Soweit die Inhalte der bestehenden Installation übernommen werden können, kann der Aufwand durch den Bieter angepasst werden.
2.2 | Implementierung pro Standort | 15 | 35 | 35 | Stück | 0 | 0 | Die Implementierung ist an insgesamt 39 Standorten ensprechend der Leistungsbeschreibung vorzusehen. Soweit bestehende Installationen aufwandsfrei übernommen werden können, kann die Anzahl durch den Bieter angepasst werden
3 | Herstellerschulung für Administratoren (Online) 3 Stunden pro Schulung mit 5 Teilnehmern | 3 | 15 | 15 | Stück | 0 | 0 | Insgesamt sind YY Adminstratoren auszubilden. Auf das Bestandsprodukt sind derzeit xx Administratoren geschult. Die Anzahl der Schulungen kann durch den Bieter angepasst werden
0
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## WR_LOS 1) AV-Lösung DL-KOSTEN (hidden)
Endpoint-Security
Dienstleistungskosten
Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
Instruktionen:
■ Durch den Bieter sind die gelblichen Felder zu befüllen!
■ Bieten Sie uns bitte Ihre Stundensätze für Dienstleistungen an, die mit dem Service für Ihre Produkte einhergehen können. Ist das optional? Ein weiteres Los? Schätzmenge für Stunden? Welche Dienstleistungen?
■ Ein stichpunktartiges Aufgabenprofil der jeweiligen Fachkraft dokumentieren Sie bitte im Kurz- und Langtext. Aufgaben gehören in den Vertrag und werden vom Auftraggeber vorgegeben.
■ Die Servicestellen müssen in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! Auch das gehört in den Vertrag.
■ Kosten und Pauschalen für Reisen, Übernachtungen, Spesen, etc. sind getrennt aufzuführen.
Auftragnehmerspezifische Dienstleistungen | Aufgabenbeschreibung | Kurztext | Langtext (informativ) | Angebotspreis in € Netto | Basis | Kommentar | Gesamtanzahl der Mitarbeiter
Konditionen für Dienstleistungen | Vorbereitung On-Boarding Workshop | Der zu unterstützende Dienstleister wird vorbereitet: ► Zugriffseinrichtungen ► Erläuterung der Administrationsgrundregeln der Sana ► Erläuterung der Administrationsregeln |  |  | Angebotspreis / Stunde
| Plattformberatung ► Senior Systems Engineer | Technologieberatung zum Ausbau bzw. zur Anpassung der zu installierenden Endpoint-Security-Lösung an die Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtungen, sowie deren Optimierungen: ► Architektur und Design der Endpoint-Security-Lösung, sofern ein neues Produkt zum Einsatz kommt. ► Automatisierung und Schnittstellenbereitstellung bei Einbindung in bestehende Landschaften ► Durchführung von Präsentationen oder Workshops ► Konzepterstellung mittlerer Komplexität ► Steuerung/Koordination von Aufträgen mit min. 2 Dienstleistern ► Erarbeitung von Standards (intern) ► Maßgebliche Beteiligung an der Realisierung von Konzeptionen ► Mitwirkung bei der Einarbeitung oder Weiterentwicklung von Jr SE’s | ► Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und mind. 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung als Senior Engeneer im Endpoint-Security Umfeld ► Sicherer Umgang mit der Endpoint-Security Lösung ► Gute Erfahrung im Design, Aufbau und in der Abnahme ► Kenntnisse im Projektmanagement und PM-Methoden |  | Angebotspreis / Stunde
| Implementierungen an den Standorten (Remote) ► Remote Unterstützung zur Implementierungen der lokalen Anforderungen der Endpoint-Security Lösung ► Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support der Endpoint-Security Lösungen und deren Konfiguration | Remote-Unterstüzung der lokalen Einheiten: ► Remote-Unterstützung bei Implementierungen entsprechend lokaler Anforderungen ► Unterstützung bei Erstellung und Modifikation von Policies und Configs ► Unterstützung beim Troubleshooting ► Erstellung und Pflege der Dokumentation der Systemkonfigurationen ► Analysen und Troubleshooting ► Analysen von System-Logs und Ermittlung potentieller Probleme bei der Verwendung der Endpoint-Security Lösung ► Eigenverantwortliche Klärung technischer und betriebswirtschaftlicher Fragestellungen in Zusammenarbeit mit dem Kunden ► Maßgebliche Beteiligung an der Lösungsrealisierung | ► Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld |  | Angebotspreis / Stunde
| Betriebsunterstützung (Remote) im Zeitfenster Mo-Fr 08:00 - 18:00 h ► Unterstützung zur Stabilisierung des Betriebs ► Senior Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support für die Endpoint-Security Lösung | Remote-Leistungen: ► Betriebsunterstützung Integration Endpoint-Security ► Patch-, Update- und Upgrade- Management ► Service Request und Request for Changes | Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld.
| Betriebsunterstützung (Remote) außerhalb des Zeitfensters Zeitfenster Mo-Fr 08:00 - 18:00 h ► Remote Unterstützung zur Stabiliserung des Betriebs ► Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support für die Endpoint-Security Lösung | Remote-Leistungen: ► Betriebsunterstützung Integration Endpoint-Security ► Patch-, Update- und Upgrade- Management ► Service Request und Request for Changes | Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld. |  | Angebotspreis / Stunde
| Projektmanagement Kontaktperson zur Abstimmung von notwendiger Maßnahmen im Projekt | Erfahrung min 3 Jahre im Managen von IT-Projekten Erfahrung 3 bis 5 Jahre im Endpoint-Security Umfeld Kenntnisse im Projektmanagement und PM-Methoden |  |  | Angebotspreis / Stunde
Nebenkosten | Reisekosten | Pauschale pro km |  |  | € / km
| Übernachtungen | Pauschalbetrag pro Übernachtung |  |  | € / Übernachtung
| Spesen | Pauschalbetrag pro Dienstleistungstag |  |  | € / Dienstleistungstag
NAC ¦ Kriterien 3
NAC ¦ Kriterium 3.1 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.2 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.3 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.4 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.5 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.6 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 3.7
NAC ¦ Kriterium 3.8
NAC ¦ Kriterium 3.9
NAC ¦ Kriterium 3.10
NAC ¦ Kriterien 4
NAC ¦ Kriterium 4.1 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.2 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.2 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.3 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.4 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.5 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.6 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.7 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.8 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.9 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.10 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.11 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.12 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.13 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.14
NAC ¦ Kriterium 4.15
NAC ¦ Kriterium 4.16
NAC ¦ Kriterium 4.17
NAC ¦ Kriterium 4.18
NAC ¦ Kriterium 4.19
NAC ¦ Kriterium 4.20
NAC ¦ Kriterium 4.21
NAC ¦ Kriterium 4.22
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## Monoplan_Boden
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof
Leistungsverzeichnis / technische Anforderungen
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Allgemeines | 0 | 0 | 4
2. | C-Bogensystem, bodenmontiert | 6 | 0 | 10
3. | Kippbarer Patiententisch für Kardiologie (Trendelenburg-Kippung, Kopf-Fuß) | 9 | 0 | 18
4. | Röntgengenerator | 14 | 0 | 14
5. | Röntgenstrahler und Tiefenblende | 27 | 0 | 10
6. | Bildaufnahmesystem | 22 | 0 | 6
7. | Monitorsystem | 4 | 0 | 12
8. | Maßnahmen zur Dosisoptimierung | 8 | 0 | 11
9. | Auswerte- und Bedienstation im Kontrollraum | 4 | 0 | 7
10. | Software- und Bildbearbeitungsanwendungen | 6 | 0 | 18
11. | Untersuchungsleuchte und deckenhängender Strahlenschutz | 0 | 0 | 2
12. | Schnittstellen | 0 | 0 | 9
14. | Weitere Ausstattung | 0 | 0 | 3
15. | Einweisungen | 3 | 0 | 12
16. | Instalationsbedingungen und Energieverbrauch | 23 | 0 | 0
17. | Angebotspreis | 0 | 0 | 1
18. | Optionen (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | 0
|  | 126 | 0 | 137
Durch den Anbieter auszufüllendes LV | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Allgemeines | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 4
1.01 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Es ist ein monoplanes Angiographiesystem für die Durchführung kardiologischer Untersuchungen und Interventionen wie zum Beispiel Schrittmacherimplantationen, Okluder, LAA und Linksherzkatheter anzubieten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.04 | Alle Bestandteile des Gesamtsystems müssen so eingebaut werden, dass Patient und Untersucher sowie Assistenzpersonal vom Kontrollraum soweit als möglich beobachtet werden können. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.05 | C-Bogen und Patiententisch müssen für die genannten Untersuchungen geeignet sein und die im Folgenden ausgeführten Bedingungen erfüllen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.06 | Es gilt zu beachten, dass aufgrund der umfangreichen baulichen Maßnahmen direkt über der Angiographieanlage ein MRT installiert werden wird. Es wird gebeten dies mit bei der Planung zu berücksichtigen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | C-Bogensystem, bodenmontiert | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 6 | 0 | 10
2.01 | Typ | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Die folgenden Bewegungen sollen möglichst schnell mit entsprechendem Kollisionsschutz für C-Bogen, Strahler und Tisch durchgeführt werden können: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.03 | ▪ Multidirektionale isozentrische C-Bogen-Projektionen in jeder Kippstellung des Untersuchungsgerätes | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.04 | ▪ C-Bogen-Rotation von ca. LAO 90° bis RAO 90° | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.05 | ▪ C-Bogen-Rotationsgeschwindigkeit bis ca. 25°/s muss möglich sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.06 | ▪ C-Bogen-Angulation von ca. cranial 35° bis caudal 35° | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.07 | ▪ bei Detektorpositionswechsel folgt die Detektorangulation der Tischdrehung | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
2.08 | ▪ Projektionswinkelsteuerung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.09 | 3D Rotations-Scan | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.10 | Mind. 120 cm mögliche Patientenabdeckung des Systems- ohne Umlagerung des Patienten, in longitudinaler Richtung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.11 | Max. mögliche Patientenabdeckung des Systems- ohne Umlagerung des Patienten, in lateraler (Quer-) Richtung (Angabe in cm) - 0cm bis 30cm - 0 Punkte, 31cm bis 60 cm 1 Punkt, 61cm bis 90cm 2 Punkte, über 90 cm 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
2.12 | Angulation um die Patientenachse in ° | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Vollmotorischer Rotationsbereich des C-Bogens in Kopfposition CRAN/CAUD von 0° bis 45° muss möglich sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.14 | Es müssen 20 Standard-Projektionen vorwählbar sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3. | Kippbarer Patiententisch für Kardiologie (Trendelenburg-Kippung, Kopf-Fuß) | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 9 | 0 | 18
3.01 | Typ | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Tischplatte mit geringer Strahlenabsorption für Anwendungen in der kardiologischen Angiographie, Breite ca. 50 cm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.03 | Die Verschiebung der Tischplatte muss arretierbar und sperrbar sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.04 | Die Verriegelung der Tischplatte muss sowohl elektromagnetisch als auch von Hand möglich sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.05 | Befestigungsschiene o.ä. für patientennahe Bedienung und andere Zubehöre wie Infusionsflaschenhalter etc. ist Bestandteil der Ausstattung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.06 | Der Tisch muss am Fuß oder alternativ die Tischplatte drehbar ausgeführt sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.07 | Der Patiententisch muss für ein Patientengewicht von ca. 250 kg ausgelegt sein und über eine ausreichende Stabilität für den Fall von Reanimationen (Herzdruckmassage usw.) verfügen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.08 | Die Anlage muss über einen Sicherheitsschalter für Tischbewegungen verfügen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.09 | Kollisionsschutz bei allen Bewegungen des Tisches in alle Richtungen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.10 | Abmaße der Tischplatte in mm x mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Längsverfahrbarkeit der Tischplatte in mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Querverfahrbarkeit der Tischplatte in mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Motorische Höhenverstellung von … bis… in mm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Max.Tischbelastbarkeit (Patient+Zubehör+CPR) in kg - bis 199 kg 0 Punkte 200kg bis 250kg 1 Punkt, 251kg bis 300kg 2 Punkte, über 300 kg 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
3.15 | Wird bei Kippung des Tisches in Längsrichtung (Trendelenburg-Kippung) die Projektion des C-Bogens beibehalten? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
3.16 | Sind auch weitere anwendungsspezifische Tischplatten für das System erhältlich, die vom Anwender vor Ort ohne Werkzeug ausgewechselt werden können (z.B. breitere Angio- statt schmale CARD- Tischplatte) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
inkludiertes Zubehör
3.17 | ▪ Patientenlagerungsmatte aus Schaumstoff auch für längere Untersuchungszeiten, sollten Beeinträchtigungen des Patienten durch Aufliegen vermeidbar sein. Bitte Material angeben. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.18 | ▪ Armauflage für Radialiszugang | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.19 | ▪ Fußschalter für Aufnahme und Durchleuchtung kabellos | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.20 | ▪ Infusionsflaschenhalter | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.21 | ▪ Haltegriffe für den Patienten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.22 | ▪ Armauflagen, beidseits für den Patienten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.23 | ▪ Befestigungsmöglichkeiten für das EKG-Ableitkabel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.24 | ▪ Lagerungshilfen bzw. -kissen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.25 | ▪ 2 Stück Unterkörper-Strahlenschutz, tischmontiert, flexibel, mit Aufsatz Strahlenschutz am oberen Rand, vergleichbar mit Mavig UT 69, bitte beschreiben, beidseits montierbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.26 | → Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.27 | → Bezeichnung / Artikel-Nr. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.28 | Patientennahes Modul o.ä. mit Bedienelementen für: ▪ Strahlungsauslösung, Stativbewegungen, Bildsystem und Generatorsteuerung, Bewegungen des Tisches und der C-Bogen, Blenden, Durchleuchtungs- und Aufnahmearten, Bildspeicherung, Bildwiedergabe und Monitordarstellung, Bildnachbearbeitung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
4. | Röntgengenerator | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 14 | 0 | 14
4.01 | Leistung nach DIN 6822 100 kW | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.02 | Angio-, D S A-, kontinuierlicher und gepulster Durchleuchtungsbetrieb muss mit hohen Aufnahmelasten und kürzesten Schaltzeiten (ca. 1 ms) möglich sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.03 | Generator und Röhrenbetriebszustand muss angezeigt werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.04 | Röhrenspannung bis mind. 125 kV muss möglich sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.05 | Unterstützung der Gittersteuerung oder vergleichbare Primärpulsung des Röntgenstrahlers | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.06 | Automatische Leistungsoptimierung mit voll integrierter Regelung der Strahlungsleistung für alle Durchleuchtungs- und Aufnahmearten? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.07 | Zur Verminderung der Strahlenbelastung ist ein gepulster Betrieb: von ca. 3 bis 30 Pulse/s vorzusehen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.08 | Belichtungsregelung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.09 | Automatische Regelung und Belichtung von Einzelaufnahmen und Aufnahmeserien in der Fluoroskopie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.10 | Automatische Optimierung der Generatorspannung auf die aktuelle Objektdichte bei Fluoroskopie und Aufnahmetechnik | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.11 | Anpassung des Röhrenstroms an den Fokus-Detektor-Abstand | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.12 | Können die Generatoreinstellungen über vorprogrammierbare Messfelder gesteuert werden? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
4.13 | Es muss möglich sein, folgende Einstellungen (mit Passwort geschützt) an den Organprogrammen manuell zu korrigieren bzw. eigene Organprogramme festzulegen (im Zuge der Verminderung der Dosis-Protokolle durch den Medizinphysikexperten!) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.14 | ▪ kV-ms-Absorptionskurve ▪ mA-Bereich ▪ Dosis ▪ Fokus ▪ Kantenanhebung ▪ Fensterung ▪ Messfeld ▪ Bildfrequenz ▪ Zusätzliche Filter | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.15 | ▪ Fehlermeldung im Störfall | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.16 | Max. kontinuierliche Leistung im gepulsten Durchleuchtungsmodus in kW - bis 1,99kW 0 Punkte, 2kW bis 8 kW 1 Punkt, 8kW bis 10 kW 2 Punkte, ab 10 kW 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
4.17 | Max. Strom im gepulsten Durchleuchtungsmodus im kleinen Fokus in mA - 0,5 mA bis 149mA 0 Punkt, 0,5 mA bis 150mA 1 Punkt, 0,5 mA bis 250mA 2 Punkte, 0,5mA bis mehr als 250mA 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
4.18 | Max. Schaltfrequenz / Pulsfrequenz in P/s - bis 9 P/s 0 Punkte, 10 P/s bis 15 P/s 1 Punkt, 16 P/s bis 30 P/s 2 Punkte, 31p/s und schneller 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
4.19 | Min. Schaltfrequenz / Pulsfrequenz in P/s - 2,5 P/s und schneller = Punkte, 2 p/s 1 Punkte,1,5 P/S bis 1 P/s 2 Punkte, 0,5 P/s und langsamer 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
5. | Röntgenstrahler und Tiefenblende | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 27 | 0 | 10
5.01 | Langlebiger Mehrfokus-Hochleistungsröntgenstrahler für angiographische, elektrophysiologische und interventionelle Untersuchungen mit der Möglichkeit der Abgabe pulsierender Strahlung mit einer Frequenz von ca. 3 bis 30/s. Die Ausführung des Strahlers ist zu beschreiben. Zur Verbesserung der Bildqualität soll einer der Brennflecken möglichst klein sein. Bitte kurz beschreiben. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.02 | Der Röntgenstrahler muss mit einer Überwachungseinheit zum Schutz vor thermischer Überlastung ausgestattet sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.03 | mind. 2 Brennflecken | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.04 | Brennfleckkenngrößen (IEC) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.05 | → 1) (großer Fokus) in Wert - größer als 1,1 - 0 Punkte, 1,1 bis 1,0 - 1 Punkt, 0,9 bis 0,7 - 2 Punkte, 0,6 und kleiner 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.06 | → 1) (großer Fokus) bei 0 W Anodenbezugsleistung (IEC 60613:1989) in kW -kleiner als 40 0 Punkte, 40 bis 50 - 1 Punkt, 51 bis 85 - 2 Punkte, ab 85 - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.07 | → 2) (kleiner Fokus) in Wert -0,6 und größer 0 Punkte, 0,5 - 1 Punkt, 0,4 - 2 Punkte, 0,3 und kleiner - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.08 | → 2) (kleiner Fokus) bei 0 W Anodenbezugsleistung (IEC 60613:1989) in kW - kleiner als 20 0 Punkte, 20 bis 30 - 1 Punkt, 31 bis 40 - 2 Punkte, ab 40 - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.09 | → 2) Max. Röhrenstrom bei gepulster Durchleuchtung auf dem kleinen Fokus in mA - bis 149 0 Punkte, 150 bis 200 - 1 Punkt, 201 bis 250 - 2 Punkte, 251 und höher 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.10 | Wird für eine wesentlich präzisere und schärfere Bilddarstellung und DL-Leistung die moderne Flach-Emitter-Technologie mit Fokussierung auf einen kleineren, quadratischen Brennfleck statt der herkömmlichen Glühwendel benutzt | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
5.11 | Die Strahler müssen für die Elektrophysiologie mit einer entsprechenden Abschirmung versehen sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.12 | Geräuschloser Betrieb auch bei längerer Untersuchungs- oder Interventionszeit? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.13 | Kompakte automatische Tiefenblende mit fernbedienbaren semitransparenten Filtern und Rechteckblende | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.14 | Spektralfilterungen zur Strahlenreduktion ohne Beeinträchtigung der Bildqualität mit mind. 0,1 und 0,2 mm Cu bis insgesamt 0,9 mm Cu oder äquivalenten Materialien, bitte beschreiben. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.15 | → Wie groß ist die maximale Anzahl der verfügbaren Cu-Vorfilter? Anzahl -2 Filter und weniger 0 Punkte, 3 Filter - 1 Punkt, 4 Filter - 2 Punkte, 5 und mehr 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
5.16 | → Können Blendeneinstellungen vorprogrammiert werden? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
5.17 | → können diese halbtransparenten Blenden geometrisch zur Lage des Objektes gedreht werden? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.18 | Ist die strahlungsfreie Positionierung der Blenden am Monitorstandbild möglich? Wenn ja im Last Image Hold? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.19 | Ist es möglich eine visuell kontrollierte Objektrepositionierung ohne Strahlung mit Einblendung des Zentralstrahls auf dem LIH-Bild durchzuführen? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.20 | Kann die Blende bei Aufruf einer gespeicherten C-Bogen-Position repositioniert werden? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
5.21 | Können Flachdetektor und Blende unabhängig von Tisch- / C-Bogenposition ausgerichtet werden, um eine lotrechte Darstellung von Körperteilen zu ermöglichen, die sich nicht in der Flucht des Tisches befinden, z. B. für radialen Zugang bei Koronarangiographien? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
5.22 | Messeinrichtung zur Erfassung des Flächen-Dosis-Produktes für den Strahler bzw. die Gesamtanlage muss vorhanden sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
6. | Bildaufnahmesystem | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 22 | 0 | 6
6.01 | Ein hochauflösender dynamischer Flachdetektor, effektive Detektordiagonale ca. 12" mit einer 1k-Aufnahmematrix und ca. 14 Bit für eine voll digitale Bildkette mit integriertem abnehm- bzw. herausfahrbaren Raster ist Teil der Ausstattung und muss in das Angebot einkalkuliert werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.02 | Umschaltbares Field of View muss enthalten sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.03 | Kann der Detektor gedreht werden? Z. B. für die Darstellung des Aortenbogens? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
6.04 | Ist dieses stufenlos mit automatischer Ausrichtung parallel zum Tisch möglich? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
6.05 | C-Bogen Bedienung in Detektorgehäuse integriert für Winkel, Höhe, Position und SID | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
6.06 | In die Verkleidung des Flachdetektors integriertes Laser-kreuz mit tischseitiger Bedienung zur einfacheren, schnelleren und dosissparenderen Positionierung des Patienten. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
6.07 | Pixelgröße über die gesamte Detektorfläche max. 185 in μm | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
6.08 | max. Bildmatrix des Flachdetektors über die gesamte Detektorfläche mind. 1024x1024 Pixel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.09 | Detektor-Bit-Tiefe bei angegebener Bildmatrix, min. 14 Bit | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.10 | Maximale Akquisitionsgeschwindigkeit mind. 30 B/sec | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.11 | Maximale räumliche Auflösung über die gesamte Detektorfläche mind. 2,6 lp/mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.12 | mindestens 3,0 lp/mm Maximale räumliche Auflösung über die gesamte Detektorfläche | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
6.13 | mindestens 3,25 lp/mm Maximale räumliche Auflösung über die gesamte Detektorfläche | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
6.14 | DQE (Detektorquanteneffizienz) bei 70 kV, 21 mmAl, 2,0 μGy? (RQA5) bei 0 LP/mm in % - 64 und weniger 0 Punkte, 65 bis 70 - 1 Punkt, 71 bis 75 - 2 Punkte, 76 und mehr 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
6.15 | Streustrahlenraster ohne Werkzeug auf Knopfdruck aus dem Strahlengang entfernbar? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
7. | Monitorsystem | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 4 | 0 | 12
7.01 | Es ist ein Monitorsystem inklusive passendem Deckenstativ anzubieten, welches die geforderten Darstellungen übersichtlich und individuell anpassbar ermöglicht. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.02 | Der Monitor muss diagnostische Befundqualität besitzen und der Raumklasse 2 genügen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.03 | Größe mind. 55" mit einer Auflösung von mind. 3840 x 2160 Pixel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.04 | Blickwinkel mind. 160° | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.05 | mit vollflächiger Schutzscheibe, geeignet zur filmlosen Befundung gemäß DIN 6868-157 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.06 | Es müssen mindestens 9 Signaleingänge zur Verfügung stehen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.07 | Wie viele Sichtgeräte bzw. Signale können mit dem System verwaltet werden: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
7.08 | von Anwender vordefinierbare Layouts müssen Konfigurierbar sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.09 | kann der Anwender das Layout am Tisch ändern, ohne sich unsteril zu machen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
7.10 | Ansteuerung der Monitore über ein Multiswitch oder vergleichbares System zur Übertragung gemischter Signale. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.11 | Fremdsignale müssen mit galvanisch getrennter Signalzuführung integriert werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.12 | Es müssen folgende Darstellungen möglich sein: ▪ Rö.-Live- und Referenzbild ▪ Positionsdaten des Röntgensystems ▪ PACS, Ultraschall-Systeme, OCT und weitere Umschaltungen ▪ die Darstellung der hämodynamischen und EPU Signalen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.13 | Es muss möglich für eine schnelle Einbindung weiterer Signale entsprechende Leer-Rohre oder vergleichbare Lösungen vorzusehen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.14 | Das Deckenstativ ist höhenverstellbar und drehbar auszulegen, sowie mittels eines Schienensystems auch längsverschiebbar. Kabel müssen weitestgehend verdeckt geführt werden. Spätere Änderungen in der Monitorbelegung müssen einfach realisierbar sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.15 | Gibt es eine technische Lösung, um bei Ausfall des Großbildschirms die Patientensicherheit zu gewährleisten? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
7.16 | Bitte beschreiben Sie diese | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
8. | Maßnahmen zur Dosisoptimierung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 8 | 0 | 11
8.01 | Zur Verringerung der Dosis für Patienten und Personal müssen wirksame Maßnahmen getroffen werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.02 | Erweitertes Dosismanagement zur signifikanten Reduzierung der Strahlenexposition bei optimierter Bildqualität. Es sind alle wirksamen Maßnahmen zur Verringerung der Dosis für Patienten und Personal enthalten. Wirksame Maßnahme sind u.a. Spezialfilter im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb, gepulste Durchleuchtung, DoseRite, Clarity IQ, Care & Clear, OptIQ, BluePrint oder gleichwertige Technologien sowie umfangreiche Maßnahmen der Dosisdokumentation. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.03 | Verfügt das System über ein automatisches Echtzeit-Pixelshifting zur Kompensation von Patientenbewegungen? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
8.04 | Vorprogrammierte Durchleuchtungsmodi mit unterschiedlicher Systemdosis vorhanden? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.05 | Vorprogrammierte Aufnahmemodi mit unterschiedlicher Systemdosis vorhanden? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.06 | Lassen sich Aufnahmen auf der Grundlage von Generator-Parametern einer vorhergehenden Durchleuchtungsphase herstellen? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
8.07 | Es müssen Hautdosisgrenzwerte festgelegt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.08 | Wird eine Schwellwert-Überschreitung signalisiert bzw. angezeigt? (optisch/akustisch bzw. Untersuchungs-oder Kontrollraum) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.09 | Der Dosisbericht ist im DICOM-Format darzustellen und muss ins PACS übernommen werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.10 | Kann standardmäßig digital gezoomt werden, um sehr kleine Strukturen bei niedriger Dosis zu differenzieren? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.11 | Ist die Veränderung der Durchleuchtungsprogramme oder deren Anwahl auch unter sterilen Bedingungen am Untersuchungstisch möglich? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.12 | Einfache Veränderung der Dosiswerte für die Durchleuchtung bei konstanter Pulsrate | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
8.13 | Ist es möglich eine visuell kontrollierte Objektrepositionierung ohne Strahlung mit Einblendung des Zentralstrahls auf dem LIH-Bild durchzuführen? | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
9. | Auswerte- und Bedienstation im Kontrollraum | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 4 | 0 | 7
9.01 | Hochleistungs-Auswertestation mit 2 Flachbildschirmen oder alternativ mit einem äquivalenten Großbildschirm in Befundqualität und Festplattenspeicherung zur temporären Archivierung: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.02 | Betriebssystem mindestens Windows 10 oder Linux -Text | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.03 | Kann für verschiedene Oberflächen / Bedienfunktion eine Tastatur-Maus-Kombination verwendet werden, um den Arbeitsplatz übersichtlicher zu gestalten? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
9.04 | Zur Darstellung von Live- und Referenzbild sowie PACS-,EPU-, Ultraschall- und Überwachungsmonitor-Signalen | Muss-Kriterium |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.05 | Der/die Monitor/e ist/sind geeignet zur filmlosen Befundung gemäß DIN 6868-157 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.06 | Bildschirmdiagonale mindesten 19" | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.07 | Bildschirmdiagonale 24" | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
9.08 | Bildschirmdiagonale größer 24" | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
9.09 | Anzeige des Dosisflächen-Produkts | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.10 | Der Kontrollraum muss so gestaltet werden, dass die Anordnung der Monitore und Rechnersysteme einen uneingeschränkten Blick auf den Untersuchungsraum zulassen. Dem Angebot ist eine Skizze beizulegen, aus der ersichtlich wird, wie die folgenden Rechnersysteme und zugehörigen Anzeigedisplays und Bedienelemente angeordnet werden können. Die Lösung ist im Auftragsfall mit den Herstellern evtl. zu integrierender Fremdsysteme abzustimmen. Im Kontrollraum bzw. in einem IT-Schrank sollen folgende Rechnersysteme platziert werden: Auswerte- und Bedienstation im Kontrollraum, Steuerrechner Angiographieanlage, Auswerterechner Angiographieanlage, RIS-/KIS-/PACS-Rechner | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
9.11 | komplett inkl. allen erforderlichen Zubehörs: Kabel, HUB´s, Keyboard, Maus etc. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
10. | Software- und Bildbearbeitungsanwendungen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 6 | 0 | 18
10.01 | Digitale Angiographie (ca. 3 – 30 B/s) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.02 | Echtzeitbildakquisition mit der Möglichkeit der Speicherung einzelner Durchleuchtungsbilder oder -szenen (> 15 s/Szene) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.03 | Digital gepulste Durchleuchtung (ca. 3 – 30 B/s) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.02 | Durchleuchtung und Aufnahme in mehreren Dosisleistungsstufen. -Anzahl | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.03 | Bildmatrix mindestens 1024² x 12 Bit - in Matrix/Bit | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.04 | Bildmatrix 1024² x 14 Bit - in Matrix/Bit | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
10.05 | Bildmatrix 1024² x 16 Bit- in Matrix/Bit | Wertungsfrage |  | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0
10.06 | Last Image Hold | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.07 | Kino-Schleife mit verschiedenen Geschwindigkeiten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.08 | Bildbearbeitung, Speicherung und Wiedergabe von dynamischen Durchleuchtungssequenzen und Einzelbildern | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.09 | Es muss möglich sein während einer laufenden Untersuchung parallele Auswertungen von zuvor erfolgten Eingriffen zu erledigen. Falls erforderlich ist eine zusätzliche Auswertestation vorzusehen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.10 | Automatische Echtzeit-Verarbeitung mit Kontrastanhebung, Kantenanhebung, Fensterung und Bildfilterung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.11 | Roaming, elektronische Blenden, Zoom / PAN, Digital-Zoom | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.12 | Automatisches Setzen der Strahlenblende für die Durchleuchtungs- oder Aufnahmeszene entsprechend der elektronischen Blende im LIH Bild | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.13 | Fluoroskopie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.14 | Roadmapping | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.15 | QCA/LVA-Paket | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.16 | Software für die bessere Darstellung von Stents | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.17 | Software für die bessere Darstellung von Stents in Bewegung (Echtzeitdarstellung) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.18 | Software für die Darstellung und Quantifizierung von Stenosen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.19 | 3D-Rotationsangiographie inkl. 3D Bildmanipulation und 3D Roadmap | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.20 | Rotationsscan, ohne EKG-trigger | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.21 | 3D-Rekonstruktion der Kammern und Gefäße des Herzens aus den Projektionsbildern der Rotationsangiographie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
11. | Untersuchungsleuchte und deckenhängender Strahlenschutz | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 2
11.01 | Untersuchungs-Leuchte in LED Technik vergleichbar mit LED2SC o. MC Fabr. Mach/Mavig mit 10 sterilisierbaren Handgriffen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
11.02 | Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
11.03 | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
11.04 | 2 Stück Übertischstrahlenschutz, deckenhängend, Schwenk- und drehbar, an gewichtsausgeglichenem Tragarm aus Acrylglas Bleigleichwert 0,5 eq, Größe ca. 900 mm x 750 mm), mit Lamellen vergleichbar mit MAVIG OT54001 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
11.05 | Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
11.06 | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
12. | Schnittstellen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 0 | 0 | 9
12.01 | DICOM 3.0 - Storage (Send/Receive) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.02 | DICOM 3.0 - Query/Retrieve | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.03 | DICOM 3.0 - Worklist | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.04 | DICOM 3.0 - Storage Commitment | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.05 | DICOM 3.0 - MPPS | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.06 | DICOM 3.0 - Structured Reporting und DICOM RDSR | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.07 | HL 7 Schnittstelle | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.08 | Anbindung der vorhanden Systeme wie Hämodynamik , OCT, IVUS, Elektrophysiologische Intervention, Mappingsystem, Echo… | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
12.09 | Integration in vorhandene Datennetze (RIS KIS PACS CIS) ist enthalten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
13. | Vierensicherheit | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 0 | 0 | 3
13.01 | Alle Rechnerkomponenten, die mit dem klinikseitigen IT-Netz oder einem Modem kommunizieren, müssen mit einem Virenschutz ausgestattet sein. Der zur Anwendung kommenden Virensschutz ist mit dem Auftraggeber im Zuge der Werksplanung / Installationsplanung einvernehmlich abzustimmen und zu dokumentieren. Das Updaten des Virenschutzes erfolgt im Rahmen des Wartungs-/ Instandhaltungsvertrages durch den Auftragnehmer. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
13.02 | Neben einer Absicherung über Virus Pattern ist auch White Listing möglich. Hierfür ist dem Angebot die vorgesehene Konfiguration der White List ausführlich erläutert beizulegen. White Listing ist unter der Voraussetzung zugelassen, dass der Auftraggeber dieses nach einer Prüfung für den Einsatz frei gegeben hat. Im Auftragsfall muss die White List in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber erstellt werden. Außerdem muss es möglich sein, dass der Auftraggeber während des Betriebs des Gerätesystems die White List prüfen und gegebenenfalls entsprechende Aktualisierungen veranlassen kann . | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
13.03 | Die aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Systeme an einem IT-Netzwerk resultierenden Risiken sind zu benennen und zu bewerten. (Auflistung der möglichen Störfälle und Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von Netzwerkrisiken) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
14. | Weitere Ausstattung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 0 | 0 | 3
14.01 | USV zur Absicherung der Bildrechner und mechanischen Hauptfunktionen für Gerät/Tisch/Bildsystem ohne Not-Durchleuchtung für ca. 10 min, Leistung ggf. ca. 15 kVA | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
14.02 | Welche funktionalen Einschränkungen müssen beachtet werden? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
14.03 | Die Anlage muss innerhalb von 5 Minuten wieder voll Einsatzfähig sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
14.04 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
14.05 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
14.06 | Eine Wechselsprechanlage zur Kommunikation zwischen Untersuchungs- und Kontrollraum ist Bestandteil der Anlage | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
14.07 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
14.08 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
15. | Einweisungen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 3 | 0 | 12
15.01 | Die Einweisung der Geräte muss abgesprochen werden. In der ersten Woche müssen alle Standarduntersuchungen vermittelt werden. In der zweiten bis dritten Woche will der Auftraggeber mit den Geräten selbständig arbeiten. Ab der vierten Woche muss eine ergänzende Einweisung für die komplexen Untersuchungen erfolgen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.02 | Besteht die Möglichkeit der Hospitation vor Inbetriebnahme an einem Referenzstandort? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
15.03 | Bitte geben Sie darüber hinaus weitere zusätzlich mögliche Schulungsprogramme für Ärzte und MTRA und den damit verbundenen Kosten an. Bitte diese eventuellen Schulungsprogramme dem Angebot beifügen. Bitte Anlage beifügen. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Einweisung MTRA
15.04 | Die einweisende Person muss über eine entsprechende Qualifikation (MTRA oder gleichwertig) verfügen und die deutsche Sprache beherrschen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.05 | Für Einweisung und Applikation müssen die folgenden Personen geschult werden: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.06 | mind. 3 Personen: Basiseinweisung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.07 | mind. 3 Personen: Nachschulung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.08 | 3 Personen : Advanced Applikation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.09 | Wiederholungstraining für 8 Std. beim Kunden - Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 0 |  | 0 | 0 | 0
Einweisung Ärzte
15.10 | Für Einweisung und Applikation müssen die folgenden Personen geschult werden: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.11 | mind. 3 Personen: Basiseinweisung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.12 | mind. 3 Personen: Nachschulung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.13 | 3 Personen : Advanced Applikation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.14 | Wiederholungstraining für 8 Std. beim Kunden - Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 0 |  | 0 | 0 | 0
Techniker
15.15 | Für den First-Line-Service durch die Medizintechnik sind Schulungen für zwei Mitarbeiter vorzusehen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Medizin Physiker
15.16 | Basiseinweisung inkl. Konstanzprüfung und Geräteapplikation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
15.17 | Wiederholungstraining für 8 Std. beim Kunden - Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
16. | Instalationsbedingungen und Energieverbrauch | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 23 | 0 | 0
Klimatisierung
16.01 | Temperatur in °C | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.02 | Umluftkühlung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.03 | Klimatisierung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.04 | Temperaturbereichänderung für ungestörten Betrieb in ° C / h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.05 | Relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation + / - % | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Wärmelast
16.06 | Wärmeabgabe an Außenluft Scanbetrieb im Untersuchungsraum in kW- mehr als 2,0 0 Punkte, 2,0 bis 1,5 - 1 Punkt, 1,4 bis 1,0 - 2 Punkte, 0,9 und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
16.07 | Direkte Wärmeabgabe an einen Wärmetauscher auf Basis einer Wasserkühlung möglich? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
16.08 | Wärmeabgabe an Außenluft Standby im Kontrollraum in kW- über 1,0 0 Punkte, 1,0 bis 0,7 - 1 Punkt, 0,6 bis 0,5 - 2 Punkte, 0,4 und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
16.09 | Wärmeabgabe an Außenluft Scanbetrieb im Kontrollraum inklusive erforderlicher Zusatzgeräte in kW- über 3,5 0 Punkte, 3,5 bis 2,5 - 1 Punkt, 2,4 bis 1,0 - 2 Punkte, 0,9 und weniger - 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
16.10 | Wärmeabgabe an Außenluft Standby im Technikraum inklusive erforderlicher Zusatzgeräte in kW- über 5,0 0 Punkte, 5,0 bis 3,0 - 1 Punkt, 2,9 bis 2,0 - 2 Punkte, 1,9 und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
16.11 | Wärmeabgabe an Außenluft Scanbetrieb im Technikraum in kW- 16 und mehr 0 Punkte, 15 bis 10 - 1 Punkt, 9 bis 5 - 2 Punkte, 4 und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
Elektroanschluss
16.12 | s Spannung (inkl. mögliche Schwankung) in V | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.13 | s Netzabsicherung in A | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.14 | s max. Netzinnenwiderstand in Ω | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Energieverbrauch
16.15 | Energieeffizienz der Gesamtanlage nach COCIR | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.16 | Energieverbrauch für 24 Std. gemäß COCIR | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
16.17 | Energieeffizienz des Gesamtsystems (gemäß COCIR SRI, CPV 33111000-1, 33111650 -2) pro Tag bei 12h System-off und 12h Stand-by in kWh -31kWh und mehr 0 Punkte, 25kWh bis 30kWh 1 Punkt, 15kWh bis 24kWh 2 Punkte, 14kWh und weniger 3 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
17. | Angebotspreis | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 1
17.01 | Nettogesamtpreis | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
18. | Optionen (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 0
O1 | 3D-Rotationsangiographie EKG-Triggerung
18.1 | Rotationsscan, EKG-getriggert als Voraussetzung für die Weichteildarstellung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.3 | 3D-Rekonstruktion der Kammern und Gefäße des Herzens aus den Projektionsbildern der Rotationsangiographie | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.4 | Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.5 | Art.-Nr. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.6 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O2 | Digitale Subtraktionsangiographie
10.18 | Digitale Subtraktionsangiographie mit Bildfrequenzen von 0,5 bis 7,5 B/s, bitte angeben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
10.19 | Folgende Funktionen müssen möglich sein: Pixelshift automatisch und manuell, Remask, Roadmap, Peak Opacification für Jodkontrast, Landmarking | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
10.20 | Erweitertes 2D-Roadmapping auf Basis einer Gefäßübersicht bei maximal mit Kontrastmittelgefüllten Gefäßen möglich? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
10.21 | Landmarking | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.6 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O3 | Segmentation des linken Atriums
18.71 | Automatische Segmentation des linken Atriums basierend auf präoperativ aufgenommenen CT- oder MR-Daten bzw. während des laufenden Eingriffs akquirierten Projektionsbildern der 3D-Rotationsangiographie | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.72 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.73 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O4 | Kippbarer Patiententisch für Kardiologie (Trendelenburg-Kippung und Rechts-Links-Kippung)
18.21 | Eigenschaften | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.22 | Tischplatte mit geringer Strahlenabsorption für Anwendungen in der kardiologischen Angiographie, Breite ca. 50 cm | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.23 | Die Verschiebung der Tischplatte muss arretierbar und sperrbar sein. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.24 | Die Verriegelung der Tischplatte muss sowohl elektromagnetisch als auch von Hand möglich sein. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.25 | Befestigungsschiene o.ä. für patientennahe Bedienung und andere Zubehöre wie Infusionsflaschenhalter etc. ist Bestandteil der Ausstattung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.26 | Der Tisch muss am Fuß oder alternativ die Tischplatte drehbar ausgeführt sein. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.27 | Der Patiententisch muss für ein Patientengewicht von ca. 200 kg ausgelegt sein und über eine ausreichende Stabilität für den Fall von Reanimationen (Herzdruckmassage usw.) verfügen. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.28 | Die Anlage muss über einen Sicherheitsschalter für Tischbewegungen verfügen. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.29 | Kollisionsschutz bei allen Bewegungen des Tisches in alle Richtungen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.30 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.31 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O5 | IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Einbindung eines beigestellten fahrbaren/Mobilen Systems
O5.1 | Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O5.2 | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O5.3 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O6 | IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Einbindung eine beigestellten Systems das fest mit der zu liefernden Anlage verbunden ist. Dazu ist eine hygienische unbedenkliche Installation vorzusehen (z.B. hinter Großbildmonitor). Nicht auf dem Fußboden unter der Anlage.
O6.1 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O7 | IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Ivus Lieferung durch den Anlagenhersteller
O7.1 | Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O7.2 | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O7.3 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O8 | In die Verkleidung des Flachdetektors integriertes Laser-kreuz mit tischseitiger Bedienung zur einfacheren, schnelleren und dosissparenderen Positionierung des Patienten.
18.41 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.42 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O9 | OP-Leuchte in LED Technik, ca. 100.000 Lux mit 10 sterilisierbaren Handgriffen - anstatt Pos 11.01
18.43 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.44 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O10 | Online-Unterstützung für Applikationen
18.74 | Ist die Online-Unterstützung zur Applikation im Rahmen der Remote-Anbindung für Service-Zwecke möglich? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.75 | Nettopreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O11 | Monitoranlage mit Großbild-Farb-Monitor mit 16 Signaleingängen anstatt Pos. 7
18.76 | Der Monitor muss diagnostische Befundqualität besitzen und der Raumklasse 2 genügen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.77 | 1 Stück Hochauflösender Großbild-Farb-Monitor in Befundqualität, Bildschirmdiagonale ca. 55" - 60" für die Darstellung, von Live- und Referenz-Rö.-Bild, weiterer Modalitäten | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.78 | Größe mind. 55" mit einer Auflösung von mind. 3840 x 2160 Pixel | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.79 | Blickwinkel mind. 160° | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.80 | Monitor mit vollflächiger Schutzscheibe, geeignet zur filmlosen Befundung gemäß DIN 6868-57 | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.81 | Es müssen mindestens 16 Signaleingänge zur Verfügung stehen. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.82 | Wie viele Sichtgeräte bzw. Signale können mit dem System verwaltet werden: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.83 | Bitte beschreiben Sie die technische Lösung bei Ausfall des Großbildschirms, um die Patientensicherheit zu gewährleisten! Eine Ausfalllösung muss in jedem Fall vorhanden sein! | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.84 | Schnittstelle mit einem evtl vorhandenem OCT | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.85 | Typ/Bezeichnung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
18.86 | Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O12 | Anpassung Bodenrahmen
| Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O13 | Neubau Bodenrahmen
| Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O14 | Anpassung Elektrounterverteilung
| Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O15 | Neubau Elektrounterverteilung
| Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O16 | Anpassung Schwerlastdecke
| Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O17 | Interimsmaßnahme für die Zeit des Umbaus, kostenangabe je Woche
| Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis, je Woche in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis, für die Instalation (z.B.: Abnahmeprüfung, Applikation, etc) in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O18 | Aufpreis für einen hochauflösender dynamischer Flachdetektor, effektive Detektordiagonale ca. 20" mit einer 1k-Aufnahmematrix und ca. 14 Bit für eine voll digitale Bildkette mit integriertem abnehm- bzw. herausfahrbaren Raster ist Teil der Ausstattung und muss in das Angebot einkalkuliert werden.
| Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O19 | Neubau Schwerlastdecke
| Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O20 | fahrbare EPU Einheit zur Nutzung an verschiedenen System inkl. integration
| Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
O21 | EPU Einheit (16 Kanal-EKG) inkl Integration
| Information | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Nettomehrpreis in € | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0

## DVE_1_Anä.
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof
Leistungsverzeichnis / Deckenversorgung für Anästesie - DVE 1
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Allgemeines | 0 | 0 | 0
2. | Deckenversorgungseinheit, Anästhesie | 0 | 0 | 37
3. | Angebotspreis | 0 | 0 | 1
|  | 0 | 0 | 38
Durch den Anbieter auszufüllendes LV | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Allgemeines | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 0
1.01 | Hersteller | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | Deckenversorgungseinheit, Anästhesie | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 37
2.01 | Deckenstativ mit einem Auslegerarm und elektromotorisch verstellbarem Stativkopf. Inklusive Baldachin. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.02 | Die Positionierung der DVE ist mit dem Auftraggeber vor Ausführung genau festzulegen. Die örtlichen Gegebenheiten wie z. B. evtl. vorhandene Unterzüge, kreuzende Leitungen oder Lüftungsauslässe sind bei Projektierung und Anfertigung der Deckenunterkonstruktion zu berücksichtigen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.03 | Aktionsradius Auslegerarm: ca. 1700 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.04 | Horizontaler Schwenkwinkel: ca.. 330° | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.05 | Höhenhub Stativkopf: ca. 600 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.06 | Stativkopflänge: ca. 500 mm, vorzugsweise waagerecht montiert | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.07 | Maximale Zuladung: ca. 70-100 kg | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Deckenunterkonstruktion
2.08 | Es ist 1 Stück Deckenunterkonstruktion für die beschriebene Deckenversorgungseinheit zu liefern. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.09 | Montage der Deckenzwischenkonstruktion mittels baurechtlich zugelassener Befestigungselemente (Schwerlastanker). Die Bohrungen für die Befestigungselemente sind Bestandteil des Auftrags. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.10 | Die Deckenunterkonstruktion ist dauerhaft gegen Korrosion zu schützen, z.B. durch Anstrich. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.11 | Die Deckenunterkonstruktion ist vorab zu liefern und zu montieren. Das Einmessung der Montagepunkte ist Leistung des AN und Bestandteil des Auftrags. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.12 | Flansch- bzw. Schnittstellenplatte während der Rohbau-/Ausbauphase zum Anschluss der bauseitigen Installationen (Starkstrom als freies Kabelende, Schwachstrom als EDV-Dose), während der Stativmontage zum anbieterseitigen Anschluss der stativseitigen Installationen. Das Anschließen bzw. Auflegen, Prüfen und Beschriften der Medien erfolgt durch den Auftragnehmer (außer Med. Gase). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.13 | Abdeckung des Tragsystems und der Öffnung in der Abhängdecke mit flach aufbauendem, kleinformatigem Deckenbaldachin aus Stahl, lackiert, Farbe RAL 9010. Deckenbaldachin mit desinfektionsmittelbeständiger Dichtlippe gegen die Abhängdecke abdichtend und ohne Schmutzerzeugung abnehmbar. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Armsystem & Stativkopf
2.14 | Auslegerarme mit großen Rundungen und glatten, leicht zu reinigenden Flächen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.15 | Der Querschnitt für die Leitungsführung von medizinischen Gasen und elektrischen Leitungen muss so großzügig bemessen sein, dass die Leitungen auch in den Gelenken nicht aneinander reiben und somit keinem erhöhten Verschleiß unterliegen. Sämtliche Leitungen sind vollständig unsichtbar im Auslegerarm zu verlegen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.16 | Für Gasleitungen sind ausschließlich farbneutrale, beschriftete Leitungen mit Gewebeverstärkung zu verwenden. Für sonstige Medienschlauchleitungen sind farbig codierte Leitungen mit Gewebeverstärkung zu verwenden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.17 | Leerrohre für Elektro-/Signalleitungen sind mit Zugdraht zu bestücken und gegen Verdrehen abzusichern. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.18 | Schwenkwinkel der Auslegerarme durch Anschläge auf die örtlichen Gegebenheiten abstimmbar, Anschläge auch nachträglich verstellbar. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.19 | Horizontale Gelenkpunkte mit Gelenkbremsen (Druckluft), einzeln ansteuerbar. Gelenkbremsen im energiefreien Zustand schließend (Totmannbremse). Leichtgängige Positionierung der Tragarme in horizontaler Ebene auch bei maximaler Zuladung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.20 | Drehbarer Stativkopf bzw. -säule mit Versorgungsteilen für Starkstrom, Schwachstrom und medizinische Gase und ggf. geeignet zur Aufnahme arbeitsplatzspezifischer Komponenten (stufenlos höhenverstellbar). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.21 | Räumhöhenanpassung erfolgt mittels Distanzrohr, montiert an Armsystem. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.22 | Alle Gelenke wartungsfrei mit Lebensdauerschmierung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.23 | Mit der Möglichkeit zur rückseitigen und beidseitlichen Anbringung von Medienbestückungsprofilen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.24 | Mit Bedienelemente-Set (z.B. Griffe, Bedienknöpfe für Bremsen) für die komfortable Bedienung der DVE | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Einbaukomponenten:
2.25 | 2 x Sauerstoff | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.26 | 1 x Vakuum | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.27 | 2 x Druckluft 5 bar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.28 | 6 x SV 230 V | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.29 | 6 x PA-Bolzen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.30 | 2x RJ 45 Doppeldose | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.31 | 3 x Leerdose mit Blinddeckel und Zugdraht | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Geräteplattform bzw. -konsole
2.32 | Aus strichgeschliffenem, reflexionsarmem CrNi-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit umlaufendem Rand zur Sicherung von Geräten. Verletzungssichere Ausführung mit Eck-Stoßschutz an allen Ecken. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.33 | Stellfläche nach Angabe in der einzelnen Position. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Normprofilschienen
2.34 | Aus strichgeschliffenem, reflexionsarmem CrNi-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, Querschnitt 25 x 10 mm, einschließlich gerundeten Endkappen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Schubladenmodul
2.35 | Schublade mit Teleskopvollauszug und Sanfteinzug. Zur quetschfreien Zwischenlagerung von dauerhaft verbundenen Kabeln etc.. ist die Frontblende der Schublade mit einem Spalt auszuführen. Schublade zur Reinigung herausnehmbar. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.36 | Zuladung einer Schublade min. 5 kg. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Infusionsflaschenhalter
2.37 | Höhenverstellbarer Flaschenhalter für min. vier Infusionsflaschen, nebeneinander angeordnet. Höhenverstellung der Schubstange mit Einhandbedienung. Ausschubhöhe mindestens 380 mm. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3. | Angebotspreis | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 1
3.01 | Nettogesamtpreis | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1

## DVE_2_EPU
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof
Leistungsverzeichnis / Deckenversorgung für EPU - DVE2
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Allgemeines | 0 | 0 | 2
2. | Deckenversorgungseinheit, EPU | 0 | 0 | 41
3. | Angebotspreis | 0 | 0 | 1
|  | 0 | 0 | 43
Durch den Anbieter auszufüllendes LV | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Allgemeines | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 2
1.01 | Hersteller | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.02 | Gerätetyp | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | Deckenversorgungseinheit, EPU | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 41
2.01 | Deckenstativ mit einem Auslegerarm und elektromotorisch verstellbarem Stativkopf. Inklusive Baldachin. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.02 | Die Positionierung der DVE ist mit dem Auftraggeber vor Ausführung genau festzulegen. Die örtlichen Gegebenheiten wie z. B. evtl. vorhandene Unterzüge, kreuzende Leitungen oder Lüftungsauslässe sind bei Projektierung und Anfertigung der Deckenunterkonstruktion zu berücksichtigen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.03 | Aktionsradius Auslegerarm: ca. 1700 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.04 | Horizontaler Schwenkwinkel: ca.. 330° | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.05 | Höhenhub Stativkopf: ca. 600 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.06 | Stativkopflänge: ca. 1250 mm, vorzugsweise waagerecht montiert | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.07 | Maximale Zuladung: ca. 70-100 kg | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Deckenunterkonstruktion
2.08 | Es ist 1 Stück Deckenunterkonstruktion für die beschriebene Deckenversorgungseinheit zu liefern. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.09 | Montage der Deckenzwischenkonstruktion mittels baurechtlich zugelassener Befestigungselemente (Schwerlastanker). Die Bohrungen für die Befestigungselemente sind Bestandteil des Auftrags. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.10 | Die Deckenunterkonstruktion ist dauerhaft gegen Korrosion zu schützen, z.B. durch Anstrich. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.11 | Die Deckenunterkonstruktion ist vorab zu liefern und zu montieren. Das Einmessung der Montagepunkte ist Leistung des AN und Bestandteil des Auftrags. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.12 | Flansch- bzw. Schnittstellenplatte während der Rohbau-/Ausbauphase zum Anschluss der bauseitigen Installationen (Starkstrom als freies Kabelende, Schwachstrom als EDV-Dose), während der Stativmontage zum anbieterseitigen Anschluss der stativseitigen Installationen. Das Anschließen bzw. Auflegen, Prüfen und Beschriften der Medien erfolgt durch den Auftragnehmer (außer Med. Gase). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.13 | Abdeckung des Tragsystems und der Öffnung in der Abhängdecke mit flach aufbauendem, kleinformatigem Deckenbaldachin aus Stahl, lackiert, Farbe RAL 9010. Deckenbaldachin mit desinfektionsmittelbeständiger Dichtlippe gegen die Abhängdecke abdichtend und ohne Schmutzerzeugung abnehmbar. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Armsystem & Stativkopf
2.14 | Auslegerarme mit großen Rundungen und glatten, leicht zu reinigenden Flächen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.15 | Der Querschnitt für die Leitungsführung von medizinischen Gasen und elektrischen Leitungen muss so großzügig bemessen sein, dass die Leitungen auch in den Gelenken nicht aneinander reiben und somit keinem erhöhten Verschleiß unterliegen. Sämtliche Leitungen sind vollständig unsichtbar im Auslegerarm zu verlegen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.16 | Für Gasleitungen sind ausschließlich farbneutrale, beschriftete Leitungen mit Gewebeverstärkung zu verwenden. Für sonstige Medienschlauchleitungen sind farbig codierte Leitungen mit Gewebeverstärkung zu verwenden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.17 | Leerrohre für Elektro-/Signalleitungen sind mit Zugdraht zu bestücken und gegen Verdrehen abzusichern. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.18 | Schwenkwinkel der Auslegerarme durch Anschläge auf die örtlichen Gegebenheiten abstimmbar, Anschläge auch nachträglich verstellbar. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.19 | Horizontale Gelenkpunkte mit Gelenkbremsen (Druckluft), einzeln ansteuerbar. Gelenkbremsen im energiefreien Zustand schließend (Totmannbremse). Leichtgängige Positionierung der Tragarme in horizontaler Ebene auch bei maximaler Zuladung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.20 | Drehbarer Stativkopf bzw. -säule mit Versorgungsteilen für Starkstrom, Schwachstrom und medizinische Gase und ggf. geeignet zur Aufnahme arbeitsplatzspezifischer Komponenten (stufenlos höhenverstellbar). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.21 | Räumhöhenanpassung erfolgt mittels Distanzrohr, montiert an Armsystem. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.22 | Alle Gelenke wartungsfrei mit Lebensdauerschmierung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.23 | Mit der Möglichkeit zur rückseitigen und beidseitlichen Anbringung von Medienbestückungsprofilen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.24 | Mit Bedienelemente-Set (z.B. Griffe, Bedienknöpfe für Bremsen) für die komfortable Bedienung der DVE | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Einbaukomponenten:
2.25 | 2 x Sauerstoff | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.26 | 1 x Vakuum | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.27 | 2 x Druckluft 5 bar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.28 | 2 x Leerdosen (zum Einbau von Video oder auch EDV), mit Blinddeckel und Zugdraht | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.29 | 10 x SV 230 V | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.30 | 10 x PA-Bolzen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.31 | 2x RJ 45 Doppeldose | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.32 | 1x Video (DVI, HDMI oder SDI) Schnittstellenplatte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.33 | 2x Video (DVI, HDMI oder SDI) durchgeführt zu den Monitoren | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.34 | 4 x Leerdosen (zum Einbau von Video oder auch EDV), mit Blinddeckel und Zugdraht | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Geräteplattform bzw. -konsole
2.35 | 4 Gerätekonsolen, BxT ca. 430 x 480 mm mit seitlichen Normschienen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.36 | Aus strichgeschliffenem, reflexionsarmem CrNi-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit umlaufendem Rand zur Sicherung von Geräten. Verletzungssichere Ausführung mit Eck-Stoßschutz an allen Ecken. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.37 | Stellfläche nach Angabe in der einzelnen Position. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Normprofilschienen
2.38 | Aus strichgeschliffenem, reflexionsarmem CrNi-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, Querschnitt 25 x 10 mm, einschließlich gerundeten Endkappen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Schubladenmodul
2.39 | Schublade mit Teleskopvollauszug und Sanfteinzug. Zur quetschfreien Zwischenlagerung von dauerhaft verbundenen Kabeln etc.. ist die Frontblende der Schublade mit einem Spalt auszuführen. Schublade zur Reinigung herausnehmbar. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.40 | Zuladung einer Schublade min. 5 kg., Höhe ca. 145 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Infusionsflaschenhalter
2.41 | Höhenverstellbarer Flaschenhalter für min. vier Infusionsflaschen, nebeneinander angeordnet. Höhenverstellung der Schubstange mit Einhandbedienung. Ausschubhöhe mindestens 380 mm. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3. | Angebotspreis | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 1
3.01 | Nettogesamtpreis | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt | 0 |  | 0 | 0 | 1

## Instandhaltung
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof
Instandhaltung
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof | 25 | 0 | 6
2. | Service | 0 | 0 | 2
3 | Betriebswartungsvertrag | 0 | 0 | 6
4. | Vollwartungsvertrag | 0 | 0 | 16
5. | Optionen zu Position 4 Vollwartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | 27
6. | Ersatzteilkosten (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | 4
7. | Optionen zu Position 3 Betriebswartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | 28
|  | 25 | 0 | 30
Durch den Anbieter auszufüllendes LV | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 25 | 0 | 6
1.01 | Der Service der angebotenen Anlage muss mindestens 10 Jahre komplett gewährleistet sein, inkl. Wartung, Instandsetzung und Ersatzteilverfügbarkeit! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.02 | Die Servicestelle muss in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.03 | Betriebssysteme inkl. Sicherheitsupdates für alle angebotenen Rechnersysteme oder Server müssen über die Laufzeit von 10 Jahren gewartet werden können. Evtl. erforderlicher Ersatz während der Betriebszeit ist mit einzukalkulieren! | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.04 | Bezeichnung der zuständigen Servicestelle | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Anschrift | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Service-Hotline -Telefon-Nummer | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Anzahl KD-Techniker in Deutschland für Kardiologieanlagen - 39 und weniger 0 Punkte, 40 bis 50 - 1 Punkt, 51 bis 65 - 3 Punkte, ab 66 - 5 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
1.08 | Bis zu welchem Betriebsjahr können für das angebotenen System Upgrades gewährleistet werden? - 9 Jahre und weniger Ausschluß, 10 bis 12 Jahre 1 Punkt, 13 bis 15 Jahre - 3 Punkte, 16 und mehr Jahre 5 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0
1.09 | Reaktionszeit bis Reparatur vor Ort - mehr als 10 Stunden 0 Punkte, 10 bis 8 Stunden - 3 Punkte, 7 bis 5 Stunden - 6 Punkte, 4 und weniger Stunden - 10 Punkte | Wertungsfrage |  |  |  | 1 | 10 | 0 | 0
1.10 | → mit Vollservicevertrag, telefonisch innerhalb 1 Stunde nach Meldung in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | → mit Vollservicevertrag, telefonisch innerhalb von 4 Stunden erfolgt eine Information über die geplante Reaparaturzeit in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | → mit Vollservicevertrag, vor Ort bei Systemausfall innerhalb von 8 Stunden in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | → mit Vollservicevertrag, vor Ort bei Reparatur innerhalb von 12 Stunden in h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Entfernung zur nächsten Servicestelle in km | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Sonstige | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Remote-Service: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Für das gesamte System einschließlich des für den Service erforderlichen Remote-Zugangs ist sicherzustellen, dass eine Schädigung durch Virenbefall über das Remotesystem bzw. fremde Datenträger (z.B. von Patienten mitgebrachten Unterlagen) verhindert wird. Entsprechende Software ist Bestandteil des Lieferumfangs. Ein regelmäßiger Update-Service ist Bestandteil eines Betriebswartung oder Vollwartungsvertrages. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.18 | Der Zugriff zur Fernwartung wird vom Klinikum per VPN-Tunnel oder SSL/HTTPS-Gateway ermöglicht. Wird dieser Zugang nicht vom Auftragnehmer unterstützt, so ist dies anzugeben | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.19 | Der Bieter gewährleistet, dass die an seine angebotene Service-Leistung gebundenen Vorgaben zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen umgesetzt worden sind. Ein Nachweis durch ein entsprechendes Zertifikat oder eine Auflistung der Maßnahmen ist beizulegen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.20 | Bei Abschluss des Servicevertrags ist zusätzlich eine Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung gemäß Art.28 – EU-DSGVO abzuschließen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | Service | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 0 | 0 | 2
2.1 | Das Klinikum behält sich vor einen Wartungs- oder Vollservicevertrag abzuschließen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.2 | Die Kosten für einen Vollservicevertrag werden in die Wertung mit einbezogen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3 | Betriebswartungsvertrag |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 6
3.1 | Der Umfang der Inspektionen und Wartungen richtet sich nach den Bestimmungen des Herstellers, inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen, ausgenommen Konstanzprüfung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.2 | Wie oft wird eine Betriebswartung im Jahr durchgeführt? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Folgende Leistungen müssen im Wartungsvertrag enthalten sein: - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern - Arbeitszeit Montag bis Freitag von 8-17 Uhr - Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutz- und Erschwerniszulagen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.4 | Der Vertrag kann mit einer max. Vorlaufzeit von 3 Monaten bei Abbau oder Veräußerung vorzeitig und ohne zusätzliche Bedingungen gekündigt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.5 | Während der Gewährleistungszeit von 24 Monaten ist der Vertrag kostenfrei | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.6 | Kosten Betriebswartungsvertrag ab dem dritten Betriebsjahr pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.7 | maximale Kostensteigerung pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
4. | Vollwartungsvertrag |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 16
4.1 | Die Kosten für einen Vollservicevertrag werden in die Wertung mit einbezogen. Folgende Leistungen müssen im Wartungsvertrag enthalten sein: | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.3 | Arbeitszeit Montag bis Freitag von 8-17 Uhr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.4 | Der Umfang der Inspektionen und Wartungen richtet sich nach den Bestimmungen des Herstellers. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.5 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutz- und Erschwerniszulagen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.6 | Instandsetzung der Anlagen einschließlich Remote-Service sowie alle für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen erforderlichen Ersatz- und Verschleißteile. Hierzu zählen auch Verbrauchsteile wie Akku´s, Leuchtmittel und nicht patientenbezogene Gerätefilter. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.7 | Kosten für den Erhalt der Virensicherheit inkl. entsprechendem regelmäßigen Update-Service | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.8 | Kosten für die notwendigen Ersatz-Akku´s der unterbrechungsfreien Stromversorgung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.9 | Kosten für den Erhalt der Betriebsbereitschaft inkl. entsprechendem regelmäßigen Update-Service | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.10 | Kosten für den im Vertragszeitraum erforderlichen Austausch von Röntgenstrahlern und Detektoren | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.11 | Kosten für die Instandhaltung bzw. den Ersatz von Hardware-Komponenten wie Bildschirme und Rechnersysteme (Vollservice) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.12 | Sämtliche Arbeiten sind mit der zuständigen Abteilung für Medizintechnik im Einklang mit den Nutzern rechtzeitig abzustimmen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.13 | Der Vertrag kann mit einer max. Vorlaufzeit von 3 Monaten bei Abbau oder Veräußerung vorzeitig und ohne zusätzliche Bedingungen gekündigt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.14 | Sämtliche Arbeiten sind mit der zuständigen Abteilung für Medizintechnik im Einklang mit den Nutzern rechtzeitig abzustimmen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.15 | Kosten Vollwartungsvertrag ab dem dritten Betriebsjahr pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.16 | maximale Kostensteigerung pro Jahr | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
5. | Optionen zu Position 4 Vollwartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 27
5.1 | Minderkosten ohne Strahler | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.2 | Minderkosten ohne Detektor | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.4 | Mehrkosten Deckenversorgungseinheit Anästhesie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.5 | Mehrkosten Deckenversorgungseinheit EPU | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.6 | Mehrkosten Option 1 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.7 | Mehrkosten Option 2 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.8 | Mehrkosten Option 3 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.9 | Mehrkosten Option 4 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.10 | Mehrkosten Option 5 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.11 | Mehrkosten Option 6 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.12 | Mehrkosten Option 7 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.13 | Mehrkosten Option 8 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.14 | Mehrkosten Option 9 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.15 | Mehrkosten Option 10 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.16 | Mehrkosten Option 11 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.17 | Mehrkosten Option 12 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.18 | Mehrkosten Option 13 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.19 | Mehrkosten Option 14 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.20 | Mehrkosten Option 15 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.21 | Mehrkosten Option 16 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.22 | Mehrkosten Option 17 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.23 | Mehrkosten Option 18 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.24 | Mehrkosten Option 19 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.25 | Mehrkosten Option 20 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.26 | Mehrkosten Option 21 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.27 | Arbeitsstunde 17-8 Uhr (Arbeiten, die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.28 | Arbeitsstunde Samstag 8-17 Uhr (Arbeiten, die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.29 | Arbeitsstunde Sonntag 8-17Uhr (Arbeiten, die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
5.30 | Kosten für Wartung außerhalb der regelhaften Laborzeiten (Freitag ab 14:00 Uhr, Samstag) in Form einer Pauschale pro Jahr | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
6. | Ersatzteilkosten (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 4
6.1 | Röntgenstrahler | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.2 | Detektor | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.3 | Fußschalter, kabellos | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6.4 | Großbildschirm 55" | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
7. | Optionen zu Position 3 Betriebswartungsvertrag (fließen nicht in die Gesamtwertung ein) |  |  | Punkte oder Kommentar |  |  | 0 | 0 | 28
7.1 | Mehrkosten inkl. Strahler | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.2 | Mehrkosten inkl. Detektor | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.4 | Mehrkosten Deckenversorgungseinheit Anästhesie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.5 | Mehrkosten Deckenversorgungseinheit EPU | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.6 | Mehrkosten Option 1 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.7 | Mehrkosten Option 2 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.8 | Mehrkosten Option 3 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.9 | Mehrkosten Option 4 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.10 | Mehrkosten Option 5 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.11 | Mehrkosten Option 6 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.12 | Mehrkosten Option 7 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.13 | Mehrkosten Option 8 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.14 | Mehrkosten Option 9 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.15 | Mehrkosten Option 10 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.16 | Mehrkosten Option 11 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.17 | Mehrkosten Option 12 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.18 | Mehrkosten Option 13 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.19 | Mehrkosten Option 14 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.20 | Mehrkosten Option 15 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.21 | Mehrkosten Option 16 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.22 | Mehrkosten Option 17 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.23 | Mehrkosten Option 18 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.24 | Mehrkosten Option 19 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.25 | Mehrkosten Option 20 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.26 | Mehrkosten Option 21 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.27 | Arbeitsstunde 8-17 Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.28 | Arbeitsstunde 17-8 Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.29 | Arbeitsstunde Samstag 8-17 Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss soweit im jeweiligen Los gefordert da Preisangabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.30 | Arbeitsstunde Sonntag 8-17Uhr (Arbeiten, die nicht im Betriebswartungsvertrag enthalten sind) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
7.31 | Kosten für Wartung außerhalb der regelhaften Laborzeiten (Freitag ab 14:00 Uhr, Samstag) in Form einer Pauschale pro Jahr | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0

## Bauseitige Leistungen HKL Hof
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof
Bauseitige Leistungen Hof
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof | 100 | 0 | 0
|  | 100 | 0 | 0
Durch den Anbieter auszufüllendes LV. Soweit durch den Auftraggeber bauseitige Leistungen zu erbringen sind, sind diese gewerkebezogen in einer Zusätzlichen Alage aufzuführen | [5 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters |  | 100 | 0 | 0
Abwasser-, Wasser,- und Gasversorgung gemäß Anlagengruppe 1 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme- und Kälteversorgung gemäß Anlagengruppe 2 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Lufttechnische Versorgung gemäß Anlagengruppe 3 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Starkstrom Versorgung gemäß Anlagengruppe 4 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Fernmelde- und IT Versorgung gemäß Anlagengruppe 5 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Versorgung gemäß Anlagengruppe 7 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige technische Versorgung gemäß Anlagengruppe 9 (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bauliche Anlagen / Umbauten gemäß Anlagengruppe Bau (vgl. HOAI § 53, DIN 276) - von den folgenden vier Antworten ist jeweils nur eine Frage zu beantworten
1.07 | keine Leistungen des Auftraggebers erforderlich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0
1.08 | geringe Leistungen des Auftraggebers erforderlich (kleiner 5.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0
1.09 | Leistungen von mittlerem Umfang des Auftraggebers erforderlich (kleiner 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
1.10 | umfangreiche Leistungen des Auftraggebers erforderlich (größer 30.000 € netto) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Referenzstellenbesuch
| Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof | Bieter
Referenzstellenbesuch
Die Bewertung erfolgt je beteiligtem Bieter pro Los
Hinweise zur Bewertung:
Sehr gut entspricht hierbei einem hohen technischen Erfüllungsgrad ohne weitere Zusatzkomponenten oder weiteren Aufwand.
Gut entspricht einem durchschnittlichen Erfüllungsgrad, entspricht nur teilweise den Anforderungen und kann mit Zusatzkomponenten realisiert werden
Befriedigend entspricht einem geringeren technischen Erfüllungsgrad mit technischen Abstrichen
Nr. | Fragestellung | Begründung der Bewertungskommission | Bewertung (bitte unter der entsprechenden Note ein x eintragen) |  |  |  | Maximal-punkte | Erreichte Punkte
|  |  | sehr gut (100%) | gut (70%) | befriedigend (30%) | mangelhaft (0%)
1. | Bedienung
1.01 | Einfache und bedienerfreundliche Oberfläche |  | x |  |  |  | 10 | 10
1.02 | Systemgeführte Bedienung |  |  |  | x |  | 10 | 3
1.03 | Auswahl und Anpassung |  |  | x |  |  | 10 | 7
1.04 | Umfang Anwenderspezifischer Einstellungen | [5 empty] | 10 | 0
1.05 | Automatische Workflow-Funktionen | [5 empty] | 10 | 0
1.06 | Auswahl verschiedener Betriebsmodi | [5 empty] | 10 | 0
1.07 | Bedienung und Einstellmöglichkeiten der Software | [5 empty] | 10 | 0
2. | Ergonomie
2.01 | Ergonomie des Gesamtsystem | [5 empty] | 10 | 0
2.02 | Ergonomie der Bedienkonsole | [5 empty] | 10 | 0
2.03 | Möglichkeiten der Bedienung der Bedienskonsole | [5 empty] | 10 | 0
3. | Erweiterter Workflow
3.01 | Aufrufen von PACS bilder im Untersuchungsraum (Interventionsmonitore) | [5 empty] | 10 | 0
4. | Workflow und Planungssoftware
4.02 | Benutzerführung durch das Programm | [5 empty] | 10 | 0
4.04 | automatische Rekonstruktionen | [5 empty] | 10 | 0
5. | Reinigung / Hygiene
5.01 | Reinigung der Geräte (Gantry und Patiententisch) | [5 empty] | 10 | 0
5.02 | Reinigung der Lagerungshilfen | [5 empty] | 10 | 0
6. | Vernetzung
6.01 | Dokumentationsmöglichkeiten | [5 empty] | 10 | 0
6.02 | Möglichkeit zur Anbindung an externe Systeme zur Auswertung der Bilder | [5 empty] | 10 | 0
7. | Gesamtkonzept
7.01 | Integration in den Workflow der Abteilung | [5 empty] | 10 | 0
7.02 | Einarbeitungskonzept | [5 empty] | 20 | 0
7.03 | Trainingskonzept | [5 empty] | 20 | 0
7.04 | Gesamtkonzept | [5 empty] | 60 | 0
7.05 | Umstellungsaufwand auf eine neue Plattform | [5 empty] | 10 | 0
|  | Punkte: |  |  |  |  | 290 | 20

## Preisblatt
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof
Preisblatt
Ausschluss bei fehlenden Optionen - Ausblenden
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
■ rote Felder werden automatissch mit den Angaben des LV befüllt
■ hellgraue Felder Optionalpositionen und werden nicht in den Angebotspreis eingerechnet
■ ausgegraute Felder sind für das jeweilige Los nicht relevant
| Los Einrichtung | 2 | Hof | 1 | HKL1
| Standort | Kardiologie
ANGEBOT: JA / NEIN
| Geplanter Instalationszeitpunkt | 2027
1. | Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof
1.1 | Hersteller |  | 0 |  | 1
1.2 | Typ |  | 0 |  | 1
1.3 | Angebotspreis | X | 0 |  | 1
1.4 | Klinikspeziefische Installationskosten | X
3. | Deckenversorgungseinheit für Anästhesie | opt.
3.1 | Hersteller |  | 0
3.2 | Typ |  | 0
3.3 | Angebotspreis |  | 0 |  | 0
4. | Deckenversorgungseinheit für EPU | opt.
4.1 | Hersteller |  | 0
4.2 | Typ
4.3 | Angebotspreis |  | 0 |  | 0
5. | Optionen Angiographieanlage
5.1 | O1 3D-Rotationsangiographie inkl. 3D Bildmanipulation und 3D Roadmap und EKG-Triggerung | opt. | 0 |  | 0
5.2 | O2 Digitale Subtraktionsangiographie | opt. | 0 |  | 0
5.3 | O3 Segmentation des linken Atriums | opt. | 0 |  | 0
5.4 | O4 Kippbarer Patiententisch für Kardiologie (Trendelenburg-Kippung und Rechts-Links-Kippung) | opt. | 0 |  | 0
5.5 | O5 IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Einbindung eines beigestellten fahrbaren/Mobilen Systems | opt. | 0 |  | 0
5.6 | O6 IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Einbindung eine beigestellten Systems das fest mit der zu liefernden Anlage verbunden ist. | opt. | 0 |  | 0
5.7 | O7 IVUS System (Intravaskulärer Ultraschall) Ivus Lieferung durch den Anlagenhersteller | Opt. | 0 |  | 0
5.8 | O8 In die Verkleidung des Flachdetektors integriertes Laser-kreuz mit tischseitiger Bedienung zur einfacheren, schnelleren und dosissparenderen Positionierung des Patienten. | opt. | 0 |  | 0
5.14 | O9 OP-Leuchte in LED Technik, ca. 100.000 Lux mit 10 sterilisierbaren Handgriffen - anstatt Pos 11.01 | opt. | 0 |  | 0
5.15 | O10 Online-Unterstützung für Applikationen | opt. | 0 |  | 0
5.16 | O11 Monitoranlage mit Großbild-Farb-Monitor mit 16 Signaleingängen anstatt Pos. 7 | opt. | 0 |  | 0
5.17 | O12 Anpassung Bodenrahmen | opt. | 0 |  | 0
5.18 | O13 Neubau Bodenrahmen | Opt. | 0 |  | 0
5.19 | O14 Anpassung Elektrounterverteilung | Opt. | 0 |  | 0
5.20 | O15 Neubau Elektrounterverteilung | Opt. | 0 |  | 0
5.21 | O16 Anpassung Schwerlastdecke | Opt. | 0 |  | 0
5.22 | O17 Interimsmaßnahme | Opt. | 0 |  | 0
5.23 | O18 Aufpreis 20" Detektor | Opt. | 0 |  | 0
5.24 | O19 Neubau Schwerlastdecke | Opt. | 0 |  | 0
5.23 | O20 fahrbare EPU Einheit zur Nutzung an verschiedenen System inkl. integration | Opt. | 0 |  | 0
5.24 | O21 EPU Einheit (16 Kanal-EKG) inkl Integration | Opt. | 0 |  | 0
6. | Rückkauf Altgerät | X
6.1 | Hersteller |  | Siemens
6.2 | Typ |  | Artis Zee floor
6.3 | Baujahr |  | 2012
6.4 | letzter Röhrenwechsel |  | ???
6.5 | Rückkaufpreis netto
7. | Zusammenfasssung Investition
7.1 | Gesamtpreis netto |  | kein Angebot
7.2 | klinikindividuelle Nachlass |  | 0%
7.3 | abzüglich klinikindividueller Nachlasss
7.4 | Nachlass bei der Bezuschlagung von 5 oder mehr Losen |  | 0%
7.5 | Nachlass bei der Bezuschlagung von 5 oder mehr Losen (fließt nicht in die Gesamtbewertung mit ein
7.6 | Preis netto (fließt mit 30% in die Gesamtwertung ein) |  | Kein Angebot
8. | Lieferzeit un Wochen
8.1 | Montagedauer in Wochen
9. | Instandhaltung
9.1 | Vollwartungsvertrag nach Ablauf der Gewährleistung von 24 Monaten p.a. | X | 0 |  | 1
9.3 | Mehrkosten Deckenversorgungseinheit Anästhesie | opt. | 0 |  | 0
9.3 | Mehrkosten Deckenversorgungseinheit EPU | opt. | 0 |  | 0
9.5 | Mehrkosten Option 1 | opt. | 0 |  | 0
9.6 | Mehrkosten Option 2 | opt. | 0 |  | 0
9.7 | Mehrkosten Option 3 | opt. | 0 |  | 0
9.8 | Mehrkosten Option 4 | opt. | 0 |  | 0
9.9 | Mehrkosten Option 5 | opt. | 0 |  | 0
9.10 | Mehrkosten Option 6 | opt. | 0 |  | 0
9.11 | Mehrkosten Option 7 | Opt. | 0 |  | 0
9.12 | Mehrkosten Option 8 | opt. | 0 |  | 0
9.17 | Mehrkosten Option 9 | opt. | 0 |  | 0
9.18 | Mehrkosten Option 10 | opt. | 0 |  | 0
9.19 | Mehrkosten Option 11 | opt. | 0 |  | 0
9.20 | Mehrkosten Option 12 | opt. | 0 |  | 0
9.21 | Mehrkosten Option 13 | Opt. | 0 |  | 0
9.22 | Mehrkosten Option 14 | Opt. | 0 |  | 0
9.23 | Mehrkosten Option 15 | Opt. | 0 |  | 0
9.24 | Mehrkosten Option 16 | Opt. | 0 |  | 0
9.25 | Mehrkosten Option 17 | Opt. | 0 |  | 0
9.26 | Mehrkosten Option 18 | Opt. | 0 |  | 0
9.27 | Mehrkosten Option 18 | Opt. | 0 |  | 0
9.26 | Mehrkosten Option 20 | Opt. | 0 |  | 0
9.27 | Mehrkosten Option 21 | Opt. | 0 |  | 0
10. | Zusammenfasssung Instandhaltung |  |  |  | 4
10.1 | Gesamtpreis netto |  | kein Angebot
10.2 | klinikindividuelle Nachlass |  | 0%
10.3 | abzüglich klinikindividueller Nachlasss
10.4 | Preis netto ab dem dritten Betriebsjahr
10.5 | Kostensteigerung p.a. ab dem dritten Betriebsjahr |  | 0%
10.6 | Instandhaltungskosten über 10 Jahre (fließt 15% in die Gesamtwertung ein) |  | Kein Angebot
11. | Wertungspunkte
10.1 | Max. erreichbare Wertungspunkte Angiographieanlage |  | 126
10.3 | Max. erreichbare Wertungspunkte Service |  | 25
10.6 | Max. erreichbare Wertungspunkte |  | 151
11. | Wertungsmatrix
11.1 | Punktwert Leistung |  | 40%
11.2 | Punktwert Investitionskosten |  | 30%
11.3 | Punktwert Instandhaltungskosten |  | 15%
11.5 | Bauseitige Leistungen: |  | 5%
11.5 | Punktwert Referenzstellenbesuch |  | 10%
11.6 | Max. erreichbare Wertungspunkte |  | 100%
40
Berechnung Wartungskosten - Ausblenden
| Jahr 1 |  | 0
| Jahr 2 |  | 0
Jahr 3
| Jahr 4 |  | #VALUE!
| Jahr 5 |  | #VALUE!
| Jahr 6 |  | #VALUE!
| Jahr 7 |  | #VALUE!
| Jahr 8 |  | #VALUE!
| Jahr 9 |  | #VALUE!
| Jahr 10 |  | #VALUE!
#VALUE!

## WR_LOS 2) SchnStKtr PREISBLATT (hidden)
Endpoint-Security ¦ Schnittstellenkontrolle
Preisblatt
Schnittstellen- und Applikationskontrolle für Sana-IT-Betriebsmittel und zum Schutz vor Schadsoftware
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
■ Der angebotene Rabattsatz ist über die Gesamtlaufzeit (24+12 Monate) festgeschrieben.
■ Für die Beispielprodukte benötigen wir den aktuellen Herstellerlistenpreis (Stichtag - 15.06.2022 ) in der Herstellerwährung, den angebotenen Rabattsatz, den Endpreis in Euro und die erwartete Lieferzeit.
SaaS Variante:
Posi- | Bezeichnung | Minimalmenge | Schätzmenge | Maximalmenge | Einheit | Nettoendpreis pro Einheit | Nettoendpreis (Schätzmenge) | Nettoendpreis (Maximalmenge)
tion |  | 2022-2024 | 2022-2024 | 2022-2024
0.1 | SaaS Lizenz Client/User Lizenz 36 Monate | 11200 | 16000 | 20800 | Stück | 10.5 | 168000 | 218400
0.2 | SaaS Lizenz Server 36 Monate | 3290 | 4700 | 6110 | Stück | 10.5 | 49350 | 64155
1.1 | Neue SaaS Lizenz für Client/User Client | 11200 | 16000 | 20800 | Stück | 10.5 | 168000 | 218400
1.2 | Neue SaaS Lizenz für Server | 3290 | 4700 | 6110 | Stück | 10.5 | 49350 | 64155
1.3 | Wandlung Fremdlizenz in SaaS Client/User Lizenz |  | 4500 |  | Stück | 10.5 | 47250 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
1.4 | Wandlung Fremdlizenz in SaaS Server Lizenz |  | 1500 |  | Stück | 10.5 | 15750 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
2 | Dienstleistung
2.1 | Client-Installation durch eine kompetente Fachkraft an verschiedenen Standorten (Personentage à 8 Stunden) | 1 PT | 100 PT | 150 PT | PT | 1200 | 120000 | 180000 | Für die Plattformberatung wird eine Aufwand von ca. 10 Personentagen angenommen. Soweit die Inhalte der bestehenden Installation übernommen werden können, kann der Aufwand durch den Bieter angepasst werden.
2.2 | Herstellerschulung für Administratoren (Online- oder Präsenzunterricht) zum Erlernen aller für Administratoren relevanten Funktionen, um täglich erforderliche Arbeiten eigenständig durchführen zu können. | 3 | 15 | 20 | Stundensatz | 150 | 2250 | 3000 | Die Implementierung ist an insgesamt 39 Standorten ensprechend der Leistungsbeschreibung vorzusehen. Soweit bestehende Installationen aufwandsfrei übernommen werden können, kann die Anzahl durch den Bieter angepasst werden
[7 empty] | 402600 | 465555
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## Wertungsmatrix
Monoplanes Angiographiesystem bodengebunden Hof
Wertungsmatrix Beispiel. Die Wertung erfolgt für jedes Los seperat
Bewertungsschema |  | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter 3 |  | Bieter 4 |  | Erläuterung
Bewertungspunkte Leistung |  |  | 125 |  | 122 |  | 120 |  | 110 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhältnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
PLVmax | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151
Punktwert ungewichtet im Verhältnis PLVmax |  |  | 82.7815 |  | 80.7947 |  | 79.4702 |  | 72.8477
Investitionskosten, netto |  | [€] | 1000000 | [€] | 1250000 | [€] | 1500000 | [€] | 1700000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt, siehe nebenstehend
|  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000
Punktwert Investitionskosten ungewichtet im Verhältnis GP-IK min |  |  | 100 |  | 80 |  | 66.6667 |  | 58.8235
Instandhaltungskosten über 10 Jahre, netto |  | [€] | 1000000 | [€] | 750000 | [€] | 1500000 | [€] | 500000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt, siehe nebenstehend
|  |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000
Punktwert Instandhaltungskosten ungewichtet im Verhältnis GP-IHKmin |  |  | 50 |  | 66.6667 |  | 33.3333 |  | 100
Bewertungspunkte Referenzstellenbesuch |  |  | 200 |  | 230 |  | 210 |  | 190 | Der höchste Punktwert geht mit 100%=100 in die abschließende Wertung
| 290 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230
Punktwert ungewichtet im Verhältnis |  |  | 86.9565 |  | 100 |  | 91.3043 |  | 82.6087
Bewertungspunkte Bauseitige Leistungen |  |  | 83 |  | 29 |  | 73 |  | 55 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhlätnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
PBSmax | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
Punktwert ungewichtet im Verhältnis PLVmax |  |  | 83 |  | 29 |  | 73 |  | 55
| Gewichtung | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet
Punktwert Leistung | 40% | 82.7815 | 33.1126 | 80.7947 | 32.3179 | 79.4702 | 31.7881 | 72.8477 | 29.1391
Punktwert Investitionskosten | 30% | 100 | 30 | 80 | 24 | 66.6667 | 20 | 58.8235 | 17.6471
Punktwert Instandhaltungskosten | 15% | 50 | 7.5 | 66.6667 | 10 | 33.3333 | 5 | 100 | 15
Punktwert Referenzstellenbesuch | 10% | 86.9565 | 8.6957 | 100 | 10 | 91.3043 | 9.1304 | 82.6087 | 8.2609
Punktwert Bauseitige Leistungen | 5% | 83 | 4.15 | 29 | 1.45 | 73 | 3.65 | 55 | 2.75
Gesamtpunktzahl | 100% |  | 83.4582 |  | 77.7679 |  | 69.5685 |  | 72.797
Rangfolge |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 3