## Bewertungsverfahren
Dialyse
Beschreibung Bewertungsverfahren
Übersicht und Angaben zu Fragetypen und zum Bewertungsverfahren:
Allgemeine Informationen zur Ausschreibung: | Farbe
Vom Bieter auszufüllende Felder bzw. Excel-Tabellenblätter sind gelb hinterlegt. Ist das Feld ausgefüllt, wird es weiß. Sofern in den Preisblättern für die jeweiligen Lose (siehe farbliche Markierungen) Felder nicht ausgefüllt werden, handelt es sich aus vergaberechtlicher Perspektive um ein unvollständiges Angebot, das vom Vergabeverfahren auszuschließen ist. | gelb
Im Tabellenblatt „Los_1 Akut-Dialyse – Musterpatient Verbrauchsmaterial“ sind sämtliche Artikel, die für die Behandlung des definierten Musterpatienten erforderlich sind, anzugeben und zu bepreisen. Artikel, die nicht angeboten werden können, weil sie für die Behandlung nicht erforderlich sind, sind in den Spalten „Produkt / Artikel-Nr.“, „Menge (ml/h)“ und „Volumen (ml/h)“ nicht auszufüllen; sie werden zudem nicht in die Wertung einbezogen. Eine Ausnahme bilden die Kategorien „Calciumlösung“ und „NaCl-Lösung“. Ist es dem Bieter in diesen beiden Fällen ausnahmsweise nicht möglich, einen Preis anzugeben, wird für die Wertung der betreffenden Position der jeweils höchste Preis aus den übrigen Angeboten zugrunde gelegt.
Im Tabellenblatt „Los_2 Hämo-Dialyse – Verbrauchsmaterial“ sind sämtliche Artikel, die für die Vornahme des definierten Verfahrens erforderlich sind, anzugeben und zu bepreisen. Artikel, die nicht angeboten werden können, weil sie für das Verfahren nicht erforderlich sind, sind in den Spalten „Artikel-Bezeichnung“, „Artikel-Nummer“, „Menge pro Behandlung“, „Einzelpreis € netto“ und „Gesamtpreis € netto“ nicht auszufüllen; sie werden zudem nicht in die Wertung einbezogen.
Folgende Fragetypen sind im LV zu beantworten: | Typ
Fragetyp "Muss-Kriterium": Entspricht einem Ausschlusskriterium im Sinne einer Mindestanforderung. Muss-Kriterien müssen zwingend erfüllt werden. Die Nichterfüllung einer als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung führt zwingend zum Ausschluss des Angebots. Im Bewertungsverfahren werden für Muss-Kriterien keine Punkte vergeben. | Muss-Kriterium
Fragetyp "Wertungsfrage": Als Wertungsfragen definierte Anforderungen werden mit Punkten bewertet. Das Bewertungsschema wird weiter unten in diesem Tabellenblatt genauer beschrieben. Der Auftragnehmer beschreibt in seinem Angebot, ob und - sofern vom Auftraggeber gefordert - wie er die entsprechende Anforderung erfüllt. Soweit dies vom Auftraggeber nicht anders verlangt wird, ist diese Anforderung dann im Auftragsfall vom Auftragnehmer seiner Beschreibung entsprechend ebenso umzusetzen, wie eine Muss-Anforderung. | Wertungsfrage
Fragetyp "Information": Als Informationsfragen bezeichnete Kriterien werden weder mit Punkten bewertet noch führt eine Nichtbeantwortung zum Ausschluss aus dem Verfahren. | Information
Folgende Antwortkategorien stehen für Muss-Kriterien und Wertungsfragen zur Auswahl: | Antwort
Antwortkategorie "ja": Muss-Kriterien: Wählen Sie diese Antwort, wenn die verlangte Funktionalität vorhanden und unangepasst bereitstellbar ist, sowie im Leistungs- und Lieferumfang und damit im Angebotspreis vollständig enthalten ist. Wertungsfrage: Wählen Sie diese Antwort, wenn die verlangte Funktionalität grundsätzlich angeboten werden kann. Wertungsfragen, die mit ja beantwortet werden, sind im Preisblatt unter Bewertung nicht einzupreisen, sondern lediglich im Portfolio unter dem Tabellenblatt "Gesamtes Portfolio" aufzuführen. | ja
Antwortkategorie "nein": Wählen Sie diese Antwort, wenn die Funktionalität nicht vorhanden ist, nicht bereitstellbar ist, nicht anbietbar ist oder die gewünschte Vorgehensweise nicht realisiert werden kann. Bei den "Muss-Kriterien" führt eine Beantwortung mit "nein" zum Ausschluss des Angebots. | nein
Beim Fragetyp Information und vereinzelt auch bei Wertungsfragen besteht die Möglichkeit Freitexte sowie bei letzterem die entsprechenden Punkte einzutragen. Dies ist der Fall, wenn weder "ja" noch "nein" als Auswahl zur Verfügung steht. | Freitext
Punktevergabe für jede "Wertungsfrage": | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar
Antwort "ja" führt zur vollen Punkteanzahl. | Wertungsfrage | ja | 1
Antwort "nein" führt zu null Punkten. | Wertungsfrage | nein | 0
Gewichtungen der Kriterien
Die auszufüllenden Wertungsfragen werden mit einem fixen Gewichtungsfaktor pro Kriterium multipliziert. Die Gewichtungsfaktoren können pro Wertungsfrage unterschiedlich sein und sind hinter jeder Wertungsfrage aufgeführt.

## Los 1 Akut-Dialyse
Dialyse
Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen
Los 1 Akut-Dialyse
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien |  |  |  |  | Durch den Anbieter auszufüllen
|  | Gesamtsumme |  |  | Segmentcluster |  | Dialyse
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien | Clusterbeschreibung |  | Akut-Dialyse-System
1.1 | Allgemeine Anforderungen und technische Spezifikationen | 33 | 0 | 31 | Position | Segmentbeschreibung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschlusskriterien
1.2 | Therapie-Verfahren und weitere Anforderungen | 61 | 0 | 46 | 1. | Akut-Dialyse-System | [5 empty] | 94 | 0 | 77
|  | 94 | 0 | 77 | 1.1 | Allgemeine Anforderungen und technische Spezifikationen | [5 empty] | 33 | 0 | 31
[5 empty] | 1.1.1 | Lieferung Dialysegeräte inklusive Aufstellung (an der Verwendungsstelle), Installation, Anschluss, Inbetriebnahme, sicherheitstechnische Abnahme mit Funktionsprüfung und Einweisung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.2 | Lieferung inklusive Betriebssoftware | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.3 | alle Bestandteile reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig (nach RKI und VAH gelisteten Desinfektionsmitteln) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.4 | jeweils komplett neues Gerät mit der aktuell neuesten Technologie und einer Plattform für Entwicklungen in absehbarer Zukunft | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.5 | Betrieb in direkter Umgebung von Röntgenquellen (CT, C-Bogen etc.) möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.6 | Gerät einschließlich aller Zubehörteile defibrillationsgeschützt und hochfrequenzfest | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.7 | Software-Updates ohne Austausch von Hardware | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.8 | Erweiterung Funktionsumfang durch Software-Updates / Software-Freischaltung ohne Hardware-Aufrüstung hierfür möglich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.9 | Aktualisierung und Ergänzung Dialyse-Verfahren über Software-Update / Software-Freischaltung ohne Hardware-Aufrüstung hierfür möglich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.10 | integrierte kontextbezogene Hilfe-Funktion und Menü-Führung (z. B. zur Unterstützung bei Auswahl der Einstellung und/oder Behebung von Fehlermeldungen) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.11 | maximales Betriebsgeräusch (höchster Wert) in dB(A) ohne Alarme | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.12 | maximale Wärmelast (höchster Wert) in kW/h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.13 | maximales Gewicht (höchster Wert) leer ohne Verbrauchsmaterial und Flüssigkeiten | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.14 | integrierte Aufbauanleitung zum Vorbereiten des Gerätes mit Piktogramm und Beschreibung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.15 | alle zum Betrieb erforderlichen Kabel- und Schlauchverbindungen sowie Zubehör sind im Angebot enthalten (Verbrauchsmaterial separat) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.16 | Metallteile elektrisch leitend verbunden und über einen zentralen Anschlussbolzen an Potentialausgleich anschließbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.17 | Stromversorgung über Schukostecker (230 V, 16 A) mit Netzzuleitung (mit Knickschutz und Zugentlastung) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.18 | Schutzklasse CF | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.19 | Schutzklasse IP21 | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.20 | Gehäuse bruchsicher und schlagfest | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.21 | Nennspannung 100 - 240 V AC | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.22 | Leistungsaufnahme im Patientenbetrieb maximal 800 VA | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.23 | normative Vorgaben zur Ausführung mindestens nach (aktuelle Norm oder Nachfolger der genannten Norm):
[5 empty] | 1.1.24 | - DIN EN 60601-1 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.25 | - DIN EN 60601-1-2 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.26 | - DIN EN 60601-1-6 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.27 | - DIN EN 60601-1-8 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.28 | - DIN EN 62366-1 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.29 | Schnittstellen
[5 empty] | 1.1.30 | Schnittstellen /PDMS: Anbindung an PDMS durch offene Schnittstelle möglich. Schnittstellenprotokoll wird, wenn erforderlich, offengelegt. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.31 | Ethernet-Schnittstelle (RJ45) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.32 | Serielle-Schnittstelle | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.33 | Serielle-Schnittstelle - bitte Anzahl angeben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.34 | USB | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.35 | Fernalarm | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.36 | HL7 | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.37 | Wifi | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.38 | Monitor / Display
[5 empty] | 1.1.39 | hochauflösendes Touch-Farb-Display zur Anzeige sämtlicher Einstellungen und Parameter | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.40 | zuverlässige Bedienung auch mit Einmalhandhschuhen möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.41 | Bildschirmdiagonale mindestens 12,0" | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.42 | Bildschirmdiagonale mindestens 15,0" oder größer | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.42.1 | Bildschirmdiagonale - bitte in Zoll angeben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.43 | Bildschirmhelligkeit einstellbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.44 | Kontrast einstellbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.45 | Bildschirm drehbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.46 | Bildschirm neigbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.47 | Abdunkelung (Nachtmodus) verfügbar und nach max. zwei Schritten auswählbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.48 | automatische Regelung der Bildschirm-Helligkeit (z. B. über integrierten Licht-Sensor) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.49 | Akku
[5 empty] | 1.1.50 | integrierter Akkumulator | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.51 | automatische Stromversorgungsübernahme bei Netzausfall zur Aufrechterhaltung des extrakorporalen Kreislaufes mit Statusanzeige im Display (inkl. Restkapazität des Akkus) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.52 | vollumfängliche Therapieweiterführung im Akkubetrieb | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.53 | Weiterbetrieb des Gerätes bei defektem oder nicht eingesetztem Akku über Stromnetz | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.54 | Akkumulator durch Nutzer / klinik-eigenen Techniker austauschbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.55 | Aufladung des Akkus über integriertes Ladegerät mit 230 Volt - Anschluss | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.56 | Akku ohne zeitlich vorgegebenes Austausch-Intervall (Austausch somit nur abhängig vom Zustand) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.57 | Kosten pro Akku | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.58 | Nutzungsdauer des Akkus (Lebensdauer) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.59 | Gerätewagen
[5 empty] | 1.1.60 | Gerätewagen für Dialyse-Gerät mit vier lenkbaren Rollen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.61 | mit Halterung für mindestens zwei Infusionen (Flaschen / Beutel) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.62 | Geräte-Standfläche (Angabe Fläche aus Länge und Breite) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.63 | mindestens zwei feststellbare Doppellauf-Rollen (Bremsen per Fuß bedienbar) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.64 | Rollen mit weitestgehend geschlossenem Gehäuse / Schutz vor Fadenaufnahme / Kabelabweiser | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1.65 | Rollendurchmesser mind. 100 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.1.66 | Die Rollen müssen leitfähig/ESD-ableitfähig sein sowie den Anforderungen gem. IEC60601-1 entsprechen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2 | Therapie-Verfahren und weitere Anforderungen | [5 empty] | 61 | 0 | 46
[5 empty] | 1.2.1 | CVVH – kontinuierliche veno-venöse Hämofiltration | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.2 | CVVHD mit Citrat-Antikoagulation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.3 | CVVHD mit Heparin-Antikoagulation | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.4 | CVVHDF | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.5 | DFPP - Doppelfiltrations Plasmapherese | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.6 | HP für Filterung toxischer Substanzen über Vollblutabsorber | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.7 | TPE = Membranplasmaseparation (MPS) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.8 | TPE Membranplasmaseparation mit Citratantikoagulation | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.9 | Möglichkeit für pädiatrischen Behandlungen (</= 10 kg KG) für Nieren- Ersatz-Therapie-Verfahren | Wertungsfrage |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.9.1 | pädiatrische Behandlung - bitte kg und Verfahren angeben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.10 | Verwendung von Filtern gegen inflammatorischer Mediatoren (z. B. Zytokin-Filter) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.11 | Möglichkeit zur CO2-Elimination bei Antikoagulation mit Citrat oder Heparin (ECCO2R-Therapie-Verfahren) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.12 | Wechsel der Verfahren während eines laufenden Verfahrens | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.13 | Ultrafitration
[5 empty] | 1.2.14 | Ultrafiltrations- (UF-) Rate von 0 bis mind. 900 ml/h | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.15 | einstellbar in Stufen von 10 ml/h | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.16 | max. Abweichung der UF-Rate </= 5 % | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.17 | Spritzenpumpe für Calcium, Citrat und Heparin
[5 empty] | 1.2.18 | Spritzenpumpe / Rollenpumpe integriert mit Steuerung über das Gerätedisplay | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.19 | mindestens zwei verwendbare Heparin-Spritzen-Größen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.20 | Einstellbereiche der Calciumpumpe für alle genannten Therapieformen und Patienten geeignet | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.21 | Einstellbereiche der Citratpumpe für alle genannten Therapieformen Patienten geeignet | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.22 | Citratpumpe (Dosis) einstellbar von </= 2 mmol/l bis >/= 6 mmol/l | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.23 | Spritzenpumpe (bei Citrat) einstellbar von </= 0,1 ml/h bis >/= 100 ml/h | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.24 | bei Verwendung von Citrat automatischer Pumpenstop bei Blutstop | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.25 | Citrat Dosiseinstellung in Abhängigkeit vom Blutfluss | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.26 | Abschalten der Citrat-Antikoagulation ohne Setwechsel möglich (z. B. bei Citrat-Akkumulation und Umstellung auf Heparin-Antikoagulation) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.27 | doppel-lumige Calcium- und Citrat-Leitungen oder verwechselungssichere getrennte Leitungen für Calcium und Citrat | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.28 | Citrat-Antikoagulation mit automatischem Calcium-Ausgleich für CVVHDF / CVVHD | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.29 | Citrat-Antikoagulation mit automatischem Calcium-Ausgleich für CVVH | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0
[5 empty] | 1.2.30 | Calciumgabe mit Dosiseinstellung in Abhängigkeit vom Filtratfluss | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.31 | weitere Funktionen
[5 empty] | 1.2.32 | integrierter Wärmetauscher einstellbar von 35 °C bis 38 °C | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.33 | Wärmetauscher in den Akut-Dialysekreislauf integriert (Steuerung über die zentrale Bedienung des Akut-Dialysegerätes) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.34 | Erwärmung der Dialysier- und/oder Substitutionsflüssigkeit direkt oder indirekt über die zentrale Steuerung einstellbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.35 | Anwender-Unterstützung durch automatisierte Verfahren für:
[5 empty] | 1.2.36 | Gerätesystem-Test | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.37 | Luftleerung Filtrationssystem | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.38 | Re-Infusion | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.39 | automatische Pegel-Anpassung in der Luftabscheidekammer / Luftfalle (Funktion während des Verfahrens deaktivierbar) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.40 | Berücksichtigung Calcium-, Citrat- und Heparin-Zufuhr | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.41 | integriertes Waagensystem - getrennte für Dialysat, Substitution und Filtrat | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.42 | Extrakorporaler Blutkreislauf
[5 empty] | 1.2.43 | in das System integrierte Pumpen für Blutfluss, Dialysat, Substitution und Filtrat mit Anpassung an die Dosierung von Calcium und Citrat | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.44 | Blutpumpe einstellbar von 10 ml/min bis 450 ml/min | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.45 | Blutpumpe einstellbar < 10 ml/min | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.46 | Blutpumpe einstellbar > 400 ml/min | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.47 | Genauigkeit der Blutpumpe mind. +/- 10 % | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.48 | Blutpumpe Stop-Alarm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.49 | Dialysatpumpe einstellbar von </= 10 ml/min bis >/= 80 ml/min | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.50 | Dialysatpumpe einstellbar in Schritten von </= 10 ml/min | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.51 | Dialysatpumpe für pädiatrische Patienten einstellbar von </= 1 ml/min | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.52 | Genauigkeit der Dialysatpumpe mind. +/- 3% | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.53 | Substituatpumpe einstellbar von </= 10 ml/min bis >/= 80 ml/min | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.54 | Substituatpumpe einstellbar in Schritten von </= 10 ml/min | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.55 | Genauigkeit der Substituatpumpe mind. +/- 3% | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.56 | Vewendung der Substituatpumpe zur Prä- und Postdilution | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.57 | Prädilution einstellbar von </= 10 ml/min bis >/= 50 ml/min | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.58 | Anzeige / Konfiguration
[5 empty] | 1.2.59 | Graphische und numerische Darstellung der Messdaten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.60 | Anzeige der Therapie-Daten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.61 | Anzeige des effektiven Blutflusses | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.62 | Anzeige effektiver, kumulierter Blutvolumen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.63 | Anzeige effektive Therapiezeit | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.64 | Anzeige Ultrafiltrationsmenge | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.65 | Anzeige Dialysatfluss | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.66 | Anzeige Substituatsfluss | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.67 | Anzeige Citratfluss | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.68 | Anzeige Calciumfluss | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.69 | Anzeige System-Daten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.70 | Voreinstellung, Speicherung und anschließendes Abrufen von individuellen Behandlungsparametern je Therapieverfahren | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.71 | Speicherung von individuellen Behandlungsparametern und Dialyseprotokollen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.72 | Druckmanagement | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.73 | Diskonektionsalarm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.74 | Alarm Heizung (Über- und Unterschreitung) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.75 | potenzial-freier Kontakt für Anschluss an Lichtruf-System | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.76 | Drucküberwachung
[5 empty] | 1.2.77 | Druck vor dem Filter mit Anzeige von mind. </= 0 mmHg bis >/= 400 mmHg | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.78 | TMP-Druck mit Anzeige von mind. </= -50 mmHg bis >/= 400 mmHg | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.79 | Verwendung luftfreier Druckaufnehmer | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.80 | Arterielle Druckmessung (Zugangsdruck)
[5 empty] | 1.2.81 | Anzeigebereich von </= 0 mmHg bis >/= 300 mmHg | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.82 | Genauigkeit mind. +/- 15 mmHg oder genauer | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.83 | Venöse Druckmessung (Rückflussdruck)
[5 empty] | 1.2.84 | Anzeigebereich von </= 0 mmHg bis >/= 300 mmHg | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1.2.85 | Genauigkeit mind. +/- 15 mmHg oder genauer | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.86 | Dialysierflüssigkeitstemperaturbereich (von / bis °C) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.88 | Bilanzabweichung (ml/h) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.89 | Dialysatordruck in mmHg | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.90 | Blutdetektor
[5 empty] | 1.2.91 | photometrisches Messverfahren | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2.93 | Luftdetektor
[5 empty] | 1.2.94 | Ultraschall-Messverfahren | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen.
[6 empty] | Modell/Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen.
[6 empty] | Monat und Jahr der Markteinführung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen.
[6 empty] | Bezeichnung Betriebssystem | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen.
[6 empty] | letzter Softwarerelease (Version und Datum) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen.

## Los _1 Akut-Dialyse
Dialyse
Leistungsbeschreibung
Los 1 Akut-Dialyse
Musterpatient Verbrauchsmaterial
Beschreibung Musterpatient
Ein Musterpatient mit 80 Kg soll mit einer Behandlungsdosis von 25 ml/kg/KG/h (hierbei gelten nur therapierelevante Lösungen) entweder mit einer CVVHD, CVVHDF oder CVVH unter Citratantikoagulation behandelt werden.
Die Citratdosis soll 4 mmol / Liter behandelten Blutes betragen.
Es wird eine Filterlaufzeit von 2,5 Tagen zugrunde gelegt.
Der Blutfluss soll 100 ml/min betragen.
Das Angebot soll alle notwendigenen Einmalartikel und Lösungen für die Behandlung umfassen (Behandlungskit, Ablaufbeutel, sonstige notwendigen Schlauchsysteme, Dialyselösung, ggf. Substitutionslösung, Citratlösung zur Antikoagulation, Calciumlösung, NaCl-Lösungen zum Vor- und Nachbereiten). Sollten für bsp. die Calciumgabe Spritzen oder 3-Wege Hähne benötigt werden, sind diese zusätzlich anzubieten. Einwegprodukte sind mit der notwendigen täglichen Menge einzurechnen.
Protokoll: nach Hersteller | Citrat CVVH / CVVHD / CVVHDF |  |  |  | Verfahren angeben
Vorgaben
Blutfluss (ml/min) | Citratdosis (mmol/l Blut) | Therapiedosis (ml/kg/h) | Körpergewicht (kg) | Filterlaufzeit (Tage)
100 | 4 | 25 | 80 | 2.5
Kategorie | Produkt / Artikel-Nr. | Menge (ml/h) | Volumen (ml) | Menge / Tag | Preis | Kosten / Tag (berechnet auf Filterlaufzeit) | Bemerkung Bieter | Anmerkung
Behandlungsset |  |  |  | 0.4 |  | 0
Citratlösung |  |  |  | 0 |  | 0
Dialysat |  |  |  | 0 |  | 0
Substituat |  |  |  | 0 |  | 0
Calciumlösung |  |  |  | 0 |  | 0 |  | wenn kein Angebot möglich, wird der höchste Preis aller Bieter gewertet
NaCl-Lösung |  |  |  | 0.8 |  | 0 |  | wenn kein Angebot möglich, wird der höchste Preis aller Bieter gewertet
Ablaufbeutel |  |  |  | 0.4 |  | 0
Zubehör (Optional) |  |  |  | 0 |  | 0
Zubehör (Optional) |  |  |  | 0 |  | 0
Zubehör (Optional) |  |  |  | 0 |  | 0
Heizung (Verbrauchsmaterial) |  |  |  | 0 |  | 0
Gesamtkosten / Tag | [5 empty] | 0
Alle Produkte und ggf. auch weitere Größen/Gebinde bitte im Reiter "Gesamtes Portfolio" aufführen

## Los 2 Hämo-Dialyse
Dialyse
Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen
Los 2 Hämo-Dialyse
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien |  |  |  |  | Durch den Anbieter auszufüllen
|  | Gesamtsumme |  |  | Segmentcluster |  | Dialyse
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien | Clusterbeschreibung |  | Chronisches Hämodialyse-System
2.1 | Allgemeine Anforderungen und technische Spezifikationen | 30 | 0 | 28 | Position | Segmentbeschreibung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschlusskriterien
2.2 | Therapie-Verfahren und weitere Anforderungen | 64 | 0 | 4 | 2. | Chronisches Hämodialyse-System | [5 empty] | 94 | 0 | 32
|  | 94 | 0 | 32 | 2.1 | Allgemeine Anforderungen und technische Spezifikationen | [5 empty] | 30 | 0 | 28
[5 empty] | 2.1.1 | Lieferung Dialysegeräte inklusive Aufstellung (an der Verwendungsstelle), Installation, Anschluss, Inbetriebnahme, sicherheitstechnische Abnahme mit Funktionsprüfung und Einweisung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.2 | Lieferung inklusive Betriebssoftware | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.3 | alle Bestandteile reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig (nach RKI und VAH gelisteten Desinfektionsmitteln) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.4 | jeweils komplett neues Gerät mit der aktuell neuesten Technologie und einer Plattform für Entwicklungen in absehbarer Zukunft | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.5 | Betrieb in direkter Umgebung von Röntgenquellen (CT, C-Bogen etc.) möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.6 | Gerät einschließlich aller Zubehörteile defibrillationsgeschützt und hochfrequenzfest | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.7 | Software-Updates ohne Austausch von Hardware | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.8 | Erweiterung Funktionsumfang durch Software-Updates / Software-Freischaltung ohne Hardware-Aufrüstung hierfür möglich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.9 | Aktualisierung und Ergänzung Dialyse-Verfahren über Software-Update / Software-Freischaltung ohne Hardware-Aufrüstung hierfür möglich | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.10 | integrierte kontextbezogene Hilfe-Funktion und Menü-Führung (z. B. zur Unterstützung bei Auswahl der Einstellung und/oder Behebung von Fehlermeldungen) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.11 | maximales Betriebsgeräusch (höchster Wert) in dB(A) ohne Alarme | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.12 | maximale Wärmelast (höchster Wert) in kW/h | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.13 | maximales Gewicht (höchster Wert) leer ohne Verbrauchsmaterial und Flüssigkeiten | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.14 | integrierte Aufbauanleitung zum Vorbereiten des Gerätes mit Piktogramm und Beschreibung | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.15 | alle zum Betrieb erforderlichen Kabel- und Schlauchverbindungen sowie Zubehör sind im Angebot enthalten (Verbrauchsmaterial separat) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.16 | Metallteile elektrisch leitend verbunden und über einen zentralen Anschlussbolzen an Potentialausgleich anschließbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.17 | Stromversorgung über Schukostecker (230 V, 16 A) mit Netzzuleitung (mit Knickschutz und Zugentlastung) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.18 | Schutzklasse CF | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.19 | Schutzklasse IP21 - IPX1 | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.20 | Gehäuse bruchsicher und schlagfest | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.21 | Nennspannung 100 - 240 V AC | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.22 | Leistungsaufnahme im Patientenbetrieb maximal 800 VA | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.23 | normative Vorgaben zur Ausführung mindestens nach (aktuelle Norm oder Nachfolger der genannten Norm):
[5 empty] | 2.1.24 | - DIN EN 60601-1 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.25 | - DIN EN 60601-1-2 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.26 | - DIN EN 60601-1-6 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.27 | - DIN EN 60601-1-8 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.28 | - DIN EN 62366-1 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.29 | Schnittstellen
[5 empty] | 2.1.30 | Schnittstellen /PDMS: Anbindung an PDMS durch offene Schnittstelle möglich. Schnittstellenprotokoll wird, wenn erforderlich, offengelegt. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.31 | Ethernet-Schnittstelle (RJ45) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.32 | Serielle-Schnittstelle | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.33 | USB | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.34 | Fernalarm | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.35 | HL7 | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.36 | Wifi | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.37 | Monitor / Display
[5 empty] | 2.1.38 | hochauflösendes Touch-Farb-Display zur Anzeige sämtlicher Einstellungen und Parameter | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.39 | zuverlässige Bedienung auch mit Einmalhandhschuhen möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.40 | Bildschirmdiagonale mindestens 15,0" | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.41 | Bildschirmdiagonale mindestens 17,0" oder größer | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.42 | Bildschirmhelligkeit einstellbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.43 | Kontrast einstellbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.44 | Bildschirm drehbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.45 | Abdunkelung (Nachtmodus) verfügbar und nach max. zwei Schritten auswählbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.46 | automatische Regelung der Bildschirm-Helligkeit (z. B. über integrierten Licht-Sensor) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.47 | Optionen |  |  |  | Bitte Preise angeben:
[5 empty] | 2.1.48 | Blutdruckmonitor | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.49 | Blutvolumenmonitor | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.50 | Blut Temperatur Modul | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.51 | Rezirkulationsmessung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.52 | Online Clearance Messung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.53 | Natrium-Profile | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.54 | UF-Profile | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.55 | HCO3-Profile | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.56 | Gerätewagen
[5 empty] | 2.1.57 | Gerätewagen für Dialyse-Gerät mit vier lenkbaren Rollen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.58 | mit Halterung für mindestens zwei Infusionen (Flaschen / Beutel) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.59 | Geräte-Standfläche (Angabe Fläche aus Länge und Breite) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.60 | mindestens zwei feststellbare Doppellauf-Rollen (Bremsen per Fuß bedienbar) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.61 | Rollen mit weitestgehend geschlossenem Gehäuse / Schutz vor Fadenaufnahme / Kabelabweiser | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.1.62 | Rollendurchmesser mind. 100 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.1.63 | Rollen antistatisch, bei mindestens einer Rolle Laufrollenbelag leitfähig zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung des gesamten Wagens | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.2 | Therapie-Verfahren und weitere Anforderungen | [5 empty] | 64 | 0 | 4
[5 empty] | 2.2.1 | Hämodialyse (HD) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.2 | Hämodiafiltration in Prädilution (HDF-Prä) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.3 | Hämodiafiltration in Postdilution (HDF-Post) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.4 | Substitutionsrate von bis in ml/min | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.5 | Hämofiltration in Prädilution (HF-Prä) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.6 | Hämofiltration in Postdilution (HF-Post) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.7 | Single Needle Verfahren (SN) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.8 | SN - Online | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.9 | SN auch im HDF Modus | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.10 | pädriatrische Behandlung (HD-Gerät und Blutschlauchsystem) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.11 | Funktion zur Fistelflussbestimmung | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.12 | Luftdetektor
[5 empty] | 2.2.13 | Ultraschallmessung | Muss-Kriterium |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.14 | Genauigkeit (Angabe [%]) | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.15 | Bluterkennung (Optische Überwachung) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.16 | Blutmonitor
[5 empty] | 2.2.17 | Einstellbarer Bluttfluss (Angabe [ml/min]) | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.18 | Einstellbare Schritte | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.19 | Genauigkeit (Angabe [%]) | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.20 | Anzeige effektiver Blutfluss | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.21 | Automatisches Einfädeln des Pumpensegments | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.22 | Ultrafitration
[5 empty] | 2.2.23 | Ultrafiltrations- (UF-) Rate von 0 bis mind. 3000 ml/h | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.2.24 | einstellbar in Stufen von 10 ml/h | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.25 | max. Abweichung der UF-Rate <= +- 5 % | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.26 | Spritzenpumpe für die Heparinantikoagulation
[5 empty] | 2.2.27 | Bolusgabe / Bolusvolumen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.28 | Kontinuierlichegabe / einstellbare Heparinförderrate | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.29 | Einstellbare Schritte | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.30 | Genauigkeit | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.31 | Einsetzbare Spritzengrößen | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.32 | Wechsel der Behandlungsmodi während der laufenden Behandlung | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.33 | Zentrale Bedienführung | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.34 | Anzeige der Ultrafiltrationsmenge | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.35 | Anzeige des Dialysatflusses | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.36 | Anzeige des Substituatflusses | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.37 | Alarmmanagement | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.2.38 | Integrierter Fehlerspeicher | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.39 | Dokumentation und Speicherung der Daten der letzten mindestens 4 Behandlungen (z.B. die Leitfähigkeit (für Heparinversorgung) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.2.40 | Der Akku muss im Gerät integriert sein, die Pumpen müssen während des Akkubetriebes einwandfrei weiterlaufen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2.2.41 | Drehen des Gerätes auf der Stelle erfolgt durch 4 drehbare Räder, davon mind. zwei Räder feststellbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.42 | Dialysierflüssigkeitskreislauf
[5 empty] | 2.2.43 | Variable Einstellung des Dialysierflüssigkeitsdurchflusses | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.44 | automatische Anpassung Dialysatfluss an Blutfluss | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.45 | Flussbereich (Angabe [ml/min]) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.46 | Einstellbare Schritte (Angabe [ml/min]) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.47 | Genauigkeit (Angabe [%]) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.48 | Temperaturbereichseinstellung des an den Patienten zurückgegebenen Blutes (Angabe [°C]) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.49 | Blutleckdetektor, photometrisch | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.50 | Empfindlichkeit des Blutleckdetektors | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.51 | Trocken-Bicarbonat | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.52 | Flüssig-Bicarbonat | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.53 | Anzahl Zentrale Konzentrat Versorgung (ZKV) Anschlüsse | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.54 | extrakorporales System
[5 empty] | 2.2.55 | Extrakorporales System als Kassette | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.56 | SN und Doppelnadel-Behandlung mit einem extrakorporalen System | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.57 | Einfacher Wechsel der Behandlungsmodalitäten mittels Tastendruck am Monitor ohne Umkonnektionen des extrakoporalen Systems | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.58 | Kleinosmose
[5 empty] | 2.2.59 | Name und Hersteller Kleinosmose | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.60 | Ausbeute in % | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.61 | Schnittstellenheizdesinfektion Kleinosmose und Dialysegerät | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.62 | Hygieneprogramm bei längeren Stillstandszeiten | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.63 | Vollautomatische Heißdesinfektion durch Timer gesteuert | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.64 | Verbrauchsmaterial
[5 empty] | 2.2.65 | Behandlungsset für pädiatirische Behandlungen? (bitte Gewicht in kg angeben) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.2.66 | Kompatibilität des Verbrauchsmaterials zu anderen Geräten gegeben, wenn ja welche Geräte | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Hersteller: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Modell/Typ: | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Monat und Jahr der Markteinführung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Bezeichnung Betriebssystem | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | letzter Softwarerelease (Version und Datum) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0

## Los 2_Hämo-Dialyse
Dialyse
Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen
Los 2 Hämo-Dialyse: Verbrauchsmaterial
Übersicht zum Bedarf an Verbrauchsmaterial zur Durchführung einer Dialysebehandlung Low-Flux-Dialysator (Standard 4 Stunden)
Material | Artikel | Artikel-Bezeichung | Artikel-Nummer | Menge pro Behandlung | Einheit | Einzelpreis € netto | Gesamtpreis € netto | Preis pro Behandlung € netto | Bemerkung
Dialysatoren | Low-Flux-Dialysator |  |  |  | Stück |  |  | 0
Blutschlauchsysteme | Double-Needle-System |  |  |  | Stück |  |  | 0
Blutschlauchsysteme | Single-Needle-System |  |  |  | Stück |  |  | 0
Blutschlauchsysteme | Kassettensystem |  |  |  | Stück |  |  | 0
Bikarbonat | Trockenkonzentrat (Kartusche) |  |  |  | Stück |  |  | 0
Bikarbonat | Flüssigkonzentrat (Kanister) |  |  |  | Liter |  |  | 0
säurebasierte Dialysekonzentrate | acetatbasiertes Flüssigkonzentrat (Kanister) |  |  |  | Kanister |  |  | 0
säurebasierte Dialysekonzentrate | acetatbasiertes Flüssigkonzentrat (Container) |  |  |  | Liter |  |  | 0
säurebasierte Dialysekonzentrate | citratbasiertes Flüssigkonzentrat (Kanister) |  |  |  | Liter |  |  | 0
Dialysekanülen | Einzelkanülen arteriell |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Für Doppelnadel Behandlungen werden jeweils 2 Kanülen benötigt
Dialysekanülen | Einzelkanülen venös |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Für Doppelnadel Behandlungen werden jeweils 2 Kanülen benötigt
Dialysekanülen | arteriell/venöses Kanülen-Set |  |  |  | Stück |  |  | 0
Dialysekanülen | Single-Needle-Kanüle |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Für Single Needle Behandlungen wird nur eine Kanüle benötigt
Sterilfilter | Dialysierflüssigkeitsfilter |  |  |  | Stück |  |  | 0 | bitte anteilig eintragen und Standzeit angeben
Desinfektionsmittel (Gerätehydraulik) | Heißdesinfektionsmittel mit Rezirkulation |  |  |  | Milliliter |  |  | 0 | bitte den Gesamtpreis für die Menge eintragen!
Zubehör | Leerspritze |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Größe angeben
Zubehör | Isotonische Kochsalzlösung |  |  |  | Milliliter |  |  | 0 | wenn maschinell bedingt notwendig - bitte den Gesamtpreis für die Menge eintragen!
Gesamtkosten | [7 empty] | 0
Übersicht zum Bedarf an Verbrauchsmaterial zur Durchführung einer Dialysebehandlung High-Flux-Dialysator (Standard 4 Stunden)
Material | Artikel | Artikel-Bezeichung | Artikel-Nummer | Menge pro Behandlung | Einheit | Einzelpreis € netto | Gesamtpreis € netto | Preis pro Behandlung € netto | Bemerkung
Dialysatoren | High-Flux-Dialysator |  |  |  | Stück |  |  | 0
Blutschlauchsysteme | Double-Needle-System |  |  |  | Stück |  |  | 0
Blutschlauchsysteme | Single-Needle-System |  |  |  | Stück |  |  | 0
Blutschlauchsysteme | Kassettensystem |  |  |  | Stück |  |  | 0
Bikarbonat | Trockenkonzentrat (Kartusche) |  |  |  | Stück |  |  | 0
Bikarbonat | Flüssigkonzentrat (Kanister) |  |  |  | Liter |  |  | 0
säurebasierte Dialysekonzentrate | acetatbasiertes Flüssigkonzentrat (Kanister) |  |  |  | Kanister |  |  | 0
säurebasierte Dialysekonzentrate | acetatbasiertes Flüssigkonzentrat (Container) |  |  |  | Liter |  |  | 0
säurebasierte Dialysekonzentrate | citratbasiertes Flüssigkonzentrat (Kanister) |  |  |  | Liter |  |  | 0
Dialysekanülen | Einzelkanülen arteriell |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Für Doppelnadel Behandlungen werden jeweils 2 Kanülen benötigt
Dialysekanülen | Einzelkanülen venös |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Für Doppelnadel Behandlungen werden jeweils 2 Kanülen benötigt
Dialysekanülen | arteriell/venöses Kanülen-Set |  |  |  | Stück |  |  | 0
Dialysekanülen | Single-Needle-Kanüle |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Für Single Needle Behandlungen wird nur eine Kanüle benötigt
Sterilfilter | Dialysierflüssigkeitsfilter |  |  |  | Stück |  |  | 0 | bitte anteilig eintragen und Standzeit angeben
Desinfektionsmittel (Gerätehydraulik) | Heißdesinfektionsmittel mit Rezirkulation |  |  |  | Milliliter |  |  | 0 | bitte den Gesamtpreis für die Menge eintragen!
Zubehör | Leerspritze |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Größe angeben
Zubehör | Isotonische Kochsalzlösung |  |  |  | Milliliter |  |  | 0 | wenn maschinell bedingt notwendig - bitte den Gesamtpreis für die Menge eintragen!
Gesamtkosten | [7 empty] | 0
Übersicht zum Bedarf an Verbrauchsmaterial zur Durchführung einer Dialysebehandlung HDF-Dialysator (Standard 4 Stunden)
Material | Artikel | Artikel-Bezeichung | Artikel-Nummer | Menge pro Behandlung | Einheit | Einzelpreis € netto | Gesamtpreis € netto | Preis pro Behandlung € netto | Bemerkung
Dialysatoren | HDF-Dialysator |  |  |  | Stück |  |  | 0
Blutschlauchsysteme | Double-Needle-System |  |  |  | Stück |  |  | 0
Blutschlauchsysteme | Single-Needle-System |  |  |  | Stück |  |  | 0
Blutschlauchsysteme | Kassettensystem |  |  |  | Stück |  |  | 0
Bikarbonat | Trockenkonzentrat (Kartusche) |  |  |  | Stück |  |  | 0
Bikarbonat | Flüssigkonzentrat (Kanister) |  |  |  | Liter |  |  | 0
säurebasierte Dialysekonzentrate | acetatbasiertes Flüssigkonzentrat (Kanister) |  |  |  | Kanister |  |  | 0
säurebasierte Dialysekonzentrate | acetatbasiertes Flüssigkonzentrat (Container) |  |  |  | Liter |  |  | 0
säurebasierte Dialysekonzentrate | citratbasiertes Flüssigkonzentrat (Kanister) |  |  |  | Liter |  |  | 0
Dialysekanülen | Einzelkanülen arteriell |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Für Doppelnadel Behandlungen werden jeweils 2 Kanülen benötigt
Dialysekanülen | Einzelkanülen venös |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Für Doppelnadel Behandlungen werden jeweils 2 Kanülen benötigt
Dialysekanülen | arteriell/venöses Kanülen-Set |  |  |  | Stück |  |  | 0
Dialysekanülen | Single-Needle-Kanüle |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Für Single Needle Behandlungen wird nur eine Kanüle benötigt
Sterilfilter | Dialysierflüssigkeitsfilter |  |  |  | Stück |  |  | 0 | bitte anteilig eintragen und Standzeit angeben
Desinfektionsmittel (Gerätehydraulik) | Heißdesinfektionsmittel mit Rezirkulation |  |  |  | Milliliter |  |  | 0 | bitte den Gesamtpreis für die Menge eintragen!
Zubehör | Leerspritze |  |  |  | Stück |  |  | 0 | Größe angeben
Zubehör | Isotonische Kochsalzlösung |  |  |  | Milliliter |  |  | 0 | wenn maschinell bedingt notwendig - bitte den Gesamtpreis für die Menge eintragen!
Gesamtkosten | [7 empty] | 0
Gesamtkosten aller Verfahren | [7 empty] | 0
Alle Produkte und ggf. auch weitere Größen/Gebinde bitte im Reiter "Gesamtes Portfolio" aufführen

## Los 3 Kurzzeit-Katheter
Dialyse
Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen
Los 3 Dialyse Kurzzeit-Katheter
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien |  |  |  |  | Durch den Anbieter auszufüllen
|  | Gesamtsumme |  |  | Segmentcluster |  | Dialyse
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien | Clusterbeschreibung |  | Kurzzeit-Dialyse-Katheter
3.1 | Normative Vorgaben (aktuelle Norm oder Nachfolge) und allgemeine Anforderungen: | 8 | 0 | 3 | Position | Segmentbeschreibung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschlusskriterien
3.2.1 | Seitenloch Katheter - Doppellumen Katheter | 14 | 0 | 1 | 3. | Kurzzeit-Dialyse-Katheter | [5 empty] | 70 | 0 | 7
3.2.2 | Seitenloch Katheter - Dreilumen Katheter | 16 | 0 | 1 | 3.1 | Normative Vorgaben (aktuelle Norm oder Nachfolge) und allgemeine Anforderungen: | [5 empty] | 8 | 0 | 3
3.3 | High Flow Katheter 13 / 14 French | 4 | 0 |  | 3.1.1 | ISO 10555-1 - Allgemeine Anforderungen für intravaskuläre Katheter zur Einmalverwendung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.3.2 | High Flow Doppellumen Katheter | 14 | 0 | 1 | 3.1.2 | ISO 10993 - Biologische Bewertung Medizin Produkte (relevante Teile) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
3.3.3 | High Flow Dreilumen Katheter | 14 | 0 | 1 | 3.1.3 | ISO 14971 - Risikomanagement für Medizinprodukte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
|  | 70 | 0 | 7 | 3.1.4 | ISO 80369-7 - Standardisierte Luer‑Anschlüsse zur Vermeidung von Fehlanschlüssen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 3.1.6 | Produktschulungen und Fortbildungen mindestens 1 mal jährlich kostenlos | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3.1.7 | Einführungsbegleitung (Go-Live, OP/Intervention) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2 | Seitenloch Katheter / konisch geformt
[5 empty] | 3.2.1 | Doppellumen Katheter | [5 empty] | 14 | 0 | 1
[5 empty] | 3.2.1.1 | Größe 1 (Bandbreite 12-15 cm) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 3.2.1.2 | Größe 2 (Bandbreite 16-18 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.1.3 | Größe 3 (Bandbreite 19-21 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.1.4 | Größe 4 (Bandbreite 22-26 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.1.5 | Größe 5 (Bandbreite 27-32 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.1.6 | gerade Extensionen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.1.7 | gebogene Extensionen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.1.8 | Nitinol Draht | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.2 | Dreilumen Katheter | [5 empty] | 16 | 0 | 1
[5 empty] | 3.2.2.1 | Größe 1 (Bandbreite 12-15 cm) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 3.2.2.2 | Größe 2 (Bandbreite 16-18 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.2.3 | Größe 3 (Bandbreite 19-21 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.2.4 | Größe 4 (Bandbreite 22-26 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.2.5 | Größe 5 (Bandbreite 27-32 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.2.6 | gerade Extensionen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.2.7 | gebogene Extensionen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.2.8 | Nitinol Draht | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.2.2.9 | Flussgeschwindigkeit Injektionslumen: 5 mL/s und größer | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3 | High Flow Katheter 13 / 14 French | [5 empty] | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.1.1 | Seitenlöcher/konisch | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.1.2 | Endständige Öffnungen/Stufendesign | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.2 | High Flow Doppellumen Katheter | [5 empty] | 14 | 0 | 1
[5 empty] | 3.3.2.1 | Größe 1 (Bandbreite 12-15 cm) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 3.3.2.2 | Größe 2 (Bandbreite 16-18 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.2.3 | Größe 3 (Bandbreite 19-21 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.2.4 | Größe 4 (Bandbreite 22-26 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.2.5 | Größe 5 (Bandbreite 27-32 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.2.6 | gerade Extensionen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.2.7 | Gebogene Extensionen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.2.8 | Nitinol Draht | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.3 | High Flow Dreilumen Katheter | [5 empty] | 14 | 0 | 1
[5 empty] | 3.3.3.1 | Größe 1 (Bandbreite 12-15 cm) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 3.3.3.2 | Größe 2 (Bandbreite 16-18 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.3.3 | Größe 3 (Bandbreite 19-21 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.3.4 | Größe 4 (Bandbreite 22-26 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.3.5 | Größe 5 (Bandbreite 27-32 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.3.6 | gerade Extensionen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.3.7 | Gebogene Extensionen | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3.3.3.8 | Nitinol Draht | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0

## Los 4 Langzeit-Katheter
Dialyse
Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen
Los 4 Dialyse Langzeit-Katheter
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien |  |  |  |  | Durch den Anbieter auszufüllen
|  | Gesamtsumme |  |  | Segmentcluster |  | Dialyse
Nr. | Kategorie | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien | Clusterbeschreibung |  | Langzeit-Dialyse-Katheter
4.1 | Normative Vorgaben (aktuelle Norm oder Nachfolge) und allgemeine Anforderungen: | 8 | 0 | 3 | Position | Segmentbeschreibung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschlusskriterien
4.2.7 | Doppellumen Katheter (Preisbewertung Größe 3 (Bandbreite 27–29 cm) | 18 | 0 | 1 | 4.0 | Langzeit-Dialyse-Katheter | [5 empty] | 45 | 0 | 4
4.3.0 | Ersatzteile | 12 | 0 |  | 4.1 | Normative Vorgaben (aktuelle Norm oder Nachfolge) und allgemeine Anforderungen: | [5 empty] | 8 | 0 | 3
4.4.0 | Einlumen Katheter | 7 | 0 |  | 4.1.1 | ISO 10555-1 - Allgemeine Anforderungen für intravaskuläre Katheter zur Einmalverwendung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
|  | 38 | 0 | 4 | 4.1.2 | ISO 10993 - Biologische Bewertung Medizin Produkte (relevante Teile) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.1.3 | ISO 14971 - Risikomanagement für Medizinprodukte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 4.1.4 | ISO 80369-7 - Standardisierte Luer‑Anschlüsse zur Vermeidung von Fehlanschlüssen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 4.1.6 | Produktschulungen und Fortbildungen mindestens 1 mal jährlich kostenlos | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4.1.7 | Einführungsbegleitung (Go-Live, OP/Intervention) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 4.2.0 | Doppellumen Katheter (Preisbewertung Größe 3 (Bandbreite 27–29 cm) | [5 empty] | 18 | 0 | 1
[5 empty] | 4.2.1 | anterograde Implantationstechnik | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.2.2 | retrograde Implantationstechnik | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.2.3 | Set mit Innenmandrin und Peel away Schleuse | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.2.4 | Nitinol Draht | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2
[5 empty] | 4.2.5 | Cuff-Abstand Größe 1 (Bandbreite 18–20 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.2.6 | Cuff-Abstand Größe 2 (Bandbreite 21–25 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.2.7 | Cuff-Abstand Größe 3 (Bandbreite 26–29 cm) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 4.2.8 | Cuff-Abstand Größe 4 (Bandbreite 30–36 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.2.9 | Cuff-Abstand Größe 5 (Bandbreite 43–47 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.2.10 | Cuff-Abstand Größe 6 (Bandbreite 48–52 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.2.11 | Cuff-Abstand Größe 7 (Bandbreite 53–57 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.3.0 | Ersatzteile | [5 empty] | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 4.3.1 | Extensionsklemme einzeln | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.3.2 | Konnektor einzeln | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.3.3 | komplette Extensionseinheit | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.3.4 | einzeln verpackter Seldinger Draht | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.3.5 | einzeln verpackte Seldinger Kanüle | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.3.6 | einzeln verpackte Dilatatoren | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 4.3.7 | Reparatur-Set - Bitte Inhalt angeben | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4.4.0 | Einlumen Katheter | [5 empty] | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 4.4.1 | mit Innenmandrin | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4.4.2 | Cuff-Abstand Größe 1 (Bandbreite 18–20 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4.4.3 | Cuff-Abstand Größe 2 (Bandbreite 21–25 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4.4.4 | Cuff-Abstand Größe 3 (Bandbreite 26–29 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4.4.5 | Cuff-Abstand Größe 4 (Bandbreite 30–36 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4.4.6 | Cuff-Abstand Größe 5 (Bandbreite 43–47 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4.4.7 | Cuff-Abstand Größe 6 (Bandbreite 48–52 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4.4.8 | Cuff-Abstand Größe 7 (Bandbreite 53–57 cm) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0

## Preisblatt Los 1 & Los 2
Dialyse
Preisblatt Los 1 & Los 2
Akut- und Hämo-Dialyse-System
Bewertung
Laufende Nr. | Portfolio Kennzeichen SEL | Portfolio Kennzeichen Sana Entscheidung | Sana Warengruppen- nummer | Sana Warengruppen-bezeichnung | Position | Los-Bezeichnung | Lieferant | Lieferanten- artikelnummer | Hersteller | Hersteller- artikelnummer | Artikelbezeichnung (Kurztext) | Artikelbeschreibung (Langtext) | VgV-Konzentrationspreis | Anzahl | VgV-Wertungspreis | MwSt.-Satz | Bemerkung
Fortlaufende Nummer | Einheitliche Portfolio Nomenklatur je Warengruppe | Einheitliche Portfolio Nomenklatur je Warengruppe Sana Entscheidung | Sana Warengruppennummer | Sana Warengruppen- bezeichnung | LV Positons-nummer | Sana Los-Bezeichnung | Name des Lieferanten | Originale Artikelnummer des Lieferanten | Name des Herstellers | Originale Artikelnummer des Herstellers | Artikelname des Lieferanten | Ausführliche Produktbeschreibung | VgV-Konzentrationsreis inkl. 24 Monate Gewährleistung pro Stück € (netto) | Geschätze Anzahl in Stück für 4 Jahre, unverbindlich | Gesamtpreis inkl. 24 Monate Gewährleistung (netto) VgV-Konzentrationspreis x geschätze Anzahl | Angabe des Mehrwertsteuersatzes von 0%, 7% oder 19% | Bemerkung und Ergänzungen
1 | Dialyse |  |  | Akut-Dialyse-System | 1.1 | Los 1 Akut-Dialyse-System | [7 empty] | 91 | 0
2 | Dialyse |  |  | Hämo-Dialyse-System | 2.1 | Los 2 Hämo-Dialyse System | [7 empty] | 140 | 0

## Preisblatt Los 3 & Los 4
Dialyse
Preisblatt Los 3 & Los 4
Dialyse Katheter
Bewertung
Laufende Nr. | Portfolio Kennzeichen SEL | Portfolio Kennzeichen Sana Entscheidung | Sana Warengruppen- nummer | Sana Warengruppen-bezeichnung | Position | Sana Substitutionsbezeichnung | Lieferant | Lieferanten- artikelnummer | Hersteller | Hersteller- artikelnummer | Artikelbezeichnung (Kurztext) | Artikelbeschreibung (Langtext) | Sana VgV-Konzentrationspreis | Anzahl | Sana VgV-Wertungspreis | MwSt.-Satz | Bemerkung
Fortlaufende Nummer | Einheitliche Portfolio Nomenklatur je Warengruppe | Einheitliche Portfolio Nomenklatur je Warengruppe Sana Entscheidung | Sana Warengruppennummer | Sana Warengruppen- bezeichnung | LV Positons-nummer | Sana Substitutionsbezeichnung generisch | Name des Lieferanten | Originale Artikelnummer des Lieferanten | Name des Herstellers | Originale Artikelnummer des Herstellers | Artikelname des Lieferanten | Ausführliche Produktbeschreibung | VgV-Konzentrationsreis inkl. 24 Monate Gewährleistung pro Stück € (netto) | Geschätze Anzahl in Stück für 4 Jahre, unverbindlich | Gesamtpreis inkl. 24 Monate Gewährleistung (netto) VgV-Konzentrationspreis x geschätze Anzahl | Angabe des Mehrwertsteuersatzes von 0%, 7% oder 19% | Bemerkung und Ergänzungen
1 | Dialyse |  |  | Los 3 Kurzzeit-Katheter | 3.2.1 | Seitenloch Katheter - Doppellumen Katheter - Größe 1 (Bandbreite 12-15 cm) | [7 empty] | 15000 | 0
2 | Dialyse |  |  | Los 3 Kurzzeit-Katheter | 3.2.2 | Seitenloch Katheter - Dreilumen Katheter - Größe 1 (Bandbreite 12-15 cm) | [7 empty] | 14000 | 0
3 | Dialyse |  |  | Los 3 Kurzzeit-Katheter | 3.3 | High Flow Katheter 13 / 14 French | [7 empty] | 12500 | 0
4 | Dialyse |  |  | Los 3 Kurzzeit-Katheter | 3.3.2 | High Flow Doppellumen Katheter - Größe 1 (Bandbreite 12-15 cm) | [7 empty] | 12500 | 0
5 | Dialyse |  |  | Los 3 Kurzzeit-Katheter | 3.3.3 | High Flow Dreilumen Katheter - Größe 1 (Bandbreite 12-15 cm) | [7 empty] | 16000 | 0
|  |  |  | Gesamtpreis Los 3 Kurzzeit-Katheter | [10 empty] | 0
6 | Dialyse |  |  | Los 4 Langzeit-Katheter | 4.2.7 | Doppellumen Katheter (Preisbewertung Größe 3 (Bandbreite 27–29 cm) | [7 empty] | 9500 | 0

## Logistik VB Los 1&2
Dialyse
Logistik Verbrauchsmaterial
Los 1 und Los 2
keine Bewertung
Leistung | Typ | Antwort | Mehrkosten* € netto pro Lieferung | Bemerkung
Anlieferung erfolgt auf Europalette | Information |  |  | Standard gem. §4 Rahmenvereinbarung
Anlieferung erfolgt im Rollcontainer | Information
Anlieferung und verbringen an Verwendungsstelle | Information
Anlieferung und verbringen an Verwendungsstelle inkl. Regalservice | Information
*Mehrkosten stellen die Kosten dar, die zusätzlich zu den Lieferbedingungen gem. §4 Rahmenvereinbarung anfallen. Wenn keine zusätzlichen Kosten anfallen bitte 0 eintragen.

## Gesamtes Portfolio Los 1 & 2
Dialyse
Gesamtes Portfolio Dialyse-System / Optionen / Zubehör
Los 1 und Los 2
keine Bewertung
Laufende Nr. | Portfolio Kennzeichen SEL | Portfolio Kennzeichen Sana Entscheidung | Sana Warengruppen- nummer | Sana Warengruppen-bezeichnung | Sana Produktsegment- bezeichnung | Sana Substitutionsbezeichnung | VgV Ausschreibung Los-Nummer | Gültigkeits-zeitraum von | Gültigkeits-zeitraum bis | Lieferant | Lieferanten- Artikelnummer | Hersteller | Hersteller- artikelnummer | Artikelbezeichnung (Kurztext) | Artikelbeschreibung (Langtext) | Bezeichnung der kleinsten Abgabeeinheit | Anzahl der kleinsten entnehmbaren Teilmenge der kleinsten Abgabeeinheit | VgV-Konzentrationspreis | MwSt.-Satz | Bemerkung
Fortlaufende Nummer | Einheitliche Portfolio Nomenklatur je Warengruppe | Einheitliche Portfolio Nomenklatur je Warengruppe Sana Entscheidung | Sana Warengruppennummer | Sana Warengruppenbezeichnung | Sana Produktsegmentbezeichnung kennzeichnet die Gruppierung der Warengruppe | Sana Substitutionsbezeichnung generisch | Hier die Los Nummer dieser Ausschreibung angeben z.B. Los1 und Los 2 | Angabe Beginn des Gültigkeits-zeitraums z.B. 01.01.2016 | Angabe Ende des Gültigkeits-zeitraums z.B. 31.12.2016 | Name des Lieferanten | Originale Artikelnummer des Lieferanten | Name des Herstellers | Originale Artikelnummer des Herstellers | Artikelname des Lieferanten | Ausführliche Produktbeschreibung | Paar, Set, Satz, Stück etc. … | Ziel ist es, unterschiedliche Abpackungen immer auf ein Stück berechnen zu können, betrifft ausschließlich Mengeneinheiten die Einzelkomponenten enthalten (Beispiel 1 Set enthält 3 Tupfer = 3, 1 Paar enthält 2 = 2) | VgV-Konzentrationspreis inkl. 24 Monate Gewährleistung pro Stück (netto). | Angabe des Mehrwertsteuersatzes von 0%, 7% oder 19% | Bemerkung und Ergänzungen
1 |  |  |  | Dialyse
2 |  |  |  | Dialyse
3 |  |  |  | Dialyse
4 |  |  |  | Dialyse
5 |  |  |  | Dialyse
6 |  |  |  | Dialyse
7 |  |  |  | Dialyse
8 |  |  |  | Dialyse
9 |  |  |  | Dialyse
10 |  |  |  | Dialyse
11 |  |  |  | Dialyse
12 |  |  |  | Dialyse
13 |  |  |  | Dialyse
14 |  |  |  | Dialyse
15 |  |  |  | Dialyse
16 |  |  |  | Dialyse
17 |  |  |  | Dialyse
18 |  |  |  | Dialyse
19 |  |  |  | Dialyse
20 |  |  |  | Dialyse
21 |  |  |  | Dialyse
22 |  |  |  | Dialyse
23 |  |  |  | Dialyse
24 |  |  |  | Dialyse
25 |  |  |  | Dialyse
26 |  |  |  | Dialyse
27 |  |  |  | Dialyse
28 |  |  |  | Dialyse
29 |  |  |  | Dialyse
30 |  |  |  | Dialyse
31 |  |  |  | Dialyse
32 |  |  |  | Dialyse
33 |  |  |  | Dialyse
34 |  |  |  | Dialyse
35 |  |  |  | Dialyse
36 |  |  |  | Dialyse
37 |  |  |  | Dialyse
38 |  |  |  | Dialyse
39 |  |  |  | Dialyse
40 |  |  |  | Dialyse
41 |  |  |  | Dialyse
42 |  |  |  | Dialyse
43 |  |  |  | Dialyse
44 |  |  |  | Dialyse
45 |  |  |  | Dialyse
46 |  |  |  | Dialyse
47 |  |  |  | Dialyse
48 |  |  |  | Dialyse
49 |  |  |  | Dialyse
50 |  |  |  | Dialyse
51 |  |  |  | Dialyse
52 |  |  |  | Dialyse
53 |  |  |  | Dialyse
54 |  |  |  | Dialyse
55 |  |  |  | Dialyse
56 |  |  |  | Dialyse
57 |  |  |  | Dialyse
58 |  |  |  | Dialyse
59 |  |  |  | Dialyse
60 |  |  |  | Dialyse
61 |  |  |  | Dialyse
62 |  |  |  | Dialyse
63 |  |  |  | Dialyse
64 |  |  |  | Dialyse
65 |  |  |  | Dialyse
66 |  |  |  | Dialyse
67 |  |  |  | Dialyse
68 |  |  |  | Dialyse
69 |  |  |  | Dialyse
70 |  |  |  | Dialyse
71 |  |  |  | Dialyse
72 |  |  |  | Dialyse
73 |  |  |  | Dialyse
74 |  |  |  | Dialyse
75 |  |  |  | Dialyse
Für weitere Geräte, Optionen, Zubehör etc. können bei Bedarf Zeilen eingefügt werden. Wichtig ist, dass auf diesem Tabellenblatt das gesamte Portfolio (Grundgeräte, Hardware-Optionen, Software-Optionen, Zubehör und Verbrauchsmaterial etc.) aufgeführt wird.

## Gesamtes Portfolio Los 3 & 4
Dialyse
Gesamtes Portfolio Dialyse-Katheter
Los 3 und Los 4
keine Bewertung
Laufende Nr. | Portfolio Kennzeichen SEL | Portfolio Kennzeichen Sana Entscheidung | Sana Warengruppen- nummer | Sana Warengruppen-bezeichnung | Sana Produktsegment- bezeichnung | Sana Substitutionsbezeichnung | VgV Ausschreibung Los-Nummer | Gültigkeits-zeitraum von | Gültigkeits-zeitraum bis | Lieferant | Lieferanten- Artikelnummer | Hersteller | Hersteller- Artikelnummer | Artikelbezeichnung (Kurztext) | Artikel-beschreibung (Langtext) | Bezeichnung der kleinsten Abgabeeinheit | Anzahl der kleinsten entnehmbaren Teilmenge der kleinsten Abgabeeinheit | VgV-Konzentrationspreis | MwSt.-Satz | Bemerkung
Fortlaufende Nummer | Einheitliche Portfolio Nomenklatur je Warengruppe | Einheitliche Portfolio Nomenklatur je Warengruppe Sana Entscheidung | Sana Warengruppennummer | Sana Warengruppenbezeichnung | Sana Produktsegmentbezeichnung kennzeichnet die Gruppierung der Warengruppe | Sana Substitutionsbezeichnung generisch | Hier die Los Nummer dieser Ausschreibung angeben z.B. Los 3 oder Los 4 | Angabe Beginn des Gültigkeits-zeitraums z.B. 01.01.2016 | Angabe Ende des Gültigkeits-zeitraums z.B. 31.12.2016 | Name des Lieferanten | Originale Artikelnummer des Lieferanten | Name des Herstellers | Originale Artikelnummer des Herstellers | Artikelname des Lieferanten | Ausführliche Produktbeschreibung | Paar, Set, Satz, Stück etc. … | Ziel ist es, unterschiedliche Abpackungen immer auf ein Stück berechnen zu können, betrifft ausschließlich Mengeneinheiten die Einzelkomponenten enthalten (Beispiel 1 Set enthält 3 Tupfer = 3, 1 Paar enthält 2 = 2) | VgV-Konzentrationspreis inkl. 24 Monate Gewährleistung pro Stück (netto). | Angabe des Mehrwertsteuersatzes von 0%, 7% oder 19% | Bemerkung und Ergänzungen
1 |  |  |  | Dialyse
2 |  |  |  | Dialyse
3 |  |  |  | Dialyse
4 |  |  |  | Dialyse
5 |  |  |  | Dialyse
6 |  |  |  | Dialyse
7 |  |  |  | Dialyse
8 |  |  |  | Dialyse
9 |  |  |  | Dialyse
10 |  |  |  | Dialyse
11 |  |  |  | Dialyse
12 |  |  |  | Dialyse
13 |  |  |  | Dialyse
14 |  |  |  | Dialyse
15 |  |  |  | Dialyse
16 |  |  |  | Dialyse
17 |  |  |  | Dialyse
18 |  |  |  | Dialyse
19 |  |  |  | Dialyse
20 |  |  |  | Dialyse
21 |  |  |  | Dialyse
22 |  |  |  | Dialyse
23 |  |  |  | Dialyse
24 |  |  |  | Dialyse
25 |  |  |  | Dialyse
26 |  |  |  | Dialyse
27 |  |  |  | Dialyse
28 |  |  |  | Dialyse
29 |  |  |  | Dialyse
30 |  |  |  | Dialyse
31 |  |  |  | Dialyse
32 |  |  |  | Dialyse
33 |  |  |  | Dialyse
34 |  |  |  | Dialyse
35 |  |  |  | Dialyse
36 |  |  |  | Dialyse
37 |  |  |  | Dialyse
38 |  |  |  | Dialyse
39 |  |  |  | Dialyse
40 |  |  |  | Dialyse
41 |  |  |  | Dialyse
42 |  |  |  | Dialyse
43 |  |  |  | Dialyse
44 |  |  |  | Dialyse
45 |  |  |  | Dialyse
46 |  |  |  | Dialyse
47 |  |  |  | Dialyse
48 |  |  |  | Dialyse
49 |  |  |  | Dialyse
50 |  |  |  | Dialyse
51 |  |  |  | Dialyse
52 |  |  |  | Dialyse
53 |  |  |  | Dialyse
54 |  |  |  | Dialyse
55 |  |  |  | Dialyse
56 |  |  |  | Dialyse
57 |  |  |  | Dialyse
58 |  |  |  | Dialyse
59 |  |  |  | Dialyse
60 |  |  |  | Dialyse
61 |  |  |  | Dialyse
62 |  |  |  | Dialyse
63 |  |  |  | Dialyse
64 |  |  |  | Dialyse
65 |  |  |  | Dialyse
66 |  |  |  | Dialyse
67 |  |  |  | Dialyse
68 |  |  |  | Dialyse
69 |  |  |  | Dialyse
70 |  |  |  | Dialyse
71 |  |  |  | Dialyse
72 |  |  |  | Dialyse
73 |  |  |  | Dialyse
74 |  |  |  | Dialyse
75 |  |  |  | Dialyse
Für weitere Geräte, Optionen, Zubehör etc. können bei Bedarf Zeilen eingefügt werden. Wichtig ist, dass auf diesem Tabellenblatt das gesamte Portfolio (Grundgeräte, Hardware-Optionen, Software-Optionen, Zubehör und Verbrauchsmaterial etc.) aufgeführt wird.

## Ansprechpartner
Dialyse
Ansprechpartner
Durch den Anbieter auszufüllendes LV
Vorname | Nachname | Firma | Funktion | E-Mailadresse | Mobil

## Beispiel Wertungsmatrix Los 1
NICHT VOM BIETER AUSZUFÜLLEN
Dialyse
Wertungsmatrix Beispiel Los 1: Akut-Dialyse
Die Wertung erfolgt für jedes Los seperat
| Bewertungsschema |  | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter 3 |  | Bieter 4 |  | Erläuterung
| Bewertungspunkte Qualität (Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen) |  |  | 80 |  | 70 |  | 74 |  | 78 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhlätnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
| PLVmax | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94
| Punktwert ungewichtet im Verhältnis PLVmax |  |  | 85.1064 |  | 74.4681 |  | 78.7234 |  | 82.9787
| Investitionskosten, netto |  | [€] | 1600000 | [€] | 1400000 | [€] | 2000000 | [€] | 1500000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt.
|  |  |  | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000
| Punktwert Investitionskosten |  |  | 87.5 |  | 100 |  | 70 |  | 93.3333
| Musterpatient Akut-Dialyse |  | [€] | 17 | [€] | 20 | [€] | 14 | [€] | 24 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt.
|  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
| Punktwert Akut-Dialyse Musterpatient |  |  | 82.3529 |  | 70 |  | 100 |  | 58.3333
| Nachhaltigkeit |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Der erreichte Punktwert zu den in Anlage Teil B 07 aufgeführten Nachhaltigkeitsmaßnahmen geht in die abschließende Wertung ein
|  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| Punktwert Nachhaltigkeit ungewichtet |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | Gewichtung | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet
| Punktwert Qualität (Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen) | 30% | 85.1064 | 25.5319 | 74.4681 | 22.3404 | 78.7234 | 23.617 | 82.9787 | 24.8936
| Punktwert Investitionskosten | 30% | 87.5 | 26.25 | 100 | 30 | 70 | 21 | 93.3333 | 28
| Punktwert Musterpatient Verbrauchsmaterial | 35% | 82.3529 | 28.8235 | 70 | 24.5 | 100 | 35 | 58.3333 | 20.4167
| Punktwert Nachhaltigkeit | 5% | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5
| Gesamtpunktzahl | 100% |  | 85.6054 |  | 81.8404 |  | 84.617 |  | 78.3103
| Rangfolge |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 4

## Beispiel Wertungsmatrix Los 2
NICHT VOM BIETER AUSZUFÜLLEN
Dialyse
Wertungsmatrix Beispiel Los 2 : Hämo-Dialyse
Die Wertung erfolgt für jedes Los seperat
| Bewertungsschema |  | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter 3 |  | Bieter 4 |  | Erläuterung
| Bewertungspunkte Qualität (Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen) |  |  | 80 |  | 70 |  | 74 |  | 78 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhlätnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
| PLVmax | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94
| Punktwert ungewichtet im Verhältnis PLVmax |  |  | 85.1064 |  | 74.4681 |  | 78.7234 |  | 82.9787
| Investitionskosten, netto |  | [€] | 1600000 | [€] | 1400000 | [€] | 2000000 | [€] | 1500000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt.
|  |  |  | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000
| Punktwert Investitionskosten |  |  | 87.5 |  | 100 |  | 70 |  | 93.3333
| Hämo-Dialyse: Verbrauchsmaterial |  | [€] | 17 | [€] | 20 | [€] | 14 | [€] | 24 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt.
|  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
| Punktwert Hämo-Dialyse Verbrauchsmaterial |  |  | 82.3529 |  | 70 |  | 100 |  | 58.3333
| Nachhaltigkeit |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Der erreichte Punktwert zu den in Anlage Teil B 07 aufgeführten Nachhaltigkeitsmaßnahmen geht in die abschließende Wertung ein
|  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| Punktwert Nachhaltigkeit ungewichtet |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | Gewichtung | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet
| Punktwert Qualität (Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen) | 30% | 85.1064 | 25.5319 | 74.4681 | 22.3404 | 78.7234 | 23.617 | 82.9787 | 24.8936
| Punktwert Investitionskosten | 30% | 87.5 | 26.25 | 100 | 30 | 70 | 21 | 93.3333 | 28
| Punktwert Verbrauchsmaterial | 35% | 82.3529 | 28.8235 | 70 | 24.5 | 100 | 35 | 58.3333 | 20.4167
| Punktwert Nachhaltigkeit | 5% | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5
| Gesamtpunktzahl | 100% |  | 85.6054 |  | 81.8404 |  | 84.617 |  | 78.3103
| Rangfolge |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 4

## Beispiel Wertungsmatrix Los 3
NICHT VOM BIETER AUSZUFÜLLEN
Dialyse
Wertungsmatrix Beispiel Los 3: Kurzzeit-Katheter
Die Wertung erfolgt für jedes Los seperat
| Bewertungsschema |  | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter 3 |  | Bieter 4 |  | Erläuterung
| Bewertungspunkte Qualität (Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen) |  |  | 80 |  | 70 |  | 74 |  | 78 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhlätnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
| PLVmax | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94
| Punktwert ungewichtet im Verhältnis PLVmax |  |  | 85.1064 |  | 74.4681 |  | 78.7234 |  | 82.9787
| Kosten / Preis, netto |  | [€] | 1600000 | [€] | 1400000 | [€] | 2000000 | [€] | 1500000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt.
|  |  |  | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000
| Punktwert Kosten / Preis ungewichtet im Verhältnis GP-IK min |  |  | 87.5 |  | 100 |  | 70 |  | 93.3333
| Nachhaltigkeit |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Der erreichte Punktwert zu den in Anlage Teil B 07 aufgeführten Nachhaltigkeitsmaßnahmen geht in die abschließende Wertung ein
|  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| Punktwert Nachhaltigkeit ungewichtet |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | Gewichtung | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet
| Punktwert Qualität (Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen) | 45% | 85.1064 | 38.2979 | 74.4681 | 33.5106 | 78.7234 | 35.4255 | 82.9787 | 37.3404
| Punktwert Preis | 50% | 87.5 | 43.75 | 100 | 50 | 70 | 35 | 93.3333 | 46.6667
| Punktwert Nachhaltigkeit | 5% | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5
| Gesamtpunktzahl | 100% |  | 87.0479 |  | 88.5106 |  | 75.4255 |  | 89.0071
| Rangfolge |  |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 1

## Beispiel Wertungsmatrix Los 4
NICHT VOM BIETER AUSZUFÜLLEN
Dialyse
Wertungsmatrix Beispiel Los 3: Kurzzeit-Katheter
Die Wertung erfolgt für jedes Los seperat
| Bewertungsschema |  | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter 3 |  | Bieter 4 |  | Erläuterung
| Bewertungspunkte Qualität (Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen) |  |  | 80 |  | 70 |  | 74 |  | 78 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhlätnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
| PLVmax | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94
| Punktwert ungewichtet im Verhältnis PLVmax |  |  | 85.1064 |  | 74.4681 |  | 78.7234 |  | 82.9787
| Kosten / Preis, netto |  | [€] | 1600000 | [€] | 1400000 | [€] | 2000000 | [€] | 1500000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt.
|  |  |  | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000 |  | 1400000
| Punktwert Investitionskosten ungewichtet im Verhältnis GP-IK min |  |  | 87.5 |  | 100 |  | 70 |  | 93.3333
| Nachhaltigkeit |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Der erreichte Punktwert zu den in Anlage Teil B 07 aufgeführten Nachhaltigkeitsmaßnahmen geht in die abschließende Wertung ein
|  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| Punktwert Nachhaltigkeit ungewichtet |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | Gewichtung | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet
| Punktwert Qualität (Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen) | 45% | 85.1064 | 38.2979 | 74.4681 | 33.5106 | 78.7234 | 35.4255 | 82.9787 | 37.3404
| Punktwert Preis | 50% | 87.5 | 43.75 | 100 | 50 | 70 | 35 | 93.3333 | 46.6667
| Punktwert Nachhaltigkeit | 5% | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5
| Gesamtpunktzahl | 100% |  | 87.0479 |  | 88.5106 |  | 75.4255 |  | 89.0071
| Rangfolge |  |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 1