## Angaben zum Anbieter
Kreiskliniken Kassel | Defibrillatoren V1.01 – freigegeben | Beratung erfolgt durch die
| Angaben zum Anbieter | KUHLEMANN Medical IT Valley GmbH
Am Hoffeld 2
Bereich | Angabe | D-83703 Gmund a. Tegernsee
Firmenname
Firmenanschrift
Firmenwebsite
Produkte/Services
Gesellschafterverhältnisse
Gründungsjahr
Niederlassungen
Anzahl Mitarbeiter total
Anzahl Mitarbeiter Deutschland
Kontaktperson
Telefon
E-Mail

## Ausfüllhinweise!
Ausfüllhinweise / Legende
Die Bewertung erfolgt im Rahmen eines Vergabeverfahrens durch die Klinik, Punkte:
bei ja / nein (z.B. Anforderung eines Nachweis für …) EK oder LK / LK MUSS | Bei funktionalen Anforderungen LK und LK MUSS | Die Gewichtungen sind seitens der Klinik vorgegeben und führen zur gewichteten Punktzahl:
0 = nicht erfüllt | 0 = nicht erfüllt | 0 = im Projekt nicht geplant
1 = ist erfüllt | 1 = erfüllt | 1 = Faktor einfaches Gewicht
| 2 = gut erfüllt | 2 = Faktor mittleres Gewicht
| 3 = sehr gut erfüllt | 3 = Faktor hohes Gewicht
Abkürzungen | Beschreibung
EK MUSS | Eignungskriterium MUSS erfüllt sein und ist zu bestätigen / nachzuweisen, ggf. erforderlichen Nachweis beifügen
LK | Es ist jeweils eine aussagekräftige Antwort / Beschreibung zu liefern - auszufüllen, ggf. auf Anlage mit Seitenzahl / Kapitel zu verweisen
LK MUSS | Es ist jeweils eine aussagekräftige Antwort / Beschreibung zu liefern. Eine Nicht-Erfüllung führt zum Ausscheiden aus dem Verfahren - auszufüllen, ggf. auf Anlage mit Seitenzahl / Kapitel zu verweisen

## Anforderungen Defi
Hinweis: Bei etwaigen Fragen mit LK oder auch LK MUSS sind Bieterfragen möglich! | V1.01, freigegeben | Hinweis: Bei etwaigen Fragen mit LK oder auch LK MUSS sind Bieterfragen möglich!
Anforderungen Defibrillatoren |  |  |  |  | Summe
0
Allgemein | Erläuterung | Kriterium | Gewichtung | Bewertung durch Klinik | gewichtete Punktzahl | Aussagekräftige Antwort durch Bieter
Allgemein
CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt gemäß MDR |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Dauerbetrieb: Geeignet für 24/7 Klinikbetrieb |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Deutschsprachige UI: Benutzeroberfläche deutsch |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Mobil einsetzbar: Geeignet für innerklinische Transporte |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Die angebotenen Systeme müssen als professionelle Monitor-/Defibrillatorsysteme manuelle Defibrillation, synchronisierte Kardioversion, transkutanes Pacing und einen halbautomatischen AED-Modus unterstützen |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Defibrillation |  | Kriterium | Gewichtung | Bewertung durch Klinik | gewichtete Punktzahl | Aussagekräftige Antwort durch Bieter
Biphasische Defibrillation: Biphasische Energieabgabe | Funktion zur kontrollierten elektrischen Schockabgabe zur Behandlung lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen. | LK MUSS | 3 |  | 0
Manuelle Defibrillation: Manuelle Schockabgabe | Funktion zur kontrollierten elektrischen Schockabgabe zur Behandlung lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen. | LK MUSS | 3 |  | 0
AED-Modus: Automatische Analyse | Automatisierter Defibrillationsmodus mit Rhythmusanalyse und Schockempfehlung. | LK MUSS | 3 |  | 0
Kardioversion: Synchronisierte Kardioversion |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Pacing: Transkutanes Pacing |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Ereignisspeicherung: Speicherung aller relevanten Ereignisse |  | LK MUSS | 3 |  | 0
CPR-Feedback: Unterstützung Reanimationsqualität | Unterstützung der Reanimationsqualität durch Feedback zu Thoraxkompressionen. | LK | 2 |  | 0
Monitoring |  | Kriterium | Gewichtung | Bewertung durch Klinik | gewichtete Punktzahl | Aussagekräftige Antwort durch Bieter
3-/5-/12-Kanal-EKG: EKG-Monitoring | Diagnostisches EKG mit zwölf Ableitungen zur Erkennung kardialer Ereignisse wie STEMI. | LK MUSS | 3 |  | 0
SpO2: Pulsoxymetrie | Kontinuierliche Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung mittels Pulsoxymetrie. | LK | 1 |  | 0
NIBP: Nichtinvasive Blutdruckmessung | Nichtinvasive automatische Blutdruckmessung. | LK | 1 |  | 0
EtCO2: Kapnometrie | Kapnometrie zur Überwachung des endtidalen Kohlendioxids und der Beatmungsqualität. | LK | 1 |  | 0
IBP: Invasive Blutdruckmessung | Invasive Blutdruckmessung über Drucksensoren. | LK | 1 |  | 0
Temperatur: Temperaturmessung |  | LK | 1 |  | 0
Trenddarstellung: Anzeige klinischer Verläufe |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Alarmmanagement: Konfigurierbare Alarme | Konfigurierbare optische und akustische Warnmeldungen für kritische Ereignisse. | LK MUSS | 3 |  | 0
Interoperabilität |  | Kriterium | Gewichtung | Bewertung durch Klinik | gewichtete Punktzahl | Aussagekräftige Antwort durch Bieter
WLAN: Drahtlose Kommunikation | Drahtlose Netzwerkanbindung zur Datenübertragung und Systemintegration. | LK MUSS | 3 |  | 0
LAN: Netzwerkanschluss | Kabelgebundene Netzwerkanbindung. | LK MUSS | 3 |  | 0
HL7: KIS-Schnittstelle | Standardisierte Datenschnittstelle zur Integration in Krankenhausinformationssysteme. | LK | 2 |  | 0
FHIR: FHIR-Kompatibilität | Moderner Interoperabilitätsstandard für medizinische Datenschnittstellen. | LK | 2 |  | 0
PDF-Export: EKG-/Dokumentexport | Export von EKG- und Vitaldaten in lesbare Dokumentenformate. | LK MUSS | 3 |  | 0
Digitale Protokolle: Unterstützung elektronischer Dokumentation | Elektronische Dokumentation von Vitaldaten, Maßnahmen und Ereignissen. | LK MUSS | 3 |  | 0
Telemedizin: Übertragung Vitaldaten/EKG | Die telemedizinische Übertragung von EKG-, Vital- und Ereignisdaten an ZNA, ITS oder externe Konsildienste soll möglich sein. | LK | 3 |  | 0
Zentrale Geräteverwaltung: Remote-Management | Fachliche Beschreibung und Erläuterung zu: Zentrale Geräteverwaltung: Remote-Management | LK | 3 |  | 0
Cyber Security |  | Kriterium | Gewichtung | Bewertung durch Klinik | gewichtete Punktzahl | Aussagekräftige Antwort durch Bieter
Security Updates: Regelmäßige Updates |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Offlinefähigkeit: Vollständiger Betrieb ohne Netzwerk | Alle klinisch kritischen Funktionen wie Monitoring, Defibrillation und Alarmierung müssen unabhängig von Netzwerk- oder Cloudverbindungen vollständig funktionsfähig bleiben. | LK MUSS | 3 |  | 0
Verschlüsselung: Sichere Datenkommunikation |  | LK MUSS | 3 |  | 0
SBOM: Software Bill of Materials | Software Bill of Materials – strukturierte Übersicht aller eingesetzten Softwarekomponenten. | LK | 2 |  | 0
Patchmanagement: Dokumentierter Prozess |  | LK MUSS | 3 |  | 0
IEC 81001: Cybersecurity Medizinprodukte |  | LK | 3 |  | 0
Ergonomie |  | Kriterium | Gewichtung | Bewertung durch Klinik | gewichtete Punktzahl | Aussagekräftige Antwort durch Bieter
Handschuhbedienung: Bedienung mit Schutzhandschuhen |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Tageslicht: Ablesbarkeit bei Tageslicht |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Akkutausch: Hot-Swap Akkus |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Akkulaufzeit: Mindestens 4 Stunden |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Transport: Geeignet für mobile Transporte |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Service |  | Kriterium | Gewichtung | Bewertung durch Klinik | gewichtete Punktzahl | Aussagekräftige Antwort durch Bieter
Vor-Ort-Service: Service in Deutschland |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Leihgeräte: Bereitstellung bei Ausfall |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Hotline: Deutschsprachiger Support |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Ersatzteile: >8 Jahre Verfügbarkeit |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Softwarepflege: Regelmäßige Updates |  | LK MUSS | 3 |  | 0
Lifecycle- und End-of-Support-Regelung | Der Anbieter muss den geplanten Produktlebenszyklus, Ersatzteilverfügbarkeit, Softwarepflege sowie Regelungen zu End-of-Support und Nachfolgemodellen offenlegen. | LK MUSS | 3 |  | 0
Garantie | Die Mindestgarantiezeit für das Gesamtsystem muss 24 Monate betragen. Abweichende Garantiezeiten für Peripherie oder Sensorik sind gesondert auszuweisen. | LK MUSS | 3 |  | 0
Gerätemanagement | Die Lösung soll eine zentrale Verwaltung von Gerätekonfigurationen, Softwareständen, Updates und Flotteninformationen unterstützen. | LK | 2 |  | 0
Integration und Datenmanagement |  | Kriterium | Gewichtung | Bewertung durch Klinik | gewichtete Punktzahl | Aussagekräftige Antwort durch Bieter
KIS- und Protokollintegration | Das System muss die Integration in Krankenhausinformationssystem CLINIXX (AMC) sowie digitale Notfall- und Reanimationsprotokolle unterstützen. HL7, FHIR oder vergleichbare Standards sind detailliert zu beschreiben. | LK MUSS | 3 |  | 0
Rettungsdienst/Klinik | Eine möglichst medienbrucharme Nutzung zwischen Rettungsdienst, ZNA, Schockraum und Intensivstation wird positiv bewertet. Besonders bewertet werden kompatible Datenformate, Zubehör- und Akkukonzepte. | LK MUSS | 3 |  | 0
Workflow | Im Rahmen der Praxisevaluation sind standardisierte Szenarien wie Reanimation, STEMI-Prozess, ITS-Transport, Schockraumworkflow, Datenexport und Akkuwechsel zu erläutern. | LK MUSS | 3 |  | 0
Transport | Das Gerät muss für innerklinische Transporte geeignet sein und eine stabile Überwachung einschließlich Alarmmanagement und Dokumentation ermöglichen. | LK MUSS | 3 |  | 0
Verbrauchsmaterial |  | Kriterium | Gewichtung | Bewertung durch Klinik | gewichtete Punktzahl | Aussagekräftige Antwort durch Bieter
Verbrauchsmaterial | Alle Preise für Verbrauchsmaterialien wie Elektroden, Sensoren, Papier, CO2-Adapter, Kabel und Manschetten sind transparent und vollständig im Preisblatt anzugeben. | LK | 3 |  | 0

## Parameter und Beratung
Parameter (nicht für Bieter) |  |  | Beratung der Klinik
| 0 | 0 | KUHLEMANN Medical IT Valley GmbH
| 1 | 1 | Am Hoffeld 2
|  | 2 | D-83703 Gmund a. Tegernsee
3