## Hinweise Einleitung
Anlage 2 – Technische Angebots- und Leistungsdaten AEMP
Projekt: | INVP-062-2025
Auftraggeber: | Klinikum Gütersloh gemeinnützige Gesellschaft mbH
Diese Anlage dient:
der strukturierten Erfassung der technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Angebotsinhalte, der Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Angebote, sowie als Grundlage der Bewertung im Vergabeverfahren. Die Angaben der Bieter sind verbindlich und Bestandteil des Angebots.
Inhaltsverzeichnis:
1 | Allgemeine Anforderungen
2 | Dampfsterilisator (Elektrodampf)
3 | RDG
4 | Containerwaschanlage (CWA)
5 | Service & Wartung
6 | Preisblatt

## Allgemeine Anforderungen
Allgemeine Anforderungen an die Angebotsabgabe
Alle grau markierten Felder sind Pflichtfelder.
Nicht ausgefüllte Pflichtfelder führen zum Ausschluss.
Bestandteil | Hersteller / Typ | Muss ☐ | Optional ☐ | Bestandteil Zuschlag (Ja/Nein) | Bemerkung / Besonderheiten
Dampfsterilisator |  | ☑ | ☐
Containerwaschanlage (CWA) |  | ☑ | ☐
RDG 1 |  | ☐ | ☑
RDG 2 |  | ☐ | ☑
RDG 3 |  | ☐ | ☑
RDG 4 |  | ☐ | ☑
Plasmasterilisator | aus Bestand Belimed MST-V 6-6-12 VS2 | ☑ | ☐ |  | Verbindlich aus Bestand zu übernehmen; Installation, Inbetriebnahme und Validierung sicherstellen
Dampfsteri, CWA: Zusatzgeräte / Zubehör (für OP-Robotik (da Vinci o.ä.), Gerätewagen, Adapter, etc.) |  | ☑ | ☐
RDG Zusatzgeräte / Zubehör (für OP-Robotik (da Vinci o.ä.), Gerätewagen, Adapter, etc.) |  | ☐ | ☑
Angaben müssen eindeutig, prüfbar und nachvollziehbar sein.
Freitextangaben sind auf das erforderliche Maß zu beschränken und müssen den vorgegebenen Parametern zugeordnet werden.
Struktur der Angebotsabgabe
Die Angebotsabgabe erfolgt je Hauptangebot getrennt.
Je Hauptangebot sind folgende Bereiche vollständig auszufüllen:
Technische Datenblätter (Dampfsterilisator, RDG, CWA, ggf. weitere Komponenten). Angaben zu Service und Wartung, Preisblatt, Beschreibung des Gesamtkonzepts (Als Anlage beifügen!)
Mehrere Hauptangebote sind zulässig, müssen jedoch vollständig getrennt und eigenständig dargestellt werden.
Allgemeine Anforderungen (für alle Geräte)
CE-Kennzeichnung nach MDR zwingend; Ersatzteilverfügbarkeit: mindestens 10 Jahre; Remote-Service-Fähigkeit vorhanden; Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Validierung sind Bestandteil des Angebots
Schulung des Personals ist nachzuweisen
Nachweisführung
Die Einhaltung der Mindestanforderungen ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen, insbesondere durch:
technische Datenblätter; Herstellerangaben; Validierungsnachweise
Unvollständige oder nicht nachvollziehbare Nachweise können zum Ausschluss führen.

## Dampfsterilisator (Elektrodampf
Dampfsterilisator (Elektrodampf)
Alle grau markierten Felder sind Pflichtfelder.
Nicht ausgefüllte Pflichtfelder führen zum Ausschluss.
Parameter | Einheit | MUSS (Ja/Nein) | Mindestwert / Anforderung | Angabe Bieter | Bemerkung | Bewertung (0–5)
DIN EN 285 Konformität | Ja/Nein | JA | erfüllt
Nutzbares Kammervolumen: | STU | JA | ≥ 6 STU (Sterilisationseinheiten)
Temperaturbereich: | JA/Nein | JA | 121 °C und 134 °C Programme zwingend vorhanden
Wasserverbrauch pro Zyklus: | JA/Nein | JA | ≤ 150 Liter
Energieverbrauch pro Zyklus: | JA/Nein | JA | ≤ 25 kWh
Vakuumsystem: | JA/Nein | JA | fraktioniertes Vorvakuumverfahren
Chargendokumentation (GMP) | JA/Nein | JA | vollständig vorhanden
Elektrodampferzeugung | JA/Nein | JA | vorhanden
Durchsatz (kg/Charge) | kg/Charge | NEIN | Referenzwert 20 kg
Zykluszeit Standardprogramm (134 °C): | Minuten | NEIN | max. 60 min
Anschlusswert | kW | NEIN | ≤ 10 kW
Verbrauch je Charge | kWh | NEIN | ≤ 5 kWh
Remote-Service-Fähigkeit | JA/Nein | NEIN | Optional
Integration in bestehende Abläufe | JA/Nein | NEIN | Nachweis Schnittstellen
Validierbarkeit gemäß DIN EN ISO 17665 | JA/Nein | JA | Dokumentiert
Anschlusswerte (elektrisch, Wasser, Dampf) sind vollständig anzugeben | JA/Nein | JA | Dokumentiert
Elektrodampferzeugung zwingend | JA/Nein | JA | Dokumentiert
Dokumentation & IT: GMP-konforme Chargendokumentation | JA/Nein | JA | Dokumentiert
Schnittstelle zu übergeordneten IT-Systemen (z. B. AEMP-Dokumentation) vorhanden | JA/Nein | JA | Dokumentiert
Garantie & Ersatzteilversorgung | Jahre | JA | ≥ 10
Schulung | Tage | NEIN | mind. 2 Tage Bedienerschulung
Erläuterungen zur Bewertung |  |  | Mindestanforderungen (Muss-Kriterien)
MUSS = JA → zwingend zu erfüllen, sonst Ausschluss |  |  | Mindestanforderungen sind in den Tabellen als „MUSS (JA)“ gekennzeichnet.
MUSS = NEIN → wird bewertet: |  |  | Es gilt: Muss-Kriterien sind zwingend zu erfüllen. Die Erfüllung ist durch den Bieter eindeutig zu bestätigen. Angebote, die Muss-Kriterien nicht erfüllen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
0 = nicht erfüllt
1 = teilweise erfüllt |  |  | Bewertbare Kriterien
3 = erfüllt |  |  | Alle nicht als Muss-Kriterien gekennzeichneten Parameter sind bewertungsrelevant.
4 = gut erfüllt |  |  | Die Bewertung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der in dieser Anlage abgefragten und durch den Bieter belegten Angaben.
5 = übertroffen
Technische Bewertung
Bemerkung: kurze Erläuterung / Nachweis durch Bieter |  |  | Die technische Bewertung erfolgt anhand der folgenden Aspekte: Prozesssicherheit und Validierbarkeit, Integration in bestehende Strukturen, Leistungsfähigkeit und Kapazität, Dokumentation und IT-Anbindung.
Die Bewertung basiert auf den Angaben in den technischen Datenblättern.

## RDG
RDG
Alle grau markierten Felder sind Pflichtfelder.
Nicht ausgefüllte Pflichtfelder führen zum Ausschluss.
Parameter | Einheit | MUSS (Ja/Nein) | Mindestwert / Anforderung | Angabe Bieter | Bemerkung | Bewertung (0–5)
DIN EN ISO 15883 Konformität | Ja/Nein | JA | erfüllt
Kapazität | Körbe | NEIN | Beladungskapazität: ≥ 12 DIN-Siebe pro Charge
Zykluszeit Standardprogramm: | Liter | NEIN | ≤ 60 Minuten
Wasserverbrauch pro Zyklus | Liter | NEIN | ≤ 120 Liter
Energieverbrauch pro Zyklus | kWh | NEIN | ≤ 15 kWh
Validierbarkeit gemäß geltenden Richtlinien | Ja/Nein | JA | gegeben
Automatische Dosiersysteme | Ja/Nein | JA | gegeben
Prozessüberwachung und Dokumentation | Ja/Nein | JA | gegeben
Generalüberholung mit Angabe Baujahr (falls gebraucht) | Ja/Nein | NEIN | Nachweis
Funktionsprüfung erfolgt vor Integration | Ja/Nein | JA | Nachweis
Risiken der Integration werden durch Bieter bewertet | Ja/Nein | JA | Nachweis
Erläuterungen zur Bewertung |  |  | Für die Bewertung wird folgende Referenzkonfiguration zugrunde gelegt:
ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) mit voller Gewichtung (100 %)
MUSS = JA → zwingend zu erfüllen, sonst Ausschluss |  |  | ein optionales zweites RDG mit reduzierter Gewichtung (50 %)
MUSS = NEIN → wird bewertet: |  |  | Alle angebotenen RDG sind preislich anzugeben. Für die Vergleichbarkeit wird eine standardisierte Bewertungslogik angewendet.
0 = nicht erfüllt
1 = teilweise erfüllt
3 = erfüllt |  |  | Bewertbare Kriterien
4 = gut erfüllt |  |  | Alle nicht als Muss-Kriterien gekennzeichneten Parameter sind bewertungsrelevant.
5 = übertroffen |  |  | Die Bewertung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der in dieser Anlage abgefragten und durch den Bieter belegten Angaben.
Bemerkung: kurze Erläuterung / Nachweis durch Bieter |  |  | Technische Bewertung
Die technische Bewertung erfolgt anhand der folgenden Aspekte: Prozesssicherheit und Validierbarkeit, Integration in bestehende Strukturen, Leistungsfähigkeit und Kapazität.
Dokumentation und IT-Anbindung. Die Bewertung basiert auf den Angaben in den technischen Datenblättern.

## Containerwaschanlage
Containerwaschanlage
Alle grau markierten Felder sind Pflichtfelder.
Nicht ausgefüllte Pflichtfelder führen zum Ausschluss.
Parameter | Einheit | MUSS (Ja/Nein) | Mindestwert / Anforderung | Angabe Bieter | Bemerkung | Bewertung (0–5)
Durchsatz pro Stunde | Container | Ja | ≥ 10 Container pro Stunde
Zykluszeit: | Minuten | Ja | ≤ 10 Minuten
Temperaturbereich | °C | Ja | ≥ 60 °C Reinigung
Energieverbrauch | kWh | Ja | ≤ 10 kWh pro Zyklus
Wasserverbrauch | Liter | Ja | ≤ 50 Liter pro Zyklus
HEPA-Filterklasse |  | Ja | HEPA / vergleichbar
Trocknungssystem vorhanden | Ja/Nein | Ja
Integration in bestehende Logistikprozesse möglich | Ja/Nein | Ja
Erläuterungen zur Bewertung
MUSS = JA → zwingend zu erfüllen, sonst Ausschluss
MUSS = NEIN → wird bewertet:
0 = nicht erfüllt
1 = teilweise erfüllt
3 = erfüllt |  |  | Bewertbare Kriterien
4 = gut erfüllt |  |  | Alle nicht als Muss-Kriterien gekennzeichneten Parameter sind bewertungsrelevant.
5 = übertroffen |  |  | Die Bewertung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der in dieser Anlage abgefragten und durch den Bieter belegten Angaben.
Bemerkung: kurze Erläuterung / Nachweis durch Bieter |  |  | Technische Bewertung
Die technische Bewertung erfolgt anhand der folgenden Aspekte: Prozesssicherheit und Validierbarkeit, Integration in bestehende Strukturen, Leistungsfähigkeit und Kapazität, Dokumentation und IT-Anbindung.
Die Bewertung basiert auf den Angaben in den technischen Datenblättern.

## Service & Wartung
Service & Wartung
Alle grau markierten Felder sind Pflichtfelder.
Nicht ausgefüllte Pflichtfelder führen zum Ausschluss.
Parameter | Einheit / Info | MUSS (Ja/Nein) | Mindestwert / Anforderung | Angabe Bieter | Bemerkung | Bewertung (0–5)
Reaktionszeit Störung | Stunden | JA | ≤24h
Ersatzteilgarantie | Jahre | JA | ≥10 Jahre
Fernwartung möglich | Ja/Nein | Nein
Vollwartungsvertrag für Reinigungs-, Desinfektions- und Trocknungsgerät, Dampfsterilisatoren und IT Hardware gemäß Leistungsverzeichnis (Laufzeit 10 Jahre inkl. Gewährleistung 2 Jahre): |  |  | Ein Muster-Vollwartungsvertrag ist den Ausschreibungsunterlagen beizulegen.
Der Vollwartungsvertrag umfasst alle Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes der zu wartenden Ausrüstung inkl. sämtlicher Ersatzteile mit einer pauschalisierten Kostenangabe p.a. | Ja/Nein | JA
Der Wartungsvertrag ist für eine Chargenanzahl von mind. 2000 Chargen/Jahr anzubieten. | Ja/Nein | JA
Folgender Leistungsumfang pro Geräte-Voll-Wartung ist in den Preis einzurechnen:
Die Wartungsarbeiten sind gemäß den aktuellen Wartungsanweisungen für die jeweiligen Geräte und Anlagen durchzuführen. Das bei den Arbeiten benötigte Teileset ist zu liefern und einzubauen. Das Teileset beinhaltet auch die Verbrauchsteile (z.B. Sterilfilter etc.) gemäß Wartungsplan. Eine entsprechende Liste ist beizulegen. Die Vergütung für diese Teile und Materialien muss in der Wartungspauschale enthalten sein. | Ja/Nein | JA
In dem Preis sind die Kosten für die An- und Abreise des Service-Technikers mit einzukalkulieren. Dem Durchführenden wird nach Absprache der ungehinderte Zugang während der üblichen Arbeitszeit (Mo-Fr. 07:00-17:00 Uhr) gewährt. Bei der Wartung von mehreren Geräten wird dem Techniker die fortlaufende Arbeit ermöglicht, um unnötige Zusatzkosten für den Auftraggeber zu vermeiden. | Ja/Nein | JA
Die Leistungsfähigkeit der Anlagen ist gemäß den entsprechenden Arbeitsanweisungen und Checklisten für die jeweiligen Geräte und Anlagen zu überprüfen. | Ja/Nein | JA
Gewährleistungsdauer von 24 Monaten? | Ja/Nein | JA
Vollwartungsvertrag während der Gewährleistung kostenfrei: | Ja/Nein | JA
Teil-Wartungsvertrag für Reinigungs-, Desinfektions- und Trocknungsgerät, Dampfsterilisatoren und IT Hardware gemäß Leistungsverzeichnis (Laufzeit 10 Jahre inkl. Gewährleistung 2 Jahre): |  |  | Ein Muster-Teilwartungsvertrag ist den Ausschreibungsunterlagen beizulegen.
Der Teil-Wartungsvertrag umfasst alle Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes der zu wartenden Ausrüstung, Ersatzteile werden gesondert berechnet.
Der Wartungsvertrag ist für eine Chargenanzahl von mind. 2000 Chargen/Jahr anzubieten. | Ja/Nein | JA
Folgender Leistungsumfang pro Geräte-Teil-Wartung ist in den Preis einzurechnen:
Die Wartungsarbeiten sind gemäß den aktuellen Wartungsanweisungen für die jeweiligen Geräte und Anlagen durchzuführen. Das bei den Arbeiten benötigte Teileset ist zu liefern und einzubauen. Das Teileset beinhaltet auch die Verbrauchsteile (z.B. Sterilfilter etc.) gemäß Wartungsplan. Eine entsprechende Liste ist beizulegen. Die Vergütung für diese Teile und Materialien wird gesondert durchgeführt. | Ja/Nein | JA
In dem Preis sind die Kosten für die An- und Abreise des Service-Technikers mit einzukalkulieren. Dem Durchführenden wird nach Absprache der ungehinderte Zugang während der üblichen Arbeitszeit (Mo-Fr. 07:00-17:00 Uhr) gewährt. Bei der Wartung von mehreren Geräten wird dem Techniker die fortlaufende Arbeit ermöglicht, um unnötige Zusatzkosten für den Auftraggeber zu vermeiden. | Ja/Nein | JA
Die Leistungsfähigkeit der Anlagen ist gemäß den entsprechenden Arbeitsanweisungen und Checklisten für die jeweiligen Geräte und Anlagen zu überprüfen. | Ja/Nein | JA
Gewährleistungsdauer von 24 Monaten? | Ja/Nein | JA
Teilwartungsvertrag während der Gewährleistung kostenfrei? | Ja/Nein | JA
Gesamtdauer Umbau pro RDG von Demontage bis zur Validierung (in Tagen): | Tage
Geräteposition komplett liefern inkl. Abnahme durch den Hersteller, montieren und einweisen: |  | JA
Schulung:
Zielgruppen | ZSVA-Personal | Ja | mind. 10 MA ZSVA
Stundenumfang | Stunden | Ja | mind. 16 Std.
Inhalte | Inhalte | Nein
Dokumentation | Ja/Nein | JA
Erläuterungen zur Bewertung
Bewertbare Kriterien
MUSS = JA → zwingend zu erfüllen, sonst Ausschluss |  |  | Alle nicht als Muss-Kriterien gekennzeichneten Parameter sind bewertungsrelevant.
MUSS = NEIN → wird bewertet: |  |  | Die Bewertung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der in dieser Anlage abgefragten und durch den Bieter belegten Angaben.
0 = nicht erfüllt
1 = teilweise erfüllt |  |  | Technische Bewertung
3 = erfüllt |  |  | Die technische Bewertung erfolgt anhand der folgenden Aspekte: Prozesssicherheit und Validierbarkeit, Integration in bestehende Strukturen, Leistungsfähigkeit und Kapazität, Dokumentation und IT-Anbindung.
4 = gut erfüllt |  |  | Die Bewertung basiert auf den Angaben in den technischen Datenblättern.
5 = übertroffen
Bemerkung: kurze Erläuterung / Nachweis durch Bieter

## Preisblatt
Preisblatt
Alle grau markierten Felder sind Pflichtfelder.
Nicht ausgefüllte Pflichtfelder führen zum Ausschluss.
Position | Pflicht / Option | Menge | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) | fließt in Wertung (Ja/Nein) | Bemerkung
Dampfsterilisator | Pflicht | 1
Containerwaschanlage (CWA) | Pflicht | 1
RDG 1 | Option | 1
RDG 2 | Option | 1
RDG 3 | Option | 1
RDG 4 | Option | 1
Plasmasterilisator Integration Belimed MST-V 6-6-12 VS2 | Pflicht | 1
Dampfsteri, CWA, Plasma: Zusatzgeräte / Zubehör (für OP-Robotik (da Vinci o.ä.), Gerätewagen, Adapter, etc.) | Pflicht | 1
RDG: Zusatzgeräte / Zubehör (für OP-Robotik (da Vinci o.ä.), Gerätewagen, Adapter, etc.) | Option | 1
Parameter | Einheit | Einheit
Vollwartungsvertrag | 10 Jahre inkl. 2 Jahre Gewährleistung | Jahre
Teilwartungsvertrag | 10 Jahre inkl. 2 Jahre Gewährleistung | Jahre
Schulungspaket | Pauschale | Pauschale
Inbetriebnahme / Validierung | Pauschale | Pauschale
Hinweis: Preise inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Validierung, Garantie und Schulung
Der zuschlagsrelevante Gesamtpreis wird wie folgt berechnet: Mindestbeauftragung, 1 RDG, 0,5 x zweites RDG, Wartungskosten (10 Jahre inkl. Gewährleistung
Energie- und Medienkosten (10 Jahre).
Alle Preise sind als Nettopreise anzugeben.
Zuschlagsrelevanter Gesamtpreis
Der zuschlagsrelevante Gesamtpreis wird wie folgt berechnet:
Gesamtpreis = Mindestbeauftragung 1 RDG 0,5 × jede weitere RDG Wartungskosten (10 Jahre) Energie- und Medienkosten (10 Jahre)
RDG-Bewertung (verbindlich)
Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit wird folgende Referenzkonfiguration zugrunde gelegt:
1. RDG → volle Gewichtung (100 %) 2. RDG → reduzierte Gewichtung (50 %)
Weitere angebotene RDG (z. B. drittes oder viertes Gerät)
Alle angebotenen RDG sind preislich darzustellen. Für die Vergleichbarkeit wird eine standardisierte Bewertungslogik angewendet.
Umgang mit Bestandsgeräten
Beim vorhandenen Plasmasterilisator gilt: Gerät wird bauseits bereitgestellt. Integration erfolgt durch den Auftragnehmer Inbetriebnahme und Validierung sind Bestandteil des Angebots.
Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Integration in das Gesamtsystem. Eine Gewährleistung für das Bestandsgerät selbst ist ausgeschlossen
Konzeptbewertung
Die Bewertung des Gesamtkonzepts erfolgt anhand folgender Kriterien:
technische Plausibilität; wirtschaftliche Nachvollziehbarkeit; Umsetzbarkeit im Bestand
Die Bewertung basiert auf der eingereichten Konzeptbeschreibung.
Mehrere Hauptangebote
Je Bieter sind mehrere Hauptangebote zulässig.
Es gilt: Jedes Angebot ist vollständig und eigenständig darzustellen. Eine Vermischung von Angeboten ist unzulässig.
Jedes Angebot wird separat bewertet. Das jeweils bestbewertete Angebot eines Bieters geht in die Endwertung ein.
Bewertung erfolgt auf identischer Bewertungsbasis
Verhandlungsverfahren
Im Rahmen des Verhandlungsverfahrens gilt:
Alle Bieter werden gleichbehandelt. Änderungen und Anpassungen sind in finalen Angeboten darzustellen. Die Zuschlagswertung erfolgt ausschließlich auf Basis dieser finalen Angebote.
Verbindlichkeit der Angaben
Alle in dieser Anlage gemachten Angaben sind verbindlich und werden Bestandteil des späteren Vertrags.

## MVZ (hidden)
Funktionale Leistungsanforderung
Projekt: | Technologiepartnerschaft Ultraschall
Auftraggeber: | Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Abteilung: | MVZ
Chefarzt/-in:
Stand: | 2020-03-09
Funktionale Anforderungen an die zu liefernden Systeme
Pos. | Beschreibung der funktionalen Anforderung
MVZ-1 | Diagnostik und Therapie, Schwerpunkt Magen-Darm-Erkrankungen, Lebererkrankungen, Impfungen, Sonographie des Bauch und Brustraums sowie der Schilddrüse.
MVZ-2 | Ultraschalluntersuchungen Herz und Gefäße, TTE, TEE, Carotisduplexuntersuchung, Duplexuntersuchung mesenterialer und peripherer Arterien, Venenduplexuntersuchung.
MVZ-3 | Stressecho
Aktuelle Ausstattung
Beschreibung der aktuelle Ausstattung der Abteilung
Siehe Reiter: Ist-Ausstattung
Hinweise für den Bieter
Nr. | Hinweise
1 | In die Diagnostik- und Therapiemethoden im MVZ fließen laufend die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit ein, sodass ein hoher medizinischer Standard gewährleistet ist.
INTERNE HINWEISE (nicht zur Veröffentlichung bestimmt)
Nr. | Hinweise
1
Freigegeben:
Datum | Unterschrift der Chefärztin/des Chefarztes

## Ist-Ausstattung (hidden)
Nr. | Ultraschallgerät | Baujahr | Zustand/Kommentar | Abteilung/Standort | Interne Kennung | Interdiziplinärer High Tech-Standort | Mobile Einsatzreserve für Sprechstunden | aktuelle Funktionen | aktuelle Funktionen | aktuelle Funktionen | aktuelle Funktionen | aktuelle Funktionen | aktuelle Funktionen | aktuelle Funktionen | aktuelle Funktionen
1 | GE Vscan | 2011 | Lebensdauer 6 Jahre: 2017 (!) | Anästhesie | ANA1_14721_0
Lebensdauer 8 Jahre: 2019 (!)
2 | FujiFilm M-Turbo | 2011 | Lebensdauer 6 Jahre: 2017 (!) | Endogap: | ENDOGAP1_14639_0
| Sonden: C60X, HFL38x, |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2019 (!) | Einsatzorte1: Sprechstunde
Geräteklasse: Arbeitsgerät-Basisklasse. Geräteeinsatz: stationär.
Gerätefunktion: 2D-Realtime (Echtzeit)
3 | GE Voluson Logiq S7 Pro | 2015 | Lebensdauer 6 Jahre: 2021 | Endogap: | ENDOGAP2_15847_0 |  | x
| Sonden: 9L-D, 3SP-D, C1-5-D (Bj.2018) |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2023 | Einsatzorte1: Sprechstunde
|  |  | Kommentar: intermittierendes Leihgerät für die Urologie-Kinder | Einsatzorte 2: Funktionsraum
Geräteklasse: Arbeitsgerät-Leistungsklasse. Geräteeinsatz: flexibel.
Gerätefunktion: 2D-Realtime (Echtzeit)
4 | GE Logiq E9 | 2016 | Lebensdauer 6 Jahre: 2022 | Gefäßchirurgie | GCH1_16159_0
| Sonden: C1-5-D, M5S-D, ML6-15-D, 9L-D |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2024
Kommentar: frühzeitige Ablösung beantragt, häufiger Ausfallerscheinungen.
5 | Rimkus T800U | 2005 | Lebensdauer 6 Jahre: 2011 (!) | Kreissaal | muss gelöscht werden, Teil eines CTG-Gerätes
Lebensdauer 8 Jahre: 2013 (!)
6 | GE Voluson E8 Expert | 2009 | Lebensdauer 6 Jahre: 2015 (!) | Gynäkologie Ambulanz | muss gelöscht werden, ausgemustert
| Sonden: SP10-16-D, RM 6C, RIC 5-9D |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2017 (!)
Kommentar: ausgemustert? Durch Voluson E8 2018 ersetzt! Im Keller-OP einsetzbar?
7 | GE Voluson E6 | 2014 | Lebensdauer 6 Jahre: 2020 (!) | Kreissaal | GYN2_15288_0
| Sonden: 11L-D, C4-8-D, IC5-9D |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2022
8 | GE Voluson P6 | 2016 | Lebensdauer 6 Jahre: 2022 | Kreissaal | GYN3_16458_0
| Sonden: 4C-RS, IC9-RS, 12L-RS |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2024
9 | GE Voluson E8 | 2018 | Lebensdauer 6 Jahre: 2024 | Gynäkologie | GYN4_16975_0 |  |  | 2D-Realtime (Echtzeit) | Duplex | Doppler | transrektaler Schallkopf | Tissue Harmonic Imaging (THI) | Hochfrequenzsonden | Elastographie | 3D/4D
| Sonden: ML6-15-D, C2-9D, RAB6-D, RIC 5-9D |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2026
10 | Hitachi EUB 6500 | 2003 | Kommentar: ausgemustert? | POE 2S/POE 2I (INZ) | muss gelöscht werden, ausgemustert
Sonden: EUP-C514, 5.0 - 2.0 MHZ, EUP-L33 ST
11 | GE Vivid S5 | 2014 | Lebensdauer 6 Jahre: 2020 (!) | POE 2I (INZ)/Anästhesie | INZ2I1_15279_0
| Sonden: 12L-RS, 4C-RS, 3SC-RS |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2022
12 | GE Vivid S70 | 2017 | Lebensdauer 6 Jahre: 2023 | POE 2S | INZ2S2_16850_0
| Sonden: M5Sc-D, 9L-D, C1-6-D |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2025
13 | GE Logiq S8 | 2012 | Lebensdauer 6 Jahre: 2018 (!) | POE 3C/ POE 3S | KIN1_15059_0 |  |  | 2D-Realtime (Echtzeit) | Doppler | Duplex | Tissue Harmonic Imaging (THI) | Tissue Doppler Imaging (TDI) | Tissue Doppler Imgaging quantitativ
| Sonden: M5S-D, S4-10 D, 9L-D, M5S-D, C1-5-D, L8-18i-D |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2020 (!)
14 | GE Logiq S8 | 2017 | Lebensdauer 6 Jahre: 2023 | POE 3S | KIN2_16623_0
| Sonden: S4-10 D, 9L-D, C3-10-D |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2025
Kommentar: im Plan mit 3C
15 | GE Vivid S60 | 2018 | Lebensdauer 6 Jahre: 2024 | Kinderkardiologie | KIN3_16981_0
| Sonden: 3SC-RS, 6S-D, 12S-D |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2026
16 | Siemens sequoia 512 | 2007 | Lebensdauer 6 Jahre: >=10Jahre | MVZ | MVZ1_9367_0
Sonden: Acuson 4C1, Acuson 4V1c
17 | FujiFilm Micromaxx | 2006 | Lebensdauer 6 Jahre: >=10Jahre | OP Container/Anästhesie | OPK1_9156_0
| Sonden: HFL38 (Anästhesie), C60e (OP Container) |  | Geräteklasse: Arbeitsgerät-Basisklasse, Geräteeinsatz: Arbeitsgerät-Basisklasse, Geräteeinsatz: stationär, Gerätefunktionen1: | Einsatzorte1: Keller-OP
18 | Interdisziplinäres Gerät (GCH/GYN/ACH/ANA) | ----- | Investitionsjahr: 2019 (!), Neueinrichtung: Ja | OP Container | geplant
Lebensdauer 6 Jahre: 2025
Lebensdauer 8 Jahre: 2026
19 | FujiFilm M-Turbo | 2011 | Kommentar: soll 2018 durch hochwertiges interdisziplinäres Gerät ersetzt werden (!) | Zentral OP | OPZ1_14577_0
Sonden: Triple Transducer Connect (TTC)- Modul, C60X, HFL38x
20 | GE Vivid S5 | 2014 | Lebensdauer 6 Jahre: 2020 | Zentral OP | OPZ2_15278_0 |  |  | 2D-Realtime (Echtzeit) | Duplex | Doppler | transösophageale Echocardiogaphie
| Sonden: 12L-RS, 4C-RS. |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2022
|  |  | Geräteklasse: Arbeitsgerät-Leistungsklasse, Geräteeinsatz: stationär. | Einsatzorte1: Zentral-OP
21 | Hitachi oder BK | ----- | Investitionsjahr: 2018 (!) | Zentral OP | geplant | x
Lebensdauer 6 Jahre: 2025
Lebensdauer 8 Jahre: 2027
Kommentar: Order steht aus, im Anästhesiebudget beantragt, mit laparoskopischem Ultraschall
22 | GE Logiq S8 | 2017 | Lebensdauer 6 Jahre: 2023 | Radiologie/Sonoraum | RAD1_16817_0 | x
| Sonden: C1-6-D, ML6-15-D, L3-12-D |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2025
|  |  | Geräteklasse: Hochleistungsgerät (High End), Geräteeinsatz: stationär, Einsatzzeit: vormittags täglich, nachmittags täglich, Befunddokumentation: standardisierte Befunddokumentation, Gerätefunktionen: 2D-Realtime (Echtzeit), Duplex, Doppler, Tissue Harmonic Imaging (THI) | Einsatzorte1: Funktionsraum
Einsatzorte2: Ultraschallkurse
23 | FujiFilm Micromaxx | 2006 | Investitionsjahr: 2020 Lebensdauer 6 Jahre: >=10 Jahre | Station/POE 4A / ACH | STA1_9306_0
| Sonden: C60e, L38e |  | Geräteklasse: Arbeitsgerät-Basisklasse, Geräteeinsatz: flexibel, Gerätefunktionen: 2D-Realtime (Echtzeit), Duplex, Doppler | Einsatzorte1: Station Einsatzorte2: Keller-OP Einsatzorte3: Zentral-OP
24 | Ultraschalldiagnosegerät | ----- | Investitionsjahr: 2020 Neueinrichtung: ja | Station/ Ebene 2 | geplant
25 | Ultraschalldiagnosegerät | ----- | Investitionsjahr: 2020 Neueinrichtung: ja | Station/ Ebene 3 | geplant
26 | Ultraschalldiagnosegerät | ----- | Investitionsjahr: 2020 Neueinrichtung: ja | Station/ Ebene 4 | geplant
27 | Ultraschalldiagnosegerät | ----- | Investitionsjahr: 2020 Neueinrichtung: ja | Station/ Ebene 5 | geplant
28 | Ultraschalldiagnosegerät | ----- | Investitionsjahr: 2020 Neueinrichtung: ja | Station/ Ebene 6 | geplant
29 | Ultraschalldiagnosegerät, Handgerät | ----- | Investitionsjahr: 2018 (!) Neueinrichtung: ja | UCH | geplant
Kommentar: im UCH-Budget beantragt
30 | BK Medical Merlin 1101 | 2003 | Lebensdauer 6 Jahre: >=10 Jahre | Urologischer OP/ Urologie | URO1_9113_0
| Sonden: 8553 |  | Geräteeinsatz: stationär, Befunddokumentation: keine Befunddokumentation, Gerätefunktionen1: 2D-Realtime (Echtzeit), Hochfrequenzsonden | Einsatzorte1: Uroendo-OP
31 | BK Medical Pro Focus 2202 | 2007 | Investitionsjahr: 2021/22 Lebensdauer 6 Jahre: >=10 Jahre | Urologie | URO2_9382_0
| Sonden: 8811, 8820e, 8818 |  | Geräteeinsatz: stationär, Befunddokumentation: standardisierte Befunddokumentation, Gerätefunktionen1: 2D-Realtime (Echtzeit), Duplex, Doppler, Tissue Harmonic Imaging (THI), transrektaler Schallkopf, Punktionsschallkopf | Einsatzorte1: Funktionsraum
32 | BK Medical Flex Focus 500 | 2012 | Lebensdauer 6 Jahre: 2018 (!) | Urologie | URO3_14955_0
| Sonden: 8811, 8808e, 8820e |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2020 (!) | Einsatzorte1: Funktionsraum Einsatzorte2: Uroendo-OP
Geräteeinsatz: flexibel, Befunddokumentation: standardisierte Befunddokumentation, Gerätefunktionen1: 2D-Realtime (Echtzeit), Duplex, Doppler, Tissue Harmonic Imaging (THI), transrektaler Schallkopf, Punktionsschallkopf, 3D/4D
33 | BK Medical BK 3000 | 2016 | Investitionsjahr: 2017 (!) | Urologie bzw. Kinderurologie | URO4_16508_0
| Sonden: 13L4w, E14C4t, 6C2 |  | Lebensdauer 6 Jahre: 2022
|  |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2024 | Einsatzorte1: Funktionsraum
Kommentar: im Plan 3A 2017, Geräteeinsatz: stationär, Befunddokumentation: standardisierte Befunddokumentation, Gerätefunktionen1: 2D-Realtime (Echtzeit), Duplex, Doppler, Tissue Harmonic Imaging (THI), Elastographie quantitativ, transrektaler Schallkopf, Punktionsschallkopf, 3D/4D
34 | BK Medical BK 3000 | 2016 | Investitionsjahr: 2017 (!) | Urologie bzw. Kinderurologie | URO5_16509_0
Lebensdauer 6 Jahre: 2022
|  |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2024 | Einsatzorte1: Sprechstunde
Kommentar: im Plan 2017, Geräteeinsatz: flexibel, Befunddokumentation: standardisierte Befunddokumentation, Gerätefunktionen1: 2D-Realtime (Echtzeit), Duplex, Doppler, Tissue Harmonic Imaging (THI), Elastographie quantitativ, transrektaler Schallkopf, Punktionsschallkopf.
Einsatzorte2: Uroendo-OP
35 | Pentax Gastroskop, Ultraschall (Endosonosonde) EG-3670URK | 2015 | Einsatzzeit: ganztägig | Endoskopie (ZIM)
|  |  | Gerätefunktionen1: Elastographie, Kontrastmittel-Sonographie (CEUS) | Einsatzorte1: Funktionsraum
36 | Pentax Gastroskop, Ultraschall (Endosonosonde) EG-3670URK | 2017 | Einsatzzeit: ganztägig | Endoskopie (ZIM)
|  |  | Gerätefunktionen1: Elastographie, Kontrastmittel-Sonographie (CEUS) | Einsatzorte1: Funktionsraum
37 | Pentax Gastroskop, Ultraschall (Endosonosonde) EG-3670URK | 2015 | Einsatzzeit: ganztägig | Endoskopie (ZIM)
|  |  | Gerätefunktionen1: Elastographie, Kontrastmittel-Sonographie (CEUS) | Einsatzorte1: Funktionsraum
38 | Pentax Gastroskop, Ultraschall (Endosonosonde) EG-3870UTK | 2016 | Einsatzzeit: ganztägig | Gastroenterologie (ZIM)
|  |  | Gerätefunktionen1: Elastographie, Kontrastmittel-Sonographie (CEUS) | Einsatzorte1: Funktionsraum
39 | Hitachi EUB-6500 HV | 2007 | Lebensdauer 6 Jahre: >10Jahre | BG Mu Gastroenterologie (ZIM) | ZIMBGU1_9388_0
Kommentar: soll durch Gerät aus TEE-Raum ersetzt werden, Einsatzzeit: ganztägig, Gerätefunktionen1: Elastographie, Kontrastmittel-Sonographie (CEUS), Duplex, Tissue Harmonic Imaging (THI).
Einsatzorte1: Funktionsraum
40 | Philips CX50 | 2012 | Lebensdauer 6 Jahre: 2018 (!) | BG Mu LHZK Labor (ZIM) | ZIMBGU2_14737_0 |  |  | 2D-Realtime (Echtzeit) | Duplex | Doppler | 3D/4D | Tissue Doppler Imaging (TDI)
| Sonden: L12-3, S5-1 |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2020 (!) | Einsatzorte1: Funktionsraum
Kommentar: TEE-Raum?
41 | Hitachi Hi Vision Ascendus | 2016 | Ablösungsjahr: 2019 (!) | EKG und Endo Murnau | ZIMBGU3_16343_0
Sonden: EUP-C715, EUP-L74M
Lebensdauer 6 Jahre: 2022
Lebensdauer 8 Jahre: 2024
Kommentar: TEE-Raum?, Einsatzzeit: ganztägig, Gerätefunktionen1: Elastographie, Kontrastmittel-Sonographie (CEUS), Tissue Harmonic Imaging (THI), Doppler, Duplex, Punktionsschallkopf
42 | GE Vivid S70 | 2017 | Investitionsjahr: 2017 (!) | R134.01/ R134.01 | ZIMBGU4_16584_0 |  |  | 2D-Realtime (Echtzeit) | Duplex | Doppler | Tissue Doppler Imaging (TDI)
Sonden: M5Sc-D
Kommentar: TEE-Raum?
43 | Siemens sequoia 512 | 2005 | Investitionsjahr: 2019 (!) | BG Mu EKG Labor/EKG-Funktionsdiagnostik | ZIMGAP1_9177_0 |  |  | 2D-Realtime (Echtzeit) | Duplex | Doppler | Tissue Doppler Imaging (TDI) |  | 3D/4D
Sonden: 9L4, Acuson 4C1, Acuson 4V1c, Acuson 4V1c, Acuson 8V3, Acuson 15L8W, Acuson 4C1
Kommentar: Garmisch oder BGU?
44 | Hitachi Hi Vision Ascendus | 2011 | Investitionsjahr: 2019 (!) | Gastroenterologie | ZIMGAP2_14707_0 |  |  | Elastographie | Kontrastmittel-Sonographie (CEUS) | Duplex | Punktionsschallkopf | Tissue Harmonic Imaging (THI)
| Sonden: EUP-C514, 5.0 - 2.0 MHZ, EUP-B715 |  |  | Einsatzorte1: Funktionsraum
Einsatzzeit: ganztägig, Gerätefunktionen1: Elastographie, Kontrastmittel-Sonographie (CEUS), Tissue Harmonic Imaging (THI), Duplex, Punktionsschallkopf
Anmerkung Abteilung: Gerät im Endosonoraum, Verwendung: Endosonos, Punktionen und Abdomensonos, Kompatibel mit Pentax Sonoendoskopen, wird mit Puntktionsschallkopf (Seriennummer 20506004) verwendet, in Verwendung mit Ascendus Seriennummer 13455101
45 | Volcano S5i IVUS Imaging System | 2011 | Investitionsjahr: 2021/22 | Linksherzkatheter | ZIMGAP3_14728_0
46 | GE Vivid E9 | 2013 | Investitionsjahr: 2018 (!) | EKG-Funktionsdiagnostik | ZIMGAP4_15220_0 |  |  | 2D-Realtime (Echtzeit) | Duplex | Doppler | Tissue Doppler Imaging (TDI) |  | 3D/4D
Sonden: 9L-D, C1-5-D, M5Sc-D
47 | GE Vivid E95 | 2015 | Lebensdauer 6 Jahre: 2021 | EKG-Funktionsdiagnostik | ZIMGAP5_15938_0 | x
Sonden: 4V-D, M5Sc-D, 9L-D, C1-6-D, P6-D
Lebensdauer 8 Jahre: 2023
48 | GE Logiq E9 | 2017 | Investitionsjahr: 2017 Ablösungsjahr: 2019 (!) | EKG-Funktionsdiagnostik | ZIMGAP6_16668_0 | x
| Sonden: 9L-D, ML6-15-D, C1-6-D |  |  | Einsatzorte1: Funktionsraum
Einsatzzeit: ganztägig, Gerätefunktionen1: Elastographie, Kontrastmittel-Sonographie (CEUS), Tissue Harmonic Imaging (THI), Duplex.
Anmerkung Abteilung: Ultraschallgerät im Sonoraum Verwendung Routinesonos stationär + ambulant, In Verwendung mit GE E9 Seriennummer 201684US6
49 | BK Medical 2102 Hawk | 2001 | Ausmusterung: 2019 (!) | ZNA | ZNA1_9071_0
| Sonden: 8811, 8665, 8808 |  | Geräteklasse: Arbeitsgerät-Basisklasse, Geräteeinsatz: stationär, Gerätefunktionen1: 2D-Realtime (Echtzeit), transrektaler Schallkopf | Einsatzorte1: Nothilfe
50 | Siemens Acuson X150 | 2010 | Ausmusterung: 2019 (!) | Raum 10 | ZNA2_14362_0
| Sonden: VF10-5, CH 5-2 |  | Geräteklasse: Arbeitsgerät-Basisklasse, Geräteeinsatz: stationär, Gerätefunktionen1: 2D-Realtime (Echtzeit). | Einsatzorte1: Nothilfe
51 | GE Logiq S7 | 2014 | Lebensdauer 6 Jahre: 2020 (!) | Raum 5 | ZNA3_15277_0
| Sonden: C1-5-D, 9L-D, 11L-D, 3SP-D |  |  | Einsatzorte1: Nothilfe
|  |  | Lebensdauer 8 Jahre: 2022 | Einsatzorte2: Ultraschallkurse
Geräteklasse: Arbeitsgerät-Leistungsklasse, Geräteeinsatz: flexibel, Gerätefunktionen1: 2D-Realtime (Echtzeit), Duplex, Doppler.
52 | Ultraschalldiagnosegerät | ----- | Investitionsjahr: 2017 (!) | ZNA | geplant
Neueinrichtung: ja, Interdisziplinäres Gerät mit transrektaler Sonde
53 | Logiq S7Expert | 2019 |  | Mobiler Sprechstundeneinsatz: Standort aktuell Viszeral- und Thoraxchirurgie | neu angeschafft, noch ohne Kennung |  | x
54 | Handsonogerät GE | 2020 | DICOM-fähig | Unfallchirurgie Sprechstunde | neu angeschafft, noch ohne Kennung
55 | Handsonogerät GE | 2020 | DICOM-fähig | Unfallchirurgie Station | neu angeschafft, noch ohne Kennung
56 | Arietta GE | 2019 |  | ZIM BGU | neu angeschafft, noch ohne Kennung