Leistungsbeschreibung Multimodale Analytikplattform
Gegenstand der Beschaffung ist ein aus drei Einzelgeräten bestehendes analytisches Gesamtsystem:
1. Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Anlage (HPLC)
2. Single-Quadrupol-Massenspektrometer
3. Probenextraktor für planare Oberflächen (TLC-Interface)

Die Vergabe erfolgt ausschließlich als Gesamtauftrag. Eine losweise Vergabe der Einzelgeräte ist nicht vorgesehen. Berücksichtigt werden daher nur Angebote, die sämtliche drei Geräte einschließlich des erforderlichen Zubehörs und der Schnittstellen umfassen. Aufgrund der geplanten gemeinsamen Nutzung ist die vollständige funktionale und technische Kompatibilität der Komponenten zwingend erforderlich. Insbesondere müssen eine direkte Kopplung und eine direkte Kommunikation zwischen der HPLC und dem Massenspektrometer gewährleistet sein. Ebenso muss das TLC-Interface für die direkte Probenzufuhr und Analyse mit dem angebotenen Massenspektrometer kompatibel sein. Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung dafür, dass die angebotenen Komponenten nach der Installation als funktionsfähiges, integriertes Gesamtsystem betrieben werden können.

1.Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Anlage HPLC
Kompaktsystem bestehend aus den folgenden Komponenten:
1. HPLC-Pumpe
Anforderungen: binärer Gradient, Flussrate von 0,001 mL/min bis mind. 4 mL/min, max. Arbeitsdruck mindestens 65 MPa, integrierter Vakuumdegaser, Anschluss für 4 verschiedene Fließmittel
2. Autosampler
Anforderungen: geeignet für Standard 1,5 – 2,0 mL HPLC Vials, mindestens 96 Positionen sowie Option für Mikrotiterplatten, Kühlung optional, Injektionsvolumen 1 bis 9999 µL, max. Arbeitsdruck mindestens 65 MPa
3. Säulenofen
Anforderungen: Temperaturbereich Raumtemperatur oder niedriger bis mind. 70 °C, Lösungsmittelvorheizung, Säulenschaltventil für bis zu 4 Säulen und ByPass-Ventil für MS-Kopplung, Möglichkeit zum Einbau von Säulen bis zu einer Länge von 30 cm oder mehr, max. Arbeitsdruck mindestens 65 MPa

4. UV-Detektor
Anforderungen: UV/Vis-DAD (Diodenarray-Detektor) mit Komplettscan im Bereich von 190-800 nm
5. Sonstiges
Lösungsmittel-Organizer stehend auf dem obersten Modul für mind. 4 Flaschen mit jeweils mind. 1 Liter Volumen.
Das für die unmittelbare Inbetriebnahme erforderliche Verbrauchs- und Installationszubehör ist ebenfalls Bestandteil des Lieferumfangs. Hierzu zählen insbesondere Kapillaren, Schläuche, Adapter sowie eine geeignete RP18 HPLC-Säule.

Das gesamte System darf maximal folgende Eigenschaften haben:
Größe: max. 60 cm (Länge) × 30 cm (Breite) × 105 cm (Höhe)
Gewicht: max. 65 kg

2. Single-Quadrupol-Massenspektrometer
Kompaktes Massenspektrometer mit einem Massenbereich bis m/z 2000 und einem Einzelquadrupol-Massenanalysator. Das Gerät verfügt über eine Schnittstelle zur Flüssigprobenzufuhr sowie ein manuell bedienbares Ventil zur Fließinjektion.
Zur Ionisierung stehen eine Elektrospray-Ionisationsquelle (ESI) sowie eine kombinierte Ionenquelle für Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) und eine direkte Probenzufuhr mittels ASAP-Technik zur Verfügung.
Zum System gehören eine geeignete Vorvakuumpumpe mit Ölnebelfilter und Ölrückführung für den Betrieb bei 220–240 V sowie ein Abluftanschluss-Set mit etwa 5 m Schlauch und geeignetem Vakuumanschluss zur Anbindung an eine bauseitige Abluftführung.
Für die Versorgung des Massenspektrometers ist ein Stickstoff-Membransystem mit Ölfilter vorgesehen. Dieses soll die Stickstoffversorgung über Druckluft ermöglichen und für einen Druckluftbedarf von etwa 10 l/min bei 4,5 bar ausgelegt sein. Ein Manometer bzw. Druckregler zur Einstellung des Stickstoffdrucks ist Bestandteil des Systems.
Im Lieferumfang ist Software zur Gerätesteuerung, Datenerfassung und Auswertung massenspektrometrischer Messdaten enthalten. Die Datenauswertungssoftware muss auch quantitative Auswertungen ermöglichen und für mindestens zwei Arbeitsplätze lizenziert sein.
Zur Kopplung mit UHPLC- und HPLC-Systemen ist ein entsprechendes Schnittstellen- und Zubehörset mit den erforderlichen Schläuchen, Fittings und Verbindungskabeln enthalten.
Das für die unmittelbare Inbetriebnahme erforderliche Verbrauchs- und Installationszubehör ist ebenfalls Bestandteil des Lieferumfangs. Hierzu zählen insbesondere Glaskapillaren für die direkte Probenzufuhr, geeignete Kalibrierstandards sowie die erforderlichen Schläuche und Leitungen.

Das System darf maximal folgende Eigenschaften haben:
Detektor: 
Max. Größe: 70 cm (Länge) × 30 cm (Breite) × 60 cm (Höhe), Gewicht: mx. 35 kg
Vorvakuumpumpe:
 Max. Größe:  50 cm (Länge) × 30 cm (Breite) × 50 cm (Höhe), Gewicht: max. 30 kg

3. Probenextraktor für planare Oberflächen (TLC-Interface)
Modul zur direkten massenspektrometrischen Analyse von Analyten auf planaren Oberflächen, insbesondere auf Dünnschichtchromatographieplatten sowie auf geeigneten Papier- und biologischen Gewebeproben. Die Probenentnahme erfolgt durch die lokale Extraktion definierter Oberflächenbereiche und die anschließende Überführung des gelösten Extrakts in das Massenspektrometer.
Das System verfügt über einen Extraktionskopf für Schichtdicken von etwa 250 µm und eine definierte Extraktionsfläche im Millimeterbereich. Eine isokratische Pumpe stellt den erforderlichen Lösungsmittelfluss für die Extraktion, die direkte Probenzufuhr sowie einen zusätzlichen Make-up-Flow bereit. Das Modul muss eine direkte Analyse ausgewählter Zonen auf TLC-Platten ohne vorheriges Abkratzen oder eine manuelle Extraktion der Proben ermöglichen.
Zum Lieferumfang gehören die für die Integration der Pumpe und die Verbindung mit dem Massenspektrometer erforderlichen Halterungen, Leitungen, PEEK-Schläuche, Fittings und Montagekomponenten. Ein geeignetes Schneidwerkzeug zur reproduzierbaren Konfektionierung der PEEK-Leitungen ist ebenfalls enthalten.
Das System darf maximal folgende Eigenschaften haben:
max. Größe: 30 cm (Länge) × 30 cm (Breite) × 50 cm (Höhe)
Gewicht: max. 25 kg

Installation und Gewährleistung
· Lieferung frei Verwendungsstelle (2. OG) und Vor-Ort-Installation
                     Lieferadresse:	Center of Drug Absorption and Transport (C_DAT)
			  	Felix-Hausdorff-Str. 3, Raum B.20.25
				17489 Greifswald
· Es steht ein Aufzug zur Verfügung. Maximale Traglast: 1600 kg, Türbreite: max. 105 cm
· Intensive Demonstration und Einführung in die Geräte und die Software (mind. 3 Tage)
· 12 Monate Gewährleistung nach Installation
Computer werden von der Universität Greifswald zur Verfügung gestellt. Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen im Angebot mit.
