Leistungsanforderungen:

Inerte/biokompatible UHPLC mit automatischem Probengeber und Diodenzeil-Detektor als zweites Frontend-System für ein Bruker UHPLC-Compact QToF-MS-Hybridmassenspektrometer

1. Leistungsgegenstand: Lieferung eines inerten/biokompatiblen, über Software HyStar 6.2.1.13 steuerbaren Hochdruckflüssigkeitschromatographen mit mindestens binärem Gradientensystem, temperierbarem automatischem Probengeber, Degasser, temperiertem Säulenofen mit Säule und Ventilen, Diodenzeil-Detektor und LC-MS-Tisch für die Analytik von niedermolekularen Arzneistoffkandidaten und Biomolekülen mit relativen Molmassen zwischen 300 und 1.200.

Gefordert wird eine garantierte Implementierung in das vorhandene UHPLC-Hybridmassenspektromer-System Bruker Compact-QToF Baujahr 2022 mit der Software HyStar 6.2.1.13

2. Leistungsort: Universität Greifswald

Institut für Pharmazie, Labor- und Praktikumsgebäude

Pharmazeutische/Medizinische Chemie

Felix-Hausdorff-Straße 1

17489 Greifswald

Die Lieferung frei Verwendungsstelle (Felix-Hausdorff-Str. 1, 17487 Greifswald, Gebäude 4.1, Raum B20.17) inkl. Anfahrt ist erforderlich. Das Gebäude hat einen ebenerdigen Zugang über Gebäude 4.2, z.B. die zweiflügelige Eingangstür (Türmaß 200×217 cm), in der Felix-Hausdorff-Str. 3, 17487 Greifswald. Raum B20.17 (Türmaß 105×220 cm) ist über einen Lastenaufzug (Tragkraft 1.600 kg, Türmaß 110×210 cm, Tiefe 199 cm) zu erreichen. Eine Laderampe ist nicht vorhanden. Die Verpackungsrücknahme ist wünschenswert.

3. Leistungsumfang

Eine Inerte/biokompatible UHPLC mit automatischem Probengeber und Diodenzeil-Detektor inklusive Integration als zweites Frontend-System für ein Bruker UHPLC-Compact QToF-MS-Hybridmassenspektrometer-System.

4. Leistungsbestandteile

Im maximalen Nettopreis von 97.478 Euro sind Lieferung frei Haus, Installation des kompletten Gerätesystems s.o., Inbetriebnahme, Reise- und sonstige Nebenkosten sowie fachkundige Einweisung der MitarbeiterInnen in die Bedienung der Anlage vor Ort enthalten. Alle Module müssen mindestens mit englischsprachigen Bedienungsanleitungen ausgestattet sein.

Um für unsere universitäre Forschung ein möglichst leistungsfähiges System zu erhalten, das dem von der DFG bewilligten Antrag entspricht, müssen bei mindestens 7 der geforderten 8 Module 5.1-5.8 die formulierten Anforderungen erfüllt werden. Bei einem der Module wären technische Abstriche hinnehmbar. Die Gesamtanlage muss aber die formulierten Eigenschaften aufweisen. Kostenlose Zusatzleistungen wie jährliche Wartungen oder eine Wartung vor Ende der Gewährleistung werden mit Zusatzpunkten bewertet (kostenpflichtige Wartungen können dagegen nicht beauftragt werden) und gehen in die Bewertung ein.

5. Technische Spezifikation

Modulares UHPLC-System

UHPLC-Anlage mit binärem Hochdruck-Gradientensystem, inertem/biokompatiblen Flussweg, breiter pH-Stabilität (pH-Stabilität mindestens von pH 1 bis 12,5, besser 1 bis 14), hohem Arbeitsdruck und Druckstabilität der relevanten System-Komponenten und sehr niedrigem Tot- und Dwellvolumen. Zusatzpunkte gibt es, wenn die Module 5.1 bis 5.3 zusätzlich über Systemcontroller oder Bedienelement mit Touchscreen steuerbar sind.

5.1 Inerte/biokompatible Hochdruckgradientenpumpe

Gefordert wird ein binäres Hochdruck-Gradientenmischsystem/Doppelkolbenpumpe mit Kolbenhinterspülung, Flussbereich: 50 µl bis 5 ml/min, sehr hohe Fluss- und Gradientenpräzision (Flussgenauigkeit mindestens ≤ ± 1 %, Flussratenpräzision mindestens ≤ ± 0,07 % RSD), Arbeitsdruck bis mind. 1050 bar, Zusatzpunkte gibt es für bessere Leistungsparameter wie z.B. höhere erreichbare Maximaldrücke im Bereich von 1200 oder 1300 bar.

5.2 Autosampler temperierbar, für Vials und Wellplates

Gefordert wird ein inerter/biokompatibler Autosampler mit niedrigem Carry-over und mit Temperierungsmöglichkeit im Arbeitsbereich von mindestens 4 °C bis 40 °C, die gewählte Temperatur muss mit einer Genauigkeit von ± 2 °C eingehalten werden. Gefordert wird eine Kapazität für mindestens 162 Probenvials (1,5 bis 2 ml), Zusatzpunkte gibt es für eine einfache Erweiterbarkeit. Gefordert ist ein Injektionsvolumen von 0,1 bis mindestens 20 µl in Schritten von 0,1 µl, das mit hoher Präzision wählbar ist. Zusatzpunkte gibt es für die Möglichkeit zur automatischen Probenvorbereitung/-verdünnung. Probenkapazität: Gefordert wird die Möglichkeit zur Aufnahme von 384-well-Mikrotiterplatten, sowie Halter für 1,5 ml/2 ml- Vials. Zusatzpunkte gibt es für Möglichkeit zur Unterdrückung von Peak-Splitting, Fronting oder Peakverbreiterung bei schlecht wasserlöslichen bzw. DMSO-haltigen Proben, z. B. durch Feed-Injektion oder andere technische Maßnahmen. Gefordert wird die Möglichkeit zur innerlichen und äußerlichen Nadelwaschung und eine Verschleppung von mindestens kleiner als 0,0015 %, Zusatzpunkte gibt es für bessere Leistungsparameter z. B. Verschleppung kleiner als 0,0010 %; gefordert wird eine Injektionszykluszeit mindestens kleiner als 25 s, Zusatzpunkte gibt es für bessere Leistungsparameter z. B. Injektionszykluszeit < 10 s. Gefordert wird eine Injektionspräzision ≤ 0,15 %, Zusatzpunkte gibt es für bessere Leistungsparameter.

5.3 Säulenofen, Trennsäulen mit Säulen- und Vorsäulenhalterung

Gefordert wird ein mittels Peltier- oder Umluftkühlung und Heizung temperierbarer Säulenofen (Temperaturbereich mindestens von 10 °C unter Raumtemperatur bis 85 °C) mit Aufnahmekapazität für mindestens vier Säulen, mindestens einem 2-Positionen-6-Wege Säulenschaltventil zur elektrischen, softwaregesteuerten Auswahl der Säulen sowie die Möglichkeit zum schnellen Wechseln der Säulen.

Zusatzpunkte gibt es für die bessere Aufnahmekapazität (mehr als 4, besser 6 Säulen inkl. Vorsäulen und Halter, Platz für Säulen mit mindestens 25 cm besser 30 cm Länge, Dimensionierung von 4×30 bis 6×25 cm) sowie für ein werkzeuglos zu bedienendes Schnell-Wechsel-System. Weitere Zusatzpunkte gibt es für zusätzliche Ventile und einen breiteren Temperaturbereich (z. B. von 4 °C bis zu 110 °C).

Gefordert wird, dass das System ab Inbetriebnahme ohne weitere Beschaffungen für die geplanten Analysen einsatzbereit ist. Daher ist mindestens eine C18-UHPLC-Säule und eine Säulen- und Vorsäulenhalterung gefordert. Zusatzpunkte gibt es für eine biokompatible, deaktivierte Säule mit Partikelgröße < 2 µm und werkzeuglos bedienbare Schnell-Wechsel-Halterungen.

5.4 Degasser, Lösungsmittelkabinett mit Eluentenflaschen und Verschlüsse

Eine Entgasereinheit ist gefordert, um optimale Ergebnisse bzw. den Ausschluss von Störungen durch gelöste Gase sicherzustellen. Zusatzpunkte gibt es, für ein Modul für das Eluentenmanagement für Aufstellung und Eluententemperierung, sowie für Verschlüsse (SCAT Safety Caps oder vergleichbar) für die Eluentenflaschen.

5.5 Diodenzeil-Detektor

Gefordert wird ein rauscharmer (Rauschen ≤ 7,0 µAU) DAD/PDA mit möglichst vielseitig programmierbarem Spalt, biokompatibler/inerter Messzelle (Volumen 8 µl bis 13 µl, optische Weglänge 10 mm) mit Deuterium- und Wolfram-Lampe, und Wellenlängenbereich von mindestens 190 bis 800 nm, Zusatzpunkte gibt es für einen größeren Bereich. Gefordert wird eine ausreichende Druckstabilität des Detektors (mindestens 80 bar), Zusatzpunkte gibt es für eine höhere Druckstabilität und ein Überdruckventil ebenso wie für die Möglichkeit der einfachen Wartung und zusätzliche Detektorzellen. Wie die gesamte Anlage ist gefordert; dass eine Steuerung/Implementierung in HyStar 6.2.1.13 erfolgt.

5.6 LC-MS-Tisch

Gefordert wird ein LC-MS-Tisch, der ein Dual-UHPLC-MS-Setup ermöglicht (s. Konfigurationsskizze für Dual-UHPLC-MS-Setup). Der Tisch muss ein schall- und vibrationsgedämpftes Fach für eine Drehschieber-Turbomolekularpumpe (Agilent, Model: 9499225M002) aufweisen und eine Abführung für aus elektrischer Leistungsaufnahme entstehende Abwärme und Pumpen-Abluft gewährleisten (IonBench Labortisch oder vergleichbar für Bruker Compact QToF mit Schallschutzeinhausung für Vakuumpumpe).

Zusatzpunkte gibt es, wenn der angebotene Tisch allein oder in Kombination mit einem zusätzlichen Tisch eine Aufstellsituation ermöglicht, bei der optimal kurze Verbindungen zwischen den LC-Frontend- und dem MS-Gerät realisiert und die Komponenten für Wartungsarbeiten so bewegt werden können, dass alle Wartungsarbeiten ergonomisch ausführbar sind. Falls dies nur mit einem zweiten zusätzlichen, höhenverstellbaren Tisch für eine der beiden UHPLC-Anlagen erreichbar ist, soll dieser mit angeboten werden (IonBench oder vergleichbar für angebotenes UHPLC-System oder vorhandenes Bruker Elute-UHPLC-System).

Konfigurationsskizze für Dual-UHPLC-MS-Setup

5.7 Software, Installation und Software-Implementierung

Gefordert werden ggfs. zur Integration des Geräts in die Steuerung über das bestehende System (Software HyStar 6.2.1.13, Betriebssystem WIN 10) notwendige Schnittstellen.

Gefordert wird eine garantierte Implementierung der UHPLC-Anlage in die bestehende Anlage unter HyStar. Sollte dies nur über ein Gerätehersteller-spezifisches Plugin (Treiber) möglich sein, kann dieses durch die Universität beim Gerätehersteller gekauft werden. Der Bieter muss dazu das benötigte Plugin eindeutig benennen. Die Kosten würden dann in die Bewertung des Angebotes einfließen. Der Anbieter muss nach der Bereitstellung des Plugins die geforderte Implementierung kostenneutral sicherstellen.

5.8 Referenz, Lieferung, Schulung, Service, Werkzeug, Handbücher und Gewährleistung, Funktionstest bei Inbetriebnahme und kostenlose Zusatzleistungen

Es gibt Zusatzpunkte, wenn das angebotene oder ein vergleichbares UHPLC-System an mindestens einem deutschen Hochschulstandort als Frontend-Gerät an einem hochauflösenden Bruker-MS-System betrieben werden und dort spezifikationsgemäß funktioniert. Die das Gerät betreibende Arbeitsgruppe ist ggfs. als Referenz anzugeben.

Lieferung, Aufbau, Inbetriebnahme des gesamten Systems, sowie Geräte-Einweisung, gedruckte oder elektronische Handbücher sind erforderlich.

Ein Funktionstest mit Referenzstandards als Bestandteil der Inbetriebnahme muss die Betriebsbereitschaft des Systems am Aufstellungsort unter realen Laborbedingungen belegen.

Falls für die Wartung der Pumpenköpfe und andere vom Anwender selbst durchführbare Wartungsarbeiten Werkzeug benötigt wird, wird dieses gefordert. Falls eine werkzeugfreie Wartung durch Laborpersonal möglich ist, wird gefordert, dass diese Wartungsarbeiten in der mitgelieferten Dokumentation explizit beschrieben sind.

Gefordert wird eine Vorführung anhand einer LC-MS-Messung und fachkundige Einweisung in Bedienung und durch NutzerInnen durchführbare Reinigungs- und Wartungsarbeiten vor Ort beim Auftraggeber für mindestens zwei TeilnehmerInnen sowie ein Training nach Installation beim Auftraggeber. Zusatzpunkte gibt es für eine Auflistung regelmäßig zu erneuernder Verschleißteile inkl. Preisabschätzung, eine Schulung von mehr als zwei TeilnehmerInnen innerhalb von zwei Wochen nach Installation, mehrtägiges Training beim Auftraggeber für mindestens zwei Teilnehmer zwei Wochen nach der Einweisung, spätestens aber innerhalb von vier Wochen nach Installation, fachkundige Einweisung ins Trouble-Shooting.

Zusatzpunkte gibt es für die Möglichkeit zur durch Systemkontroller-geführten Diagnose und Wartungsarbeiten und kostenlose Ferndiagnose (z. B. über WebEx).

Gefordert wird eine Service-Hotline-Regelung in Form einer kostenlosen deutschsprachigen Direkt-Support-Hotline (applikativer und technischer Support). Zusatzpunkte gibt es für die Benennung der AnsprechpartnerInnen und für den Fall, dass dies das Fachpersonal sein sollte, das die Vor-Ort-Einweisung durchführt.

Gefordert wird zwei Jahre Gewährleistung kostenneutral (kostenpflichtige Gewährleistungsverlängerungen können nicht beauftragt werden).

Wie oben angeführt werden kostenlose Zusatzleistungen wie jährliche Wartungen oder eine Wartung vor Ende der Gewährleistung mit Zusatzpunkten bewertet.

Gefordert wird eine Lieferzeit von 12 Wochen oder weniger.