Leistungskriterien: Paralleles Bioreaktorsystem

Das Institut für Pharmazie der Universität Greifswald beabsichtigt die Anschaffung eines Bioreaktorsystems ausgestattet mit einem Filtrationssystem für die Co-Kultivierung von Mikroorganismen sowie für die Kultivierung microaerophiler und Druck-sensitiver Mikroorganismen. Zubehör wie diverse Sonden einschließlich optischer Dichte-Sonden, Druck-Sensor, spezielle Rührer, Pumpen, Abgasanalytik etc., Glucose- und Laktat-Sensoren, Umlaufkühler und Software. Die Leistungsbeschreibung für das Gerätesystem umfasst Parameter, die im folgenden Text im Einzelnen spezifiziert sind.

Für die Steuerung des flexiblen parallelen Bioreaktorsystems mit vier doppelwandigen Kultivierungsgefäßen ist eine entsprechende Hardware gefordert, die den Anforderungen an die Qualitätssicherung der Produktionsabläufe und -umgebung in der Herstellung von Arzneimitteln und Wirkstoffen und der Prozessüberprüfung entsprechen, die von der Europäischen Kommission in den Grundsätzen und Leitlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP) festgelegt sind. Die Hardware Anforderungen an den Steuerungs-PC umfassen den PC mit Monitor mit mind. 21,5 ‘‘, eine deutsche Multimedia-Tastatur und kabellose Mouse. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV 750VA), APC Smart UPS 750VA, Input 230V/ Output 230V muss vorhanden sein. Der PC sollte einen mind. 32 GB Arbeitsspeicher (RAM) aufweisen, mit 2x 1TB Solid-State-Laufwerk (Raid 1), 2x RJ-45 100/1000 Mbit und mit 1x Seriell, 8x USB-Anschlüssen ausgestattet sein, sowie mit einem DVD+/-RW Laufwerk. Das Betriebssystem muss Microsoft Windows 11 sein. Gefordert ist zudem eine GMP konforme SCADA Software für die automatisierte Prozesssteuerung, Datenspeicherung und für den Vergleich von Daten aktueller Prozesse mit vorherigen Prozessen, sowie für die Option für online- und offline- Berechnungen von wichtigen Bioprozessparametern (bspw. OTR, OUR, CER, RQ) basierend auf dem Signal integrierter Sensoren der Abgasanalyse (s.a. unten im Text). Das ausgeschriebene System wird in der Ausbildung von Pharmaziestudierenden eingesetzt und muss daher den GMP-Vorgaben der Europäischen Kommission entsprechen.

Für die Temperierung der Bioreaktoreinheiten wird ein Umlaufkühler benötigt, der die 4 doppelwandigen Bioreaktoren mit einem Arbeitsvolumen von 1 L stabil temperiert. Folgende Leistungen muss der Umlaufkühler erbringen: eine Kühlleistung von 1000 W bei +30°C im Temperaturbereich -10°C bis +40°C und eine Pumpenleistung von 12 L/min mit 2,5 bar. Die Temperierung der Kulturgefäße soll von 8°C über Kühlmittel bis 65°C mit entsprechendem Kühlmittel möglich sein. Die Anschlüsse des Umlaufkühlers für den Wasserein- und auslass zu den doppelwandigen Kultivierungsgefäßen müssen selbstschließende Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl sein.

Es werden insgesamt vier doppelwandige Borosilikatglas-Kultivierungsgefäße mit Autoklaviergestell benötigt, die ein Arbeitsvolumen von 1 L haben. Da das System u.a. für die Kultivierung von microaerophilen Mikroorganismen genutzt werden soll, ist ein max. Gefäßvolumen von 1,6 L nicht zu überschreiten. Zudem ist eine Option zur Erweiterung auf 6 Gefäße, auch größerer Arbeitsvolumina bis 5 L ohne zusätzliche Kontrolleinheit gefordert. Sämtliche Produkt-berührenden Edelstahl-Einbauten sollen aus AISI 316L, 316Ti, 316 oder gleichwertigen Edelstahl sein. Alle verbauten Dichtungen müssen aus EPDM / FDA sein. Die Kopfplatte der Bioreaktoren sollte einen Durchmesser von mind. 16 cm haben und über ausreichend Ports für das Einsetzen von diversen Sonden (s.a.u.) und für die Etablierung der Co-Kultivierungsstrategie verfügen, wobei mind. 3 große Ports mit einem Durchmesser von 19 mm, mind. 2 Ports mit einem Durchmesser von 12 mm, sowie mind. 6 kleine Ports mit 6 mm   vorhanden sein müssen. Zusätzliche Reduzierstutzen zur Variation der Portgrößen sind erforderlich.

Die Anlage muss einen 4-fach Gasanschluss für Druckluft, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoffdioxid enthalten. Die Gase sollen einzeln über separate Massflowcontroller steuerbar sein und über den Sparger, mit Bohrungen nach unten, eingeleitet werden. Folgende Begasungsvolumina sind erforderlich: für Sauerstoff 0,015-3Nl/min, für Stickstoff 0,0075-1,5Nl/min und für Kohlenstoffdioxid 0,005-1 Nl/min. Für Luft mit 0,0075-1,5Nl/min, inklusive eines Umleitventils für eine Kopfraumbegasung, sowie zusätzlich Luft mit 0,05 - 10Nl/min als 5 Gaslinie für die Kultivierung größerer Volumina bis 5 L. Die flexible Sauerstoff-Kontrolle muss ebenfalls über parallele und individuelle Regelung mehrerer Stellglieder (wie Luft, O2, N2, Rührgeschwindigkeit und Substratzugabe) möglich sein. Zudem ist eine pH-Steuerung über CO2 gefordert, wobei der Messbereich von ca. 2-12 reichen sollte.

Die Anlage soll über Anschlüsse für eine optische pO2-Sonde und entsprechende Sensoren für Redox, pH, Schaum und Temperatur verfügen. Die Kabel der Sonden dürfen nicht fest mit der Anlage verbunden, sondern müssen flexibel austauschbar sein. Die Möglichkeit zur Nutzung einer Trübungssonde und deren Einbindung in die Software zur online Berechnung von bspw. optischer Dichte (OD), Trocken- oder Feuchtzellmasse muss bereits vorkonfiguriert und ready to use sein. Des Weiteren muss ein Sensor für die Überwachung des Drucks im Angebot enthalten sein, der eine Drucksteuerung von bis zu 0,5 Bar erlaubt.

Ebenso ist die fertige Vorkonfiguration zur Anbindung eines Sensors zur online Glukose-/Laktat -Messung mit Option zur Programmierung eines Glukose-Controllers über die integrierte Substratpumpe basierend auf dem Messwert des Sensors unabdingbar.

Zusätzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung eines kombinierten Glukose-/Laktat-Sensors zur kontinuierlichen Messung der entsprechenden Konzentrationen in einem prozesstechnischen Umfeld. Der Sensor muss für den dauerhaften Einsatz im Prozess geeignet sein und eine stabile, reproduzierbare sowie präzise Messwerterfassung gewährleisten. Folgende Anforderungen sind erforderlich: der Messbereich für Glukose muss zwischen 0 – 40g/L und für Laktat zwischen 0-5 g/L liegen. Die Kalibrierung der Sensoren soll über eine Zwei-Punkt-Kalibrierung erfolgen. Eine prozessbegleitende Kalibrierung muss automatisch erfolgen. Die Wartung der Sensoren soll eigenhändig durchgeführt werden können. Die Einsendung des Sensors für Wartungszwecke ist nicht gewünscht.

Eine Abgasanalytik für die Messung von Kohlenstoffdioxid mit 0-10% und Sauerstoff 0-50% für die Echtzeitbestimmung von OTR, CER und RQ muss enthalten sein.

Für alle vier doppelwandigen Glaskultivierungsgefäße ist folgende Ausstattung gefordert: Ein wichtiger Punkt ist ein Ringsparger mit Bohrungen nach unten (keinesfalls nach oben) sowie jeweils ein Schikanekorb zur Strömungsbrechung für alle Kultivierungsgefäße sowie Vorlageflaschen mit Halterung für Korrekturmittel.

Zur Probenahme ist ein höhenverstellbares Tauchrohr inklusive Single-Use Probename Kits via nadelfreien Septum notwendig. Adapter für die Kopfraumzugabe, mehrfach Zugabestutzen, sowie Blindstopfen für alle Bioreaktorports sind notwendig. Die Kessel sollen mit Abgaskühler, 4x Rührer für Scherkräfte-anfällige, Druck-sensitive Mikroorganismen und zusätzlich 8x klassische Rusthon-Rührer ausgestattet sein. Die Rührung soll über einen Obenantrieb über eine Gleitringdichtung mit einer Rührgeschwindigkeit bis 2.000 rpm erfolgen.

Für ein einfaches Einlegen der Pumpschläuche sollen integrierte "Flip-Typ"-Pumpen für die Dosierung von Säure, Base und Antischaum-Zugabe mit konstanter Pumprate und zusätzlich eine Pumpe des "Flip-Typs" für Zugabe der Fütterungslösung mit flexiblen Drehzahlbereich von 5-150 rpm / 0,15 - 5 rpm verbaut sein. Die Pumprichtung soll für das Befüllen und Leeren der Pumpschläuche sowie für die Kalibrierung des Totalizers und das Priming der Feedschläuche jeweils variabel sein. Die Option für zusätzliche Substratregler für Pumpen mit konstanter Pumprate (für Säure, Base und Antischaum), falls diese prozessbedingt im vorgesehenen Regler nicht benötigt werden, soll vorhanden sein.

Für die Etablierung der Co-Kultivierung ist ein Tangential-Flow-Filtration-System vorgesehen, das im Angebotsumfang enthalten sein muss. Die Anforderungen an das Filtrationssystem verlangen eine Porengröße von >0,3 µm und einem Durchflussvolumen von ca . 0,1 – 6 mL/min. Die Unterstützung und Beratung bei der Testung von Filtersystemen und deren Applikation, auch über die reguläre Garantiezeit für das System hinaus, muss ebenfalls im Angebot enthalten sein, wobei eine Rückmeldung auf Fragen/ Probleme innerhalb von 48 Stunden unabdinglich ist.

Für die zentrale Bedienung aller vier Bioreaktoreinheiten soll nur ein zentraler Touchscreen mit Trenddisplay zur grafischen Darstellung aller Prozess-relevanter Variablen und zur Detailansicht der einzelnen Bioreaktoreinheiten zur Prozesskontrolle im Parallelbetrieb vorhanden sein. Zusätzlich soll eine Option für die Anbindung von 1-2 weiteren Bioreaktoren vorhanden sein, für die keine zusätzlichen Bedienungseinheiten notwendig sind. Die Steuerung der potentiell zusätzlichen Einheiten soll ebenfalls über den im Angebot geforderten zentralen Touchscreen erfolgen. Die Regler der einzelnen Prozessparameter müssen direkt zugänglich sein, kritische Einstellungen der Regelparameter sollen durch ein Passwort zu schützen sein.

Die Unterstützung bei der Entwicklung von Rezepturen, sowie bei deren Etablierung, Optimierung und Anwendung hat kostenfrei zu erfolgen. Im Lieferumfang ist ein Starterset für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten der Anlage vorzusehen. Das Set muss die notwendigen Zubehör- und Kleinteile, insbesondere O-Ringe, Dichtungen, Schläuche sowie Edelstahl-Steckkupplungen, enthalten. Die Anlage wird im Erdgeschoss des C_DAT in der Felix-Hausdorff-Str. 3 im Raum A.00.29 der Arbeitsgruppe „Pharmazeutische Biotechnologie“ installiert. Der Raum ist ebenerdig erreichbar, d.h. es sind keine Treppen, Absätze oder Ähnliches vorhanden. Die Flure, Durchgänge und Türen entsprechen dem üblichen Standard und weisen eine Breite von mind. 100 cm und eine Höhe von mind. 220 cm auf. Alle notwendigen Anschlüsse, wie Strom und Druckluft sind vorhanden. Zusätzlich sind Gasanschlüsse für Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoffdioxid verfügbar.

Der maximale Platzbedarf aller 4 Bioreaktoreinheiten mit Touchscreen darf die Abmessungen mit der Breite von max. 2,50 m und der Tiefe von 0,8 m nicht überschreiten. Die Höhe der Bioreaktoren mit Abluftkühler darf max. 0,45 m sein.

Aufbau und Installation der Anlage müssen durch einen qualifizierten Techniker realisiert werden. Des Weiteren muss eine entsprechende Schulung des Personals (6 Personen) sowie eine 1-2- tägige Vorort-Einweisung in die Gerätetechnologie und in die Software erfolgen. Grundlage für die Einweisung des Personals und für die Software sind die gängigen GMP-Anforderungen im Rahmen der pharmazeutischen Industrie.

Die vollständige Lieferung des gesamten Systems, der Aufbau und die Einweisung des Personals müssen spätestens 12 Wochen nach Auftragsvergabe erfolgt sein.