Konfokales Laser-Scanning Mikroskop mit aufrechtem, vollmotorisierten Mikroskopie-Stativ, konfokaler Scaneinheit mit 4 internen Detektoren und  Weißlichtlaser (WLL) sowie UV Diodenlaser (405 nm) und Messmodul für Fluoreszenzlebenszeitaufnahmen.

Einführung zum Institut und Standort und Gebrauch des Gerätes

Das zu beschaffende Gerät soll als Multi-User Gerät im Imaging Zentrum des Fachbereiches Biologie über eine breite Ausstattungspalette verfügen, um den diversen Ansprüchen möglichst vieler unterschiedlicher Projekte der beteiligten Gruppen Fachbereiches Biologie der Universität Greifswald zu genügen. Alle bildgebenden Geräte des Fachbereiches Biologie der Universität Greifswald sind eingebettet in das „Imaging-Zentrum des Fachbereiches Biologie“, dass sich auf zwei verschiedene Standorte verteilt, den Campus Soldmannstraße und den Campus Beitzplatz, die etwa 3 km voneinander entfernt liegen. Mit dem hier für den Standort Campus Soldmannstraße zu beschaffende aufrecht und technisch umfassend sowie mit Weißlichtlaser ausgerüstete Gerät als Ersatz eines vorhandenen Gerätes sollen vorrangig Fragestellungen zur evolutionären Morphologie und Funktionsmorphologie von Arthropoden untersucht werden. Die umfangreiche Ausstattung trägt den unterschiedlichen Anforderungen sowohl der einzelnen Nutzer der beteiligten AGs als auch weiteren Einzelnutzungen aus dem Fachbereich Biologie Rechnung und ist für zukünftige Fragestellungen, zukünftige Techniken und neue Farbstoffe, die die Antragsteller einbringen werden, bewusst offen und modular konzipiert.

Das zu beschaffende Gerät wird am Standort Soldmannstraße des Imaging-Zentrums des Fachbereiches Biologie stehen (Soldmannstraße 23, Haus 6.1), dort im Erdgeschoss, Raum 124. Lieferung und Aufbau erfolgt in diesem Raum. Ein speziell für die Aufstellung von Konfokalmikroskopen dimensionierter Schwingungs-gedämpfter Tisch ist vom Vorgängergerät vorhanden und muss weiter genutzt werden. Der Raum ist klimatisiert, verfügt über allen notwendigen elektrischen Anschlüsse und ist nicht unterkellert. Der Zugang zu dieser Etage ist nur über eine Magnetkarte/Mitarbeiterausweis möglich. Die Räume sind über eine Alarmanlage gesichert.

Detaillierte technische Ausstattung des Gerätes inklusive Zubehör

Mikroskop:

- Aufrechtes, motorisiertes Mikroskop ausgerüstet für Durchlicht-, Fluoreszenz- und konfokale Laserscanning-Mikroskopie, geeignet für Objektive mit Vergrößerung von 1,25x bis 100x, LED-Hellfeldlichtquelle

- Motorisierter Auflicht Fluoreszenzrevolver mit motorisierten Shutter

- Optische Ausstattung für aufrechtes Stativ mit Hellfeldlichtquelle, Okularen und Interferenzkontrast-Modularität

- Vom Stativ getrennte, Justage freie Fluoreszenz-Anregung-Lichtquelle, mit Shutter für Weitfeld- (Epi-) Fluoreszenz mit einer für eine Betrachtung durch ein Okular geeigneten Ausgangsleistung. Lichtleiter-basierte Einkopplung, um die Wärmequelle vom Stativ fernzuhalten

- Motorisierter koaxialer Grob-/Feinfokustrieb, Axialer Verfahrbereich, total: max. 25 mm; Step size (min. increment): 3.8 nm; Max. speed: 5 mm/sec

- Zusätzliche Galvo-Scan-Einheit für schnelles und präzises fokussieren in axialer Dimension: Minimale Schrittweite: 20 nm, einstellbar in Schritten <1.5 mm (voller Verfahrbereich) bzw. <0.5 mm (eingeschränkter Verfahrbereich), Reproduzierbarkeit: 40 nm, Maximaler Verfahrbereich axial: 1.5 mm

- Dynamische Ansteuerung der Beleuchtung, Einstellung automatisch gespeichert und abgerufen individuell für jede Fluoreszenzfilter, um eine ergonomische und lichtschonende Beobachtung vom Fluoreszenzsignalen in mehrfachgefärbten Präparaten zu erreichen

- in XY-Achse verfahrbarer Motorisierter, Hard- und Software steuerbarer, Probentisch: Verfahrbereich: 100 x 80 mm, Auflösung: 0,05 µm Reproduzierbarkeit: < 1µm, Genauigkeit: +/- 3 µm

- Durchlichtdetektor mit motorisiertem Shutter, für Pointscanning-Aufnahmen von Hellfeld-Transmissionsdaten. Simultane Hellfeld-Transmissionsbildaufnahme mit konfokaler Fluoreszenz- und Superresolution-Bildaufnahme möglich. Softwaregesteuerte Umschaltung auf Durchlichtdetektor

- Ergonomisches Bedienelement für variable Kontrolle verschiedenster Mikroskopie- und konfokaler Akquisitionsparameter. Bedienelement muss parallel mit der Aufnahmesoftware verwendet werden

- Externes und entkoppeltes Kühlsystem für alle relevanten Systemkomponenten

- Mikroskopiestativ mit konfokalen Scanner- und Kameraport

- LED Durchlicht- und LED Weißlicht Epi-fluoreszenzlampe

- Motorisiertes Fluoreszenzfilterwürfel-Rad, mit 5 Filterwürfel Positionen:

- Bandpass-Filterwürfel für LED 405nm (Anregung BP 405/60, Emission BP 470/40), GFP (Anregung: BP 470/40, Emission: BP 525/50), LP (Anregung: BP 515-560, Emission: LP 590)

- Externes, ergonomisches Bedienelement zur Steuerung der Probentischdimensionen x, y und z.

- Objektive:

  - 5x Trockenobjektiv mit einer NA von mind. 0.15

  - 10x Trockenobjektiv mit einer NA von mind. 0.4, optimiert für konfokale Anwendungen, chromatisch korrigiert für den UV und sichtbaren Wellenlängenbereich. Arbeitsabstand mind. 2,56 mm

  - 16x Multi-Immersionsobjektiv (Wasser, Silikonöl, Glycerin, Öl, BABB) mit einer NA von mind. 0.6, optimiert für konfokale Anwendungen, chromatisch korrigiert für den sichtbaren Wellenlängenbereich. Arbeitsabstand mind. 0,3 mm, Korrekturring

  - 20x Trockenobjektiv mit einer NA von mind. 0.75, optimiert für konfokale Anwendungen, chromatisch korrigiert für den UV und sichtbaren Wellenlängenbereich. Arbeitsabstand mind. 0,62 mm

  - 20x Multi-Immersionsobjektiv (Wasser, Silikonöl, Glycerin, Öl) mit einer NA von mind. 0.75, optimiert für konfokale Anwendungen, chromatisch korrigiert für den UV und sichtbaren Wellenlängenbereich. Arbeitsabstand mind. 0,66 mm, Korrekturring

  - Ein 40x Glycerin-Immersionsobjektiv ist bereits vorhanden und sollte möglichst weiterhin mit genutzt werden können (Gewindetyp Leica, NA von 1.25, optimiert für konfokale Anwendungen, chromatisch korrigiert für den UV und sichtbaren Wellenlängenbereich. Arbeitsabstand größer 0,35 mm, Korrekturring) Sollte das bei ihrem Gerät möglich sein, geben sie eine Kompatibilitätserklärung dazu ab.

  - Sollte obige Weiternutzung nicht möglich sein bieten Sie alternativ ein gleichwertiges zu Ihr System passendes 40x Glycerin-Immersionsobjektiv an (Gewindetyp Leica, NA von 1.25, optimiert für konfokale Anwendungen, chromatisch korrigiert für den UV und sichtbaren Wellenlängenbereich. Arbeitsabstand größer 0,35 mm, Korrekturring)

- Kondensor und Objektiv-Wollaston-Prismen für Interferenz-Kontrast für die oben aufgelisteten Objektive: 10x und 20x

Scankopf:

- Aktiv gekühlter konfokaler Punktscanner, mit drei Scanner-Umlenkspiegeln (parallaxenfreie Dreispiegeltechnik

- Großes Sehfeld mit 22 mm Bilddiagonale in der Zwischenbildebene, Auflösung bis zu 8192x8192 Pixel

- Individuell frei einstellbares Pixelformat, unabhängig vom Scannerzoom, unabhängig von vordefinierten Pixelformaten wie 256 x 256, 512 x 512, ..., 8192 x 8192 Pixeln

- Scannergeschwindigkeit einstellbar 1-2600 Hz unidirektional, Umschalten zwischen linearisiertem und sinusförmigem x-Scan, Feedback-Monitoring des Scanners für konstante Bildqualität, bis zu 10 Bilder / Sekunde bei 512 x 512 Pixeln

- Scanoptik mit hoher Transmission von >99% über den UV und sichtbaren Wellenlängenbereich von 400 – 850 nm

- Optische Sehfeldrotation von insgesamt 200°, ohne das Sehfeld zu verkleinern zu müssen

Detektion:

- Filterfreie, spektrale konfokale Detektion mit 4 individuellen hochsensitiven Detektoren, mind. 2 unterschiedliche Detektortypen, und insgesamt 2 unterschiedliche Photo-effektive Photokathodenmaterialien

- Detektion über den gesamten angegebenen spektralen Bereich, ohne spektrale Lücken.

- Die spektrale Auftrennung des emittierten Lichtes erfolgt mit hoher Effizienz mittels eines optischen Prismas, als dispersives Element (kein optisches Gitter oder Dichroitische-Filter), mind. 95 % Transparenz bei allen Wellenlängen und Polarisationsrichtungen

- Filterfreie Fluoreszenzdetektion von 410 - 850 nm, freie spektrale Detektion (1nm Schrittweite, min. 5nm Breite)

- 4 Einzelphotonensensitive Detektoren, davon:

  - 2x Detektoren mit Silizium-basierter Photokathodentechnologie (Photonen-Detektionseffizienz >58% bei 500 nm, >10% bei 810 nm, Detektortotzeit <1,3 ns.)

  - 1x Detektor mit GaAsp-basierte Photokathodentechnologie (Photonen-Detektionseffizienz > 46% bei 500 nm. Detektortotzeit <1,6 ns.)

  - 1x Detektor für Nahinfrarot-Detektion mit Silizium-basierter Photokathodentechnologie. Photonen-Detektionseffizienz ca. 33% bei 700 nm, ca. 12,5% bei 850 nm. Detektortotzeit <1,3 ns.)

- Durchlichtdetektor konfokale Hellfelddetektion

- Messmodul zur Erfassung von temporär korrelativen Photoneninformationen, parallele Messung der durchschnittlichen Ankunftszeit und Anzahl (Intensität) der Photonen

- Implementierte Softwaremodule zur Analyse und Auswertung der gemessenen Photonenankunftszeit

  - Darstellungsmodus der Ankunftszeit (farbkodiert) parallel zur Intensität

  - Unterscheidung zwischen erwünschtem und unerwünschtem Fluoreszenzsignal durch Zuordnung und Auftrennung in Zeitfenster und deren Darstellung in unterschiedlichen Kanälen, bis zu 16 einstellbare Zeitfenster (time gates) gleichzeitig

  - Trennung von Fluorophoren anhand lebensdauerbasierter Informationen

  - Nachweis und Quantifizierung von molekularen Wechselwirkungen (z. B. Protein-Protein) mithilfe lebensdauerbasierter FRET-Messungen

- Einzelphotonenzählbarkeit aller Detektoren

Laser:

- 405 nm Dauerstrichlaser

- spektral kontinuierliche gepulste Laserlichtquelle, 1 Nanometer genaue und optimale Anregung verschiedenster Fluorophore im sichtbaren und nahinfraroten Wellenlängenbereich

- 305 unterschiedliche Wellenlängen ansteuerbar über Akusto optischen Strahlteiler, Bereich von 485 nm bis 790 nm (gepulst, Pulsfrequenz ca. 80 MHz),

- 8 Einzellaserlinien müssen zeitgleich möglich sein, unterschiedliche Laserwellenlängen können im µ-Sekundenbereich umgeschaltet werden

- Einzellinienleistungen ≥ 1,1 mW. Laserleistung durch AOTF kontrolliert, von 0,1 % bis 100 %.

- Anregungs-Lambda-Scans im Bereich 485 nm bis 790 nm, Kombination von Lambda-Anregungs- und Lambda-Emissions-Scans für komplette spektrale Analyse

- Einkopplung der Laser: Flexible und hocheffiziente Lasereinkopplung mit Anregungseffizienz >90% mit einem Acusto Optical Tunable Filter (AOTF)

- Verwendung eng beieinander liegender Laseranregungslinien zur gleichzeitigen Abbildung von Farbstoffkombinationen wie z.B. GFP und YFP mit überlappenden Anregungs- und Emissionsspektren.

konfokale Super-Resolution:

- Auflösungserhöhung auf bis zu 120 nm in lateraler und 200 nm in axialer Dimension. Konfokale Super-Resolution möglich mit allen Fluoreszenzdetektoreinheiten möglich, unabhängig vom spektralen Bereich

- Keine Filter oder Bandpass Emissionslichteinschränkung, Emissionslicht kann spektral frei ausgewählt und für die konfokale Super-Resolution werden

- 4 Kanal simultane konfokale Super-Resolution muss möglich sein

FLIM:

- Elektronik + Software muss für die Messung Fluoreszenzlebensdauer-Mikroskopie (FLIM) vorhanden und geeignet sein

- Alle Anregungslinien der spektral kontinuierlichen gepulsten Laserlichtquelle und der gesamte Detektionsbereich sind spektral frei einstellbar und FLIM kompatibel.

- System-Totzeit maximal 1.5 nsec

- Volle Integration der FLIM-Funktionalität in der Akquisitionssteuersoftware.

- FLIM-Messungen mit folgender Geschwindigkeit und folgendem Photon-flux: 80 Millionen counts/s, Countrate pro Kanal, 180 Millionen counts/s mit mehreren Detektoren

- 2D-Darstellung und Analyse der erfassten FLIM-Aufnahmen mittels Phasorplot

- FLIM-Software zur Prozessierung der am Mikroskop aufgenommenen FLIM-Daten

Rechner, Software, Zubehör, Garantie, Sonstiges:

- Arbeitsrechner mit zwei großen Monitoren (ca. 31,5 Zoll in der Diagonale), Tastatur und Maus

- mind. 128 GB Arbeitsspeicher, Grafikkarte für Dekonvolutions Prozessierung mit mind. 24 GB Graphikkartenspeicher

- Software zur Mikroskopansteuerung, vierdimensionale Bildaufnahmen

- Software-Modul zur einfachen Erstellung von Übersichtskarten und Tile- / Mosaikscan-Funktionen, mit vorkonfigurierter Probenträgerbibliothek

- Softwaremodul für die Auftrennung verschiedener Fluoreszenzsignale: automatische, kanalweise oder spektrale Trennung, Trennung von Fluoreszenzsignalen schon während der Liveaufnahme.

- zusätzliches Software-Modul, das mit der Messung der durchschnittlichen Photonenankunftszeit arbeiten (s.o. 3. Detektion)

- Integriertes Super-Resolutionspaket: automatische Pinhole- und Pixelgrößenanpassung mit anschließender Dekonvolution zur Auflösungserhöhung der Aufnahme

- Computertisch für den Arbeitsrechner und zur Aufstellung der zwei Monitore wie oben spezifiziert

- Lieferung frei Verwendungsstelle

- Vorort-Installation und 1 Tag Training/Einweisung;

- 2 Jahre Gewährleistung kostenneutral auf das komplette System inkl. Laser (kostenpflichtige Gewährleistungsverlängerungen können nicht beauftragt werden)