## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
TFL-Laser und Lithoklast mit Absaugung
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | #7780-642683-1
| Angebotsfrist: | 25.09.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YH5DYD30VGCU
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie die einzelnen Arbeitsblätter für diejenigen Lose aus, für die Sie ein Angebot einreichen möchten.
| Los-Nr. | Bezeichnung des Loses | Hinweis
| 1 | TFL-Laser
| 2 | Lithoklast mit Absaugung

## Los 1
Los-Nr. 1 - TFL-Laser
Für die Wirtschaftlichkeit ist allein der niedrigste Preis entscheidend. Ausschlusskriterien sind möglich.
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | allgemeine Leistungskriterien | [8 empty] | * | 297812 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2 | 2 | Ausschlusselement | weitere Leistungskriterien | [8 empty] | * | 297813 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.1 | 2.1 | Ausschlusselement | Installation, Inbetriebnahme und Einweisung gemäß geltender nationaler Gesetze und Richtlinien durch den Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Person vor Ort und inklusive | [8 empty] | * | 297814 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.2 | 2.2 | Ausschlusselement | Deutschsprachige Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten. | bitte in digitaler Form als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 297815 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.3 | 2.3 | Ausschlusselement | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Aufbereitungsverfahren für die angebotenen Komponenten. | Dazu ist zwingend die Anlage "Herstellerangaben zur Aufbereitung" auszufüllen. | [7 empty] | * | 297816 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.4 | 2.4 | Ausschlusselement | Lieferung frei Verwendungsstelle | [8 empty] | * | 297817 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.5 | 2.5 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "LAN" beschriebenen LAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 297818 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.6 | 2.6 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "WLAN" beschriebenen WLAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 297819 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.7 | 2.7 | Informationselement | Ersatzteilliste + Explosionszeichnung | Bitte senden Sie uns eine vollständige Ersatzteilliste als Anlage, einschließlich einer Explosionszeichnung | [8 empty] | 297820
2.8 | 2.8 | Ausschlusselement | Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) - Anlage 1 | Sofern das angebotene System der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) unterliegt und in Anlage 1 der MPBetreibV gelistet ist, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass für alle betroffenen Medizinprodukte eine STK entsprechend den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurde. Als Nachweis ist der Lieferung eine gültige STK-Bestätigung beizufügen. Diese Bestätigung muss dokumentieren, dass die sicherheitstechnische Kontrolle ordnungsgemäß, fachgerecht und fristgerecht gemäß den jeweils geltenden Vorschriften (insbesondere DIN EN 62353 / VDE 0751-1) durchgeführt wurde. Die STK-Bestätigung muss folgende Angaben enthalten: -Bezeichnung und Seriennummer des Geräts -Datum der STK -Prüfergebnis inkl. Bewertung der Betriebssicherheit -Name und Qualifikation der prüfenden Person -Unterschrift und ggf. Stempel der Prüfstelle | [7 empty] | * | 297821 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.9 | 2.9 | Ausschlusselement | Medizinprodukte-Technische Kontrolle (MTK) - Anlage 2 | Sofern das angebotene System der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) unterliegt und in Anlage 2 der MPBetreibV gelistet ist, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass für alle betroffenen Medizinprodukte eine MTK entsprechend den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurde. Als Nachweis ist der Lieferung eine gültige MTK-Bestätigung beizufügen, welche die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung nachweist. Die MTK-Bestätigung muss folgende Angaben enthalten: -Gerätebezeichnung und Seriennummer -Datum der MTK -Prüfergebnisse und Feststellung der Funktionsfähigkeit -Name und Qualifikation des Prüfers -Unterschrift der prüfenden Person -Ggf. Stempel der Prüfstelle | [7 empty] | * | 297822 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.10 | 2.10 | Ausschlusselement | Eventuell anfallende Verbrauchsmaterialien sowie erforderliches und optionales Zubehör sind dem Angebot in einer gesonderten Anlage rein informativ beizufügen. Die Anlage muss mindestens enthalten: | Die Anlage muss mindestens enthalten: - genaue Bezeichnung des Artikels - Artikel- bzw. Bestellnummer - Einheit (z. B. Stück, Packung) - unverbindlicher Richtpreis (sofern verfügbar) - voraussichtliche Lieferzeit Die Angaben dienen ausschließlich der Information und sind nicht Bestandteil der Angebotswertung. | [7 empty] | * | 297823 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.11 | 2.11 | Ausschlusselement | Ersatzteilverfügbarkeit | Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass im Falle einer Abkündigung (End of Service / End of Life) die Ersatzteilversorgung für die Dauer der üblichen Nutzungs- bzw. Abschreibungszeit sichergestellt ist. Alternativ sind gleichwertige technische Lösungen kostenneutral bereitzustellen. | [7 empty] | * | 297824 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3 | 3 | Ausschlusselement | Zulassungen/ Zertifikate | [8 empty] | * | 297825 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.1 | 3.1 | Ausschlusselement | Die angebotenen Produkte inkl. Zubehör müssen die Einhaltung aller zutreffenden Gesetze und Richtlinien in ihrer jeweils aktuellen Fassung gewährleisten. | [8 empty] | * | 297826 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.2 | 3.2 | Ausschlusselement | Die angebotenen Produkte müssen den aktuellen Anforderungen des Medizinproduktedurchführungsgesetzes sowie der europäischen Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) entsprechen. | Bitte fügen Sie sowohl das Zertifikat "Declaration of Conformity (DoC)" als auch das Zertifikat der Benannten Stelle bei (ausgenommen Klasse I). Alternativ kann das Dokument "Confirmation Letter" eingereicht werden. | [7 empty] | * | 297827 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.3 | 3.3 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14001 Umweltmanagementsystemnorm oder EMAS | Beantwortungsoptionen: JA / NEIN Sofern ein Zertifikat vorliegt, bitte als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 297828
3.4 | 3.4 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14067 Product Carbon Footprint - PCF | Können Sie Daten zum Product Carbon Footprint bereitstellen? Beantwortungsoptionen: JA / NEIN => NEIN? Bitte zusätzliche Informationen, wie folgt, liefern: Bis wann ist geplant PCF Daten zu berechnen? | [7 empty] | * | 297829

## Los 2
Los-Nr. 2 - Lithoklast mit Absaugung
Für die Wirtschaftlichkeit ist allein der niedrigste Preis entscheidend. Ausschlusskriterien sind möglich.
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | allgemeine Leistungskriterien | [8 empty] | * | 297812 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2 | 2 | Ausschlusselement | weitere Leistungskriterien | [8 empty] | * | 297813 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.1 | 2.1 | Ausschlusselement | Installation, Inbetriebnahme und Einweisung gemäß geltender nationaler Gesetze und Richtlinien durch den Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Person vor Ort und inklusive | [8 empty] | * | 297814 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.2 | 2.2 | Ausschlusselement | Deutschsprachige Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten. | bitte in digitaler Form als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 297815 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.3 | 2.3 | Ausschlusselement | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Aufbereitungsverfahren für die angebotenen Komponenten. | Dazu ist zwingend die Anlage "Herstellerangaben zur Aufbereitung" auszufüllen. | [7 empty] | * | 297816 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.4 | 2.4 | Ausschlusselement | Lieferung frei Verwendungsstelle | [8 empty] | * | 297817 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.5 | 2.5 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "LAN" beschriebenen LAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 297818 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.6 | 2.6 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "WLAN" beschriebenen WLAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 297819 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.7 | 2.7 | Informationselement | Ersatzteilliste + Explosionszeichnung | Bitte senden Sie uns eine vollständige Ersatzteilliste als Anlage, einschließlich einer Explosionszeichnung | [8 empty] | 297820
2.8 | 2.8 | Ausschlusselement | Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) - Anlage 1 | Sofern das angebotene System der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) unterliegt und in Anlage 1 der MPBetreibV gelistet ist, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass für alle betroffenen Medizinprodukte eine STK entsprechend den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurde. Als Nachweis ist der Lieferung eine gültige STK-Bestätigung beizufügen. Diese Bestätigung muss dokumentieren, dass die sicherheitstechnische Kontrolle ordnungsgemäß, fachgerecht und fristgerecht gemäß den jeweils geltenden Vorschriften (insbesondere DIN EN 62353 / VDE 0751-1) durchgeführt wurde. Die STK-Bestätigung muss folgende Angaben enthalten: -Bezeichnung und Seriennummer des Geräts -Datum der STK -Prüfergebnis inkl. Bewertung der Betriebssicherheit -Name und Qualifikation der prüfenden Person -Unterschrift und ggf. Stempel der Prüfstelle | [7 empty] | * | 297821 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.9 | 2.9 | Ausschlusselement | Medizinprodukte-Technische Kontrolle (MTK) - Anlage 2 | Sofern das angebotene System der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) unterliegt und in Anlage 2 der MPBetreibV gelistet ist, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass für alle betroffenen Medizinprodukte eine MTK entsprechend den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurde. Als Nachweis ist der Lieferung eine gültige MTK-Bestätigung beizufügen, welche die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung nachweist. Die MTK-Bestätigung muss folgende Angaben enthalten: -Gerätebezeichnung und Seriennummer -Datum der MTK -Prüfergebnisse und Feststellung der Funktionsfähigkeit -Name und Qualifikation des Prüfers -Unterschrift der prüfenden Person -Ggf. Stempel der Prüfstelle | [7 empty] | * | 297822 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.10 | 2.10 | Ausschlusselement | Eventuell anfallende Verbrauchsmaterialien sowie erforderliches und optionales Zubehör sind dem Angebot in einer gesonderten Anlage rein informativ beizufügen. Die Anlage muss mindestens enthalten: | Die Anlage muss mindestens enthalten: - genaue Bezeichnung des Artikels - Artikel- bzw. Bestellnummer - Einheit (z. B. Stück, Packung) - unverbindlicher Richtpreis (sofern verfügbar) - voraussichtliche Lieferzeit Die Angaben dienen ausschließlich der Information und sind nicht Bestandteil der Angebotswertung. | [7 empty] | * | 297823 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.11 | 2.11 | Ausschlusselement | Ersatzteilverfügbarkeit | Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass im Falle einer Abkündigung (End of Service / End of Life) die Ersatzteilversorgung für die Dauer der üblichen Nutzungs- bzw. Abschreibungszeit sichergestellt ist. Alternativ sind gleichwertige technische Lösungen kostenneutral bereitzustellen. | [7 empty] | * | 297824 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3 | 3 | Ausschlusselement | Zulassungen/ Zertifikate | [8 empty] | * | 297825 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.1 | 3.1 | Ausschlusselement | Die angebotenen Produkte inkl. Zubehör müssen die Einhaltung aller zutreffenden Gesetze und Richtlinien in ihrer jeweils aktuellen Fassung gewährleisten. | [8 empty] | * | 297826 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.2 | 3.2 | Ausschlusselement | Die angebotenen Produkte müssen den aktuellen Anforderungen des Medizinproduktedurchführungsgesetzes sowie der europäischen Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) entsprechen. | Bitte fügen Sie sowohl das Zertifikat "Declaration of Conformity (DoC)" als auch das Zertifikat der Benannten Stelle bei (ausgenommen Klasse I). Alternativ kann das Dokument "Confirmation Letter" eingereicht werden. | [7 empty] | * | 297827 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.3 | 3.3 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14001 Umweltmanagementsystemnorm oder EMAS | Beantwortungsoptionen: JA / NEIN Sofern ein Zertifikat vorliegt, bitte als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 297828
3.4 | 3.4 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14067 Product Carbon Footprint - PCF | Können Sie Daten zum Product Carbon Footprint bereitstellen? Beantwortungsoptionen: JA / NEIN => NEIN? Bitte zusätzliche Informationen, wie folgt, liefern: Bis wann ist geplant PCF Daten zu berechnen? | [7 empty] | * | 297829