## Leistungsbeschreibung
#7060-545379: Massen/NMR- Spektrometer und Probenwechsler
Fragebogen zur Leistungsbewertung
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird durchgeführt nach der gewichtete Richtwertmethode (Interpolationsmethode) - Verweis auf Tabellenblatt 3 "Wertung
Anweisung: GRÜN markierte Felder müssen vom Bieter/Bewerber ausgefüllt werden. ORANGENE Felder können als Freitextfeld genutzt werden. Mindestanforderung führen bei Nicht-Erfüllung zum Ausschluss. Bewertungspunkte führen bei Nicht-Erfüllung nicht zum Ausschluss. Hier werden bei Erfüllung Zusatzpunkte vergeben.
Kategorie | Mindestanforderung Bewertung Information | Gewicht (%) | Leistungsbeschreibung | Hinweis auzufllen in Spalte F | Notizen Freitextangabe | Erfüllt (ja/nein) Drop Down Bieterangabe | Punkte bei Erfüllung | Maximal erreichbare Punkte
Demo-Messungen |  | 45
Demo-Messungen mit Species HYE mix, humanem Plasma und Einzel-Zell-Präparation: Demomessungen sind erforderlich um neu erscheinende Technologien objektiv mit einer Probe zu vergleichen (Vergleich der Anzahl der Protein Ids und korrekt quantifizierten Proteine nach der Spectronaut Analyse der Probemessungen).
Die Auswertung erfolgt auf Grundlage der im Rahmen der Testmessungen im Mai 2026 erzielten Messergebnisse. Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Testmessungen noch nicht über das angebotene System verfügen oder deren Systemkonfiguration zum Zeitpunkt der Testmessungen noch nicht verfügbar ist, erhalten die Möglichkeit, die Testmessungen innerhalb eines vom Auftraggeber festgelegten Zeitraums nachzuholen. Hierfür gelten dieselben Proben, Messbedingungen, Auswertungsmethoden und Bewertungskriterien wie für alle übrigen Bieter. Zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Bieter und zur Vermeidung von Wettbewerbsvorteilen durch Erkenntnisse aus vorangegangenen Messungen ist je Bieter und angebotenem System lediglich eine einzige Demo-Messung zulässig. Wiederholungs-, Optimierungs- oder Nachmessungen sind ausgeschlossen. Maßgeblich für die Bewertung sind ausschließlich die Ergebnisse dieser einmaligen Demo-Messung.
Die Punktevergabe der Demo-Messung wird auf Tabellenblatt 2 "Bewertung Messung" beschrieben. | [6 empty] | 0 | 36
Technische Spezifikation |  | 25
1. Hochauflösendes Tandem-Massenspektrometer (HRAM-MS/MS) |  | System zur quantitativen Shotgun-Proteomik sowie Single-Cell- und Hochdurchsatz-Analysen mit folgenden Mindestspezifikationen:
| Ausschlusselement |  | Massengenauigkeit: ≤ 2 ppm (MS1), ≤ 5 ppm (MS2) |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Massenbereich: Mindestens von ≤ 100 bis ≥ 4500 m/z . |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Massenauflösung: ≥ 60.000 FWHM |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | MS2-Akquisitionsrate: ≥ 270 Hz |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Fragmentierung: CID (Collision Induced Dissociation) oder HCD (Higher-energy Collisional Dissociation) |  |  |  | 0 | 1
| Bewertung |  | Weitere Fragmentierungsoptionen wie rCID, ECD, hECD, EID, EED, EI, niECD, EDD vorhanden. | Angabe der Optionen |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Messmodi: Vollständiger DIA-Modus (Data Independent Acquisition) mit variablen Isolationsfenstern und Zykluszeiten sowie DDA-Modus (Data-Dependent Acquisition) |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Dynamikbereich: ≥ 5 Größenordnungen innerhalb einer Einzelmessung |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Ionenmobilitätstrennung: Integrierte Technologie zur multidimensionalen Ionentrennung (z. B. FAIMS oder TIMS) zur Steigerung der Peak-Kapazität gerade bei Einzelzell oder Niedrig-Input-Proteomik |  |  |  | 0 | 1
| Bewertung |  | Multiplexing: Fähigkeit zur Analyse von isobar markierten Proben (z. B. TMT- oder vergleichbare Multiplexing-Verfahren) |  |  |  | 0 | 1
2. Flüssigchromatographie-Systeme (UHPLC) |  | A. System für Einzelzell- und Low-Input-Proteomik (HPLC 1):
| Ausschlusselement |  | Betriebsdruck: Minimum 1000 bar | Angabe der Spanne |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Flussratenbereich: ≤ 50 nL/min bis ≥ 3000 nL/min, stufenlos regelbar | Angabe der Spanne |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Säulenkompatibilität: Kapillarsäulen und Nanosäulen |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Autosampler: Formate für Standard-MS-Vials (54x12mm), 96-well und 384-well Mikrotiterplatten sowie Adapter für ProteoCHIP® Formate | Angabe des/der Formate/s |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Autosampler – Injektionsvolumen: ≤0.25 bis ≥ 15 µL (einstellbar) | Angabe der Spanne |  |  | 0 | 1
| Bewertung |  | Autosampler – Injektionsvolumen: Größere Spanne als ≤0.25 bis ≥ 15 µL | Angabe der Spanne |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Autosampler – Injektionspräzision: +/- 0.5% |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Autosampler - Temperierung: Probenkühlung (≤ 7°C bis ≥ 20°C) | Angabe der Spanne |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Säulenofentemperierung und Säulenkit: Säulenofen (bis ≥60 °C); (± 1°C) und Säulenkit kompatibel auch für IonOptics Aurora-Säulen: bis ≥60°C (± 1°C), sollte die Säulentemperierung nicht kompatibel mit IonOptics Aurora-Säulen sein, wird ein zusätzlicher Ofen wie im Aurora Starter Kit oder ähnlichem benötigt, der kompatibel mit der Quelle sein sollte. wenn technisch notwendig ggf.: Säulenkit: Einzelzellsäulen-Starter-kit: Aurora® Ultimate™ 25×75 XT C18 HeatSync™ Starter Pack (siehe oben) oder 2x Aurora® Ultimate™ 25×75 CSI, je nach Massenspektrometerquelle des Herstellers oder technisch vergleichbar | Angabe der Konfiguration |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Säulenkompatibilität: Der Säulenofen muss die Aufnahme und aktive Temperierung marktüblicher Hochleistungs-Nanoflow-Trennsäulen (z. B. 25 cm Länge, 75 µm ID) gewährleisten | Datenangabe |  |  | 0 | 1
| Bewertung |  | Setup Option die eine parallele Trennung und Säulenregeneration ermöglicht durch eine 2-Trennsäule Combo, wodurch die MS-Auslastung maximiert wird. |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | MS-Geräteintegration: Direkte Echtzeit-Kommunikation und triggergesteuerter Betrieb mit dem Massenspektrometer; einheitliche Akquisitionssoftware |  |  |  | 0 | 1
B. System für Hochdurchsatz-Proteomik (HPLC 2):
| Ausschlusselement |  | Systemkonzept: SPE-LC-System: Dual-Drucksystem (Niederdruck-Subsystem für Probenbeladung, Hochdruck-Subsystem für chromatographische Trennung), kompatibel mit dem angebotenen MS-System |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Maximaler Probendurchsatz: ≥ 500 Proben pro Tag (Samples Per Day) bei einer Gradientenlänge von ≥ 2,3 min |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Niedrig-Flussraten-Modus: ≥ 20 SPD bei 0,2 µL/min Flussrate und ≤ 72 min Gradientenlänge für Ultra-Low-Input-Applikationen (z. B. Single-Cell-Proteomik) | Datenangabe |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Effizienz: MS-Auslastungsrate von ≥ 93 % bei Standardmethoden | Datenangabe |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Probenformat: Nutzung von Einweg-Trap-Säulen (96er-Format); Kapazität für ≥ 576 Proben im Probendeck im unbeaufsichtigten Betrieb |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Unbeaufsichtigter Betrieb: Vollautomatischer Betrieb ≥ 24 h ohne Nutzereingriff |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Kompatibilität Probenaufbereitung: Kompatibel mit manuellen und vollautomatisierten Probenaufbereitungs-Workflows |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Säulenofen / Säulenheizung — Aktive Temperierung der analytischen Trennsäule: ≥ 40 °C für Standard-Methoden, ≥ 50 °C für Ultra-Low-Flow-Methoden (wie IonOpticks Aurora Rapid/Elite), Säulenofen muss kompatibel mit dem angebotenen Massenspektrometer sein | Datenangabe |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Ferndiagnose / Remote-Support: Supportfälle durch Remote-Support lösbar |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Standardisierte Methoden: Vollständig charakterisierte, vorkonfigurierte Methoden für alle Durchsatzstufen; konsistente Out-of-the-Box-Performance mit spezifizierten Säulen |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | MS-Integration: Direkte Softwareintegration und trigger-gesteuerter Betrieb mit dem Massenspektrometer (zum Beispiel kompatibel mit Bruker Compass ® HyStar oder kompatibel mit Thermo Scientific Xcalibur™ und Chromeleon™) |  |  |  | 0 | 1
3. Einzelzell-Isolations- und Dispensiersystem |  | Mit folgenden Mindestanforderungen:
| Ausschlusselement |  | Technologie: Kontaktfreie, piezoelektrisch oder akustisch gesteuerte Dispensiertechnologie zur zellschonenden Deposition |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Zell-Isolation: Automatisierte, bildgestützte Einzelzell-Erkennung (hellfeld- und fluoreszenzbasiert) mit automatischem Ausschluss von Dubletten und Zelltrümmern |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Optik: Mindestens 4 unabhängige Fluoreszenzkanäle (z. B. DAPI, FITC, Cy3, Cy5-Kanal oder spektral äquivalent) | Datenangabe |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Präzision: Deterministische Einzelzell-Deposition mit 100 % Einzelzell-Reinheit pro Well (Bildverifikation); Dispensiervolumina im Sub-Nanoliter-Bereich (pL) |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Zellkompatibilität: Durchmesser von 0,5 µm bis 80 µm ohne Hardwarewechsel prozessierbar (Detektion < 5 µm mittels Machine-Learning-Algorithmus) | Datenangabe |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Echtzeit-Bildgebung: Echtzeitanzeige der Tropfenbildung und der Zellbewegung zur Dispensierdüse sowie Archivierung aller Aufnahmen für Singularitäts-nachweis und morphologische Dokumentation |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Zell-Selektion: Auswahl nach Zellgröße, Morphologie und/oder Fluoreszenzmarkierung, Option zur Kombination von Selektionskriterien innerhalb eines Laufs |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Mindest-Probenvolumen: ≤ 1 µL Ausgangsvolumen für die Einzelzell-Isolation | Datenangabe |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Zell-Rückgewinnung: Nicht-isolierte Zellen rückgewinnbar und wieder prozessierbar |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Zellisolationrate von seltenen Zellen: ≥ 90% | Datenangabe |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Isolationsgeschwindigkeit: ≥ 40 Zellen/Minute bei bildgestützter Selektion | Datenangabe |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Umgebungskontrolle: Aktive Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt in der Prozesskammer |  |  |  | 0 | 1
4. Software und IT |  | Mit folgenden Mindestanforderungen:
| Ausschlusselement |  | Steuerung: Vollständige Instrumentensteuerung, Methodenerstellung und Echtzeit-Datenmonitoring über eine integrierte Akquisitionssoftware |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Tische für die LC-Systeme |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Datenanalyse: Lizenz für Spectronaut® eine Software zur Prozessierung von DIA-Proteomikdaten (für mindestens 3 Jahre, akademisches Lizenzmodell) |  |  |  | 0 | 1
| Ausschlusselement |  | Hardware: Hochleistungs-Steuerrechner inklusive Monitor und Peripherie |  |  |  | 0 | 1
Ergebnis der erreichten Zusatzpunkte. Wenn entsprechende Bewertungskriterien mit "Erfüllt" angegeben sind. | [6 empty] | 0 | 4
Wenn alle Ausschlusselemente "Erfüllt" sind. Wird die entsprechende Summe (Zeile I) der Kategorie erreicht. | [6 empty] | 0 | 45
Summe Techn. Eigenschaften | [6 empty] | 0 | 49
Service |  | 5
|  |  | Stickstoffgenerator: Membran-Technologie (verschleissfrei, vibrations- und geräuschlos) mit integrierter Gasreinigung für Stickstoff-Trockengas und Kollisionszellgas. |  |  |  | 0 | 1
|  |  | Reinheit – Kollisionszellgas: ≥99,9995 % | Datenangabe |  |  | 0 | 1
|  |  | Reinheit – Trockengas: ≥ 99,5 – 99,7 % Stickstoff (Membranverfahren) |  |  |  | 0 | 1
|  |  | Kontamination: Stickstoff frei von Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffen und CO2 |  |  |  | 0 | 1
|  |  | Max. Flussrate – Trockengas: ≥70 L/min | Datenangabe |  |  | 0 | 1
|  |  | Max. Flussrate – Kollisionszellgas: ≥200 mL/min | Datenangabe |  |  | 0 | 1
|  |  | Ausgangsdruck – Trockengas: 7 bar | Datenangabe |  |  | 0 | 1
|  |  | Ausgangsdruck – Kollisionszellgas: 2 – 6 bar (einstellbar) | Datenangabe |  |  | 0 | 1
|  |  | Inbetriebnahme: Vollständige Installation, Funktionsprüfung vor Ort sowie umfassendes Anwendertraining für das Fachpersonal |  |  |  | 0 | 1
|  |  | Garantie: Mindestens 1 Jahr volle Gerätegarantie inklusive einer planmäßigen Wartung |  |  |  | 0 | 1
Wenn alle Ausschlusselemente "Erfüllt" sind. Wird die entsprechende Summe (Zeile I) der Kategorie erreicht. | [6 empty] | 0 | 10
UMG Standardkriterien
| Ausschlusselement |  | Installation, Inbetriebnahme und Einweisung gemäß geltender nationaler Gesetze und Richtlinien durch den Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Person vor Ort und inklusive
| Ausschlusselement |  | Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten (Englisch und/oder Deutsch). | bitte in digitaler Form als Anlage beifügen
| Ausschlusselement |  | Bei den angebotenen Geräten handelt es sich ausschließlich um fabrikneue, originalverpackte Ware.
| Ausschlusselement |  | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Aufbereitungsverfahren für die angebotenen Komponenten. | Dazu ist zwingend die Anlage "Herstellerangaben zur Aufbereitung" auszufüllen. | auszufüllendes Dokument der Ausschreibungsunterlagen
| Ausschlusselement |  | Lieferung frei Verwendungsstelle
| Ausschlusselement |  | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "LAN" beschriebenen LAN-Infrastruktur kompatibel.
| Informationselement |  | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "WLAN" beschriebenen WLAN-Infrastruktur kompatibel.
| Informationselement |  | Ersatzteilliste + Explosionszeichnung | Bitte senden Sie uns eine vollständige Ersatzteilliste als Anlage, einschließlich einer Explosionszeichnung | externes Dokument
| Ausschlusselement |  | Prüfleistungen: Der Anbieter hat dem Angebot eine Anlage beizufügen, ob und welche Prüfleistungen im Rahmen der Lieferung, Inbetriebnahme oder Abnahme der Labortechnik vorgesehen sind oder erforderlich werden. Hierbei sind insbesondere folgende Angaben zu machen: Art der Prüfleistungen: z.B. Werksprüfung, Funktionsprüfung, Kalibrierung, Qualifizierung (IQ/OQ/PQ) oder sonstige technische Abnahmen. Umfang der Prüfleistungen: Detaillierte Beschreibung der durchzuführenden Prüfungen, inklusive verwendeter Prüfmittel, Normgrundlagen und ggf. mitzuliefernder Prüfprotokolle. Fristen und Zeitrahmen: Konkrete Angaben zu den Zeitpunkten, innerhalb derer die Prüfleistungen zu erbringen sind (z.B. vor Ort nach Lieferung, innerhalb von X Werktagen nach Installation). Verantwortlichkeiten: Angabe, ob die Prüfleistungen vom Anbieter selbst, von einem Subunternehmer oder vom Auftraggeber zu erbringen sind.
| Ausschlusselement |  | Datenschutz Der in den Vergabeunterlagen beigefügte Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 DSGVO (AVV) einschließlich der mitgeltenden Anlagen 1 und 2 ist auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen, sofern nicht bereits ein Rahmen-AVV mit der UMG Greifswald besteht (UMG_AVV_Variante 1_AVV) Liegt bereits ein Rahmen-AVV vor, sind die Angaben unter § 1 im Anhang zum Rahmen-AVV sowie die zugehörigen Anlagen 1 und 2 auf Aktualität zu prüfen (UMG_AVV_Variante 2_Anhang zum Rahmen-AVV): => Sofern im Zusammenhang mit der gegenständlichen Vergabe keine Anpassungen erforderlich sind, ist die bestehende Fassung des Anhangs zum Rahmen-AVV einschließlich der Anlagen einzureichen. => Werden aufgrund der gegenständlichen Vergabe Anpassungen erforderlich, sind der Anhang zum Rahmen-AVV sowie die mitgeltenden Anlagen in aktualisierter Fassung einzureichen. Sofern mehrere Systeme der Auftragsverarbeitungspflicht unterliegen, kann anstelle einzelner AV-Verträge ein Rahmen-AVV abgeschlossen werden. In diesem Fall ist der vollständige Rahmen-AVV inkl. aller Anlagen auszufüllen und zusammen mit dem Angebot einzureichen (UMG_AVV_Variante 3_Rahmen-AVV). Die jeweiligen Dokumente gelten ab Zuschlagserteilung.
Zulassungen und Zertifikate
| Ausschlusselement |  | Der Hersteller gewährleistet die Einhaltung sämtlicher aktuell gültiger gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben gemäß den einschlägigen EU-Richtlinien und Verordnungen. | Die Konformität der angebotenen Systeme wird durch die Vorlage entsprechender Nachweise und Zertifikate belegt.
| Ausschlusselement |  | CE-Konformitäts-Erklärung für alle relevanten angebotenen Komponenten | bitte das CE-Zertifikat als Anlage beifügen
| Informationselement |  | Zertifizierung nach ISO 14001 Umweltmanagementsystemnorm oder EMAS | Beantwortungsoptionen: JA / NEIN Sofern ein Zertifikat vorliegt, bitte als Anlage beifügen
| Informationselement |  | Zertifizierung nach ISO 14067 Product Carbon Footprint - PCF | Können Sie Daten zum Product Carbon Footprint bereitstellen? Beantwortungsoptionen: JA / NEIN => NEIN? Bitte zusätzliche Informationen, wie folgt, liefern: Bis wann ist geplant PCF Daten zu berechnen?
Preis |  | 25
|  |  | Angebotspreis / Wertung des Preisangebots | Angabe Angebotspreis
|  |  | Alle Zeilen mit Ausschlusselementen MÜSSEN zur weiteren Beücksichitgung im Vergabeverfahren "Erfüllt" sein. |  |  | ENDERGBENIS PUNKTE --> | 0

## Bewertung Demo-Messung
Beschreibung der Bewertung der Demo-Messungen: Die Bewertung erfolgt anhand eines absoluten Punktesystems. Für jedes Unterkriterium werden die im Rahmen der Demo-Messung erzielten Ergebnisse mit einer vorab festgelegten, sachlich begründeten Bewertungsmatrix verglichen. Die Punktevergabe erfolgt abgestuft nach dem Grad der Zielerreichung. Höhere analytische Leistungswerte führen zu einer höheren Punktzahl. Die Bewertungsmatrix wurde vor Einleitung des Vergabeverfahrens festgelegt und wird für alle Bieter einheitlich angewendet. Der Mindestwert (min) zur Erfüllung der erwarteten Leistungsfähigkeit des Spektrometers wird in Spalte D als Orientiergunswert veröffentlicht. Die Bewertung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der tatsächlich erzielten Messergebnisse unter den vorgegebenen (einheitlichen/vergleichbaren) Messbedingungen. Je Unterkriterium werden abhängig von der erreichten analytischen Leistungsfähigkeit 0 bis 3 Punkte vergeben. Die höchste Punktzahl wird bei Erreichen eines besonders hohen Leistungsniveaus vergeben.
Probe | Gerätebeladung | Kriterium | Mindestwert (min) | Ergebnis der Messung | Punktevergabe | Erreichte Punkte
HYE Species mix | 200000 pg | Protein ID Rate pro Species Mix A oder B mit 2 oder mehr Peptiden; Spectronaut 20 Analysen mit einer FDR = 0.01 | 11000 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max → 3
HYE Species mix | 250 pg | Protein ID Rate pro Species Mix A oder B mit 2 oder mehr Peptiden; Spectronaut 20 Analysen mit einer FDR = 0.01 | 3000 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max → 3
HYE Species mix | 150 pg | Protein ID Rate pro Species Mix A oder B mit 2 oder mehr Peptiden; Spectronaut 20 Analysen mit einer FDR = 0.01 | 2500 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max → 3
HYE Species mix | 50 pg | Protein ID Rate pro Species Mix A oder B mit 2 oder mehr Peptiden; Spectronaut 20 Analysen mit einer FDR = 0.01 | 1500 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max → 3
HYE Species mix | 200000 pg | Anzahl der differntiell abundanten Proteingruppen (DAP) (≥2 Peptide); Peptidquotienten pro Proteingruppe mit einem adjustierten P-Wert < 0.05 (ROTS Test) für Human (abs. Fold-Change (FC) ≤ 1.2), E.coli (abs FC ≥ 3), Hefe (abs FC ≥ 1.5); MS2 Ebene | 11000 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max → 3
HYE Species mix | 250 pg | Anzahl der differntiell abundanten Proteingruppen (DAP) (≥2 Peptide); Peptidquotienten pro Proteingruppe mit einem adjustierten P-Wert < 0.05 (ROTS Test) für Human (abs. Fold-Change (FC) ≤ 1.2), E.coli (abs FC ≥ 3), Hefe (abs FC ≥ 1.5); MS1 Ebene | 3000 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max →3
HYE Species mix | 150 pg | Anzahl der differntiell abundanten Proteingruppen (DAP) (≥2 Peptide); Peptidquotienten pro Proteingruppe mit einem adjustierten P-Wert < 0.05 (ROTS Test) für Human (abs. Fold-Change (FC) ≤ 1.2), E.coli (abs FC ≥ 3), Hefe (abs FC ≥ 1.5); MS1 Ebene | 2500 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max →3
HYE Species mix | 50 pg | Anzahl der differntiell abundanten Proteingruppen (DAP) (≥2 Peptide); Peptidquotienten pro Proteingruppe mit einem adjustierten P-Wert < 0.05 (ROTS Test) für Human (abs. Fold-Change (FC) ≤ 1.2), E.coli (abs FC ≥ 3), Hefe (abs FC ≥ 1.5); MS1 Ebene | 1500 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max →3
Plasma | 200000 pg | Mittelwert der Protein ID Rate von mind. 3 Injektionen mit 2 oder mehr Peptiden; Spectronaut 20 Analysen mit einer FDR = 0.01; min. 50SPD Methode | 300 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max →3
Einzelzellen (THP-1) | Einzelzellen | Protein ID Rate mit 2 oder mehr Peptiden; Spectronaut 20 Analysen mit einer FDR = 0.01 | 3000 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max →3
Einzelzellen (THP-1) | 5 Zellen | Protein ID Rate mit 2 oder mehr Peptiden; Spectronaut 20 Analysen mit einer FDR = 0.01 | 3000 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max →3
Einzelzellen (THP-1) | 10 Zellen | Protein ID Rate mit 2 oder mehr Peptiden; Spectronaut 20 Analysen mit einer FDR = 0.01 | 3000 |  | < min → 0 ≥ min, < mid → 1 ≥ mid, < max → 2 ≥ max →3
Ergebnis/Gesamtpunktzahl Messung --> | [5 empty] | 0
Max Punkteergebnis | [5 empty] | 36

## Wertungsmethode
| Qualität | Preis
Gewichtung | 75% | 25%
Ergebnis | Ergebnis Messung (45%) Ergebnis Technische Eigenschaften (25%) Service (5%) | Nettoangebotspreis | [5 empty] | *Z=((Maximale Qualitätspunkte/Erreichte Qualitätspunkte)×75)+((Angebotspreis des Bieters/Niedrigster Angebotspreis)×25) Das niedrigste Ergebnis entspricht dem "besten" Preis-Leistungs-Verhältnis
Verfahrensart: | Offenes Verfahren § 15 VgV
Aktenzeichen: | #7557-648297: Massenspektrometer mit Probenvorbereitung |  | maximal erreichbare Punktzahl Messung --> | 36 | maximal erreichbare Punktzahl Techn. Eigenschaften --> | 49 | maximal erreichbare Punktzahl Service --> | 10
Faktor Preis | 0.25 | Faktor Qualität I | 0.45 | Faktor Qualität II | 0.25 | Faktor Qualität III | 0.05
Bieter (Firma/Name) | Preis (Kalkulationsbasis Nettoangebotspreis) 25% | Punktzahl Messung | Punktzahl Messung Erfüllungsgrad in Prozent - Gewichtung: 45% | Punktzahl Techn. Eigenschaften | Punktzahl Techn. Eigenschaften Erfüllungsgrad in Prozent - Gewichtung: 25% | Punktzahl Service | Punktzahl Service Erfüllungsgrad in Prozent - Gewichtung: 5% | Ergebnis* gewichtete Richtwertmethode (Interpolationsmethode) | Rangfolge
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | niedrigster Preis |  | 0 |  |  |  |  | #REF!