## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
UV/VIS-Spektralphotometer
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | #6677-558050
| Angebotsfrist: | 27.05.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YH5YT8RWF2XC
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
UV/VIS-Spektralphotometer
Für die Wirtschaftlichkeit ist allein der niedrigste Preis entscheidend. Ausschlusskriterien sind möglich.
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | allgemeine Leistungskriterien | [8 empty] | * | 285753 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.1 | 1.1 | Ausschlusselement | Betriebs- und Steuerungskonzept | Betrieb als Tischgerät im Stand-alone-Modus ohne zusätzlichen Steuercomputer. Zusätzlich muss die Steuerung über einen extern anschließbaren, bereits vorhandenen PC möglich sein; die hierfür erforderliche Software ist im Lieferumfang enthalten. | [7 empty] | * | 286017 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.2 | 1.2 | Ausschlusselement | Bedienung | Bedienung über Farb-Touch-Display; Sensitivität muss auch bei Handschuhen gewährleistet sein. | [7 empty] | * | 286018 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.3 | 1.3 | Ausschlusselement | Systemsprache (Gerät und Software) | mind. Deutsch und Englisch | [7 empty] | * | 286048 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.4 | 1.4 | Ausschlusselement | Lichtquelle | Xenon-Blitz-Lichtquelle | [7 empty] | * | 286016 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.5 | 1.5 | Ausschlusselement | Messmodi | Absorptionsmessung sowohl per Sockel (Probenträger/"Pedestal") als auch per Küvette möglich, um ein breites Spektrum an Probenvolumina abzudecken | [7 empty] | * | 286019 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.6 | 1.6 | Ausschlusselement | Wellenlängenbereich | mindestens 190-850 nm | [7 empty] | * | 286020 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.7 | 1.7 | Ausschlusselement | Wellenlängengenauigkeit | ± 1nm, zur Gewährleistung reproduzierbarer Messergebnisse | [7 empty] | * | 286021 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.8 | 1.8 | Ausschlusselement | Spektrenbandbreite | kleiner gleich 2 nm | [7 empty] | * | 286045 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.9 | 1.9 | Ausschlusselement | Photometrischer Bereich | mindestens 0.02-550 Abs (10mm äquivalent): Messung von Nukleinsäuren und Proteinen ohne Probenverdünnung bis 550 nm Absorption, erforderlich zur Analyse hochkonzentrierter Präparationen aus Probenextraktionen (z.B. Nachisolationen, Aufkonzentrationen). | [7 empty] | * | 286022 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.10 | 1.10 | Ausschlusselement | Photometrische Genauigkeit | maximale Abweichung von ± 5% über den gesamten Absorptionsbereich zur Gewährleistung korrekt bestimmter Konzentrationen | [7 empty] | * | 286023 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.11 | 1.11 | Ausschlusselement | Probenvolumen | Sockel: 1 - 2 µL (Minimierung von Probenverlusten bei begrenztem Ausgangsmaterial); Küvette: Standard-Küvettenvolumen von Makro- (2,5-4 ml), Halbmikro- (1.5-3ml) und Mikroküvetten (70-850µl) | [7 empty] | * | 286027 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.12 | 1.12 | Ausschlusselement | Nachweisbereich (Konzentrationsbereich der Proben) | Großer dynamischer Konzentrationsbereich -bei Sockelmessung: dsDNA: mind 1 - 20 000 ng/µl Protein: mind. 0,1 - 400 mg/ml BSA (Protein) ohne Verdünnung -bei Küvettenmessung: Protein: mind 0.01 mg/ml | [7 empty] | * | 286033 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.13 | 1.13 | Ausschlusselement | Küvetten-Rührwerk | Integriertes Küvetten-Rührwerk mit mehreren wählbaren Geschwindigkeitsstufen zur optimalen Durchmischung der Probe. | [7 empty] | * | 286034 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.14 | 1.14 | Ausschlusselement | Küvetten-Temperaturkontrolle | 37°C (±0.5 °C) im Küvettenmodus zur Gewährleistung eines konstanten Temperaturbereichs über alle Messungen | [7 empty] | * | 286035 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.15 | 1.15 | Ausschlusselement | Automatische Pfadlängenanpassung ohne Benutzereingriff | Minimiert Anwenderfehler, erhöht Reproduzierbarkeit. | [7 empty] | * | 286043 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.16 | 1.16 | Ausschlusselement | Messzeit inklusive Datenverarbeitung | kleiner gleich 10 Sekunden je Probe, um schnelle und effiziente Messungen bei umfangreichen Probenserien sicherzustellen. | [7 empty] | * | 286047 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.17 | 1.17 | Ausschlusselement | Integrierte Qualitätsanalyse durch Spektrendekonvolution | Analyse von genereller Probenqualität und Detektion von Kontaminationen (z.B. Phenol, Guanidin, DNA/RNA Kreuzkontamination) sowie softwaregestützter, automatisierter Korrektur der Konzentrationswerte zur Sicherung der Datenvalidität und Vermeidung falsch-positiver Ergebnisse | [7 empty] | * | 287171 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.18 | 1.18 | Ausschlusselement | Software | zur Betriebs-, Datenerfassungs- und Datenanalyse des Systems | [7 empty] | * | 286981 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.18.1 | 1.18.1 | Ausschlusselement | Funktionalitäten | -Quantifizierung von DNA, RNA und Proteinen mit automatischer Berechnung von Konzentration und Reinheitsverhältnissen -Anzeige vollständiger UV/Vis-Spektren | [7 empty] | * | 287174 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.18.2 | 1.18.2 | Ausschlusselement | Unterstützung unterschiedlicher Benutzerrechte | Die Software muss unterschiedliche Benutzerrechte unterstützen, ein Administrator kann Rollen und Rechte vergeben. | [7 empty] | * | 287175 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.18.3 | 1.18.3 | Ausschlusselement | Windows-Kompatibilität | Die im Angebot enthaltene Software muss mind. auf Windows 11 lauffähig sein. | [7 empty] | * | 286984 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.18.4 | 1.18.4 | Ausschlusselement | Internetzugang | Eine Internetverbindung ist für die Nutzung der Software nicht erforderlich. | [7 empty] | * | 286985 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.18.5 | 1.18.5 | Ausschlusselement | Softwareanwendung | Für die Ausführung der Software dürfen Administratorrechte höchstens für die Installation erforderlich sein, nicht jedoch für die spätere Verwendung. | [7 empty] | * | 286986 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.18.6 | 1.18.6 | Ausschlusselement | Softwarebereitstellung und Lizensierung | -die Software ist in der Vollversion anzubieten -dauerhaft lizenz- und kostenfreie Nutzung ohne Folgekosten | [7 empty] | * | 287181 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.19 | 1.19 | Ausschlusselement | Konnektivität und Datenexport | -Schnittstellen: USB-A, USB-C, Bluetooth, LAN/Ethernet-Netzwerk; -Datenexport in gängige Formate (mindestens .tsv, .csv, .txt, .xlsx oder .pdf); -Datenvorschau und Auswahl von Exportinhalten | [7 empty] | * | 287168 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.20 | 1.20 | Ausschlusselement | interne Speicherkapazität | mind. 64 GB | [7 empty] | * | 287170 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.21 | 1.21 | Ausschlusselement | Maximalgewicht | kleiner gleich 10 kg, im Sinne einer arbeitschutzkonformen Traglast der Nutzer:innen | [7 empty] | * | 286041 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.22 | 1.22 | Ausschlusselement | Stromversorgung | Kompatibel mit 230V, für Betrieb an handelsüblichen Schuko-Steckdosen, systemkompatibles Netzkabel ist im Angebot inkludiert | [7 empty] | * | 286042 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.23 | 1.23 | Ausschlusselement | Telefonsupport | -deutschsprachig -mind. im Zeitraum Mo-Fr zwischen 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr | [7 empty] | * | 287182 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.24 | 1.24 | Ausschlusselement | Reaktionszeit (Vor-Ort-Service) bei Störungen | Eingang der Meldung bis Vor-Ort-Service: schnellstmöglich, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen | [7 empty] | * | 287183 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2 | 2 | Ausschlusselement | weitere Leistungskriterien | [8 empty] | * | 286178 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.1 | 2.1 | Ausschlusselement | Installation, Inbetriebnahme und Einweisung gemäß geltender nationaler Gesetze und Richtlinien durch den Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Person vor Ort und inklusive | [8 empty] | * | 286179 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.2 | 2.2 | Ausschlusselement | Deutschsprachige Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten. | bitte in digitaler Form als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 286180 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.3 | 2.3 | Ausschlusselement | Bei den angebotenen Geräten handelt es sich ausschließlich um fabrikneue, originalverpackte Ware. | [8 empty] | * | 286181 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.4 | 2.4 | Ausschlusselement | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Aufbereitungsverfahren für die angebotenen Komponenten. | Dazu ist zwingend die Anlage "Herstellerangaben zur Aufbereitung" auszufüllen. | [7 empty] | * | 286182 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.5 | 2.5 | Ausschlusselement | Lieferung frei Verwendungsstelle | [8 empty] | * | 286183 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.6 | 2.6 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "LAN" beschriebenen LAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 286184 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.7 | 2.7 | Informationselement | Ersatzteilliste + Explosionszeichnung | Bitte senden Sie uns eine vollständige Ersatzteilliste als Anlage, einschließlich einer Explosionszeichnung | [8 empty] | 286186
2.8 | 2.8 | Ausschlusselement | Prüfleistungen | Der Anbieter hat dem Angebot eine Anlage beizufügen, ob und welche Prüfleistungen im Rahmen der Lieferung, Inbetriebnahme oder Abnahme der Labortechnik vorgesehen sind oder erforderlich werden. Hierbei sind insbesondere folgende Angaben zu machen: Art der Prüfleistungen: z.B. Werksprüfung, Funktionsprüfung, Kalibrierung, Qualifizierung (IQ/OQ/PQ) oder sonstige technische Abnahmen. Umfang der Prüfleistungen: Detaillierte Beschreibung der durchzuführenden Prüfungen, inklusive verwendeter Prüfmittel, Normgrundlagen und ggf. mitzuliefernder Prüfprotokolle. Fristen und Zeitrahmen: Konkrete Angaben zu den Zeitpunkten, innerhalb derer die Prüfleistungen zu erbringen sind (z.B. vor Ort nach Lieferung, innerhalb von X Werktagen nach Installation). Verantwortlichkeiten: Angabe, ob die Prüfleistungen vom Anbieter selbst, von einem Subunternehmer oder vom Auftraggeber zu erbringen sind. | [7 empty] | * | 286187 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.9 | 2.9 | Ausschlusselement | Eventuell anfallende Verbrauchsmaterialien sowie erforderliches und optionales Zubehör sind dem Angebot in einer gesonderten Anlage rein informativ beizufügen. | Die Anlage muss mindestens enthalten: - genaue Bezeichnung des Artikels - Artikel- bzw. Bestellnummer - Einheit (z. B. Stück, Packung) - unverbindlicher Richtpreis (sofern verfügbar) - voraussichtliche Lieferzeit Die Angaben dienen ausschließlich der Information und sind nicht Bestandteil der Angebotswertung. | [7 empty] | * | 286188 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.10 | 2.10 | Ausschlusselement | Ersatzteilverfügbarkeit | Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass im Falle einer Abkündigung (End of Service / End of Life) die Ersatzteilversorgung für die Dauer der üblichen Nutzungs- bzw. Abschreibungszeit sichergestellt ist. Alternativ sind gleichwertige technische Lösungen kostenneutral bereitzustellen. | [7 empty] | * | 286189 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3 | 3 | Ausschlusselement | Zulassungen/ Zertifikate | [8 empty] | * | 286190 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.1 | 3.1 | Ausschlusselement | Der Hersteller gewährleistet die Einhaltung sämtlicher aktuell gültiger gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben gemäß den einschlägigen EU-Richtlinien und Verordnungen. | Die Konformität der angebotenen Systeme wird durch die Vorlage entsprechender Nachweise und Zertifikate belegt. | [7 empty] | * | 286191 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.2 | 3.2 | Ausschlusselement | CE-Konformitäts-Erklärung für alle relevanten angebotenen Komponenten | bitte das CE-Zertifikat als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 286192 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.3 | 3.3 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14001 Umweltmanagementsystemnorm oder EMAS | Beantwortungsoptionen: JA / NEIN Sofern ein Zertifikat vorliegt, bitte als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 286193
3.4 | 3.4 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14067 Product Carbon Footprint - PCF | Können Sie Daten zum Product Carbon Footprint bereitstellen? Beantwortungsoptionen: JA / NEIN => NEIN? Bitte zusätzliche Informationen, wie folgt, liefern: Bis wann ist geplant PCF Daten zu berechnen? | [7 empty] | * | 286194