## Mobiles Ultraschallgerät
Anforderungen an den Leistungsgegenstand
#7173-609284: mobiles Ultraschallgerät
Wertungslegende
Wertung I: Informativ
Wertung A: Ausschlusskriterium, nein - Ausschluss aus der Wertung
Wertung P: Punktevergabe mit angegebenen Punktwert für "ja" (Gesamtgewichtung 70%) - P --> max 185 P
| Preis (netto) (Gesamtgewichtung 30%) |  |  | *Diese Spalte ist vollständig vom Bieter auszufüllen*
Pos. | Kriterien / Beschreibung | Bewertung | Angabe / max. erreichbare Punkte | Bieterangabe |  | Bemerkungen
| Leisungsbeschreibung |  |  | Drop Down oder Freitextangabe vom Bieterauszufüllen | Kalkulatorisches Punkteergebnis nach Bieterangabe
1.0 | Verwendungszweck |  |  |  | 0 | <-- Summe Ergebnis Leistungspunkte
1.1 | volldigitales Premium-High-End-Ultraschallsysteme für die Ultraschalldiagnostik in der Inneren Medizin - Gastroenterologie und Nachbar-Abteilungen (speziell für Abdomen, Gefäße, Lymphknoten und Nahfeld) | A | ja/nein
1.2 | Das Ultraschallgerät soll während der kommenden 5 Jahren eventuell im Leistungsumfang erweitert werden. Deshalb sind zwingend auch die abgefragten Optionen bereits heute grundsätzlich zu erfüllen! Die Optionen müssen ohne großen Aufwand mit dem Grundgerät kompatibel und in das Gerät integrierbar sein. Alle abgefragten Sonden müssen an beiden Geräten funktionieren / kompatibel sein (Ausfallkonzept) | A | ja/nein
2.0 | Basisgerät
2.1 | Softwarepaket für die Innere Medizin (Gastroenterologie, aber auch Basis-Kardiologie (ohne CW und EKG)) | A | ja/nein
2.2 | Es müssen alle für diesen Bereich (im folgenden abgefragten) Ultraschallsonden funktionieren | A | ja/nein
2.3 | Es müssen alle relevanten Patienten und Bildparameter dokumentiert werden können | A | ja/nein
2.4 | Die Nachbearbeitung (Vermessung, Berechnungen) der archivierten Daten soll möglich sein | A | ja/nein
3.0 | Technische Daten
3.1 | Höhe mit Monitor | I | …cm
3.2 | Breite | I | …cm
3.3 | Tiefe | I | …cm
3.4 | Gewicht | I | …kg
3.5 | Leistungsaufnahme | I | …VA
3.6 | Betriebssystemsoftware mind. Windows 11 | A | ja/nein
3.7 | Whitelist Malware Schutz | A | ja/nein
3.8 | Kaltstart max. 60 sek. | A | ja/nein
3.9 | Start aus Standby max. 40 sek. | A | ja/nein
4.0 | Ultraschallgerät
4.1 | Ultraschall-Gerät mit mind. 4 Rädern, davon mind. 2 Räder mit Bremse; Lenksperre zur Spurhaltung | A | ja/nein
4.2 | Markteinführung ab 2020 | A | ja/nein
4.3 | Beamforming & Matrix-Technologie: Digitaler Beamformer mit nativer Unterstützung von Matrix-Sonden-Technologie zur dynamischen Steuerung der Schichtdicke. | P | ja, Speicherung echter RAW-Daten inklusive der Möglichkeit zum Postprocessing direkt am System-Monitor=20 P nein=0 P |  | 0
4.4 | Sonden mit aktiver Matrix-Technologie für Linear-, Convex- und Sektor-Matrixsonden, auch spezielle Matrix-Punktionssonde, müssen nutzbar sein | A | ja/nein
4.5 | mind. 23 Zoll 16:9 Monitor/Bildschirm an großem Schwenkarm befestigt und dreh-, kipp- und schwenkbar | A | ja/nein
4.6 | Darstellungsgröße des Ultraschallbildes auf dem Monitor in 3 Stufen (z.B. klein, mittel, groß) einstellbar und für jedes Anwenderprogramm individuell programmierbar | A | ja/nein
4.7 | Full Screen Mode auf 23 Zoll 16:9 Monitor möglich / Aussnutzung der vollen Monitorhöhe für ein nahezu Full HD - Bild | A | ja/nein
4.8 | Bedienpanel inkl. TFT Touchscreen | A | ja/nein
4.9 | programmierbarer mind. 12,1 Zoll Touch-Screen mit 3 Zonen Slide Funktion (multigestik) für einfache Bedienung und Work-Flow-Optimierung | A | ja/nein
4.10 | Frei-Programmierbares Bedienpanel / individuelles Bedienkonzept an den Anwender anpassbar | A | ja/nein
4.11 | Bedienpanel einschließlich Monitor höhenverstellbar (mind. 35cm) und 180 Grad schwenkbar | A | ja/nein
4.12 | modusabhängige Tasten um den Trackball des Bedienpanel, damit die Hand des Nutzers fast immer auf dem Trackball ruhen kann und die wichtigsten Funktionen mit den Fingern erreichbar sind | P | ja=10 P nein=0 P |  | 0
4.13 | Head-up Control-Display für die modusabhängigen Tasten am Monitor - Darstellung der Modus-abhängigen Belegung der um den Trackball platzierten intelligenten Multifunktionstasten | P | ja=10 P nein=0 P |  | 0
4.14 | Sichtfelderweiterung (Panorama): Möglichkeit der Erweiterung des Sichtfeldes mit aktiv-Matrix-Convexsonden um bis zu 100%, ohne Einschränkung der Bildqualität und Bildrate. Darstellung großflächiger Strukturen über die physische Sondenbreite hinaus. Zusatzpunkte für dokumentierten Öffnungswinkel von bis zu 140° | P | ja=10 P nein=0 P |  | 0
| Distanzmessungen innerhalb des Panorama-Scan möglich | A | ja/nein
| Referenzbild in voller Auflösung aus dem Panoramaschwenk möglich | A | ja/nein
4.16 | vollautomatische Fokussierung des Ultraschallbildes mit den angebotenen aktiv-Matrix-Sonden | A | ja/nein
4.17 | Schalllaufzeitkorrektur auf Knopfdruck für Linearsonden möglich | A | ja/nein
4.18 | Automatik-Modus für Schalllaufzeitkorrektur gegeben | A | ja/nein
4.19 | Welche Sonden (Bezeichnung): | I
4.20 | Nadelvisualisierungs-Programm bei Linearsonden zuschaltbar | A | ja/nein
4.21 | Welche Sonden (Bezeichnung): | I
5.0 | Sonden-, Sondenkabel- und Sondensteckermanagement | A | ja/nein
5.1 | Mind. 4 aktive Sondenanschlüsse für bildgebende Schallköpfe | A | ja/nein
5.2 | beleuchtete Sondensteckplätze zum einfachen wechsel der Sonden im dunklen Ultraschallraum | A | ja/nein
5.3 | Mind. 6 Sondenhalter am Grundgerät vorhanden | A | ja/nein
5.4 | Mind. 2 Aufbewahrungspositionen am Gerät für Sondenstecker | A | ja/nein
5.5 | zusätzliches Kabelmanagement zur Verhinderung des Überrollens der Sonden-Kabel | A | ja/nein
5.6 | eine haptische und eine digitale TGC (time gain compensation) | A | ja/nein
5.7 | digitale TGC auch mit lateraler gain compensation | A | ja/nein
5.8 | eine haptische und eine digitale alphanumerische Tastatur mit deutschem Layout | A | ja/nein
5.9 | interaktive Hintergrundbeleuchtung der Tastatur | A | ja/nein
5.10 | haptische alphanumerische Tastatur unter Bedienpanel versenkbar | A | ja/nein
5.11 | Trackball mit zusätzlichem Drehregler-Ring für Einstellung der 2D Gain, Cineloopsteuerung etc. | A | ja/nein
5.12 | der Trackball muss zur Reinigung einfach von oben herausnehmbar sein | A | ja/nein
5.13 | Gerätewagen mit Ablageflächen | A | ja/nein
5.14 | CE-Kennzeichnung mit benannter Stelle vorhanden | A | ja/nein
5.15 | Gerät entspricht dem Medizin-Produkte-Gesetz (MPG) und der Medizinprodukteverordnung (MPBetreibV) | A | ja/nein
5.16 | Konformitätserklärung des Herstellers ist vorhanden und aktuell | A | ja/nein
5.17 | Das Gerät erfüllt die Anforderungen der elektrischen Sicherheit nach der aktuell gültigen EN 60601-1 und mindestens EN 60601- 1-3 und EN 60601-2-7 sowie die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit nach der aktuell gültigen EN60601-1-2 | A | ja/nein
6.0 | Freihand-3D-Darstellung von:
6.1 | B-Bild | A | ja/nein
6.2 | Farbdoppler plus B-Bild | A | ja/nein
6.3 | High-Frame- Farbdoppler (Mikrovaskularisation) | A | ja/nein
6.4 | KM (CEUS)- Informationen | A | ja/nein
6.5 | Scherwellen-Elastographie-Informationen | A | ja/nein
6.6 | MultiView von 16 planaren Schnittebenen auf dem Monitor darstellbar | A | ja/nein
8.0 | Kontrastmitteleinsatz
8.1 | Erweiterte CEUS-Quantifizierung: Software zur quantitativen Analyse von Kontrastmittel-Zeit-Intensitätskurven (TIC). Zusatzpunkte für die Integration von erweitertem „Curve Fitting“ (AUC, TTP, MTT, Wash-in/-out) direkt am Gerät. | P | ja=10 P nein=0 P |  | 0
8.2 | Richtungsinformationen der KM-Bubbles über zuschaltbaren Farbdoppler und zeitparametrische farbcodierte KM-Darstellung | A | ja/nein
8.3 | Angabe der Farbcodierung des KM-Mittels Flussrichtung zum Schallkopf hin: | I
8.4 | Angabe der Farbcodierung des KM-Mittels Flussrichtung vom Schallkopf weg: | I
8.5 | zeitliche Aufsummierung der KM-Informationen möglich | A | ja/nein
8.6 | zeitliche Aufsummierung der KM-Informationen auch nachträglich über auf HDD abgesicherte Loops möglich | A | ja/nein
8.7 | Zuschaltung eines Bewegungsartefakt-Filters für diesen Aufsummierungs-Modus möglich | A | ja/nein
8.8 | Kontrast- (CEUS) Informationen über das B-Bild legbar | A | ja/nein
8.9 | Zeitparametrische Darstellung der KM-Informationen | A | ja/nein
8.10 | auch nachträglich über auf der HDD abgespeicherte Loops möglich | A | ja/nein
8.11 | Zeitskala applikationsseitig einstellbar | A | ja/nein
8.12 | Farbscalierung applikationsseitig einstellbar | A | ja/nein
9.0 | Scherwellen
9.1 | Scherwellen-Elastographie möglich | A | ja/nein
9.2 | quantitativ mit Messung in m/s und kPa und qualitativer Darstellung über Farbcodierung | A | ja/nein
9.3 | mit Elastizitätsmap | A | ja/nein
9.4 | mit Geschwindigkeitsmap | A | ja/nein
9.5 | mit Propagationmap (Möglichkeit der sicheren Visualisierung der Ausbreitung der Scherwellen im Gewebe) | A | ja/nein
9.6 | über Studien validierte cut-off-Werte vorhanden? | I
10.0 | Steatosegrades
10.1 | Bestimmung des Steatosegrades in der Leber möglich | A | ja/nein
10.2 | Steatosegradmessung (S0 - S3) in einer Realtime-Messung möglich | A | ja/nein
10.3 | qualitative Darstellung über Farbcodierung für optimierte Messungen | A | ja/nein
10.4 | mit visueller und numerischer Angabe der Qualität der ermittelten Daten | A | ja/nein
10.5 | Quantifizierung des Abschwächungskoeffizienten in dB/cm/MHz und einer qualtitativen Anzeige des Messergebnisses | A | ja/nein
10.6 | Bitte Angabe der kalkulierten Messwert-Einheit: | I
10.7 | Messbox frei positionierbar | A | ja/nein
10.8 | Messboxgröße frei einstellbar | A | ja/nein
10.9 | über Studien validierte cut-off-Werte vorhanden? | I
11.0 | Diagnostik und Weitere Anforderungen
11.1 | Multiparametrische Leberdiagnostik Verfügbarkeit nichtinvasiver Tools zur Gewebecharakterisierung. Vollständigkeit der multiparametrischen Diagnostik“ wird bewertet. Maximale Punkte, wenn neben SWE und Attenuation auch ein drittes Verfahren zur Entzündungsdiagnostik (z.B. Dispersion/Viskosität) enthalten ist. | P | kein Verfahren=0 P 1 Verfahren=5 P 2 Verfahren=10 P >2 Verfahren=15 P Entsprechende Nachweise im Bemerkungsfeld (Spalte G) benennen. |  | 0
11.2 | Messeinheit der Dispersion, welche direkt mit der Viskosität korrelliet, zwecks Bestimmung einer Leberentzündung (Hepatitis) | P | ja=10 P nein=0 P |  | 0
11.3 | über Studien validierte Werte vorhanden? | I
11.4 | Integrierter Diagnose-Report: Gefordert ist eine zusammenfassende Visualisierung unterschiedlicher Gewebeparameter. Zusammenfassende grafische und numerische Darstellung aller Leberparameter. Höchste Punktzahl für automatisierte, standardisierte Reports (z.B. Multi Parametric Liver Report), die alle Parameter in einer Grafik vereinen. | P | ja=20 P nein=0 P |  | 0
11.5 | die Dokumentation und auch die graphische Visualisierung der mit den Funktionen Scherwellen-Elastographie, Steatosegrad- und Dispersionsmessung aufgenommenen Parameter müssen in einer einzigen zusammenhängenden Darstellung möglich sein | A | ja/nein
11.6 | mit tabellarischer Auflistung aller gemessenen Werte | A | ja/nein
11.7 | mit Spider-Graphik oder Vergleichbar | A | ja/nein
11.8 | mit Balkendiagramm | A | ja/nein
12.0 | Sondenspektrum
12.1 | Anzahl der für das angebotene Ultraschallgerät grundsätzlich zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Sonden mind. 40 (für ggf. Leistungsspektrumserweiterungen für multidiziplinären Einsatz / Ausfallkonzept) | A | ja/nein
12.2 | davon mind. 12 Sonden mit aktiver Matrix-Technologie (für ggf. Leistungsspektrumserweiterungen für multidiziplinären Einsatz / Ausfallkonzept) | A | ja/nein
12.3 | Anzahl der insgesamt kompatiblen Ultrabreitband-aktive-Matrix-Sonden | I
12.4 | Anzahl der insgesamt kompatiblen Sonden (bitte auch Prospekt beifügen) | I
12.5 | Breitband-Linear- und Ultrabreitband-Matrix-Linear-Sonden mit dem Gerät nutzbar | A | ja/nein
12.6 | Breitband-Convex- und Ultrabreitband-Matrix-Convex-Sonden mit dem Gerät nutzbar | A | ja/nein
12.7 | Breitband-Sektor- und Ultrabreitband-Matrix-Sektor-Sonden mit dem Gerät nutzbar | A | ja/nein
12.8 | Breitband-Laparoskopische Sonde mit dem Gerät nutzbar | A | ja/nein
12.9 | spezielle Breitband-Punktions- und spezielle Ultrabreitband-Matrix-Punktions-Sonden mit dem Gerät nutzbar | A | ja/nein
13.0 | Bildarchivierung
13.1 | Integrierte digitale Bildarchivierung für B-Bild, Doppler, Farbe, M-Mode, 3D | A | ja/nein
13.2 | Thumbnail Review | A | ja/nein
13.3 | Speicherung von Loops | A | ja/nein
13.4 | Speicherung von Dopplersequenzen | A | ja/nein
13.5 | nachträgliche Vermessung der digital gespreicherten Daten | A | ja/nein
13.6 | AVI / JPG Export funktion | A | ja/nein
14.0 | B-Bild-Verfahren:
14.1 | B-Bild Sondenfrequenzen bei allen angebotenen Sonden mind. 3-fach umstellbar | A | ja/nein
14.2 | Tissue Harmonic Imaging (THI) zur Artefaktreduzierung | A | ja/nein
14.3 | THI Sondenfrequenzen bei allen angebotenen Sonden mind. 3-fach umstellbar | A | ja/nein
14.4 | Breitband Harmonic Imaging Frequenzen für mehr räumliche Auflösung und gesteigerte Eindringteife | A | ja/nein
14.5 | Compound-Verfahren auf allen Sonden (Realtime Compounding) möglich | A | ja/nein
14.6 | räumliche Compounding möglich | A | ja/nein
14.7 | frequenz Compounding möglich | A | ja/nein
14.8 | Trapezmode auf Linearsonden zuschaltbar | A | ja/nein
14.9 | Welche Sonden (Bezeichnung): | I
14.10 | Oblique scan auf Linearsonden zuschaltbar (mind. +/- 10 Grad) | A | ja/nein
14.11 | Welche Sonden (Bezeichnung): | I
14.12 | 4-fach Bilddarstellung auf dem Monitor möglich | A | ja/nein
14.13 | Doppelbilddarstellung links/rechts | A | ja/nein
14.14 | Doppelbilddarstellung oben/unten | A | ja/nein
14.15 | Automatische Bild-Optimierung auf Knopfdruck | A | ja/nein
14.16 | Mikrovaskularisation (Non-CEUS): Verfahren zur Darstellung kleinster Blutflüsse ohne Kontrastmittel mit hoher Bildrate. Bewertung der Sensitivität bei langsamsten Flüssen. | P | ja=20 P nein=0 P |  | 0
14.17 | PW (Pulse-Wave)-Doppler | A | ja/nein
14.18 | Automatische Einstellung der Nulllinie und der PRF auf die Größe der Strömungsgeschwindigkeit in Dopplermode | A | ja/nein
14.19 | HPRF bei PW Doppler möglich | A | ja/nein
14.20 | Farbdoppler | A | ja/nein
14.21 | Farbdoppler-Box bei Linearsonden kippbar | A | ja/nein
14.22 | automatische Positionierung und Winkelstellung des Farbfensters, angepasst an den anatomischen Gefäßverlauf auf einmaligen Knopfdruck möglich | A | ja/nein
14.23 | Power-Doppler | A | ja/nein
14.24 | Power-Doppler auch Bi-direktional | A | ja/nein
14.25 | Breitbandfarbdoppler für räumlich exakte Darstellung der Gefäßverläufe | A | ja/nein
14.26 | Zusätzliches echtes High-Frame- Breitband-Farb-Dopplermodul für die Darstellung der Mikrovaskularisation (zur Visualisierung von langsamen und langsamsten Blutflüssen in kleinsten Blutgefäßen (Darstellung von Mikrovaskularisation) mit extrem hoher Empfindlichkeit und Auflösung, ggf ohne KM für z.B. Thromboseausschlüsse, tumoröser Läsionen bzw. Raumforderungen oder Aneurysmen möglich) | A | ja/nein
14.27 | Richtungsinformationen der Flüsse zuschaltbar (rot/blau) | A | ja/nein
14.28 | Summationstechnik zuschaltbar/nutzbar | A | ja/nein
14.29 | Bildrate mind. 45 Bilder/sek. bei 50% geöffneter Farbbox und einem eingestellten max. Messbereich von 2 cm/sek. (zur Darstellung echter Mikrovaskularisation) | A | ja/nein
14.30 | Angabe der Bildrate unter diesen Kriterien / der möglichen Bilder /sek. | I
14.31 | Geschwindigkeitsbereich der mit diesem Doppler darstellbaren Flüsse 0,2 bis 10,0 cm/sek. | A | ja/nein
14.32 | Darstellung im Farb-Mode | A | ja/nein
14.33 | Doppelbilddarstellung von B-Bild und B-Bild plus Farbe möglich | A | ja/nein
14.34 | Darstellung im Monocrome-Mode (mit ausblendung der B-Bild-Informationen; wichtig für Freihand-3D-Darstellung) | A | ja/nein
14.35 | Darstellung im Monocrome-Mode mit B-Bild als Referenzbild möglich | A | ja/nein
14.36 | Zuschaltung des Spektraldopplers für die Ableitung des Dopplersignals in diesem Verfahren möglich | A | ja/nein
14.37 | Tissue Doppler möglich | A | ja/nein
14.38 | M-Mode möglich | A | ja/nein
Schallsonden für das Basis-Gerät:
15.0 | Breitband-Matrix-Convex-Sonde (Abdomen)
15.1 | Anforderung: 1x Ultrabreitband-Matrix-Convex-Sonde für die High-End-Abdomendiagnostik. | P | ja=20 P nein=0 P |  | 0
15.2 | Frequenzbereich: Mindestens 1,8 bis 6,4 MHz | A | ja/nein
15.3 | Technologie: Matrix-Array (z.B. 1.5D) zur Schichtdickenoptimierung. | A | ja/nein
15.4 | Funktionen: Unterstützung von SWE, ATI, Dispersion und CEUS. | A | ja/nein
15.5 | Mindestbreite 50 mm | A | ja/nein
15.6 | Winkel mind. 70° | A | ja/nein
15.7 | Möglichkeit der Erweiterung des Sichtfeldes dieser Convexsonde um bis zu 100% (hier auf 140°), dies ohne Einschränkung auf Bildqualität und Bildrate | A | ja/nein
15.8 | Alle geforderten B-Bild-Verfahren zuschaltbar | A | ja/nein
15.9 | Farbdoppler, Power-Doppler und PW-Doppler möglich | A | ja/nein
15.10 | Breitbandfarbdoppler und echter High-Frame- Breitband-Farbdoppler zuschaltbar | A | ja/nein
15.11 | Sonde ist geeignet für o.g. Anforderungen für CEUS (Kontrastmittelverstärkte Ultraschall-Untersuchungen) | A | ja/nein
15.12 | Sonde ist grundsätzlich geeignet für Strain-Elastographie | A | ja/nein
15.13 | Sonde geeignet für Scherwellen-Elastographie und alle oben genannten weiteren Leberanalyseprogramme | A | ja/nein
15.14 | Sonde ist geeignet für Freihand-3D-Funktion | A | ja/nein
15.15 | Sonde ist geeignet für Real-Time Bildfusions-Bildgebung mit CT bzw. MRT | A | ja/nein
15.16 | Sonde geeignet für Needle Tracking - Funktion | A | ja/nein
15.17 | Sonde läuft auch im Akkumodus im Vollbetrieb | A | ja/nein
16.0 | Breitband-Matrix-Linear-Sonde (Darm & Gefäße)
16.1 | Anforderung: 1x Ultrabreitband-Matrix-Linear-Sonde zur Darstellung oberflächennaher Strukturen. | P | ja=20 P nein=0 P |  | 0
16.2 | Frequenzbereich: Mindestens 2,8 bis 9,0 MHz | A | ja/nein
16.3 | Optimiert für Darmdiagnostik und tiefe Gefäße bei gleichzeitiger Nutzung der Matrix-Auflösung. | A | ja/nein
16.4 | Mindestbreite 46mm | A | ja/nein
16.5 | Alle geforderten B-Bild-Verfahren zuschaltbar | A | ja/nein
16.6 | Farbdoppler, Power-Doppler und PW-Doppler möglich | A | ja/nein
16.7 | Farbdoppler-Box mind. +/- 20 Grad kippbar | A | ja/nein
16.8 | Breitbandfarbdoppler und echter High-Frame- Breitband-Farbdoppler zuschaltbar | A | ja/nein
16.9 | Sonde ist grundsätzlich geeignet für CEUS (Kontrastmittelverstärkte Ultraschall-Untersuchungen) | A | ja/nein
16.10 | Sonde ist geeignet für Freihand-3D-Funktion | A | ja/nein
16.11 | Sonde läuft auch im Akkumodus im Vollbetrieb | A | ja/nein
17.0 | Konvex-Punktionsschallkopf
17.1 | Anforderung: 1x Spezielle Matrix-Sonde mit integrierter Nadelführung oder optimierter Punktionsgeometrie. | P | ja=20 P nein=0 P |  | 0
17.2 | Frequenzbereich: Mindestens 1,8 bis 6,2 MHz. | A | ja/nein
17.3 | Eintreffen der Punktionsnadel ins Gewebe direkt im Ultraschallbild sichtbar | A | ja/nein
17.4 | Mindestbreite 50 mm | A | ja/nein
17.5 | Winkel 70° | A | ja/nein
17.6 | Einstellung 6,2 MHz möglich | A | ja/nein
17.7 | Punktionswinkel 55° bis 100° in vier Stufen wählbar | A | ja/nein
17.8 | Alle geforderten B-Bild-Verfahren zuschaltbar | A | ja/nein
17.9 | Farbdoppler, Power-Doppler und PW-Doppler möglich | A | ja/nein
17.10 | Sonde ist grundsätzlich geeignet für CEUS (Kontrastmittelverstärkte Ultraschall-Untersuchungen) | A | ja/nein
17.11 | Sonde ist geeignet für Freihand-3D-Funktion | A | ja/nein
17.12 | Sonde ist geeignet für Real-Time Bildfusions-Bildgebung mit CT bzw. MRT | A | ja/nein
17.13 | Sonde geeignet für Needle Tracking - Funktion | A | ja/nein
17.14 | Sonde läuft auch im Akkumodus im Vollbetrieb | A | ja/nein
18.0 | Dokumentation/Konnektivität
18.1 | Integriertes Bild- und Patientendaten Management | A | ja/nein
18.2 | HDD/SSD für Datenbank mind. 1 TB | A | ja/nein
18.3 | SSD für Systemsoftware mind. 256 GB | A | ja/nein
18.4 | CD/DVD-Brenner | A | ja/nein
18.5 | USB-Schnittstellen mind. 4 (davon mind. 1x USB 3.0) | A | ja/nein
18.6 | DVI und/oder HDMI- Schnittstelle | A | ja/nein
18.7 | digitaler s/w-Drucker (optional) | A | ja/nein
18.8 | Drucker funktioniert auch im Akkumodus im Vollbetrieb | A | ja/nein
19.0 | Bildgebung
19.1 | DICOM-Schnittstelle | A | ja/nein
19.2 | DICOM store | A | ja/nein
19.3 | DICOM print | A | ja/nein
19.4 | DICOM structured reporting (SR) | A | ja/nein
19.5 | DICOM MPPS | A | ja/nein
19.6 | DICOM worklist | A | ja/nein
19.7 | DICOM storage commitment | A | ja/nein
19.8 | WLAN Anbindung | A | ja/nein
19.9 | WLAN im Akkumodus im Vollbetrieb möglich | A | ja/nein
19.10 | Authentifizierung im WLAN mit Zertifikat via 802.1x nachweislich möglich | A | ja/nein
20.0 | Hygieneinformationen
20.1 | Sonden-Desinfektion nach "Ultraschallvereinbarung" möglich | A | ja/nein
20.2 | Sonden-Desinfektion auch nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes (nicht nur nach Ultraschallvereinbarung) möglich | A | ja/nein
20.3 | sind alle abgefragten Sonden einschließlich Kabel (bis Sondenstecker-Eingang) in Desinfektionslösung einlegbar und viruzid desinfizierbar (nach RKI)? | A | ja/nein
20.4 | Wie wird aufbereitet (bitte Anleitung beifügen)? --> UMG Formular Herstellerangaben zur Aufbereitung | I
| Mit der "Erfüllt"-Angabe bestätigt der Bieter die Richtigkeit aller seiner Angaben: | A