## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
Durchflusszytometer
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | #7249-617143
| Angebotsfrist: | 24.07.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YH5YTPNARA7K
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
Durchflusszytometer
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird durchgeführt nach der gewichteten Richtwertmethode mittels Medianmethode, gewichtet nach Preis (90) und Kriterien (10).
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Graduell | allgemeine Leistungskriterien |  | 100% | [6 empty] | * | 287584
1.1 | 1.1 | Ausschlusselement | Geräteklasse | Benchtop-Analyzer | [7 empty] | * | 287604 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.2 | 1.2 | Ausschlusselement | Gerätebetrieb und Steuerung | Es kommen sowohl Tischsysteme mit Stand-alone-Betrieb als auch Tischsysteme in Betracht, die ausschließlich über einen Steuer-PC betrieben werden können. In letzterem Fall sind der erforderliche Steuer-PC bzw. die erforderliche Steuereinheit einschließlich aller zum Betrieb notwendigen Softwarekomponenten in systemkompatibler Ausführung mitzuliefern. Der mitgelieferte PC muss in die Windows-Domäne der UMG eingebunden werden können, mit Windows 11 ausgestattet sein und die Installation eines durch die UMG frei wählbaren Virenscanners ermöglichen. Erforderliche Ausnahmeverzeichnisse dürfen durch den Anbieter festgelegt werden.inzelne Ausnahmeverzeihnisse dürfen vom Anbieter definiert werden. Zusätzlich muss die Steuerung über einen extern anschließbaren, bereits an der UMG vorhandenen PC möglich sein; die hierfür erforderliche Software ist im Lieferumfang enthalten. | [7 empty] | * | 292967 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.3 | 1.3 | Ausschlusselement | Automatisierte Systemfunktionen | Automatischer Start/Shutdown/Reinigung | [7 empty] | * | 287606 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.4 | 1.4 | Ausschlusselement | optische Parameter | Messung von mindestens 8 Fluoreszenzfarben, FSC (Forward scatter)und SSC (side scatter) | [7 empty] | * | 287607 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.5 | 1.5 | Ausschlusselement | Display | Touch-Screen Monitor | [7 empty] | * | 287608 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.6 | 1.6 | Ausschlusselement | Anzahl und Wellenlängen der Laser | mind. 3 Laser in den Farben Violett: 405nm, Blau: 488nm, Rot: 640nm | [7 empty] | * | 287609 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.7 | 1.7 | Graduell | Anzahl fluoreszenter Kanäle/ Parameter |  | 100% | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 287610 | Option 1: 3.0000 - größer gleich 11 Farben; Option 2: 2.0000 - 9-10 Farben; Option 3: 1.0000 - 8 Farben
1.8 | 1.8 | Ausschlusselement | Detektortyp | PMT | [7 empty] | * | 287611 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.9 | 1.9 | Ausschlusselement | Optisches System | fest ausgerichtet | [7 empty] | * | 287613 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.10 | 1.10 | Ausschlusselement | Dynamikbereich | größer gleich 18 Bit oder äquivalent | [7 empty] | * | 287614 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.11 | 1.11 | Ausschlusselement | automatisierte Reinigung | Standardprozesse beim Starten/ Abschalten und Waschen zwischen den Proben, Funktionalität muss gegeben sein. | [7 empty] | * | 287617 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.12 | 1.12 | Ausschlusselement | Kompensation grün- und rot-fluoreszierender Signale | automatisch möglich | [7 empty] | * | 287615 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.13 | 1.13 | Ausschlusselement | Probenaufnahme | druckfrei möglich | [7 empty] | * | 287616 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.14 | 1.14 | Ausschlusselement | Probenträger | Einzelproben über Probenröhrchen | [7 empty] | * | 287618 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.15 | 1.15 | Ausschlusselement | Plattenbetrieb | automatisierte Verarbeitung im 96-Well-Format | [7 empty] | * | 287619 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.16 | 1.16 | Ausschlusselement | Probenübertrag zwischen zwei Messungen | kleiner gleich 0,01% | [7 empty] | * | 287620 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.17 | 1.17 | Ausschlusselement | maximale Ereignisrate | größer gleich 10.000 Ereignisse/s | [7 empty] | * | 287621 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.18 | 1.18 | Ausschlusselement | Stabilität | Reproduzierbare Serienmessungen | [7 empty] | * | 287622 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.19 | 1.19 | Ausschlusselement | Absolute Zellzählung | Volumetrisch und bead-basiert | [7 empty] | * | 287623 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.20 | 1.20 | Ausschlusselement | Stromversorgung | 100-240 VAC, 50/60 Hz, Netzteil im Angebot inkludiert | [7 empty] | * | 287625 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.21 | 1.21 | Ausschlusselement | Kundenservice | mind. deutschsprachig, mind. erreichbar Mo-Fr 08:00 bis 16:00 Uhr | [7 empty] | * | 287642 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.22 | 1.22 | Ausschlusselement | maximale Geräteabmessungen | Das Gerät muss in (mindestens) eine der vorhandenen Hypoxiekammern passen: - Baker InvivO2 500 Hypoxie-Werkbank: Breite 761 mm, Höhe 535 mm, Tiefe 580 mm - Whitley i2 Instrument Workstation: Breite 1060 mm, Höhe 660 mm, Tiefe 580 mm | [7 empty] | * | 287643 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.23 | 1.23 | Ausschlusselement | Transportfähigkeit | Das angebotene System muss innerhalb und außerhalb der vorhandenen Hypoxiekammern eingesetzt werden können. Es muss daher transportabel und so ausgeführt sein, dass leichte Erschütterungen seine Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen. | [7 empty] | * | 287644 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.24 | 1.24 | Ausschlusselement | Möglichkeit zur vollautomatischen und schonenden Durchmischung der Proben | Funktionalität muss gegeben sein. | [7 empty] | * | 287645 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.25 | 1.25 | Ausschlusselement | Zubehör | [8 empty] | * | 287646 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.25.1 | 1.25.1 | Ausschlusselement | Kühlständer für passive Kühlung | für 5 mL-Probenröhrchen, mind. 24 x 5 mL | [7 empty] | * | 287647 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.25.2 | 1.25.2 | Ausschlusselement | Kühlständer für die passive Kühlung | von 96-Well Mikrotiterplatten | [7 empty] | * | 287648 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2 | 2 | Ausschlusselement | IT | [8 empty] | * | 287649 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.1 | 2.1 | Ausschlusselement | Software zur Gerätesteuerung, Datenerfassung und -analyse | Software zur Betriebs-, Datenerfassungs- und Datenanalyse des Systems in der Vollversion, m Angebot inkludiert | [7 empty] | * | 287650 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.2 | 2.2 | Ausschlusselement | Anwendersprache | mind. Deutsch und Englisch | [7 empty] | * | 287651 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.3 | 2.3 | Ausschlusselement | Windows-Kompatibilität | Die im Angebot enthaltene Software muss mind. auf Windows 11 lauffähig sein. | [7 empty] | * | 287652 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.4 | 2.4 | Ausschlusselement | Internetzugang | Eine Internetverbindung ist für die Nutzung der Software nicht erforderlich. | [7 empty] | * | 287653 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.5 | 2.5 | Ausschlusselement | Softwareanwendung | Für die Ausführung der Software dürfen Administratorrechte höchstens für die Installation erforderlich sein, nicht jedoch für die spätere Verwendung. | [7 empty] | * | 287654 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.6 | 2.6 | Ausschlusselement | Datenexport | mindestens Excel-kompatibel | [7 empty] | * | 287655 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.7 | 2.7 | Ausschlusselement | Schnittstellen | mind. USB, LAN, WLAN | [7 empty] | * | 287656 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.8 | 2.8 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "LAN" beschriebenen LAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 287591 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.9 | 2.9 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "WLAN" beschriebenen WLAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 287592 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3 | 3 | Ausschlusselement | weitere Leistungskriterien | [8 empty] | * | 287585 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.1 | 3.1 | Ausschlusselement | Installation, Inbetriebnahme und Einweisung gemäß geltender nationaler Gesetze und Richtlinien durch den Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Person vor Ort und inklusive | Onsite Training (detaillierte Schulung in Theorie und Praxis für die Bedienung des Geräts) | [7 empty] | * | 287586 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.2 | 3.2 | Ausschlusselement | Deutsch- und englischsprachige Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten. | bitte in digitaler Form als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 287587 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.3 | 3.3 | Ausschlusselement | Bei den angebotenen Geräten handelt es sich ausschließlich um fabrikneue, originalverpackte Ware. | [8 empty] | * | 287588 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.4 | 3.4 | Ausschlusselement | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Aufbereitungsverfahren für die angebotenen Komponenten. | Dazu ist zwingend die Anlage "Herstellerangaben zur Aufbereitung" auszufüllen. | [7 empty] | * | 287589 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.5 | 3.5 | Ausschlusselement | Lieferung frei Verwendungsstelle | Institut für Physiologie, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 15a, 2. Etage, Raum 323; es existiert kein Fahrstuhl im Gebäude | [7 empty] | * | 287590 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.6 | 3.6 | Informationselement | Ersatzteilliste + Explosionszeichnung | Bitte senden Sie uns eine vollständige Ersatzteilliste als Anlage, einschließlich einer Explosionszeichnung | [8 empty] | 287593
3.7 | 3.7 | Ausschlusselement | Prüfleistungen | Der Anbieter hat dem Angebot eine Anlage beizufügen, ob und welche Prüfleistungen im Rahmen der Lieferung, Inbetriebnahme oder Abnahme der Labortechnik vorgesehen sind oder erforderlich werden. Hierbei sind insbesondere folgende Angaben zu machen: Art der Prüfleistungen: z.B. Werksprüfung, Funktionsprüfung, Kalibrierung, Qualifizierung (IQ/OQ/PQ) oder sonstige technische Abnahmen. Umfang der Prüfleistungen: Detaillierte Beschreibung der durchzuführenden Prüfungen, inklusive verwendeter Prüfmittel, Normgrundlagen und ggf. mitzuliefernder Prüfprotokolle. Fristen und Zeitrahmen: Konkrete Angaben zu den Zeitpunkten, innerhalb derer die Prüfleistungen zu erbringen sind (z.B. vor Ort nach Lieferung, innerhalb von X Werktagen nach Installation). Verantwortlichkeiten: Angabe, ob die Prüfleistungen vom Anbieter selbst, von einem Subunternehmer oder vom Auftraggeber zu erbringen sind. | [7 empty] | * | 287594 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.8 | 3.8 | Ausschlusselement | Eventuell anfallende Verbrauchsmaterialien sowie erforderliches und optionales Zubehör sind dem Angebot in einer gesonderten Anlage rein informativ beizufügen. | Die Anlage muss mindestens enthalten: - genaue Bezeichnung des Artikels - Artikel- bzw. Bestellnummer - Einheit (z. B. Stück, Packung) - unverbindlicher Richtpreis (sofern verfügbar) - voraussichtliche Lieferzeit Die Angaben dienen ausschließlich der Information und sind nicht Bestandteil der Angebotswertung. | [7 empty] | * | 287595 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.9 | 3.9 | Ausschlusselement | Ersatzteilverfügbarkeit | Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass im Falle einer Abkündigung (End of Service / End of Life) die Ersatzteilversorgung für die Dauer der üblichen Nutzungs- bzw. Abschreibungszeit sichergestellt ist. Alternativ sind gleichwertige technische Lösungen kostenneutral bereitzustellen. | [7 empty] | * | 287596 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4 | 4 | Ausschlusselement | Zulassungen/ Zertifikate | [8 empty] | * | 287597 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.1 | 4.1 | Ausschlusselement | Der Hersteller gewährleistet die Einhaltung sämtlicher aktuell gültiger gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben gemäß den einschlägigen EU-Richtlinien und Verordnungen. | Die Konformität der angebotenen Systeme wird durch die Vorlage entsprechender Nachweise und Zertifikate belegt. | [7 empty] | * | 287598 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.2 | 4.2 | Ausschlusselement | CE-Konformitäts-Erklärung für alle relevanten angebotenen Komponenten | bitte das CE-Zertifikat als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 287599 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.3 | 4.3 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14001 Umweltmanagementsystemnorm oder EMAS | Beantwortungsoptionen: JA / NEIN Sofern ein Zertifikat vorliegt, bitte als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 287600
4.4 | 4.4 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14067 Product Carbon Footprint - PCF | Können Sie Daten zum Product Carbon Footprint bereitstellen? Beantwortungsoptionen: JA / NEIN => NEIN? Bitte zusätzliche Informationen, wie folgt, liefern: Bis wann ist geplant PCF Daten zu berechnen? | [7 empty] | * | 287601