## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
Durchflusszytometer
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | #7383-620863
| Angebotsfrist: | 23.07.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YH5YTWJTEP1U
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
Durchflusszytometer
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird durchgeführt nach der Bestangebot-Quotienten-Methode, gewichtet nach Preis (30) und Kriterien (70).
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Graduell | allgemeine Leistungskriterien |  | 100% | [6 empty] | * | 292613
1.1 | 1.1 | Ausschlusselement | Benchtop-System | Messung von mindestens 16 Fluoreszenzfarben, FSC (Forward scatter)und SSC (side scatter) | [7 empty] | * | 292614 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.2 | 1.2 | Ausschlusselement | Anzahl und Wellenlängen der Laser | mind. 4 Laser in den Farben violett, blau, gelb, rot | [7 empty] | * | 292615 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.3 | 1.3 | Graduell | Anzahl fluoreszenter Kanäle / Parameter |  | 20% | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 292616 | Option 1: 4.0000 - Anzahl Fluoreszenzfarben: größer gleich 24; Option 2: 3.0000 - Anzahl Fluoreszenzfarben: 20-23; Option 3: 2.0000 - Anzahl Fluoreszenzfarben: 17-19; Option 4: 1.0000 - Anzahl Fluoreszenzfarben:16
1.4 | 1.4 | Ausschlusselement | Frei konfigurierbare Bandpassfilter | Die Austauschbarkeit durch den Benutzer muss gegeben sein. | [7 empty] | * | 292617 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.5 | 1.5 | Ausschlusselement | Laser- und Detektor-Ausrichtung | Das System muss eine dauerhaft stabile Laser- und Detektorausrichtung zur Sicherstellung einer konstanten Strahlgeometrie und reproduzierbarer Messergebnisse über den gesamten Nutzungszeitraum gewährleisten. Dies kann entweder durch eine automatische Laser- und Detektorausrichtung oder durch ein werkseitig fest justiertes, mechanisch stabiles Alignment ohne anwender- oder softwaregestützte Nachjustage erreicht werden. Voraussetzung ist, dass keine manuelle Justage durch Anwender erforderlich ist und die langfristige Stabilität sowie Reproduzierbarkeit vom Anbieter gewährleistet und geeignet belegt werden. | [7 empty] | * | 292618 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.6 | 1.6 | Ausschlusselement | Durchsatz/Probenaufnahme | [8 empty] | * | 292619 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.6.1 | 1.6.1 | Ausschlusselement | Einzelproben über Probenröhrchen | [8 empty] | * | 292620 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.6.2 | 1.6.2 | Ausschlusselement | Plateloader | zusätzlich zu den Einzelproben soll ein Autosampler für 96-well-plates im Angebot inkludiert sein. | [7 empty] | * | 292621 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.7 | 1.7 | Graduell | Avalanche Photodioden-Detektoren | für verbesserte Sensitivität und Auflösung | 20% | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 292622 | Option 1: 10.0000 - APD gegeben; Option 2: 0.0000 - APD nicht gegeben
1.8 | 1.8 | Graduell | System verfügt über einen 24-Bit Analog-zu-Digital-Wandler | hohe Signalauflösung, um Analyse seltener Zellpopulationen zu ermöglichen | 20% | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 292623 | Option 1: 10.0000 - erfüllt; Option 2: 0.0000 - nicht erfüllt
1.9 | 1.9 | Ausschlusselement | Durchflussrate ist einstellbar | mind. 120 µl/ min, mind. 3 fixierte Flussraten | [7 empty] | * | 292624 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.10 | 1.10 | Ausschlusselement | automatisierte Reinigungsprozesse | Standardprozesse beim Starten/ Abschalten und Waschen zwischen den Proben, Funktionalität muss gegeben sein. | [7 empty] | * | 292625 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.11 | 1.11 | Ausschlusselement | automatisierte Qualitätskontrolle inkl. Auswertung | Das System muss eine softwaregestützte, bead-basierte tägliche Qualitätskontrolle (QC) bereitstellen, die Zielwerte definiert bzw. hinterlegt, einen Performance-Check mit Pass/Fail-Bewertung ermöglicht und die Messergebnisse über die Zeit verfolgt. Die QC muss die Verwendung chargenspezifischer Zielwerte unterstützen und einen QC-Report erzeugen. | [7 empty] | * | 292626 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.12 | 1.12 | Graduell | max. Ereignisrate: | größer gleich 25.000 Ereignisse/ Sekunde | 20% | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 292627 | Option 1: 10.0000 - größer gleich 30.000 Ereignisse/Sekunde; Option 2: 0.0000 - unter 30.000 Ereignisse /Sekunde
1.13 | 1.13 | Graduell | Berechnung absoluter Zellzahlen ohne Referenzbeads | Die Möglichkeit einer direkten volumetrischen Absolutzählung (Konzentrationsbestimmung, z. B. events/µL) für Zellen und submikrometrische Partikel/EVs ohne Zusatz externer Referenzzählbeads ist gegeben. Das System soll hierfür ohne die Notwendigkeit, ein Probenvolumen zu definieren, die berechnete Konzentration automatisiert ausgeben und dokumentieren. | 20% | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 292628 | Option 1: 10.0000 - erfüllt; Option 2: 0.0000 - nicht erfüllt
1.14 | 1.14 | Ausschlusselement | Stromversorgung | 100-240 VAC, 50/60 Hz | [7 empty] | * | 292629 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.15 | 1.15 | Ausschlusselement | Kundenservice | mind. deutschsprachig. | [7 empty] | * | 292630 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.16 | 1.16 | Ausschlusselement | Small-Particle-Fähigkeit über Seitstreuung | Das System muss mind. oder kleiner 100-nm-Polystyrolpartikel über Seitstreuung (SSC) vom Rauschen auflösen. | [7 empty] | * | 292631 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.17 | 1.17 | Ausschlusselement | Fluoreszenzsensitivität | Das System muss mindestens folgende Fluoreszenz-Schwellwert-Sensitivitäten erreichen: -FITC kleiner gleich 40 MESF -PE kleiner gleich 10 MESF -APC kleiner gleich 25 MESF | [7 empty] | * | 292632 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2 | 2 | Ausschlusselement | IT | sofern zur Bedienung des angebotenen Sytems eine Software erforderlich ist, ist diese mit anzubieten. | [7 empty] | * | 292633 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.1 | 2.1 | Ausschlusselement | PC zur Steuerung des angebotenen Systems | -PC mit mind. einem Monitor im Angebot inkludiert (mind. 8 GB RAM, mind. 500 GB Speicher) -muss mit Windows 11 ausgestattet sein | [7 empty] | * | 292634 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.2 | 2.2 | Ausschlusselement | Software zur Gerätesteuerung, Datenerfassung und -analyse | in Vollversion und lizenz- und kostenfrei, im Angebot inkludiert | [7 empty] | * | 292635 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.3 | 2.3 | Ausschlusselement | Auswertungssoftware | min. 3-Jahreslizenz , im Angebot inkludiert (zusätzlich zur systemzugehörigen Software) | [7 empty] | * | 292636 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.4 | 2.4 | Ausschlusselement | Anwendersprache | mind. Englisch, Deutsch wäre wünschenswert - wird aber nicht zwingend gefordert | [7 empty] | * | 292637 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.5 | 2.5 | Ausschlusselement | Windows-Kompatibilität | Die im Angebot enthaltene Software muss mind. auf Windows 11 lauffähig sein. | [7 empty] | * | 292638 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.6 | 2.6 | Ausschlusselement | Internetzugang | Eine Internetverbindung ist für die Nutzung der Software nicht erforderlich. | [7 empty] | * | 292639 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.7 | 2.7 | Ausschlusselement | Softwareanwendung | Für die Ausführung der Software dürfen Administratorrechte höchstens für die Installation erforderlich sein, nicht jedoch für die spätere Verwendung. | [7 empty] | * | 292640 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.8 | 2.8 | Ausschlusselement | Folgende Funktionen sind gegeben: | Einrichten von experimentellen Protokollen, automatische Berechnung der Kompensation, Datenvisualisierung, Gating (dot plot, Histogramme), Steuerung von Reinigungsprozessen, Berichterstellung (z.B. Qualitätskontrolle) | [7 empty] | * | 292641 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.9 | 2.9 | Ausschlusselement | kostenfreie Software-Updates über den gesamten Produktlebenszyklus | (nicht Upgrades) inkl. notwendigen Hardwaretausch, falls dies für das Update Voraussetzung ist | [7 empty] | * | 292642 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.10 | 2.10 | Ausschlusselement | Virenschutz | auf dem Steuer PC muss ein Virenscanner installiert werden können (ggf. Ausnahmeverzeichnisse sind zu benennen) | [7 empty] | * | 292643 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.11 | 2.11 | Ausschlusselement | Betriebs- und Anmeldeanforderungen | Die Software muss im Userkonext, auch bei gesperrtem PC, oder als Windows-Dienst lauffähig sein. Nicht personalisierte Gruppenaccounts und dauerhaft aktive Sitzungen sind zur Windowsanmeldung nicht gestattet. | [7 empty] | * | 292644 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.12 | 2.12 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "WLAN" beschriebenen WLAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 292645 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.13 | 2.13 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "LAN" beschriebenen LAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 292646 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3 | 3 | Ausschlusselement | Wartung | [8 empty] | * | 292647 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.1 | 3.1 | Ausschlusselement | Wartung bzw. präventive Maßnahmen gem. Herstellervorgaben | im Angebot sind folgende Leistungen zu inkludieren: -alle Prüfungen nach MPBetreibV -elektrische Sicherheitsprüfung (DGUV V3) -Kalibrierung und Funktionsprüfung des Gesamtsystems -Überprüfung und ggf. Reinigung des optischen Systems (inkl. Laserleistung) bei Erfordernis -Kosten für Arbeits- und Fahrtzeit -aller notwendigen Verbrauchs- und Ersatzteile zur Durchführung der Wartungs- und Prüfarbeiten. -eigenverantwortliche Mitteilung und Abstimmung der jährlichen Wartungstermine mit der Servicesteuerung der Medizintechnikabteilung -bei nicht bestandener Prüfung unverzügliche Mitteilung an die Servicesteuerung der Medizintechnik Der Bieter verpflichtet sich, die Kosten des Wartungsvertrags bindend über die gewünschte Laufzeit anzugeben. | [7 empty] | * | 292648 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.2 | 3.2 | Ausschlusselement | Laufzeit | 5 Jahre | [7 empty] | * | 292649 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.3 | 3.3 | Ausschlusselement | Abrechnung | jährlich, nach erfolgter Leistung | [7 empty] | * | 292650 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.4 | 3.4 | Ausschlusselement | Dokumentation der erbrachten Leistungen | Die Unterlagen sind dem Auftraggeber digital und innerhalb von 5 Werktagen zur Verfügung zu stellen. Versand an: medizintechnik@med.uni-greifswald.de | [7 empty] | * | 292651 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.5 | 3.5 | Ausschlusselement | Remote-Zugang zur Diagnose und Fehlerbehebung | deutschsprachig Mo-Fr mindestens 8-17 Uhr | [7 empty] | * | 292652 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.6 | 3.6 | Informationselement | Prüfintervalle | sind anzugeben | [7 empty] | * | 292653
3.7 | 3.7 | Informationselement | Wartungsintervalle | sind anzugeben | [7 empty] | * | 292654
3.8 | 3.8 | Ausschlusselement | Sonderkündigungsrecht des Wartungsvertrages | besteht, wenn das dem Vertrag zugrunde liegende Gerät ausgemustert wird. | [7 empty] | * | 292655 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.9 | 3.9 | Ausschlusselement | Instandsetzungsarbeiten | Instandsetzungsarbeiten, die über den geforderten Vertragsumfang hinausgehen, sind nur gegen Kostenvoranschlag und deren Freigabe in Absprache mit der Medizintechnikabteilung durchzuführen. | [7 empty] | * | 292656 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.10 | 3.10 | Ausschlusselement | Reaktionszeit (Vor-Ort-Service) bei Störungen | Mo-Fr: innerhalb von max. 48 Stunden nach Beauftragung | [7 empty] | * | 292657 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.11 | 3.11 | Informationselement | Dienstzeiten an Wochenden und Feiertagen | Sa: von ...Uhr bis ---Uhr So: von ...Uhr bis ---Uhr FT: von ...Uhr bis ---Uhr | [7 empty] | * | 292658
3.12 | 3.12 | Ausschlusselement | Wartungszeiten | Die im Wartungsvertrag aufgeführten Leistungen werden im Zeitraum Mo-Fr 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr durchgeführt. | [7 empty] | * | 292659 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4 | 4 | Ausschlusselement | weitere Leistungskriterien | [8 empty] | * | 292693 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.1 | 4.1 | Ausschlusselement | Installation, Inbetriebnahme und Einweisung gemäß geltender nationaler Gesetze und Richtlinien durch den Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Person vor Ort und inklusive | [8 empty] | * | 292694 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.2 | 4.2 | Ausschlusselement | Deutschsprachige Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten. | bitte in digitaler Form als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 292695 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.3 | 4.3 | Ausschlusselement | Bei den angebotenen Geräten handelt es sich ausschließlich um fabrikneue, originalverpackte Ware. | [8 empty] | * | 292696 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.4 | 4.4 | Ausschlusselement | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Aufbereitungsverfahren für die angebotenen Komponenten. | Dazu ist zwingend die Anlage "Herstellerangaben zur Aufbereitung" auszufüllen. | [7 empty] | * | 292697 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.5 | 4.5 | Ausschlusselement | Lieferung frei Verwendungsstelle | [8 empty] | * | 292698 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.6 | 4.6 | Informationselement | Ersatzteilliste + Explosionszeichnung | Bitte senden Sie uns eine vollständige Ersatzteilliste als Anlage, einschließlich einer Explosionszeichnung | [8 empty] | 292701
4.7 | 4.7 | Ausschlusselement | Prüfleistungen | Der Anbieter hat dem Angebot eine Anlage beizufügen, ob und welche Prüfleistungen im Rahmen der Lieferung, Inbetriebnahme oder Abnahme der Labortechnik vorgesehen sind oder erforderlich werden. Hierbei sind insbesondere folgende Angaben zu machen: Art der Prüfleistungen: z.B. Werksprüfung, Funktionsprüfung, Kalibrierung, Qualifizierung (IQ/OQ/PQ) oder sonstige technische Abnahmen. Umfang der Prüfleistungen: Detaillierte Beschreibung der durchzuführenden Prüfungen, inklusive verwendeter Prüfmittel, Normgrundlagen und ggf. mitzuliefernder Prüfprotokolle. Fristen und Zeitrahmen: Konkrete Angaben zu den Zeitpunkten, innerhalb derer die Prüfleistungen zu erbringen sind (z.B. vor Ort nach Lieferung, innerhalb von X Werktagen nach Installation). Verantwortlichkeiten: Angabe, ob die Prüfleistungen vom Anbieter selbst, von einem Subunternehmer oder vom Auftraggeber zu erbringen sind. | [7 empty] | * | 292702 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.8 | 4.8 | Ausschlusselement | Eventuell anfallende Verbrauchsmaterialien sowie erforderliches und optionales Zubehör sind dem Angebot in einer gesonderten Anlage rein informativ beizufügen. | Die Anlage muss mindestens enthalten: - genaue Bezeichnung des Artikels - Artikel- bzw. Bestellnummer - Einheit (z. B. Stück, Packung) - unverbindlicher Richtpreis (sofern verfügbar) - voraussichtliche Lieferzeit Die Angaben dienen ausschließlich der Information und sind nicht Bestandteil der Angebotswertung. | [7 empty] | * | 292703 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.9 | 4.9 | Ausschlusselement | Ersatzteilverfügbarkeit | Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass im Falle einer Abkündigung (End of Service / End of Life) die Ersatzteilversorgung für die Dauer der üblichen Nutzungs- bzw. Abschreibungszeit sichergestellt ist. Alternativ sind gleichwertige technische Lösungen kostenneutral bereitzustellen. | [7 empty] | * | 292704 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5 | 5 | Ausschlusselement | Zulassungen/ Zertifikate | [8 empty] | * | 292705 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.1 | 5.1 | Ausschlusselement | Der Hersteller gewährleistet die Einhaltung sämtlicher aktuell gültiger gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben gemäß den einschlägigen EU-Richtlinien und Verordnungen. | Die Konformität der angebotenen Systeme wird durch die Vorlage entsprechender Nachweise und Zertifikate belegt. | [7 empty] | * | 292706 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.2 | 5.2 | Ausschlusselement | CE-Konformitäts-Erklärung für alle relevanten angebotenen Komponenten | bitte das CE-Zertifikat als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 292707 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.3 | 5.3 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14001 Umweltmanagementsystemnorm oder EMAS | Beantwortungsoptionen: JA / NEIN Sofern ein Zertifikat vorliegt, bitte als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 292708
5.4 | 5.4 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14067 Product Carbon Footprint - PCF | Können Sie Daten zum Product Carbon Footprint bereitstellen? Beantwortungsoptionen: JA / NEIN => NEIN? Bitte zusätzliche Informationen, wie folgt, liefern: Bis wann ist geplant PCF Daten zu berechnen? | [7 empty] | * | 292709