## Vortext
Für das Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie wird ein heliumfreies 1,5T MRT ausgeschrieben.
Das Gerät soll für klinische Routineuntersuchungen und für den Einsatz in der Forschung eingesetzt werden.
Das Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Würzburg plant die Anschaffung eines hochmodernen 1,5T-Magnetresonanztomographen zum Erhalt und zur Erweiterung ihrer diagnostischen und wissenschaftlichen Kapazitäten. Ziel dieser Ausschreibung ist es, ein System zu finden, das sowohl den klinischen Anforderungen als auch den hohen Ansprüchen der medizinischen und technischen Forschung gerecht wird.
Das System muss einen effizienten Workflow ermöglichen durch einfache Lagerung des Patienten, schnellen Spulen-Setup, und einer einfachen Auswertung der geforderten Untersuchungstechniken.
Ein zweiter Wechseltisch wird ebenso wie doppelte Spulenausstatung (Kopfspule, Wirbelsäulenspule (evtl. im Tisch integriert) und Spulen, damit die Thorax-Abdomen-Becken-Region abgedeckt ist) benötigt.
Die verwendeten Spulen müssen möglichst leicht sein und sollten eine flexible und bequeme Lagerung der Patienten ermöglichen.
Durch die neuen technischen Möglichkeiten des anzuschaffenden Gerätes soll es nicht nur möglich sein, das diagnostische Spektrum der MR-Untersuchungen am Klinikum zu erweitern, sondern auch die Patienten mit einer reduzierten Untersuchungszeit nach heutigem Stand der Technik zu untersuchen. Das Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie bedient das universitäre radiologische Leistungsportfolio vollumfänglich. Neben dem Schwerpunkt der onkologischen Untersuchungen werden alle akuten diagnostischen Fragestellungen für die Ambulanzen, Normal- und Intensivstationen des Klinikums beantwortet. Gesucht wird ein hinsichtlich Geschwindigkeit und Bildqualität höchst leistungsfähiges klinisches Untersuchungsgerät nach heutigem Stand der Technik, da es in einem Krankenhaus der Maximalversorgung eine unverzichtbare Säule der diagnostischen Versorgung darstellt.
Darüber hinaus dient das System als zentrale Plattform für innovative Forschungsprojekte. Wir erwarten, dass der Tomograph die Durchführung anspruchsvoller Studien in Bereichen wie kardialer MRT, und quantitativer Bildgebung ermöglicht und die Entwicklung neuer Messmethoden erlaubt. Die Integration in bestehende Forschungsinfrastrukturen sowie die Offenheit für künftige und hauseigene Entwicklungen sind von besonderer Wichtigkeit.
Interessierte Anbieter werden gebeten, ein detailliertes Angebot einzureichen, das die technischen Spezifikationen, die klinischen und wissenschaftlichen Anwendungsbereiche, die Service- und Wartungsleistungen sowie die Möglichkeiten zur Integration in unsere bestehende IT-Infrastruktur umfassend darstellt.
Wir freuen uns auf Ihre Angebote, die uns helfen, die medizinische Versorgung und die Forschung an unserer Universität auf das nächste Level zu heben.
Allgemeines LV

## allgemeines LV
Allgemeines Leistungsverzeichnis (Beinhaltet grundlegende Eigenschaften zu 1,5T MRT)
Pos. | Beschreibung | Auswahl/ Angabe | Art der Bewertung (Ausschluss/Wertung) Informator-ische Angabe | Wertungs-darstellung |  |  |  | Ergebnis
1 | Allgemeines
2 | Gefordert wird ein kompaktes, hochauflösendes Kernspintomographie-System der Leistungsklasse 1,5 Tesla gemäß EN 60601-2-33. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
3 | Das System besitzt ein Magnet-Design, bei dem eine Heliumfüllung von < 10 Liter Helium ausreicht, sodass kein Quenchrohr mehr benötigt wird. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
4 | Das System muss umfangreiche Protokolle für folgende Untersuchungregionen enthalten: MR-Angiografie, Kardio-MRT, neurologische Bildgebung, abdomionelle Bildgebung, orthopädische Bildgebung, onkologische Bildgebung, Ganzkörperbildgebung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
5 | Die verwendeten Spulen müssen von einer Person ohne Werkzeug zu wechseln sein und sollten eine flexible und bequeme Lagerung der Patienten ermöglichen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
6 | Das System muss Schnittstellen im DICOM-Format für die Anbindung an ein RIS-/PACS-System bieten. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
7 | Das Angebot umfasst die Öffnung der HF-Kabine zur Ausbringung Altgerät, Lieferung, Einbringung, Installation inkl. Unterkonstruktion und Umbau HF-Kabine (inkl. Anpassung der Abschirmung, so dass der Kontrollbereich auf den Untersuchungsraum beschränkt ist), Einarbeitung des Personals sowie sicherheits-technische Abnahme bis zur Übergabe der voll funktionsfähigen Anlage einschließlich allen zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den Betreiber. Das System muss eine Zulassung gemäß MDR besitzen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
8 | CE-Zertifikat liegt bei. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
9 | Angebotenes Modell | Angabe | I
10 | Hersteller | Angabe | I
11 | Lieferant | Angabe | I
12 | Produktionsstandort | Angabe | I
13 | Zahl der europaweit installierten heliumfreien 1,5 Tesla Systeme des Herstellers (gemäß EN 60601-2-33), die derzeit in Betrieb sind. a) > 150 Systeme b) > 100 Systeme c) ≤ 100 Systeme | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
14 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
15 | Magnetsystem
16 | Feldstärke in Betrieb, 1,5 Tesla gemäß EN 60601-2-33 | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
17 | Wirklich klinisch genutztes maximales Messfeld in allen Raumrichtungen für alle Körperregionen:
18 | horizontal mind. 50 cm | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
19 | vertikal mind. 50 cm | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
20 | Längsachse mind. 45 cm | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
21 | Homogenität des Magnetfeldes für Kugelvolumen mit maximal d = 40 cm, kleiner 5 ppm gemäß Anforderung der KV. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
22 | Tunnellänge inkl. Konus mit Verkleidung (äußere Gantryabmessungen in Tunnelnähe) a) ≤ 170 cm b) < 175 cm c) ≥ 175 cm | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
23 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
24 | Engster Durchmesser der Patientenöffnung inkl. Verkleidungen: horizontal mind. 70 cm (+/-1cm) | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
25 | Aktive Abschirmung des Magneten auch während der Messung gegenüber externen Magnetfeldern oder beweglichen Eisenmassen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
26 | Gefordert wird ein System mit Null-Helium-Abdampf - Betrieb ohne Quenchrohr-Anschluss | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
27 | Heliumverbrauch im Normalbetrieb: 0 Liter pro Monat | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
28 | Gefordert wird ein Shim-System 1. und 2. Ordnung. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
29 | Gradientensystem
30 | Name des Gradientensystems | Angabe | I
31 | Die max. Gradientenfeldstärke und die max. Slewrate müssen gleichzeitig in einer Messung verfügbar sein. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 20 | Auswählen
32 | Gradientenfeldstärke
33 | Maximale Gradientenfeldstärke (Amplitude) mindestens 76 mT/m. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
34 | Maximale Gradientenfeldstärke | Angabe | I
35 | Maximale Slewrate zeitgleich in einer Messung bei dieser Gradientenfeldstärke | Angabe | I
36 | Maximale Slewrate mindestens 346 T/m/s. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
37 | Maximale Slewrate | Angabe | I
38 | Maximale Gradientenfeldstärke zeitgleich in einer Messung bei dieser Slewrate | Angabe | I
39 | Leistung des Gradientenverstärkers
40 | (hier sind keine Vektorsummen und keine Effektivwerte erlaubt)
41 | Maximale Ausgangspannung des Gradientenverstärkers pro Achse | V | I
42 | Maximaler Ausgangsstrom des Gradientenverstärkers pro Achse | A | I
43 | Maximale Leistung des Gradientenverstärkers pro Achse | kW | I
44 | Hochfrequenzsystem
45 | HF-System mit folgender Forderung: Anzahl der vollwertig nutzbaren unabhängigen Empfangskanäle, die gleichzeitig in einem Scan (einer Sequenz) und in einem FOV genutzt werden und jeweils mit den angebotenen Spulen unabhängige Teilbilder erzeugen: mindestens 48 | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
46 | Als Beleg ist ein Dokument beizufügen, welches die simultan gemessenen Bilddaten je Kanal und einem FOV separat darstellt. Die Messung muss an der zukünftigen Installation reproduzierbar sein. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 20 | Auswählen
47 | Gefordert wird ein ausreichend starker HF Sender mit einer Ausgangsleistung von mind. 16 kW. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
48 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
49 | Spulen
50 | Es wird besonderer Wert auf eine adäquate Spulenausstattung mit einer entsprechend hohen Spulenelementdichte gelegt. Eine Kumulierung des Signals von mehreren Spulenelementen auf einen HF-Kanal (A/D-Wandler) ist als ein Element zu werten. Mit Ausnahme der orthopädischen Spulen, können hierbei sowohl dedizierte Spulen als auch Spulenkombinationen angeboten werden.
51 | Spulenausstattung
52 | für Kopf-Hals-Untersuchungen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
53 | als Einzelspule oder in Kombination zur Bildgebung und Angiographie, geeignet für parallele Bildgebung mit mind. 20 Elementen (pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen). a) > 20 b) = 20 c) < 20 | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
54 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
55 | Spulengewicht inkl. Kabel und Stecker a) ≤ 5 kg b) ≤ 7,5 kg c) > 10 kg | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
56 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
57 | Die Kopf-Halsspule soll kippbar und kabellos positionierbar sein, um bei wechselnden Untersuchungen einen schnelleren Arbeitsablauf zu ermöglichen | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 20 | Auswählen
58 | für Wirbelsäulen-Untersuchungen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
59 | als Einzelspule ohne Kombination zur Abdeckung der ganzen Wirbelsäule (ohne HWS), geeignet für parallele Bildgebung mit insgesamt mind. 20 Elementen a) > 20 b) = 20 c) < 20 | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
60 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
61 | für Körperstamm-Untersuchungen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
62 | als Einzelspule oder in Kombination für die thorakale, abdomindelle Bildgebung, Hüfte, Becken oder Sellink in einer Untersuchung, geeignet für parallele Bildgebung mit mindestens 28 Elementen (pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen) a) > 28 b) = 28 c) < 28 | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
63 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
64 | Spulengewicht inkl. Kabel und Stecker für eine Abdeckung von mind. 35 cm an der kurzen Seite der Spule! a) ≤ 5 kg b) ≤ 7,5 kg c) > 10 kg | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
65 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
66 | Hochauflösende flexible Spule, groß | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
67 | Große flexible Einzelspule ohne Kombination mit mindestens 12 Elementen. a) > 12 b) = 12 c) < 12 | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
68 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
69 | Spulengewicht inkl. Kabel und Stecker für eine Abdeckung von mind. 35 cm an der kurzen Seite der Spule! a) ≤ 5 kg b) ≤ 7,5 kg c) > 10 kg | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
70 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
71 | Hochauflösende flexible Spule, klein | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
72 | Kleine flexible Einzelspule ohne Kombination mit mindestens 8 Elementen. a) > 8 b) = 8 c) < 8 | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
73 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
74 | Spulengewicht inkl. Kabel und Stecker für eine Abdeckung von mind. 35 cm an der kurzen Seite der Spule! a) ≤ 5 kg b) ≤ 7,5 kg c) > 10 kg | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
75 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
76 | für periphere Angiographie | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
77 | Spule(n) zur Bildgebung und Gefäßdarstellung beider Beine und des unteren Abdomens, geeignet für parallele Bildgebung mit mind. 28 Elementen pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
78 | Kniespule | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
79 | Dedizierte Spule mit fester Geometrie zur Untersuchung des Kniegelenks, geeignet für parallele Bildgebung mit mindestens 16 Elementen (pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen) a) ≥ 16 b) < 16 | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
80 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
81 | Schulterspule | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
82 | Dedizierte Spule mit fester Geometrie zur Untersuchung des Schultergelenkes, geeignet für parallele Bildgebung mit mindestens 16 Elementen (pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen) | Anzahl Elemente | I
83 | Sprunggelenkspule | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
84 | Dedizierte Spule mit fester Geometrie zur Untersuchung von Fuß und Fuß-Sprunggelenk, geeignet für parallele Bildgebung mit mindestens 16 Elementen (pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen) | Anzahl Elemente | I
85 | Handgelenkspule | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
86 | Dedizierte Spule mit fester Geometrie zur Untersuchung der ganzen Hand und des Handgelenks, geeignet für parallele Bildgebung mit mindestens 16 Elementen (pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen) | Anzahl Elemente | I
87 | Mammaspule | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
88 | Dedizierte Spule zur Untersuchung der weiblichen Brust, geeignet für parallele Bildgebung mit mind. 16 Elementen. | Anzahl Elemente | I
89 | Spulenbeschreibung jeder angebotenen Spule:
90 | Hier nur Einzelspulen angeben, keine Kombinationen !
91 | 1.
92 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
93 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
94 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
95 | Max. Ausleuchtung | cm | I
96 | Spulengewicht | kg | I
97 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
98 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
99 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
100 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
101 | 2.
102 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
103 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
104 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
105 | Max. Ausleuchtung | cm | I
106 | Spulengewicht | kg | I
107 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
108 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
109 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
110 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
111 | 3.
112 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
113 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
114 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
115 | Max. Ausleuchtung | cm | I
116 | Spulengewicht | kg | I
117 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
118 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
119 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
120 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
121 | 3. A.
122 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
123 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
124 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
125 | Max. Ausleuchtung | cm | I
126 | Spulengewicht | kg | I
127 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
128 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
129 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
130 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
131 | 4.
132 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
133 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
134 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
135 | Max. Ausleuchtung | cm | I
136 | Spulengewicht | kg | I
137 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
138 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
139 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
140 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
141 | 5.
142 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
143 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
144 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
145 | Max. Ausleuchtung | cm | I
146 | Spulengewicht | kg | I
147 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
148 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
149 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
150 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
151 | 6.
152 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
153 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
154 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
155 | Max. Ausleuchtung | cm | I
156 | Spulengewicht | kg | I
157 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
158 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
159 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
160 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
161 | 7.
162 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
163 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
164 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
165 | Max. Ausleuchtung | cm | I
166 | Spulengewicht | kg | I
167 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
168 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
169 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
170 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
171 | 8.
172 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
173 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
174 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
175 | Max. Ausleuchtung | cm | I
176 | Spulengewicht | kg | I
177 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
178 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
179 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
180 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
181 | 9.
182 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
183 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
184 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
185 | Max. Ausleuchtung | cm | I
186 | Spulengewicht | kg | I
187 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
188 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
189 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
190 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
191 | 10.
192 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
193 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
194 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
195 | Max. Ausleuchtung | cm | I
196 | Spulengewicht | kg | I
197 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
198 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
199 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
200 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
201 | 11.
202 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
203 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
204 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
205 | Max. Ausleuchtung | cm | I
206 | Spulengewicht | kg | I
207 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
208 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
209 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
210 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
211 | 12.
212 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
213 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
214 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
215 | Max. Ausleuchtung | cm | I
216 | Spulengewicht | kg | I
217 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
218 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
219 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
220 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
221 | 13.
222 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
223 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
224 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
225 | Max. Ausleuchtung | cm | I
226 | Spulengewicht | kg | I
227 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
228 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
229 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
230 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
231 | 14.
232 | Spulenbezeichnung | Angabe | I
233 | Einsatzgebiet der Spule | Angabe | I
234 | Anzahl Spulenelemente | Angabe | I
235 | Max. Ausleuchtung | cm | I
236 | Spulengewicht | kg | I
237 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.) | Angabe | I
238 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt (z.B. Mechanismus, Einhand-, Zweihand- Bedienung, etc.), Kurzbeschreibung | Angabe | I
239 | Die Spule kann innerhalb einer Messung mit anderen Spulen kombiniert werden? | Auswahl | I
240 | Ggf. weitere Besonderheiten der Spule, Beschreibung | Angabe | I
241 | Generelles Spulenhandling
242 | Vollautomatische Identifikationen der angebotenen Spulen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
243 | Vollautomatische Lokalisation und Anzeige der Spulenposition in Bezug zur Anatomie bei der Untersuchungsplanung am Bedienrechner. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
244 | Vollautomatische An- und Abwahl der Spulen und der Spulenelemente bei der Untersuchungsplanung am Bedienrechner. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
245 | Graphische Darstellung der angewählten Spulenelemente auf dem Übersichtsbild der Bedienkonsole und manuelle An- und Abwahl der Spulenelemente innerhalb der Grafik. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
246 | Spulenelemente von unterschiedlichen Spulen sollen kombinierbar sein, d.h. gleichzeitige Verwendung von Spulenelementen aus verschiedenen Spulen in einem einzigen Scan. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
247 | Max. Anzahl der Spulen (nicht Spulenelemente), die gleichzeitig am Tisch anschließbar sind? a) ≥ 6 b) > 3 c) ≤ 3 | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
248 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
249 | Max. Anzahl der Spulenelemente, die gleichzeitig am Tisch anschließbar sind? | Anzahl | I
250 | Patiententisch/ -lagerung
251 | An-/abdockbarer Patiententisch
252 | Mobiler Patiententisch mit integrierter Tischplatte an-/abdockbar an den MRT. Einheit geeignet zur Vorbereitung des (nächsten) Patienten außerhalb des Untersuchungsraumes; d.h. ohne Umlagerung des Patienten. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
253 | Wenn verfügbar soll der Tisch eine Unterstützung zur einfachen Manövrierbarkeit bieten. Die Fahr-Geschwindigkeit des Tisches soll vom Benutzer am Tischgriff regelbar sein. Eine automatische An- und Abdock-Funktionalität des Tisches am MRT soll mit nur einem Klick auf der Bedienoberfläche des Tisches möglich sein. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
254 | Ist die Tischplatte im abgekoppelten Zustand höhenverstellbar? | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
255 | Patientenlagerung
256 | Tiefste Tischhöhe über Fertigfußboden a) ≤ 59cm b) ≤ 65 cm c) > 65 cm | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
257 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
258 | Max. Patientengewicht in kg für vertikale Tischbewegung a) ≥ 250 kg b) < 250 kg c) ≤ 200 kg | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
259 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
260 | Ist ein Schwerlasttisch optional verfügbar, der bei vertikaler Tischbewegung Patienten mit einem Gewicht von mehr als 300 kg aufnehmen kann? | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 20 | Auswählen
261 | Mehrpreis | € | I
262 | Vollumfängliche Steuerung des Patiententisches von der Bedienkonsole aus, inkl. Rein- und Rausfahren. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 20 | Auswählen
263 | Bedieneinheiten für den Tisch jeweils links und rechts des Tunnels. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
264 | Tisch im Notfall mit Patienten aus dem MRT herausziehbar | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
265 | Tunnelbeleuchtung für den Patienten, in mehreren Stufen einstellbar am Magneten. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
266 | Tunnelbelüftung (zur Wärmeabfuhr und Klaustrophobie-Prophylaxe), in mehreren Stufen einstellbar am Magneten. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
267 | Wechselsprechanlage für den Untersuchungsraum und zum Kopfhörer mit Verbindung zum Bedienplatz im Schaltraum. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
268 | Patientenkopfhörer für Patientenkommunikation, MRT-geeignet | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
269 | Lagerungszubehör, gefordert sind mindestens:
270 | 1x Satz Kissen zur bequemen Patientenlagerung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
271 | 1x Satz Keile | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
272 | 1x Satz Fixierungsgurte | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
273 | 1x Satz Kissen bzw. Keile zur Fütterung von Spulen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
274 | Papierrollenhalter | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
275 | EKG-, Puls und Atemtriggerung, Darstellung an der Bedienkonsole und am Patientetisch/Magneten. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
276 | Möglichkeit zum Anschließen externer Triggergeräte, z.B. Ultraschallbasiert | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
277 | Beschreibung der EKG-Ableitung (z.B. Ableitungen nach Goldman, Vektor-EKG, Signalübertragung drahtlos oder kabelgebunden): | Angabe | I
278 | Spezialisierte Hard- und Software
279 | Spezialisierte Hard- und Software zur Korrektur der Variabilitäten des Patienten.
280 | Automatische Erfassung der Atmung mit integrierten Sensoren, ohne Positionieren eines Atemgurtes oder -kissens und ohne Interaktion des Bedienpersonals. Das Signal muß auch zur Atem-Triggerung nutzbar sein. a) Atemsensor im FoV oder b) Atemsensor außerhalb des FoV oder c) Forderung teilweise nicht erfüllt | Auswahl | W | a) = 10 Punkte, b) = 5 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
281 | Es soll eine Sensor-Technologie oder ein Körper-Modell zur Verfügung stehen, mit der jede zu untersuchende Körperregion mit einem Knopfdruck im Isozentrum positioniert werden kann ohne zusätzliche Schritte wie der Verwendung eines Lasers. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
282 | Benennung und Beschreibung der Methode: | Angabe | I
283 | Methode für den Ausgleich der durch Patienten induzierte Feldinhomogenitäten im Hals/Nackenbereich für eine homogene Fettsättigung: a) mit intgerierter Shim-Spule mit spektraler Fettsättigung oder b) mit Dixon-Technik oder c) nicht vorhanden | Auswahl | W | a) = 10 Punkte, b) = 3 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
284 | Benennung und Beschreibung der Methode: | Angabe | I
285 | Ausgleich der durch Patienten induzierte Feldinhomogenitäten über den gesamten Körper mindestens für TSE und Diffusion: a) das Volumen wird Schicht für Schicht korrigiert b) das Volumen wird als Ganzes korrigiert c) keine | Auswahl | W | a) = 10 Punkte, b) = 3 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
286 | Allgemeine Bedienung
287 | Das System muss es ermöglichen, dass die Patienten durchgehend von einer Person betreut und begleitet werden können. Dies umfasst eine Patientenregistrierung und Abgleich mit Daten aus dem vorhandenen RIS und die Änderung untersuchungsrelevanter Daten (Größe, Gewicht, Patientenposition), die zwecks Sicherheitskontrolle vollständig von einer Bedieneinheit im Untersuchungsraum aus durchgeführt werden kann. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 20 | Auswählen
288 | Rechnersysteme und Speichermedien
289 | Alle Rechner zur Steuerung und ggf. Bildrekonstruktionsrechner mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit, entsprechend der neuesten verfügbaren Technologie. Aktuelle Rechnergeneration, möglichst mit Windows oder Linux. Akquisitionsmatrizen mindestens 256², 512², 1024². | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
290 | Echtzeit-Bildrekonstruktion mit mindestens 10.000 Bilder/s für Messmatrix 256² bei 100% FOV. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
291 | Echtzeit-Bildrekonstruktion mit ≥ 100.000 Bilder/s für Messmatrix 256² bei 100% FOV. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 20 | Auswählen
292 | Möglichkeit zum Anschluss eines USB Speichers (Festplatte oder USB-Sticks) zum Datenexport und –sicherung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
293 | Datenexport von Rohdaten ist möglich. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
294 | Externe Rekonstruktionen können importiert werden. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
295 | Bedienkonsole
296 | Bedienkonsole zur Akquisition und Auswertung von Untersuchungen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
297 | Deutschsprachige Bedienoberfläche und Systemführung und frei programmierbare Protokolle. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
298 | Hochauflösender farbiger LCD/TFT-Monitor | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
299 | Ein Monitor mit Taskcards für schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten (z.B. Messen, Auswerten) oder zwei Monitore. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
300 | Tastatur und Maus | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
301 | Deutschsprachige Gebrauchsanweisung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
302 | Timerfunktion für Systemstart (optional)
303 | Automatischer Systemstart: Timerfunktion, die es ermöglicht zu einem einstellbaren Zeitpunkt das System automatisch hochfahren zu lassen. Das System soll somit zu einem gegebenen Zeitpunkt bereits messbereit sein und die sofortige Durchführung von Patientenuntersuchungen ohne Verzögerung gestatten. | Auswahl | I
304 | Mehrpreis | € | I
305 | Allgemeine Bediensoftware
306 | Gefordert ist eine allgemeine Bediensoftware für die MR-Bilddatenaufnahme und Nachbearbeitung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
307 | vollautomatisiertes Messen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
308 | Übernahme von Parametern - z.B. von anderen Sequenzen in derselben Untersuchung in die aktuelle Sequenz… | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
309 | Anzeigen der Bilddaten in wählbaren Anzeigeformaten | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
310 | Anzeige physiologischer Signale (z.B. Triggersignale, Atmung, Puls, EKG) | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
311 | Erstellung und Speichern von eigenen Messprotokollen und Untersuchungsabläufen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
312 | Workflowoptimierung durch vordefinierte Strategien zur Untersuchung je nach Patientenzustand und klinische Fragestellung, anpassbar an die Bedürfnisse des Nutzers. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
313 | 3D-Nachbearbeitung, z.B. MIP, MPR, Subtraktion, übliche Bildalgebra | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
314 | protokollintegrierte Erzeugung von Parameterkarten, z.B. ADC, TTP | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
315 | dynamische Analysen kontrastmittelgestützter Untersuchungen, z.B. Mammographie | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
316 | Vernetzung im DICOM 3.0 Standard | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
317 | Vollautomatische Atemkommandos bei den entsprechenden Messungen und Untersuchungen in verschiedenen Sprachen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
318 | Vom Anwender frei programmierbare Ansagen in verschiedenen Sprachen | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
319 | Spezielle Software
320 | Gefordert ist spezielle Software für sämtliche folgende Untersuchungstechniken:
321 | Neurologische Bildgebung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
322 | Wirbelsäule | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
323 | Muskel/Skelett (Orthopädie) | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
324 | Becken, Abdomen, Thorax und Kolondarstellung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
325 | kardiologische Bildgebung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
326 | Angiographie (ToF, Phasenkontrast) | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
327 | Kontrastmittelangiographie | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
328 | Ultrahohe zeitliche Auflösung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
329 | Ultraschnelle Messungen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
330 | parallele Bildgebung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
331 | Neurodiffusion | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
332 | Ganzkörperdiffusion | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
333 | Perfusion | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
334 | Suszeptibilitätsgewichtete Bildgebung 2D | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
335 | Bildgebungssoftware
336 | Bildgebungssequenzen und -techniken:
337 | Der Scanner muss mit allen verfügbaren Techniken der parallelen Bildgebung ausgestattet sein (Vollausstattung). | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
338 | KI basierte Beschleunigung mittels Deep Learning Rekonstruktionsalgorhytmen (z.B.Deep Resolve Boost, Air Recon DL, o.ä.). Anwendbar für alle Anatomien, alle Messtechniken (Spin Echo, Fast/Turbo Spin Echo, Gradienten Echo, Fast/Turbo Gradienten Echo und auch erweiterte Kontraste)? | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
339 | Anwendbar für bewegungskorrigierte Messungen wie z.B. Blade, Propeller, MultiVane? | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 5 | Auswählen
340 | Anwendbar für hochauflösende dynamische T1-gewichtete 3D-Sequenz für Abdomenuntersuchungen bei freier Atmung mit radialer k-Raum-Abtastung. Kontrastverstärkt mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung? | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 5 | Auswählen
341 | Reduzierung von Suszeptibilitätsartefakten („Metallartefakte“)
342 | Spezielle Techniken zur Reduzierung von Suszeptibilitätsartefakten, speziell bei Metall-Implantaten auch aus benachbarten Bildebenen, (z.B. SEMAC). | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
343 | Applikationspakete, Basisausstattung
344 | Angiographie
345 | Gefordert sind Gefäßuntersuchungen mit Techniken wie Inflow, Kontrastverstärkt und Phasenkontrast. Artefaktreduzierung durch Triggerung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
346 | 2D- und 3D-Inflow mit mitlaufendem Sättigungs-Block (Venen und/oder Arterien) zur Absättigung nicht gewünschter Gefäße | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
347 | Automatische Signaloptimierung unter Benutzung der Senstivitätsprofile der verwendeten Spule. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
348 | Technik zur Vergrößerung des Messbereiches (Tisch­verschiebung). | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
349 | MTC zur Unterdrückung von Gewebesignal. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
350 | Gating-Technik zur Unterdrückung von Fluss-Artefakten. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
351 | Kontrastverstärkte und Inflow-Angiographie mit Fettunterdrückung ohne Messzeitverlängerung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
352 | Optimierte k-Raum-Auslesung in 3D zur Verkürzung der Messzeit. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
353 | Bolusdetektion zur Vereinfachung kontrastmittelgestützter Angiographiemessungen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
354 | Automatische MIP-Berechnung der gesamten Gefäßstruktur. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
355 | Automatisches Zusammenfügen der aus mehreren Etagen einer Untersuchung zu einem nahtlosen Gesamtbild | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
356 | Workflowoptimierung durch vordefinierte Strategien zur Untersuchung je nach Patientenzustand und klinische Fragestellung, anpassbar an die Bedürfnisse des Nutzers. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
357 | Kardiologie
358 | Gefordert sind Messprotokolle für die Herzbildgebung, inklusive zugehöriger Gefäße, mit schnellen atemgetriggerten Sequenzen oder in Atemanhaltetechnik. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
359 | Getriggerte Multiphasen-Studien | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
360 | Herzfunktion in Ruhe und unter Belastung mit pro­spektiver und retrospektiver Triggerung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
361 | Black-Blood Darstellung mit schnellen SE und GRE für hohen Kontrast zwischen Blut und umliegenden Gewebe. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
362 | Protokolle für die Messung der Myokardperfusion in Ruhe und unter Stress | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
363 | Protokolle für die Darstellung von Late-Enhancement im Myokard zum Nachweis von Narbengewebe und Entzündungsherden. Zur Sicheren Diagnose muss der Bildkontrast weitgehend unabhängig von der gewählten Inversionszeit (TI) sein, daher sind Phasensensitive Sequenzen notwendig | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
364 | Parallele Bildgebung zur Verkürzung der Messzeit am Herzen bei allen relevanten Sequenzen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
365 | Protokolle zu Darstellung irregulärer Herzfunktion (Vorhofflimmern) in Echtzeit ohne EKG-Triggerung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
366 | Vektor-EKG-Triggerung, für eine stabile EKG Triggerung während der Untersuchung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
367 | Workflowoptimierung durch vordefinierte Strategien zur Untersuchung je nach Patientenzustand und klinische Fragestellung, anpassbar an die Bedürfnisse des Nutzers. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
368 | Workflowunterstützung Kardiologie
369 | Automatische Positionierung der Anatomie und Scanplanung für eine genaue Einstellung der Bildgebungsparameter | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
370 | Automatische Ruhephasenerkennung | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
371 | Automatischer TI-Vorschlag für Late-Enhancement-Bildgebung | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
372 | KI basierte, vollautomatische Planung der Herzachsen, des Atemnavigators und des Shimvolumens | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
373 | Neurologie
374 | Gefordert ist eine Software zur hochauflösenden Messung bis zur Matrix 1024² bei neurologischen Fragestellungen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
375 | Fettunterdrückung, | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
376 | Flusskompensation | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
377 | TSE oder FSE als Doppelecho. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
378 | Mulitphasen oder MultiDynamische Studien | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
379 | Funktionsuntersuchungen mit Single-Shot-Technik als schnelles GRE, EPI oder Mischsequenz. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
380 | Perfusion in Multi-Schicht-Technik. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
381 | T2* Perfusionsstudien. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
382 | Turbogradienten-SpinEcho | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
383 | Messung diffusionsgewichteter Bilder für die frühzeitige Erkennung und Abgrenzung infarktgeschädigter Gehirnregionen mit automatischer Berechnung von ADC-Bildern. Diffusionsgewichtung in allen drei Raumachsen innerhalb einer Messung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
384 | Automatische Signaloptimierung unter Benutzung der Sensivitätsprofile der verwendeten Spulen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
385 | Hochaufgelöste Diffusionstechniken in Multishot-Technik. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
386 | Abdomen und Becken
387 | Gefordert sind Messprotokolle für Abdomen- und Becken-Fragestellungen sowie Kolonographie. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
388 | Hochauflösende MRCP und MR-Urographie unter spezieller Berücksichtigung von Messungen der Nierenfunktion in einer Atempause oder Atemtriggerung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
389 | Hochauflösende T1 gewichtete dynamische 2D- und 3D-Sequenzen für die Ganzabdomenuntersuchung in einer Atempause (max. 20 s). | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
390 | Morphologische Sequenzen mit beliebigen Wichtungen in freier Atmung, sowie bei atemgetriggerten- und atemangehaltenen Messungen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
391 | Diffusionsmessungen mit frei wählbaren b-Werten | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
392 | Vollautomatische Atemkommandos in verschiedenen Sprachen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
393 | Orthopädie
394 | Gefordert sind umfangreiche Protokolle für die Bildgebung von Gelenken und der Wirbelsäule. Die MR-Bildgebung ist besonders geeignet bei avaskulärer Nekrose und internen Störungen. Es müssen auch Protokolle zur Bildgebung bei Tumoren und Infektionen enthalten sein: | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
395 | Messprotokolle für die 3D-Darstellung mit isotropen Voxeln von Gelenken und anderen für den o.g. Schwerpunkt relevanten Strukturen mit submillimeter Auflösung in t1, t2 und Protonendichtewichtung, jeweils mit oder ohne Fettunterdrückung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
396 | Nutzerführung des Anwenders durch Führungsansichten | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
397 | Onkologie
398 | Gefordert sind Messprotokolle für die onkologische Bildgebung: | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
399 | Protokolle mit hoher Sensitivität zum Nachweis von Metastasen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
400 | Protokolle für dynamische Bildgebung zur Beurteilung des kinetischen Verhaltens beim Nachweis und der Charakterisierung von Läsionen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
401 | Quantitative Auswertung und schnelle Analyse der Daten mit farbigen Wash-in-, Wash-out-, Time-To-Peak-, Positive-Enhancement-Integral-, MIPtime- und Kombinationskarten mit Inline-Technologie oder für die Offline-Berechnung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
402 | quantitative Auswertung und schnelle Analyse der Daten mit farbigen Wash-in-, Wash-out-, Time-To-Peak-, Positive-Enhancement-Integral-, MIPtime- und Kombinationskarten mit Inline-Technologie oder für die Offline-Berechnung | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
403 | Diffusionsbildgebung für Leber- und Ganzkörperuntersuchungen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
404 | Dedizierte Prostata-Protokolle für den Nachweis, die Lokalisierung und das Staging von Tumoren und Rezidiven | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
405 | Mammographie
406 | Gefordert sind alle verfügbaren herstellerseitigen Messprotokolle für die Bildgebung in der MR-Mammographie: | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
407 | Mamma-Untersuchung mit T1-gewichteten-3D-Multi­schicht-Dynamiken für hohe Zeitauflösung bei Kontrastmittelstudien in transversaler Orientierung, mit oder ohne Fett­unter­drückung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
408 | Sequenz für isotrope, hochauflösende T1 Untersuchung bei paralleler Bildgebung, mit oder ohne Fett­unter­drückung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
409 | Grafische Darstellung der Zeitintensitätskurven zur Ana­lyse des Uptakeverhaltens der Gewebe. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
410 | Auswertung von T1-Perfusionsstudien und Berechnung farbiger Parameter-Bildern von Wash-In, Wash-Out und des Kurvenintergrals | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
411 | Silikonsensitive und silikonsuprimierende Sequenz­techniken. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
412 | Zusammensetzen von Bildern
413 | Nachverarbeitungs-Software zum Zusammensetzen von Bildern aus verschiedenen Scans und Tischpositionen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
414 | Darstellung und Speicherung ganzformatiger Bilder der Wirbelsäule. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
415 | Vergleich zweier rekonstruierter Bilder zur Auswertung und Diagnose | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
416 | Vollautomatisches Zusammensetzen von Bildern
417 | Vollautomatisches Zusammensetzen von Aufnahmen z.B. der Wirbelsäule und es Zentralennervensystems oder des des Gefäßbaumes kombiniert aus mehreren überlappenden Etagen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
418 | Kombination von Datensätzen mit unterschiedlichem FoV, Auflösung, Matrix und Schichtdicke. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
419 | Automatisierter Workflow Kopf
420 | Nach Anwahl des Protokolls vollautomatisches Positionieren des Patientenkopfes im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
421 | Automatisches Positionieren und Ausrichten der auf die anatomischen Verhältnisse bezogenen sagittalen, coronaren und axialen Localizer-Schichten anhand von anatomischen Markierungen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
422 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. | Anlage | I
423 | Automatisierter Workflow Wirbelsäule
424 | Nach Anwahl des Protokolls vollautomatisches Positionieren der Wirbelsäulenabschnitte HWS, BWS, LWS im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
425 | Automatische Schicht-Positionierung für die HWS basierend auf der Anatomie. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 5 | Auswählen
426 | Automatische Schicht-Positionierung für die BWS basierend auf der Anatomie. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 5 | Auswählen
427 | Automatische Schicht-Positionierung für die LWS basierend auf der Anatomie. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 5 | Auswählen
428 | Automatische Wirbel- und Bandscheibenerkennung für die gesamte Wirbelsäule (HWS, BWS und LWS). | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 5 | Auswählen
429 | Automatische Beschriftung/Kennzeichung der Wirbelkörper:
430 | – sagittal | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 5 | Auswählen
431 | – coronar | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 5 | Auswählen
432 | – transversal | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 5 | Auswählen
433 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. | Anlage | I
434 | Automatisierter Workflow große Gelenke
435 | Positionieren des von Schulter, Hüfte oder Knie im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
436 | Automatisches Positionieren und Ausrichten der auf die anatomischen Verhältnisse bezogenen sagittalen, coronaren und axialen Localizer-Schichten anhand von anatomischen Markierungen. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
437 | Vollautomatische Anpassung der Schichtanzahl und FOV an die unterschiedlichen Anatomiegrößen. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 5 | Auswählen
438 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. | Anlage | I
439 | Geräuscharme Sequenzen
440 | Gefordert sind spezielle Sequenzen, zur Geräuschreduzierung, die den Schalldruckpegel um mind. 70% reduzieren und dabei die Messzeit um weniger als 10% verlängern, bei nahzu gleicher Bildqualität. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
441 | Für welche Anwendungen ist diese Technik einsetzbar? (z.B. Kopf) | Angabe | I
442 | Auf welche Sequenzen ist diese Technik anwendbar? | Angabe | I
443 | Diese Technik muss mit allen angebotene Spulen funktionieren. Ist das der Fall? | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
444 | Volumenrendering (VRT) in 3D
445 | Dedizierte Auswertesoftware für die farbige, volumengerenderte (VRT) Visualisierung von MR- Datensätzen als Ergänzung zur traditionellen MIP-Darstellung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
446 | Projektion von Volumeninformationen auf eine beliebig ausgerichtete Ebene | Auswahl | I
447 | Auswahl vordefinierter Farb-VRT-Einstellungen über eine Bildgalerie | Auswahl | I
448 | Vom Benutzer wählbare Visualisierungsfilter für MPR, MIP, SSD oder VRT | Auswahl | I
449 | Weitere Applikationspakete
450 | Ganzkörperuntersuchungen | Auswahl
451 | Ganzkörper MRT Messungen sollen über eine Länge von mind. 200 cm in einer Untersuchung ohne Patientenumlagerung oder Spulenwechsel durchgeführt werden können: | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
452 | Ganzkörperuntersuchung zur Vorsorge incl., lokaler Bildgebung von z.B. Prostata, Abdomen und Kopf | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
453 | Ganzkörperbildgebung zur Tumornachsorge, incl. lokaler Bildgebung des ZNS, Abdomen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
454 | Ganzkörpergefäßstatus und Kardiobildgebung zur Vorsorge | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
455 | Ganzkörperdiffusionsmessungen mit frei definierbaren b-Werten | Angabe | I
456 | Scanbereich bei Ganzkörperuntersuchung ohne Umlagern: a) > 205 cm b) ≤ 205 cm | Auswahl | W | a) = 10 Punkte, b) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
457 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
458 | Ganzkörperuntersuchung komplett mit Oberflächenspulen oder teilweise bzw. komplett mit eingebauter Körperspule? | Angabe | I
459 | Mehrpreis, wenn Ganzkörperuntersuchungen komplett mit Oberflächenspulen durchgeführt werden, auf 200 cm Länge (ohne Patientenumlagerung) mit höchster Auflösung und Paralleler Bildgebung | € | I
460 | 4D-Angiographie (TRAK, TWIST, o.ä.)
461 | Ultraschnelle Sequenzen für die kontrastmittelunterstützte MR-Angiographie (ceMRA). | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
462 | Zeitlich hochaufgelöste, dynamische 3D-MRA. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
463 | Spezielle Sequenz für kontrastverstärkte Angiographie zur sicheren Messung der arteriellen Phase mit Unterdrückung der venösen Phase. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
464 | MR-Angiographie mit höchstmöglicher zeitlicher und räumlicher Auflösung bei Untersuchungen wie z.B. AVM’s des Gehirns, angeborene Herzfehler, Hämodialyse Shunts, Diabetespatienten mit kurzen arteriovenösen Flusszeiten in Unterschenkel und Füßen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
465 | Kontrastmittelfreie 3D Angiographie (nicht Time of Flight, nicht Phasenkontrast, Inhance, TRANCE, NATIVE o.ä.) |  | A
466 | Spezielle Sequenzen und Protokolle für nicht-kontrastverstärkte 3D MRA mit hoher räumlicher Auflösung (Inhance, TRANCE, NATIVE o.ä) | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
467 | Kontrastmittelfreie, EKG-getriggerte periphere Angiographie in Routinezeit
468 | EKG-getriggert | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
469 | Robuste 2D-Technologie ohne Subtraktion | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
470 | Für periphere Angiographie in Routinezeit | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
471 | 4D-Erweiterte Gefäßanalyse
472 | Neben den Standard-Angiographieauswertungen wird ein Paket zur automatischen Bildanalyse und Darstellung von Gefäßstrukturen einschließlich der Stenosegradbestimmung gefordert. Eine quantitative Flußanalyse mit Bestimmung diverser Parameter muss im System oder durch übergabe der Daten an das vorhandene Syngo.via (Siemens) möglich sein. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
473 | Kann die abgefragte Bestimmung auch mit dem System selbst durchgeführt werden. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
474 | Manuelle oder halbautomatische Positionierung einer Zentrallinie, die genau durch das Gefäßzentrum verläuft. | Auswahl | I
475 | Manuelle oder halbautomatische Quantifizierung von Änderungen in Größe und Durchmesser des Gefäßes | Auswahl | I
476 | Manuelle oder halbautomatische Vermessung von Läsionen | Auswahl | I
477 | Stentplanung | Auswahl | I
478 | Suszeptibilitatsgewichtete Bildgebung
479 | Es werden Sequenzen (2D und 3D) für die suszeptibilitatgewichtete Bildgebung zur Darstellung venöser Gefäße und Blutungen im menschlichen Gehirn gefordert. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
480 | Spezielle Beschleunigungstechnik
481 | Beschleunigung durch Simultaneous MultiSlice (SMS, MultiBand, HyperBand) Techniken: | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
482 | bei EPI Diffusionsgewichtete Bildgebung | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
483 | bei hochaufgelöster Multishot Diffusion | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
484 | bei TurboSpinEcho (TSE/FSE) Sequenzen | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
485 | Möglichkeit der Bestimmung von T1,T2 bzw. T2*-Zeiten
486 | Für die Orthopädische Bildgebung wäre die Möglichkeit zur Bestimmung von T1 ,T2 bzw. T2*-Zeiten sowie deren Darstellung und anatomische Bezug bei der Knorpelbildgebung (3D-Darstellung mit hoher isotroper Auflösung) wünschenswert. Die notwendigen Sequenzen (Multi-Echo Spin, 3D-Multi-Echo Gradient etc.) sind Teil des Angebots | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
487 | Mehrpreis Möglichkeit der Bestimmung von T1,T2 bzw. T2*-Zeiten | € | I
488 | Erweitertes Kardiopaket | Auswahl
489 | Sequenzen zur Beurteilung der Ventrikelmorphologie mit "Dark-blood" Präparationstechnik für optimierten Myokard-Blut-Kontrast. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
490 | Gradienten Echo mit voller transversaler Rephasierung (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA) für die Herz-Funktion sowie 2D oder 3D "Delayed-Enhancement"-Techniken mit segmentierten GRE-Sequenzen zur Bewertung der Vitalitat des Myokards. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
491 | TI-Übersichtsbilder zur Optimierung des Kontrastes zwischen Infarkt und normalem Myokard. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
492 | Ultraschnelle Sequenzen für dynamische Untersuchungen unter Belastung und Ruhe | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
493 | T1- und T2-Quantifizierung am Herzen
494 | Berechnung von quantitativen T1-, T2-, T2*- Parameterkarten am Herzen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
495 | Die Berechnung ist kurz nach der Messung ohne Nachverarbeitung möglich. | Auswahl | I
496 | Herzfunktion
497 | Funktionsauswertung und Quantifizierung der linksventrikularen Volumina und Muskelmasse. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
498 | Funktionsauswertung und Quantifizierung der linksventrikularen Volumina und Muskelmasse im System selbst integriert. | Auswahl | I
499 | Wandbewegungsanalyse global/regional mit 3D-Cinefunktion für komplette Herzerfassung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
500 | Wandbewegungsanalyse global/regional mit 3D-Cinefunktion für komplette Herzerfassung im System selbst integriert. | Auswahl | I
501 | Quantitative Flussanalyse
502 | Ein umfassendes Paket für die Flussquantifizierung (flusskodierte Bilder) mit 2D-Phasenkontrast, RR-Intervall-Abdeckung und Maxwell-Term-Kompensation. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
503 | Quantitative Flussmessung mit retrospektivem Gating. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
504 | Quantitative Bestimmung der maximalen Flussgeschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit und des Flussvolumens für die Klappendiagnostik. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
505 | 2D-Flussmessungen in Cine-Darstellung zu Quantifizierung von bestimmten Klappen oder Gefäßanomalien: | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
506 | Herzperfusion
507 | Semiquantitative Bestimmung der myokardialen Perfusionsparameter für die Ischamiediagnostik. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
508 | Semiquantitative Bestimmung der myokardialen Perfusionsparameter für die Ischamiediagnostik im System selbst integriert. | Auswahl | I
509 | Herzuntersuchung unter freier Atmung
510 | Sequenz für hochbeschleunigte 2D Cardiac Cine-Untersuchungen basierend auf Compressed Sensing (CS) mittels iterativer Rekonstruktion. Sie erlaubt die Bildgebung mit höherer zeitlicher Auflösung in Echtzeit oder im Modus "Segmentiert", ohne Beeinträchtigung der räumlichen Auflösung. Im Echtzeitmodus ist es robust gegen Arrhythmien und Atemartefakte, sodass auch Messungen in freier Atmung durchgeführt werden können. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
511 | Mehrpreis Herzuntersuchung unter freier Atmung | € | I
512 | Pharmakokinetik von dynamische 3D-Kontrastmitteluntersuchungen
513 | Paket zur Auswertung und Nachverarbeitung von dynamischen, kontrastmittelverstärkten 3D-Datensatzen. Neben den Standard-Kurvenauswertungen sollte auch eine Kurvenauswertung nach einem pharmakokinetischen Modell möglich sein. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
514 | Folgende Funktionen sollten unterstützt werden:
515 | Eine 4D-Visualisierung (3D und Zeit), farbige Darstellungen von Parametern (Ktrans etc.) und einer zusätzlichen Visualisierung von 2D/3D morphologischen Datensätzen | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
516 | Elastische 3D-Bewegungskorrekturen und automatische Berechnung von subtrahierten Bildern | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
517 | Abspeicherung der erzeugten Ergebnisse im DICOM-Standard zur Studie | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
518 | Visualisierung und Nachverarbeitung von dynamischen kontrastmittelverstärkten 3D-Datensatze: | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
519 | Standard-Kurvenauswertung und Kurvenauswertung nach pharmakokinetischen Modell, 4D-Visualisierung, Farbdarstellung (Ktrans, Kep, Ve, Vp, iAUC), Visualisierung von 2D- oder 3D-Morphologie, | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
520 | Elastische Bewegungskorrektur, Abspeicherung der Ergebnisse im DICOM-Standard | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
521 | Leberbildgebnung bei freier Atmung und extrem hoher zeitlicher Auslösung bei Dynamik
522 | Schnelle, hochauflösende 4D-Bildgebungssequenz mit DIXON Fett-/Wasser-Trennung für die kontrastmittelgestützte multiarterielle Bildgebung der gesamten Leber in einer Messung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
523 | Bewegungsunempfindliche kontrastmittelverstärkte 3D T1-Leberbildgebung zur Aufnahme der hepatozytären Phase in freier Atmung. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
524 | Ultraschnelle Sequenzen für die kontrastmittelunterstützte MR-Angiographie (ceMRA). Zeitlich hochaufgelöste, dynamische 3D-MRA. Spezielle Sequenz für kontrastverstärkte Angiographie zur sicheren Messung der arteriellen Phase mit Unterdrückung der venösen Phase. MR-Angiographie mit höchstmöglicher zeitlicher und räumlicher Auflösung bei Untersuchungen wie z.B. AVM’s des Gehirns, angeborene Herzfehler, Hämodialyse Shunts, Diabetespatienten mit kurzen arteriovenösen Flusszeiten in Unterschenkel und Füßen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
525 | Dynamische, kontrastverstärkte Körper-Untersuchung unter freier Atmung
526 | Durchführung dynamischer, kontrastverstärkter Untersuchungen des Abdomens bei freier Atmung, mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. Die zeitliche Auflösung kann für verschiedene Zeitpunkte im Rahmen der Bildberechnung mittels iterativer Rekonstruktion benutzerspezifisch definiert werden. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 50 | Auswählen
527 | Eisenquantifizierung und Fettquantifizierung in der Leber
528 | Ermittlung des Eisen- und Fettgehalts in der Leber (quantitativ). | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
529 | Farbkodierte Darstellung. | Auswahl | I
530 | Automatisierter Workflow Abdomen
531 | Nach Anwahl des Protokolls vollautomatisches Positionieren des Abdomens im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
532 | Vollautomatisches Starten der dynamischen Messungen zur sauberen Trennung der arteriellen, venösen und portalvenösen Phasen in der Leber. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
533 | Automatische Atemkommandos | Auswahl | I
534 | Vollautomatische Registrierung der Leber mit automatischer Anpassung der Schichtanzahl. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
535 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. | Anlage | I
536 | Mehrpreis Automatisierter Workflow Abdomen | € | I
537 | Automatisierter Workflow Angio
538 | Nach Anwahl des Protokolls vollautomatisches Positionieren der zu untersuchenden Region im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
539 | Automatisches Starten der angiographischen Messungen mit automatischen Atemkommandos für die arterielle Angiographie. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
540 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. | Anlage | I
541 | Mehrpreis Automatisierter Workflow Angio | € | I
542 | Automatisierter Workflow Kardio
543 | Nach Anwahl des Protokolls vollautomatisches Positionieren des Herzens im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
544 | Automatische Atemkommandos | Auswahl | I
545 | Vollautomatische Planung der standardisierten Herzachsen: Kurzachsen-, 4-Kammer-, 3-Kammer- und 2-Kammer-Ansichten. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
546 | Vollautomatische Planung der standardisierten Herzklappenebenen: Mitral-, Aorten- und Trikuspital-Klappe. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
547 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. | Anlage | I
548 | Mehrpreis Automatisierter Workflow Kardio | € | I
549 | Automatisierter Workflow Ganzkörper
550 | Ganzkörper-Übersichtsmessungen mit (CT-ähnlicher) Messung bei kontinuierlicher Tischbewegung und nahtloser Darstellung des gesamten Messfeldes | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
551 | Möglichkeit der stufenlosen Anpassung des Scanbereichs für Brustkorb, Abdomen und Becken individuell festzulegen unter Berücksichtigung der automatischen Anpassung von Atemanhaltezeiten. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
552 | AutoBolus-Erkennung für die Fokusregion Abdomen (Leber) | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
553 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. Bezeichnung der Anlage:"Anlage_642LV_Funktionsumfang" bitte den Unterlagen beifügen. | Anlage | I
554 | Mehrpreis Automatisierter Workflow Ganzkörper | € | I
555 | Automatisierter Workflow Leber
556 | Systemgeführter Workflow zur quantitativen Bestimmung des Leberfett- und Lebereisengehalts. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
557 | Mehrpreis Automatisierter Workflow Leber | € | I
558 | Automatisierter Workflow Prostata
559 | Nach Anwahl des Protokolls vollautomatisches Positionieren der Prostata im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
560 | Vollautomatische Planung der Prostata: Automatische Segmentierung der Prostata. Automatische Abdeckung und Schichtposi-tionierung unter Berücksichtigung der individuellen Prostata-Anatomie. MR-Prostatabildgebung gemäß den Empfehlungen von PI-RADS v2.1 (Prostate Imaging, Reporting and Data System). Multiparametrische Untersuchung einschließlich multiplanarer T2-gewichteter Bildgebung, diffusionsgewichteter Bildgebung, T1-gewichteter Lymphknoten-Bildgebung und 4D-Bildgebung. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
561 | Mehrpreis Automatisierter Workflow Prostata | € | I
562 | Hochbeschleunigte Bildgebung TOF-Angiographie
563 | Gefordert wird eine hochbeschleunigte Bildgebung bei Time-of-Flight-Angiographie (TOF), zum Beispiel für die Darstellung des intrakraniellen arteriellen Gefäßsystems. | Auswahl | I
564 | Mehrpreis Hochbeschleunigte Bildgebung TOF-Angiographie | € | I
565 | Hochbeschleunigte Sequenzen
566 | Gefordert werden hochbeschleunigte Sequenzen für muskuloskelettale Bildgebung (Knie, Hüfte, Schulter und Fuß/Sprunggelenk), Neurobildgebung (Kopf) und Körperbildgebung (3D MRCP mit Triggerung und Atemanhaltetechnik). Alle typischen Kontraste (T1, T2, PD) müssen dabei unterstützt werden. | Auswahl | I
567 | Mehrpreis Hochbeschleunigte Sequenzen | € | I
568 | Hochbeschleunigte muskuloskelettale Bildgebung basierend auf SEMAC
569 | Gefordert wird eine hochbeschleunigte muskuloskelettale Bildgebung bei Patienten mit vollständigem Gelenkersatz basierend auf SEMAC (Slice Encoding for Metal Artefact Correction). Funktion zur SAR-Optimierung, welche die von der SEMAC-Pulssequenz applizierte Energie reduziert. Optimierte Protokolle für Hüfte und Knie. | Auswahl | I
570 | Mehrpreis Hochbeschleunigte muskuloskelettale Bildgebung basierend auf SEMAC | € | I
571 | KI-basierte Verbesserung der Bildschärfe
572 | Gefordert wird eine KI-basierte Technik, die die Schärfe von gemessenen Bilddaten erhöht und das Gibbs-Ringing (Gibbs'schen Phänomen) reduziert. Die KI-Technik muss auf einem tiefen neuronalen Netzwerk basieren. | Auswahl | I
573 | Die Matrixgröße nach Rekonstruktion muss in-Plane entlang beider Achsen mindestens um einen Faktor zwei erhöht werden. | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
574 | KI-basierte Sequenztechnik zur Entrauschung beschleunigter Messungen
575 | Gefordert wird eine KI-basierte Technik, die in der Lage ist Bilddaten aus stark beschleunigten Rohdatensätzen mit einem trotzdem sehr hohen Signal/Rausch Abstand zu rekonstruieren. Die KI-Technik muss auf einem tiefen neuronalen Netzwerkes basieren und auf Rohdaten aus allen Körperregionen angewendet werden können. | Auswahl | I
576 | Um den höchstmöglichen Nutzen zur gewährleisten muss die KI-Technik mit Standard-Beschleunigungstechniken (Partial Fourier, Paralleler Bildgebung und Simultane Mehrschichtanregung (Multiband) kombinierbar sein. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
577 | Entsprechende Bildbeispiele im DICOM Format sind beizufügen. | Anlage | I
578 | Mehrpreis KI-basierte Sequenztechnik zur Entrauschung beschleunigter Messungen | € | I
579 | Beschleunigte SWI
580 | SWI Bildgebung mit Beschleunigungstechnik inkl. Multiechooption zur SWI-Berechnung. | Auswahl | I
581 | Mehrpreis Beschleunigte SWI | € | I
582 | Herzschlagsensor
583 | In die Spule eingebauter Sensor, der vollautomatisch die Bewegung des Herzens triggert, ohne dass ein EKG erforderlich ist. Damit sollen sowohl die Patientenvorbereitung beschleunigt als auch Verluste des Triggersignals durch sich lösende Elektroden während der Untersuchung vermieden werden. | Auswahl | I
584 | Mehrpreis Herzschlagsensor | € | I
585 | Sonstiges Hardware/Software Pakete
586 | Weitere relevante Hardware/Software Pakete die aus Sicht des Herstellers wichtig sind, können im Folgenden mit angegeben werden | Anlage | I
587 | Name und Beschreibung der Position | Anlage | I
588 | Mehrpreis | € | I
589 | Name und Beschreibung der Position | Anlage | I
590 | Mehrpreis | € | I
591 | Name und Beschreibung der Position | Anlage | I
592 | Mehrpreis | € | I
593 | Name und Beschreibung der Position | Anlage | I
594 | Mehrpreis | € | I
595 | Vernetzung
596 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des MRT und Bedienkonsole | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
597 | DICOM-Funktionen, mindestens:
598 | DICOM Worklist Management (KIS / RIS) | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
599 | DICOM Storage Commitment | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
600 | DICOM Print | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
601 | DICOM Media | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
602 | DICOM Send / Receive | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
603 | DICOM Query / Retrieve | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
604 | DICOM Modality Performed Procedure Steps | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
605 | Externer Zugriff auf die Steuerung des Systems (Remote-Assistance)
606 | Remote Zugriff auf die Scan und Auswertekonsole | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
607 | Parallele Monitoranzeige sowie volle Kontrolle (Tastatur und Maus) | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
608 | Zugriff von jedem Windows basiertem PC innerhalb des Krankenhausnetzes auf den Scanner | Auswahl | I
609 | Möglichkeiten für den lokalen Benutzer (z.B. Passwort) den Remote Zugang zum System zu kontrollieren | Auswahl | I
610 | Die Möglichkeit zentral von einem Arbeitsplatz aus Protokolle zu erstellen, pflegen und verteilen muss enthalten sein. Die Protokollerstellung muss unterschiedliche Scanner bedienen können. Protokolländerungen und deren Verteilung dürfen nicht die Untersuchungen auf den angeschlossenen Scannern stören | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
611 | Entwicklungsumgebung
612 | Eine Schnittstelle zur Konfiguration und Verwendung neuer Fremdalgorithmen muss enthalten sein. Idealerweise ist diese Funktion im Nutzinterface integriert | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
613 | Die Möglichkeit, eigene Puls-Sequenzen zu programmieren und die Implementierung dieser Sequenzen am Scanner muss enthalten sein | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
614 | Möglichkeit zum Abspielen eigener Pulssequenzen, die in einer herstellerunabhängigen Programmierumgebung (z.B. Pulseq, gammaSTAR, …) implementiert wurden | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
615 | Die Möglichkeit, gemessene Rohdaten zu exportieren, muss enthalten sein. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
616 | Spulenaufbewahrungssystem
617 | Gefordert ist ein Aufbewahrungssystem zur sicheren Lagerung der Spulen und Lagerungshilfsmittel. Das Aufbewahrungs­system wird im Untersuchungsraum positioniert. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
618 | Zur Vereinfachung der Raumreinigung z.B. nach der Untersuchung von MRSA Patienten, muss das Spulenaufbewahrungssystem entsprechend der Hygienerichtlinien verschließbar sein oder so mobil das es einfach und schnell aus dem Untersuchungsraum entfernt werden kann | Auswahl | I
619 | Patienten-Überwachungskamera
620 | Fernseh-Überwachungsanlage geeignet zur Patientenbeobachtung bei kritischer Untersuchung mit Signal-Übertragung zu einem Flachbild-Monitor im Schaltraum. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
621 | Kontrastmittelinjektor, MRT-geeignet
622 | Gefordert ist ein anwenderprogrammierbares un­abhängiges Doppelkopf-Spritzensystem zur Injektion von Kontrast­mitteln und Nachinjektion physiologischer Kochsalzlösung bei MRT-Untersuchungen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
623 | Direkte Positionierung am Magneten. Mikroprozessorsteuerung und -überwachung von Druck-Flow-Volumen. Rückmeldung von In­jektions­dauer, Druck, Flow, Volumen, Restvolumen und verab­reichtes Gesamtvolumen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
624 | Volumenwähler, Bereitschafts- und Überwachungsanzeige. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
625 | Abspeicherung applikationsbezogener Injektionsprogramme. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
626 | Ausführung mit Fahrstativ | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
627 | Bedienterminal mit benutzerfreundlicher Programmieroberfläche und farbigem Touchscreen, zur Bedienung außerhalb des Untersuchungsraumes. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
628 | Material komplett in antimagnetischer Ausführung und desinfizierbare Oberflächen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
629 | Programmierbares Volumen 1 ml bis zum max. Spritzen Volumen in maximal 1-ml-Schritten | Auswahl | I
630 | Speicherkapazität, mindestens 20 Protokolle | Auswahl | I
631 | Phasen pro Protokoll, mindestens 2 | Auswahl | I
632 | Keep-vein-open Funktion (KVO), unabhängig vom Injektions­protokoll. | Auswahl | I
633 | Injektionspausen, mind. 0 – 250 s | Auswahl | I
634 | Menügesteuerte Abfrage zu erfolgter Entlüftung des Systems. | Auswahl | I
635 | Angebotener Hersteller: | Angabe | I
636 | Typ: | Angabe | I
637 | Technische Angaben
638 | Gewicht Magnet betriebsbereit inkl. aller Ein- und Anbauten, Tisch, Verkleidungen, usw.: a) < 4000 kg b) ≥ 4000 kg c) ≥ 4500 kg | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
639 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
640 | Wärmeabgabe
641 | Der MRT soll an den bauseits vorhandenen Kaltwassersatz angeschlossen werden. Die bauseitigen Leistungen beinhalten die Zuleitung bis zum Übergabepunkt im Technikraum. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
642 | Gesamtwärmeabgabe an Luft im Technikraum während einer typischen Untersuchung a) ≤ 1,5 kW b) > 1,5 kW c) > 2 kW | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
643 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
644 | Gesamtwärmeabgabe an Luft im Technikraum im ausgeschalteten Zustand | KW | I
645 | Kommt das Gesamtsystem (neben der Wasserkühlung) ohne zusätzliche Luftkühlungsaggregate aus? (keine Klimaanlage erforderlich) | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
646 | Elektrischer Anschluss, Energiebedarf
647 | Der MRT soll an den bauseits vorhandenen Elektroanschluss angeschlossen werden. Die bauseitigen Leistungen beinhalten die Zuleitung zur Unterverteilung, die Unterverteilung nach Herstellerangaben sowie die Zuleitung von der Unterverteilung zum Elektroanschluß des MRT’s (Übergabepunkt im Techikraum). | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
648 | Elektrischer Anschlusswert des Gesamtsystems | kVA | I
649 | Elektrischer Anschlusswert des Gesamtsystems a) ≤ 85 kW b) > 85 kW | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
650 | Benötigte bauseitige Absicherung des Gesamtsystems | A | I
651 | Im Folgenden sind die Werte nach COCIR-Standard anzugeben: Gemessen nach der COCIR Methode: MRI - Measurement of energy consumption (Stand: Juni 2012)
652 | Typischer Energiebedarf während der laufenden Messung (Sequenz, ohne Messpausen) a) ≤ 15 kWh b) ≤ 18 kWh c) > 18 kWh | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
653 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
654 | Energiebedarf im eingeschalteten Zustand, messbereit a) ≤ 6 kWh b) ≤ 8 kWh c) > 8 kWh | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
655 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
656 | Energiebedarf im ausgeschalteten Zustand a) ≤ 3,8 kWh b) ≤ 4,5 kWh c) > 4,5 kWh | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
657 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
658 | Einarbeitung und Applikationsunterstützung
659 | Einarbeitung des System durch einen Mitarbeiter des Herstellers an mind. 10 Arbeitstagen, davon müssen mind. fortlaufende 5 Arbeitstage direkt nach erfolgter Inbetriebnahme erfolgen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
660 | Gesamtzahl des Personals für Einarbeitung des Systems in Deutschland? | Anzahl | I
661 | Service
662 | Wo befindet sich das zuständige, zentrale Ersatzteillager? | Ort | I
663 | Ersatzteilverfügbarkeit | Jahre | I
664 | Anzahl der Serviceniederlassungen in Deutschland (echte Firmen-Niederlassung, kein Homeoffice o.ä.) | Angabe | I
665 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
666 | Servicehotline ist mit einer natürlichen Person besetzt (kein Anrufbeantworter, etc.), Mo.- Fr. a) 6:30 - 18:00 Uhr b) 7:00 - 16:00 Uhr c) kürzer als 7:00 - 16:00 Uhr | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
667 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
668 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
669 | Die Servicehotline muss in Deutschland ansässig sein. Alle Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
670 | Telefonnummer der Hotline | Angabe | I
671 | Reaktionszeit der Hotline a) < 30 Sekunden b) ≥ 30 Sekunden | Auswahl | W | a) = 10 Punkte, b) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
672 | Erreicht man unter der Servicehotline direkt einen Remote-Mitarbeiter, der sich auf das System schalten kann? a) = 10 Puntke b) = 0 Punkte | Auswahl | W | a) = 10 Punkte, b) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
673 | Reaktionszeit für Störungsanalyse und fachkundige Beratung im Servicefall | h | I
674 | Entfernung vom Anlagenort zur nächsten Niederlassung mit Anlagentechnikern, die auf das angebotene System geschult sind. | km | I
675 | Wie viele Servicetechniker für MRT stehen im Umkreis von 100 km von unserer Klinik zur Verfügung? a) >3 b) ≥1 c) < 1 | Auswahl | W | a) = 20 Punkte, b) = 10 Punkte, c) = 0 Punkte |  |  |  | Auswählen
676 | Bitte Wert für die vorherige Frage eingeben. | Angabe | I
677 | Online Kundenservice Portal
678 | Folgende Funktionen müssen vom Auftraggeber online für die installierten Geräte des Auftragnehmers abgerufen werden können und sind Bestandteil des Full-Service Wartungsvertrages | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
679 | Übersicht über alle herstellergebundenen Systeme des Auftragnehmers | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
680 | Übersicht über aktuelle Serviceverträge | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
681 | Status über Stillstände | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
682 | Tagesaktueller Status zu offenen Meldungen | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
683 | Online Ticketaufgabe | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
684 | Online Wartungsplanung | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
685 | Dokumentation über Serviceeinsätze | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
686 | Interaktives Online-Trainingsportal
687 | Ein interaktives Online Trainingsprotal für das angebotene MRT System muss enthalten sein und ist Bestandteil des Full-Service Wartungsvertrages. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
688 | Einstieg in personalisierte, kompetenzbasierte Weiterbildung | Auswahl | I
689 | Kostenlose interaktive und produktspezifische Trainings | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
690 | Wissensaufbau überall, jederzeit, auf jedem Gerät | Auswahl | I
691 | Full-Service-Wartungsvertrag (incl. Reparatur, alle Ersatzteile und alle Spezialteile inkl. Magnetabsicherung)
692 | Während der Gewährleistungszeit von 24 Monaten (Netto p.a.) | € | I
693 | Nach der Gewährleistungszeit (Netto p.a.) | € | I
694 | Enthalten sein müssen kontinuierliche Sofwareupdates inkl. neuester Cybersecuritypatches, kontinuierliche neue Softwareupgrades mit den entsprechenden IT Hardware-Upgrades. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
695 | Applikationsunterstützung per Remote innerhalb der kompletten Vertragslaufzeit inklusive. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
696 | Eine proaktive Überwachung des Systems muss mit angeboten werden | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
697 | Produktname des Service Vertrages | Angabe | I
698 | Fernwartung (Remote Service)
699 | Bei Vorhandensein eines VPN- bzw. DSL- Anschlusses Bereitstellung eines gesicherten Remote-Zugriffs für Remote-Vorklärung und -Entstörung während der GWL. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
700 | Bei Vorhandensein eines VPN- bzw. DSL- Anschlusses Bereitstellung eines gesicherten Remote-Zugriffs für Remote-Vorklärung und -Entstörung nach der GWL, sofern ein Wartungsvertrag abgeschlossen wird. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
701 | Proaktive Systemüberwachung via Remote und rechtzeitige Information über sich nähernde Ereignisse, um Systemausfällen vorzubeugen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
702 | Kann das System die Resonanzfrequenz des Magneten kontinuierlich überwachen und ein Unterschreiten definierter Mindestwerte frühzeitig prognostizieren? | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
703 | Kann das System eine Funktion bereitstellen, die zeitliche Abweichungen in der Signalverarbeitung erkennt und prognostiziert, sobald definierte Schwellenwerte überschritten werden? | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
704 | Kann das System Druckverläufe im sekundären Kühlkreislauf überwachen und prognostizieren, wenn der Druck unter einen festgelegten Mindestwert zu fallen droht? | Auswahl | W | nein = | 0 | ja = | 10 | Auswählen
705 | Die Möglichkeit zum Überspielen von Updates über Fern.anschluss (Remote) muss enthalten sein. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
706 | Maßnahmen zur Sicherstellung des Patiendaten-schutzes bei Remote-Zugriffen auf die Anlage, wie z.B. Neueste Authentizierungs- u. Autorisierungsverfahren, Verschlüsselungstechnologien, Protokollierungs-mechanismen. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
707 | Fernwartung während der Zeit der Gewährleistung muss enthalten sein | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
708 | Preis für Fernwartung muss im Wartungsvertrag enthalten sein | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
709 | Softwarepflegevertrag (Vollwartungsvertrag) für die Nachverarbeitungssoftware
710 | Enthalten sein müssen kontinuierliche Sofwareupdates. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
711 | Enthalten sein müssen regelmäßige Cybersecurity-Patches. | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
712 | Enthalten sein müssen kontinuierliche neue Softwareupgrades | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
713 | Enthalten sein muss die Applikationsunterstützung per Remote innerhalb der kompletten Vertragslaufzeit | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
714 | Bereitstellung von Software-Updates | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
715 | Bereitstellung von Software-Upgrades | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
716 | Installation von Software-Updates | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
717 | Installation von Software-Upgrades | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
|  |  | erreichte Gesamtpunktzahl: |  |  |  |  | 0
Gesamtpreiszusammenstellung
Preise sind im Preisblatt
Erklärung des Lieferanten
| Alle im Leistungsverzeichnis abgefragten Leistungen und Positionen sind im Endpreis enthalten und Pflichtbestandteil des Angebots. Weitere Optionen, die dem Lieferanten sinnvoll erscheinen und nicht im Leistungsverzeichnis abgefragt wurden bzw. im LV als Option explizit gewünscht sind, sind folgende Positionen: | Auswahl | A | nein = | Ausschluss |  |  | Auswählen
| Auflistung der evtl. Optionen in separater Anlage zum LV |  | I
Rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters, Ort, Datum und Firmenstempel

## KO_Ausschlusskriterien
Pos. | Beschreibung | Einheit/ Angabe | Art der Bewertung (Ausschluss/ Wertung) Informator-ische Angabe
2 | Gefordert wird ein kompaktes, hochauflösendes Kernspintomographie-System der Leistungsklasse 1,5 Tesla gemäß EN 60601-2-33. | Auswahl | A
3 | Das System besitzt ein Magnet-Design, bei dem eine Heliumfüllung von < 10 L Helium ausreicht, sodass kein Quenchrohr mehr benötigt wird. | Auswahl | A
4 | Das System muss umfangreiche Protokolle für folgende Untersuchungregionen enthalten: MR-Angiografie, Kardio-MRT, neurologische Bildgebung, abdomionelle Bildgebung, orthopädische Bildgebung, onkologische Bildgebung, Ganzkörperbildgebung | Auswahl | A
5 | Die verwendeten Spulen müssen von einer Person ohne Werkzeug zu wechseln sein und sollten eine flexible und bequeme Lagerung der Patienten ermöglichen. | Auswahl | A
6 | Das System muss Schnittstellen im DICOM-Format für die Anbindung an ein RIS-/PACS-System bieten. | Auswahl | A
7 | Das Angebot umfasst die Öffnung der HF-Kabine zur Ausbringung Altgerät, Lieferung, Einbringung, Installation inkl. Unterkonstruktion und Umbau HF-Kabine, Einarbeitung des Personals sowie sicherheits-technische Abnahme bis zur Übergabe der voll funktionsfähigen Anlage einschließlich allen zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den Betreiber. Das System muss eine Zulassung gemäß MDR besitzen. | Auswahl | A
8 | CE-Zertifikat liegt bei. | Auswahl | A
16 | Feldstärke in Betrieb, 1,5 Tesla gemäß EN 60601-2-33 | Auswahl | A
18 | horizontal mind. 50 cm | Auswahl | A
19 | vertikal mind. 50 cm | Auswahl | A
20 | Längsachse mind. 45 cm | Auswahl | A
21 | Homogenität des Magnetfeldes für Kugelvolumen mit maximal d = 40 cm, kleiner 5 ppm gemäß Anforderung der KV. | Auswahl | A
24 | Engster Durchmesser der Patientenöffnung inkl. Verkleidungen: horizontal mind. 70 cm (+/-1cm) | Auswahl | A
25 | Aktive Abschirmung des Magneten auch während der Messung gegenüber externen Magnetfeldern oder beweglichen Eisenmassen. | Auswahl | A
26 | Gefordert wird ein System mit Null-Helium-Abdampf - Betrieb ohne Quenchrohr-Anschluss | Auswahl | A
27 | Heliumverbrauch im Normalbetrieb: 0 Liter pro Monat | Auswahl | A
33 | Maximale Gradientenfeldstärke (Amplitude) mindestens 76 mT/m. | Auswahl | A
36 | Maximale Slewrate mindestens 346 T/m/s. | Auswahl | A
45 | HF-System mit folgender Forderung: Anzahl der vollwertig nutzbaren unabhängigen Empfangskanäle, die gleichzeitig in einem Scan (einer Sequenz) und in einem FOV genutzt werden und jeweils mit den angebotenen Spulen unabhängige Teilbilder erzeugen: mindestens 48 | Auswahl | A
47 | Gefordert wird ein ausreichend starker HF Sender mit einer Ausgangsleistung von mind. 16 kW. | Auswahl | A
52 | für Kopf-Hals-Untersuchungen | Auswahl | A
58 | für Wirbelsäulen-Untersuchungen | Auswahl | A
61 | für Körperstamm-Untersuchungen | Auswahl | A
66 | Hochauflösende flexible Spule, groß | Auswahl | A
71 | Hochauflösende flexible Spule, klein | Auswahl | A
76 | für periphere Angiographie | Auswahl | A
78 | Kniespule | Auswahl | A
81 | Schulterspule | Auswahl | A
83 | Sprunggelenkspule | Auswahl | A
85 | Handgelenkspule | Auswahl | A
87 | Mammaspule | Auswahl | A
242 | Vollautomatische Identifikationen der angebotenen Spulen. | Auswahl | A
246 | Spulenelemente von unterschiedlichen Spulen sollen kombinierbar sein, d.h. gleichzeitige Verwendung von Spulenelementen aus verschiedenen Spulen in einem einzigen Scan. | Auswahl | A
252 | Mobiler Patiententisch mit integrierter Tischplatte an-/abdockbar an den MRT. Einheit geeignet zur Vorbereitung des (nächsten) Patienten außerhalb des Untersuchungsraumes; d.h. ohne Umlagerung des Patienten. | Auswahl | A
263 | Bedieneinheiten für den Tisch jeweils links und rechts des Tunnels. | Auswahl | A
264 | Tisch im Notfall mit Patienten aus dem MRT herausziehbar | Auswahl | A
267 | Wechselsprechanlage für den Untersuchungsraum und zum Kopfhörer mit Verbindung zum Bedienplatz im Schaltraum. | Auswahl | A
268 | Patientenkopfhörer für Patientenkommunikation, MRT-geeignet | Auswahl | A
270 | 1x Satz Kissen zur bequemen Patientenlagerung | Auswahl | A
271 | 1x Satz Keile | Auswahl | A
272 | 1x Satz Fixierungsgurte | Auswahl | A
273 | 1x Satz Kissen bzw. Keile zur Fütterung von Spulen | Auswahl | A
275 | EKG-, Puls und Atemtriggerung, Darstellung an der Bedienkonsole und am Patientetisch/Magneten. | Auswahl | A
276 | Möglichkeit zum Anschließen externer Triggergeräte, z.B. Ultraschallbasiert | Auswahl | A
289 | Alle Rechner zur Steuerung und ggf. Bildrekonstruktionsrechner mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit, entsprechend der neuesten verfügbaren Technologie. Aktuelle Rechnergeneration, möglichst mit Windows oder Linux. Akquisitionsmatrizen mindestens 256², 512², 1024². | Auswahl | A
290 | Echtzeit-Bildrekonstruktion mit mindestens 10.000 Bilder/s für Messmatrix 256² bei 100% FOV. | Auswahl | A
292 | Möglichkeit zum Anschluss eines USB Speichers (Festplatte oder USB-Sticks) zum Datenexport und –sicherung. | Auswahl | A
293 | Datenexport von Rohdaten ist möglich. | Auswahl | A
294 | Externe Rekonstruktionen können importiert werden. | Auswahl | A
296 | Bedienkonsole zur Akquisition und Auswertung von Untersuchungen. | Auswahl | A
297 | Deutschsprachige Bedienoberfläche und Systemführung und frei programmierbare Protokolle. | Auswahl | A
298 | Hochauflösender farbiger LCD/TFT-Monitor | Auswahl | A
299 | Ein Monitor mit Taskcards für schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten (z.B. Messen, Auswerten) oder zwei Monitore. | Auswahl | A
300 | Tastatur und Maus | Auswahl | A
301 | Deutschsprachige Gebrauchsanweisung | Auswahl | A
306 | Gefordert ist eine allgemeine Bediensoftware für die MR-Bilddatenaufnahme und Nachbearbeitung | Auswahl | A
307 | vollautomatisiertes Messen | Auswahl | A
308 | Übernahme von Parametern - z.B. von anderen Sequenzen in derselben Untersuchung in die aktuelle Sequenz… | Auswahl | A
309 | Anzeigen der Bilddaten in wählbaren Anzeigeformaten | Auswahl | A
310 | Anzeige physiologischer Signale (z.B. Triggersignale, Atmung, Puls, EKG) | Auswahl | A
311 | Erstellung und Speichern von eigenen Messprotokollen und Untersuchungsabläufen. | Auswahl | A
312 | Workflowoptimierung durch vordefinierte Strategien zur Untersuchung je nach Patientenzustand und klinische Fragestellung, anpassbar an die Bedürfnisse des Nutzers. | Auswahl | A
313 | 3D-Nachbearbeitung, z.B. MIP, MPR, Subtraktion, übliche Bildalgebra | Auswahl | A
314 | protokollintegrierte Erzeugung von Parameterkarten, z.B. ADC, TTP | Auswahl | A
315 | dynamische Analysen kontrastmittelgestützter Untersuchungen, z.B. Mammographie | Auswahl | A
316 | Vernetzung im DICOM 3.0 Standard | Auswahl | A
317 | Vollautomatische Atemkommandos bei den entsprechenden Messungen und Untersuchungen in verschiedenen Sprachen | Auswahl | A
321 | Neurologische Bildgebung | Auswahl | A
322 | Wirbelsäule | Auswahl | A
323 | Muskel/Skelett (Orthopädie) | Auswahl | A
324 | Becken, Abdomen, Thorax und Kolondarstellung | Auswahl | A
325 | kardiologische Bildgebung | Auswahl | A
326 | Angiographie (ToF, Phasenkontrast) | Auswahl | A
327 | Kontrastmittelangiographie | Auswahl | A
328 | Ultrahohe zeitliche Auflösung | Auswahl | A
329 | Ultraschnelle Messungen | Auswahl | A
330 | parallele Bildgebung | Auswahl | A
331 | Neurodiffusion | Auswahl | A
332 | Ganzkörperdiffusion | Auswahl | A
333 | Perfusion | Auswahl | A
334 | Suszeptibilitätsgewichtete Bildgebung 2D | Auswahl | A
337 | Der Scanner muss mit allen verfügbaren Techniken der parallelen Bildgebung ausgestattet sein (Vollausstattung). | Auswahl | A
342 | Spezielle Techniken zur Reduzierung von Suszeptibilitätsartefakten, speziell bei Metall-Implantaten auch aus benachbarten Bildebenen, (z.B. SEMAC). | Auswahl | A
345 | Gefordert sind Gefäßuntersuchungen mit Techniken wie Inflow, Kontrastverstärkt und Phasenkontrast. Artefaktreduzierung durch Triggerung. | Auswahl | A
346 | 2D- und 3D-Inflow mit mitlaufendem Sättigungs-Block (Venen und/oder Arterien) zur Absättigung nicht gewünschter Gefäße | Auswahl | A
347 | Automatische Signaloptimierung unter Benutzung der Senstivitätsprofile der verwendeten Spule. | Auswahl | A
348 | Technik zur Vergrößerung des Messbereiches (Tisch­verschiebung). | Auswahl | A
349 | MTC zur Unterdrückung von Gewebesignal. | Auswahl | A
350 | Gating-Technik zur Unterdrückung von Fluss-Artefakten. | Auswahl | A
351 | Kontrastverstärkte und Inflow-Angiographie mit Fettunterdrückung ohne Messzeitverlängerung. | Auswahl | A
352 | Optimierte k-Raum-Auslesung in 3D zur Verkürzung der Messzeit. | Auswahl | A
353 | Bolusdetektion zur Vereinfachung kontrastmittelgestützter Angiographiemessungen. | Auswahl | A
354 | Automatische MIP-Berechnung der gesamten Gefäßstruktur. | Auswahl | A
355 | Automatisches Zusammenfügen der aus mehreren Etagen einer Untersuchung zu einem nahtlosen Gesamtbild | Auswahl | A
356 | Workflowoptimierung durch vordefinierte Strategien zur Untersuchung je nach Patientenzustand und klinische Fragestellung, anpassbar an die Bedürfnisse des Nutzers. | Auswahl | A
358 | Gefordert sind Messprotokolle für die Herzbildgebung, inklusive zugehöriger Gefäße, mit schnellen atemgetriggerten Sequenzen oder in Atemanhaltetechnik. | Auswahl | A
359 | Getriggerte Multiphasen-Studien | Auswahl | A
360 | Herzfunktion in Ruhe und unter Belastung mit pro­spektiver und retrospektiver Triggerung. | Auswahl | A
361 | Black-Blood Darstellung mit schnellen SE und GRE für hohen Kontrast zwischen Blut und umliegenden Gewebe. | Auswahl | A
362 | Protokolle für die Messung der Myokardperfusion in Ruhe und unter Stress | Auswahl | A
363 | Protokolle für die Darstellung von Late-Enhancement im Myokard zum Nachweis von Narbengewebe und Entzündungsherden. Zur Sicheren Diagnose muss der Bildkontrast weitgehend unabhängig von der gewählten Inversionszeit (TI) sein, daher sind Phasensensitive Sequenzen notwendig | Auswahl | A
364 | Parallele Bildgebung zur Verkürzung der Messzeit am Herzen bei allen relevanten Sequenzen. | Auswahl | A
365 | Protokolle zu Darstellung irregulärer Herzfunktion (Vorhofflimmern) in Echtzeit ohne EKG-Triggerung | Auswahl | A
366 | Vektor-EKG-Triggerung, für eine stabile EKG Triggerung während der Untersuchung | Auswahl | A
367 | Workflowoptimierung durch vordefinierte Strategien zur Untersuchung je nach Patientenzustand und klinische Fragestellung, anpassbar an die Bedürfnisse des Nutzers. | Auswahl | A
374 | Gefordert ist eine Software zur hochauflösenden Messung bis zur Matrix 1024² bei neurologischen Fragestellungen. | Auswahl | A
375 | Fettunterdrückung, | Auswahl | A
376 | Flusskompensation | Auswahl | A
377 | TSE oder FSE als Doppelecho. | Auswahl | A
378 | Mulitphasen oder MultiDynamische Studien | Auswahl | A
379 | Funktionsuntersuchungen mit Single-Shot-Technik als schnelles GRE, EPI oder Mischsequenz. | Auswahl | A
380 | Perfusion in Multi-Schicht-Technik. | Auswahl | A
381 | T2* Perfusionsstudien. | Auswahl | A
382 | Turbogradienten-SpinEcho | Auswahl | A
383 | Messung diffusionsgewichteter Bilder für die frühzeitige Erkennung und Abgrenzung infarktgeschädigter Gehirnregionen mit automatischer Berechnung von ADC-Bildern. Diffusionsgewichtung in allen drei Raumachsen innerhalb einer Messung | Auswahl | A
384 | Automatische Signaloptimierung unter Benutzung der Sensivitätsprofile der verwendeten Spulen. | Auswahl | A
385 | Hochaufgelöste Diffusionstechniken in Multishot-Technik. | Auswahl | A
387 | Gefordert sind Messprotokolle für Abdomen- und Becken-Fragestellungen sowie Kolonographie. | Auswahl | A
388 | Hochauflösende MRCP und MR-Urographie unter spezieller Berücksichtigung von Messungen der Nierenfunktion in einer Atempause oder Atemtriggerung. | Auswahl | A
389 | Hochauflösende T1 gewichtete dynamische 2D- und 3D-Sequenzen für die Ganzabdomenuntersuchung in einer Atempause (max. 20 s). | Auswahl | A
390 | Morphologische Sequenzen mit beliebigen Wichtungen in freier Atmung, sowie bei atemgetriggerten- und atemangehaltenen Messungen | Auswahl | A
391 | Diffusionsmessungen mit frei wählbaren b-Werten | Auswahl | A
392 | Vollautomatische Atemkommandos in verschiedenen Sprachen | Auswahl | A
394 | Gefordert sind umfangreiche Protokolle für die Bildgebung von Gelenken und der Wirbelsäule. Die MR-Bildgebung ist besonders geeignet bei avaskulärer Nekrose und internen Störungen. Es müssen auch Protokolle zur Bildgebung bei Tumoren und Infektionen enthalten sein: | Auswahl | A
395 | Messprotokolle für die 3D-Darstellung mit isotropen Voxeln von Gelenken und anderen für den o.g. Schwerpunkt relevanten Strukturen mit submillimeter Auflösung in t1, t2 und Protonendichtewichtung, jeweils mit oder ohne Fettunterdrückung. | Auswahl | A
396 | Nutzerführung des Anwenders durch Führungsansichten | Auswahl | A
398 | Gefordert sind Messprotokolle für die onkologische Bildgebung: | Auswahl | A
399 | Protokolle mit hoher Sensitivität zum Nachweis von Metastasen | Auswahl | A
400 | Protokolle für dynamische Bildgebung zur Beurteilung des kinetischen Verhaltens beim Nachweis und der Charakterisierung von Läsionen | Auswahl | A
401 | Quantitative Auswertung und schnelle Analyse der Daten mit farbigen Wash-in-, Wash-out-, Time-To-Peak-, Positive-Enhancement-Integral-, MIPtime- und Kombinationskarten mit Inline-Technologie oder für die Offline-Berechnung | Auswahl | A
402 | quantitative Auswertung und schnelle Analyse der Daten mit farbigen Wash-in-, Wash-out-, Time-To-Peak-, Positive-Enhancement-Integral-, MIPtime- und Kombinationskarten mit Inline-Technologie oder für die Offline-Berechnung | Auswahl | A
403 | Diffusionsbildgebung für Leber- und Ganzkörperuntersuchungen | Auswahl | A
404 | Dedizierte Prostata-Protokolle für den Nachweis, die Lokalisierung und das Staging von Tumoren und Rezidiven | Auswahl | A
406 | Gefordert sind alle verfügbaren herstellerseitigen Messprotokolle für die Bildgebung in der MR-Mammographie: | Auswahl | A
407 | Mamma-Untersuchung mit T1-gewichteten-3D-Multi­schicht-Dynamiken für hohe Zeitauflösung bei Kontrastmittelstudien in transversaler Orientierung, mit oder ohne Fett­unter­drückung. | Auswahl | A
408 | Sequenz für isotrope, hochauflösende T1 Untersuchung bei paralleler Bildgebung, mit oder ohne Fett­unter­drückung. | Auswahl | A
409 | Grafische Darstellung der Zeitintensitätskurven zur Ana­lyse des Uptakeverhaltens der Gewebe. | Auswahl | A
410 | Auswertung von T1-Perfusionsstudien und Berechnung farbiger Parameter-Bildern von Wash-In, Wash-Out und des Kurvenintergrals | Auswahl | A
411 | Silikonsensitive und silikonsuprimierende Sequenz­techniken. | Auswahl | A
413 | Nachverarbeitungs-Software zum Zusammensetzen von Bildern aus verschiedenen Scans und Tischpositionen. | Auswahl | A
414 | Darstellung und Speicherung ganzformatiger Bilder der Wirbelsäule. | Auswahl | A
415 | Vergleich zweier rekonstruierter Bilder zur Auswertung und Diagnose | Auswahl | A
417 | Vollautomatisches Zusammensetzen von Aufnahmen z.B. der Wirbelsäule und es Zentralennervensystems oder des des Gefäßbaumes kombiniert aus mehreren überlappenden Etagen. | Auswahl | A
418 | Kombination von Datensätzen mit unterschiedlichem FoV, Auflösung, Matrix und Schichtdicke. | Auswahl | A
420 | Nach Anwahl des Protokolls vollautomatisches Positionieren des Patientenkopfes im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | Auswahl | A
421 | Automatisches Positionieren und Ausrichten der auf die anatomischen Verhältnisse bezogenen sagittalen, coronaren und axialen Localizer-Schichten anhand von anatomischen Markierungen. | Auswahl | A
440 | Gefordert sind spezielle Sequenzen, zur Geräuschreduzierung, die den Schalldruckpegel um mind. 70% reduzieren und dabei die Messzeit um weniger als 10% verlängern, bei nahzu gleicher Bildqualität. | Auswahl | A
443 | Diese Technik muss mit allen angebotene Spulen funktionieren. Ist das der Fall? | Auswahl | A
445 | Dedizierte Auswertesoftware für die farbige, volumengerenderte (VRT) Visualisierung von MR- Datensätzen als Ergänzung zur traditionellen MIP-Darstellung. | Auswahl | A
451 | Ganzkörper MRT Messungen sollen über eine Länge von mind. 200 cm in einer Untersuchung ohne Patientenumlagerung oder Spulenwechsel durchgeführt werden können: | Auswahl | A
452 | Ganzkörperuntersuchung zur Vorsorge incl., lokaler Bildgebung von z.B. Prostata, Abdomen und Kopf | Auswahl | A
453 | Ganzkörperbildgebung zur Tumornachsorge, incl. lokaler Bildgebung des ZNS, Abdomen | Auswahl | A
454 | Ganzkörpergefäßstatus und Kardiobildgebung zur Vorsorge | Auswahl | A
461 | Ultraschnelle Sequenzen für die kontrastmittelunterstützte MR-Angiographie (ceMRA). | Auswahl | A
462 | Zeitlich hochaufgelöste, dynamische 3D-MRA. | Auswahl | A
463 | Spezielle Sequenz für kontrastverstärkte Angiographie zur sicheren Messung der arteriellen Phase mit Unterdrückung der venösen Phase. | Auswahl | A
464 | MR-Angiographie mit höchstmöglicher zeitlicher und räumlicher Auflösung bei Untersuchungen wie z.B. AVM’s des Gehirns, angeborene Herzfehler, Hämodialyse Shunts, Diabetespatienten mit kurzen arteriovenösen Flusszeiten in Unterschenkel und Füßen. | Auswahl | A
466 | Spezielle Sequenzen und Protokolle für nicht-kontrastverstärkte 3D MRA mit hoher räumlicher Auflösung (Inhance, TRANCE, NATIVE o.ä) | Auswahl | A
468 | EKG-getriggert | Auswahl | A
469 | Robuste 2D-Technologie ohne Subtraktion | Auswahl | A
470 | Für periphere Angiographie in Routinezeit | Auswahl | A
472 | Neben den Standard-Angiographieauswertungen wird ein Paket zur automatischen Bildanalyse und Darstellung von Gefäßstrukturen einschließlich der Stenosegradbestimmung gefordert. Eine quantitative Flußanalyse mit Bestimmung diverser Parameter muss im System oder durch übergabe der Daten an das vorhandene Syngo.via (Siemens) möglich sein. | Auswahl | A
479 | Es werden Sequenzen (2D und 3D) für die suszeptibilitatgewichtete Bildgebung zur Darstellung venöser Gefäße und Blutungen im menschlichen Gehirn gefordert. | Auswahl | A
481 | Beschleunigung durch Simultaneous MultiSlice (SMS, MultiBand, HyperBand) Techniken: | Auswahl | A
486 | Für die Orthopädische Bildgebung wäre die Möglichkeit zur Bestimmung von T1 ,T2 bzw. T2*-Zeiten sowie deren Darstellung und anatomische Bezug bei der Knorpelbildgebung (3D-Darstellung mit hoher isotroper Auflösung) wünschenswert. Die notwendigen Sequenzen (Multi-Echo Spin, 3D-Multi-Echo Gradient etc.) sind Teil des Angebots | Auswahl | A
489 | Sequenzen zur Beurteilung der Ventrikelmorphologie mit "Dark-blood" Präparationstechnik für optimierten Myokard-Blut-Kontrast. | Auswahl | A
490 | Gradienten Echo mit voller transversaler Rephasierung (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA) für die Herz-Funktion sowie 2D oder 3D "Delayed-Enhancement"-Techniken mit segmentierten GRE-Sequenzen zur Bewertung der Vitalitat des Myokards. | Auswahl | A
491 | TI-Übersichtsbilder zur Optimierung des Kontrastes zwischen Infarkt und normalem Myokard. | Auswahl | A
492 | Ultraschnelle Sequenzen für dynamische Untersuchungen unter Belastung und Ruhe | Auswahl | A
494 | Berechnung von quantitativen T1-, T2-, T2*- Parameterkarten am Herzen. | Auswahl | A
497 | Funktionsauswertung und Quantifizierung der linksventrikularen Volumina und Muskelmasse. | Auswahl | A
499 | Wandbewegungsanalyse global/regional mit 3D-Cinefunktion für komplette Herzerfassung. | Auswahl | A
502 | Ein umfassendes Paket für die Flussquantifizierung (flusskodierte Bilder) mit 2D-Phasenkontrast, RR-Intervall-Abdeckung und Maxwell-Term-Kompensation. | Auswahl | A
503 | Quantitative Flussmessung mit retrospektivem Gating. | Auswahl | A
504 | Quantitative Bestimmung der maximalen Flussgeschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit und des Flussvolumens für die Klappendiagnostik. | Auswahl | A
505 | 2D-Flussmessungen in Cine-Darstellung zu Quantifizierung von bestimmten Klappen oder Gefäßanomalien: | Auswahl | A
507 | Semiquantitative Bestimmung der myokardialen Perfusionsparameter für die Ischamiediagnostik. | Auswahl | A
510 | Sequenz für hochbeschleunigte 2D Cardiac Cine-Untersuchungen basierend auf Compressed Sensing (CS) mittels iterativer Rekonstruktion. Sie erlaubt die Bildgebung mit höherer zeitlicher Auflösung in Echtzeit oder im Modus "Segmentiert", ohne Beeinträchtigung der räumlichen Auflösung. Im Echtzeitmodus ist es robust gegen Arrhythmien und Atemartefakte, sodass auch Messungen in freier Atmung durchgeführt werden können. | Auswahl | A
513 | Paket zur Auswertung und Nachverarbeitung von dynamischen, kontrastmittelverstärkten 3D-Datensatzen. Neben den Standard-Kurvenauswertungen sollte auch eine Kurvenauswertung nach einem pharmakokinetischen Modell möglich sein. | Auswahl | A
515 | Eine 4D-Visualisierung (3D und Zeit), farbige Darstellungen von Parametern (Ktrans etc.) und einer zusätzlichen Visualisierung von 2D/3D morphologischen Datensätzen | Auswahl | A
516 | Elastische 3D-Bewegungskorrekturen und automatische Berechnung von subtrahierten Bildern | Auswahl | A
517 | Abspeicherung der erzeugten Ergebnisse im DICOM-Standard zur Studie | Auswahl | A
518 | Visualisierung und Nachverarbeitung von dynamischen kontrastmittelverstärkten 3D-Datensatze: | Auswahl | A
519 | Standard-Kurvenauswertung und Kurvenauswertung nach pharmakokinetischen Modell, 4D-Visualisierung, Farbdarstellung (Ktrans, Kep, Ve, Vp, iAUC), Visualisierung von 2D- oder 3D-Morphologie, | Auswahl | A
520 | Elastische Bewegungskorrektur, Abspeicherung der Ergebnisse im DICOM-Standard | Auswahl | A
522 | Schnelle, hochauflösende 4D-Bildgebungssequenz mit DIXON Fett-/Wasser-Trennung für die kontrastmittelgestützte multiarterielle Bildgebung der gesamten Leber in einer Messung. | Auswahl | A
523 | Bewegungsunempfindliche kontrastmittelverstärkte 3D T1-Leberbildgebung zur Aufnahme der hepatozytären Phase in freier Atmung. | Auswahl | A
524 | Ultraschnelle Sequenzen für die kontrastmittelunterstützte MR-Angiographie (ceMRA). Zeitlich hochaufgelöste, dynamische 3D-MRA. Spezielle Sequenz für kontrastverstärkte Angiographie zur sicheren Messung der arteriellen Phase mit Unterdrückung der venösen Phase. MR-Angiographie mit höchstmöglicher zeitlicher und räumlicher Auflösung bei Untersuchungen wie z.B. AVM’s des Gehirns, angeborene Herzfehler, Hämodialyse Shunts, Diabetespatienten mit kurzen arteriovenösen Flusszeiten in Unterschenkel und Füßen. | Auswahl | A
528 | Ermittlung des Eisen- und Fettgehalts in der Leber (quantitativ). | Auswahl | A
576 | Um den höchstmöglichen Nutzen zur gewährleisten muss die KI-Technik mit Standard-Beschleunigungstechniken (Partial Fourier, Paralleler Bildgebung und Simultane Mehrschichtanregung (Multiband) kombinierbar sein. | Auswahl | A
596 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des MRT und Bedienkonsole | Auswahl | A
598 | DICOM Worklist Management (KIS / RIS) | Auswahl | A
599 | DICOM Storage Commitment | Auswahl | A
600 | DICOM Print | Auswahl | A
601 | DICOM Media | Auswahl | A
602 | DICOM Send / Receive | Auswahl | A
603 | DICOM Query / Retrieve | Auswahl | A
604 | DICOM Modality Performed Procedure Steps | Auswahl | A
606 | Remote Zugriff auf die Scan und Auswertekonsole | Auswahl | A
607 | Parallele Monitoranzeige sowie volle Kontrolle (Tastatur und Maus) | Auswahl | A
610 | Die Möglichkeit zentral von einem Arbeitsplatz aus Protokolle zu erstellen, pflegen und verteilen muss enthalten sein. Die Protokollerstellung muss unterschiedliche Scanner bedienen können. Protokolländerungen und deren Verteilung dürfen nicht die Untersuchungen auf den angeschlossenen Scannern stören | Auswahl | A
612 | Eine Schnittstelle zur Konfiguration und Verwendung neuer Fremdalgorithmen muss enthalten sein. Idealerweise ist diese Funktion im Nutzinterface integriert | Auswahl | A
613 | Die Möglichkeit, eigene Puls-Sequenzen zu programmieren und die Implementierung dieser Sequenzen am Scanner muss enthalten sein | Auswahl | A
614 | Möglichkeit zum Abspielen eigener Pulssequenzen, die in einer herstellerunabhängigen Programmierumgebung (z.B. Pulseq, gammaSTAR, …) implementiert wurden | Auswahl | A
615 | Die Möglichkeit, gemessene Rohdaten zu exportieren, muss enthalten sein. | Auswahl | A
617 | Gefordert ist ein Aufbewahrungssystem zur sicheren Lagerung der Spulen und Lagerungshilfsmittel. Das Aufbewahrungs­system wird im Untersuchungsraum positioniert. | Auswahl | A
620 | Fernseh-Überwachungsanlage geeignet zur Patientenbeobachtung bei kritischer Untersuchung mit Signal-Übertragung zu einem Flachbild-Monitor im Schaltraum. | Auswahl | A
622 | Gefordert ist ein anwenderprogrammierbares un­abhängiges Doppelkopf-Spritzensystem zur Injektion von Kontrast­mitteln und Nachinjektion physiologischer Kochsalzlösung bei MRT-Untersuchungen. | Auswahl | A
623 | Direkte Positionierung am Magneten. Mikroprozessorsteuerung und -überwachung von Druck-Flow-Volumen. Rückmeldung von In­jektions­dauer, Druck, Flow, Volumen, Restvolumen und verab­reichtes Gesamtvolumen. | Auswahl | A
624 | Volumenwähler, Bereitschafts- und Überwachungsanzeige. | Auswahl | A
625 | Abspeicherung applikationsbezogener Injektionsprogramme. | Auswahl | A
626 | Ausführung mit Fahrstativ | Auswahl | A
627 | Bedienterminal mit benutzerfreundlicher Programmieroberfläche und farbigem Touchscreen, zur Bedienung außerhalb des Untersuchungsraumes. | Auswahl | A
628 | Material komplett in antimagnetischer Ausführung und desinfizierbare Oberflächen. | Auswahl | A
641 | Der MRT soll an den bauseits vorhandenen Kaltwassersatz angeschlossen werden. Die bauseitigen Leistungen beinhalten die Zuleitung bis zum Übergabepunkt im Technikraum. | Auswahl | A
647 | Der MRT soll an den bauseits vorhandenen Elektroanschluss angeschlossen werden. Die bauseitigen Leistungen beinhalten die Zuleitung zur Unterverteilung, die Unterverteilung nach Herstellerangaben sowie die Zuleitung von der Unterverteilung zum Elektroanschluß des MRT’s (Übergabepunkt im Techikraum). | Auswahl | A
659 | Einarbeitung des System durch einen Mitarbeiter des Herstellers an mind. 10 Arbeitstagen, davon müssen mind. fortlaufende 5 Arbeitstage direkt nach erfolgter Inbetriebnahme erfolgen. | Auswahl | A
669 | Die Servicehotline muss in Deutschland ansässig sein. Alle Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! | Auswahl | A
687 | Ein interaktives Online Trainingsprotal für das angebotene MRT System muss enthalten sein und ist Bestandteil des Full-Service Wartungsvertrages. | Auswahl | A
694 | Enthalten sein müssen kontinuierliche Sofwareupdates inkl. neuester Cybersecuritypatches, kontinuierliche neue Softwareupgrades mit den entsprechenden IT Hardware-Upgrades. | Auswahl | A
695 | Applikationsunterstützung per Remote innerhalb der kompletten Vertragslaufzeit inklusive. | Auswahl | A
696 | Eine proaktive Überwachung des Systems muss mit angeboten werden | Auswahl | A
699 | Bei Vorhandensein eines VPN- bzw. DSL- Anschlusses Bereitstellung eines gesicherten Remote-Zugriffs für Remote-Vorklärung und -Entstörung während der GWL. | Auswahl | A
700 | Bei Vorhandensein eines VPN- bzw. DSL- Anschlusses Bereitstellung eines gesicherten Remote-Zugriffs für Remote-Vorklärung und -Entstörung nach der GWL, sofern ein Wartungsvertrag abgeschlossen wird. | Auswahl | A
701 | Proaktive Systemüberwachung via Remote und rechtzeitige Information über sich nähernde Ereignisse, um Systemausfällen vorzubeugen. | Auswahl | A
705 | Die Möglichkeit zum Überspielen von Updates über Fern.anschluss (Remote) muss enthalten sein. | Auswahl | A
706 | Maßnahmen zur Sicherstellung des Patiendaten-schutzes bei Remote-Zugriffen auf die Anlage, wie z.B. Neueste Authentizierungs- u. Autorisierungsverfahren, Verschlüsselungstechnologien, Protokollierungs-mechanismen. | Auswahl | A
707 | Fernwartung während der Zeit der Gewährleistung muss enthalten sein | Auswahl | A
708 | Preis für Fernwartung muss im Wartungsvertrag enthalten sein | Auswahl | A
710 | Enthalten sein müssen kontinuierliche Sofwareupdates. | Auswahl | A
711 | Enthalten sein müssen regelmäßige Cybersecurity-Patches. | Auswahl | A
712 | Enthalten sein müssen kontinuierliche neue Softwareupgrades | Auswahl | A
713 | Enthalten sein muss die Applikationsunterstützung per Remote innerhalb der kompletten Vertragslaufzeit | Auswahl | A
714 | Bereitstellung von Software-Updates | Auswahl | A
715 | Bereitstellung von Software-Upgrades | Auswahl | A
716 | Installation von Software-Updates | Auswahl | A
717 | Installation von Software-Upgrades | Auswahl | A

## Preisblatt
Gesamtpreiszusammenstellung
Pos. | Beschreibung | Einheit | Antwort | %Punkte Preis
1 | Alle im Leistungsverzeichnis abgefragten Leistungen und Positionen sind im Endpreis enthalten und Pflichtbestandteil des Angebots.
2 | Invest |  |  | 60
3 | Gesamtpreis für das geforderte neue kompakte, hochauflösende 1,5T Kernspintomographie-System | € (netto)
4 | Service MRT - Vollwartung inkl. Spezialersatzteile Uptime von 95%, 2h Reaktionszeit |  |  | 25
5 | 1. Jahrespauschale | € (netto)
6 | 2. Jahrespauschale | € (netto)
7 | 3. Jahrespauschale | € (netto)
8 | 4. Jahrespauschale | € (netto)
9 | 5. Jahrespauschale | € (netto)
10 | 6. Jahrespauschale | € (netto)
11 | 7. Jahrespauschale | € (netto)
12 | 8. Jahrespauschale | € (netto)
13 | Service Nachverarbeitung |  |  | 10
14 | 1. Jahrespauschale | € (netto)
15 | 2. Jahrespauschale | € (netto)
16 | 3. Jahrespauschale | € (netto)
17 | 4. Jahrespauschale | € (netto)
18 | 5. Jahrespauschale | € (netto)
19 | 6. Jahrespauschale | € (netto)
20 | 7. Jahrespauschale | € (netto)
21 | 8. Jahrespauschale | € (netto)
22 | Service Softwarepflegevertrag (Vollwartungsvertrag) Erweiterung bestehender / initial beschaffter Software |  |  | 5
23 | 1. Jahrespauschale | € (netto)
24 | 2. Jahrespauschale | € (netto)
25 | 3. Jahrespauschale | € (netto)
26 | 4. Jahrespauschale | € (netto)
27 | 5. Jahrespauschale | € (netto)
28 | 6. Jahrespauschale | € (netto)
29 | 7. Jahrespauschale | € (netto)
30 | 8. Jahrespauschale | € (netto)
31 | Gesamtpreis (Service)
32 | Gesamtpreis auf 8 Jahre netto | € (netto) | 0
33 | zzgl. 19% MwSt | € | 0
34 | Gesamtpreis auf 8 Jahre brutto (Bewertungskriterium) | € (brutto) | 0
35 |  |  |  | 100
36 | Optionen (nicht im Angebotspreis enthalten)
37 | Name der Position | Angabe
38 | Optionspreis | € (netto)
39 | Name der Position | Angabe
40 | Optionspreis | € (netto)
41 | Name der Position | Angabe
42 | Optionspreis | € (netto)
43 | Name der Position | Angabe
44 | Optionspreis | € (netto)
45 | Name der Position | Angabe
46 | Optionspreis | € (netto)
47 | Name der Position | Angabe
48 | Optionspreis | € (netto)
49 | Name der Position | Angabe
50 | Optionspreis | € (netto)
51 | Name der Position | Angabe
52 | Optionspreis | € (netto)
53 | Name der Position | Angabe
54 | Optionspreis | € (netto)
55 | Name der Position | Angabe
56 | Optionspreis | € (netto)