## neu
Kriterium A: Muss-Kriterium / KO-Kriterium
Kriterium B: Kann- / Soll- / gewichtetes Kriterium
Kapitel Leistungs-beschreibung | Mikrofokus-Computertomograf | Kritierium A / B | Erfüllt |  | mögliche Punkte | Bemerkung / Anmerkung RPTU | Bemerkung / Anmerkung des Bieters | Kommentare
|  |  | Ja | Nein
2.0 | Testaufnahmen
2.1 | Ergebnisse der Testmessung termingerecht geliefert / Proben wieder an der RPTU | B |  |  | 50 | erfüllt: 50 P. Zu spät mit Entschuldigung: 25 P nicht erfüllt: 0 P
2.2 | Erfassung und Darstellung von Rissen und Rissverläufen | B |  |  | 50 | sehr gut: 50 P. gut 20 P. befriedigend 5 P. ungenügend 0 P.
2.3 | Erfassung und Darstellung von Poren und Porenverteilungen | B |  |  | 50 | sehr gut: 50 P. gut 20 P. befriedigend 5 P. ungenügend 0 P.
2.4 | Erfassung und Darstellung von Kornstruktur und Kornverteilung, Faserverteilung | B |  |  | 50 | sehr gut: 50 P. gut 20 P. befriedigend 5 P. ungenügend 0 P.
2.5 | Räumliche Auflösung / Detailerkennbarkeit | B |  |  | 50 | sehr gut: 50 P. gut 20 P. befriedigend 5 P. ungenügend 0 P.
2.6 | Kontrast und Abgrenzbarkeit der relevanten Strukturen | B |  |  | 50 | sehr gut: 50 P. gut 20 P. befriedigend 5 P. ungenügend 0 P.
2.7 | Bildartefakte | B |  |  | 50 | sehr gut: 50 P. gut 20 P. befriedigend 5 P. ungenügend 0 P.
2.8 | Qualität und Verwendbarkeit der zur Verfügung gestellten Rekonstruktionsdateien | B |  |  | 100 | sehr gut: 100 P. gut 50 P. befriedigend 20 P. ungenügend 0 P.
2.9 | Angabe der Bieterseitigen Rekonstruktionsparameter und Rekonstruktionssoftware zu den erzeugten Testaufnahmen | B |  |  | 50 | sehr gut: 50 P. gut 20 P. befriedigend 5 P. ungenügend 0 P.
3.1 | Anforderungen an den Auftragnehmer
3.1.1 | Verpflichtende und bindende Angabe zu Lieferzeit nach Auftragserteilung | A
3.1.2 | Deutsch- und/oder englischsprachiger Service | A
3.1.3 | Mindestens 3 Referenzen für die Lieferung und Inbetriebnahme vergleichbarer Mikro‑CT‑Systeme | A
3.1.4 | Mind. 1,2 Mio. € Jahresumsatz | A
3.1.5 | Kein Insolvenzverfahren in den letzten 5 Jahren | A
3.1.6 | Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015 | A
3.1.7 | Zahlung des Auftragswertes: 90 % nach Lieferung; 10 % nach Inbetriebnahme | A
3.2 | Angebotspreis
2.2.1 | Budget ≤ 607.000 € (inkl. MwSt.) | A
3.3 | Grundgerät, Messvolumen und Aufbau
3.3.1 | Gerät mit Vollschutzeigenschaften nach DIN 54113 | A
2.3.2 | Manipulator auf hochpräzisen Granitbasis montiert | A
3.3.2 | 5-Achsen Manipulator | A
2.3.3 | Innenraumbeleuchtung des Messraums | A
3.3.3 | Kameras zur Überwachung des Messraums | A
2.3.4 | Aktive Belüftung des Messraums | A
3.3.4 | Farbcodierte LED-Statusanzeige | A
2.3.5 | Bedienelement für hochpräzise Probenpositionierung (z. B. Joystick, Bedienpanel oder Touchpanel) | A
3.3.5 | Optische Hilfsmittel zur Probenpositionierung (z. B. Laserlinien) | A
2.3.6 | Abmessungen Proben: H ≥ 500 mm; Ø ≥ 400 mm | A
3.3.6 | Probenvolumen in einem einzelnen Scan: H ≥ 200 mm; Ø ≥ 300 mm | A
2.3.7 | Probenvolumen mit Messbereichserweiterung: H ≥ 350 mm; Ø ≥ 400 mm | A
3.3.7 | Maximal zulässige Probenmasse ≥ 15 kg | A
2.3.8 | Maximale Quelle-Detektor-Distanz ≥ 800 mm | A
3.3.8 | Maximale 3D Strukturauflösung ≤ 3 µm | A
3.4 | Röntgendetektor
3.4.1 | Detektorfläche ≥ 400 × 400 mm | A
3.4.2 | Pixelanzahl ≥ 3.000 × 3.000 | A
3.4.3 | Grauwertauflösung von mindestens 16 Bit | A
3.4.4 | Framerate ≥ 6 fps | A
3.5 | Röntgenquelle
3.5.1 | Mikrofokus-Röntgenquelle in Transmissionsbauweise | A
3.5.2 | Beschleunigungsspannung ≥ 225 kV | A
3.5.3 | Targetleistung ≥ 80 W | A
3.5.4 | Integrierte Kühlung von Transmissionstarget | A
3.5.5 | Wasserkühlsystem für Röhrenkopf | A
3.5.6 | Motorisierter, abnehmbahrer und softwaregesteuerter Filterwechsler mit mehreren Vorfilterpositionen | A
3.6 | Workstation und Datenmanagement
3.6.1 | Workstation mit vorinstallierter Bedien- und Rekonstruktionssoftware | A
3.6.2 | Workstation mit CPU ≥ 12-Kern, GPU ≥ 32 GB, RAM ≥ 256 GB und Speicherkapazität (SSD) ≥ 10 TB (2 TB Betriebsystem + 8 TB Datenspeicher) | A
3.6.3 | Zusätzliche Rekonstruktions-/Auswertungsworkstation | B |  |  | 40 | erfüllt: 40 P. nicht erfüllt: 0 P
3.7 | Software
3.7.1 | Steuerungssoftware (Anlage, Scantrajektorien, Messerweiterungen, Kontrolle des Manipulators) | A
3.7.2 | Live Visualisierung 2D-Röntgenbilder (Digital Radiography) | A
3.7.3 | Systemzustands- und Verfügbarkeitsüberwachung des Anlagenzustands | A
3.7.4 | Standard-Rekonstruktionssoftware für CT-Daten (konventionelle Rekonstruktionsalgorithmen) | A
3.7.5 | Integration der Rekonstruktionssoftware "Voxray" zur Artefaktreduktion | B |  |  | 40 | erfüllt: 40 P. nicht erfüllt: 0 P
3.7.6 | Export in offene Volumenformate sowie Erweiterbarkeit zur Integration zusätzlicher Formate (z. B. MAVI-Kompatibilität) | A
3.7.7 | Zusätzliche Auswertungssoftware für erweiterte 3D-Analyse und Segmentierung | B |  |  | 20 | erfüllt: 20 P. nicht erfüllt: 0 P
3.8 | Wartung
3.8.1 | Wartungskonzept mit planmäßige Inspektionen, Kalibrierungen und Fuktionsprüfungen | A
3.8.2 | Wartungsvertrag mit jährlichen Wartungskosten unter 10.000 € | B |  |  | 40 | erfüllt: 40 P. nicht erfüllt: 0 P
3.8.3 | Wartungsvertrag nach Aublauf der Gewährleistung jährlich verlängerbar (bis mindestens ersten 5 Betriebsjahre) | B |  |  | 20 | erfüllt: 20 P. nicht erfüllt: 0 P
3.8.4 | Teilweise eigene Wartung durch geschultes Personal möglich | B |  |  | 20 | erfüllt: 20 P. nicht erfüllt: 0 P
3.9 | Garantie/Gewährleistung
3.9.1 | Gesetzliche Gewährleistung | A
3.9.2 | Erweiterte Garantie über gestzl. Mindesanforderung hinaus (mind. 1 Jahr) | B |  |  | 20 | erfüllt: 20 P. nicht erfüllt: 0 P
4.1+4.2 | Aufstellmaße und Bodenlast
4.1.1 | Zulässige Bodenlast ≤ 7,5 kN/m2 | A
4.1.2 | Gesamtgewicht µCT-System ≤ 6.500 kg | A
4.1.3 | Darstellung von Aufstellmaßen, Auflageflächen und resultierenden Bodenlasten | A
4.1.4 | Geeignete Lastverteilungslösung bei Überschreitung der Bodenlast | A
4.1.5 | Aufstellort wurde besichtigt | B |  |  | 20 | erfüllt: 20 P. nicht erfüllt: 0 P
4.1.6 | Statische Berechnung beigefügt und Bestätigung der Aufstellvariante enthalten | A
4.1.7 | geeignete Lastverteilungskonstruktion im Angebot enthalten | A
4.3 | Lieferung, Einbringung und Inbetriebnahme
4.3.1 | Maximale Lieferzeit von 6 Monaten | A
4.3.2 | Lieferung und Aufstellung an den angegebenen Verwendungsort (RPTU in Kaiserslautern, Raum 60/312) | A
4.3.3 | Aufstellung ohne bauliche Veränderung der vorhandenen Stahlbetondecke | A
4.3.4 | Anbieter plant und verantwortet Einbringung unter Berücksichtigung der baulichen Randbedingungen | A
4.3.5 | Gemeinsame Abnahme vor Ort mit abgestimmtem Übergabeprotokoll | A
4.3.6 | Vollständige technische Dokumentation auf Deutsch und Englisch inkl. Bedienungsanleitung und Software-Handbüchern | A
4.4 | Energie- und Medienzuführung
4.4.1 | Anschluss an vorhandene Energie- und Medienversorgungen (Strom, LAN, etc.) sichergestellt | A
4.4.2 | Alle für Anschluss erforderlichen Materialien und Verbindungselemente im Lieferumfang enthalten | A
4.5 | Schulung
4.5.1 | Schulung des wissenschaftlichen und technischen Personals nach Inbetriebnahme | A
4.5.2 | Schulung in deutscher Sprache, mit theoretischen und praktischen Anteilen | A
4.5.3 | Schulung umfasst Bedienung der Anlage und Nutzung der Steuerungs‑ und Rekonstruktionssoftware | A
4.5.4 | Schulung zu Sicherheitsfunktionen sowie einfachen Wartungs‑ und Pflegearbeiten | A
|  | Mögliche Gesamtpunktzahl |  |  | 720
Die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes erfolgt nach der einfachen Richtwertmethode.
Bei der einfachen Richtwertmethode wird die Kennzahl Z aus dem Quotienten der Leistungspunkte L des Angebotes und dem Angebotspreis P berechnet.
Aus jedem Angebot wird die Kennzahl Z gemäß der Formel L/P berechnet.
Das Angebot mit der größten Kennzahl Z erhält den Zuschlag. Bei Angeboten mit gleich hoher Kennzahl, erhält das Angebot mit der höheren Anzahl von Leistungspunkten den Zuschlag.
Nachkommastellen: 3
Skalierungsfaktor: 10.000