## Textquellen (hidden)
Menü Verfahrensarten | Menü Schwankungsbereich | Skalierungsfaktor | Entscheidungskriterium
Öffentliche Ausschreibung (National) | 1 | 100 | Leistung
Beschränkte Ausschreibung (National) | 2 | 1000 | Preis
Freihändige Vergabe (National) | 3 | 10000
Offenes Verfahren (EU-weit) | 4 | 100000
Nichtoffenes Verfahren (EU-weit) | 5 | 1000000
Verhandlungsverfahren (EU-weit) | 6
7
8
9
10

## Matrix_HPLC
Matrix zur Leistungsbewertung der Angebote für einen HPLC (2026)
Legende: A = Ausschlusskriterium (keine Punktevergabe, sondern erfüllt oder nicht erfüllt) B = Bewertung KG = Kriteriengruppe K = Kriterium Hinweis: Die Skala der Wertungspunkte reicht von 2 bis 10.
[6 empty] | 0 | nicht erfüllt |  | Erwartungshaltung
Kriterium | Typ | Beschreibung | Gewichtung (G) | Mindest- punktzahl | Vergebene Punkte (P) | P x G | A-Kriterium erfüllt | Bezug zu LB | 2 Punkte | 5 Punkte | 10 Punkte | Bemerkungen
KG1: Anforderungen HPLC |  |  | 36 |  | 0 | 0 | nicht erfüllt
K 1.1 | A | Die HPLC ist als Niederdruckgradientensystem mit quarternärer Pumpe ausgelegt.
K 1.2 | A | Alle flüssigkeitsführenden Komponenten sind korrosions- (pH 2 – 12) und lösemittelbeständig (HPLC-typische Lösemittel).
K 1.3 | A | Das System hat eine Leckageerkennung an folgenden Modulen: Pumpe, Autosampler, Säulenofen, Detektoren.
K 1.4 | A | Die HPLC kann optional nachträglich mit einem Massenspektrometer erweitert werden. Zur Vermeidung von Schnittstellenrisiken sollte das Mas-senspektrometer möglichst vom selben Hersteller stammen wie die Grund-geräte der HPLC (mit Ausnahme des FLD). Grundlage ist ein Single-Quadrupol-MS (Ionenquelle: ESI oder APCI). Das Massenspektrometer kann vollumfänglich mit der gleichen Steuerungs- und Auswertesoftware der HPLC (siehe K 1.29 und K 1.30) bedient werden. Hersteller und Typ eines anschlussfähigen Massenspektrometers (Single-Quadrupol-MS; Io-nenquelle: ESI oder APCI) sind zu benennen. Die Verfügbarkeit eines an-schlussfähigen Massenspektrometers (Single-Quadrupol-MS; Ionenquelle: ESI oder APCI) ist bis Ende des Jahres 2031 zu erwarten.
K 1.4 | B | Zur Vermeidung von Schnittstellenrisiken sollte das Massenspektrometer möglichst vom selben Hersteller wie die Grundgeräte der HPLC (mit Ausnahme des FLD) stammen. | 2 | 2 |  | 0 |  |  | Massenspektrometer stammt von einem anderen Hersteller. |  | Massenspektrometer stammt vom selben Hersteller.
K 1.5 | A | Der Pumpendruck beträgt mindestens 600 bar und die Pumpe ist pulsationsarm ausgelegt.
K 1.6 | B | Der Pumpendruck sollte 700 bar oder mehr betragen. | 3 | 2 |  | 0 |  |  | Der Pumpendruck liegt im Bereich 600 bar bis unter 650 bar. | Der Pumpendruck liegt im Bereich 650 bar bis unter 700 bar. | Der Pumpendruck liegt bei 700 bar oder darüber.
K 1.7 | A | Der Fördervolumenstrom der Pumpe beträgt mindestens 5 ml/min.
K 1.8 | A | Im Fördervolumenstrombereich von 0,01 ml/min bis mindestens 2 ml/min beträgt der Arbeitsdruck mindestens 600 bar.
K 1.9 | A | Im Fördervolumenstrombereich von 2 ml/min bis mindestens 5 ml/min beträgt der Arbeitsdruck mindestens 300 bar.
K 1.10 | A | Die Pumpe ist mit einer automatischen Hinterkolbenspülung ausgestattet.
K 1.11 | A | Das System verfügt über einen Mischer oder eine Mischkammer. Der Mischer ist auf den maximalen Pumpendruck ausgelegt.
K 1.12 | B | Der Mischer sollte statisch sein, für analytische Anwendung ausgelegt sein und möglichst über mehrere wählbare Volumina verfügen. | 2 | 2 |  | 0 |  |  | Für Alternativen zu statischem Mischer | Statischer Mischer mit einem festen Mischvolumen | Statischer Mischer mit mehr als einem festen Mischvolumen
K 1.13 | A | Der Solvent Organizer muss über mindestens 4 Anschlüsse verfügen, die mit dem Degasser verbunden sind.
K 1.14 | A | Der Solvent Organizer kann mindestens 2 x 2,5 Liter Lösemittelflaschen (14 cm Durchmesser) aufnehmen.
K 1.15 | B | Der Solvent Organizer sollte 3 x 2,5 Liter Lösemittelflaschen (14 cm Durchmesser) aufnehmen können, mindestens jedoch 2 x 2,5 Liter. | 2 | 2 |  | 0 |  |  | 2 Flaschen à 2,5 Liter |  | ab 3 Flaschen à 2,5 Liter
K 1.16 | A | Der Online-Degasser muss über mindestens 4 Kanäle verfügen. Die Flussrate pro Kanal muss mindestens 5 ml/min betragen.
K 1.17 | A | Es muss ein automatischer Probengeber (Autosampler) vorhanden sein.
K 1.18 | B | Der Autosampler sollte temperierbar sein. | 2 | 2 |  | 0 |  |  | Temperierbarer Autosampler im Bereich von 10 °C bis 30°C. |  | Temperierbarer Autosampler im Bereich von 5 °C bis 40°C.
K 1.19 | B | Die Probenaufgabe soll nach dem Direktinjektionsprinzip mittels Autosampler erfolgen (Schleifeninjektion optional). | 3 | 2 |  | 0 |  |  | Probenaufgabe mittels Schleifeninjektion |  | Probenaufgabe mittels Direktinjektion
K 1.20 | A | Der Autosampler verfügt über mindestens 100 Stellplätze für Vials im Bereich von 1 ml bis 2 ml Volumen.
K 1.20 | B | Der Autosampler verfügt über mindestens 100 Stellplätze für vorzugsweise 1,5 ml Vials. | 2 | 2 |  | 0 |  |  | Mindestens 100 Stellplätze für andere als 1,5 ml Probenvials |  | Mindestens 100 Stellplätze für 1,5 ml Probenvials
K 1.21 | A | Das minimale Injektionsvolumen beträgt 0,1 µl.
K 1.21 | B | Das Injektionsvolumen liegt vorzugsweise im Bereich zwischen 0,1 µl und 50 µl. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | Injektionsvolumen liegt zwischen 0,1 µl und größer 200 µl. | Injektionsvolumen liegt zwischen 0,1 µl und 100 µl. | Injektionsvolumen liegt zwischen 0,1 µl und 50 µl.
K 1.22 | A | Der Säulenofen verfügt über Platz für mindestens 4 analytische Säulen (inkl. Bypass) mit einer Säulenlänge von 250 mm Länge und über eine aktive Temperierung von Raumtemperatur (20°C) bis 80°C. Es muss ein Säulenschaltventil inkl. Softwaresteuerung für die entsprechende Anzahl von Säulen (inkl. Bypass) vorhanden sein.
K 1.23 | B | Der Säulenofen sollte möglichst bis zu 6 analytische Säulen (inkl. Bypass) mit einer Säulenlänge von mindestens 250 mm aufnehmen können, über eine aktive Temperierung von Raumtemperatur (20°C) bis 80°C verfügen und in der Softwaresteuerung über ein Säulenmanagement System verfügen. Ein Säulenschaltventil für die entsprechende Anzahl von Säulen (inkl. Bypass) ist hierbei Voraussetzung. | 4 | 2 |  | 0 |  |  | Temperierbarer Säulenofen für 4 analytische Säulen (250 mm) inkl. Bypass. Schaltventile sind vorhanden. | Temperierbarer Säulenofen für 6 analytische Säulen (250 mm) inkl. Bypass. Schaltventile sind vorhanden. | Temperierbarer Säulenofen für 6 analytische Säulen (250 mm und/oder 300 mm) inkl. Bypass. Schaltventile sind vorhanden
K 1.24 | A | Der DAD verfügt über eine analytische Messzelle mit einem Volumen von ca. 10 μl, ist thermostatisiert und deckt einen Wellenlängenbereich von mindestens 190 nm bis 800 nm ab. Die Messdaten werden über die Software gespeichert. Der DAD verfügt über eine Deuteriumlampe und eine Wolframlampe (Halogenlampe). Der DAD verfügt über die interne Möglichkeit einer Wellenlängenprüfung (wavelength-check).
K 1.25 | B | Der DAD sollte über 1024 Dioden verfügen. | 2 | 5 |  | 0 |  |  |  | DAD verfügt über 512 – 1023 Dioden | DAD verfügt über 1024 oder mehr Dioden
K 1.26 | A | Der Fluoreszenzdetektor verfügt über eine analytische Messzelle mit einem Volumen von ca. 10 μl, ist thermostatisiert und deckt einen Wellenlängenbereich von mindestens 200 nm bis 750 nm ab. Die Messdaten werden über die Software gespeichert. Der Fluoreszenzdetektor verfügt über die interne Möglichkeit einer Wellenlängenprüfung (wavelength-check; z. B. durch eine Hg-Lampe).
K 1.27 | B | Die Empfindlichkeit des Fluoreszenzdetektors, gemessen am Signal-Rausch-Verhältnis des Raman-Peaks von Wasser nach ASTM, ist möglichst 2000 oder höher. | 4 | 2 |  | 0 |  |  | Signal-Rausch-Verhältnis des Raman-Peaks von Wasser < 500 | Signal-Rausch-Verhältnis des Raman-Peaks von Wasser 500 bis < 2000 | Signal-Rausch-Verhältnis des Raman-Peaks von Wasser 2000 oder höher
K 1.28 | B | Der Fluoreszenzdetektor sollte (ggf. in Verbindung mit einer Software) die Möglichkeit bieten, bis zu vier Wellenlängenpaare (Anregung/Emission) gleichzeitig zu messen. | 4 | 2 |  | 0 |  |  | Messung 1 Wellenlängenpaar | Simultane Messung von 2 bis 3 Wellenlängenpaaren | Simultane Messung von mindestens 4 Wellenlängenpaaren
K 1.29 | A | Alle HPLC-Systemkomponenten (Pumpe, Autosampler, Säulenofen, Detektoren, Säulenschaltung, etc.) werden über eine benutzerfreundliche Software gesteuert (gilt auch für K 1.4). Die Sprache der Benutzeroberfläche der Software muss Deutsch oder Englisch sein. Die Steuerungssoftware sowie die Auswertesoftware sind auf einem PC installiert, der an die HPLC angeschlossen ist. Sämtliche notwendige Steuerungsmodule (Sys-temcontroller, PC-Interfaces oder Kommunikationsmodule) zwischen PC und HPLC sind im Angebot enthalten. Der dauerhafte Betrieb der HPLC muss vollständig ohne Internetverbindung möglich sein. Die Bereitstellung von Software-Patches und -aktualisierungen zur Fehlerbehebung und Leistungsverbesserung muss aufgrund fehlender Internetanbindung im Labor über einen physischen Datenträger erfolgen. Darüber hinaus muss die Auswertesoftware auf mindestens einem weiteren (vorhandenen) Arbeitsplatzrechner installiert werden (inkl. einer weiteren Lizenz einen für stand-alone Arbeitsplatz).
K 1.30 | B | Die Auswertesoftware soll die Möglichkeit bieten, neben dem Arbeitsplatzrechner der HPLC an bis zu drei weiteren Arbeitsplätzen (stand-alone; ohne Zugriff auf die HPLC) die Analysedaten auszuwerten. | 5 | 2 |  | 0 |  |  | Zusätzliche Auswertesoftware inkl. Lizenz für mindestens einen weiteren Arbeitsplatz | Zusätzliche Auswertesoftware inkl. Lizenzen für 2 weitere Arbeitsplätze | Zusätzliche Auswertesoftware inkl. Lizenzen für 3 weitere Arbeitsplätze
K 1.31 | A | Die Auswertesoftware ermöglicht ein Datenexport nach MS-Excel.
K 1.32 | A | Es wird eine Bedienungsanleitung in deutscher oder englischer Sprache für alle Anlagenkomponenten mitgeliefert (Hardcopy und/oder pdf auf Datenträger).
KG 2: Anforderungen Geräterechner (PC) |  |  | 6 |  | 0 | 0 | nicht erfüllt
K 2.1 | A | Der Geräterechner der HPLC muss dem aktuellen IT-Standard entsprechen und für den vollumfänglichen Betrieb der HPLC uneingeschränkt geeignet sein (Steuerung und Auswertung; gilt auch für K 1.4). Das installierte Betriebssystem ist auf die Steuer- und Auswertesoftware abgestimmt. Der dauerhafte Betrieb muss vollständig ohne Internetverbindung möglich sein.
K 2.2 | B | Vorzugsweise ist als Betriebssystem MS Windows 11 Pro mit dem aktuellsten Servicepack anzubieten. | 3 | 2 |  | 0 |  |  | andere Windows-Versionen als Windows 11 |  | Windows 11-basiert
K 2.3 | B | Microsoft Office LTSC 2024 Professional Plus sollte mit zeitlich unbeschränkter Lizenz enthalten sein. | 3 | 2 |  | 0 |  |  | Ein anderes als Microsolft Office LTSC 2024 Professional Plus oder ein zeitlich beschränktes Microsoft-Office-Paket ist installiert. |  | Microsoft Office LTSC 2024 Professional Plus ist installiert.
K 2.4 | A | Als Monitor ist ein 27 Zoll TFT-Bildschirm anzubieten.
KG 3: Anforderungen Gesamtsystem |  |  | 0 |  | 0 | 0 | nicht erfüllt
K 3.1 | A | Das gesamte System ist vor Ort am Sitz der BAuA in Dortmund zu installieren. Jegliche Hard- und Softwareinstallation, -registrierung bzw. -lizensierung ist im Angebot enthalten. Es erfolgt eine detaillierte Einwei-sung nach der Installation vor Ort.
K 3.2 | A | 24 Monate Garantie nach Komplettinstallation für das Gesamtsystem sind enthalten.
K 3.3 | A | Im Angebot ist eine Softwareschulung am Installationsort der HPLC in der BAuA für ca. drei Beschäftigte der BAuA innerhalb eines halben Jahres nach Installation enthalten.
K 3.4 | A | Der Ort der zuständigen Service-Niederlassung ist zu nennen.
K 3.5 | A | Die Dauer der garantierten Verfügbarkeit von Ersatzteilen und gerätespezifischen Verbrauchmaterialien ist anzugeben.
K 3.6 | A | Der Bieter beschreibt kurz (max. 1 Seite), welche Maßnahmen das bieten-de Unternehmen ergreift, um ökologische Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen.
KG 4: Optionale Leistungen |  |  | 0 |  | 0 | 0 | nicht erfüllt
K 4.1 | A | Wartungsvertrag für eine jährliche Wartung inkl. Nebenkosten (z.B. Spesen, Reisekosten, etc.).
Note on I7: Sehlhorst, Michael: Bezug auf Abschnitte anpassen