## Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis - Vollkommissioniersystem für die Apotheke des LMU Klinikums
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Bieter zu jedem Kriterium in der Spalte J mit "ja" oder "nein" antworten muss. Muss-Kriterien: - Es handelt sich um zwingend erforderliche Mindestkriterien, die mit JA oder NEIN zu beantworten sind; die Nichterfüllung (Antwort "Nein") einer Anforderung führt zum Ausschluss vom Verfahren. Gleiches gilt für das Fehlen einer Angabe zu einer solchen Mindestanforderung da fehlende Angaben als "Nein" gewertert werden müssen. Kann-Kriterien: - sind Bewertungskriterien, deren Nichterfüllung (bzw. Nichtbeantwortung) nicht zum Ausschluss vom Verfahren führt, sondern deren Erfüllung dazu führt, dass der Bieter zusätzliche Bewertungspunkte im Rahmen der Qualitätsbewertung bekommt. Sie sind in Ja-/Nein-Fragen unterteilt. Beispiel: lautet seine Antwort "Ja", erhält der Bieter 1 Punkt, lautet seine Antwort "Nein" oder fehlt eine Antwort, erhält er 0 Punkte Werden Kann-Kriterien mit „Ja“ beantwortet, sind die entsprechenden Leistungen auf Anforderung im Preisblatt gesondert auszuweisen. Im Falle einer Zuschlagserteilung müssen diese Leistungen verfügbar sein. Ein Anspruch auf Beauftragung oder Abnahme der optionalen Leistungen besteht jedoch nicht. Die Spalte "Gewichtung" legt fest, mit welcher Gewichtung das einzelne Kriterium in die Gesamtbewertung eingeht. Das heißt steht in der Spalte "Gewichtung" beispielsweise "2", wird die vom Bieter zu diesem Kriterium erreichte Punktzahl mit dem Faktor 2 multipliziert. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 20 Punkte. Information: - sind Angaben, die der Auftraggeber den Bietern informativ zur Verfügung stellt. Grau hinterlegte Felder sind nicht vom Bieter auszufüllen.
Angaben zur Beschaffung eines Vollkommissioniersystems für mindestens 70.000 Packungen einschließlich Umsetzung und Vollwartung über fünf Jahre
Pos. | Beschreibung | Kriterium | Krtiterium erfüllt Ja/Nein | Bemerkung - Hinweis an den Bieter | Bewertung Punkte | Gewichtung | max. erreichbare Punkte
1. Lieferumfang
1.1 | zwei Vollkommissionier-Automaten mit insgesamt Platz für mindestens 70.000 Packungen | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
1.2 | automatische Einlagereinheit inkl. ausreichend dimensioniertem Förderband | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
1.3 | Fördertechnik | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
1.4 | USV | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
1.5 | Software | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
1.6 | weitere Komponenten zur Optimierung des Systems | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
1.7 | Vollwartungsvertrag mit Festpreis für fünf Jahre | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
1.8 | benötigte Anzahl an Arbeitsstunden für die bauliche Versetzung des Systems (siehe 2.Leistungsort) | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
2. Leistungsort
2.1 | Erstmalige Aufstellung: Interimsfläche siehe Anhang 1 | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
2.2 | Zweite Aufstellung/ Umsetzung: Zielfläche siehe Anhang 2 | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
2.3 | Das angebotene Gesamtsystem kann an beiden Leistungsorten gemäß den Punkten 2.1 und 2.2 aufgebaut und betrieben werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
2.4 | Maßnahmenspezifische Vorgabe: Das vollständige System (sämtliche Komponenten) muss eine fachgerechte Versetzung ermöglichen. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
2.5 | Das Umsetzen des Gesamtsystems: | Muss-Kriterium |  |  | ─ | ─ | ─
2.5.1 | muss durch den Bieter erfolgen. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
2.5.2 | muss in einem eng umrissenen Zeitraum erfolgen. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
2.5.3 | erfolgt ausschließlich zu den im Angebot ausgewiesenen Kosten. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
2.5.4 | muss unter Beachtung der baulichen Gegebenheiten (u.a. Raumpläne inkl. Raumhöhen, zu durchlaufende Bereiche siehe Anhang 3, maximale Türmaße für Umsetzung Breite 168 cm und Höhe 203 cm) durchgeführt werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
2.5.5 | muss inklusive aller nötigen Tätigkeiten wie Abbau, Transport, Wiederaufbau, Reinigung, Ertüchtigung, erneute Inbetriebnahme, Testung durchgeführt werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
2.6 | Der Umzug des Systems wird voraussichtlich 2029 stattfinden. Eine Terminabstimmung mit dem Auftraggeber findet individuell statt | Information |  |  | ─ | ─ | ─
3. weitere Mindestanforderungen
Allgemeine Kriterien
3.1 | Das Vollkomissioniersystem findet in der Interimsfläche (siehe Anhang 1) Platz. Die optimale, vom Bieter empfohlene, Aufstellung im Planungsfeld wird eingereicht. | Muss-Kriterium | bitte auswählen | Bitte ausgefülltes Dokument einreichen | ─ | ─ | ─
3.2 | Das Vollkomissioniersystem findet in der Zielfläche (siehe Anhang 2) Platz. Die optimale, vom Bieter empfohlene, Aufstellung im Planungsfeld wird eingereicht. | Muss-Kriterium | bitte auswählen | Bitte ausgefülltes Dokument einreichen | ─ | ─ | ─
3.3 | Die Geräte überschreiten ein Gewicht von 850 kg/m² nicht. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.4 | Die Grenzwerte der LärmVibrationsArbSchuV werden eingehalten. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.5 | Der Innenbereich der Vollkommissionierer wird durch Raumluft gekühlt, die in den Innenbereich der Vollkommissionierer hinein zirkuliert. Der Automat muss Anschlüsse für diese Belüftung besitzen. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.6 | Das Zertifikat des QMS des Bieters liegt vor. | Muss-Kriterium | bitte auswählen | Bitte Dokument einreichen | ─ | ─ | ─
Einlagerung
3.7 | Eine automatische Einlagerung wird angeboten. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.8 | Packungen, welche im automatischen Einlagerprozess nicht erkannt werden können, werden in eine Kiste zur Nachbereitung geschoben. Die Einlagerung läuft danach weiter. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.9 | Eine manuelle Einlagerung paralell zur automatisierten Einlagerung ist möglich. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.10 | Es können mindestens 200 Packungen/Stunde automatisiert eingelagert werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.11 | Das Förderband zur automatisierten Einlagerung ist mindestens acht Meter lang. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.12 | Artikel können chaotisch auf das Einlagerband geschüttet werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.13 | Es kann zeitlich unbegrenzt (24 Stunden) eingelagert werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.14 | Eine Priorisierung von Ein- vor Auslagerung und umgekehrt kann vorgenommen werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.15 | Es kann gleichzeitig ein- und ausgelagert werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.16 | Jeder Vollkommissionierer arbeitet mit zwei Greifern. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.17 | Chargen und Verfallsdaten werden bei vorhandenem SecurPharm-Code automatisch erfasst. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.18 | Neue Packungen oder veränderte Packungsgrößen werden vom Vollkommissionierer automatisiert vermessen. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.19 | Packungen sind bereits auf dem Einlagerband/modul für Auslageranforderungen verfügbar, bevor die Einlagerung in Schächte erfolgt. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.20 | Der Greifer kann per Videosystem überwacht werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
Auslagerung
3.21 | SecurPharm Codes werden automatisch ausgelesen und abgemeldet. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.22 | Die automatische Abmeldung von SecurPharm Codes kann für Retouren oder interne Auslagerungen ausgeschaltet werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.23 | Das Vorziehen oder Priorisieren ausgewählter Vorgänge ist möglich. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.24 | Es können mindestens 600 Packungen pro Stunde ausgelagert werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.25 | Es kann in apothekeneigene Kisten (L 700 x B 400 x H 273 [mm]) ausgelagert werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.26 | First-Expired-Fist-Out wird beachtet. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
Lagerhaltung
3.27 | Es kann ein Report in einem bearbeitbaren Format erstellt werden mit mindestens folgenden Angaben: Materialnummer, Materialname, Charge, Verfall, Einlagerungsdatum, Menge, Lagerplatz in Automat 1 oder 2. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.28 | Es kann eine Verfalldatenliste erstellt werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.29 | Der Vollkommissionierer erkennt verrutschte Packungen und ordnet sie automatisch neu an. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.30 | Der Vollkommissionierer kann eine Liste erstellen, welche bei Unterschreiten einer Mindestbestandsmenge im Vollkommissionierer, ein Nachfüllen vorschlägt. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.31 | Der Vollkommissionierer muss Packungen mit einem Einzelgewicht von mindestens 1.000 g lagern/handhaben können sein. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.32 | Der Vollkommissionierer muss eckige Packungen mit den Maßen mindestens 90 x 140 x 220 [mm] lagern/handhaben können sein. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.33 | Der Auftraggeber stellt den Bietern eine Referenzartikelliste (Anhang 4) mit der Gesamtmenge von 70.000 zu lagernden Arzneimittelpackungen einschließlich Länge, Breite, Höhe sowie jeweiliger Stückzahl zur Verfügung. Mindestens diese 70.000 Packungen müssen nachweislich vollständig auf einmal im Vollkommissioniersystem gelagert werden können. Den Angebotsunterlagen ist eine klinikspezifische Kalkulation als Nachweis für die angegebene Kapazität beizufügen. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
Fördertechnik
3.34 | Die Fördertechnik kann mit den vom Auftraggeber bereitgestellten Kisten genutzt werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.35 | Die Fördertechnik gemäß Aufstellungsplan befördert die vom Auftraggeber bereitgestellten Kisten zum Ausgabepunkt des Vollkommissionierers und nach Befüllung zum Übergabepunkt. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
Aufstellung und Qualifizierung
3.36 | Das Vollkommissioniersystem ist einschließlich allem notwendigen Zubehör d.h. inklusive aller Hardwarebestandteile, die zur vollständigen Installation und dem Betrieb der Geräte erforderlich sind, betriebsbereit zu konfigurierern, zu liefern und aufzustellen. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.37 | Die Verpackung, Lieferung, Einbringung der Anlage, Montage inkl. Haftpflichtversicherung für entstehende Schäden, Anschluss an Energie- und Betriebsmittel, Dokumentation, Endreinigung und Entsorgung aller Verpackungsmaterialien sind zusätzlich zu 4.33. vollumfänglich enthalten. Die Durchführung und Dokumentation aller notwendigen Funktionstests sowie vorgeschriebener behördlicher und sicherheitstechnischer Abnahmen der Systeme sind inkludiert. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.38 | Die Lieferung, Aufstellung und alle mit der Inbetriebnahme verbundenen Leistungen müssen vorbehaltlich unseres Baufortschrittes acht Monate nach Zuschlagserteilung erbracht werden. Eine Terminabstimmung mit dem Auftraggeber findet nach Auftragsvergabe individuell statt. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.39 | Der Bieter überprüft vor Auslieferung alle kritischen Bauteile. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.40 | Der Bieter überprüft die korrekte Installation aller Geräte und Komponenten. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.41 | Der Bieter begleitet und überprüft die Inbetriebnahme und Testung. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.42 | Der Bieter stellt umfangreiche Handbücher in deutscher Sprache zur Verfügung und aktualisiert diese regelmäßig. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.43 | Einführungsschulungen am Erfüllungsort für acht Mitarbeitende nach erfolgter Installation sind inkludiert. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
Wartung und Ausfall
3.44 | Ein Ausfallkonzept für den Ausfall einer der beiden Vollkommissionierer liegt vor. | Muss-Kriterium | bitte auswählen | Bitte Dokument einreichen | ─ | ─ | ─
3.45 | Ein Ausfallkonzept für den Ausfall eines der beiden Greifers eines Vollkommissionierers liegt vor. | Muss-Kriterium | bitte auswählen | Bitte Dokument einreichen | ─ | ─ | ─
3.46 | Die USV überbrückt mindestens 30 Minuten Ausfallzeit der Regelstromversorgung. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.47 | Die Datensicherung kann im laufenden Betrieb ohne down-time jeglicher Komponenten und Module des Vollkommissioniersystems durchgeführt werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.48 | Bei Ausfall der Vollkommissionierer können Packungen manuell entnommen werden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.49 | Ein Vollwartungsvertrag (einschließlich Software-Updates, Wartung sämtlicher gelieferter Geräte, Anfahrtskosten sowie aller Ersatzteile etc.) wird für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Ablauf der Gewährleistungsfrist abgeschlossen. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.50 | Alle Arbeiten zur Wartung, Instandhaltung, kurzfritstige Fehlerbehebungen, Updates und Reparaturen erfolgen während der Öffnungszeiten der Apotheke (Mo - Fr 7:30 - 16:00 Uhr) oder gemäß vorheriger Absprache. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.51 | Eine deutschsprachige Servicehotline ist Montag - Freitag zwischen 7.30 - 18:00 Uhr erreichbar. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.52 | Die telefonische Reaktionszeit, während der unter 4.48. geforderten Zeit, beträgt <=30 Minuten. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.53 | Die Zeit, bis ein Servicetechniker während der unter 4.48. geforderten Zeit vor Ort ist, beträgt <=6 Stunden. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.54 | Die Ersatzteilgarantie wird für 10 Jahre nach End of Sales gegeben. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.55 | Ist ein Austausch von Teilen nötig, so werden Original-Ersatzteile verbaut. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.56 | Ersatzteile sind sofort verfügbar. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.57 | Zur Nutzung des Fernwartungszugriffs benötigt der Auftragnehmer eine aktuelle Version der Software Omnissa Horizon Client, sowie aus seinem Firmennetzwerk Firewall Port Freischaltungen für die Ports 443 und 8443 zu vom Auftraggeber benannten IP-Adressen. | Muss-Kriterium | bitte auswählen |  | ─ | ─ | ─
3.58 | Der Bieter reicht ein Nachhaltigkeitskonzept ein. Berücksichtigt werden insbesondere: • Energieeffizienz • Ressourcenschonung • Recyclingkonzepte • Nachhaltige Service- und Logistikprozesse. | Muss-Kriterium | bitte auswählen | Bitte Dokument einreichen | ─ | ─ | ─
4. Kann-Kriterien
4.1 | Eine automatische Regalreinigung wird angeboten. | Kann-Kriterium | bitte auswählen |  | 1 | 1 | 1
4.2 | Es wird ein System zur automatischen Kistenentstapelung angeboten. | Kann-Kriterium | bitte auswählen |  | 1 | 3 | 3
4.3 | Eine automatische Einlagerung mit nur einem Einlagergerät führt automatisiert zu einer Bestandsspiegelung der beiden Vollkommissionierer. | Kann-Kriterium | bitte auswählen |  | 1 | 5 | 5
4.4 | Der Vollkommissionierer kann auch Packungen, größer als die Maße 100 x 140 x 220 [mm] lagern/handhaben. | Kann-Kriterium | bitte auswählen |  | 1 | 3 | 3
4.5 | Die beiden Greifer eines Vollkommissionierers können jeweils voll redundant arbeiten. | Kann-Kriterium | bitte auswählen |  | 1 | 5 | 5
4.6 | Beim Ausfall der Kommissioniersoftware kann die Position einer Packung durch die Automatensoftware ermittelt werden. | Kann-Kriterium | bitte auswählen |  | 1 | 1 | 1
4.7 | Beim Ausfall der Kommissioniersoftware kann nach manueller Packungsentnahme der Bestand in eben dieser Software angepasst werden. | Kann-Kriterium | bitte auswählen |  | 1 | 1 | 1
4.8 | Der Vollkommissionierer sortiert in Niedrigbetrieb- oder Ruhephasen sein Lager so um, dass die Packungen schnellstmöglich ausgelagert werden können. | Kann-Kriterium | bitte auswählen |  | 1 | 1 | 1

## Preisblatt
Preisblatt
Der Wertungspreis setzt sich aus den Angebotspreisen für die Vollkommissionierautomation einschließlich Lieferung und Installation sowie den Preisen für Service, Wartung und Umsetzung zusammen. Die Preise für die Optionsausstattung sind gesondert anzugeben. Sie sind nicht Bestandteil des Wertungspreises und bleiben bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots unberücksichtigt. Ein Anspruch auf Beauftragung der Optionsausstattung besteht nicht. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, die Optionsausstattung ganz oder teilweise abzunehmen.
* - wertungsrelevant | Menge | Einzelpeis netto € | Gesamtpreis € netto | Gesamtpreis € brutto
Vollkommissionierautomation*
Preis für die Gesamt-Vollkommissionierautomation (sämtliche gemäß Raumplan angebotenen Komponenten gemäß Ziffer 1 „Leistungsumfang“) | 1 | 0 | 0 | 0
Optionsausstattung
Regalreinigungsmodul | 1 | 0 | 0 | 0
Kistenentstapler | 1 | 0 | 0 | 0
Service und Wartung*
Vollservicevertrag - Pauschale pro Jahr - nach Ablauf der Gewährleistung (gemäß Ziffer 1 „Leistungsumfang“) | 5 | 0 | 0 | 0
Umsetzung*
Pauschalfestpreis für die Umsetzung der Vollkommissionierautomaten ab 2029 (gemäß Ziffer 1 „Leistungsumfang“) | 1 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten |  |  | 0 | 0