Leistungsbeschreibung Beatmungsgerät

Ausschreibungsgegenstand:

Der Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst (Feuerwehr) des Magistrates der Seestadt Bremerhaven beabsichtigt für den Rettungsdienst 4 (vier) neue Beatmungsgeräte zu beschaffen. Dabei sollen sich die neuen Geräte weitestgehend an den Bestandsgeräten orientieren und vergleichbar sein. Details siehe der nachfolgenden Leistungsbeschreibung. Abweichungen und die Definition der Vergleichbarkeit befindet sich am Ende der Leistungsbeschreibung. Grund der Vorgabe von Leitfabrikaten ist eine einheitliche Fahrzeugflotte, einheitlicher Lagerbestand für Ersatzteile und -geräte sowie minimaler Schulungsbedarf. Sofern in der Leistungsbeschreibung medizinische Anforderungen/Modi oder ähnliches mit markenspezifischen Bezeichnungen benannt sind, gilt grundsätzlich der Zusatz „oder vergleichbar“. In dem Fall gilt als vergleichbar die Funktionsweise, die möglichen Parametrierungen/Einstellungen und der Anschluss an vorhandene Medizintechnik. Die Kompatibilität mit der vorhandenen Medizintechnik muss gewährleistet und sichergestellt sein.

Angebotserfüllung

Alle Punkte müssen vollständig erfüllt werden, der alleinige Wortlaut der Leistungsbeschreibung ist bindend. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss. Anderslautende Ausführungsbeschreibungen, die dem Angebot beigelegt werden, oder Angaben in der Leistungsbeschreibung wie beispielsweise „nicht lieferbar“ werden als Änderung der Vergabeunterlagen bewertet und führen demnach zum Ausschluss. Dies gilt nicht für allgemeine Info-Broschüren oder Werbeprospekte oder Standardtextbausteinen im EDV-Angebot.

Bieter haben vor Angebotsabgabe die Möglichkeiten über Bieterfragen Änderungen an der Leistungsbeschreibung zu erfragen. Die Fragen werden als Einzelfallentscheidungen geprüft. Die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, die Anfragen negativ zu beantworten.

Normanforderungen, Widerspruchregelungen

Sofern dem Bieter/der Bieterin ein Widerspruch zwischen einer kundenspezifischen Forderung zu geltenden Vorschriften oder Normen im Rahmen der Angebotsabgabe auffällt, macht der Bieter/die Bieterin die Auftraggeberin vor Auftragsvergabe darauf aufmerksam. Nach Auftragsvergabe gilt vorranging die Anforderung nach den Normen und Vorschriften. Der Bieter trägt die Mehrkosten, wenn er vor Angebotsabgabe nicht aufmerksam gemacht hat. Eine Zulassung und der Betrieb des Fahrzeuges müssen uneingeschränkt möglich sein.

Sofern einzelne Pflicht- oder Mindestanforderungen der Normen, Vorschriften und Richtlinien nicht explizit in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind, gelten diese nach Satz 1 der Allgemeinen Leistungsbestandteile auch als gefordert.

Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterien sind deutlich mit einem [Z] gekennzeichnet. Die Erfüllung der Mindestanforderung eines Bewertungskriteriums mit 0 P führt nicht zu einem Ausschluss. Die Bewertungskriterien sind an den jeweiligen Stellen deutlich erläutert. Zur Erreichung der Höchstpunktzahl in der technischen Ausführung haben die Bieter die Vorgaben der Wertungsmatrix in ihren Angeboten zu beachten. Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet. Bei widersprüchlichen Angaben zu den Leistungskriterien zwischen den in dieser Leistungsbeschreibung gemachten Angaben und dem EXCEL-Fragebogen zur Leistungsbewertung des VMS gelten, sofern diese nicht zweifelsfrei aufgeklärt werden können, die Angaben der Leistungsbeschreibung als verbindlich. Das Recht auf einen Ausschluss wegen zweifelhafter Einträge nach §57 VgV bleibt bestehen.

Die Wertung in diesem Los setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

Gesamtendpreis in EUR, brutto				60 %

Technische Leistungskriterien				40 %
davon:
1.2.2 c	Einstellung O2-Konzentration 	20 %
1.2.4	Lieferung Leitfabrikat			20 %

___________________________________________________________________

GESAMT:	                                                            	100%

Leistungsbeschreibung

1.1	Allgemeines	6

1.1.1	Zu erfüllende Normen	6

1.1.2	Gewicht und Abmessungen	7

1.2	Gerätebeschreibung	7

1.2.1	Allgemeines	7

1.2.2	Beatmungsmodi, Messungen und Einstellungen	8

1.2.3	Tragesystem	10

1.2.4	[Z] Leitfabrikat	13

1.3	Liefer-, Zahlungs- und sonstige Bedingungen	14

1.4	Preisblatt in EUR:	15

Folgende Tabellenüberschrift gilt für alle Tabellen in dem Gesamtdokument

| Pos. | Beschreibung | Anmerkungen des Bieters (nur in Formularfelder oder ☐ gestattet) |
| --- | --- | --- |

## Allgemeines

### Zu erfüllende Normen

| a | Nachfolgende Normen sind vollumfänglich zu erfüllen: - EN 60601-1 - EN 60601-1-2 - EN 60601-1-6 - EN 60601-1-8 - EN 60601-1-12 - EN 62366-1 - EN 1789 - EN 13718-1 - EN 794-3 - ISO 10651-3 - ISO 10993-1 - RTCA DO-160 G - MIL-STD 810 G - AECTP 400 Mission induced (tactical wheeled) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Schutzgrad: mind. IP 54 | ☐ wird erfüllt |

### Gewicht und Abmessungen

| a | Gewicht des Grundgerätes: - ca. 2 kg (+/- 0,3 kg) inkl. Akku | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Abmessung Grundgerät in mm: - ca. 206 x 137 x 130 (BHT) - Alternative Abmessungen sind nur zulässig, wenn das Grundgerät in die Trägerplatte gemäß 1.2.3 passt und dort Crash-Test sicher montiert werden kann. | ☐ wird erfüllt |

## Gerätebeschreibung

### Allgemeines

| a | Allgemeines: - Notfall- und Transportbeatmungsgerät mit ca. 4.3'' Farbdisplay mit einem Gewicht nach 1.1.2 der LB und einem internen Akku mit bis zu 7,5 h Laufzeit für den professionellen Einsatz im Rettungsdienst | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Akku-Wechsel - Der intern verbaute Akku kann vom Betreiber selbst gewechselt werden | ☐ wird erfüllt |

### Beatmungsmodi, Messungen und Einstellungen

| a | verfügbare Beatmungsmodi - volumenkontrollierter Beatmungsmodi (IPPV) und vier druckkontrollierte Beatmungsmodi (PCV, aPCV, BiLevel + ASB, PRCV+ASB) - spontaner Beatmungsmodus (CPAP+ASB)1 mit Druckunterstützung ASB, für die nicht-invasive Beatmung (NIV). - Während der assistierten Beatmung steht eine Apnoebeatmung zur Verfügung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Flowmessung - Flowmessung mittels proximalen Flowsensors ist für ein umfangreiches Monitoring verfügbar. Weiterhin gibt es eine Darstellung von Druck- und Flowkurven. | ☐ wird erfüllt |
| c | Sauerstoff - [Z] Die inspiratorische O2-Konzentration soll zwischen 21% bis 100% über eine lowflow O2-Einspeisung veränderbar sein. - Zum Antrieb dient ein Gebläse. - Einstellbar sind die Gasarten: Konzentratorgas (O2 93%) sowie medizinsicher Sauerstoff. | ☐ wird erfüllt [Z] O2-Konzentration: ☐ 21 % - 100 % (10 P) ☐ 30 % - 100 % (5 P) ☐ 40 % - 100 % (0 P) |

| d | Modus-Wahl - Ein schneller Einstieg in die Beatmung wird durch die Eingabe der Körpergröße oder durch Anwahl der Notfallmodi für Säugling, Kind, Erwachsener gewährleistet. - Ein Manueller Modus mit patientennaher Beatmungshubauslösung (z.B. MEDUtrigger oder vergleichbar1) an der Beatmungsmaske zur Beatmung bei einer Narkoseeinleitung oder Herz-Lungen-Wiederbelebung steht zur Verfügung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| e | Weiteres - Alle beatmungsrelevanten Anschlüsse sind von vorne (frontal) zugänglich. - Eine große, gut sichtbare und sehr helle Alarmleuchte sorgt für eine sichere Beatmung. - Ein Betreibermenü dient der Konfiguration des Gerätes. - Softwareupdates können über eine SD-Karte vom Betreiber durchgeführt werden. - Ein austauschbarer Hygieneeingangsfilter sorgt für den Schutz des Gerätes vor viralen und bakteriellen Kontaminationen. - Das Gerät ist hardwareseitig mit einer (Bluetooth-)Schnittstelle an alle gängigen E-Protokollen ausgestattet. Die Kompatibilitäten sind zu benennen. - Es muss eine drahtlose, cloudbasierte Schnittstelle enthalten sein, mit welcher in der vorhandenen Cloud-Lösung (WEIWANN connect) die Funktionsbereitschaft der Geräte jederzeit abgebildet wird und die Funktionskontrollen dokumentiert werden. Im Servicefall müssen die Daten und Informationen drahtlos an den Hersteller/Service-Partner übermittelt werden können. | ☐ wird erfüllt |

### Tragesystem

| a | Allgemeines - Das Beatmungsgerät muss auf den vorhandenen Grundtrageplatten WEIMANN Life Base 1 NG XS Crash-Test sicher montiert werden können. Alternative Geräte sind zulässig, wenn diese mit den genannten Trägerplatten Crash-Test sicher kompatibel sind und für die weitere einsatztaktische Verwendung die gleiche Größe haben. - Es darf keine Schutztasche um das System herumgesetzt sein. - Es ist die im Preisblatt genannte Stückzahl von Grundtrageplatten mit auszuliefern | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Rucksäcke - Lieferung von 6 geeigneten Tragelösungen, jeweils: - als Rucksack mit 2 Schulterschlaufen - als Tasche mit einem außenangebrachten Handgriff in Hochformat - als Tasche mit einem außenangebrachten Handgriff in Querformat - Der Rucksack ist ca. auf halber Breite mit einem 3-seitigen umlaufenden Reißverschluss verschlossen, so dass der Rucksack bei geöffnetem Reißverschluss um 180 ° aufgeklappt werden kann - Schnellzugang durch ein separates Fach von außen (mit Reißverschluss und Sichtfenster) zum Beatmungsgerät - Schnellzugang durch ein separates Fach von außen (mit Reißverschluss) zum O2-Ventil - Die Trageplatte nach Buchtstabe a muss innen sicher verlastet werden können - Aufnahme für eine O2-Flasche; Innen mit 2-3 weiteren entnehmbaren Taschen für Zubehör - Integrierte Ladeschnittstelle zwischen der Rucksackaußenseite und dem Beatmungsgerät im Inneren - Nachleuchtende Reflektoren außen an dem Rucksack - z.B. WEIMANN Rescue-Pack Plus oder vergleichbar | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| c | Wandhalterungen - Lieferung von 3 geeigneten Wandhalterungen mit Halteklauen zur mobilen Befestigung der Wandhalterung an einer Geräteschiene - z.B. WEIMANN Base-Station 1 NG oder vergleichbar | ☐ wird erfüllt |

### [Z] Leitfabrikat

| a | Vorgabe - Als Leitfabrikat für die o.g. Anforderung ist z.B. das Gerät MEDUVENT Standard (Beatmungsgerät mit integriertem Turbinenantrieb und MEDUtrigger, Flowmessung und Kurven mit Beatmungsmodi IPPV, CPAP+ASB, BiLevel+ASB, PRVC+ASB, aPCV, PCV und Modus Manuell) zu liefern (oder gleichwertig nach Buchstabe b) | [Z]: Angebot ☐ Leitfabrikat (10 P) ☐ Alternative, siehe Punkt b (0 P) |
| --- | --- | --- |
| b | Alternative - Gleichwertige Fabrikate dürfen angeboten werden, wenn: - Abmessungen identisch sind (Platzverfügbarkeit in Fahrzeugen) - die elektrischen Ladeanschlüsse kompatibel sind (Einheitlichkeit in den Fahrzeugen) - die vorhandenen Lagersysteme und Halterungen kompatibel sind - die Menüführung nahezu identisch ist (Schulungsaufwand) | ☐ wird erfüllt Angebote Alternative: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## Liefer-, Zahlungs- und sonstige Bedingungen

| a | Lieferung - Die Lieferung erfolgt an den Standort der Auftraggeberin (Zur Hexenbrücke 12, 27570 Bremerhaven) - Lieferzeitpunkt ist das Datum der mangelfreien Anlieferung aller Geräte, Teillieferungen sind ausgeschlossen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Zahlungsbedingungen - Zahlung erfolgt ausschließlich nach mangelfreier Auslieferung aller Geräte gegen Rechnung. Eine Vorauszahlung ist ausgeschlossen - Angebotspreis ist ein Festpreis ohne Preisgleitklausel | ☐ wird akzeptiert |
| c | sonstige Bedingungen - Herstellergarantie mind. 2 Jahre | ☐ wird erfüllt |
| d | Schulungsumfang - Es sind folgende Multiplikatoren-Schulungen/Einweisungen nach MPBetreibV und MPDG am Standort der AG durchzuführen: - 3 unterschiedliche Termine (je 1 pro Wachabteilung) unmittelbar nach Auslieferung - 3 unterschiedliche Termine (je 1 pro Wachabteilung) 12 Monate nach Auslieferung | ☐ wird erfüllt |

## Preisblatt in EUR:

| Preisposition |  | netto | MwSt. 19% | MwSt. (andere) | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Grundkosten 6 Geräte | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P2 | Grundkosten 6 Trägerplatten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P3 | Grundkosten 6 Rucksäcke mit Ausstattung | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P4 | Grundkosten 4 Wandhalterungen | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P5 | ggf. weitere Nebenkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| PG | Grundkosten 6 Geräte | [Zwischensumme (P1 – P5)]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | [Zwischensumme (P1 – P5)]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| S1 | Schulungskosten (Erstschulung) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| S2 | Schulungskosten (Folgeschulung nach 12M) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| EP | Endpreis | [Zwischensumme (P1 – P5) + S1 + S2]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | [Zwischensumme (P1 – P5) + S1 +S2]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen

ab Zuschlagserteilung (angenommen für den Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Die maximale Lieferzeit darf 39 Wochen (9 Monate) betragen!

sofern markenspezifische Beatmungsmodi genannt sind, gilt: „oder vergleichbare Beatmungsmodi. Vergleichbar müssen sein: Funktionsweise & Parametrierung, siehe auch Seite 1 der Leistungsbeschreibung.“

der abweichende Steuersatz ist durch den Bieter anzugeben

dürfen 0,- EUR betragen und müssen gesondert erläutert werden; Schulungskosten sind hier nicht aufzuführen

Die Schulungskosten sind hier als Festpreis einzutragen. Im Falle einer Preisgleitung dürfen Mehrkosten nur für S2 geltend gemacht werden, wenn nachweislich die angesetzten Kosten (z.B. Bahn/Spritpreise/Hotelübernachtungen etc.) um mehr als 5% abweichen.

dieser ist wertungsrelevant und im Vergabeportal einzutragen

Bieterangaben in „Monaten“ werden mit dem Faktor 1 Monat = 4,3 Wochen umgerechnet!