## LV_Transportbeatmung
Anlage A zum Vertrag: Spezifikation Öffentliche Ausschreibung Lieferung von Notfallbeatmungsgeräten Az: 2026-BS015949
Spezifikation Notfall- /Transportbeatmungsgeräte
Produktname Notfall-/-Transportbeatmungsgeräte
Name des Herstellers
Der Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt betreibt als Maximalversorger eine hochkomplexe klinische Infrastruktur mit mehr als 400 überwachungspflichtigen Bettplätzen, einer großen Anzahl intensivmedizinischer und perioperativer Versorgungseinheiten sowie mehr als 20 operativen Sälen unterschiedlicher Fachrichtungen. Beschafft wird ein Transport- und Notfallbeatmungsgerät der erweiterten Leistungsklasse für innerklinische (und bei Bedarf außerklinische Transporte). Bestandskompatibilität, Einweisungsaufwand und Zubehörlogistik werden als objektive Wirtschaftlichkeits- und Patientensicherheitskriterien bewertet, ohne bestimmte Hersteller oder Produktplattformen vorzugeben. Der Einsatz erfolgt in einem klinischen Umfeld mit: • hoher Anzahl täglicher Patientenbewegungen, • zahlreichen parallel betriebenen OP- und Funktionsbereichen, • hohem personellen Durchsatz, • interdisziplinären Nutzungsszenarien, • hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Standardisierung und Betriebssicherheit. Vor dem Hintergrund der Größe und Komplexität der Betreiberstruktur kommt der Vereinheitlichung technischer Plattformen, Bedienkonzepte, Zubehörsysteme sowie Verbrauchsmaterialien eine besondere Bedeutung zu. Bereits etablierte Betreiberstrukturen, insbesondere im Bereich vorhandener Transportbeatmungsplattformen, bestehender Schlauchsysteme, Zubehörlogistik, Aufbereitungsprozesse, Lagerhaltung, Einweisungskonzepte sowie technischer und organisatorischer Betreiberabläufe, sollen im Rahmen der Beschaffung unter wirtschaftlichen, organisatorischen und patientensicherheitsrelevanten Gesichtspunkten angemessen berücksichtigt werden. Ziel der Beschaffung ist die Sicherstellung eines wirtschaftlichen, hochverfügbaren, sicheren und standardisierten Betriebs unter Minimierung zusätzlicher organisatorischer Komplexität, Schulungsaufwände, Lagerhaltungsvarianten sowie potenzieller anwendungsbedingter Fehlerrisiken. Eine intensivmedizinische Spezialtransportfunktionalität außerhalb des typischen innerklinischen anästhesiologischen Einsatzbereichs stellt nicht den primären Beschaffungsgegenstand dar.
Ausfüllhinweise: Bitte füllen Sie nur die Spalte Bieterangaben aus, sollte der Platz nicht ausreichen, dann fügen Sie eine separate Seite an! Bei den Kriterien der einzelnen Spezifikationen handelt es sich um A-, B-, C-Kriterien. Die A-Kriterien führen bei Nichterfüllung zum Ausschluss von der Vergabe. Für die B-Kriterien werden entsprechende Punkte vergeben, welche jeweils gewertet werden. Die C-Kriterien sind informativ und werden vom Auftraggeber für die Vorbereitung interner Prozesse bzw. die Implementierung benötigt.
Pos. | Spezifikation / Anforderung | Erläuterung / Zweck | Kriterium | Bieterangaben (nicht zutreffendes streichen) | Nachweis / Anlage | erreichbare Punkte je Kriterium | Punktebewertung | Bewertung A-Kriterien | erreichte Punkte
1. Allgemeine Herstellerangaben, Produktsicherheit und regulatorische Anforderungen
1.1 | Die angebotenen Produkte und Komponenten verfügen über eine gültige CE-Kennzeichnung und entsprechen den jeweils gültigen Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR). Die zugehörige EU-Konformitätserklärung ist unter Angabe der Benannten Stelle, Risikoklasse sowie Gültigkeitsdauer vorzulegen. | Regulatorische Grundanforderung; verhindert Beschaffung von Produkten ohne tragfähigen MDR-Status. | A | ja/nein | gültiges MDR-Zertifikat / gültige EU-Konformitätserklärung
1.2 | Folgende Produktregistrierungen sind anzugeben: UDI-DI, UDI-Träger am Gerät/Label, Hersteller-SRN,, Risikoklasse, Zweckbestimmung, Softwareversion, Zubehör-UDI soweit relevant; Übergabe ist nach Beauftragung zwingend als strukturierte Excel-/CSV-Stammdatentabelle für die Migration ins CAFM zu übergeben. | Erforderlich für Stammdaten, Rückverfolgbarkeit und interne Dokumentation. | C | ja/nein | Herstellerangabe
1.3 | Alle einschlägigen Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, DIN-/EN-/IEC-/ISO-Normen, die den Leistungsgegenstand betreffen, werden in gültiger Fassung eingehalten. | Generalklausel | A | ja/nein | Bestätigung des Herstellers
1.4 | Nachweis der für den angebotenen Gerätetyp anwendbaren Normen, mindestens IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IEC 60601-1-8, IEC 60601-1-12 und ISO 80601-2-84. | Elektrische Sicherheit, EMV, Gebrauchstauglichkeit, Alarmsysteme und Notfall-/Transportumgebung. | A | ja/nein | Normennachweis
1.5 | Nachweis der einschlägigen besonderen Festlegungen für Beatmungsgeräte in Notfall-/Transportumgebung ISO 80601-2-84 als Mindestanforderung für Transportvarianten oder gleichwertige Nachweise. | Normativer Nachweis der spezifischen Sicherheit und Leistungsfähigkeit bei Beatmungsgeräten, sowie Normativer Nachweis der Eignung für Notfall- und Transportbeatmung unter mobilen und präklinischen Einsatzbedingungen. | A | ja/nein | Normennachweis
1.6 | Nachweis der einschlägigen besonderen Festlegungen für Beatmungsgeräte ISO 80601-2-12 für die gesondert angebotenen Dauer-/Intensivpflegevarianten; ISO 80601-2-90 bei HFOT oder gleichwertige Nachweise. | Normativer Nachweis der spezifischen Sicherheit und Leistungsfähigkeit bei Beatmungsgeräten, sowie Normativer Nachweis der Eignung für Notfall- und Transportbeatmung unter mobilen und präklinischen Einsatzbedingungen. | A | ja/nein | Normennachweis
1.7 | Cybersecurity und Secure Product Development Für softwarebasierte, netzwerkfähige oder updatefähige Systeme ist ein dokumentiertes Cybersecurity-Konzept nach dem Stand der Technik vorzulegen. Sofern anwendbar, ist die Umsetzung der Anforderungen der IEC 81001-5-1 oder gleichwertiger Sicherheitsstandards für Health-Software und vernetzte Medizinprodukte nachzuweisen. Das Konzept berücksichtigt mindestens folgende Aspekte: • Schutz vor unbefugtem Zugriff, • Benutzer- und Rechteverwaltung, • sichere Softwareupdate-Mechanismen, • Absicherung netzwerkbasierter Schnittstellen, • Verfahren zur Behandlung von Cybersecurity-Vorfällen, • Dokumentation sicherheitsrelevanter Softwareänderungen. Der Hersteller hat darzustellen, wie die dauerhafte Cybersecurity-Unterstützung über die vorgesehene Nutzungsdauer gewährleistet wird. |  | A | ja/nein | Herstellererklärung / Cybersecurity-Konzept / IEC-Nachweis
1.8 | Schwachstellen-, Patch- und Update-Management Der Bieter verfügt über ein dokumentiertes Verfahren zum Schwachstellen-, Sicherheitsupdate- und Patchmanagement. Der Bieter kann etablierte Prozesse zu folgenden Punkten nachweisen: • Identifikation sicherheitsrelevanter Schwachstellen, • Risikobewertung, • Kundeninformation, • zeitnahen Bereitstellung geeigneter Gegenmaßnahmen nachzuweisen. Zusätzlich ist darzustellen, innerhalb welcher Zeiträume kritische Sicherheitslücken bewertet und behoben werden. Sofern verfügbar, ist ein Verfahren zur Veröffentlichung sicherheitsrelevanter Herstellerinformationen (z. B. Security Advisories / PSIRT-Prozess) zu benennen. |  | A | ja/nein | Herstellerprozessbeschreibung / PSIRT-Konzept / Security Advisory Prozess
1.9 | Der Bieter stellt die Einweisung und Funktionsprüfung am Betriebsort sowie die Dokumentation gemäß MPBetreibV §§4, 11 und 13 für Produkte der Anlage 1 sicher. Der Anbieter stellt ein Train-the-Trainer-/Beauftragte-Person-Konzept inklusive Nachweisen bereit. | Dient der rechtskonformen Inbetriebnahme und Betreiberorganisation. | A | ja/nein | Einweisungskonzept
1.10 | Das angebotene Gerät befindet sich nicht in End-of-Sale, Phase-Out, Limited Availability oder vergleichbarem Abkündigungsstatus. | Investitionsschutz; keine Beschaffung einer auslaufenden Plattform. | A | ja/nein | Schriftliche Herstellerbestätigung
1.11 | Gebrauchtgeräte, Vorführgeräte, refurbished Geräte oder Ausstellungsgeräte sind ausgeschlossen. Es werden ausschließlich fabrikneue Geräte angeboten. |  | A | ja/nein
1.12 | Der Bieter sichert eine Ersatzteilversorgung, Softwareupdates sowie eine Softwarepflege, Service- und technische Unterstützung für mindestens zehn Jahren zu für mindestens zehn Jahre ab Abnahme jedes Einzelabrufs. | Sichert Verfügbarkeit und Nutzung über die erwartete Lebensdauer. | A | ja/nein | Schriftliche Herstellerbestätigung
1.13 | Verbindlich garantierte Lifecycle-Restlaufzeit der angebotenen Geräte ab betriebsbereiter Lieferung. | Längere gesicherte Verfügbarkeit wird positiv bewertet. | B |  | Herstellerbestätigung | 20 | ≥12 Jahre = 20 Punkte; 10 bis <12 Jahre = 10 Punkte; Nachweis nur Mindestlaufzeit = 0 Punkte
1.14 | Der Hersteller besitzt ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 9001 und EN ISO 13485. | Die ISO 13485 unterstützt Hersteller bei der Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems, das sichere und effektive Prozesse ermöglicht. Diese Prozesse sollen die konsistente Gestaltung, Entwicklung, Produktion, Installation, Lieferung, Überwachung, Nachverfolgung und Entsorgung von Medizinprodukten gewährleisten und damit deren gesamten Produktlebenszyklus abdecken. So soll sichergestellt werden, dass die angebotenen Produkte für ihre Zweckbestimmung sicher eingesetzt werden können. | A | ja/nein | Zertifikat (EN ISO 9001 + EN ISO 13485)
1.15 | Sicherstellung der technischen Versorgungssicherheit, Ersatzteilverfügbarkeit sowie Service- und Lieferfähigkeit über die gesamte Nutzungsdauer der Geräte, insbesondere in Zeiten weltweiter Krisen (krankheitsbedingte und wirtschaftliche Krisen, Kriege, Versorgungsengpässe/Lieferkettenstörungen, unvorhersehbare Ereignisse). | Im Hinblick auf die zunehmenden globalen Krisen bekommt die Sicherstellung eines wirtschaftlichen, sicheren und unterbrechungsarmen Betriebs von kritischer medizinischer Infrastruktur einen deutlich höheren Stellenwert. Hintergrund der Bewertung sind die im Gesundheitswesen bestehenden Anforderungen an Versorgungssicherheit, Betriebsstabilität und Krisenresilienz kritischer Medizintechnik, insbesondere auch nach den Erfahrungen vergangener globaler Lieferkettenstörungen und pandemiebedingter Einschränkungen. | B |  | • Lieferkettenkonzept • Produktions-/Logistikdarstellung • Servicekonzept • Eskalationskonzept | 20 | Bewertet werden verbindlich nachgewiesene Lieferfähigkeit, Lagerhaltung kritischer Ersatzteile, redundante Bezugswege, Ausfall- und Eskalationskonzept, garantierte Wiederherstellungszeiten und Service-Level für den Standort. Produktions-, Ersatzteil- und Serviceinfrastruktur befinden sich vollständig innerhalb der Europäischen Union mit dokumentierten Redundanzen = 20 Punkte Wesentliche Ersatzteil- und Serviceinfrastruktur befinden sich innerhalb der Europäischen Union = 10 Punkte Überwiegende Lieferkette befindet sich außerhalb der Europäischen Union mit verlängerten Wiederherstellungszeiten = 5 Punkt Kein belastbares Versorgungskonzept = 0 Punkt
1.16 | Lieferfähigkeit und Eskalationsmanagement Sicherstellung der Lieferfähigkeit der angebotenen Geräte einschließlich kritischer Ersatzteile, Austauschgeräte und Verbrauchsmaterial. Dazustellen sind insbesondere: 1) reguläre Lieferzeiten, 2) maximale Lieferzeiten bei Marktengpässen, 3) Eskalations- und Priorisierungsprozesse, 4) Lager- und Bevorratungskonzepte, 5) Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung bei Lieferkettenstörungen. 6)Eskalationsprozess, 8)maximale Wiederherstellungszeit bei Gerätestillstand | Kürzere und belastbar nachgewiesene Liefer- und Wiederbeschaffungszeiten werden positiv bewertet. | B |  | Darzustellen sind insbesondere: 1) reguläre Lieferzeiten, 2) maximale Lieferzeiten bei Marktengpässen, 3) Eskalations- und Priorisierungsprozesse, 4) Lager- und Bevorratungskonzepte, 5) Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung bei Lieferkettenstörungen. 6) verbindliche SLA in Werktagen, Lagerort, Eskalationsprozess, maximale Wiederherstellungszeit bei Gerätestillstand | 12 | Jeder Bewertungspunkt wird wie folgt bewertet: Schnellster Bieter = 2 Punkte, Langsamster Bieter = 0 Punkte, alle Bieter dazwischen = 1 Punkt
2. Einsatzprofil und Grundausstattung
2.1 | Transport- und Notfallbeatmungsgerät der erweiterten Leistungsklasse für innerklinischen und, sofern freigegeben, präklinischen/außerklinischen Transport. | Das Gerät muss sowohl im Krankenhaus als auch in Transport-/Notfallumgebungen sicher einsetzbar sein. | A | ja/nein | Zulassungs-/Datenblatt
2.2 | Zulassung für Erwachsene und Kinder (Pädiatrie). | Einheitliche Plattform für verschiedene Patientengruppen. | A | ja/nein | Datenblatt
2.3 | Invasive Beatmung, nichtinvasive Beatmung (NIV) und High-Flow-O2-Therapie sind integriert und einschließlich aller hierfür notwendigen Softwareoptionen, Lizenzen, Adapter, Sensoren und Basiszubehörteile. | Erfordert flexiblen Einsatz im Notfall-, Intensiv- und Transportbetrieb. | A | ja/nein | Datenblatt
2.4 | Turbinenbetrieb ohne zwingende externe Druckluftversorgung. | Erhöht Transportfähigkeit und Unabhängigkeit von Wand-/Fahrzeugversorgung. | A | ja/nein | Datenblatt
2.5 | Inspiratorischer Spitzenflow der Turbine/Gasmischung ≥200 l/min unter definierten Messbedingungen; Messbedingungen und O2-Konzentration sind anzugeben. | Reserve bei NIV, Leckagen und hoher inspiratorischer Nachfrage. | A | ja/nein | Datenblatt
2.6 | FiO2 stufenlos von 21 bis 100 Vol.-% einstellbar. | Erforderlich für differenzierte Sauerstofftherapie. | A | ja/nein | Datenblatt
2.7 | Betrieb mit medizinischem Sauerstoff 93 % und 100 % möglich. | Wichtig für unterschiedliche O2-Versorgungsquellen. | A | ja/nein | Datenblatt
2.8 | Der Basisflow im Erwachsenenmodus beträgt 2L/min oder weniger. | Einsparung von beigemischtem Sauerstoff. | B | ja/nein | Datenblatt | 20 | Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte
2.9 | Wie hoch ist das Gesamtgewicht des betriebsbereiten Transportbeatmungsgerätes inklusive Standardakku, CO2-Sensor, Halterung/Tragegriff und notwendiger Schutzkomponenten? | Niedrigeres Gewicht verbessert Transportergonomie und Arbeitsschutz. | B | _____ kg | Datenblatt | 20 | ≤6,5 kg = 20 Punkte; >6,5 bis ≤7,5 kg = 10 Punkte; >7,5 kg = 0 Punkte
2.10 | Integrierter oder geräteseitig vorgesehener Schultertragebetrieb ist möglich. | Vorteilhaft bei Notfalltransporten und beengten Transportwegen. | A | ja/nein | Datenblatt/Fotos
2.11 | Mechanischer Schutz der patientennahen Anschlüsse gegen Stoß-, Zug- und Knickbelastung beim Patiententransport; konstruktive Lösung durch Fotos/Datenblatt nachzuweisen | Reduziert Risiko von Anschlussbeschädigungen im Transport. | B | ja/nein | Datenblatt/Fotos | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
2.12 | IP-Schutzart mindestens IP44. | Robustheit gegen Staub/Spritzwasser in Transport- und Notfallumgebung. | A | ja/nein | Datenblatt
2.13 | Wie laut ist das Betriebsgeräusches im typischen Turbinenbetrieb in dB(A)?? | Geringere Geräuschentwicklung verbessert Nachtbetrieb, Kommunikation und Patientenkomfort. | B | ____ db | Messwert/Datenblatt | 10 | ≤48 dB(A) = 10 Punkte; 49-55 dB(A) = 5 Punkte; höher = 0 Punkte
3. Integration in vorhandene Infrastruktur, Normschienen, Fahrgestelle und Bestandsschutz
3.1 | Eine werkzeuglose Montage an medizinischen Normschienen gemäß DIN EN ISO 19054 mit Schienenquerschnitt 25 × 10 mm ist möglich. Eine sichere, vom Hersteller freigegebene Montage an DIN-EN-ISO-19054-Normschienen oder vorhandenen Transporteinheiten ist möglich. Ggf. erforderliche zugelassene Adapter/Halterungen sind vollständig anzubieten und einzupreisen. | Sichert Kompatibilität mit üblichen Geräteschienen und klinikeigenen Transportlösungen. | A | ja/nein | Datenblatt/Montageanleitung
3.2 | Die Montage z.B. an Normschienen muss gegen unbeabsichtigtes Lösen z. B. während der Transportbewegung gesichert sein. | Patienten- und Arbeitssicherheit. | A | ja/nein | Montageanleitung
3.3 | Die Kompatibilität mit vorhandenen Betten, Notfalltragen, Normschienen und mobilen Transporteinheiten ist zu beschreiben. | Dient der Einsatzplanung und Integration in Bestandsprozesse. | C |  | Beschreibung
3.4 | Vorhandene Verbrauchsmaterialien und Zubehörkomponenten (außer CO2-Sensoren) aus bestehenden Transportbeatmungsgeräte-Plattformen des Auftraggebers können weiterverwendet werden, oder nachweislich gleichwertiger bzw. wirtschaftlich vorteilhafter Verbrauchsmaterialprozess mit geringer Verwechslungsgefahr, kalkulierbaren Umstellungskosten und vollständiger Einweisung. | Die Berücksichtigung der Weiterverwendbarkeit vorhandener Verbrauchsmaterialien dient der Vermeidung zusätzlicher Schulungs-, Lagerhaltungs- und Entsorgungskosten sowie der Reduktion patientengefährdender Fehlanwendungen infolge paralleler Materialsysteme. | B |  | Kompatibilitätsliste mit Artikelnummern | 30 | Wesentliche Verbrauchsmaterialien/Zubehör vollständig weiterverwendbar = 30 Punkte; teilweise weiterverwendbar = 15 Punkte; keine Weiterverwendung = 0 Punkte
3.5 | Kompatibilität mit vorhandenen O2-Anschlusssystemen einschließlich NIST und Rettungsdienst-/Fahrzeugkupplung (Walther-Kupplung). | Vermeidet zusätzliche Adapter und Fehlanschlüsse. | B |  | Datenblatt | 10 | Ja, vollständig = 10 Punkte; teilweise = 5 Punkte; nein = 0 Punkte
3.6 | Bedien-, Alarm- und Zubehörkonzept sowie der nachgewiesene Umstellungs- und Einweisungsaufwand. Alle Angebote werden nach identischer Einweisung anhand eines vorab veröffentlichten Anwendungstests bewertet. Maßgeblich sind Trainingsdauer bis zur sicheren selbstständigen Bedienung, korrekt ausgeführte Kernhandlungen, sicherheitskritische Bedienfehler, Alarmverständnis sowie ein belastbarer Migrations- und Einweisungsplan. | Standardisierung wird als Patientensicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekt bewertet. | B |  | Verbindliches Schulungs-/Migrationskonzept; Anwendungstest nach Bewertungsbogen | 20 | Max. 20 Punkte: (1) verbindliche Einweisungsdauer bis Kompetenznachweis: ≤2 h = 6 P.; >2–4 h = 4 P.; >4–6 h = 2 P.; >6 h = 0 P. (2) standardisierter Test mit acht veröffentlichten Kernaufgaben nach identischer Einweisung: keine sicherheitskritische Fehlhandlung und ≥90 % korrekt innerhalb Referenzzeit = 8 P.; keine kritische Fehlhandlung und 75–<90 % = 6 P.; eine kritische Fehlhandlung oder 60–<75 % = 3 P.; sonst 0 P. (3) vollständiges Mapping der Kernhandlungen/Zubehörwechsel einschließlich quantifizierter Umstellungskosten und Risikomaßnahmen = 4 P.; teilweise = 2 P.; nicht belastbar = 0 P. (4) Train-the-Trainer plus digitale Nachschulungsunterlagen = 2 P.; sonst 0 P.
4. Bedienkonzept, Display, Startverhalten und Selbsttest
4.1 | Farbiger Touchscreen mit Mindestgröße 8 Zoll. | Ausreichende Übersichtlichkeit im Transport- und Notfallbetrieb. | A | ja/nein | Datenblatt
4.2 | Ablesbarkeit aus typischer Transportentfernung (vorher angeben), |  | B |  | Erläuterung Anbieter | 4 | Ablesbarkeit Testnutzer 3 Anwender + 2 Medizintechniker <1m = 0 Punkte; >1m = 2 Punkte, >1,5m = 4 Punkte
4.3 | Blickwinkel, |  | B |  | Erläuterung Anbieter | 5 | Größter Blickwinkel = 5 Punkte, kleinster Blickwinkel = 0 Punkte, alle Bieter dazwischen = 3 Punkte
4.4 | Auflösung, |  | C |  | Erläuterung Anbieter | 5 | Größte Auflösung = 5 Punkte, kleinste Auflösung = 0 Punkte, alle Bieter dazwischen = 3 Punkte
4.5 | Nachtmodus/Blendfreiheit , |  | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
4.6 | Bedienbarkeit mit Handschuhen, |  | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
4.7 | Vollständige Bedienbarkeit der klinisch relevanten Kernfunktionen ohne ausschließliche Touchbedienung über Drehknopf/Hardkeys. | Wichtig bei Handschuhbedienung, Feuchtigkeit, Desinfektionsfilm oder Display-Sperre. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
4.8 | sichere haptische Bedienung und optische Rückmeldung | Sichere Bedienbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. | B |  | Datenblatt/Fotos | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
4.9 | Display-Sperrfunktion; Klinisch kritische Kernfunktionen bleiben nach Displaysperre schnell und sicher zugänglich; unbeabsichtigte Eingaben im Transport werden verhindert. | Schutz vor unbeabsichtigter Eingabe beim Transport. | B |  | Bedienungsanleitung | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
4.10 | Zeitlich umschaltbarer Tag-/Nachtmodus und einstellbare Helligkeit | Verbessert Nachtbetrieb und Alarmwahrnehmung. | B |  | Bedienungsanleitung | 20 | Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte
4.11 | Automatischer Geräteselbsttest inklusive Schlauch-/Flow-Sensorprüfung startet ohne zusätzliche Benutzerinteraktion beim Einschalten. | Schnelle Einsatzbereitschaft und Vermeidung von Prüfschritten, die im Notfall vergessen werden. | B |  | Bedienungsanleitung | 20 | Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte
4.12 | möglichst kurze Dauer des vollständigen Selbsttests inklusive relevanter Schlauch-/Flow-Sensorprüfung. | Kurzer Selbsttest ist bei Notfalltransportbeatmung besonders kritisch. | B |  | Herstellerangabe | 20 | ≤30 s = 20 Punkte; 31–60 s = 10 Punkte; >61 s = 0 Punkte
4.13 | Das Gerät erlaubt einen herstellerseitig freigegebenen, schnellen Beatmungsstart im Notfall; Zeit bis zum zulässigen Notfallstart/Kalibrierungen, ihre Dauer und Einschränkungen sind darzustellen. | Schnelle unmittelbare Beatmungsbereitschaft. | B |  | Herstellerangabe | 10 | ≤10 s = 10 Punkte; 11–20 s = 5 Punkte; >20 s = 0 Punkte
4.14 | Individuelle Voreinstellungen für Patientenkategorien, Beatmungsmodi und Startparameter sind möglich. | Reduziert Eingabefehler und beschleunigt Einsatz. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
4.15 | Parameterfelder und Echtzeitkurven sind auf dem Hauptbildschirm frei konfigurierbar. | Anpassung an Intensiv-/Transportstandard des Hauses. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
4.16 | Echtzeitkurven können zu Analysezwecken eingefroren werden. | Hilfreich bei Transportübergabe und klinischer Beurteilung. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
5. Beatmungsmodi und klinische Funktionen
5.1 | Volumenkontrollierte, druckkontrollierte und druckunterstützte Beatmungsverfahren gemäß zeitgemäßer Nomenklatur sind verfügbar. | Grundanforderung Transportbeatmung. | A | ja/nein | Datenblatt
5.2 | SIMV-VC/PS, CMV-VC, CMV-PC, SIMV-PC/PS, A/C-PC und CSV-PS oder funktional gleichwertige Modi sind verfügbar; herstellerspezifische Modusbezeichnungen sind zulässig, sofern die funktional gleichwertige Beatmungsform anhand einer Modusvergleichstabelle belegt wird. | Modusabdeckung für Intensiv-/Notfalltransport. | A | ja/nein | Datenblatt
5.3 | Apnoeventilation und Pressure Support mit garantierter Mindestfrequenz verfügbar, herstellerherstellerspezifische Frequenzen sind zulässig, sofern die funktional gleichwertig belegt wird. | Sicherheitsfunktion bei Spontanatmung/NIV. | A | ja/nein | Datenblatt
5.4 | Leckagekompensation in invasiver und nichtinvasiver Beatmung | Wichtig bei NIV, Maske und Transportbedingungen. | A | ja/nein | Datenblatt
5.5 | Automatische Kompensation von Geräte- und Schlauch-Compliance | Verbessert appliziertes Tidalvolumen und Beatmungsgenauigkeit. | A | ja/nein | Datenblatt
5.6 | Automatische Kompensation von Geräte- und Schlauch-Resistance | Erhöht Genauigkeit und reduziert manuelle Anpassungen. | B | ja/nein | Datenblatt | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
5.7 | Ist die Volumenziel-/Volumengarantie-Funktion in druckkontrollierten/adaptiven Modi zuschaltbar? | Erhöht Sicherheit bei wechselnden Compliance-/Resistance-Bedingungen. | B | vollständig / teilweise / gar nicht | Datenblatt | 20 | In allen druckkontrollierten Modi = 20 Punkte; teilweise = 10 Punkte; nicht verfügbar = 0 Punkte
5.8 | Ist die automatische oder gleichwertige Tubus-/Atemwegswiderstands-kompensation inklusive Angabe der Tubusgrößen gegeben? | Unterstützt realistischere Atemarbeit und bessere Spontanatmung. | B | für Erwachsene und Kinder / nur für eine Gruppe / gar nicht | Datenblatt | 20 | Erwachsene + Kinder = 20 Punkte; nur eine Gruppe = 10 Punkte; nein = 0 Punkte
5.10 | Trachealdruckkurve bzw. kalkulierter Trachealdruck in Echtzeit darstellbar | Erweitertes Monitoring bei Tubuskompensation und Transport. | B | ja/nein | Datenblatt | 20 | Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte
5.11 | Patient-Ventilator-Interaktion/Spontanatmungsanteile sind auf dem Hauptbildschirm schnell erkennbar. | Schnelle visuelle Erkennung von Patientengeräteinteraktion. | B | ja/nein | Datenblatt | 15 | grafisch = 5 Punkte; numerisch = 5 Punkte; intelligente Panels = 5 Punkte
5.12 | Manuelles Inspiration-Hold-Manöver bis mindestens fünfzehn Sekunden. | Ermöglicht Pplat-Bewertung und klinische Manöver. | B |  | Bedienungsanleitung | 10 | ≥15 s = 10 Punkte; darunter = 0 Punkte
6. HFOT, Sauerstofftherapie, Präoxygenierung und Verneblung
6.1 | High-Flow-O2-Therapie mit mindestens 60 l/min ist im Gerät integriert. | Erforderlich für nichtinvasive Sauerstofftherapie im Transport-/Notfallsetting. | A | ja/nein | Datenblatt
6.2 | HFOT-Maximalflow unter spezifizierten Bedingungen. |  | B |  |  | 6 | ≥100 l/min = 6 Punkte;80-<100 l/min = 4 Punkte 60-<80 l/min = 2 Punkte
6.3 | HFOT ist mit wievielen Herstellern handelsüblicher Aktivbefeuchtungssystemekompatibel? Vorgelegt muss eine Herstellerfreigegebene Kompatibilität inkl. Schaltbild, Schlauchsystem, Temperaturbereich, Alarme und Zubehörartikelnummern; keine bloße Praxiserfahrung. | Vermeidet Abhängigkeit von nur einem Zubehörsystem. | B |  | Kompatibilitätsliste | 10 | ≥2 Systeme = 10 Punkte; 1 System = 5 Punkte; keines = 0 Punkte
6.4 | Ist die obere Druckgrenze bei HFOT über Paw-Alarm einstellbar? | Sicherheitsrelevante Alarmierung bei Okklusion/Fehlanwendung. | B | ja/nein | Bedienungsanleitung | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
6.5 | Präoxygenierung über haptische Schnelltaste oder direkt erreichbare Schnellfunktion. | Schneller Zugriff in Notfallsituationen. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
6.6 | Dauer und O2-Konzentration der Präoxygenierung sind konfigurierbar. | Ermöglicht Anpassung an Hausstandard. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
6.7 | Die automatische Verneblungdauer ist mit unterschiedlichen Zeitintervallen hinterlegt. | Klinischer Zusatznutzen in ausgewählten Situationen. | B |  |  | 20 | Automatische Verneblungsdauer mit mehreren wählbaren Intervallen. ≥4 Intervalle = 20 Punkte; 3 Intervalle = 10 Punkte; ≤2 Intervalle = 0 Punkte
6.8 | Pneumatische Verneblung ist integriert und in allen Beatmungsmodi für Erwachsene und Kinder möglich. | Reduziert Zusatzgeräte und Komplexität. | A | ja/nein | Datenblatt
6.9 | vom Hersteller freigegebene Verneblung in den für den Einsatz relevanten invasiven/NIV-Modi für Erwachsene und Kinder möglich. | Reduziert Zusatzgeräte und Komplexität. | A | ja/nein | Datenblatt
6.10 | Besitzt das Gerät eine HFOT-Verneblung? | Klinischer Zusatznutzen in ausgewählten Situationen insbesondere anästhesitischer Einsatzszenarien. | B | ja/nein |  | 20 | Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte
6.11 | Modi-Breite. | Klinischer Zusatznutzen in ausgewählten Situationen. | B | ja/nein |  | 20 | Erwachsene = 10 Punkte; Kinder = 10 Punkte
7. CO₂-Messung und Monitoring
7.1 | Hauptstrom-CO₂-Messung ist optional oder integriert verfügbar. | CO2-Monitoring ist für Notfalltransport, Tubuslage und Beatmungskontrolle wesentlich. | A | ja/nein | Datenblatt
7.2 | Wird der CO₂-Hauptstromsensor direkt am Gerät betrieben, ohne externe Modulbox und ohne externe Spannungsversorgung? | Reduziert Kabel, Zusatzkomponenten und Fehlerquellen. | B | direkt ohne Modul / mit Zusatzmodul / nicht möglich | Datenblatt | 10 | Direkt ohne Modulbox = 10 Punkte; mit Zusatzmodul = 5 Punkte; nicht möglich = 0 Punkte
7.3 | Gewicht des CO₂-Hauptstromsensors inklusive Kabel und Anschlussstecker. | Niedriges Sensorgewicht reduziert Zugkräfte am Tubus/Patientenanschluss. | B | _____ g | Datenblatt | 20 | ≤30 g = 20 Punkte; 31–50 g = 10 Punkte; >50 g = 0 Punkte
7.4 | CO₂-Küvetten sind als Einweg- und Mehrwegvariante verfügbar? | Ermöglicht wirtschaftliche und hygienische Prozesswahl. | A | ja/nein | Zubehörliste
7.5 | Ist eine CO2-Nullpunktkalibrierung bei Raumluft ohne zusätzliches Hilfsmittel möglich? | Vereinfacht Betrieb und reduziert Zusatzbedarf. | B | ja/nein | Bedienungsanleitung | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
7.6 | Kann der CO₂-Sensor während der Defibrillation weiterverwendet werden? | Wichtig bei Reanimation/Notfalltransport. | B | ja/nein | Herstellerangabe | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
7.7 | Ist eine CO₂-Messung bei invasiver Beatmung und NIV möglich? | Breitere klinische Nutzbarkeit. | A | ja/nein | Datenblatt
7.8 | Erfolgt die Darstellung der CO₂-Kurve auf dem Hauptbildschirm gemeinsam mit Druck, Flow und Volumen? | Schnelle Übersicht ohne Bildschirmwechsel. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
7.9 | Darstellung von Pplat, Ppeak, Pmean, PEEP, VTe, VTspon, Vtleak, MVe, MVespon, AFtotal, AFspon sowie Flow-Min/Max oder vergleichbare Parameter oder funktional gleichwertige, eindeutig benannte Parameter anhand einer Parametermapping-Tabelle | Monitoring-Mindestumfang für Notfall-Transportbeatmung. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
8. Schlauchsysteme, Sensorik und Verbrauchsmaterial
8.1 | Bei Kindern und Erwachsenen sind für Transport, Bett-/Bildgebung und Normaltransport geeignete, herstellerfreigegebene Schlauchsystemlängen verfügbar. Totraum, Compliance und Artikelnummern sind anzugeben. | Sicherer Einsatz im Kindertransport. | A | ja/nein | Zubehörliste
8.2 | Pädiatrisches Einwegschlauchsystem mit Länge mindestens 1,9 m für sicheren Einsatz beim Kindertransport verfügbar. | Sicherer Einsatz im Kindertransport. | A | ja/nein | Zubehörliste
8.3 | Erwachsenen-Schlauchsystem mit Länge 1,5 - 2,0m für Transport und geringe Totraum-/Complianceeffekte verfügbar. | Kurzes System für Transport und geringe Totraum-/Complianceeffekte. | A | ja/nein | Zubehörliste
8.4 | Erwachsenen-Schlauchsystem mit Länge mindestens 2,9 m für bei Bett-/Transport-/Bildgebungsumgebungen verfügbar. | Erforderlich bei Bett-/Transport-/Bildgebungsumgebungen. | A | ja/nein | Zubehörliste
8.5 | Einwegschlauchsystem, Exspirationsventil, Flow- und Druckleitung sind als zusammengehörige festverbundene Gesamtkomponente verfügbar. | Reduziert Fehlkombinationen und erleichtert Lagerhaltung. | B |  | Zubehörliste | 20 | festverbundene Gesamtkomponente = 20 Punkte; eindeutig verknüpfte Komponenten = 10 Punkte; komplexe Einzelkomponenten = 0 Punkte
8.6 | Das zu verwendende Schlauchsystem ist im Gerät grafisch oder eindeutig aufgeführt und auswählbar. | Vermeidet falsche Schlauchauswahl und unterstützt Einweisung. | B |  | Bedienungsanleitung | 20 | Grafisch/geführt mit Artikelnummer = 20 Punkte; textlich = 10 Punkte; nicht vorhanden = 0 Punkte
8.7 | Flowsensor-Kalibrierung ohne Diskonnektion des Schlauchsystems möglich. | Reduziert Kontaminations- und Diskonnektionsrisiko. | B |  | Bedienungsanleitung | 20 | Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte
8.8 | Flowsensor-Kalibrierung ohne zusätzliches Testhilfsmittel möglich. | Reduziert Zusatzteile und Fehlerquellen. | B |  | Bedienungsanleitung | 20 | Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte
9. Hygiene, Aufbereitung und Infektionsprävention
9.1 | Sind die angebotenen Geräte für die wiederholte Wischdesinfektion gemäß Herstelleranweisung geeignet |  | A | ja/nein
9.2 | Eine manuelle Aufbereitung ist möglich und mit einem der in Anhang 1b vorgegeben Desinfektionsmittel kann wischdesinfiziert werden. |  | A | ja/nein
9.3 | Ist eine maschinelle Reinigung und Desinfektion für abnehmbare wiederverwendbare Komponente möglich? |  | A | ja/nein
9.4 | Ist eine Sterilisation vorgesehene patientennahe Mehrwegkomponenten möglich? |  | A | ja/nein
9.5 | Validierte Herstelleranweisungen zur Reinigung, Desinfektion und Aufbereitung liegen in deutscher Sprache vor. |  | A | ja/nein
9.7 | Ansaug-/Schutzfilterkonzept zur Reduktion von Partikel-/Kontaminationsrisiken; Filterklasse und Wechselintervall sind anzugeben. | Reduziert Partikelbelastung in angesaugter Luft. | A | ja/nein | Datenblatt
9.8 | werkzeugloser Wechsel im betriebsfreien Zustand des HEPA-Filterwechsel durch Anwender | Vereinfacht Routinewechsel und reduziert Serviceabhängigkeit. | B | werkzeuglos und ohne Serviceeinsatz / nur im Stillstand / nur durch Service | Bedienungsanleitung | 20 | werkzeuglos und ohne Serviceeinsatz = 20 Punkte; nur im Stillstand = 10 Punkte; nur Service = 0 Punkte.
9.9 | Exspirationsluft des Patienten wird nicht in das Beatmungsgerät zurückgeführt. | Reduziert Kontaminationsrisiko im Geräteinneren. | B | ja/nein | Herstellerangabe | 20 | Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte
9.10 | Geräteoberflächen sind glatt, wischdesinfektionsgerecht und ohne unnötige Schmutz-/Flüssigkeitsfallen ausgeführt. | Praktische Reinigbarkeit im Transport- und Intensivumfeld. | A | ja/nein | Fotos/Aufbereitungsanweisung
9.11 | Wie hoch ist die maximale Anzahl der Aufbereitungszyklen für wiederverwendbare Komponenten: | Dient Wirtschaftlichkeits- und Sicherheitsbewertung. | C |  | Herstellerangabe
9.12 | Sind in patientennahe Zubehörteile Latex-, DEHP- oder PHT enthalten? Falls ja, Bauteil und Stoff angeben. | Dient Risikomanagement, Einkauf und Patientensicherheit. | C |  | Materialangabe
10. Energieversorgung, Akku und Transportbetrieb
10.1 | Ist der Betrieb an Netzspannung und externer DC-/Fahrzeugversorgung möglich? | Erforderlich für Klinik und Transport. | A | ja/nein | Datenblatt
10.2 | Wie lange ist die Akkulaufzeit unter typischen Beatmungsbedingungen? | Längere Laufzeit erhöht Sicherheit bei Transporten und Verzögerungen. | B |  | Datenblatt/Messbedingungen | 10 | ≥4 h = 10 Punkte; 2–<4 h = 5 Punkte; <2 h = 0 Punkte
10.3 | Ist der Akkutausch im laufenden Betrieb ohne Beatmungsunterbrechung möglich? | Verhindert Therapieunterbrechung bei langen Transporten. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
10.4 | Die Restlaufzeit in Minuten und Wiederaufladezeit sind jederzeit auch während der Beatmung anzeigbar. | Bessere Planbarkeit als reine Balkenanzeige. | B | ja/nein | Bedienungsanleitung | 20 | Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte
10.5 | Der Akkuzustand/-alterung bzw. Akkutauschbedarf ist für Service/Medizintechnik erkennbar. | Unterstützt präventive Instandhaltung. | B | ja/nein | Serviceunterlagen | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
10.6 | Lade-/Netzteilkonzept und Ersatzakku-Artikelnummern sind anzugeben. | Dient Lagerhaltung und Betriebsplanung. | C |  | Zubehörliste
10.7 | Nachweis der chemischen Zusammensetzung der verwendeten Akkumulator-Zellen sowie deren Sicherheitsmerkmale nach Sicherheitsnachweise nach IEC 62133-2/UN 38.3. | Verhalten bei mechanischer Beschädigung / Überlastung, sowie verwendeter Standard | A | ja/nein | Datenblatt
11. Alarmmanagement und Patientensicherheit
11.1 | Das Alarmsystem entspricht IEC 60601-1-8. | Grundanforderung an medizinische Alarme. | A | ja/nein | Normennachweis
11.2 | Ist die Alarm-LED-Helligkeit in mehreren Stufen einstellbar? | Anpassung an Schockraum, Intensivstation und Nachtbetrieb. | B | ja/nein | Bedienungsanleitung | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
11.3 | Ist die Alarmtonlautstärke in mehreren Stufen einstellbar und ist der Mindest-/Maximalpegel anzugeben? | Anpassung an Schockraum, Intensivstation und Nachtbetrieb. | A | ja/nein
11.4 | Ist der PEEP-niedrig-Alarm mit einstellbaren Grenzen separat zuschaltbar? | Wichtig bei Leckage, Diskonnektion und NIV. | B | ja/nein | Bedienungsanleitung | 20 | Ja = 20 Punkte; Nein = 0 Punkte
11.5 | Sind Alarm-, Ereignis-, Service- und Nutzungslog inklusive Exportformat, Zeitstempel, Umfang, Datenschutz und Zugriffsrechte jederzeit abrufbar? | Ereignisnachvollzug bei Übergabe und technischer Analyse. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
11.6 | Logbuch/Alarmhistorie Eintragsmenge? | Nachvollziehbarkeit von Ereignissen, Alarmen und Bedienhandlungen. | B | ja/nein | Bedienungsanleitung | 10 | >1000 Einträge = 10 Punkte; 750 - 999 Einträge = 5 Punkte; <749 Einträge = 0 Punkte
11.7 | Gibt es eine Exportmöglichkeit von Logbuch-/Servicedaten? | Unterstützt Fehleranalyse und Betreiberpflichten. | A | ja/nein | Bedienungsanleitung
12. Datenmanagement, Schnittstellen und Cybersecurity
12.1 | Vorhandene digitale Schnittstellen sind vollständig anzugeben. | Dient IT-/Medizintechnikbewertung und Risikomanagement. | C |  | Schnittstellenbeschreibung
12.2 | Sind die USB-/Datenschnittstellen gegen unautorisierte Nutzung organisatorisch oder technisch absicherbar? | Reduziert Cyber- und Datenrisiken. | B | Technisch deaktivier-bzw. einschränkbar / nur organisatorisch / nein | IT-Sicherheitskonzept | 10 | Technisch deaktivier-/einschränkbar = 10 Punkte; nur organisatorisch = 5 Punkte; nein = 0 Punkte
12.3 | Der Hersteller stellt die Cybersecurity-Dokumentation gemäß MDR-Grundanforderungen, MDS2 oder gleichwertige Sicherheitsfragebogen, SBOM sofern verfügbar, Netzwerk-/Datenflussdiagramm, Ports/Protokolle, Benutzer-/Rechtemodell, Patch-SLA, Schwachstellenmeldung, Updatevalidierung, Hardening, Backup/Export, Remote-Zugriff, Logging, Datenschutz, Lebenszyklusende zur Verfügung. | Zunehmend relevante Betreiber- und IT-Sicherheitsanforderung. | A | ja/nein | Cybersecurity-Dokumentation
12.4 | Sind Softwarestand, Konfiguration und Seriennummern für RKA-interne Medizintechnik einfach auslesbar, ausleitbar und die Hauskonfiguration importierbar? | Unterstützt Inventarisierung, Rückrufe und Updates, Konfigurationrückstellung bei Fehleinstellungen. | B | importierbar / auslesbar / ausleitbar / nein | Bedienungs-/Serviceanleitung | 30 | je Teilfunktion 10Punkte: Hauskonfiguration importierbar = 10 Punkte; auslesbar= 10Punkte; ausleitbar =10 Punkte; Nein = 0 Punkte
12.5 | Wenn Remote vorhanden: Remotezugriff nur nach vorheriger Freigabe durch Auftraggeber zulässig? Anzugeben sind Zweck, technische Lösung, Authentifizierung/MFA, Verschlüsselung, Session-Freigabe, Protokollierung, Datenumfang, kein dauerhafter unbeaufsichtigter Zugriff ohne Freigabe, Rollen/Rechte, Notfallverfahren, Lösch-/Aufbewahrungsfristen und Kosten (ggf. auf einer separaten Seite). | Datenschutz, Informationssicherheit, Betreiberkontrolle. | A | ja/nein |  |  | Nicht vorhanden, führt nicht zum Ausschluss
12.6 | WLAN-ready | Informationssicherheit, Betreiberkontrolle. | B | ja/nein | Datenblatt | 5 | Ja = 5 Punkte; Nein = 0 Punkte
12.7 | Bluetooth-ready | Informationssicherheit, Betreiberkontrolle. | B | ja/nein | Datenblatt | 5 | Ja = 5 Punkte; Nein = 0 Punkte
13. Service, Instandhaltung, Reaktionszeiten und klinikeigene Medizintechnik
13.1 | Service, Wartung und Instandsetzung erfolgen durch werksautorisierte, für die angebotenen Geräte geschulte Servicetechniker. | Reine Handelsstrukturen ohne technische Leistungserbringung reichen nicht aus. | A | ja/nein | Servicekonzept
13.2 | Der Auftragnehmer weist eine für den Standort verbindlich verfügbare, herstellerautorisierte Serviceorganisation mit qualifizierten Technikern, Eskalationswegen, Ersatzteilversorgung und SLA nach. | Sichert tatsächliche technische Unterstützung im Störfall. | A | ja/nein | Organigramm/Herstellerbestätigung
13.3 | verbindliche Wiederherstellungszeit oder ein Ersatzgerät | Erhöht Reaktionsfähigkeit ohne diskriminierende Standortvorgabe. | B |  | Nachweis über Servicekonzept | 20 | Wiederherstellungszeit ≤ 2 Stunden = 20 Punkte; Wiederherstellungszeit ≤3 Stunden = 5 Punkte; keine Angaben oder über 3 Stunden = 0 Punkte
13.4 | Telefonische technische Erstreaktion durch qualifizierten Servicetechniker innerhalb von 2 Stunden Hotlinezeiten, Remote-Erstdiagnose, Vor-Ort-Reaktion, Wiederherstellungszeit, Ersatzgerät, Wochenende/Feiertage, Eskalation, Berichtspflicht | Für Notfalltransportbeatmung angemessene Mindestreaktion. | A |  | Service-Level-Bestätigung
13.5 | Vor-Ort-Serviceeinsatz innerhalb von 24 Stunden an Werktagen. | Mindestanforderung zur Sicherung der Geräteverfügbarkeit. | A |  | Service-Level-Bestätigung
13.6 | Das Wartungs-/Serviceintervall bei durchschnittlicher Betriebszeit von Mo - So von 08:00 bis 20:00 der Geräte beträgt mindestens 12 Monate. | Wirtschaftlichkeit und Prozessoptimierung | B |  |  | 30 | ≥24 Monate = 30 Punkte; 23 - 12 Monate = 10 Punkte; <12 Monate = 0 Punkte
13.7 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile für die angebotenen Geräte in Tagen | Wirtschaftlichkeit und Prozessoptimierung | B |  |  | 10 | ≤1 Tag = 10 Punkte, 2 Tage = 5 Punkte, >2 Tage = 0 Punkte
13.8 | Austauschgerätelogistik im Reparaturfall verfügbar | Sichert Verfügbarkeit bei längeren Reparaturen. | B |  | Servicekonzept | 10 | Austauschgerät ≤24 h = 10 Punkte; Austauschgerät ≤48 h = 5 Punkte; keine verbindliche Regelung = 0 Punkte
13.9 | Technikerschulung für RKA-interne Medizintechnik für definierte Servicetätigkeiten wie First Line Service und Logfile-Ausleitung | Reduziert Folgekosten und Abhängigkeit vom Hersteller. | B | Umfangreicher FirstLine Service und Logfile Export möglich / FirstLine Service eingeschränkt / Schulung nicht möglich | Servicekonzept | 10 | Umfangreiche FirstLine Service und Logfile Export möglich = 10 Punkte; FirstLine Service eingeschränkt = 5 Punkte; nicht möglich = 0 Punkte
13.10 | STK-Vorgaben gemäß MPBetreibV §12 und Herstellerangaben; Prüfprotokoll, Prüfumfang, Messmittel, Kennzeichnung und nächste Fälligkeit. MTK nach §15 nur soweit rechtlich einschlägig | Planung der Betreiberpflichten und Folgekosten. | C |  | Wartungsplan
13.11 | Verbindliche Ersatzteilpreise bzw. Preisindikation für Hauptverschleißteile inklusive Preis für Akkus sind anzugeben. | Lifecycle-Kostenbewertung. | C |  | Preisblatt
14. Schulung, Einweisung und Implementierung
14.1 | Schulungsunterlagen und Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache. | Wissensübertrag | A | ja/nein
14.2 | Schulungsunterlagen in deutscher Sprache werden digital bereitgestellt. | Nachhaltige Wissenssicherung. | B | ja/nein | Schulungskonzept | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
14.3 | E-Learning, digitale Lernmodule oder Kurzvideos verfügbar. | Hilfreich bei Nachschulung, Fluktuation und Schichtbetrieb. | B | ja/nein | Schulungskonzept | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
14.4 | Welche Gruppen berücksichtigt das Einweisungskonzept? | Campus-/Maximalversorgerstruktur benötigt gruppenspezifische Einführung. | B | Intensivstation / OP-Anästhesie / Notaufnahme-Schockraum / Transportdienst / Medizintechnik | Schulungskonzept | 10 | Alle Gruppen = 10 Punkte; je tatsächlich abgedeckter, geforderter Nutzergruppe = 2 Punkte; unklar = 0 Punkte
15. Nachhaltigkeit, Rücknahme und Verpackung
15.1 | Hersteller bietet Rücknahme oder fachgerechte Entsorgung von Altgeräten an. | Unterstützt nachhaltige Ersatzbeschaffung. | B | ja/nein | Herstellerangabe | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
15.2 | Verpackungsmaterialien sind recycelbar. | Reduziert Entsorgungsaufwand. | B | ja/nein | Herstellerangabe | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
15.3 | Akkus sind als einzeln tauschbar und müssen nicht als Baugruppen ausgetauscht werden. | Nachhaltigkeit und Folgekosten. | B | ja/nein | Service-/Zubehörangabe | 10 | Ja = 10 Punkte; Nein = 0 Punkte
15.4 | Nachhaltigkeits- oder Umweltmanagement des Herstellers ist anzugeben. | Informativ für Berichtswesen und Lieferantenbewertung. | C |  | Zertifikat/Herstellerangabe
16. Lieferumfang und betriebsbereite Übergabe
16.1 | Geräteartikelnummern sind vollständig anzugeben. | Stammdatenanlage und spätere Nachbestellung. | C |  | Lieferumfangsliste
16.2 | Zubehörartikelnummern sind vollständig anzugeben. | Stammdatenanlage und spätere Nachbestellung. | C |  | Lieferumfangsliste
17. Ausführungs- und Ausstattungsvarianten für Einzelabrufe
17.1 | Transportausführung – Stufe 1: Funktionsumfang der Grundausstattung zuzüglich integrierter oder unmittelbar am Gerät betriebener Hauptstrom-CO2-Messung einschließlich erforderlichem Sensor und Starterzubehör. | Transportvariante mit Kapnographie. | A | Modell / Art.-Nr. | Datenblatt, Zubehörliste
17.2 | Transport- und Intensivpflegeausführung – Grundausstattung: zusätzlich Herstellerfreigabe für den kontinuierlichen invasiven und nichtinvasiven Beatmungsbetrieb über mehr als 24 Stunden in einer Intensivpflegeumgebung. Nachzuweisen sind die Anwendbarkeit der ISO 80601-2-12 oder eines gleichwertigen Standards, stationärer Betrieb an klinischer Strom- und Gasversorgung sowie der unterbrechungsfreie Wechsel zwischen Transport- und stationärem Betrieb ohne Verlust von Einstellungen, Alarmgrenzen oder Funktionen. CO2- und SpO2-Monitoring sind in dieser Variante nicht gefordert. | Resilienz-/KEL-Variante für Transport und längerfristige Versorgung ohne Gerätewechsel. | A | Modell / Art.-Nr. | Zweckbestimmung, Konformitäts-/Normennachweis, Herstellerfreigabe
17.3 | Für jede Ausführung sind eindeutige Modell- und Artikelnummer, optische Kennzeichnung sowie die Möglichkeit oder der Ausschluss einer späteren Aufrüstung zur Transport- und Intensivpflegeausführung anzugeben. Eine nicht mögliche Nachrüstung ist zulässig, muss aber bereits im Angebot eindeutig ausgewiesen werden. | Verhindert Fehlabrufe und berücksichtigt, dass die Auswahl der Dauer-/Intensivpflegeausführung gegebenenfalls bereits bei Beschaffung endgültig ist. | C | Angabe Bieter | Herstellererklärung / Variantenmatrix