## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
Beschaffung eines Benchtop-Rasterelektronenmikroskops
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | 2026-022
| Angebotsfrist: | 21.08.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXVHYHAYTT7T1M98
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
Beschaffung eines Benchtop-Rasterelektronenmikroskops
Für die Wirtschaftlichkeit ist allein der niedrigste Preis entscheidend. Ausschlusskriterien sind möglich.
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | Angebotsunterlagen und Gesamtsystem | Sämtliche als „Ausschluss“ gekennzeichneten Einzelkriterien sind verbindliche Mindestanforderungen. Die Erfüllung ist mit „Erfüllt“ oder „Nicht erfüllt“ zu bestätigen. Eine Übererfüllung führt zu keinem Wertungsvorteil. Informationskriterien sind vollständig zu beantworten. | [8 empty] | 46989 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.1 | 1.1 | Ausschlusselement | Fabrikneues und vollständiges Gesamtsystem | Angeboten wird ein fabrikneues, vollständiges und betriebsbereites Benchtop-Rasterelektronenmikroskop. Sämtliche zur Erfüllung der Vergabeunterlagen und zum bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten, Anschlussleitungen, Pumpen, Steuerungs- und Auswertekomponenten sowie Lizenzen sind Bestandteil des Angebots. Gebrauchte oder wiederaufbereitete Systeme sind nicht zugelassen. | [7 empty] | * | 46990 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.2 | 1.2 | Ausschlusselement | Technisches Herstellerdatenblatt | Dem Angebot ist ein aussagekräftiges technisches Datenblatt des Herstellers für das angebotene Rasterelektronenmikroskop einschließlich der angebotenen Systemkonfiguration beizufügen. | [7 empty] | * | 46991 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.3 | 1.3 | Ausschlusselement | Detailliertes und gegliedertes Angebot | Dem Angebot ist eine detaillierte und nachvollziehbar gegliederte Angebotsunterlage beizufügen. Darin sind Hersteller, vollständige Modellbezeichnung, konkrete Systemkonfiguration, sämtliche Komponenten, Erweiterungen, Softwarelizenzen, Zubehörteile, Workstation, Aufstelllösung sowie die angebotenen Liefer-, Installations-, Inbetriebnahme-, Einweisungs- und Schulungsleistungen vollständig zu beschreiben. Das Angebot muss die zugehörigen Nettoeinzelpreise und den Nettogesamtpreis enthalten. Die optionale 3D-Oberflächenrekonstruktion ist eindeutig als Option zu kennzeichnen und gesondert zu bepreisen. Die Preisangaben müssen mit dem Leistungsverzeichnis übereinstimmen. Soweit Leistungen durch den Hersteller oder einen eingebundenen Partner erbracht werden, ist dies kenntlich zu machen. | [7 empty] | * | 46992 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.4 | 1.4 | Ausschlusselement | Übereinstimmung mit den Vergabeunterlagen | Das Angebot entspricht vollständig den Vergabeunterlagen. Abweichende, einschränkende oder zusätzliche Bedingungen des Bieters werden nicht zum Bestandteil des Angebots gemacht. | [7 empty] | * | 46993 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.5 | 1.5 | Ausschlusselement | CE-Konformität und Sicherheit | Das Gesamtsystem entspricht bei Lieferung den einschlägigen europäischen und deutschen Sicherheits- und CE-Anforderungen. Die CE-Konformitätserklärung und erforderlichen Sicherheitsunterlagen werden spätestens bei Lieferung übergeben. | [7 empty] | * | 46994 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.6 | 1.6 | Ausschlusselement | Technische Dokumentation | Spätestens bei Lieferung beziehungsweise Inbetriebnahme werden die für sicheren Betrieb, Bedienung und Wartung erforderlichen Betriebs-, Sicherheits-, Installations- und Wartungsunterlagen sowie Lizenznachweise in deutscher oder englischer Sprache übergeben. Zusätzlich wird ein Werksprüf-, Systemprüf- oder vergleichbarer Funktionsnachweis vorgelegt. | [7 empty] | * | 46995 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2 | 2 | Ausschlusselement | Elektronenoptik und Detektion | Verbindliche Mindestanforderungen an Elektronenquelle, Beschleunigungsspannung und Detektorsysteme. | [8 empty] | 46996 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.1 | 2.1 | Ausschlusselement | Langzeitstabile Elektronenquelle | Das System verfügt über eine Elektronenquelle mit einer vom Hersteller spezifizierten oder garantierten Betriebsdauer von mindestens 3.000 Betriebsstunden. | [7 empty] | * | 46997 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.2 | 2.2 | Ausschlusselement | Beschleunigungsspannungsbereich | Die Beschleunigungsspannung deckt mindestens den Bereich von 5 kV bis 20 kV ab und ist variabel einstellbar. Die kleinste einstellbare Schrittweite beträgt höchstens 0,1 kV. | [7 empty] | * | 46998 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.3 | 2.3 | Ausschlusselement | Niederspannungsbetrieb | Für die oberflächensensitive Abbildung empfindlicher und gegebenenfalls nicht leitfähiger biologischer Proben ist eine Beschleunigungsspannung von höchstens 2,5 kV oder niedriger einstellbar. Im Niederspannungsbetrieb ist die Sekundärelektronenabbildung verfügbar. | [7 empty] | * | 46999 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.4 | 2.4 | Ausschlusselement | Sekundärelektronendetektion | Das System verfügt über einen Sekundärelektronendetektor oder eine technisch gleichwertige Detektionslösung zur detaillierten oberflächentopografischen Abbildung. | [7 empty] | * | 47000 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.5 | 2.5 | Ausschlusselement | Segmentierte Rückstreuelektronendetektion | Das System verfügt über einen Rückstreuelektronendetektor mit mindestens vier unabhängig auswertbaren Segmenten zur Darstellung material- bzw. zusammensetzungsabhängiger und topografischer Kontraste. Die Segmentsignale sind einzeln oder kombiniert auswertbar. | [7 empty] | * | 47001 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2.6 | 2.6 | Ausschlusselement | Kombination der Detektorsignale | Sekundär- und Rückstreuelektronensignale sind während der laufenden Probenbeobachtung darstellbar. Eine softwaregestützte Überlagerung bzw. Mischung beider Signale mit einstellbarem Mischungsverhältnis ist möglich. Einzel- und Mischdarstellungen sind speicherbar. | [7 empty] | * | 47002 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3 | 3 | Ausschlusselement | Vakuum und Probenhandhabung | Verbindliche Mindestanforderungen für empfindliche, nicht leitfähige sowie großflächige pflanzliche Proben und einen hohen Probendurchsatz. | [8 empty] | 47003 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.1 | 3.1 | Ausschlusselement | Hoch- und Niedervakuumbetrieb | Das Rasterelektronenmikroskop ist im Hochvakuum und in mindestens einem für empfindliche bzw. nicht leitfähige Proben geeigneten Niedervakuummodus betreibbar. Im Niedervakuumbetrieb ist ein Kammerdruck von mindestens 60 Pa erreichbar. Zwischen Hochvakuum und maximalem Niedervakuumdruck stehen mindestens zwei unterschiedliche Niedervakuumeinstellungen oder eine gleichwertig feine Regelung zur Verfügung. | [7 empty] | * | 47004 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.2 | 3.2 | Ausschlusselement | Nutzbarer Proben- und Verfahrbereich | Das System ermöglicht einen nutzbaren Proben- und Verfahrbereich von mindestens 100 mm × 100 mm. Der geforderte Bereich ist softwaregesteuert anfahrbar und für automatisierte Bildaufnahmen nutzbar. | [7 empty] | * | 47005 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.3 | 3.3 | Ausschlusselement | Mehrfachaufnahme für Standard-Stubs | Eine Probenaufnahme für die gleichzeitige Bestückung mit mindestens 36 Standard-Stiftprobentellern mit einem Durchmesser von 12,7 mm wird mitgeliefert. Alle bestückten Positionen sind innerhalb eines Beladungszyklus anfahrbar und abbildbar. | [7 empty] | * | 47006 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.4 | 3.4 | Ausschlusselement | Großflächige pflanzliche Proben | Das System ermöglicht die Aufnahme und rasterelektronenmikroskopische Abbildung großflächiger pflanzlicher Proben, insbesondere ganzer Blätter oder entsprechend dimensionierter Blattabschnitte. | [7 empty] | * | 47007 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.5 | 3.5 | Ausschlusselement | Motorisierte XY-Positionierung | Die Probe ist über den geforderten Verfahrbereich vollständig softwaregesteuert und motorisiert in X- und Y-Richtung positionierbar. | [7 empty] | * | 47008 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.6 | 3.6 | Ausschlusselement | Motorisiertes Kippen, Rotieren und Positionieren | Das System ermöglicht eine motorisierte Probenkippung bis mindestens 90°, eine motorisierte endlose Rotation um 360° sowie eine euzentrische Positionierung oder funktional gleichwertige Lösung zur reproduzierbaren Positionierung. | [7 empty] | * | 47009 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.7 | 3.7 | Ausschlusselement | Einschleuszeit | Bei betriebsbereitem Gerät beträgt die Zeit vom Schließen der mit einer vorbereiteten Standardprobe bestückten Probenaufnahme bis zur erstmaligen Darstellung eines fokussierbaren rasterelektronenmikroskopischen Livebildes unter Standardbetriebsbedingungen höchstens 60 Sekunden. | [7 empty] | * | 47010 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.8 | 3.8 | Ausschlusselement | Ausschleuszeit | Die Zeit vom Auslösen des Ausschleusvorgangs bis zur gefahrlosen Entnahme der Probe beträgt unter Standardbetriebsbedingungen höchstens 30 Sekunden. | [7 empty] | * | 47011 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.9 | 3.9 | Ausschlusselement | Vakuumerzeugung | Sämtliche für den Betrieb erforderlichen Vakuumpumpen werden mitgeliefert. Die Vorvakuumerzeugung arbeitet im regulären Betrieb ölfrei. | [7 empty] | * | 47012 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.10 | 3.10 | Informationselement | Nutzungseinschränkungen | Bitte geben Sie nur solche Einschränkungen an, die bei maximaler Probenhöhe, großflächigen Proben, Probenneigung, Rotation oder in einzelnen Vakuum- bzw. Detektorbetriebsarten bestehen. | [7 empty] | * | 47013
4 | 4 | Ausschlusselement | Software, Bilddaten und Workstation | Verbindliche Mindestanforderungen an Bedienung, Bilddaten, automatisierte Flächenaufnahme, Softwarelizenzen und Steuerrechner. | [8 empty] | 47014 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.1 | 4.1 | Ausschlusselement | Bedien- und Auswertesoftware | Eine unbefristete Lizenz für Bedienung des Mikroskops, Steuerung aller angebotenen motorisierten Funktionen und Vakuummodi, Bildaufnahme, Bildanzeige, Messung, Annotation, Speicherung und Export wird mitgeliefert. Laufende Pflichtabonnements für erforderliche Kernfunktionen sind nicht zulässig. | [7 empty] | * | 47015 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.2 | 4.2 | Ausschlusselement | Automatisiertes Tiling und Stitching | Frei definierbare zusammenhängende Probenbereiche können automatisiert durch mehrere hochauflösende Einzelaufnahmen erfasst und zu einer geometrisch zusammenhängenden Gesamtaufnahme zusammengesetzt werden. | [7 empty] | * | 47016 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.3 | 4.3 | Ausschlusselement | Definition des Aufnahmebereichs | Automatisierte Aufnahmebereiche sind mindestens als Rechtecke und frei definierbare Polygone festlegbar. | [7 empty] | * | 47017 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.4 | 4.4 | Ausschlusselement | Größe der Gesamtaufnahme | Die Tiling-und-Stitching-Funktion unterstützt Gesamtaufnahmen mit mindestens 50.000 × 50.000 Bildpunkten. | [7 empty] | * | 47018 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.5 | 4.5 | Ausschlusselement | Automatische Fokusanpassung | Während der automatisierten Flächenaufnahme steht eine automatische Fokusanpassung oder technisch gleichwertige Lösung zur hinreichend scharfen Abbildung des gesamten Aufnahmebereichs zur Verfügung. | [7 empty] | * | 47019 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.6 | 4.6 | Ausschlusselement | Bildexport und Metadaten | Bilder, zusammengesetzte Gesamtaufnahmen und zugrunde liegende Einzelbilder können in marktüblichen, außerhalb der Gerätesoftware weiterverarbeitbaren Formaten exportiert werden. Relevante Aufnahmeparameter werden gemeinsam mit den Bilddaten gespeichert oder exportiert. | [7 empty] | * | 47020 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.7 | 4.7 | Ausschlusselement | Kalibrierte Messfunktionen | Die Software ermöglicht kalibrierte Längen-, Winkel- und Flächenmessungen. Messergebnisse können dokumentiert und gemeinsam mit dem Bild exportiert werden. | [7 empty] | * | 47021 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.8 | 4.8 | Ausschlusselement | Option 3D-Oberflächenrekonstruktion | Die im Leistungsverzeichnis vorgesehene Option umfasst eine unbefristete Softwarelizenz zur dreidimensionalen Rekonstruktion von Probenoberflächen einschließlich 3D-Ansicht, Höhen- bzw. Falschfarbendarstellung und Rauheitsauswertung. Sämtliche erforderlichen Softwaremodule und Zusatzkomponenten sind im Optionspreis enthalten. Die Option wird nur bei gesonderter Beauftragung Vertragsbestandteil. | [7 empty] | * | 47022 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.9 | 4.9 | Ausschlusselement | Steuer- und Auswerte-Workstation | Eine für sämtliche angebotenen Funktionen ausreichend dimensionierte Workstation mit aktuellem, vom Hersteller unterstütztem 64-Bit-Betriebssystem, Monitor, Tastatur und Maus wird mitgeliefert. Sämtliche erforderlichen Treiber, Softwarekomponenten und Lizenzen sind vorinstalliert und eingerichtet. | [7 empty] | * | 47023 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5 | 5 | Ausschlusselement | Aufstellung, Lieferung, Inbetriebnahme und Schulung | Verbindliche Anforderungen an Aufstellung, Betriebsbereitschaft, Abnahme, Einweisung, Schulung und Ausführungsfristen. | [8 empty] | 47024 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.1 | 5.1 | Ausschlusselement | Schwingungsentkoppelte Aufstelllösung | Eine auf das angebotene Mikroskop abgestimmte schwingungsentkoppelte Aufstelllösung einschließlich Tisch oder Untergestell wird mitgeliefert. | [7 empty] | * | 47025 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.2 | 5.2 | Ausschlusselement | Vollständiges Betriebszubehör | Sämtliches für Installation, Funktionsprüfung und unmittelbaren bestimmungsgemäßen Betrieb erforderliche Zubehör, insbesondere Probenhalter, Adapter, Anschlussmaterial und systemspezifische Hilfsmittel, ist enthalten. | [7 empty] | * | 47026 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.3 | 5.3 | Ausschlusselement | Lieferung und Einbringung | Transport einschließlich Transportversicherung, Lieferung und Einbringung bis zum vorgesehenen Aufstellort sowie Rücknahme und Entsorgung sämtlicher Transport- und Verpackungsmaterialien sind enthalten. | [7 empty] | * | 47027 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.4 | 5.4 | Ausschlusselement | Installation und Inbetriebnahme | Aufstellung, Montage, Installation, Anschluss, Konfiguration, Lizenzierung und Inbetriebnahme erfolgen durch hierfür qualifiziertes Personal. Die Leistungen können durch den Auftragnehmer, Hersteller oder einen eingebundenen Servicepartner erbracht werden. Sämtliche Personal-, Reise- und Nebenkosten sind enthalten. | [7 empty] | * | 47028 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.5 | 5.5 | Ausschlusselement | Funktionsprüfung und Abnahme | Nach Inbetriebnahme wird die vertragsgemäße Funktion des Gesamtsystems am Aufstellort nachgewiesen. Die Funktionsprüfung kann durch den Auftragnehmer, Hersteller oder einen eingebundenen Servicepartner durchgeführt werden. Ein Inbetriebnahme- und Prüfprotokoll wird übergeben. Der Auftragnehmer unterstützt die förmliche Abnahme und bleibt für die Gesamtleistung verantwortlich. | [7 empty] | * | 47029 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.6 | 5.6 | Ausschlusselement | Bedienereinweisung | Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme erfolgt am Aufstellort eine Bedienereinweisung durch qualifiziertes Personal des Auftragnehmers, Herstellers oder eines eingebundenen Servicepartners. Die Einweisung umfasst sicheren Betrieb, Start und Abschaltung, Probenbeladung, Vakuummodi, grundlegende Nutzung der Detektoren, Bildaufnahme, Datenexport, Pflege und Verhalten bei Störungen. | [7 empty] | * | 47030 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.7 | 5.7 | Ausschlusselement | Anwenderschulung | Zusätzlich erfolgt eine mindestens eintägige vertiefende Anwenderschulung am Aufstellort durch fachlich qualifiziertes Anwendungspersonal des Auftragnehmers, Herstellers oder eines eingebundenen Partners. Die Schulung umfasst Bildoptimierung, Niederspannungs- und Niedervakuumbetrieb für pflanzliche Proben, motorisierte Probenpositionierung, Tiling und Stitching, Mess- und Exportfunktionen sowie praktische Übungen an Proben des Auftraggebers. | [7 empty] | * | 47031 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.8 | 5.8 | Ausschlusselement | Vollständige Leistungserbringung | Sämtliche Leistungen werden vollständig bis spätestens 15.11.2026 erbracht. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen Lieferung und Einbringung, Aufstellung, Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Bedienereinweisung und Anwenderschulung vollständig abgeschlossen sein. Das Gesamtsystem wird spätestens zu diesem Zeitpunkt betriebsbereit und abnahmefähig übergeben. | [7 empty] | * | 47032 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.9 | 5.9 | Ausschlusselement | Schlussrechnung | Die vollständige und prüffähige Schlussrechnung wird dem Auftraggeber spätestens bis zum 30.11.2026 vorgelegt. | [7 empty] | * | 47033 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
6 | 6 | Ausschlusselement | Mängelansprüche, Support und Folgekosten | Verbindliche Anforderungen an Mängelansprüche und Support sowie ergänzende Angaben zu Wartungs- und Folgekosten. | [8 empty] | 47035 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
6.1 | 6.1 | Ausschlusselement | Verjährungsfrist für Mängelansprüche | Für die Mängelansprüche wird eine Verjährungsfrist von 24 Monaten ab Abnahme des vollständig installierten Gesamtsystems vereinbart. Im Übrigen gelten die Regelungen der VOL/B sowie die weiteren Vertragsbedingungen. Sämtliche Kosten, die der Auftragnehmer bei der Erfüllung der vertraglichen Mängelansprüche zu tragen hat, sind in die Angebotspreise einzukalkulieren. | [7 empty] | * | 47036 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
6.2 | 6.2 | Ausschlusselement | Zugang zu technischem Support | Während der Verjährungsfrist für Mängelansprüche besteht Zugang zu einem deutsch- oder englischsprachigen technischen Support. Der Support kann durch den Auftragnehmer, den Hersteller oder einen eingebundenen Servicepartner bereitgestellt werden. Die Kontaktmöglichkeit besteht mindestens per E-Mail oder über ein elektronisches Service- bzw. Ticketsystem. | [7 empty] | * | 47037 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
6.3 | 6.3 | Informationselement | Wartungs- und Folgekosten | Bitte geben Sie die vom Hersteller empfohlenen regelmäßigen Wartungsintervalle an. Soweit entsprechende Informationen verfügbar sind, sind außerdem die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe geltenden Kosten und die übliche Ausfallzeit eines regulären Wechsels der Elektronenquelle anzugeben. Zwingend erforderliche laufende Lizenz-, Software- oder Servicekosten nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche sind vollständig anzugeben. | [7 empty] | * | 47038