## Leistungsbeschreibung
Leistungsumfang – Elektrolyse Prüfstand
Für Lehre, studentische Versuche und Forschung an PEM-, AEM- und alkalischen Elektrolysezellen beabsichtigt die Hochschule Nordhausen die Beschaffung eines schlüsselfertigen, automatisierbaren Elektrolyse-Prüfstands. Der geforderte Leistungsumfang wird im Folgenden näher beschrieben. Das System muss für die Untersuchung von Einzelzellen und kleinen Stacks geeignet sein, die sichere Förderung und Temperierung der erforderlichen Medien gewährleisten sowie die automatisierte Erfassung, Visualisierung, Speicherung und den Export von Messdaten ermöglichen. Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist durch geeignete Unterlagen zu führen. Hierzu zählen insbesondere Herstellerangaben, Produktdatenblätter, technische Datenblätter, Zertifikate, Prüfberichte, technische Beschreibungen oder sonstige geeignete Nachweise. Die eingereichten Unterlagen müssen der Hochschule Nordhausen eine eindeutige Prüfung der Erfüllung der jeweiligen Anforderungen ermöglichen. Die für den jeweiligen Nachweis relevanten Angaben sind vom Bieter in den eingereichten Unterlagen eindeutig zu kennzeichnen oder hervorzuheben. Die nachstehend unter Ziffer 1 aufgeführten technischen Anforderungen stellen Mindestkriterien dar. Sämtliche Mindestkriterien sind vom Bieter vollständig zu erfüllen und durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Die Nichterfüllung eines oder mehrerer Mindestkriterien führt zum Ausschluss des betreffenden Angebots vom weiteren Vergabeverfahren. Darüber hinaus werden unter Ziffer 2 Zuschlagskriterien für die Bewertung der wertbaren Angebote festgelegt. Die Zuschlagskriterien beziehen sich auf die technische Qualität des angebotenen Elektrolyse-Prüfstands und werden anhand der jeweils angegebenen Bewertungsregeln und Maximalpunktzahlen bewertet. Die konkrete Ausgestaltung der Zuschlagskriterien sowie deren jeweilige Gewichtung sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen. Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist durch geeignete Unterlagen zu führen. Hierzu zählen insbesondere Herstellerangaben, Produktdatenblätter, technische Datenblätter, Zertifikate, Prüfberichte, technische Beschreibungen oder sonstige geeignete Nachweise. Die eingereichten Unterlagen müssen der Hochschule Nordhausen eine eindeutige Prüfung der Erfüllung der jeweiligen Anforderungen ermöglichen. Die für den jeweiligen Nachweis relevanten Angaben sind vom Bieter in den eingereichten Unterlagen eindeutig zu kennzeichnen oder hervorzuheben. Die nachstehend unter Ziffer 1 aufgeführten …“. „Darüber hinaus werden unter Ziffer 2 Zuschlagskriterien
Dieses Dokument dient der detaillierten Beschreibung der zu erbringenden Leistung, enthält Informationen zu Mindest- und Zuschlagskriterien und ist in den vorgesehenen Bereichen vom Bieter zu befüllen. Die Preisangaben sind ausschließlich in dem bereitgestellten Preisblatt (weitere Excel-Tabelle, die den Ausschreibungsunterlagen beigefügt ist) einzutragen. Eintragungen des Bieters sind unter Ziffer 1 in den Spalten D („Erfüllt (Ja/Nein)“), E („Bieterangabe / angebotener Wert“) und F („Nachweis / Dokument, Seite“) sowie unter Ziffer 2 in den Spalten D („Bieterangabe / angebotener Wert“) und E („Nachweis“) vorzunehmen. Alle übrigen Zellen sind gesperrt.
1. Mindestkriterien Nichterfüllung führt zum Ausschluss
Nr. | Mindestanforderung | Muss | Erfüllt (Ja/Nein) | Bieterangabe / angebotener Wert | Nachweis / Dokument, Seite
M01 | Schlüsselfertiges Plug-and-Play-System einschließlich aller zum Betrieb erforderlichen Standardkomponenten | Ja
M02 | Geeignet für PEM-, AEM- und AEL-Elektrolysezellen | Ja
M03 | Geeignet für Einzelzellen und kleine Stacks; aktive Zellfläche mindestens 1–25 cm² abdeckbar | Ja
M04 | Elektrische Belastung/Messung: Strombereich bis mindestens 72 A | Ja
M05 | Spannungsbereich bis mindestens 10 V | Ja
M06 | Spannungsmessgenauigkeit mindestens ±0,1 mV oder besser | Ja
M07 | Getrenntes bzw. geeignetes Temperaturmanagement für Anoden- und Kathodenseite bis mindestens 90 °C | Ja
M08 | Flüssigmedien-Förderbereich mindestens 0,05–1,00 L/min | Ja
M09 | Korrosions- und eisenarme Medienwege, z. B. Titan/Inconel/PEEK oder gleichwertig, zur Vermeidung von Kontamination | Ja
M10 | Pulsationsarme, korrosionsbeständige Pumpe(n), für den angegebenen Medienbereich geeignet | Ja
M11 | Leitfähigkeitssensor oder gleichwertige kontinuierliche Medienüberwachung | Ja
M12 | PID-geregelte Medientemperatur und automatische Mediennachfüllung | Ja
M13 | Manuelle Steuerung und vollautomatisierte, frei anpassbare skriptbasierte Testabläufe | Ja
M14 | Live-Visualisierung mindestens von Strom, Spannung und Temperaturen | Ja
M15 | Integrierter Datenlogger; strukturierte, zeitgestempelte Datenspeicherung und Export in ein offenes, weiterverarbeitbares Format (z. B. CSV) | Ja
M16 | Softwarelizenz für die angebotene Prüfstandsfunktionalität im Lieferumfang; keine zwingenden Zusatzkosten im ersten Betriebsjahr | Ja
M17 | Schnittstelle bzw. dokumentierte Kompatibilität zur Einbindung externer Messgeräte, insbesondere EIS-Potentiostat | Ja
M18 | Betrieb bei atmosphärischem Druck; erforderliche Sicherheits-, Überwachungs- und Abschaltfunktionen für den bestimmungsgemäßen Laborbetrieb | Ja
M19 | CE-Konformität; deutsch- und englischsprachige Betriebs-, Sicherheits- und Wartungsdokumentation, jeweils digital sowie jeweils einmal als Printversion | Ja
M20 | Vor-Ort-Schulung inkl. Übungen und Unterlagen | Ja
M21 | Mindestens 24 Monate Gewährleistung ab erfolgreicher Abnahme. Ein Ersatzteil- und Supportkonzept ist dem Angebot beizufügen. Dieses muss mindestens Angaben zur Ersatzteilverfügbarkeit, zu den vorgesehenen Supportleistungen, zu den Reaktionszeiten sowie zu den Kontakt- und Eskalationswegen enthalten. | Ja
2. Zuschlagskriterien – technische Qualität (max. 50 Punkte)
Nr. | Bewertungskriterium | Bewertungsregel / Maximalpunkte | Bieterangabe / angebotener Wert | Nachweis | Punkte (Vergabestelle)
Z01 | Maximalstrom oberhalb 72 A | 1 Punkt je weitere angefangene 10 A; max. 6 Punkte.
Z02 | Maximalspannung oberhalb 10 V | 1 Punkt je weitere angefangene 5 V; max. 6 Punkte.
Z03 | Erweiterter Zellflächenbereich | Nachgewiesene Unterstützung > 25 cm²: 5 Punkte.
Z04 | Präzise Regelung und Kalibrierung | Kalibrierzertifikate / Traceability für Strom, Spannung, Temperatur und Durchfluss: 5 Punkte.
Z05 | EIS-Integration | Direkte Hardware-/Softwareintegration eines vorhandenen oder angebotenen EIS-Potentiostaten: 7 Punkte.
Z06 | Automatisierung | Python-API bzw. offen dokumentierte Programmierschnittstelle: 4 Punkte; Script-Editor und wiederverwendbare Testprofile: 2 Punkte; max. 6 Punkte.
Z07 | Datenmanagement | SQL/strukturierte Datenbank: 2 Punkte; Live-Analyse und frei konfigurierbare Diagramme: 2 Punkte; CSV/API-Export: 1 Punkt; max. 5 Punkte.
Z08 | Sicherheitskonzept | Dokumentierte Grenzwertüberwachung, Alarmierung, Not-Aus und automatische sichere Abschaltung: 5 Punkte.
Z09 | Über die Mindestanforderung hinausgehende Gewährleistungsdauer | > 24 Monate bis einschließlich 47 Monate: 4 Punkte; ab 48 Monate: 5 Punkte.
Technische Punkte gesamt (max. 50) |  |  |  |  | 0
3. Preiswertung und Rangfolgenbildung
Preiskriterium: maximal 50 Punkte. Maßgeblich ist der im separaten Preisblatt ausgewiesene wertbare Angebotspreis. Berechnung der Preispunkte: (niedrigster wertbarer Angebotspreis aller Bieter / wertbarer Angebotspreis des jeweiligen Bieters) × 50 Punkte. Gesamtpunktzahl: technische Qualität (max. 50 Punkte) + Preis (max. 50 Punkte) = max. 100 Punkte. Wertung der Angebote Richtung der Rangfolgenbildung: absteigend (höchster Wert = bester Wert). Bei Punktgleichheit ist für die weitere Rangfolgenbildung das preisgünstigere Angebot vorrangig.
Hinweis: Preisangaben sind nicht in diesem Dokument, sondern ausschließlich im gesonderten Preisblatt einzutragen.

## Angebotsauswertung – Elektrolys
Angebotsauswertung – Elektrolyse-Prüfstand
Prüfschritt | Ergebnis
Alle Mindestkriterien erfüllt
Technische Punkte (max. 50) | 0
Angebotspreis brutto
Niedrigster wertbarer Bruttopreis (Eingabe)
Preispunkte (max. 50)
Gesamtpunkte (max. 100)
| Menge | Einheit | Preis
Elektrolyseprüfstand | 1 | Stück
Dokumentation / Handbuch (gemäß M19 der Leistungsbeschreibung) | 1 | pauschal
Transport / Lieferung (versichert, frei Verwendungsstelle) | 1 | pauschal
Aufstellung / Inbetriebnahme | 1 | pauschal
Einweisung / Schulung (gemäß M20 der Leistungsbeschreibung) | 1 | pauschal