## Deckblatt
csx_ausfuellbares_preisblatt_2016_12
Wärmeflussmessgerät
Leistungsverzeichnis
| Vergabenummer: | 2026/10/00013
| Angebotsfrist: | 25.11.2026 10:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXVHYY4DYHG2224U
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Leistungsverzeichnis
Wärmeflussmessgerät
OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id
1.1 | Gruppe | Wärmeflussmessgerät | Die detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Leistung entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung, die den Ausschreibungsunterlagen beigefügt ist.
1.1.1 | Leistung | Wärmeflussmessgerät | - geeignet für Messungen nach DIN EN 12667, DIN EN 12664, JIS A1412, ISO 8301 und ASTM C518 - Messbereich Wärmeleitfähigkeit bis min. 2 W/(m·K) - Prüftemperaturbereich min. -20 °C bis +90 °C - Messabweichung max. ±2 % - Abweichung der Reproduzierbarkeit max. ±0,5 % - geeignet für Probekörper mit einer Fläche von min. 300 × 300 mm und einer Dicke bis zu min. 100 mm - reproduzierbar einstellbare Anpresskraft u. automatische Erfassung der Probendicke - präzise regelbare Messplatten-temperatur und homogene Temperaturverteilung - Unterstützung einer Kalibrierung - Software für Steuerung, automatische Erfassung, Auswertung, Speicherung und Messdatenexport, einschl. aller Lizenzen - Energieversorgung 230 V AC, 50 Hz |  |  | 1 | St |  | 0
1.1.2 | Leistung | Dokumentation / Handbuch | - je 1 elektronische sowie 1 Printversion in jeweils deutscher sowie englischer Sprache |  |  | 1 | psch |  | 0
1.1.3 | Leistung | Lieferung | - versichert, frei Verwendungsstelle |  |  | 1 | psch |  | 0
1.1.4 | Leistung | Aufstellung / Inbetriebnahme / Einweisung | - Aufstellung und Inbetriebnahme - Test auf Funktionsfähigkeit - Anleitung und qualifizierte Einweisung vor Ort |  |  | 1 | psch |  | 0
[5 empty] | Zwischensumme |  |  |  | 0
[5 empty] | zzg. | 19% | Ust. |  | 0
[5 empty] | Endsumme |  |  |  | 0