## Leistungsbeschreibung
Erläuterungen
Bitte füllen Sie die gelb hinterlegten Felder aus. Bitte geben Sie bei jeder Anforderung an, ob diese erfüllt (ja) oder nicht erfüllt (nein) ist.
Es müssen alle Anforderung erfüllt sein, anderfalls wird das Angebot ausgeschlossen
Ausschlusskriterien
Position | Anforderung | ja | nein
1. | HPLC-Einheit
1.1 | binäres Hochdruckgradienten-System
1.2 | Flussrate 0,1 bis 10ml/min
1.3 | Flussratengenauigkeit < 3%
1.4 | Hinterkolbenspülung
1.5 | Druckbetriebsbereich bis mind. 700 bar
1.6 | pH Bereich von ≤ pH 3 bis ≥ pH 9
1.7 | Degasser-Einheiten für insgesamt 3 Flusslinien inkl. Spüllösungen
1.8 | Lösungsmittelschale zur sicheren Verwahrung der Lösungsmittelflaschen
2. | Probengeber
2.1 | Probengeber temperierbar
2.2 | Probengeber mit Umluftfunktion zur Temperierung
2.3 | Injektionsvolumenbereich von mind. 1-50µL
2.4 | Injektionsvolumenpräzision < 3%
2.5 | Druckbetriebsbereich bis mind. 700 bar
2.6 | Probengestell 1,5mL oder 2mL Fläschchen mind. 150 Stellplätze
3. | Beheizbarer Säulenofen
3.1 | Säulenkapazität erweiterbar bis zu sechs Säulen mit mind. 250mm Länge
3.2 | Maximaltemperatur des Säulenofens ≥ 40°C
3.3 | Hohe Temperaturpräzision und -stabilität
3.4 | Säulenofen mit Umluftfunktion zur Temperierung
3.5 | Gassensor für flüchtige organische Lösungsmittel und Lecksensor für wässrige Eluenten
4. | Massenspektrometer für HPLC
4.1 | Vollständig integrierte Systemlösung mit einheitlicher Steuer- und Auswertesoftware ohne Drittanbieter-Schnittstellen
4.2 | Beheizte Electrospray-Ionenquelle (ESI)
4.3 | Q-TOF Massenanalysator
4.4 | Massenbereich mind. 10-2000 m/z (Q)
4.5 | Massenbereich mind. 10-40.000 m/z (TOF)
4.6 | Sensitivität ESI positiv: ≤1pg Reserpin S/N ≥10,000:1 (RMS) in MS/MS mode ESI negativ: ≤1pg Chloramphenicol S/N ≥10,000:1 (RMS) in MS/MS mode
4.7 | Auflösung mind. 30.000 FWHM bei etwa m/z 2.000 (ESI positiv und ESI negativ)
4.8 | Datenaufnahmerate von ≥100 Hz (100 MS/MS Spektren pro Sekunde)
4.9 | TOF-Kalibrierung: Während der Analyse lassen sich über eine getrennten Flusslinie, Kalibrierstandards injizieren.
4.10 | Die Massenstabilität wird durch ein temperiertes TOF-Flugrohr gewährleistet.
4.11 | Reinigung Ioneneinlass ohne Unterbrechung des Hochvakuums möglich
4.12 | Softwaregesteuertes Schaltventil zur Lenkung des Eluentenstroms in Richtung Flüssigabfall oder Massenspektrometer.
5. | Elektronische Datenverarbeitung und Software
5.1 | Kontrollsoftware für HPLC und Massenspektrometer zur Datenerfassung und Datenanalyse
5.2 | Software zur quantitativen Multidatenanalyse - Es lassen sich Werte für Schlüsselparameter, wie z. B. Retentionszeit, Ionenverhältnis, S/N-Ratio, Massengenauigkeit hinterlegen, die bei nichtkonformen Messdaten farblich hervorgehoben werden
5.3 | Software zur qualitativen Multidatenanalyse
5.4 | Modi für die Analyse: DDA, DIA, Full Scan MS, Produktionen-Scan MS/MS
5.5 | Windows 11 als Betriebsversion
5.6 | mind. 64 GB Arbeitsspeicher
5.7 | mind. 2TB SSD Festplatte
5.8 | mind. 8TB HDD Festplatte
5.9 | mind. 4.1 GHz CPU
6. | Erweiterbarkeit und Anwenderzugriff
6.1 | Möglichkeit zur Nachrüstung zusätzlicher Hardware- oder Softwaremodule (z. B. alternative Ionisationsquellen, Erweiterung der MS-Funktionalität).
6.2 | Kopplungsmöglichkeit des Detektors mit GC-Systemen
6.3 | Vollständiger Anwenderzugriff auf relevante Geräte- und Methodenparameter in der Steuer- und Auswertesoftware.
6.4 | Erstellung, Modifikation und Validierung analytischer Methoden durch geschultes Fachpersonal ohne Einbindung eines Servicetechnikers.
6.5 | Austausch von Verschleiß- und Standardkomponenten (z. B. HPLC-Säulen, Kapillaren, ESI-Komponenten) durch den Anwender.
7. | Berücksichtigung der Energieeffizienz
7.1 | Die Module des Hochleistungsflüssigkeitschromatographen lassen sich in Standby schalten
7.2 | Das Massenspektrometer lässt sich in Standby schalten und reguliert den Gasfluss auf ein Minimum
8. | Liefer- und Dienstleistungsaspekte
8.1 | Intensivschulung für Hard- und Software: mind. 3 Tage Schulung vor Ort für mind. 5 Personen
8.2 | vertiefende Schulung zu anwendungsspezifischen Themen: mind. 1 Tag Schulung vor Ort für mind. 5 Personen ca. 6-8 Wochen nach der Intensivschulung
9. | Budget
9.1 | Budgetgrenze von 410.000 € eingehalten
10. | Lieferzeit
10.1 | Es wurde eine verbindliche Lieferzeit angegeben
11. | Dokumentation
11.1 | Es wird eine vollständige technische Dokumentation zugesichert
12. | Service
12.1 | Ein deutsch- oder englischsprachiger Service ist gewährleistet