## Bewertungskriterien
Hochauflösendes HPLC-Quadrupol Time-of-Flight (QTOF) Massespektrometer System zur Bestimmung von PFAS-Belastungen
Bitte den Bieternamen einfügen
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird durchgeführt nach der Preis-Quotienten-Methode, gewichtet nach Preis (30) und Kriterien (70). Alle Angaben zu den Zuschlagskriterien sind durch geeignete Unterlagen (z. B. Datenblätter, Servicekonzept, SLA, Eigenerklärungen) nachzuweisen. Nicht belegte oder unklare Angaben werden mit 0 Punkten bewertet. Die Bewertung erfolgt anhand der eingereichten Unterlagen. Maßgeblich ist die Nachvollziehbarkeit und Plausibilität der dargestellten Leistung. | [6 empty] | Antwort des Bieter
Hierarchie | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne
[5 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert
1 | Graduell | Lieferzeit | Weniger als 14 Wochen - 10 Punkte 14-16 Wochen - 8 Punkte 16-18 Wochen - 6 Punkte 19-21 Wochen - 4 Punkte 21-23 Wochen - 2 Punkte 24 Wochen oder mehr - 1 Punkt | 2% | 10 | 1 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
3 | Graduell | 1. HPLC-Einheit Flussratengenauigkeit | 10 Punkte bei ≤ ±1% 5 Punkte bei ≤ ±1,5% | 3% | 10 | 5 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
4 | Graduell | 1. HPLC-Einheit pH-Bereich | 10 Punkte bei < pH 2 bis pH > 13 5 Punkte bei < pH 3 bis > pH 9 | 3% | 10 | 5 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
5 | Graduell | 2. Probengeber Temperaturbereich | 10 Punkte bei 4 bis ≤ 45 °C 5 Punkte bei 4 bis ≤ 40 °C 2 Punkte bei 4 bis > 35 °C | 3% | 10 | 2 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
6 | Graduell | 2. Probengeber Injektionsvolumenpräzision | 10 Punkte bei ≤ ±1% 5 Punkte bei ≤ ±1,5% | 3% | 10 | 5 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
7 | Graduell | 2. Probengeber Probengestell für Mikrotiterplatten Kapazität von min. 2 Mikrotiterplatten | 10 Punkte bei ja 0 Punkte bei nein | 3% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
8 | Graduell | 2. Probengeber Einstellbare Injektionsgeschwindigkeiten | 10 Punkte bei ja 0 Punkte bei nein | 3% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
9 | Graduell | 2. Probengeber Möglichkeiten zum Pretreatment (u. a. Verdünnung von Proben, Zugabe von Reagenzien, Co-Injektionen, überlappende Injektionen und Mehrfach-Injektionen). | 10 Punkte bei ja 0 Punkte bei nein | 3% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
10 | Graduell | 3. Säulenofen Maximaltemperatur des Säulenofens | 10 Punkte bis 85 °C 5 Punkte bei ≥ 50 °C | 3% | 10 | 5 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
11 | Graduell | 3. Säulenofen Temperaturpräzision und -stabilität | 10 Punkte bei ≤ ±0,05°C 5 Punkte bei ≤ ±0,1°C | 3% | 10 | 5 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
12 | Graduell | 4. Massenspektrometer für HPLC-Einheit Auflösung ≥ 45.000 FWHM bei etwa m/z 2.000 (ESI positiv und ESI negativ) | 10 Punkte bei ≥ 45.000 FWHM 5 Punkte bei < 45.000 FWHM | 9% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
13 | Graduell | 4. Massenspektrometer für HPLC-Einheit Massengenauigkeit MS-Modus: <1 ppm (peak to peak) bei m/z 622 (interne Kalibrierung) | 10 Punkte bei ja 0 Punkte bei nein | 9% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
14 | Graduell | 4. Massenspektrometer für HPLC-Einheit Massengenauigkeit MS/MS-Modus: <2 ppm (peak to peak) bei m/z 622 (interne Kalibrierung) | 10 Punkte bei ja 0 Punkte bei nein | 9% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
15 | Graduell | 4. Massenspektrometer für HPLC-Einheit Das softwaregesteuertes Schaltventil zur Lenkung des Eluentenstroms ist integraler Bestandteil des Massenspektrometers. | 10 Punkte bei ja 0 Punkte bei nein | 9% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
16 | Graduell | 4. Massenspektrometer für HPLC-Einheit Das Massenspektrometer muss so konstruiert sein, dass für Wartungs- und Servicearbeiten eine ausreichende Zugänglichkeit gewährleistet ist, ohne dass bauliche Veränderungen am Aufstellort erforderlich sind. | 10 Punkte bei ja 0 bei nein | 9% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
17 | Graduell | 5. Elektronische Datenverarbeitung und Software Bereitstellung von kostenfreien Software-Updates für mind. 3 Jahre | 10 Punkte bei 5-7 Jahre 5 Punkte bei 3-5 Jahre 2 Punkte bei 2-3 Jahre 0 Punkte bei nein | 15% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
18 | Graduell | 7. Liefer- und Dienstleistungsaspekte Organisatorische und personelle Fähigkeit zur Sicherstellung des Services. | 10 Punkte - 24/7 erreichbare Hotline und eigenes Servicenetz oder zertifizierte Servicepartner und Support kostenfrei enthalten 5 Punkte bei Service werktags verfügbar und strukturierter Support vorhanden 0 Punkte bei keine nachvollziehbare Serviceorganisation | 4% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
20 | Graduell | 7. Liefer und Dienstleistungsaspekte Fähigkeit im Störungsfall kurzfristig technischen Service bereitzustellen. Definition Reaktionszeit: Zeitraum zwischen Störungsmeldung und Beginn der qualifizierten Bearbeitung (Remote oder Vor-Ort). | 10 Punkte: Reaktionszeit ≤ 1 Werktag 7 Punkte: > 1 bis ≤ 2 Werktage 3 Punkte: > 2 bis ≤ 3 Werktage 0 Punkte: > 3 Werktage | 4% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
21 | Graduell | 24 Monate Gewährleistung ab Installation | 10 Punkte bei ja 0 Punkte bei nein | 3% | 10 | 0 | Bitte geben Sie hier ihre Antwort ein.
22